Lēmums

**Oftalmoloģijas iekārtas**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2018/168)

(*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2018.gada 23.novembrī

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 11.oktobra rīkojumu Nr.11-10/136 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Oftalmoloģijas iekārtas”:

**Komisijas sastāvs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja: | **Toms Bērziņš** **–** Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs; |
| Komisijas locekļi: | **Elīna Rostoka** – vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe; |
|  | **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2018/168
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko kopējo vērtējamo cenu EUR bez PVN.
4. **Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas EUR bez PVN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| 1. | 16.11.2018.  Plkst.10:33 | SIA “KAVITA” | 1.daļa – 20 649.00;  2.daļa – 1 148.00 |
| 2. | 20.11.2018.  Plkst. 08:41 | SIA “A.Medical” | 2.daļa – 1 100.00 |
| 3. | 20.11.2018.  Plkst. 08:49 | SIA “KJ Serviss” | 1.daļa – 19 990.00;  2.daļa – 1 490.00 |
| 4. | 20.11.2018.  Plkst. 08:57 | SIA “OC Vision” | 1.daļa – 21 100.00 |
| 5. | 20.11.2018.  Plkst. 09:08 | SIA “Industriālās tehnoloģijas” | 1.daļa – 18 000.00;  2.daļa – 1 625.00 |

**5. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu:** nav

**6. Lēmuma pieņemšanas datums:** 23.11.2018.

**7. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlē:**

7.1. Saskaņā ar nolikumu un iepirkuma komisijas izvērtējumu, līguma slēgšanas tiesības par oftalmoloģijas iekārtu piegādi katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi tiek piešķirtas:

7.1.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā *Optiskā biometrijas sistēma* - SIA “Industriālās tehnoloģijas”, reģistrācijas Nr. 40003564173, līgumu slēdzot uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem par pretendenta piedāvāto cenu – 18 000.00 EUR bez PVN;

7.1.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļā *Redzes projektors* - SIA “KJ Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003634216, līgumu slēdzot uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem par pretendenta piedāvāto cenu – 1 490.00 EUR bez PVN.

7.2. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā pretendentam **SIA “Industriālās tehnoloģijas”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, tas nav piedāvājums ar kopējo zemāko cenu.

7.3. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā pretendentam **SIA “KJ Serviss”**, jo pretendenta ar 23.11.2018. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā šajā daļā kā neatbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.1.prasībai *Aksiālais garums diapozonā 14-40 mm vai plašāk, displeja iedaļa 0,01 mm*, pretendenta piedāvājums ir “Aksiālais garums diapozonā 14-38mm, displeja iedaļa 0,01 mm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai, jo pretendenta piedāvātās sistēmas aksiālā garuma diapazons ir šaurāks par nolikumā noteikto;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.5.prasībai *Balts-balts attālums diapozonā 7-14 mm vai plašāk, displeja iedaļa ne vairām kā 0,1 mm*, pretendents piedāvājis “Balts-balts attālums diapozonā 8-16 mm , displeja iedaļa ne vairām kā 0,1 mm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai.

7.4. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā pretendentam **SIA “KAVITA”**, jo pretendenta ar 23.11.2018. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā šajās daļās kā neatbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.1.prasībai *Aksiālais garums diapozonā 14-40 mm vai plašāk, displeja iedaļa 0,01 mm*, pretendenta piedāvājums ir “Aksiālais garums diapozonā 15-38mm, displeja iedaļa 0,01 mm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai, jo pretendenta piedāvātās sistēmas aksiālā garuma diapazons ir šaurāks par nolikumā noteikto;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.4.prasībai *Centrālais radzenes biezums diapozonā 0,25-1,2 mm vai plašāk, displeja iedaļa 1 µm*, pretendents piedāvājis “Centrālais radzenes biezums diapozonā 0,3-0,8 mm, displeja iedaļa 1 µm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai, jo pretendenta piedāvātās sistēmas centrālais radzenes biezuma diapazons ir šaurāks par nolikumā noteikto;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.5.prasībai *Balts-balts attālums diapozonā 7-14 mm vai plašāk, displeja iedaļa ne vairām kā 0,1 mm*, pretendents piedāvājis “Balts-balts attālums diapozonā 8-14 mm , displeja iedaļa ne vairām kā 0,1 mm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai, jo pretendenta piedāvātās sistēmas attāluma diapazons ir šaurāks par nolikumā noteikto;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.9.prasībai *Zīmes nomaiņas ātrums ne vairāk kā 0.03 sek*, pretendenta piedāvājis “Zīmes nomaiņas ātrums 0.3 sek”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

7.5. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā pretendentam **SIA “A.Medical”**, jo pretendenta ar 23.11.2018. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā šajā daļā kā neatbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.7.prasībai *Zīmes apgaismojumam ne mazāk kā 230 cd/m2*, pretendents norādījis “nav datu”. Līdz ar to iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par šo prasību;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.9.prasībai *Zīmes nomaiņas ātrums ne vairāk kā 0.03 sek*, pretendenta piedāvājis “Zīmes nomaiņas ātrums 0.3 sek”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

7.6. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā pretendentam **SIA “OC Vision”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, tas nav piedāvājums ar kopējo zemāko cenu.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.