Lēmums

**Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/88)

(*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2019.gada 8.oktobris

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2019.gada 7.marta rīkojumu Nr.11-10/26 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde”, ar 20.03.2019. grozījumiem Nr.11-10/31:

**Komisijas sastāvs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja: | **Uldis Jaspers –** Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs  **Toms Bērziņš** **–** Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļas vadītājs; |
| Komisijas locekļi: | **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |
|  |  |

Pieaicinātais eksperts – Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļas Medicīnas iekārtu speciālists/medicīnas fiziķis Renata Līce

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2019/88.
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko vērtējamo kopējo cenu EUR bez PVN katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
4. **Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas EUR bez PVN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Piedāvātās kopējās cenas EUR bez PVN |
| 1. | 04.07.2019.  Plkst. 12:23 | SIA “Scanmed” | 1.daļa – 19 000.00 |
| 2. | 05.07.2019.  Plkst. 14:20 | SIA “Prolux” | 1.daļa – 19 836.00  2.daļa – 6 416.00 |
| 3. | 05.07.2019.  Plkst. 16:34 | SIA “FANEKS” | 1.daļa – 21 942.00 |
| 4. | 08.07.2019.  Plkst. 08:59 | SIA “Mediq Latvija” | 1.daļa – 23 850.00  2.daļa – 7 750.00 |
| 5. | 08.07.2019.  Plkst. 09:05 | SIA “KJ Serviss” | 1.daļa – 18 900.00 |
| 6. | 08.07.2019.  Plkst. 09:13 | SIA “ALFIS” | 1.daļa – 13 236.00 |
| 7. | 08.07.2019.  Plkst. 09:17 | SIA “BioAvots” | 1.daļa – 19 602.00  2.daļa – 6 473.00 |
| 8. | 08.07.2019.  Plkst. 09:37 | SIA “J.I.M.” | 1.daļa – 21 590.00  2.daļa – 8 695.75 |

**5. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu:**  nav

**6. Lēmuma pieņemšanas datums:** 08.10.2019.

**7. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlei:**

7.1. Saskaņā ar nolikuma 13.7.2.punktu un iepirkuma komisijas izvērtējumu, vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegādi katrā daļā atsevišķi tiek piešķirtas:

- iepirkuma priekšmeta 1.daļa Medicīniskais ledusskapis – SIA “ALFIS”, reģistrācijas Nr. 40003335863;

- iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Medicīniskais ledusskapis asiņu un asins komponentu uzglabāšanai – SIA “J.I.M.”, reģistrācijas Nr. 40003191695.

Ar SIA “ALFIS” un SIA “J.I.M.” tiks slēgta vispārīgā vienošanās uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par pasūtītāja plānotajiem finanšu līdzekļiem iepirkuma priekšmetu nodrošināšanai - 21 299.00 EUR bez PVN apmērā.

7.2. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “Scanmed”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendenta piedāvājums šajā daļā nav ar zemāko cenu.

7.3. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “Mediq Latvija”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendenta piedāvājums šajā daļā nav ar zemāko cenu.

7.4. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā **SIA “Mediq Latvija”**, jo pretendents ar 08.10.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības šajā daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.33.prasībai:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.33.prasībai *Ledusskapja ar iekšējo lietderīgo tilpumu 130 L ± 40L gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 95 cm x 70 cm x 70 cm (augstums x platums x dziļums)* pretendents piedāvājis “Ledusskapja ar iekšējo lietderīgo tilpumu 128L gabarītizmēri 100 cm x 52 cm x 63.5 cm (augstums x platums x dziļums)”, bet pretendenta piedāvātās preces augstums 100cm nav atbilstošs tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

7.5. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “KJ Serviss”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendenta piedāvājums šajā daļā nav ar zemāko cenu.

7.6. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “BioAvots”**, jo, lai gan pretendenta piedāvājums ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendenta piedāvājums šajā daļā nav ar zemāko cenu.

7.7. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā **SIA “BioAvots”**, jo pretendents ar 08.10.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības šajā daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.34.prasībai:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.34.prasībai *Ledusskapja ar iekšējo lietderīgo tilpumu 320 L ± 50L Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 75 cm x 75 cm (augstums x platums x dziļums)* pretendenta piedāvājis “Ledusskapja ar iekšējo lietderīgo tilpumu 370 L Iekārtas gabarītizmēri 202 cm x 60 cm x 65 cm (augstums x platums x dziļums)”, bet pretendenta piedāvātās preces augstums 202cm nav atbilstošs tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

7.8. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā **SIA “Prolux”**, jo pretendents ar 08.10.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības šajās daļās kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.26, 1.2.26, 2.28. un 2.29.prasībām:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.1.26.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016.Polikarbonās, labāka alternatīva, noturīgs pret ķīmiskām vielām, viena komponenta konstrukcija, augsta izturība, t.sk. pret buktēm, mūža garantija pret rūsas veidošanos”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2.26.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016.Polikarbonās, labāka alternatīva, noturīgs pret ķīmiskām vielām, viena komponenta konstrukcija, augsta izturība, t.sk. pret buktēm, mūža garantija pret rūsas veidošanos”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.28.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016.Polikarbonās, labāka alternatīva, noturīgs pret ķīmiskām vielām, viena komponenta konstrukcija, augsta izturība, t.sk. pret buktēm, mūža garantija pret rūsas veidošanos”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.29.prasībai *Darba kamera izgatavota tērauda, nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Darba kamera izgatavota no PP copolymer UV RAL9016.Polikarbonās, labāka alternatīva, noturīgs pret ķīmiskām vielām, viena komponenta konstrukcija, augsta izturība, t.sk. pret buktēm, mūža garantija pret rūsas veidošanos”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai.

Pretendents norādījis, ka piedāvājums ir labāka alternatīva. Ņemot vērā to, ka nolikumā ir izvirzīta konkrēta prasība attiecībā uz materiālu, alternatīvs piedāvājums netiek vērtēts.

7.9. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “FANEKS”**, jo pretendents ar 08.10.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības šajā daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2.11.prasībai:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2.11.prasībai *Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 4 kWh* pretendents piedāvājis “Diennakts enerģijas patēriņš 2,0 kWh (modelim LR 100) vai 4,2 kWh (modelim PR 100)”. Pretendenta piedāvātajam modelim PR 100 diennakts enerģijas patēriņš nav atbilstošs izvirzītajai prasībai.

7.10. Nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā **SIA “J.I.M.”**, jo pretendents ar 08.10.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no turpmākās dalības šajā daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2.11.prasībai:

- tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2.11.prasībai *Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 4 kWh* pretendents piedāvājis “Diennakts enerģijas patēriņš 2.0 kWh”. Pēc iesniegtajiem informatīvajiem materiāliem konstatējams, ka pretendenta piedāvātajam modelim PR 100 diennakts enerģijas patēriņš ir 4,2 kWh, kas nav atbilstošs izvirzītajai prasībai.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.