**Iepirkuma komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa**

**„Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/83)**

**ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

**1.jautājums**

Lūdzu, precizējiet tehniskās specifikācijas prasības 237.daļai Intubācijas caurules.

Vai prasība par nepieciešamību pēc dubult-Y ventilācijas kontūras adapteri, ar vārstiem bronhoskopijai, diviem atraumatiskiem vakuumtipa atsūkšanas katetriem, no PVC. Sterili iepakots ir jāpievieno dalītajām itubācijas caurulēm?

**Atbilde**

Iepirkuma komisija ir veikusi precizējumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā, izsakot tos šādā redakcijā:

Caurules Intubācijas. Rtg pozitīva josla visas intubācijas caurulītes garumā. Distālais gals ar noapaļotām malām ar Murphy tipa atveri. Manšete no PVC, sieniņas biezums 0,05mm, atbilstoša Hi-Lo (liela tilpuma zema spiediena prasībām: augsta iestiepjamība, diametrs 1,5 reizes pārsniedz intubācijas caurules ārējo diametru). Termosensitīvs materiāls bez lateksa ar plānu sieniņu. Nr.7.0 (O.D.ne vairāk kā 9,6mm), Nr.7.5 (O.D.ne vairāk kā 10,2mm), Nr.8 (O.D.ne vairāk kā 10,9mm). Insuflācijas ports ar pašfiksējošu vārsta mehānismu. 15mm konektors, stingri piestiprināts intubācijas caurulītei. Sterili iepakots. Kombinēts materiāls, Rtg vizualizējama. Ar zema spiediena manšetēm zilā krāsā, Rtg marķieri distālajā galā pie bronhiālās atveres. Komplektā ar dubult-Y ventilācijas kontūras adapteri, ar vārstiem bronhoskopijai, no PVC. Sterili iepakots.

**2.jautājums**

Lūdzu precizējiet konkursa nolikuma 3.5.4. punktu. Vai EK atbilstības deklarācijas kopijas ir jāpievieno IIa, IIb un III klases produktiem?

**Atbilde**

Saskaņā ar nolikuma 3.5.4.punktā noteikto pretendentam jāiesniedz piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi IIA, IIB vai III).