## Sheet1
2.pielikums nolikumam (ID Nr. PSKUS 2015/30)
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Mikroskopu iegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nodrošināt lietotāju apmācību, saskaņojot laiku ar personālu;
4) | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši no preces pieņemšanas brīža;
5) | Pretendentam jāapliecina Vigilances sistēmas nodrošināšanas esamība piedāvātajām iekārtām, pievienojot procedūras aprakstu;
6) | * Pretendenta piedāvājumā norāda atbilstošā parametra vērtību
7) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu vai piedāvātās ierīces tehniskās datu lapaspusi.
8) | *** Iekārtu skaits ir norādīts aptuveni, tas var manīties atkarībā no pieejamā budžeta
9) | **** Pasūtītājam ir tiesības piedāvājuma vērtēšanas laikā izslēgt minēto pozīciju.
10) | ***** Cena tiek norādīta atsevišķi katram objektīvam, kopējo cenu norādot kā mikroskopa un kameras sistēmas cenu un objektīvu cenu summu
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums* | Piezīmes** | Cena EUR***** (bez PVN)
1. | Mikroskops ar digitālo videokameru un programmatūru (3*** gab.)
Veicamās funkcijas:
1.1 | Paredzēts profesionālai lietošanai diagnostiskajam darbam liela apjoma patoloģijas laboratorijā audu izmeklējumos.
Tehniskās prasības:
1.2 | Optiskā sistēma:
1.2.2 | Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma
1.3 | Apgaismojums:
1.3.1 | Baltā LED apgaismojuma sistēma ar intensitātes regulēšanu
1.3.2 | Darba spriegums 220V 50Hz
1.3.3 | Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma optika ar apgaismojuma daudzuma regulēšanu
1.4 | Fokusēšana:
1.4.1 | Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem
1.4.2 | Tuvinātās fokusēšanas precizitāte: virzība 9 mm ± 10%/ apgriezienā
1.4.3 | Precīzās fokusēšanas precizitāte: virzība 0,1 mm ± 10%/ apgriezienā
1.4.4 | Iebūvēta refokusēšanas funkcija
1.4.5 | Fokusēšanas precizitāte 1 mikrometrs vai precīzāka
1.4.6 | Fokusēšanas intervāls vismaz 30 mm
1.5 | Tubuss:
1.5.1 | Ergonomisks binokulārs tubuss ar kameras portu
1.5.2 | Starpzīlīšu attāluma regulēšana no 50-75±10% mm
1.5.3 | Iespējams 100/0 un 50/50 gaismas sadalījums
1.5.4 | Ergonomiska nolieces regulēšana 10-30°
1.6 | Okulāri:
1.6.1 | Okulāri 10x FOV, ne mazāk kā 20 mm ar ametropijas kompensāciju un gumijas aizsarggredzeniem
1.7 | Objektīvi:
1.7.1 | Plan Apohromat Lambda klases vai analogi
1.7.2 | 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,20; darba distance W.D. 20,0 mm
1.7.3 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,45; darba distance W.D. vismaz 4,0 mm
1.7.4 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,75; darba distance W.D. vismaz 1,0 mm
1.7.5 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,95; darba distance W.D. vismaz 0,14 mm
1.7.6**** | 100X darbam eļļas vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 1,45; darba distance W.D. vismaz 0,13 mm
1.7.7 | 60X darbam ūdens vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 1,00; darba distance W.D. vismaz 2,8 mm
1.7.8 | Objektīvu komplekta parfokāla un parcentriska darbība
1.7.9 | Fiksēts 5-6 objektīvu revolveris
1.8 | Paraugu galdiņš:
1.8.1 | Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem
1.8.2 | Kustība pa X asi ne mazāk kā 75 mm
1.8.3 | Kustība pa Y asi ne mazāk kā 50 mm
1.8.4 | Regulējams ar labo roku
1.8.5 | Ir augšējās robežas ierobežotājs
1.8.6 | Ir kalibrēta palīgdzinēja virsma
1.9 | Kondensors:
1.9.1 | Abbe tipa kondensors
1.9.2 | Kondensora fokusēšanas virzības intervāls 25 mm± 10%
1.9.2 | Skaitliskā apertūra N.A. 0,9-1,25
1.10 | Kamera ar piederumiem:
1.10.1 | Specifiski paredzēta mikrofotogrammu uzņemšanai no mikroskopa
1.10.2 | Stacionāri fiksēta pie mikroskopa
1.10.3 | Krāsainā CCD tipa kamera, ne mazāk kā 5,24 megapikseļi
1.10.4 | Pikseļa izmēri ne lielāki kā 6,45 μm × 6,45 μm
1.10.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 2560x1920 pikseļi
1.10.6 | Ekspozīcijas korekcija: 13 līmeņos
1.10.7 | Ekspozīcijas laiks: no 130 µs līdz 60 s
1.10.8 | Saglabātos datus iespējams izmantot atskaišu un slēdzienu sagatavošanai brīvi veidotās un iepriekš definētās sagatavēs, izmantojot tekstu un attēlus
1.10.9 | Iespēja importēt un eksportēt datus dažādos failu formātos
1.10.10 | Digitālā kameras kontrole: automātiskā/manuālā
1.12 | Programmatūra:
1.11.1 | Speciālā programmatūra darbam ar audu mikrofotogrammām
1.11.2 | Saderīga ar piedāvājumā ietverto mikroskopu un kameru
1.11.3 | Nodrošina mikrofotogrammu attēla arhivēšanu, sūtīšanu, objekta marķēšanu, mikrometriju (vismaz sekojoši mērījumi: skaits, garums; laukums, attālums, leņķis) anotācijas, atskaites
1.11.4 | Speciālā programmatūra kameras kontrolei, attēlu arhivācijai un apstrādei, kas darbojās Microsoft Windows vidē
1.11.5 | Iespēja importēt un eksportēt kameras datus dažādos failu formātos
1.12 | Citas prasības ierīcei:
1.12.1 | Iebūvēts polarizācijas filtrs
Kopējā cena bez PVN, EUR: