## ModuluKonsole
2.pielikums atklātam konkursam ID. Nr. PSKUS 2021/112
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Moduļu medicīnisko konsoļu piegāde
Griestu tilta konsole
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 15 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2020.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1. |  | L veida griestu konsole moduļu būves palātās | Vienas vienības cena eur bez PVN |  | Skaits (gab.) | Cena kopā eur bez PVN (vērtēšanas kriterijs)
|  | Konsoles garums īsākā mala (vienam pacienta gultas vieta): 4860mm +/-150mm, garākā mala (divu pacientu gultas vietas): 5730 mm +/-150mm, |  |  | 4
|  | Cena kopā konsolēm bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Tehniskās prasības:
1. | 1 | Griestu sliedes tipa intensīvās terapijas konsole 3 gultas vietām ar bīdāmu plauktu sistēmu
1. | 2 | Viena gultas vieta ir aprīkota ar:
1. | 2.1 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 2 gab;
1. | 2.2 | O2 izvads – 2 gab;
1. | 2.3 | Dubultsavienojums RJ45 – 2 gab;
1. | 2.4 | Netiešais apgaismojums LED konsoles augšā
1. | 2.5 | Lasāmgaisma LED konsoles priekšpusē
1. | 2.6 | Sprieguma 220V rozete ar vāciņu un LED indikāciju – 12 gab.
1. | 2.7 | Iezemējuma kontakti – 12 gab.
1. | 2.8 | Īsākās konsoles gultas vieta ir ārējā malā, izvadi jāveido tā, lai gultas gala vidus būtu 1,3m +/- 10% konsoles ārējās malas
1. | 2.9 | Plauktu sistēma pārvietojama par sliedi aprīkota ar bremzēm 1gab.
1. | 2.9.1 | Divas vertikāli izvietotas 30-40mm caurules ar garumu ne mazāk kā 1500 mm
1. | 2.9.2 | Plauktu platums ne mazāk kā 400 mm, aprīkoti ar DIN sliedi, plauktu skaitu precizēs pie pasūtījuma
1. | 2.9.3 | Plauktu augstumu iespējams mainīt pēc nepieciešamības
1. | 2.9.3 | Ar iespēju pievienot atvilktni ne mazāk kā 400 mm, atvilktņu skaitu precizēs pie pasūtījuma
1. | 2.9.4 | Ar iespēju pielikt manipulāciju lampu
1. | 2.9.4 | Monitora stiprinājuma roka Philips monitoru stiprināšanai, stiprinājuma roku precizēs pie pasūtījuma
1. | 2.10 | Stieņu sistēma aprīkojuma stiprināšanai 1gab. Neatkarīga no 2.9. punktā minētās plauktu sistēmas, paredzēta gultas gala otrā pusē
1. | 2.10.1 | Viena vertikāli izvietota 30-40mm caurules ar garumu ne mazāk kā 1500 mm
1. | 2.10.2 | Aprīkota ar 2 grozāmiem infūzijas statīviem ar maināmu augstumu un 4 infūzijas pudeļu āķiem katrs, kur izvietot infūzijas, perfūzijas sūkņus un staciju
1. | 2.10.3 | 300-400mm stiprināma medicīniskā aprīkojuma sliede, stiprināma pie vertikālas caurules
1. | 3 | Vienas gultas vietas konsoles nestspēja ne mazāk kā 100 kg
1. | 4 | Konsole krāsa zilais pēc RAL paletes pie pasūtījuma jāsaskaņo tonis
1. | 5 | Konsoļu rasējumi jāsaskaņo pie pasūtījuma veikšanas
|  | Piederumi griestu konsolēm | Pretendenta piedāvātie parametri* | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Plānotais apjoms | Cena kopā eur bez PVN
1. | 4 | Plaukts ne mazāk kā 400 x 350 |  |  | 12
1. | 5 | Atvilktne 1gab. augstums 150mm +/- 25 mm |  |  | 12
1. | 6 | Atvilktne 1gab. augstums 250mm +/- 25 mm |  |  | 1
1. | 7 | Atvilktņu bloks ar 2 atvilktnēm |  |  | 1
1. | 8 | monitora roka ar Philips monitora stiprinājumu |  |  | 1
1. | 9 | monitora roka (2 plecu) ar Philips monitora stiprinājumu |  |  | 12
1. | 10 | Sliede 300-400x10mm +/- 10% |  |  | 12
1. | 11 | Instrumentu sliede plauktu sānu malās |  |  | 12
1. | 12 | Katetru grozs 480 x 150 x100 stiprināms pie sliedes +/- 10% |  |  | 12
1. | 13 | Katetru grozs 280 x 150 x100 stiprināms pie sliedes +/- 10% |  |  | 12
1. | 14 | LED izmeklējuma lampa ne mazāk par 35 000 lux, stiprinājums ar sliedes skavu, ar maināmu gaismekļa augstumu un virzienu |  |  | 12
1. | 15 | Infūziju statīvs ar regulējamu augstumu ne mazāk kā robežās 1200mm-1800mm un 4 āķiem un pudeļu turētāju |  |  | 12
1. | 16 | Nerūsējošā tērauda piederumu grozs ne mazāk kā: augstums 80x platums 160x dziļums 120 mm un ne vairāk kā: augstums 200 x platums 300 x dziļums 200 mm. |  |  | 12
|  |  | Cena kopā eur bez PVN visi piederumi: |  |  | 0
|  |  | Vērtējamā cena eur bez PVN | 0
Konsoļu kopējā cena eur bez PVN
Piederumu kopējā cena eur bez PVN

## VertikalaSienasKonsole
2.pielikums atklātam konkursam ID. Nr. PSKUS 2021/112
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Moduļu medicīnisko konsoļu piegāde
Vertikālā sienas konsole
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 15 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2020.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
2.1. |  | Vertikāla sienas konsole NMC palātās | Vienas vienības cena eur bez PVN |  | Skaits (gab.) | Cena kopā eur bez PVN
|  | konsoles garums 2400mm +/- 100mm |  |  | 4
|  | Cena kopā konsolēm bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Tehniskās prasības:
2.1. | 1 | Vertikāla sienas konsole ar alumīniju korpusu ar priekšējā paneļa krāsu zilu, toni saskaņot pie pasūtīšanas
2.1. | 2 | Garums 2400mm +/- 100mm
2.1. | 3 | Platums 200 mm +/- 10%
2.1. | 4 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab;
2.1. | 5 | O2 izvads – 1 gab;
2.1. | 6 | Dubultsavienojums RJ45 – 2 gab; konsoles kreisajā pusē
2.1. | 7 | Sprieguma 220V rozete ar vāciņu un LED indikāciju – 8 gab. konsoles kreisajā pusē
2.1. | 8 | Iezemējuma kontakti – 4 gab. konsoles kreisajā pusē
2.2. |  | Vertikāla sienas konsole atmodinātavas palātās | Vienas vienības cena eur bez PVN |  | Skaits (gab.) | Cena kopā eur bez PVN
|  | konsoles garums 2400mm +/- 100mm ar labās puses aksesuāru stiprinājumu |  |  | 1
|  | konsoles garums 2400mm +/- 100mm ar kreisās puses aksesuāru stiprinājumu |  |  | 2
|  | konsoles garums 2400mm +/- 100mm ar abu pušu aksesuāru stiprinājumu |  |  | 2
|  | Cena kopā konsolēm bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.2. | 1 | Vertikāla sienas konsole ar alumīniju korpusu ar priekšējā paneļa krāsu zilu, toni saskaņot pie pasūtīšanas
2.2. | 2 | Garums 2400mm +/- 100mm
2.2. | 3 | Platums bez aksesuāru stiprinājumu 200 mm +/- 10%
2.2. | 4 | Konsoļu ārējais stūris noapaļots profils, kuri visā tā garumā kalpo kā stiprinājums aksesuāriem, vai ekvivalents risinājums
2.2. | 5 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab;
2.2. | 6 | O2 izvads – 1 gab;
2.2. | 7 | Dubultsavienojums RJ45 – 1 gab; konsoles aksesuāru stiprinājuma pusē
2.2. | 8 | Sprieguma 220V rozete ar vāciņu un LED indikāciju – 6 gab. konsoles aksesuāru stiprinājuma pusē
2.2. | 9 | Iezemējuma kontakti – 4 gab. konsoles konsoles aksesuāru stiprinājuma pusē
|  | Piederumi griestu konsolēm | Pretendenta piedāvātie parametri* | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Plānotais apjoms | Cena kopā eur bez PVN
2.2. | 10 | Aksesuāru sliede stiprinājuma konsoles priekšpusē visā konsoles platumā |  |  | 10
2.2. | 11 | Kronšteins infūzijas statīva stiprināšanai |  |  | 7
2.2. | 12 | Vertikāls Infūzijas statīvs ar 4 āķiem garumā 1m +/- 0.2m |  |  | 7
2.2. | 13 | LED procedūru lampa, stiprināma pie konsoles ne mazāk kā 25 000 lux |  |  | 5
[5 empty] | Vērtējamā cena eur bez PVN | 0
[5 empty] | Konsoļu kopējā cena eur bez PVN | 0
[5 empty] | Piederumu kopējā cena eur bez PVN | 0

## GriestuKonsole
2.pielikums atklātam konkursamID. Nr. PSKUS 2021/112
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Moduļu medicīnisko konsoļu piegāde
Operāciju zāles griestu konsole
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 15 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2020.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
3. |  | Operāciju zāles griestu konsole | Vienas vienības cena eur bez PVN | Skaits (gab.) | Cena kopā eur bez PVN
|  | Operāciju zāles griestu konsole |  | 1
|  | Cena kopā konsolēm bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Tehniskās prasības:
3. | 1 | Horizontālā 2 roku konsole, 2 plecu konsole, pleca garums 1m +/- 0.1m
3. | 2 | Konsoles rokas rotācijas leņķis ne mazāk kā 330° katram
3. | 3 | Distribūcijas modulis stiprināts uz katru plecu novietots vertikāli
3. | 4 | Distribūcijas moduļa garums anesteziologam ne mazāks kā 0.8 m;
3. | 5 | Distribūcijas moduļa garums ķirurgu ne mazāks kā 1.5 m;
3. | 6 | Pie distribūcijas moduļa ir paredzēta vieta plauktu fiksācijai
3. | 7 | Distribūcijas modulis aprīkots ar elektro pneimatiskajām bremzēm, kas nodrošina moduļa pozīcijas fiksāciju;
3. | 8 | Anesteziologu puses distribūcijas modulis aprīkots ar sekojošiem izvadiem un savienojumiem:
3. | 8.1 | 4 gab. elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu, UPS barošanu un gaismas indikāciju. Rozetes sarkanā/oranžā krāsā.
3. | 8.2 | 8 gab. elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu un gaismas indikāciju. Rozetes zaļā krāsā.
3. | 8.3 | Iezemējuma kontaktligzdas – 8 gab.
3. | 8.4 | RJ45 – 2 gab;
3. | 8.5 | O2 izvads – 1 gab;
3. | 8.6 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab;
3. | 8.7 | Gāzes evakuācijas izvads – 1 gab;
3. | 7 | Ķirurga puses distribūcijas modulis aprīkots ar sekojošiem izvadiem un savienojumiem:
3. | 7.1 | 8 gab. elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu, UPS barošanu un gaismas indikāciju. Rozetes sarkanā/oranžā krāsā.
3. | 7.2 | 8 gab. elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu un gaismas indikāciju. Rozetes zaļā krāsā.
3. | 7.3 | Iezemējuma kontaktligzdas – 8 gab.
3. | 7.4 | RJ45 – 2 gab;
3. | 7.5 | CO2 izvads – 1 gab;
3. | 7.6 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab;
3. | 7.7 | Gāzes evakuācijas izvads – 1 gab;
3. | 7.8 | Četri plaukti aprīkoti ar sliedēm katrā pusē
3. | 7.9 | Atvilktne
3. | 7.10 | Monitora roka ar vesa stiprinājumu

## HorizontalaSienasKonsole
2.pielikums atklātam konkursam ID. Nr. PSKUS 2021/112
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Moduļu medicīnisko konsoļu piegāde
Horizontālā sienas konsole
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 15 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2020.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
2.1. |  | Vertikāla sienas konsole izolatora palātās | Vienas vienības cena eur bez PVN | Skaits (gab.) | Cena kopā eur bez PVN
|  | konsoles garums 2000mm +/- 100mm |  | 20
|  | Cena kopā konsolēm bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Tehniskās prasības:
2.1. | 1 | Horizontāla sienas konsole ar alumīniju korpusu ar priekšējā paneļa krāsu zilu, toni saskaņot pie pasūtīšanas
2.1. | 2 | Garums 2000mm +/- 100mm
2.1. | 3 | Platums 150 mm +/- 20%
2.1. | 4 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab; konsoles priekšpusē
2.1. | 5 | O2 izvads – 1 gab; konsoles priekšpusē
2.1. | 6 | Dubultsavienojums RJ45 – 1 gab; konsoles apakšējā mala
2.1. | 7 | Sprieguma 220V rozete ar vāciņu un LED indikāciju – 6 gab. konsoles apakšējā mala
2.1. | 8 | Iezemējuma kontakti – 4 gab. konsoles apakšējā mala
2.1. | 9 | Lasāmgaisma konsoles apakšējā malā 2600lm +/- 20%
2.1. | 10 | Netiešais apgaismojums konsoles augšējā malā 5100lm +/- 20%
2.1. | 10 | Montāžas vieta māsu izsaukuma sistēmas modulim