## ECMO
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmas ar vienreizlietojamu oksigenatora komplektu plaušu un sirds darbības atbalstam piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Iekārtas piegāde 3 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Materiālu piegāde ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli;
4 | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā;
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija;
10 | Remonts 5 darba dienu laikā no izsaukuma veikšanas dienas. Apkopes, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšana 2 nedēļu laikā no pieteikuma dienas;
11 | Uzstādot iekārtu, Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes, elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas - nodošanas aktu;
12 | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 1 darba dienas laikā no izsaukuma.
13 | *** Norādītais daudzums ir orientējošs, ņemot vērā paredzēto izlietojumu. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties lielāku vai mazāku daudzumu, nepārsniedzot līguma kopējo summu.
14 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma 1.pielikumā 1.6.punktā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
15 | Pakalpojumam (t.sk. tā ietvaros nomaināmajiem materiāliem, rezerves daļām) garantijas laiks (nosaka Pretendents) ir___ (__________) mēneši no tās pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši .
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēma
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR (1.5. punkts) (B): | 0
| KOPĒJĀ CENA bez PVN, EUR: | 0
| Cena tehniskai uzraudzībai (apkope, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) pēcgarantijas periodā 36 mēnešiem bez PVN, EUR (D): | 0
| Cena vienreizlietojamam oksigenatora komplektam bez PVN, EUR (1.6.1.punkts) (C) : | 0
Piegādes laiks, nedēļas (A):
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Prasības ekstrakorporālai membrānas oksigenācijas ierīcei
1.1.1 | Ilgtermiņa cirkulācijas un oksigenizācijas atbalsta iekārta, kas var tikt pievienota gan venoarteriāli, gan venovenozi. Sistēmu var lietot gan sirds operācijās, gan intensīvās terapijas nodaļās, gan transportējot pacientu slimnīcas robežās.
1.1.2 | Ierīcei jābūt kontrolpanelim ar skārienjutīgu ekrānu ne mazāk kā 5,5''
1.1.3 | Ierīcei jābūt na mazāk kā vienam USB savienojuma portam tās darbības dokumentācijai
1.1.4 | Ierīcei jābūt baterijas stāvokļa indikatoram un indikatoram, kas uzrāda, ka ierīce ir pieslēgta strāvas padevei
1.1.5 | Iespēja regulēt plūsmu
1.1.6 | Strāvas padeve 240V/50Hz
1.1.7 | Ierīcē integrēts akumulators, kas var nodrošināt ne mazāk kā 90 minūšu nepārtraktu darbību pie pilnas tās noslodzes
1.1.8 | Ierīcei jābūt ne mazāk par četru veidu portiem ārējā spiediena sensoriem: līmeņa sensoram, divi porti temperatūras zondēm, ports venozajai zondei, ports plūsmas/burbuļu sensoram
1.1.9 | Ierīcei jābūt vismaz trim spiediena sensoriem
1.1.10 | Ierīcei jābūt vismaz diviem temperatūras sensoriem
1.1.11 | Spiediena kritums ne mazāk kā 0 līdz 450 mmHg
1.1.12 | Sildīšanas/dzesēšanas modulis nodrošina temperatūru ne mazāk kā no 15º līdz 38ºC
1.1.13 | Asins plūsma ne mazāk kā 7 l/min
1.1.14 | Oksigenatora statiskais uzpildīšanas tilpums ne mazāks kā 215 ml
1.1.15 | Burbuļu/plūsmas sensors, kas darbojas ar ultraskaņas tehnoloģiju, tūlītējai cirkulācijas apturēšanai (ar tūlītēju trauksmes signālu) burbuļiem ne lielākiem par 6 mm atkarībā no caurules diametra
1.1.16 | Ierīces sūkņa apgriezieni robežās ne šaurāk kā no 0 līdz 4500 rpm
1.1.17 | Ierīcei jābūt nulles plūsmas jeb "Zero flow" režīmam - plūsma tiek masimāli palēnināta, ja sistēmā tiek detektēti burbuļi
1.1.18 | Ierīce savietojama ar oksigenatora komplektiem, ko iespējams izmantot līdz ne mazāk kā 29 dienām
1.2 | Prasības sildīšanas ierīcei:
1.2.1 | Ūdens cauruļu garums ne mazāk par 3 m
1.2.2 | Vizuāla un akustiska trauksme, ja sasniegta minimālā vai maksimālā ūdens temperatūra
1.2.3 | Sildīšanas ierīce spēj strādāt ar minimālo ūdens līmeni rezervuārā (l) ne mazāk par 0.5 l
1.2.4 | Kopējais rezervuāra tilpums ne vairāk kā 1,4 l
1.2.5 | Ūdens līmeņa indikators
1.2.6 | Ārkārtas izslēgšanās, ja ūdens temperatūras pārsniedz maksimālo vērtību
1.3. | Prasības gāzu blenderim:
1.3.1 | Gāzu blenderis parāda % O2 vērtību (skaitļu skalas veidā vai uz digitāla displeja)
1.3.2 | FiO2 rādījumi ne šaurāk kā 0,2-1,0
1.4. | Prasības ratiem iekārtas pārvietošanai
1.4.1 | Rati pārvietošanai ekstrakorporālas membrānas oksigenācijas ierīcei, sildīšanas ierīcei, gāzu blenderim, ar infūzijas statīvu un bloķējamiem riteņiem
1.5. | Vienas iekārtas komplektācijā ietilpst: | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  | Daudzums
1.5.1 | Ekstrakorporālas membrānas oksigenācijas ierīce ar aksesuāriem |  |  | 1
1.5.2 | Gāzu blenderis |  |  | 1
1.5.3 | Rati pārvietošanai |  |  | 1
1.5.4 | Sildīšanas ierīce ar aksesuāriem |  |  | 1
1.5.5 | Vienreizlietojams oksigenatora apmācību komplekts |  |  | 1
1.6. | Iekārtas izejmateriāli un piederumi (pasūtīšanai atsevišķi pēc pieprasījuma): | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Daudzums*** | Cena vienībai, EUR bez PVN
1.6.1 | Vienreizlietojams oksigenatora komplekts plaušu un sirds darbības atbalstam |  | 10 | 0
1.6.2 | Viena lūmena kanula |  | 5 | 0
1.6.3 | Divu lūmenu kanula |  | 5 | 0
EKK: |  | 52201; 23443
Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
Daļa | Kritēriji | Punktu kopsavilkums
A | Iekārtas piegādes termiņš | 10
B | Iekārtas cena | 40
C | Cena vienreizlietojamam oksigenatora komplektam | 30
D | Cena tehniskai uzraudzībai vienai iekārtai | 20
∑ | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100
∑= A+B+C+D
Piegādes termiņš (A)
N.p.k. | Piegādes termiņš (nedēļas) | Piešķirtie punkti
1. | no 0 līdz 04 | 10
2. | no 05 līdz 08 | 6
3. | no 09 līdz 13 | 4
4. | ≥ 16 | 0
Iekārtas cena (B)
(B) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 40 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
B = Bv/Bfakt x 40, kur
Bv – viszemākā piedāvātā kopējā cena,
Bfakt– vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Nosakot punktu skaitu kritērijā B un ∑ ņem vērā 2 ciparus aiz komata
Cena vienreizlietojamam oksigenatora komplektam (C)
(C) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 30 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
C = Cv/Cfakt x 30, kur
Cv – viszemākā piedāvātā kopējā cena,
Cfakt– vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Nosakot punktu skaitu kritērijā C un ∑ ņem vērā 2 ciparus aiz komata
Cena tehniskai uzraudzībai vienai iekārtai (D)
(D) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 20 punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
D = Dv/Dfakt x 20, kur
Dv – viszemākā piedāvātā kopējā cena,
Dfakt– vērtējamā piedāvājuma kopējā cena.
Nosakot punktu skaitu kritērijā D un ∑ ņem vērā 2 ciparus aiz komata