## Lampa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķirurģijas pieres lampa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Pieres lampa
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Uz galvas stiprināma operāciju lampa ar regulējamu galvas stiprinājumu;
1.2 | Galvas stiprinājums regulējams ar vismaz divās dimensijās un aprīkots ar kraniālo atbalstu;
1.3 | Regulējams gaismas lauks no 20 mm līdz 110 mm pie 40 cm darba distances;
1.4 | Bez ēnu apgaismojums;
1.5 | Optiskā gaismas vada garums ne mazāk kā 2.5 m;
1.6 | Lampa aprīkota ar noskrūvējamu un ķīmiski dezinficējamu rokturi;
1.7 | LED gaismas avots ar regulējamu gaismas intensitāti;
1.8 | Elektroniska gaismas intensitātes regulācija no 0 līdz 100%;
1.9 | LED dzīvildze ne mazāk kā 30 000 stundas;
1.10 | Gaismas avots ar vismaz 4 pieslēguma portiem (ACMI, Wolf, Olympus, Storz);
1.11 | Krāsu temperatūra ne mazāk kā 5600 K;
1.12 | Krāsu attēlojuma indekss (CRI) vismaz 92;
1.13 | Nogaidīšanas (stand by) režīms;
1.14 | Gaismas avots novietots uz mobila statīva ar piecstaru pamatni ar riteņiem, vismaz divi riteņi aprīkoti ar bremzēm;
1.15 | Strāvas avots 220 – 240 V, 50/60 Hz;
1.16 | Gaismas avota svars ne vairāk kā 3,5 kg;
| Komplektācija: | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
1.1.1 | Operāciju galvas lampa ar LED gaismas avotu;
1.1.2. | Pārvietojams statīvs.
| Daudzums (gab.)***: | 3
| Cena par 1 vienību, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 1. daļa bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā 1. daļa ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2345

## Bronhoskops I
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Intubāciju fibrobronhoskops
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | Pretendentam jāiesniedz apliecinājums brīvā formā saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.1.9.punktā noteikto;
10. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
12. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Fibrobronhoskops I
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai intubācijām, bronholoģiskiem izmeklējumiem;
2.1.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 120º/90º;
2.1.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 90º;
2.1.4 | Darba garums 600 mm±5%;
2.1.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 1,2 mm;
2.1.6 | Distālā gala ārējais diametrs robežās 3,0 - 3,5 mm;
2.1.7 | Savietojams ar nodaļas lietošanā esošo endoskopa hermētisma pārbaudes testeri, bronhoskopa mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu;
2.1.8 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
2.1.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peracetic acid) šķidrumu;
2.1.10 | Iebūvēts ekrāns vismaz 3,5 collu liels, grozāms;
2.1.11 | Iespēja ierakstīt un saglabāt bildes un video, kā arī ierakstus vēlāk pārnest uz datoru.
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
2.2.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 1 | 0
2.2.2 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 1 | 0
2.2.3 | Tīrīšanas birstītes (cenu norādīt par 1 vienību); | 10 | 0
2.2.4 | Atsūkšanas vārsts; | 1 | 0
2.2.5 | Noplūdes testeris; | 1 | 0
2.2.6 | Darba kanāla vāciņš; | 1 | 0
2.2.7 | Irigācijas adapters; | 1 | 0
2.2.8 | Konteiners sterilizācijas ar atbilstošiem izmēriem (Ref. 382032100 vai analogs); | 1 | 0
2.2.9 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
2.2.10 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
| Daudzums (gab.)***: | 1
1 iekārtas cena EUR bez PVN:
| 1 komplektācijas cena EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 2. daļa bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā 2. daļa ar PVN, EUR: | 0
EKK: | EKK: | 52201
Grupa: | GRUPA: | 2377

## Vēnu meklētājs
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vēnu meklētājs
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Vēnu meklētājs
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1 | Paredzēta pacientiem: ar smagiem apdegumiem, tumšu ādas krāsu, jaundzimušajiem, pacientiem ar aptaukošanās problēmām;
3.2 | Ierīce izmanto infrasarkano starojumu, lai reālā laikā uz pacienta ādas vizualizētu vēnas;
3.3 | Attēlo virspusējo vēnu atrašanās vietu;
3.4 | Ierīce samazina otrā dūriena varbūtību;
3.5 | Viegli lietojama, bez kalibrēšanas nepieciešamības;
3.6 | Ierīcei ir atsevišķs, viegli pārvietojams ports;
3.7 | Ierīce uzstādāma arī uz statīva, kas aprīkots ar riteņiem un papildus bremzēm;
3.8 | Ierīces uzlāde nodrošināma gan no pārvietojama porta, gan no statīva;
3.9 | Attēla krāsa – zaļa;
3.10 | Ērta un kompakta uzbūve, neaizņem daudz vietas ņemot sev līdzi;
3.11 | Ierīce izmantojama 15 – 25 cm virs ādas;
3.12 | Ierīcei ir 3 attēlošanas režīmi, kas uzrāda lielos un mazos asinsvadus;
3.13 | Nodrošina labu attēlu pie dažāda apgaismojuma;
3.14 | Viegli tīrāms korpuss, kas ļauj ierīci lietot arī operāciju zālēs un sterilā vidē;
3.15 | Uzlādēta integrētā akumulatora darbība 2h nepārtrauktā režīmā;
3.16 | Ierīce neizmantošanas gadījumā aizmieg, brīvi uzstādāms aizmigšanas laiks līdz 15 minūtēm.
| Komplektācija: | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
3.1.1 | Bezkontakta vēnu attēlošanas ierīce;
3.1.2 | Pārvietojams statīvs.
| Daudzums (gab.)***: | 4
| 1 vienības cena, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 3. daļa bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā 3. daļa ar PVN, EUR: | 0
| EKK: | 52201
| Grupa: | 2385

## Elektroniskie svari
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Elektriskie svari
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Elektriskie svari
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1 | Maksimālā svarnesība vismaz 250 kg;
4.2 | Neslīdošas gumijas platforma;
4.3 | Darbība no elektriskās strāvas un no baterijām;
4.4 | Precizitāte līdz 25 kg ne vairāk kā +/- 50g; Precizitāte no 25,1 līdz 50 kg ne vairāk kā +/- 100g; Precizitāte no 50,1 līdz 200 kg ne vairāk kā +/- 200g; Precizitāte no 200,1 līdz 250 kg ne vairāk kā +/- 300g;
4.5 | Platformas izmēri ne mazāk kā 380 x 305 mm +/- 100 mm.
4.6 | Svari ir pirmreizēji verificēti un marķēti ar burtu "M" (iesniegt apliecinājumu).
| Daudzums (gab.)***: | 4
1 vienības cena EUR bez PVN:
| Cena kopā 4. daļa EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 4. daļa ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2303

## Baktericīdā lampa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Baktericīdā lampa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Baktericīdā lampa gaisa dezinfekcijas slēgtā tipa
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.1 | Iznīcina vīrusus, baktērijas, rauga sēnīšu sporas, sēnīšu un pelējuma sporas;
5.2 | Kopējā spuldžu jauda ne mazāka kā 55W;
5.3 | Spuldžu darbības laiks ne mazāks kā 8000 stundas;
5.4 | Spuldžu darba stundu indikators;
5.5 | Uz statīva, pārvietojama;
5.6 | Gaisa caurlaidība ne mazāka kā 100 m3/stundā;
5.7 | Ar taimeri;
5.8 | Vajadzības gadījumā iespējams piestiprināt pie sienas.
| Daudzums (gab.)***: | 1
1 vienības cena EUR bez PVN:
| Cena kopā 5. daļa EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 5. daļa ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2301

## Plazmas atkausētājs
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Plazmas atkausēšanas ierīce
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 3 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | Plazmas un asins produktu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.1 | Nodrošina plazmas un asins komponenšu atkausēšanu un sildīšanu;
6.2 | Ne mazāk kā 2 maisu vienlaicīga atkausēšana - sildīšana;
6.3 | Iestatāmā temperatūra 37˚C;
6.4 | Vizuāls un audiāls signāls procesa pabeigšanai un kļūdu paziņojumam;
6.5 | Svars ne vairāk kā 20kg;
6.6 | Asins produktu, plazmas maisiem nav saskares ar ūdeni.
| Papildkomplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
6.1.1 | Infūzijas sildītājs (ja iekārtai tas ir piedāvājumā);
6.1.2 | Izlijušās plazmas uztvērējs (ja iekārtai tas ir piedāvājumā).
| Daudzums (gab.)***: | 3
1 vienības cena EUR bez PVN:
| Cena kopā 6. daļa EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā 6. daļa ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2307

## Dzeltes aparāts
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Dzeltes aparāts
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | Iesniegt 7.3. punktā verificēto klīnisko pētījumu rezultātus.
10. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
12. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Dzeltes aparāts
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7.1 | Iekārta lietojama mazuļiem, kam gestācijas vecums >24 nedēļām;
7.2 | Bilirubīns tiek mērīts uz jaundzimušā austiņas;
7.3 | Verificēti klīniskie pētījumi, kuros pierādīts, ka šīs metodes rezultāti ir pielīdzināmi asins analīžu rezultātiem (iesniegt);
7.4 | Iekārta aprīkota ar svītru koda lasītāju;
7.5 | Mērījuma veikšana statiski vai kustībā;
7.6 | Mērījuma veikšana ar vai bez bērna identificēšanas;
7.1.1 | Komplektācija: | Daudzums, gab: | Cena 1 vienībai EUR bez PVN:
7.1.1 | Mērierīce ar akumualatora bateriju; | 1
7.1.2 | Uzlādēšanas stacija; | 1
7.1.3 | Barošanas bloks; | 1
7.1.4 | Kalibrācijas uzgaļi (norādīt skaitu iepakojumā blakus šūnā, bet cenu par 1 uzgali); | (lūdzu ierakstīt 1 iepakojuma skaitu)
7.1.5 | Higiēniskie uzgaļi (norādīt skaitu iepakojumā blakus šūnā, bet cenu par 1 uzgali). | (lūdzu ierakstīt 1 iepakojuma skaitu)
| Daudzums (gab.)***: | 1
| Cena par 1 komplektu, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā EUR bez PVN: | #VALUE!
| Cena kopā ar PVN, EUR: | #VALUE!
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2307

## Kapsulēšanas ierīce
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kapsulēšanas ierīce
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Kapsulēšanas ierīce
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
8.1 | Kapulu uzpildīšanas sistēma sastāv no kapsulu orientiera, uzpildītāja un spiedēja, izkliedētāja;
8.2 | Kapsulu mašīnas sistēma nodrošina ne mazāk kā 100 kapsulu uzpildīšanu;
8.3 | Visas funkcijas ir manuālas un neizmanto elektroenerģiju;
8.4 | Visām metāliskajām detaļām, t.sk. skavām, jābūt gatavotām no anodēta alumīnija, nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla;
8.5 | Ierīce sastāv no ne mazāk kā 50 kapsulu manuālās uzpildīšanas pamatnes, ievietojot visas kapsulas orientācijas pamatnē ar ne vairāk kā 2 reizēm;
8.6 | Metāla skavu un skrūvju mehānisms stingri piestiprina uzpildīšanas pamatni pie fiksācijas pamatnes;
8.7 | Kapsulu uzpildīšanai uzliekamā norobežojošā uzlika, izgatavota no organiskā stikla, papildināma ar atdalāmu stieni, nodalot kopējo kapsulu skaitu dažādās attiecībās dažādu pulveru izmantošanai vienā reizē;
8.8 | Kapsulu mašīna aprīkota ar pulvera izkliedētāju un blietēšanas rīku;
8.9 | Piederumi 00. izmēra kapsulām ar ietilpību ne mazāku kā 0,95 mL un ne lielāku kā 1,00 mL, garumu ne mazāku kā 2,30 cm un ne lielāku 2,35 cm;
8.10 | Piederumi 0. izmēra kapsulām ar ietilpību ne mazāku kā 0,75 mL un ne lielāku kā 0,85 mL, garumu ne mazāku kā 2,10 cm un ne lielāku 2,15 cm;
8.11 | Piederumi 1. izmēra kapsulām ar ietilpību ne mazāku kā 0,50 mL un ne lielāku kā 0,55 mL, garumu ne mazāku kā 1,90 cm un ne lielāku 1,95 cm;
8.12 | Piederumi 3. izmēra kapsulām ar ietilpību ne mazāku kā 0,30 mL un ne lielāku kā 0,35 mL, garumu ne mazāku kā 1,50 cm un ne lielāku 1,55 cm;
| Komplektācija: | Daudzums, gab: | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
8.1.1 | Kapsulu mašīna: manuālās uzpildīšanas pamatne, fiksācijas pamatne, orientācijas pamatne; | 1
8.1.2 | Kapsulu paplāte; | 1
8.1.3 | Pulvera blietēšanas rīks; | 1
8.1.4 | Kapsulu uzpildīšanai uzliekamā norobežojošā uzlika un papildus atdalāms stienis; | 1
8.1.5 | Pulvera izkliedētājs; | 1
8.1.6 | Skavas pulvera paplātēm; | 1
8.1.7 | Kapsulu uzpildīšanas plātne izmēram 00. | 1
8.1.8 | Kapsulu uzpildīšanas plātne izmēram 0. | 1
8.1.9 | Kapsulu uzpildīšanas plātne izmēram 1. | 1
8.1.10 | Kapsulu uzpildīšanas plātne izmēram 3. | 1
8.1.11 | Kapsulu stiprināšanas pamata plātne izmēram 00. | 1
8.1.12 | Kapsulu stiprināšanas pamata plātne izmēram 0. | 1
8.1.13 | Kapsulu stiprināšanas pamata plātne izmēram 1. | 1
8.1.14 | Kapsulu stiprināšanas pamata plātne izmēram 3. | 1
| Daudzums (kompl.)***: | 1
| Cena kopā EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
| EKK: | 52201
| Grupa: | 2307

## Elektroniskie svari 2
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Elektriskie svari ratiņkrēslu
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | Elektriskie svari ratiņkrēslu
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
9.1 | Maksimālā svarnesība vismaz 300 kg;
9.2 | Uzbraukšanas rampa no vienas puses;
9.3 | Aprīkots ar sānu margu;
9.4 | Aprīkots ar uzbraucamu rampu;
9.5 | Neslīdoša platforma;
9.6 | Darbība no elektriskās strāvas un no uzlādejamām baterijām;
9.7 | Precizitāte ne mazāk kā +/- 100g;
9.8 | Platformas izmēri ne mazāk kā 800 x 800 mm.
9.9 | Svari ir pirmreizēji verificēti un marķēti ar burtu "M" (iesniegt apliecinājumu).
| Daudzums (gab.)***: | 1
Cena kopā EUR bez PVN:
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2303

## Elektroniskie svari 3
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Elektriskie svari nestuvju
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | Elektriskie svari nestuvju
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
10.1 | Maksimālā svarnesība vismaz 300 kg;
10.2 | Neslīdoša platforma;
10.3 | Aprīkots ar uzbraukšanas rampu;
10.4 | Darbība no elektriskās strāvas un no akumulatora baterijām;
10.5 | Precizitāte ne mazāk kā +/- 100g;
10.6 | Platformas izmēri ne mazāk kā 1400 x 800 mm.
10.7 | Svari ir pirmreizēji verificēti un marķēti ar burtu "M" (iesniegt apliecinājumu).
| Daudzums (gab.)***: | 1
Cena kopā EUR bez PVN:
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2303

## Hexacheck
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Hexacheck modulis
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
11. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | Hexacheck modulis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11.1 | Nodrošina drošu integrāciju ar MIMI fantomu, lai vienkāršotu 6D pacienta galda nodošanu ekspluatācijā un kvalitātes kontroli;
11.2 | Svars 2,9 kg;
11.3 | Izmēri (garums x platums x augstums) 28,5 x 29,2 x 11,9 cm;
11.4 | HexaCheck un tā skrūves izgatavotas no acetāla;
11.5 | Artefaktu novēršanai attēlos aprīkots ar alumīnija korpusu;
11.6 | Atlasa līdz trim leņķa nobīdēm (± 2,5°), atvienojot un bloķējot vienu no trim tapām;
11.7 | Savietojams ar pacienta galdu (Elekta, HexaPod) un ar pozicionēšanas palīglīdzekli (iBeam Indexing Bar, Art No P10105-110), kas stiprinās uz pacienta galda, nodrošinot atkārtojamību 0,1° robežās;
11.8 | Iebūvēts līmeņrādis;
| Daudzums (gab.)***: | 1
Cena kopā par 11. daļu, EUR bez PVN:
| Cena kopā par 11. daļu, EUR ar PVN: | 0
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2343

## Bronhoskops II
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Intubāciju fibrobronhoskops
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | Pretendentam jāiesniedz apliecinājums brīvā formā, lai apliecinātu tehniskās specifikācijas 12.9.punkta izpildi;
10. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
12. | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
12. | Fibrobronhoskops II
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai intubācijām, bronholoģiskiem izmeklējumiem un biopsiju veikšanai;
12.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/90º;
12.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 90º;
12.4 | Darba garums 600 mm±5%;
12.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,2 mm;
12.6 | Distālā gala ārējais diametrs robežās 4,8 - 5,9 mm;
12.7 | Savietojams ar nodaļas lietošanā esošo endoskopa hermētisma pārbaudes testeri, bronhoskopa mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu;
12.8 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
12.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peracetic acid) šķidrumu;
12.10 | Iebūvēts ekrāns vismaz 3,5 collu liels, grozāms;
12.11 | Iespēja ierakstīt un saglabāt bildes un video, kā arī ierakstus vēlāk pārnest uz datoru.
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību:
12.1.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 1 | 0
12.1.2 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 1 | 0
12.1.3 | Atkārtojami lietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 1 | 0
12.1.4 | Tīrīšanas birstītes (cenu norādīt par 1 vienību); | 10 | 0
12.1.5 | Atsūkšanas vārsts; | 1 | 0
12.1.6 | Noplūdes testeris; | 1 | 0
12.1.7 | Darba kanāla vāciņš; | 1 | 0
12.1.8 | Irigācijas adapters; | 1 | 0
12.1.9 | Konteiners sterilizācijas ar atbilstošiem izmēriem (Ref. 382032100 vai analogs); | 1 | 0
12.1.10 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
12.1.11 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
| Daudzums (gab.)***: | 2
1 iekārtas cena EUR bez PVN:
| 1 komplektācijas cena EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā par 1 vienību 12. daļa bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā 12. daļa bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā 12. daļa ar PVN, EUR: | 0
| EKK: | 52201
| GRUPA: | 2377