## Saturs
2. pielikums nolikumam (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/40)
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
“Infūzijas, perfūzijas un enterālās barošanas sūkņu iegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2021/40
Saturs
1 | .daļa | Enterālās barošanas sūknis Flocare Infinity vai analogs
2 | .daļa | Enterālās barošanas sūknis Enteroport Plus vai analogs
3 | .daļa | Perfūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
4 | .daļa | Perfūzijas sūknis Compact plus vai analogs
5 | .daļa | Infūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
6 | .daļa | B.Braun darba stacija infūzijas / perfūzijas sūkņiem Space station vai analoga
7 | .daļa | B.Braun darba stacija infūzijas/perfūzijas sūkņiem Compact station vai analogs
8 | .daļa | Perfūzijas sūknis ar zāļu kalkulāciju savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
9 | .daļa | Perfūzijas sūknis savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
10 | .daļa | Infūzijas sūknis ALARIS GW vai analogs
11 | .daļa | Alaris darba stacija infūzijas / perfūzijas sūkņiem

## 1
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Enterālās barošanas sūknis Flocare Infinity vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Enterālās barošanas sūknis Flocare Infinity vai analogs
CENA kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Nodrošina pacientu enterālo barošanu
1.2 | Sūkņa parametrus iespējams regulēt ar pogām uz korpusa, iestatītie parametri redzami displejā
1.3 | Spējīgs darboties 5-40oC apkārtējās vides temperatūras diapazonā vai plašākā
| Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4 | Sūknis enterālai barošanai
1.5 | Barošanas bloks
1.6 | Skava stiprināšanai pie statīva

## 2
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Enterālās barošanas sūknis Enteroport Plus vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Enterālās barošanas sūknis Enteroport Plus vai analogs
CENA kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Nodrošina pacientu enterālo barošanu
2.2 | Sūkņa parametrus iespējams regulēt ar pogām uz korpusa, iestatītie parametri redzami displejā
2.3 | Spējīgs darboties 5-40oC apkārtējās vides temperatūras diapazonā vai plašākā
| Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.4 | Sūknis enterālai barošanai
2.5 | Barošanas bloks
2.6 | Skava stiprināšanai pie statīva

## 3
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Perfūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Perfūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
3.1 | Ātrums: no 0.1 līdz 999.9 ml/st
3.2 | Tilpuma iestādījums: no 0.1 līdz 9999 ml
3.3 | Iespējams iestatīt laiku
3.4 | KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate)
Iestādījums pēc noklusēšanas:
3.5.1 | Ātrums ≥ 10 ml/st: KOR: 3ml/st
3.5.2 | Ātrums < 10 ml/st: KOR: 1ml/st
3.5.3 | Ātrums < 1 ml/st: KOR: saglabājas
3.6 | Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR
3.7 | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku
3.8 | Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas
3.9 | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma
3.10 | Lietojamie šļirču tilpumi: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
3.11 | Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana
3.12 | Iespēja lietot dažādu ražotāju šļirces
Bolus funkcija:
3.13 | Bolus ātrums: ne mazāk kā no 1 līdz 1800 ml/st
3.14 | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
3.15 | Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu
3.16 | Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku
3.17 | Bolus ievade devas vienībās aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā „devas kalkulācija”
Speciālās funkcijas:
Devas kalkulācija:
3.18 | Automātiska ātruma kalkulācija izejot no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/st).
3.19 | Bolus ievade mg, µg, IE, mmol uz kg svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju
3.20 | Gatavības funkcija (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu
3.21 | Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 99 stundām ar 1 minūtes intervālu
Integrēts zāļu saraksts:
3.22 | ne mazāk kā 350 zāļu nosaukumu atmiņa
3.23 | iespēja zāles grupēt atsevišķās mapēs
3.24 | iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas
Zāļu saraksta iespējas:
3.25 | Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml)
3.26 | Nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās
3.27 | Maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu
3.28 | Maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt
3.29 | Iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai
Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem:
3.30 | PCA
3.31 | TIVA
3.32 | Pieaugoši ātrumi
3.33 | Brīvi konfigurējami ievades profili
3.34 | Iespēja automātiski, šļirces maiņas laikā nodrošināt nepārtrauktu perfūziju, lietojot sapārotu aparātu
3.35 | Atmiņas funkcija: ne mazāk kā 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā
Drošības prasības:
3.36 | Patvaļīgas plūsmas aizsardzība: Automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai šļirces maiņas laikā
3.37 | Pilnīgi automātiska virzuļa bīdīšanas ierīce, kas nodrošina optimālu perfūzijas sākumu pēc šļirces nomaiņas un ērtību ekspluatācijā
3.38 | Pretspiediens ir regulējams
3.39 | Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās. Maksimāli pieļaujamais bolus 0,2 ml
3.40 | Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un šļircei
3.41 | Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām
Vizuāli darbības indikatori:
3.42 | aktīvas LED
3.43 | darbības kontroles indikators
Trauksmes:
3.44 | Vizuāli un skaņas
3.45 | Trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
3.46 | Paskaidrojoši teksti
3.47 | Atsevišķas LED dažādiem trauksmju tipiem
3.48 | Priekštrauksmes, ja uzstādījums tuvojas beigām
Trauksmju iemesli:
3.49 | Tukšs akumulators
3.50 | Akumulators drīz būs tukšs
3.51 | Sistēmā pārlieku liels spiediens
3.52 | Šļirce ievietota nepilnīgi vai nav ievietota
3.53 | Šļirce ir tukša
3.54 | Tehnisks defekts
3.55 | Aiztiekot bīdīšanas mehānismus aparāta darbības laikā
3.56 | Priekštrauksmes, ja sasniegts laika vai tilpuma uzstādījums
3.57 | Gatavībā
3.58 | Atgādinājuma trauksme
3.59 | Šļirces iztukšošanās priekštrauksme ar iespēju to mainīt no 3 līdz 30 minūtēm vai plašākā diapazonā atkarībā no ātruma
3.60 | Māsu posteņa pieslēguma iespēja
3.61 | No konkrētās zāles atkarīga trauksme, kas brīdina vai nepieļauj pārsniegt maksimāli pieļaujamo devu un ievades ātrumu
Barošanas prasības
3.62 | Uzlādējams akumulators
3.63 | Akumulatora ietilpība ne mazāk kā 8 st pie 25 ml/st
3.64 | Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 6st
3.65 | Akumulatora apmaiņas iespēja bez palīglīdzekļiem
| Pēc nepieciešamības iespējams papildināt iekārtu ar šādiem aksesuāriem | Vienas vienības cena bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
3.66 | Barošanas bloks

## 4
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Perfūzijas sūknis Compact Plus vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Perfūzijas sūknis Compact plus vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
4.1 | Perfuzors, iebūvēts barošanas bloks, stiprinājums un rokturis
Pamatprasības:
4.2 | Perfuzors nepārtrauktai intravenozai, epidurālai un enterālai medikamentu ievadei ar pusautomātisku šļirces piedziņu
4.3 | Savietojams ar Slimnīcā esošo Online Suite modulāro sistēmu un izveidoto zāļu katalogu. LAN un WLAN pieslēguma iespēja
4.4 | Iespēja izmantot vismaz 3000 zāļu nosaukumu, katru ar 10 atšķirīgām koncentrācijām, grupēt vizmaz 30 dažādās kategorijās ar drošām zāļu devu robežām
Tehniskie parametri:
4.5 | 262 krāsu TFT displejs vismaz 2.4 collas, 240x320 pikseļu, ar redzamību 80 grādos visos virzienos
4.6 | Ātrums: 0.01 – 999.9 ml/h
4.7 | Tilpuma iestādījums: 0.1 – 9999 ml
4.8 | Var iestatīt laiku
4.9 | KVO – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Vein Open)
Iestādījums pēc noklusēšanas:
4.10 | Ātrums ≥ 10 ml/h: KVO: 3ml/h
4.11 | Ātrums < 10 ml/h: KVO: 1ml/h
4.12 | Ātrums < 1 ml/h: KVO: saglabājas iestatītais ātrums
4.13 | Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KVO
4.14 | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku
4.15 | Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas
4.16 | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma
Lietojamie šļirču tilpumi:
4.17 | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
4.18 | Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana, intuitīva grafiska palīdzība šļirces ievietošanas laikā
4.19 | Iespēja lietot dažādu ražotāju perfuzoru šļirces
4.20 | Mitruma aizsardzība vismaz IP34
Bolus funkcija
4.21 | Bolus ātrums: 1 - 1800 ml/h
4.22 | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
4.23 | Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu
4.24 | Gatavības funkcija (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu
4.25 | Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 24 stundām ar 1 minūtes intervālu
Iespējamie darbības režīmi:
4.26 | Devas kalkulācija – mg, mkg, ng, IU, mEq un mmol
4.27 | Iespēja ievadīt pacienta svaru vai aprēķināt ķermeņa virsmas laukumu ievadot svaru un garumu
4.28 | Nakts režīms
4.29 | Drošības prasības
4.30 | Pretspiediens regulējams 9 soļiem no 0.1 līdz 1.2 bar
4.31 | Trauksmes veidi – krāsaini vizuāli un skaņas
4.32 | Trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
Trauksmju iemesli:
4.33 | Tukšs akumulators
4.34 | Akumulators drīz būs tukšs
4.35 | Sistēmā pārlieku liels spiediens
4.36 | Šļirce ievietota nepilnīgi vai nav ievietota
4.37 | Šļirce ir tukša
4.38 | Tehnisks defekts
4.39 | Aiztiekot bīdīšanas mehānismus aparāta darbības laikā
4.40 | Pieļaujamā precizitāte vismaz 2% saskaņā ar IEC/EN 60601-2-24
4.41 | Pieļaujamais bolus pēc oklūzijas ne vairāk kā 0,2ml
Barošanas prasības:
4.42 | Tīkla 220V un zemsprieguma barošana 12 V
4.43 | Jaunākās paaudzes litija jonu akumulators
4.44 | Akumulatora ietilpība darbībai aptuveni 10 stundas pie ātruma 5 ml/h
4.45 | Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 3 stundas

## 5
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Infūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Infūzijas sūknis SPACE (vai analogs) savietojams ar B.Braun darba staciju
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
5.1 | Ātrums: 0.1 – 1200 ml/h
5.2 | Kļūda: +/- 5 % 96 stundu laikā pielietojot standarta sistēmu
5.3 | Tilpuma iestādījums: 0.1 – 9999 ml
5.4 | Laika iestādījums: 00h01m – 99h59m
5.5 | KVO – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Vein Open): Iestādījums pēc noklusēšanas:
5.6 | Ātrums ≥ 10 ml/h: KVO: 3ml/h
5.7 | Ātrums < 10 ml/h: KVO: 1ml/h
5.8 | Ātrums < 1 ml/h: KVO: saglabājas
5.9 | Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KVO
5.10 | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku
5.11 | Ātruma izmaiņas iespēja bez infūzijas apstādināšanas
5.12 | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā infūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma
5.13 | Paralēlās infūzijas iespēja
5.14 | Ievadot divus dažādus infūzijas ātrumus
5.15 | Dubulta balansēšana(piggyback funkcija)
5.16 | Automātiska infūzijas secības maiņa
5.17 | Automātiska pielietotās sistēmas atpazīšana
Bolus funkcija:
5.18 | Bolus ātrums: 1 - 1200 ml/h
5.19 | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
5.20 | Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu
5.21 | Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku
5.22 | Bolus ievade devas vienībās aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ‘’devas kalkulācija``
Speciālās funkcijas:
Devas kalkulācija:
5.23 | Automātiska ātruma kalkulācija izejot no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h).
5.24 | Bolus ievade mg, µg, IE, mmol uz kg svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju
5.25 | Gatavības funkcija (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu
5.26 | Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 99 stundām
Integrēts zāļu saraksts:
5.27 | Vismaz 300 zāļu nosaukumu atmiņa
5.28 | iespēja zāles grupēt atsevišķās mapēs
5.29 | iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas
Zāļu saraksta iespējas:
5.30 | Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml)
5.31 | Nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās
5.32 | Maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu
5.33 | Maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt
5.34 | Iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai
Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem:
5.35 | PCA
5.36 | Pieaugoši ātrumi
5.37 | Brīvi konfigurējami ievades profili
Atmiņas funkcija:
5.38 | 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā
Drošības prasības
Patvaļīgas plūsmas aizsardzība:
5.39 | Dubulta automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai sistēmas maiņas laikā
5.40 | Pretplūsmas sensors, kas nepieļauj infūzijas uzsākšanu pie neatvērtas sistēmas lietojot aparātu bez pilienu sensora
5.41 | Pretspiediens regulējams 9 soļiem no 0.1 līdz 1.2 bar
5.42 | Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās.
5.43 | Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un sistēmai
5.44 | Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām
Vizuāli darbības indikatori:
5.45 | aktīvas LED
5.46 | darbības kontroles indikators
Trauksmes:
5.47 | Vizuāli un skaņas
5.48 | Trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
5.49 | Paskaidrojoši teksti
5.50 | Atsevišķas LED dažādiem trauksmju tipiem
5.51 | Priekštrauksmes, ja uzstādījums tuvojas beigām
Trauksmju iemesli:
5.52 | Tukšs akumulators
5.53 | Akumulators drīz būs tukšs
5.54 | Sistēmā pārlieku liels spiediens
5.55 | Sistēma ievietota nepilnīgi vai nav ievietota
5.56 | Kumulatīvā gaisa detekcijas trauksme
5.57 | Sistēma ir tukša
5.58 | Tehnisks defekts
5.59 | Aiztiekot bīdīšanas mehānismus aparāta darbības laikā
5.60 | Priekštrauksmes, ja sasniegts laika vai tilpuma uzstādījums
5.61 | Gatavībā
5.62 | Atgādinājuma trauksme
5.63 | Māsu posteņa pieslēguma iespēja
5.64 | No konkrētās zāles atkarīga trauksme, kas brīdina vai nepieļauj pārsniegt maksimāli pieļaujamo devu un ievades ātrumu
Barošanas prasības:
5.65 | Zemsprieguma barošana 12 V
5.66 | Uzlādējams akumulators
5.67 | Akumulatora ietilpība aptuveni 8 h pie 25 ml/h
5.68 | Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 6h
5.69 | Akumulatora apmaiņas iespēja bez palīglīdzekļiem
| Pēc nepieciešamības iespējams papildināt iekārtu ar šādiem aksesuāriem | Vienas vienības cena bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
5.70 | Barošanas bloks

## 6
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
B.Braun darba stacija infūzijas/perfūzijas sūkņiem Space station vai analoga
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | B.Braun darba stacija infūzijas / perfūzijas sūkņiem Space station vai analoga
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Tehniskās prasības
6.1 | Pie stacijas peslēdzami ne mazāk kā 4 infūzijas/perfūzijas sūkņi;
6.2 | Statīva pašmasa (bez sūkņiem) ne lielāka par 12 kg;
6.3 | Drošs un stabils stacijas stiprinājums pie statīva;
6.4 | Statīvs ir viegli kopjams, dezinficējams ar izturīgu metāla konstrukciju;
| Pēc nepieciešamības iespējams papildināt iekārtu ar šādiem aksesuāriem | Vienas vienības cena bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
6.5 | Space cover Standart vai analogs
6.6 | Space cover Comfort vai analogs
6.7 | SpaceCom modulis datu apmaiņai vai analogs
6.8 | Space cover ar integrētu SpaceCom vai analogs
6.9 | Statīvs stacijai

## 7
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
B.Braun darba stacija infūzijas/perfūzijas sūkņiem Compact station vai analoga
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | B.Braun darba stacija infūzijas/perfūzijas sūkņiem Compact station vai analoga
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Tehniskās prasības
7.1 | Pie stacijas pieslēdzami ne mazāk kā 3 infūzijas/perfūzijas sūkņi;
7.2 | Statīva pašmasa (bez sūkņiem) ne lielāka par 12 kg;
7.3 | Drošs un stabils stacijas stiprinājums pie statīva;
7.4 | Statīvs ir viegli kopjams, dezinficējams ar izturīgu metāla konstrukciju;
| Pēc nepieciešamības iespējams papildināt iekārtu ar šādiem aksesuāriem | Vienas vienības cena bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
7.5 | Statīvs stacijai
7.6 | Cover Compact plus vai analogs
7.7 | Data module Compact plus vai analogs

## 8
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Perfūzijas sūknis ar zāļu kalkulāciju savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Perfūzijas sūknis ar zāļu kalkulāciju savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
8.1 | Precīza un dozēta medikamentu ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā ar zāļu kalkulāciju
8.2 | Ātruma titrēšana infūzijas laikā, titrēšana - infūzijas ātruma maiņa nepārtraucot infūziju
8.3 | Bolus funkcija
8.4 | Bolus ievade ar ātrumu vismaz robežās no 10 ml/st -1200 ml/st
8.5 | Bolus ievades tilpums vismaz no 0,1-25 ml
8.6 | Pēc-oklūzijas automātiska plunžiera virzīšana atpakaļ, samazinot spiedienu infūzijas sistēmā un līdz ar to samazinot pēcoklūzijas bolusu (backoff)
8.7 | Pielietojamas visas standarta 5, 10, 20, 30, 50/60 ml šļirces un pagarinātāji
8.8 | Perfuzorā ieprogrammēti vismaz 15 veidu šļirču nosaukumi
8.9 | Ievadīšanas ātrums vismaz no 0,1-1200 ml/st ar soli 0,1 ml
8.10 | VTBI (ievadāmā šķidruma daudzuma) uzstādīšana robežās 0.1-1000 ml un ar laika intervālu no 1 min līdz 24 st.
8.11 | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšana vismaz 10 līmeņos
8.12 | Perfuzora svars ne lielāks par 2,8 kg
8.13 | Darbība no 2200V, 50Hz strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas
8.14 | Bateriju darbība vismaz 4 stundas ar ātrumu 5ml/h
8.15 | Bateriju uzlāde ne ilgāk kā 6 stundas
8.16 | Liels, labi pārredzams ekrāns ar displeju
8.17 | Infūzijas precizitāte vismaz 2%
8.18 | Perfuzora virzulis ar šļirci neiziet ārpus no perfuzora korpusa
8.19 | Ieprogrammējami vismaz 100 medikamentu nosaukumi
8.20 | Displejā vienlaicīgi vismaz 7 parametru dati no sekojošajiem: infūzijas stāvoklis, KVO, šļirces nosaukums un izmērs, medikamenta nosaukums, ievades ātrums, VTBI-ievadāmais daudzums, VI-ievadītais daudzums, laiks līdz šļirces iztukšošanai, oklūzijas spiediens, bateriju stāvoklis
8.21 | Notikumu atmiņa vismaz pēdējiem 1000 notikumiem
8.22 | Pilnveidojams ar medikamentu protokoliem un to limitiem
Trauksmes:
8.23 | Skaņas un vizuālās trauksmes ar pilnu to aprakstu uz displeja
8.24 | Brīdinājuma signāls vismaz 15 minūtes līdz infūzijas beigām
8.25 | Labas redzamības trauksmes indikators korpusa malā
Stiprinājumi:
8.26 | iebūvēts/fiksēts pie konsoles
8.27 | papildus pie i/venozo sistēmu statīva, gultas
8.28 | papildus rokturis/vieta pārnešanai

## 9
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Perfūzijas sūknis savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | Perfūzijas sūknis savietojams ar Alaris Gateway darba staciju
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
9.1 | Precīza un dozēta medikamentu ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
9.2 | Ātruma titrēšana infūzijas laikā, titrēšana - infūzijas ātruma maiņa nepārtraucot infūziju
9.3 | Bolus funkcija
9.4 | Bolus ievade ar ātrumu vismaz robežās no 10 ml/st -1200 ml/st
9.5 | Bolus ievades tilpums vismaz no 0,1-25 ml
9.6 | Pēc-oklūzijas automātiska plunžiera virzīšana atpakaļ, samazinot spiedienu infūzijas sistēmā un līdz ar to samazinot pēcoklūzijas bolusu ( backoff)
9.7 | Pielietojamas visas standarta 5, 10, 20, 30, 50/60 ml šļirces un pagarinātāji
9.8 | Perfuzorā ieprogrammēti vismaz 15 veidu šļirču nosaukumi
9.9 | Ievadīšanas ātrums vismaz no 0,1-1200 ml/st ar soli 0,1 ml
9.10 | VTBI (ievadāmā šķidruma daudzuma) uzstādīšana robežās 0.1-1000 ml un ar laika intervālu no 1 min līdz 24 st.
9.11 | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšana vismaz 10 līmeņos
9.12 | Perfuzora svars ne lielāks par 2,8 kg
9.13 | Darbība no 2200V, 50Hz strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas
9.14 | Bateriju darbība vismaz 4 stundas ar ātrumu 5ml/h
9.15 | Bateriju uzlāde ne ilgāk kā 6 stundas
9.16 | Liels, labi pārredzams ekrāns ar displeju
9.17 | Infūzijas precizitāte vismaz 2%
9.18 | Perfuzora virzulis ar šļirci neiziet ārpus no perfuzora korpusa
9.19 | Ieprogrammējami vismaz 100 medikamentu nosaukumi
9.20 | Displejā vienlaicīgi vismaz 7 parametru dati no sekojošajiem: infūzijas stāvoklis, KVO, šļirces nosaukums un izmērs, medikamenta nosaukums, ievades ātrums, VTBI-ievadāmais daudzums, VI-ievadītais daudzums, laiks līdz šļirces iztukšošanai, oklūzijas spiediens, bateriju stāvoklis
9.21 | Notikumu atmiņa vismaz pēdējiem 1000 notikumiem
9.22 | Pilnveidojams ar medikamentu protokoliem un to limitiem
Trauksmes:
9.23 | Skaņas un vizuālās trauksmes ar pilnu to aprakstu uz displeja
9.24 | Brīdinājuma signāls vismaz 15 minūtes līdz infūzijas beigām
9.25 | Labas redzamības trauksmes indikators korpusa malā
Stiprinājumi:
9.26 | iebūvēts/fiksēts pie konsoles
9.27 | papildus pie i/venozo sistēmu statīva, gultas
9.28 | papildus rokturis/vieta pārnešanai

## 10
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Infūzijas sūknis ALARIS GW vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | Infūzijas sūknis ALARIS GW vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Tehniskās prasības
10.1 | Precīza viena vai vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā
10.2 | precīza viena/vairāku medikamentu, dozēta vienlaicīga ievade un uzraudzība noteiktā laikā
10.3 | ātruma titrēšana infūzijas laikā
10.4 | bolus funkcija
10.5 | mikro un makro infūzija
10.6 | spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja
10.7 | automātiska sistēmas uzpildīšana
10.8 | ātrums/tilpums parametru uzstādīšana
10.9 | tilpums/ laiks parametru uzstādīšana
10.10 | darbība no 220v strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas
10.11 | automātiska sistēmas uzpildīšana
10.12 | ātrums:
10.13 | makro viss spektrs – vismaz 1.0-999 ml/h
10.14 | mikro viss spektrs – vismaz 0.1-99.9 ml/h
10.15 | tilpums – viss spektrs vismaz 0-999 ml/h
10.16 | KVO ātrums viss spektrs – vismaz 1-5 ml/h
10.17 | precizitāte vismaz +/- 5%
10.18 | oklūzijas spiediens – variējams (augsts, normāls, zems)
10.19 | gaisa detekcija: viss spektrs 40-150 l
10.20 | galvenais displejs sastāv no displeja indikatoriem un klaviatūras
10.21 | Integrēts uzlādējams avārijas strāvas avots infūzijas nodrošināšanai ar vidējo ātrumu 25 ml/h ne mazāk kā 6 stundas ilgi
10.22 | iespēja stiprināt pie i/venozo sistēmu statīva

## 11
Tehniskā specifikācija/ Tehniskai-finanšu piedāvājums (forma)
Alaris darba stacija infūzijas/perfūzijas sūkņiem
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | Alaris darba stacija infūzijas / perfūzijas sūkņiem
Tehniskās prasības
11.1 | Darba stacija saderīga ar Alaris sūkņiem
11.2 | Korpuss veidots no anodizēta alumīnija un izturīgas ABS plastmasas
Modifikācijas:
11.3 | Alaris Gateway 3x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-30 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.4 | Alaris Gateway 3x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-32 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.5 | Alaris Gateway 3x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-33 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.6 | Alaris Gateway 5x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-50 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.7 | Alaris Gateway 5x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-52 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.8 | Alaris Gateway 5x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-53 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.9 | Alaris Gateway 5x4 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-54 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.10 | Alaris Gateway 7x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-70 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.11 | Alaris Gateway 7x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-72 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.12 | Alaris Gateway 7x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-73 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.13 | Alaris Gateway 7x4 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS01-74 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.14 | Alaris Gateway 3x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-30 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.15 | Alaris Gateway 3x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-32 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.16 | Alaris Gateway 3x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-33 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.17 | Alaris Gateway 3x4 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-34 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.18 | Alaris Gateway 5x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta nav savienojams ar HIS 80203UNS02-50 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.19 | Alaris Gateway 5x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-52 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.20 | Alaris Gateway 5x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-53 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.21 | Alaris Gateway 5x4 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-54 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.22 | Alaris Gateway 7x0 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-70 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.23 | Alaris Gateway 7x2 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-72 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.24 | Alaris Gateway 7x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-73 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.25 | Alaris Gateway 7x3 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-235 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR:
11.26 | Alaris Gateway 7x4 Perfuzora vieta x Infūzijas sūkņa vieta savienojams ar HIS/H7 80203UNS02-74 vai analogs
1 vienības cena bez PVN, EUR: