## TFP_2017_127
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
(id. Nr. PSKUS 2017/127)
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Spēka instruments ar kraniatomu un zāģi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
9) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Spēka instrumentu komplekts
| Paredzamais daudzums (komplekts): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Spēka instrumenti, kas paredzēti neiroķirurģijai, LOR ķirurģijai un spinālai ķirurģijai.
Tehniskās prasības:
1.2 | Mikromotors:
1.2.1 | Mikromotora rotācijas ātrums no 200 līdz 75 000 x/min vai plašākā diapazonā;
1.2.2 | Motors darbības laikā nedrīkst būt karsts;
1.2.3 | Motora svars nedrīkst pārsniegt 100g;
1.2.4 | Ir jābūt iespējamam pievienot mikromotoram visus piedāvātos darba uzgaļus;
1.2.5 | Jābūt pilnībā savietojamam ar nodaļas ekspluatācijā esošiem Midas Rex Legend urbja konsolēm
1.3 | Darba uzgaļi:
1.3.1 | Rotējošs kraniotomijas darba uzgalis;
1.3.2 | Perforatora darba uzgalis (max ātrums 1000x/min), kas savietojams ar augstāk minēto mikromotoru;
1.4 | Konteiners darba uzgaļu un mikromotoru autoklavēšanai:
1.4.1 | Ir jābūt iespējamam vienlaicīgi ievietot visus darba uzgaļus un mikromotoru;
1.4.2 | Komplektā ir jābūt konteineram ar turētājiem, kas pielāgoti darba uzgaļu un mikromotora formai, un kuras var vienlaicīgi ievietot konteinerā;
| Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par vienību:
1.5 | Mikromotors; | 4
1.6 | Darba uzgaļi:
1.6.1 | Frēžu/zāģa uzgalis (AF02R) | 4
1.6.2 | Frēžu/zāģa uzgalis (AS14) | 1
1.6.3 | Frēžu/zāģa uzgalis (AA14) | 3
1.6.4 | Frēžu/zāģa uzgalis (AA15) | 1
1.6.5 | Frēžu/zāģa uzgalis (AS10) | 1
1.7 | Perforatori:
1.7.1 | Perforātors 800 apgr/min (AD01) | 2
1.7.2 | Perforātors 1000 apgr/min (AD03) | 2
1.7.3 | Perforātora uzgalis (Acra-Cut) | 4
1.8 | Konteiners darba uzgaļu un mikromotoru autoklavēšanai; | 4
1.9 | Lietošanas instrukcija valsts valodā; | 1
1.10 | Darba drošības instrukcija valsts valodā; | 1
1.11 | Elektroierīcēm jābūt ar visiem nepieciešamajiem savienojumu vadiem.
| EKK: | 23442
Nomenklatūra: