## 1.daļa
Iepirkuma "ACT analizatora piegāde"
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Portatīvs asins recēšanas faktora noteicējs 1
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā.
2 | Piegāde 5 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža
3 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | ***Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
7 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
8 | Pievienot piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopiju, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām, ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
Iekārtas cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: | 0
1. | Pamatprasības:
1.1 | Ierīces svars ne lielāks par 0,6 kg;
1.2 | Ārējie izmēri: ne lielāki par 20 x 10 x 5 cm (garums x platums x augstums);
1.3 | Pacienta testu atmiņa ne mazāk kā 500 testi;
1.4 | Integrēts svītru kodu nolasītājs testu kārtridžiem;
1.5 | Pacienta paraugu tilpums ne lielāks par 20μl;
1.6 | Integrētās baterijas darbības laiks ne mazāk par 2h.
2. | Prasības vienreizējas lietošanas slēgtās sistēmas kārtridžiem:
2.1 | Automātiska kārtridžu kalibrācija;
2.2 | Kārtridžu uzglabāšanas temperatūra no 15 līdz 30oC
3. | Izmantojamie kārtridžu veidi:
3.1 | ACT-LR zemā heparīna līmeņa monitoringam
3.2 | ACT+ augstā heparīna līmeņa monitoringam
3.3 | PT protrambīna laika noteikšana
3.4 | PT Citrate protrambīna laika noteikšana asinīs ar citrāta antikoagulantu
3.5 | APTT aktīvais parciālais tromboplastīna laiks
4 | Papildaprīkojuma komplektācija | Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4.1 | Testkarte asiņu koagulācijas noteikšanai | 50

## 2.daļa
Iepirkuma "ACT analizatora piegāde"
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Portatīvs asins recēšanas faktora noteicējs 2
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā.
2 | Piegāde 5 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža
3 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | ***Paredzamaiss daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
7 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
8 | Pievienot piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopiju, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām, ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 2
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
Iekārtas cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: | 0
1. | Pamatprasības:
1.1 | Ierīces svars ne lielāks par 0,6 kg;
1.2 | Ārējie izmēri: ne lielāki par 20 x 10 x 5 cm (garums x platums x augstums);
1.3 | Pacienta testu atmiņa ne mazāk kā 500 testi;
1.4 | Integrēts svītru kodu nolasītājs testu kārtridžiem;
1.5 | Pacienta paraugu tilpums ne lielāks par 20μl;
1.6 | Integrētās baterijas darbības laiks ne mazāk par 1 h.
2. | Prasības vienreizējas lietošanas slēgtās sistēmas kārtridžiem:
2.1 | Kārtridžu uzglabāšanas istabas temperatūrā
3. | Izmantojamie kārtridžu veidi:
3.3 | PT protrambīna laika noteikšana
3.5 | APTT aktīvais parciālais tromboplastīna laiks
4 | Papildaprīkojuma komplektācija | Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4.1 | Testkarte asiņu koagulācijas noteikšanai | 50