## 1.daļa
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Vienreizlietojamo ķirurģisko instrumentu piegāde
1.daļa Vienreizlietojams digitāls lokanais ureterorenoskops
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 48 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (4 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
14) |  | Uz katra instrumenta iepakojuma jābūt ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā.
1. |  | Vienreizlietojams digitāls lokanais ureterorenoskops | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Digitālais lokanais ureterorenoskops, labās rokas standarta novirze |  |  | 5
1. | 2 | Digitālais lokanais ureterorenoskops, labās rokas atpakaļgaitas novirze |  |  | 65
1. | 3 | Digitālais lokanais ureterorenoskops, kreisās rokas standarta novirze |  |  | 5
1. | 4 | Digitālais lokanais ureterorenoskops, kreisās rokas atpakaļgaitas novirze |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 5 | Skata leņķis ne mazāk kā 100⁰;
1. | 6 | Redzes lauka dziļums diapazonā no 2 līdz 50mm vai plašāk;
1. | 7 | Distālai daļai diametrs ne vairāk kā 7,4 Fr;
1. | 8 | Ievadīšanas tubusa ārējais diametrs ne vairāk kā 8,6 Fr;
1. | 9 | Darba kanāla diametrs ne mazāk kā 3,6Fr;
1. | 10 | Distālās daļas izliekums diapazonā no 275⁰ uz augšu/ 275⁰ uz leju vai plašāk;
1. | 11 | Lokanās daļas darba garums 670±10mm;
1. | 12 | Kopējais instrumenta garums 900±10mm;
1. | 13 | Instrumenta sastāvdaļas:
1. | 13.1 | Darba rokturis ar izliekumu kontroles/vadības sviru;
1. | 13.2 | Instrumenta lokanā daļa;
1. | 13.3 | Kabelis pieslēgumam pie attēlošanas sistēmas;
1. | 13.4 | Rokturī integrēti LUER-LOCK pievienojumi irigācijai un piederumiem;
1. | 14 | Piedāvājumā jāietver sekojoši modeļi:
1. | 14.1 | Labās rokas standarta novirze;
1. | 14.2 | Labās rokas atpakaļgaitas novirze;
1. | 14.3 | Kreisās rokas standarta novirze;
1. | 14.4 | Kreisās rokas atpakaļgaitas novirze;
1. | 15 | Vienreizlietojami, sterilā iepakojumā;
1. | 16 | Komplektā ar attēlošanas sistēmu - procesors, monitors, sistēmas statīvs un visi nepieciešamie savienotājkabeļi bez papildizmaksām;
1. | 17 | Preču cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar to koplietošanas iekārtas (attēlošanas sistēmas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
1. | 18 | Prasības attēlu sistēmai:
1. | 18.1 | Attēla izšķirtspēja ne mazāka kā 400x400 pikseļu
1. | 18.2 | Galvenās funkcijas ietver: spilgtuma maiņa, tālummaiņa, attēla saglabāšana un baltās krāsas balanss
1. | 18.3 | Video izeja: CVBS vai HDMI izeja uz monitoru; USB izeja uz datoru;
1. | 18.4 | Voltāža: AC 100 -240 V, 50/60 HZ
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 2.daļa
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Vienreizlietojamo ķirurģisko instrumentu piegāde
2.daļa Ginekoloģiskais operāciju retraktors
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (4 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
14) |  | Uz katra instrumenta iepakojuma jābūt ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā.
2. |  | Ginekoloģiskais operāciju retraktors | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Retraktora komplekts sniegavīra tipa gredzeni, komplektā ar 5mm asiem āķiem (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3000S5 vai ekvivalents) |  |  | 10
2. | 2 | Retraktora komplekts sniegavīra tipa gredzeni, komplektā ar 5mm truliem āķiem (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3000B5 vai ekvivalents) |  |  | 10
2. | 3 | Retraktora komplekts sniegavīra tipa gredzeni, komplektā ar 12mm truliem āķiem (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3000B12 vai ekvivalents) |  |  | 10
2. | 4 | Retraktora rezerves rāmis sniegavīra tipa (Atsauces nr. Galaxy II JUNE 3000 vai ekvivalents) |  |  | 10
2. | 5 | Āķis 5±1mm, truls gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3002B vai ekvivalents) |  |  | 50
2. | 6 | Āķis 5±1mm, ass gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3002S vai ekvivalents) |  |  | 50
2. | 7 | Āķis 12±1mm, truls gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3003B vai ekvivalents) |  |  | 50
2. | 8 | Āķis dubultais 7±1mm, asi gali (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3004S vai ekvivalents) |  |  | 50
2. | 9 | Āķis platais ar 3 zariem 20±1mm, asi gali (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3005B vai ekvivalents) |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 10 | Plastmasas retraktors, silikona un metāla materiālu āķi;
2. | 11 | Komplekts sastāv no retraktora gredzena un elastīgiem atvilcēja āķiem;
2. | 12 | Komplektā retraktors un ne mazāk kā 8 elastīgi āķi;
2. | 13 | Sterilā iepakojumā, vienreizlietojami;
2. | 14 | Astotnieka formas retraktors: lielā apļa iekšējais diametrs 180±10mm, mazā apļa iekšējais diametrs 120±10mm;
2. | 15 | Pieejamie āķu veidi:
2. | 15.1 | 5±1mm, truls gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3002B vai ekvivalents)
2. | 15.2 | 5±1mm, ass gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3002S vai ekvivalents)
2. | 15.3 | 12±1mm, truls gals (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3003B vai ekvivalents)
2. | 15.4 | 7±1mm, asi gali (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3004S vai ekvivalents)
2. | 15.5 | platais ar 3 zariem 20±1mm, asi gali (Atsauces Nr. Galaxy II JUNE3005B vai ekvivalents)
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.