## 1.daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Funkcionālo gultu piegāde
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 4 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Gulta funkcionālā slimnieku
| Daudzums (gab.): | 10
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Gulta ražota un pārbaudīta saskaņā ar medicīnisko gultu izgatavošanas standartu IEC:60601-2-52 (pretendenta piedāvātās gultas EK atbilstības deklarācijā jābūt atsaucei uz standartu);
1.2 | Gulta ar laterālu savērsumu, kuru nodrošina trīs kolonnu sistēma;
1.3 | Gulta ar elektriski regulējamu pacienta virsmu, augstuma un sekciju slīpuma maiņu;
1.4 | Pacienta virsmas augstuma regulācija zemākajā pozīcijā ne vairāk kā 45 cm;
1.5 | Pacienta virsmas augstuma regulācijas amplitūda vismaz 35 cm;
1.6 | Gultas ārējais platums ne vairāk par 100 cm;
1.7 | Gultai integrēts ne mazāk kā 15 cm garuma pagarinājums;
1.8 | Matrača platformas izmēri ne mazāki kā 200 x 90 cm (garums x platums);
1.9 | 4 sekciju pacienta virsma - muguras, iegurņa, augšstilba un apakšstilba sekcijas, kuras regulējamas ar elektromotora palīdzību;
1.10 | Muguras sekcija ar rentgenstaru caurlaidošu virsmu un rentgena kasetes turētāju, ievietojama no gultas sāna;
1.11 | Muguras sekcijas elektriska pacelšana līdz ne mazāk kā 0° - 65°;
1.12 | Kardiopulmonālās reanimācijas pozīcija (CPR) gan elektriski nolaižama, gan mehāniski nolaižama muguras sekcija;
1.13 | Elektriski regulējams sānu laterālais savērsums ne mazāk kā 15° leņķī uz abām pusēm;
1.14 | Leņķis starp muguras sekciju un augšstilba sekciju jebkurās gultas sekciju pozīcijās ne mazāk kā 90°;
1.15 | Augšstilbu sekcijas elektrisks regulēšanas leņķis attiecībā pret horizontāli no 0° līdz ne mazāk kā 30°;
1.16 | Apakšstilbu sekcijas regulēšanas leņķis attiecībā pret horizontāli no 0° līdz ne mazāk kā 30°;
1.17 | Elektriski paceļot muguras sekciju tā automātiski apstājas 30° un 45° leņķa;
1.18 | Divdaļīgas sānu margas abās pusēs ar aizklājumu, novēršot neapzinātu ekstremitāšu traumēšanu;
1.19 | Margas ar aizklājumu pacienta galvas un kāju daļās;
1.20 | Aizklātās sānu margas ir ar rokturiem pacienta vieglākai izkāpšanai no gultas;
1.21 | Sānu margu aizklājums nav manuāli noņemams;
1.22 | Sānu margas vertikāli nolaižamas;
1.23 | Sānu margas aprīkotas ar hermētiski noslēgtiem slīpuma indikatoriem;
1.24 | Katru margu iespējams nolaist ar vienu kustību;
1.25 | Sānu margas nosedz vismaz gultas garuma 2/3 galvgala un kājgala daļās;
1.26 | Trendelenburga un anti-Trendelenburga pozīcijas ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā līdz 14° leņķī;
1.27 | 4 gumijoti dubultriteņi ar ne mazāk kā 15 cm diametru;
1.28 | Gulta aprīkota ar motorizētu piekto riteni. Tas ir ievelkams šasijā;
1.29 | Piektais motorizētais ritenis aprīkots ar atsevišķu akumulatoru;
1.30 | Motorizētais ritenis aprīkots ar vadības paneli kājgalī;
1.31 | Vadības panelis nodrošina vismaz atpakaļgaitas pogu, STOP poga ārkārtas bremzēšanai, baterijas uzlādes indikatoru un 2 turpgaitas pogas (standarta ātrums un ātrgaitas);
1.32 | Sānu margas aprīkotas ar iekšpusē integrētām pultīm, kas paredzētas pacienta lietošanai;
1.33 | Iekšpuses sānu margu pultis nodrošina vismaz pults aktivizāciju, atzveltnes un kāju sekciju regulāciju, un ieprogrammētu atzveltnes un kāju sekcijas vienlaikus pacelšanu, izveidojot krēsla formu;
1.34 | Kājas vadības pults gultas abās pusēs nodrošina vismaz pults aktivizāciju, augstuma un laterālā slīpuma regulāciju;
1.35 | Gulta aprīkota ar pārvietojamu rokas kontrolpulti, kas nodrošina vismaz visu sekciju pozīciju, laterālā slīpuma un augstuma regulēšanu, sānu margu pults un trauksmes signālu bloķēšana, Trendelenburga un anti-Trendelenburga pozīciju, un kāju sekciju pagarinājuma un saīsinājuma veikšanu;
1.36 | Gulta aprīkota ar pārvietojamu rokas kontrolpulti, kas nodrošina ieprogrammētu kardiālā krēsla pozīcijas ieņemšanu, kur gultas platformai vienlaikus tiek pacelta atzveltnes un kāju sekcija, izveidojot krēsla formu;
1.37 | Gulta aprīkota ar pārvietojamu rokas kontrolpulti, kas nodrošina ieprogrammētu kardiopulmonālās reanimācijas pozīcijas CPR uzstādīšanu, kur gulta tiek nolaista zemākajā pozīcijā un iztaisnota pacienta platforma;
1.38 | Gulta aprīkota ar pārvietojamu rokas kontrolpulti, kas nodrošina ieprogrammētu ārkārtas Trendelenburga pozīcijas uzstādīšanu, kur gultas matrača platforma tiek iztaisnota un gulta savērsta Trendelenburga pozīcijā;
1.39 | Riteņi aprīkoti ar centrālu bremzēšanas sistēmu un automātisku riteņu bloķēšanu, ja nenobremzēta gulta pievienota strāvas avotam ilgāk par vienu minūti;
1.40 | 4 stūru aizsargriņķi;
1.41 | Vismaz 6 cm horizontāla nobīde muguras sekcijai un vismaz 4 cm horizontāla nobīde augšstilba sekcijai locījuma vietā, lai mazinātu pacienta abdominālo spiedienu;
1.42 | Drošas darbības svars ne mazāk kā 250 kg;
1.43 | Nesējkonstrukcija no metāla un apdare no augstas izturības polimēra vai augstspiediena lamināta (konstrukcijas un apdares krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju). Lūdzu norādīt iespējamās krāsas!
1.44 | Gultai fiksējamas abās pusēs galvgaļa un kājgaļa aizklāta marga, kurus iespējams noņemt bez papildu instrumentu palīdzības;
1.45 | Piedāvātās gultas aizsardzības klase nedrīkst būt mazāka par IPX4;
1.46 | Gultas aizsardzības klase pret elektriskās strāvas traumu - klase I tips B saskaņā ar IEC 60601-1. Pretendenta piedāvātas gultas EK atbilstības deklarācijā jābūt atsaucei uz standartu!;
1.47 | Ar integrēto akumulatoru ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta atvienota no strāvas padeves;
1.48 | Visos četros gultas stūros ir turētāji infūzijas statīviem;
1.49 | Galvjgaļa abās pusēs ir piestiprināmi perfuzoru stieņi;
1.50 | Visas gultas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem;
1.51 | Gulta aprīkota ar divām gareniskām sāna sliedēm, nodrošinot gan labajā, gan kreisajā pusē kopā vismaz divu urīnmaisu turētājus;
1.52 | Gultas svars nepārsniedz 250 kg (bez matrača un papildu aksesuāriem).
1.53 | Attālums standarta pozīcijā no grīdas līdz gulta apakšējais virsmai, t.sk. ar piekto ievelkamo ritenīti vismaz 9 cm;
1.54 | Gultas riteņu attālums lielāks par 51,50 cm;
1.55 | IV pakāpes pretizgulējuma matracis. Lūdzu norādīt dokumentāciju par piešķirto punktu skaitu pēc Nortona vai Brandena skalas vai kvalifikāciju!
1.56 | Matracis ir izgatavots no augsta elastīguma putām (HR foam). Matrača virsma profilēta. Neuzliesmojošais materiāls. Putu blīvums ne mazāk kā 50 kg/m3;
1.57 | Vismaz viena matrača virsma profilēta, kas uzlabo spiediena sadalīšanu;
1.58 | Matrača biezums ne mazāk kā 14 cm;
1.59 | Matrača pārvalks izgatavots no elpojoša un mitruma necaurlaidīga materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu;
1.60 | Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz ne mazāk kā 70ºC un dezinficējams ar termisko apstrādi, spirtu saturošiem vai nesaturošiem līdzekļiem;
1.61 | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku;
1.62 | Matrača izmēri sakrīt ar pacienta guļvirsmas izmēriem, ja guļvirmas konstrukcijas īpatnības nenosaka citādi. Lūdzu norādīt izmērus!
1.63 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 200 kg, matracis saglabā pretizgulējuma efektu pie maksimālā pacienta svara;
1.64 | Statīvs, āķi un pudeļu turētāji izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
1.65 | Infūziju statīvs aprīkots ar 4 āķiem un 2 pudeļu turētājiem. Var piedāvāt pudeļu turētāju, kas piekarināms uz āķa;
1.66 | Statīvs aprīkots ar izņemamu plastmasas pilienu trauku;
1.67 | Statīvs aprīkots ar augstuma regulāciju. Diapazons ne mazāk kā 10 cm;
1.68 | Infūziju statīvu un perfuzoru stiprināšanas stieni var dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.69 | Perfuzoru stiprināšanas stieņa svarnesība vismaz 4 perfuzori. Iespēja pievienot instrumentu plauktiņu sliedes;
1.70 | Perfuzoru stiprināšanas stieni iespējams pievienot pie gultas galvgaļa atsevišķi no infūziju statīva stiprinājuma vietas;
1.71 | Metāla urīna pudeļu turētājs stiprināms uz gultas konstrukcijas;
1.72 | Urīna trauks pacientam ērti aizsniedzams.
| Komplektācija: | Daudzums uz 10 gultām, gab: | Cena par 1 vienību EUR bez PVN:
1.1.1 | Intensīvās terapijas pacienta gulta ar laterālu savērsumu; | 10
1.1.2 | Plastikāta sānu margas ar integrētām kontrolpultīm pacientam; | 10
1.1.3 | Rentgena kasetes turētājs atzveltnes sekcijai; | 10
1.1.4 | Gultas pagarinājums kājgalī; | 10
1.1.5 | Pacienta fiksāciju jostu stiprinājumu vietas; | 10
1.1.6 | 4 dubultriteņi un piektais ritenis ar elektromotoru; | 10
1.1.7 | Centrālā bremžu sistēma, 4 sviras; | 10
1.1.8 | Kājas kontrolpultis laterālai pozīcijai un augstuma regulācijai; | 10
1.1.9 | Aksesuāru sliedes abās sānu malās, urīna maisu karināšanai vai aksesuāru izvietošanai; | 10
1.1.10 | Akumulators, visu elektriski darbināmo funkciju nodrošināšanai, pārvietojot gultu; | 10
1.1.11 | Vadības kontrolpults kājgalī (personāla) ar atzveltnes 30° leņķa automātisku apstāšanos; | 10
1.1.12 | Rokas kontrolpults vadā; | 10
1.1.13 | IV pakāpes pretizgulējumu matracis; | 10
1.1.14 | Pudeļu turētājs; | 10
1.1.15 | Nerūsējoša tērauda infūziju statīvs ar 4 āķiem ar S veida izliekumu; | 10
1.1.16 | Perfuzoru stiprināšanas stienis; | 20
1.1.17 | Laterālās pozīcijas pozicionēšanas spilvens. | 10
| 1 vienības cena ar komplektāciju, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopā, EUR ar PVN: | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 22003