## Elektrokoagulators
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Elektroķirurģijas naža piegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.689;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un ražotāja izsniegta servisa inženiera sertifikāta kopija);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Elektrokoagulators
| Daudzums (komplekts.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators), kas nodrošina strāvu audu griešanai, izžāvēšanai, fulgurācijai bipolārās un monopolārās ķirurģijas laikā.
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Divas monopolārās, viena bipolārā izeja, vai vairāk
1.2.2 | Skārienjūtīgs ekrāns
1.2.3 | Bipolārais režīms:
1.2.2.1 | Vismaz divi bipolārie apakšrežīmi (norādīt tos)
1.2.2.2 | Autobipolārā funkcija - koagulācijas aktivizēšanai bez kājslēdža
1.2.2.3 | autobipolārā funkcija ar aktivācijas laika soli, ne mazāk kā 0.5 sek. no 0.0 līdz 2.0 sek
1.2.2.4 | Bipolārās koagulācijas jauda vismaz līdz 100 W
1.2.4 | Monopolārais režīms:
1.2.3.1 | Vismaz trīs griešanas režīmi: tīrai ar griešanas jaudu līdz vismaz 300W, jauktai, kas nodrošina hemostāzi ar jaudu līdz vismaz 200W
1.2.3.2 | Vismaz trīs koagulācijas režīmi (kontakta, uzspiestai un bezkontakta) ar jaudu līdz vismaz 150W
1.2.3.3 | visu instrumentu aktivizēšana gan ar rokas slēdzi, gan ar kājslēdzi
1.2.5 | jaudas uzstādījumu regulācija katram režīmam atsevišķi bipolārajam, monopolārajam
1.2.6 | Jaudas iestatīšanas solis vismaz 1 W diapazonā līdz 30W vai vairāk
1.2.7 | jaudas uzstādījumiem jābūt atainotiem skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa
1.2.8 | automātiska funkciju un pievienoto instrumentu kontrole iekārtas darbības laikā
1.2.9 | ģenerators aprīkots ar tehnoloģiju, kas nodrošina izejas voltāžas automātisku pielāgošanu konstatētajai audu pretestībai
1.2.10 | ģeneratoram ir jākontrolē pretestība starp dalītā elektroda plāksnēm un jābrīdina ar skaņas signālu un gaismas indikatoru, ja konstatētā pretestība starp elektroda plāksnēm ir ārpus ražotāja noteiktā drošības intervāla vai arī pretestība pieaug vairāk kā par 40—50% no sākotnējās
1.2.11 | Iespēja monopolārās koagulācijas ligzdās pievienot Valleylab standarta savienojuma piederumus (3 zaru monopolāro un viena zara neitrālo), var nodrošināt ar adapteriem, ko iekļauj piedāvājumā
1.2.12 | Jānodrošina iespēja paralēli aktivizēt divus monopolāros instrumentus.
1.2.13 | Jānodrošina iespēju aparatūru savienot ar Argona plazmas koagulācijas sistēmu un/vai dūmu evakuatoru.
1.2.14 | Visiem piedāvātiem piederumiem ir jānodrošina to darbības funkcijas kādas ir noteicis ražotājs
1.3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
1.3.1 | Diatermokoagulators | 5 | 0
1.3.2 | Kājslēdzis abu režīmu aktivizēšanai | 5 | 0
1.3.3 | Neitrālie eletrodi (100 operācijām katrai vienībai) | 500 | 0
1.3.4 | Lietošanas instrukcija valsts valodā | 5 | 0
1.3.5 | Servisa rokasgrāmata ar rezerves daļu sarakstu | 5 | 0
1.3.6 | Rati iekārtas pārvietošanai ar grozu/plauktu piederumiem un bloķējamiem riteņiem | 5 | 0
| EKK: | 52201