## Operāciju mikroskops
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Operāciju mikroskopa piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2 | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja ir attiecināma, un EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
I |  | Operāciju mikroskops
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | Cena iekārtai ar sākuma komplektāciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena tehniskai uzraudzībai (apkope, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) pēcgarantijas periodā 36 mēnešiem bez PVN, EUR: | 0
|  | Papildus piederumu komplekti: | Veina komplekta cena bez PVN, EUR: | Piedāvātie komplekti (gab./komplektā): | 1 gab. cena bez PVN, EUR:
|  | Vienreizlietojamas drapērijas: | 0 |  | 0
Citi piederumi, kas nepieciešami darbam ar iekārtu: (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu). Jānorāda visi piederumi, arī tehniskie, ja tādi ir, kas jāmaina, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā.
|  | - | 0 |  | 0
Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1. |  | Veicamās funkcijas:
1. | 1 | Operāciju mikroskopa sistēma ir paredzēta neiroķirurģiskām operācijām, kā arī mugurkaula un otolaringoloģiskām operācijām, plastiskai un rekonstruktīvai ķirurģijai.
2. |  | Tehniskās prasības:
2. | 1 | Statīvs:
2. | 1.1 | Mikroskops uz mobila grīdas balsta statīva ar vismaz 4 dubultriteņiem, kustības iespējamas visos virzienos, stabila un izturīga konstrukcija
2. | 1.2 | Riteņi aprīkoti ar centrālo bremžu sistēmu
2. | 1.3 | Vairāku plecu konstrukcija ar vismaz vienu nesējplecu un vienu augstuma maināmo piekarplecu
2. | 1.4 | Mikroskopa galvas maksimālais sasniedzamais augstums ne mazāk kā 2500mm
Mikroskopa galvas maksimālais asniedzamais sasniedzamais ne mazāk kā 1785 mm
2. | 1.5 | Mikroskopa nesējpleca kustības ap horizontālo asi diapazonā ne mazāk kā +/- 20°
2. | 1.6 | Mikroskopa piekarpleca kustības ap horizontālo asi diapazonā ne mazāk kā no -25° līdz +20°
2. | 1.7 | Mikroskopa galvas sagitālā kustība diapazonā ne mazāk kā no -30° līdz +120°
2. | 1.8 | Mikroskopa galvas laterālais noliekums ne mazāk kā +/- 45°
2. | 1.9 | Mikroskopa kolonas rotācija ap savu asi ne mazāk kā 360°
2. | 1.10 | Mikroskopa galvas piekares rotācija ap savu asi ne mazāk kā +/- 225°
2. | 1.11 | Mikroskops automātiski novietojas transportēšanas pozīcijā
2. | 1.12 | Mikroskopa izmēri transportēšanas stāvoklī ne vairāk kā 1700 x 900 x 1950 mm (garums x platums x augstums)
2. | 1.13 | Mikroskopa transportēšanai ir iespējams bloķēt riteņus virzienā taisni uz priekšu
2. | 1.14 | Mikroskops automātiski vai manuāli novietojas sterilās drapērijas uzklāšanas pozīcijā
2. | 1.15 | Sterilā drapērijas uzklāšana mikroskopā – automātiskā gaisa nosūkšana pārklāja uzlikšanas brīdī
2. | 1.16 | Sterilas drapērijas uzklāšanas pozīcija ir rediģējama un pielāgojama lietotājam
2. | 1.17 | Aprīkots ar automātisko balansēšanas sistēmu
2. | 1.18 | Stabili fiksēta sistēma lai izvairītos no nevēlamam vibrācijām operāciju laikā
2. | 1.19 | Plecu manevrēšana ar elektromagnētisko bremžu palīdzību
2. | 1.20 | Bremžu atlaišanas mehānisms – visās asīs vai selektīvi
2. | 2 | Optiskie dati:
2. | 2.1 | Aprīkots ar ahromātisku optiku ar motorizētu palielinājumu vismaz 1:6 ( palielinājuma faktors g = 0.4x – 2.4x )
2. | 2.2 | Motorizēta fokusa sistēma
2. | 2.3 | Fokusa diapazons variējams bez nepieciešamības mainīt objektīva lēcu
2. | 2.4 | Mazākā darba distance ne lielāka par 225mm, maksimālā vismaz 600 mm
2. | 2.5 | Auto fokusa funkcija – automātiskā fokusēšana mainot tekošo mikroskopa pozīciju
2. | 2.6 | Fokusa punktu nosaka divi redzami lāzerstari, kuri krustojas fokusa līmenī
2. | 3 | Apgaismojuma sistēma:
2. | 3.1 | Ksenona apgaismojuma sistēma ar ne mazāk kā 2 x 300W ( galvenā un rezerves ) spuldzēm
2. | 3.2 | Automātiska galvenās spuldzes nomaiņa ar rezerves spuldzi nepārtrauktai darba plūsmai
2. | 3.3 | Gaismas avota krāsu temperatūra 5000 K ± 500 K
2. | 3.4 | Ksenona spuldzes dzīvildze ne mazāk kā 500 darba stundas
2. | 3.5 | Ar automātisko gaismas lauka ierobežošanas funkciju
2. | 3.6 | Papildus staru kūlis ar motorizēto regulēšanu ēnaino vietu izgaismošanai operāciju laukā
2. | 3.7 | Automātiska gaismas intensitātes ierobežošana atkarībā no izvēlēta darba attāluma
2. | 4 | Mikroskopa vadības elementi:
2. | 4.1 | Integrēts centrālais lietotāja panelis – skārienjūtīgs ekrāns ar izmēru vismaz 20" un malu attiecību 16:9
2. | 4.2 | Ekrāns stiprinās pie mikroskopa kolonas ar ērti grozāmo roku tā ergonomiskai izvietošanai, ar iespēju ekrānu pagriezt un sagāzt
2. | 4.3 | Ātra izvēlne mikroskopa iestatījumu pārvaldei, dažādu parametru iestatīšanai un pacienta datu ievadīšanai
2. | 4.4 | Programmējamā vadība – ir iespēja saglabāt personalizētus iestatījumus katram lietotājam
2. | 4.5 | Katra lietotāja konfigurācijas ir aizsargātas ar paroli
2. | 4.6 | Lietotāju iestatījumu eksports un imports uz USB datu nesēju
2. | 4.7 | Viegli regulējami simetriski rokturi ar vadības taustiņiem – vienādas funkcijas taustiņi abos rokturos
2. | 4.8 | Kontrolējamas funkcijas: fokuss, palielinājums, elektromagnētiskās bremzes (selektīvas vai visās asīs), apgaismojuma intensitāte
2. | 4.9 | Abu rokturu funkcionalitāte ir individuāli pielāgojama katram lietotājam
2. | 4.10 | Kājas vadības pedālis brīvroku vadībai – konfigurējams un individuāli pielāgojams katram lietotājam
2. | 4.11 | Mutes vadības slēdzis nepārtrauktai darba plūsmai
2. | 5 | Kinemātiskas un robota asistētas pozicionēšanas funkcijas:
2. | 5.1 | Neatkarīgs motorizēts pārvietošanas režīms “PointLock” vai analogs
2. | 5.2 | Ļauj ātri un precīzi pārvietot mikroskopu un mainīt tā skata leņķi, tam vienlaikus paliekot fokusētam uz fokusa punktu - redzes lauka centru
2. | 5.3 | Ar iespēju iestatīt mikroskopa pārvietošanas ātrumu
2. | 5.4 | Neatkarīga pozīcijas atmiņas funkcija “PositionMemory” vai analogs
2. | 5.5 | Iespēja saglabāt mikroskopa pašreizējo pozīciju, tā orientāciju uz objektu, kā arī darba attālumu un palielinājumu operācijas laikā
2. | 5.6 | Saglabātās pozīcijas var aktivizēt, vienkārši izmantojot iepriekš definēto atmiņas taustiņu vadības rokturī vai integrēta centrāla lietotāja panelī – skārienjūtīga ekrānā
2. | 6 | Iebūvēta vai integrēta Mikro apskates ierīce:
2. | 6.1 | Digitālā un pilnībā sterilizējama zonde mikroskopā redzes laukā nepieejamo anatomisko struktūru vizualizācijai
2. | 6.2 | Ierīces rokturī ir integrēta kamera un gaismas avots
2. | 6.3 | Redzes lauks vismaz 90°
2. | 6.4 | Ar augstas izšķirtspējas vismaz 1920 x 1080 full HD videoattēlu
2. | 6.5 | Videoattēls no apskates ierīces tiek pārraidīts uz mikroskopa integrētu monitoru
2. | 6.6 | Ar automātisko izslēgšanas funkciju
2. | 6.7 | Zondes kāts ir noslīpēts vismaz 45° grādu leņķī, operāciju lauku var aplūkot no sāniem vienlaikus strādājot ar mikroskopu un nemainot tā tekošo pozīciju
2. | 6.8 | Ārējais diametrs ne vairāk kā 4mm
2. | 6.9 | Darba garums ne mazāk kā 120 mm
2. | 6.10 | Vada garums ne mazāk kā 5000 mm
2. | 7 | Integrēti fluorescences moduli:
2. | 7.1 | Fluorescences modulis ir paredzēts izmantošanai audzēju ķirurģijā, lai vizualizētu ar fluorescences krāsvielām iezīmētos audzēja audus
2. | 7.2 | Sekmē audzēja lokalizācijas vietas un audzēja robežu spektrālo robežlīniju noteikšanu operācijas laikā
2. | 7.3 | Operāciju mikroskopa integrēts fluorescences modulis
2. | 7.4 | Fluorescences video angiogrāfijas modulis ar vismaz HD izšķirtspēju, kas ir paredzēts izmantošanai asinsvadu patoloģiju operācijās
2. | 7.5 | Modulis minimālā laikā palīdz noteikt vai ir saglabāta asins plūsma veselajos asinsvados un pilnīgi izslēgta patoloģiska asins plūsma
2. | 7.7 | Vizuālās kartēs un diagrammas tiek parādītas mikroskopa integrēta ekrānā tekošā operācijas laikā
2. | 8 | Galvenā ķirurga optika:
2. | 8.1 | Daudzfunkcionāls binokulārs tubuss ar starpzīlīšu attāluma regulatoru
2. | 8.3 | Integrēta 360° rotācijas opcija ( tubusa rotācija notiek nemainot tekošo mikroskopa pozīciju )
2. | 8.4 | Tubusa konstrukcija nodrošina papildus ne mazāk kā 40% no mikroskopa kopējā palielinājumu detalizētai anatomisko struktūru vizualizācijai
2. | 8.5 | Platleņķa ( ne mazāk kā 15 mm ) iebīdāmi okulāri ar palielinājumu ne mazāk kā 12x
2. | 8.6 | Okulāri ir viegli fiksējami un noņemami
2. | 8.7 | Okulāri ir piemērojami izmantošanai ar / bez brillēm, ametropijas kompensators vismaz +/- 5 D
2. | 9 | Observācijas binokulārs tubuss “face-to-face” ( seja-pret-seju ):
2. | 9.1 | Daudzfunkcionāls binokulārs tubuss ar starpzīlīšu attāluma regulatoru
2. | 9.3 | Integrēta 360° rotācijas opcija ( tubusa rotācija notiek nemainot tekošo mikroskopa pozīciju )
2. | 9.4 | Tubusa konstrukcija nodrošina papildus ne mazāk kā 40% no mikroskopa kopējā palielinājumu detalizētai anatomisko struktūru vizualizācijai
2. | 9.5 | Platleņķa ( ne mazāk kā 15 mm ) iebīdāmi okulāri ar palielinājumu ne mazāk kā 12x
2. | 9.6 | Okulāri ir viegli fiksējami un noņemami
2. | 9.7 | Okulāri ir piemērojami izmantošanai ar / bez brillēm, ametropijas kompensators vismaz +/- 5 D
2. | 10 | Stereoobservācijas binokulārs tubuss “left / right”:
2. | 10.1 | Maināma skatīšanas leņķa 180° binokulārs tubuss ar starpzīlīšu attāluma regulatoru
2. | 10.2 | Platleņķa ( ne mazāk kā 15 mm ) iebīdāmi okulāri ar palielinājumu ne mazāk kā 12x
2. | 10.3 | Okulāri ir viegli fiksējami un noņemami
2. | 10.4 | Okulāri ir piemērojami izmantošanai ar / bez brillēm, ametropijas kompensators vismaz +/- 5 D
2. | 11 | Dokumentēšanas sistēma:
2. | 11.1 | Mikroskopā integrēta vismaz HD 3D videokamera
2. | 11.2 | Pie mikroskopa kolonas stiprināms vai atsevišķi stāvošs otrais monitors ar vismaz HD izšķirtspēju un 3D atbalstu
2. | 11.3 | Monitors ar izmēru vismaz 20" stiprinās simetriski vadības monitoram pie mikroskopa kolonas
2. | 11.4 | Monitors aprīkots ar ērti grozāmo roku tā ergonomiskai izvietošanai – ekrāna pagriešana un ekrāna sagāšana
2. | 11.5 | Dokumentēšanas sistēmas vadība – integrēts centrālais lietotāja panelis ar skārienjūtīgo ekrānu un intuitīvo grafisko lietotāja saskarni
2. | 11.6 | Integrēta media failu ieraksta iespēja USB datu nesējā
2. | 11.7 | Cietais disks ar ietilpību ne mazāk kā 1TB media failu glabāšanai
2. | 11.8 | Videofailu ierakstīšanas laiks vismaz 8 stundas, ar iespēju izvēlēties nepieciešamo video izšķirtspēju
2. | 11.9 | Videofailu ierakstīšana buferatmiņā ( pat ja nav aktivizēta video ierakstīšana ), kas notikusi ne agrāk kā pirms piecām minūtēm, lai katrā laikā svarīgā operācijas situācijā varētu palaist video ierakstīšanu
2. | 11.10 | Pie mikroskopa pieslēdzams ārējais sistēmas medicīniskās klases monitors ar izmēru vismaz 55", vismaz full HD izšķirtspēju un 3D atbalstu
2. | 11.11 | Attēls no integrētas kamera tekošās operācijas laikā tiek parādīts mikroskopā integrētos monitors, kā arī uz ārējā sistēmas monitorā
2. | 12 | Datu pārvaldība un savienojamība:
2. | 12.1 | Neironavigācijas saskarnes modulis – mikroskops ir sagatavots Medtronic neironavigācijas informācijas atspoguļošanai un tā integrācijai
2. | 12.2 | WLAN bezvadu modulis media failu straumēšanai un attālinātai piekļuvei
2. | 12.3 | DICOM protokola atbalsts
3. |  | Komplektācija:
3. | 1 | Jaunākās paaudzes operāciju mikroskops uz mobila grīdas balsta statīva
3. | 2 | Mobilie rati ergonomiskai ārējā monitora pozicionēšanai operācijas zālē
| 3 | Mikro apskates ierīce (nav jāaizpilda ja ierīce ir integrēta)
3. | 4 | Galvenā ķirurga binokulārs tubuss
3. | 5 | Observācijas binokulāŗs tubuss “face-to-face”
3. | 6 | Stereoobservācijas binokulārs tubuss “left / right”
3. | 7 | Integrēts fluorescences modulis audzēju operācijām
3. | 8 | Integrēts fluorescences modulis asinsvadu patoloģiju operācijām
3. | 9 | Fluorescences lietotne - asins plūsmas dinamikas analīzes rīks
3. | 10 | 3D stereo briļļu komplekts (ne mazāk kā 5 gab.)
3. | 11 | Dokumentēšanas sistēma
3. | 12 | Sterilizējamo rokturu uzliku komplekts
3. | 13 | Drapēriju komplekts
3. | 14 | Pretputekļu pārvalks mikroskopam
3. | 15 | Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts