## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
TEE zonžu dezinfekcijas iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
| 2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas; Dezinfekcijas līdzekļu piegāde 1 nedēļas laikā no pasūtījuma saņemšanas.
| 3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
| 4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
| 5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
| 9) | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
| 10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
| 11) | Pretendentam jānodrošina remonts 2 darba dienu laikā no izsaukuma veikšanas dienas, apkopes, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu 2 nedēļu laikā no pieteikuma dienas vai saskaņā ar grafiku garantijas laikā. Remonta un apkopju laiku iespējams pagarināt, abpusēji vienojoties ar pasūtītāju;
| 12) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
| 13) | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta.
| 14) | 1.3. un 1.5. punktā norādītais paredzamais daudzums ir aptuvens. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma daļas apjomu;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | TEE zonžu dezinfekcijas iekārtas piegāde
1.1 |  | TEE zonžu dezinfekcijas iekārta
Daudzums (gab.): |  |  | 1
(A) 1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | 1 | Tehniskās prasības:
1.1 | 1.1 | Iekārta paredzēta TEE zonžu mazgāšanai un dezinfekcijai
1.1 | 1.2 | Mazgāšanas kameras tilpums ar vismaz 3,5 l ietilpību
1.1 | 1.3 | Ielāde kamerā no augšas
1.1 | 1.4 | Kameras ietilpība vismaz 1 TEE zonde
1.1 | 1.5 | Darba temperatūra no 30°C līdz 40°C
1.1 | 1.6 | Automātiska iekārtas pašdezinfekcija
1.1 | 1.7 | Standarta mazgāšanas-dezinfekcijas cikla laiks ne vairāk kā 35 min
1.1 | 1.8 | Tiek nodrošināta ienākošā ūdens priekšfiltrācija, iekārtu var pieslēgt pilsētas ūdenim;
1.1 | 1.9 | Iekārta ļauj dokumentēt zondes, pacienta un ārsta ID
1.1 | 1.10 | Apstrādes cikls sastāv no vismaz šādiem režīmiem:
1.1 | 1.10.1 | Mazgāšana
1.1 | 1.10.2 | Dezinfekcija
1.1 | 1.10.3 | Skalošana
1.2 | 1.11 | Pilnībā savietojama ar ekspluatācijā esošajām ražotāja Philips zondēm, modeļi: X8-2t, X7-2t
1.1 | 2 | Standarta cikla materiālu patēriņš: | Lielums: | Norāde tehniskajā dokumentācijā uz izmantotajiem lielumiem un aprēķinu piedāvājumā:
1.1 | 2.1 | (B1) Kāds ir ūdens patēriņš standarta ciklā? (l)
1.1 | 2.2 | (B2) Kāds ir elektroenerģijas petēriņš standarta ciklā? (kWh)
1.1 | 2.3 | (P1) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 1. līdzekļa patēriņš?*** (ml)
1.1 | 2.4 | (P2) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 2. līdzekļa patēriņš?*** (ml)
1.1 | 2.5 | (P3) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 3. līdzekļa patēriņš?*** (ml)
1.1 | 2.6 | (C) Apkopju izmaksas gadā, ņemot vērā, ka iekārtu paredzēts izmantot ~3 reizes dienā (EUR bez PVN)
1.1 | 2.7 | (D) Remonta stundas izmaksas (EUR bez PVN)
1.1 | 2.8 | *** aprēķinus veikt ņemot vērā Pasūtītāja ūdens kvalitāti - 370µs elektrovadītspēja, izmantoto ķīmiju un pilnu ielādi. Ja tiek izmantotas 2-3 ķīmijas vienlaikus, to patēriņus norāda secīgi.
1.1 | 3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
1.1 | 3.1 | TEE zonžu dezinfekcijas iekārta | 1
1.1 | 3.2 | Adapteris/i savietojams/i ar lietotāja zondēm**** | 1
1.1 | 3.3 | Termālais printeris (atsevišķi nav nepieciešams, ja ir iebūvēts) | 1
1.1 | 3.4 | Svītru kodu lasītājs | 1
**** piedāvāto adapteru veidam un skaitam jābūt pietiekamam, lai varētu nodrošināt visu pasūtītāja ekspluatācijā esošo TEE zonžu apstrādi. Ekspluatācijā esošās zondes: ražotāja Philips Healthcare modeļi: X8-2t, X7-2t
|  | EKK: | 52201
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Pretendenta piedāvātie parametri* | Pretendenta piedāvātie parametri*
1.2 |  | Līdzekļi TEE zonžu dezinfekcijas iekārtai | Līdzeklis 1 (piemēram, mazgāšanas līdzeklis) | Līdzeklis 2 (piemēram skalošanas līdzeklis. Aizpildīt, ja tiek izmantoti 2 līdzekļi vienlaikus) | Līdzeklis 3 (piemēram skalošanas līdzeklis. Aizpildīt, ja tiek izmantoti 3 līdzekļi vienlaikus)
(K1)(K2)(K3)1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0 | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
(V1)(V2)(V3) Iepakojums (l):
|  | EKK: | 23442
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri, ražotājs, ref.nr. | Paredzamais daudzums 2 gadiem | 1 vienības cena, EUR (bez PNV)
1.3 |  | Piederumi TEE zonžu dezinfekcijas iekārtai
1.3. | 1 | Termālais printera papīrs, 1 rullis |  | 20
1.3. | 2 | HEPA filtrs |  | 24
Citi patēriņa materiāli (pretendents var ierakstīt pats)
|  | EKK: | 23442
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4 |  | Rati TEE zonžu transportam
Daudzums (gab.): |  |  | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.4. | 1 | Tehniskās prasības:
1.4. | 1.1 | Rati paredzēti tīro endoskopu transportam uz eksaminācijas telpu un lietoto endoskopu transportu uz apstrādi;
1.4. | 1.2 | Mobili rati, aprīkoti ar vismaz 4 riteņiem, vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzēm;
1.4. | 1.3 | Maksimālā ietilpība ne mazāk kā 3 kastes;
1.4. | 1.4 | Kastes tiek novietotas droši, ar pretizkrišanas mehānismu;
1.4. | 1.5 | Kastes izgatavotas no plastmasas;
1.4. | 1.6 | Kaste tiek nosegta ar caurspīdīgu vāku vai speciāliem pārsegiem ar tīro/ netīro endoskopu marķējumu;
1.4. | 1.7 | Viegli apstrādājama virsma ar Slimnīcā pieejamiem virsmu dezinfekcijas un apstrādes līdzekļiem;
1.4. | 1.8 | Pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošajām ražotāja Philips TEE zondēm, modeļi: X8-2t, X7-2t
1.4 | 2 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
1.4 | 2.1 | Mobili rati | 1
1.4 | 2.2 | Kaste endoskopu transportam | 3
1.4 | 2.3 | Vienreizlietojami pārsegi endoskopu kastu nosegšanai (nav jāpiegādā, ja kastes nāk komplektā ar plastmasas vāku) vai uzlīmes tīro/netīro endoskopu marķēšanai līmēšanai uz kastes vāka (nav jāpiedāvā, ja ir vienreizējie pārsegi ar tīro/netīro endoskopu marķējumu) | 200
|  | EKK: | 52201
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri, ražotājs, ref.nr. | Paredzamais daudzums 4 gadiem | 1 vienības cena, EUR (bez PNV)
1.5 |  | Piederumi TEE zonžu transporta ratiem
1.5 | 1 | Kaste endoskopu transportam |  | 1
1.5 | 2 | Vienreizlietojami pārsegi endoskopu kastu nosegšanai (nav jāpiegādā, ja kastes nāk komplektā ar plastmasas vāku) vai uzlīmes tīro/netīro endoskopu marķēšanai līmēšanai uz kastes vāka (nav jāpiedāvā, ja ir vienreizējie pārsegi ar tīro/netīro endoskopu marķējumu) |  | 200
Citi patēriņa materiāli (pretendents var ierakstīt pats)
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Vienas vienības cena (A) | 60
|  | Cikla kopējās izmaksas (B) | 29
|  | Apkopes izmaksas (C) | 11
|  | Kopā : | 100
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Ūdens patēriņš (B1) | 3
|  | Elektroenerģijas patēriņš (B2) | 2
|  | Mazgāšanas līdzekļa izmaksas 1 ciklam (B3) | 5
|  | Kopā: | 10
B(1,2,3)=Min/Piedāvājums x MaxP
B=(B1+B2+B3)/10 x MaxP
A, C=Min/Piedāvājums x MaxP
Ja tiek piedāvāts 1 mazgāšanas līdzeklis:
B3=P1/V1 x K1
Ja tiek piedāvāti 2 mazgāšanas līdzekļi:
B3=P1/V1 x K1+P2/V2 x K2
Ja tiek piedāvāti 3 mazgāšanas līdzekļi:
B3=P1/V1 x K1+P2/V2 x K2+P3/V3 x K3
, kur
A, B un C- pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts A, B un C kritērijā;
B(1, 2, 3) - pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts B1, B2 un B3 kritērijā;
P1 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 1. līdzekļa patēriņš (ml);
P2 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 2. līdzekļa patēriņš (ml);
P3 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā 3. līdzekļa patēriņš (ml);
K1 - Līdzekļa 1 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
K2 - Līdzekļa 2 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
K3 - Līdzekļa 3 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
V1 - Līdzekļa 1 iepakojums (litri);
V2 - Līdzekļa 2 iepakojums (litri);
V3 - Līdzekļa 3 iepakojums (litri);
MaxP - maksimālais iegūstamais punktu skaits;
Piedāvājums – pretendenta piedāvātā cena vai vērtība;
Min - zemākā piedāvātā cena vai vērtība.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis kopējo lielāko skaitlisko vērtību (saskaitot visus iepirkuma komisijas piešķirtos punktus).