## Dozimetrijas sistēma
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Dozimetrijas sistēmas ar elektroniskajiem dozimetriem piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi, kalibrēšanu un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā 2021.gadā, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā;
10 | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajai Precei Latvijas teritorijā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un CE sertifikāta kopija, ja attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Dozimetrijas sistēma ar elektroniskajiem dozimetriem
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
1.1 | Elektroniskais dozimetrs
| Plānotais daudzums (gab.): | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Dozimetram jābūt vieglam, kompaktam TLD analogam, paredzētam ilglaicīgai lietošanai bez barošanas avota maiņas vai uzlādes
1.1.2 | Starojuma detektēšana - vismaz gamma, beta un rentgena stariem
1.1.3 | Iebūvētie detektori, vismaz 2 tipu
1.1.4 | Detektējamās enerģijas Hp(10) vismaz 20keV līdz 9 MeV
1.1.5 | Detektējamās dozas diapazons Hp(10) vismaz 1µSv līdz 1 Sv
1.1.6 | Kalibrētā precizitāte Hp(10) vismaz ±5% pie 1mSv Cs-137
1.1.7 | Detektējamās enerģijas Hp(0,07) fotoniem vismaz 6keV līdz 9 MeV, beta vismaz 250keV līdz 0,8MeV
1.1.8 | Detektējamās dozas diapazonsHp(0,07) vismaz 10µS līdz 1 Sv
1.1.9 | Kalibrētā precizitāte Hp(0,07) vismaz ±10% pie 10mSv Cs-137
1.1.10 | Dozimetrs detektē un saglabā dozu bez barošanas avota
1.1.11 | Dozimetrs aprīkots ar pieslēgumu vietu datu nolasīšanas iekārtai
1.1.12 | Apkārtējas vides temperatūras darba diapazons vismaz -10°C līdz +45°C
1.1.13 | Dozimetra gabarīti (kopā ar turētāju) ne lielāki kā 50x50x15mm
1.1.14 | Dozimetra svars ar turētāju ne vairāk kā 50g
1.2 | Dozimetru datu nolasīšanas iekārta
| Plānotais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Aprīkots ar LCD displeju informācijas attēlošanai
1.2.2 | Iebūvēta tastatūra informācijas ievadīšanai
1.2.3 | Iebūvēts LAN adapteris pieslēgumam pie datora
1.2.4 | Integrēta pieslēguma vieta datu nolasīšanai no individuāliem dozimetriem
1.2.5 | Hp(10) un Hp(0,07) dozas nolasīšana un attēlošana
1.2.6 | Pēdējās saņemtās un kopējās dozas attēlošana
1.2.7 | Dozimetru informācijas dzēšana un datu formatēšana
1.2.8 | Nolasīto datu saglabāšana (BAckUP) gadījumā, ja pazūd sakari ar centrālo serveri
1.2.9 | Barošana no 220V maiņsprieguma un ar iebūvētām baterijām datu drošībai
1.2.10 | Uz galda novietojams modelis
1.3 | Dozimetrijas datu nolasīšanas un apstrādes programma
| Plānotais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Jānodrošina dažādu dozimetru tipu datu apstrāde, vismaz TLD, elektroniskie, DIS
1.3.2 | Pieslēgums pie lasītājiem izmantojot TCP/IP datortīklus
1.3.3 | Lietotāju autorizācija ar paroli vai Windows Active Directory
1.3.4 | Datu un uzstādījumu izmaiņu izsekošana (log book)
1.3.5 | Atbalstāmās operētājsistēmas vismaz Windows 10, Windows server 2016
1.3.6 | Minimālās prasības datoram CPU 4core 3GHz, Atmiņa 8DB DDR, Disks 1TB RAID
1.3.7 | Lietotāju reģistrācija un identifikācija datu bāzē dažādas kategorijās, vismaz - individuāli, darba (amata) kods, pēc zonām
1.3.8 | Jānodrošina iespēju pieslēgt ķermeņa un vārtiņu dozimetrijas iekārtas bīstamas teritorijas uzraudzībai
1.3.9 | Kumulatīvās dozas uzskaite personālam, atskaites veidošana un grafiskais attēlojums vismaz sekojošiem periodiem: šodien, pēdējās 7 dienas, pēdējās 30 dienas, no mēneša sākuma, pēdējos 3 mēnešos, pēdējos 12 mēnešos, no uzskaites sākuma
1.3.10 | Darba vietas datu uzskaite personālam, atskaites veidošana vismaz sekojošiem parametriem: uzsākšanas laiks, beigu laiks, saņemtā doza novērošanas laikā, maksimālā dozas jauda novērošanas laikā, vidējā dozas jauda novērošanas laikā
| EKK: | 52201
| Grupa: | 2343