## saturs
Nr. | nosaukums | Autorizācijas vēstule saskaņā ar nolikuma 3.4.4.punktu
1 | Manipulāciju sterili cimdi | nav jāiesniedz
2 | Urīnpūšļa kakliņa fiksējošas endoprotēze | jāiesniedz
3 | Kaulu vasks | nav jāiesniedz
4 | Ķirurģiskais zīmulis | nav jāiesniedz
5 | Atbalsta āķi | nav jāiesniedz
6 | Balons dzemdes tamponādei | nav jāiesniedz
7 | Sterilas uzmavas | nav jāiesniedz
8 | Kaniles vienreizlietojamas RF ablācijas | jāiesniedz
9 | Y-veida galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas konektors | jāiesniedz
10 | Taisns galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas konektors | jāiesniedz
11 | Cirkulārie un lineārie griezējšuvēji | jāiesniedz
12 | Endoskopiskie ķirurģiskie šuvēji | jāiesniedz
13 | Universālais endoskopiskais šuvējs | jāiesniedz
14 | Daļēji uzsūcošais daudzšķiedru kombinēts vieglsvara trūču plastikas tīkls | jāiesniedz
15 | Pretsaauguma implants nabas trūču plastikai | jāiesniedz
16 | Sterils auduma veida pretsaauguma tīkls no oksidētās reģenerētās celulozes | jāiesniedz
17 | Trūču plastikas materiāli | jāiesniedz
18 | Politetrafluoretilēna pretsaaugumu un baktēriju rezistentais trūču tīkli | jāiesniedz
19 | Tīkli vēdera trūcēm | jāiesniedz
20 | Hemostatiskie rezorbējošie želatīna līdzekļi | jāiesniedz
21 | Oksidētas reģenerētas celulozes hemostāzes līdzekļi I | jāiesniedz
22 | Oksidētas reģenerētas celulozes hemostāzes līdzekļi II | jāiesniedz
23 | Bioķirurģiskais adhezīvs | jāiesniedz
24 | Sterili pārsēji | jāiesniedz
25 | Fibrīna līmes komplekts | jāiesniedz
26 | Kolagēnu un riboflavīnu saturoši hemostātiskie materiāli | jāiesniedz
27 | Audu līme | jāiesniedz
28 | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām I | jāiesniedz
30 | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām III | jāiesniedz
31 | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām IV | jāiesniedz
29 | Endoskopiskais klipu aplikators, piederumi | jāiesniedz
32 | Endoskopiskais klipu aplikators 10 mm | jāiesniedz
33 | Klemmes, disektori, šķēres | jāiesniedz
34 | Endoskopiskās spailes un adatas | jāiesniedz
35 | Endoskopiskie maisi | jāiesniedz
36 | Anālais spogulis | nav jāiesniedz
37 | Proktoskopa un rektoskopa uzgaļi proktoloģiskām izmeklēšanām | nav jāiesniedz
38 | Drenas, rezervuāri | jāiesniedz
39 | Ierīce diagnostikas un operatīvām vajadzībām proktoloģijā | nav jāiesniedz
40 | CHORION VILLUS paraugu ņemšanas komplekti | nav jāiesniedz
41 | Brūces slēgšanas plāksteris ar savilcējiem | nav jāiesniedz
42 | Sterilie komplekti autologa fibrīna hermētiķa ražošanai | jāiesniedz
43 | Angiogrāfijas pārklājs | jāiesniedz
44 | Redax vakuuma drenāžas sistēma | jāiesniedz
45 | Hem-O-Lok klipi | jāiesniedz
46 | Titāna klipi | jāiesniedz
47 | Tonsilektomijas stieple | jāiesniedz
48 | Ķirurģiskās lentas | jāiesniedz
49 | Hemostātiskais plāksteris konvencionālajām un endoskopiskajām operācijām | jāiesniedz
50 | Universāls inteliģentais šuvējs | jāiesniedz
51 | Komplekts Sleeve gastrektomijai | jāiesniedz
52 | Tīkliņu fiksācijas līmes ierīce | jāiesniedz
53 | Proktoloģijā izmantojami šuvēji (PPH procedūrām). | jāiesniedz

## 1
2.pielikums nolikumam Nr. PSKUS 2019/111
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma iegāde
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši (tikai daudzreiz lietojamām precēm);
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces, I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) CE sertifikāta kopija);
8) |  | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu, ja nav norādīts citādi;
10) |  | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
11) |  | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | pozīcija | Manipulāciju sterili cimdi
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām daļas pozīcijām):
1 | 1 | 100% visai saražotajai partijai jābūt pārbaudītai uz gaisa noplūdi ūdenī
1 | 2 | Uz cimdu iepakojuma jānorāda ražošanas un derīguma termiņa beigšanās datums
1 | 3 | Bojāto cimdu daudzums – AQL (Acceptable Quality Level) ne vairāk kā 1,5
1 | 4 | Vīrusu caurlaidības/izplatīšanās tests - Aizsardzības efektivitāte apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta testu
1 | 5 | Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993-11 standarta testu
1 | 6 | Cimdiem ir CE marķējums
1 | 7 | Cimdi atbilst Eiropas Savienības EN455-1; EN455-2 un EN455-3 standartam
1 | 8 | Pretendentam jāiesniedz ne mazāk kā 10 pāru paraugus no katra piedāvāta ķirurģisko cimdu veida
1 | 9 | Pieejami vismaz šādi izmēri: 5.5(XS), 6.0(S), 6.5(M), 7.0(M), 7.5 (L), 8.0 (L), 8.5(XL) un 9.0(XXL)
1.1. |  | Cimdi sterili pūderēti manipulācijām un procedūrām sterilā vidē
|  | Paredzamais daudzums (pāris): | 25000
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1. | 1 | Sterili, pūderēti (pamatviela - modificēta kukurūzas ciete)
1.1. | 2 | Pamatmateriāls dabīgais elastīgais latekss, cimdu krāsa gaiša
1.1. | 3 | Zems ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums zemāks par 50-100 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3)
1.1. | 4 | Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 900%
1.1. | 5 | Cimdu garums 285 mm +/- 5 mm
1.1. | 6 | Cimdu plaukstas daļas biezums 0,210 mm +/- 0,005 mm
1.1. | 7 | Cimdu pirkstu daļas biezums 0,220 mm +/- 0,005 mm
1.1. | 8 | Cimdu aproces daļas biezums 0,240 mm +/- 0,005 mm
1.1. | 9 | Cimdu aproces rullētu vai taisnu malu
1.1. | 10 | Cimdi no ārpuses ar neslīdošu virsmu
1.2. |  | Cimdi sterili nepūderēti manipulācijām un procedūrām sterilā vidē
|  | Paredzamais daudzums (pāris): | 25000
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2. | 1 | Sterili, nepūderēti
1.2. | 2 | Pamatmateriāls dabīgais elastīgais latekss, cimdu krāsa gaiša
1.2. | 3 | Zems ūdenī ekstrahējamo proteīni daudzums zemāks par 50-100 mkg/g (ar Lowry metodi atbilstoši EN 455-3)
1.2. | 4 | Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) ne mazāk kā 800%
1.2. | 5 | Cimdu garums 285 mm +/- 5 mm
1.2. | 6 | Cimdu plaukstas daļas biezums 0,210 mm +/- 0,005 mm
1.2. | 7 | Cimdu pirkstu daļas biezums 0,220 mm +/- 0,005 mm
1.2. | 8 | Cimdu aproces daļas biezums 0,240 mm +/- 0,005 mm
1.2. | 9 | Cimdu aproces rullētu vai taisnu malu
1.2. | 10 | Cimdi no ārpuses ar neslīdošu virsmu
|  | Vērtējamā cena par 1. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 2
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | pozīcija | Urīnpūšļa kakliņa fiksējošas endoprotēze
Tehniskās prasības:
2. | 1.1 | Urīnpūšļa kakliņu fiksējošas endoprotēzes
2. | 1.2 | Darbojas pēc no iekšpuses-uz-ārpusi tehnikas principa
2. | 1.3 | Polipropilēna lenta ar izmēriem 1.1 ±0.5 cm x 45 ±10cm
2. | 1.4 | Obturatora komplektā ir divi trokāri, polipropilēna lenta
2. | 1.5 | Pieejamas vismaz šāda tipa endoprotēzes: | Preces nosaukums | REF (kataloga) numurs
2. | 1.5.1 | Obturatora tipa. Obturatora komplektā ir metāla palīgierīce, lai nodrošinātu pareizu troakāru virzību, metāla palīgierīce piemērota arī adipozu pacientu operēšanai
2. | 1.5.2 | Klasiskā retrosimfizārā tipa
2. | 1.5.3 | Zirnekļveida tīkls vesikovaģinālai pozicionēšanai cistocele ārstēšanai, 6x6.5 ±1 cm, ar obturatoru
2. | 1.5.4 | Y-veida tīkls rektovaģinālai pozicionēšanai rektoceles ārstēšanai, 5x14 ± 1cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
2. | 1.6 | Obturatora tipa | 200
2. | 1.7 | Klasiskā retrosimfizārā tipa | 20
2. | 1.8 | Zirnekļveida tīkls | 10
2. | 1.9 | Y-veida tīkls | 10
Vērtējamā cena par 2. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 3
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | pozīcija | Kaulu vasks
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 700
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3. | 1 | Sterils kaulu vasks
3. | 2 | Sastavs: bišu vasks un isopropīla palmitāts
3. | 3 | Paredzēts ātrai mehāniskai hemostāzei
3. | 4 | Vienā iepakojumā 2,5 g ±0,1 g
|  | Vērtējamā cena par 3. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 4
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | pozīcija | Ķirurģiskais zīmulis
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 3000
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4. | 1 | Ķirurģiskais marķēšanas zīmulis
4. | 2 | Sterils
4. | 3 | Nenomazgājas ar dezinfekcijas šķīdumu
|  | Vērtējamā cena par 4. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 5
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | pozīcija | Atbalsta āķi
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 800
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5. | 1 | Atbalsta āķis ar elastīgu fiksāciju
5. | 2 | Vienreizlietojams, sterils
5. | 3 | Asais āķis ar garumu 5±0,1 mm
5. | 4 | Savienojams sistēmā ar LoneStar, CooperSurgical esošo retraktoru
|  | Vērtējamā cena par 5. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 6
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | pozīcija | Balons dzemdes tamponādei
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 60
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6. | 1 | Balons dzemdes tamponādei
6. | 2 | Bakri tipa balons
6. | 3 | Izgatavots no silikona
6. | 4 | Tilpums 500 ± 50 ml
6. | 5 | Katetra izmērs 24Fr
6. | 6 | Komplektā 60 ± 10 ml šļirce
Vērtējamā cena par 6. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 7
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | pozīcija | Sterilas uzmavas
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 1200
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7. | 1 | Sterilā
7. | 2 | Pieejami izmēri : 13±3 cm x 61± 2 cm un 13±3 cm x 120± 3 cm (platums x garums)
7. | 3 | Nesatur lateksu
7. | 4 | Komplektā: uzmava, gēls, gumijas gredzeni
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7. | 5 | 13±3 cm x 61± 2 cm (platums x garums) | 200
7. | 6 | 13±3 cm x 120± 3 cm (platums x garums) | 1000
Vērtējamā cena par 7. pozīcija kopā bez PVN, EUR:

## 8
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | pozīcija | Kaniles vienreizlietojamas RF ablācijas
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 100
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR*: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
8. | 1 | Savietojamas ar RF ablācijas aparātu NEURO N50
8. | 2 | Vienreizlietojamas
8. | 3 | Liektas vai taisnas
8. | 4 | Pieejami kaniles vismaz ar šādiem izmēriem:
8. | 5 | 20G x 100mm x 5mm
8. | 6 | 20G x 150mm x 5 mm
8. | 7 | 20G x 150mm x 7-10mm
8. | 8 | 22G x 50-100mm x 2,5-4mm
8. | 9 | 22G x 50mm x 7,5-8mm
8. | 10 | *Vienības cena ir vidējā jebkurai kanīlei, pasūtītājam it tiesības pasūtīt arī citu izmēru kanīles, kas atbilst vispārīgajām prasībām un ir no tā paša ražotāja
|  | Vērtējamā cena par 8. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 9
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | pozīcija | Y-veida galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas konektors
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 20
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
9. | 1 | Galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas Y-veida konektors
9. | 2 | Sterilā iepakojumā
9. | 3 | Ar metāliskiem savienojumiem
9. | 4 | Rtg saskatāms
9. | 5 | Izmēri ID 1.0±0.1mm, ĀD 2.0+/-0.2mm
Vērtējamā cena par 9. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 10
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | pozīcija | Taisns galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas konektors
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 20
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
10. | 1 | Galvas smadzeņu ventrikulu šunta sistēmas taisns metālisks konektors
10. | 2 | Sterilā iepakojumā
10. | 3 | Ar metāliskiem savienojumiem
10. | 4 | Rtg saskatāms
10. | 5 | Izmēri ID 1.0±0.1mm, ĀD 2.0±0.2mm
Vērtējamā cena par 10. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 11
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | pozīcija | Cirkulārie un lineārie griezējšuvēji
11. | 1. | Liektie cirkulārie griezējšuvēji ar atliecošu steiplera galvu
|  | Cena par 11.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 1.1 | Šuvēja sānos ir atvērumi liekā šķidruma evakuācijai
11. | 1.2 | Ar taisnstūrveida profila skavu stiepli un piltuvveida padziļinājumiem laktā pareizai B formas skavu veidošanai
11. | 1.3 | Attālums no griezuma līnijas līdz šuvei (anastamotic lip) ne lielāks par 1,9mm, kas nodrošina plašāku lūmenu
11. | 1.4 | Izmēri:
11. | 1.5 | 21 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm)
11. | 1.6 | 25 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm)
11. | 1.7 | 28 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm)
11. | 1.8 | 31 mm (skavu augstums 4,8 mm)
11. | 1.9 | 31 mm (ar trīs dažāda augstuma skavām - 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm)
11. | 1.10 | 33 vai 34 mm (skavu augstums 4,8 mm)
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 1.11 | 21 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm) | 200
11. | 1.12 | 25 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm) | 200
11. | 1.13 | 28 mm (skavu augstums 3,5-4,8 mm) | 200
11. | 1.14 | 31 mm (skavu augstums 4,8 mm) | 200
11. | 1.15 | 31 mm (ar trīs dažāda augstuma skavām - 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm) | 100
11. | 1.16 | 33 vai 34 mm (skavu augstums 4,8 mm) | 200
11. | 2. | Automātiskie lineārie šuvēji
|  | Cena par 11.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 2.1 | Vienotu rokturi instrumenta aizvēršanai un nošūšanai
11. | 2.2 | Šuvējā iekšā ir ielādēta viena kasete
11. | 2.3 | Ar taisnstūrveida profila skavu stiepli un piltuvveida padziļinājumiem laktā pareizai B skavu veidošanai
11. | 2.4 | Izmēri:
11. | 2.5 | šuvējs 30mm, vaskulārais ar 3 skavu rindām
11. | 2.6 | šuvējs 30mm
11. | 2.7 | šuvējs 45mm
11. | 2.8 | šuvējs 60mm
11. | 2.9 | šuvējs 90mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 2.1 | šuvējs 30mm, vaskulārais ar 3 skavu rindām | 50
11. | 2.11 | šuvējs 30mm | 100
11. | 2.12 | šuvējs 45mm | 50
11. | 2.13 | šuvējs 60mm | 100
11. | 2.14 | šuvējs 90mm | 50
11. | 3. | Taisnstūrveida profila skavas kasetes automātiskiem lineāriem šuvējiem
|  | Cena par 11.3. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 3.1 | Paredzēti automātiskiem lineāriem šuvējiem
11. | 3.2 | Ar taisnstūrveida profila skavu stiepli un piltuvveida padziļinājumiem laktā pareizai B skavu veidošanai
11. | 3.3 | Izmēri:
11. | 3.4 | kasetes 30mm - 2.5mm, vaskulārais ar 3 skavu rindām
11. | 3.5 | kasetes 30mm - 3.5mm
11. | 3.6 | kasetes 30mm - 4.8mm
11. | 3.7 | kasetes 45mm - 3.5mm
11. | 3.8 | kasetes 45mm - 4.8mm
11. | 3.9 | kasetes 60mm - 3.5mm
11. | 3.10 | kasetes 60mm - 4.8mm
11. | 3.11 | kasetes 90mm - 3.5mm
11. | 3.12 | kasetes 90mm - 4.8mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 3.13 | kasetes 30mm - 2.5mm, vaskulārais ar 3 skavu rindām | 200
11. | 3.14 | kasetes 30mm - 3.5mm | 200
11. | 3.15 | kasetes 30mm - 4.8mm | 200
11. | 3.16 | kasetes 45mm - 3.5mm | 200
11. | 3.17 | kasetes 45mm - 4.8mm | 200
11. | 3.18 | kasetes 60mm - 3.5mm | 200
11. | 3.19 | kasetes 60mm - 4.8mm | 200
11. | 3.20 | kasetes 90mm - 3.5mm | 100
11. | 3.21 | kasetes 90mm - 4.8mm | 100
11. | 4. | Vienreizlietojamie mehāniskie ķirurģiskie griezējšuvēji/anastamožu šuvēji ar ielādētu kaseti
|  | Cena par 11.4. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 4.1 | Vienreizlietojams
11. | 4.2 | Neslīdoša gumijas roktura virsma
11. | 4.3 | 2,5 mm, 3,8 mm un 4,8 mm kasetes ir savstarpēji maināmas
11. | 4.4 | Jauns 440 nerūsējošā tērauda nazis katrā kasetē
11. | 4.5 | Taisnstūrveida profila skavu stieple un piltuvveida padziļinājumi laktā pareizai B formas skavu veidošanai
11. | 4.6 | Šuvēja aktivizācijas svira darbojas no abām pusēm
11. | 4.7 | Atraumatiski žokļi bez audu ierobežotāja
11. | 4.8 | Ar iestrādātu spraugas kontroli vienveidīgai un drošai nošūšanai
11. | 4.9 | Ātrā atvēršanas poga
11. | 4.10 | Ar ielādētu vienu kaseti
11. | 4.11 | Izmēri:
11. | 4.12 | Šuvējs 60 mm - 2,5 mm
11. | 4.13 | Šuvējs 60 mm - 3,8 mm; 60 mm - 4,8 mm
11. | 4.14 | Šuvējs 80 mm - 3,8 mm; 80 mm - 4,8 mm
11. | 4.15 | Šuvējs 100 mm - 3,8 mm; 100 mm- 4,8 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 4.16 | Šuvējs 60 mm - 2,5 mm | 100
11. | 4.17 | Šuvējs 60 mm - 3,8 mm; 60 mm - 4,8 mm | 100
11. | 4.18 | šuvējs 80 mm - 3,8 mm; 80 mm - 4,8 mm | 100
11. | 4.19 | šuvējs 100 mm - 3,8 mm; 100 mm- 4,8 mm | 100
11. | 5. | Rezerves kasetes vienreizlietojamiem mehāniskiem ķirurģiskiem griezējšuvējiiem/anastamožu šuvējiem
|  | Cena par 11.5. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 5.1 | Paredzētas vienreizlietojamiem mehāniskiem ķirurģiskiem griezējšuvējiiem/anastamožu šuvējiem
11. | 5.2 | 2,5 mm, 3,8 mm un 4,8 mm kasetes ir savstarpēji maināmas
11. | 5.3 | Jauns 440 nerūsējošā tērauda nazis katrā kasetē
11. | 5.4 | Taisnstūrveida profila skavu stieple un piltuvveida padziļinājumi laktā pareizai B formas skavu veidošanai
11. | 5.5 | Iestrādāta spraugas kontrole precīzam šuvumam
11. | 5.6 | Atraumatiski žokļi bez audu ierobežotāja
11. | 5.7 | Izmēri:
11. | 5.8 | Kasetes 60 mm - 2,5 mm
11. | 5.9 | Kasetes 60 mm - 3,8 mm; 60 mm - 4,8 mm
11. | 5.10 | Kasetes 80 mm - 3,8 mm; 80 mm - 4,8 mm
11. | 5.11 | Kasetes 100 mm - 3,8 mm; 100 mm - 4,8 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 5.11 | Kasetes 60 mm - 2,5 mm | 100
11. | 5.12 | Kasetes 60 mm - 3,8 mm; 60 mm - 4,8 mm | 200
11. | 5.13 | Kasetes 80 mm - 3,8 mm; 80 mm - 4,8 mm | 200
11. | 5.14 | Kasetes 100 mm - 3,8 mm; 100 mm - 4,8 mm | 100
11. | 6. | Instrumentu komplekts LONGO operācijām
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 100
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 11.6. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 6.1 | Kompleta sastavdaļas:: hemoroīdu šuvējs ar NOŅEMAMU instrumenta galvu, ar taisnstūra profila skavu stiepli un piltuvveida padziļinājumiem laktā pareiaai B formas skavu veidošanai; nazis no 440 nerūsējošā tērauda; caurspīdīgs ports ar fiksācijas austiņām; vismaz 10 cm garš caurspīdīgs anoskops ar logu, audu atbalstošu tiltu un marķieriem tabakmaka šuves pozicionēšanai; instrumenta galviņā ir speciāli marķējumi, kuri sniedz informāciju par šūvēja ievietošanas dziļumu.
11. | 6.2 | Ar titāna sakausējuma skaviņām.
11. | 6.3 | Skaviņu augstums 3,5mm vai 4,8mm
11. | 7. | Kasetes atkārtoti lietojamajiem metāliskajiem šuvējiem
|  | Cena par 11.7. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11. | 7.1 | Paredzetas atkārtoti lietojamajiem metāliskajiem šuvējiem
11. | 7.2 | Izmēri:
11. | 7.3 | Lineārajam Premium TA 30 mm
11. | 7.4 | Lineārajam Premium TA 55 mm
11. | 7.5 | Lineārajam Premium TA 90 mm
11. | 7.6 | Griezējšuvējam ReliaMax 60 mm
11. | 7.7 | Griezējšuvējam ReliaMax 80 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
11. | 7.8 | Lineārajam Premium TA 30 mm | 350
11. | 7.9 | Lineārajam Premium TA 55 mm | 50
11. | 7.10 | Lineārajam Premium TA 90 mm | 50
11. | 7.11 | Griezējšuvējam ReliaMax 60 mm | 300
11. | 7.12 | Griezējšuvējam ReliaMax 80 mm | 200
Vērtējamā cena par 11. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 12
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
12. | pozīcija | Endoskopiskie ķirurģiskie šuvēji
12.1 |  | Endoskopiskais vienreizlietojamais, artikulējošais 35 mm vaskulārais griezējšuvējs
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 300
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 12.1 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 1.1 | Vienreizlietojams
12. | 1.2 | Stobra garums 320mm, stobra diametrs šaurākajā vietā 9mm, platākajā 12mm
12. | 1.3 | Sterils, ar pārlādējamām kasetēm
12. | 1.4 | Liekts apaļš spaiļu gals, platums 7mm
12. | 1.5 | Nazis iestrādāts šuvējā
12. | 1.6 | Instruments darbojas uz bateriju, kuras ilgums līdz 12h
12. | 1.7 | Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 50° leņķī uz katru pusi, artikulācijas poga uz šuvēja
12. | 1.8 | Iepakojumā bez kasetes
12. | 1.9 | Šuvējs atbilst 10/12mm troakāram
12.2 |  | Rezerves kasete endoskopiskajam artikulējošajam 35 mm vaskulārajam griezējšuvēja
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 300
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 12.2 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 2.1 | Paredzetas endoskopiskajam artikulējošajam 35 mm vaskulārajam griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli, kurām abās pusēs ir 2 skavu rindas
12. | 2.2 | Skavas materiāls - titāna sakausējuma, kasete atbilst 12mm troakāram
12. | 2.3 | Izmērs: 1,0 mm
12.3 |  | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais 45mm griezējšuvējs ar artikulāciju uz šuvēja
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 300
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 12.3 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 3.1 | Vienreizlietojams, sterils, ar pārlādējamām kasetēm
12. | 3.2 | Stobra garums 340 mm
12. | 3.3 | Nazis iestrādāts šuvējā, divi atsevišķi rokturi instrumenta aizvēršanai un nošūšanai
12. | 3.4 | Kasetes vaskulāriem, normāliem un bieziem audiem, kas atbilst 10/12mm troakāram
12. | 3.5 | Instruments rotē 360° grādos, tā artikulācija 45° leņķī
12. | 3.6 | Instrumentā iestrādāts spaiļu bloķēšanas drošības mehānisms, kas neļauj nošūt bez kasetes
12. | 3.7 | Sterilā iepakojumā bez kasetes
12.4 |  | Rezerves kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45mm griezējšuvējam
|  | Cena par 12.4 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 4.1 | Paredzets endoskopiskajam artikulējošajam 45mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli
12. | 4.2 | Materiāls - titāna sakausējums
12. | 4.3 | Izmēri:
12. | 4.4 | Izmērs: 1,0 mm
12. | 4.5 | Izmērs: 1,5 mm
12. | 4.6 | Izmērs: 2,0 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 4.7 | Izmērs: 1,0 mm | 50
12. | 4.8 | Izmērs: 1,5 mm | 300
12. | 4.9 | Izmērs: 2,0 mm | 300
12.5 |  | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais 45 mm - 60 mm griezējšuvējs ar artikulāciju uz šuvēja
|  | Cena par 12.5 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 5.1 | Stobra garums 280/340/440mm
12. | 5.2 | sterils, ar pārlādējamām kasetēm
12. | 5.3 | Nazis iestrādāts šuvējā
12. | 5.4 | Instruments ar intergrēto drošības sistēmu, divi atsevišķi rokturi instrumenta aizvēršanai un nošūšanai
12. | 5.5 | Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 15°, 30°, 45° leņķī
12. | 5.6 | Visas rezerves kasetes atbilst 12mm troakāram
12. | 5.7 | Stobra garums:
12. | 5.8 | Stobra garums 280mm
12. | 5.9 | Stobra garums 340mm
12. | 5.1 | Stobra garums 440mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 5.11 | Stobra garums 280mm | 50
12. | 5.12 | Stobra garums 340mm | 150
12. | 5.13 | Stobra garums 440mm | 50
12.6 |  | Rezerves kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45 mm-60 mm griezējšuvējam
|  | Cena par 12.6 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 6.1 | Paredzetas endoskopiskajam artikulējošajam 45 mm-60 mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli, kurām abās pusēs ir 3 skavu rindas
12. | 6.2 | Materiāls - titāna sakausējums
12. | 6.3 | Izmēri: 1,0 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,3 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 6.4 | 1,0 mm | 30
12. | 6.5 | 1,5 mm | 200
12. | 6.6 | 1,8 mm | 30
12. | 6.7 | 2,0 mm | 200
12. | 6.8 | 2,3 mm | 100
12.7 |  | Endoskopiskais vienreizlietojamais, artikulējošais 45mm - 60 mm vienas rokas griezējšuvējs
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 120
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 12.7 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 7.1 | Endoskopiskais vienreizlietojamais, artikulējošais 45mm - 60 mm viena rokas griezējšuvējs ar uzlabotu spaiļu tehnoloģiju
12. | 7.2 | Stobra garums 340mm
12. | 7.3 | Sterils, ar pārlādējamām kasetēm, kas neļauj audiem izslīdēt no intrumenta spailēm
12. | 7.4 | Nazis iestrādāts šuvējā
12. | 7.5 | Instruments darbojas ar bateriju, kuras ilgums ir 12h
12. | 7.6 | Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 15°, 30° un 45° leņķī
12. | 7.7 | Visas kasetes atbilst 12mm troakāram
12. | 7.8 | Iepakojumā bez kasetes
12.8 |  | Rezerves kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45mm - 60 mm griezējšuvējam
|  | Cena par 12.8 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 8.1 | Rezerves kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45mm - 60 mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli, kurām abās pusēs ir 3 asimetrisku skavu rindas;
12. | 8.2 | Skavas materiāls - titāna sakausējums, ar uzlabotu spaiļu tehnoloģiju, kas neļauj audiem izslīdēt no instrumentu spailēm
12. | 8.3 | Atbilst 12mm troakāram
12. | 8.4 | Izmēri: 1,0 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,3 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 8.5 | 1,0 mm | 30
12. | 8.6 | 1,5 mm | 200
12. | 8.7 | 1,8 mm | 30
12. | 8.8 | 2,0 mm | 200
12. | 8.9 | 2,3 mm | 100
12.9 |  | Mehāniskie cirkulārie šuvēji
|  | Cena par 12.9 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 9.1 | Vienas rokas instruments, apļveida anastamozes veidošanai, liekot cirkulāro divu rindu titāna sakausējuma skavu šuvi
12. | 9.2 | stobra garums 18 cm
12. | 9.3 | gumijas instrumenta noņemamā galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās, tādejādi novēršot audu stiepšanu
12. | 9.4 | atvērto skavu augstums 5,5mm; pielāgojams skavu augstums 1,0 mm - 2,5 mm.
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 9.5 | 21mm (lūmena izmērs 12,4 mm) | 20
12. | 9.6 | 25mm (lūmena izmērs 16,4 mm) | 20
12. | 9.7 | 29mm (lūmena izmērs 20,4 mm) | 20
12. | 9.8 | 33mm (lūmena izmērs 24,4 mm) | 20
12.1 |  | Ar bateriju darbināmie cirkulārie šuvēji
|  | Cena par 12.10. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 10.1 | Vienas rokas instruments, apļveida anastamozes veidošanai, liekot cirkulāro divu rindu titāna sakausējuma skavu šuvi, 3D skavu tehnoloģija
12. | 10.2 | Instruments darbojas uz baterijas
12. | 10.3 | Noņemamā galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās, tādejādi novēršot audu stiepšanu
12. | 10.4 | Atvērto skavu augstums 5,2mm; pielāgojams skavu augstums 1,5 mm - 2,2 mm.
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
12. | 10.5 | 23mm (lūmena izmērs 14,6 mm) | 20
12. | 10.6 | 25mm (lūmena izmērs 16,5 mm) | 20
12. | 10.7 | 29mm (lūmena izmērs 20,4 mm) | 20
12. | 10.8 | 31mm (lūmena izmērs 22,5 mm) | 20
Vērtējamā cena par 12. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 13
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
13. | pozīcija | Universālais endoskopiskais šuvējs
13.1 |  | Universālais endoskopiskais šuvējs
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 200
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 13.1 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
13. | 1.1 | Savienojams ar 3 dažāda garuma, 3 skavu lieluma artikulējošām kasetēm
13. | 1.2 | Ar integrētu drošības sistēmu, kas neļauj otrreiz nošūt kaseti
13. | 1.3 | 12 mm instrumenta stobrs
13. | 1.4 | Iebūvētas kasetes artikulācijas iespējas: uz katru pusi piecas pakāpes līdz 45° leņķim
13. | 1.5 | Neslidens gumijas rokturis
13. | 1.6 | Lādešanas fiksators instrumenta pamatā
13.2 |  | Taisnās kasetes endoskopiskajam šuvējam
|  | Cena par 13.2 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
13. | 2.1 | Paredzetas endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi (jauns nazis katrā kasetē)
13. | 2.2 | Izmēri:
13. | 2.3 | 30mm / 2,0 mm
13. | 2.4 | 30 mm / 2,5 mm
13. | 2.5 | 30 mm / 3,5 mm
13. | 2.6 | 45 mm/ 2,0 mm
13. | 2.7 | 45 mm / 2.5 mm
13. | 2.8 | 45 mm / 3.5 mm
13. | 2.9 | 45 mm / 4.8 mm
13. | 2.1 | 60 mm / 2,5 mm
13. | 2.11 | 60 mm / 3.5 mm
13. | 2.12 | 60 mm / 4.8 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
13. | 2.13 | 30mm / 2,0 mm | 100
13. | 2.14 | 30 mm / 2,5 mm | 100
13. | 2.15 | 30 mm / 3,5 mm | 100
13. | 2.16 | 45 mm/ 2,0 mm | 100
13. | 2.17 | 45 mm / 2.5 mm | 100
13. | 2.18 | 45 mm / 3.5 mm | 100
13. | 2.19 | 45 mm / 4.8 mm | 100
13. | 2.2 | 60 mm / 2,5 mm | 100
13. | 2.21 | 60 mm / 3.5 mm | 100
13. | 2.22 | 60 mm / 4.8 mm | 100
13.3 |  | Artikulējošās kasetes endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi
|  | Cena par 13.3 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
13. | 3.1 | Paredzētas endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi (jauns nazis katrā kasetē)
13. | 3.2 | Izmēri:
13. | 3.3 | 30 mm / 2,0 mm
13. | 3.4 | 30 mm / 2,5 mm
13. | 3.5 | 30 mm / 3,5 mm
13. | 3.6 | 45 mm / 2,0 mm
13. | 3.3 | 45 mm / 2.5 mm
13. | 3.4 | 45 mm / 3.5 mm
13. | 3.5 | 45 mm / 4.8 mm
13. | 3.7 | 60 mm / 2,5 mm
13. | 3.8 | 60 mm / 3.5 mm
13. | 3.9 | 60 mm / 4.8 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
13. | 3.1 | 30 mm / 2,0 mm | 100
13. | 3.11 | 30 mm / 2,5 mm | 100
13. | 3.12 | 30 mm / 3,5 mm | 100
13. | 3.1 | 45 mm / 2,0 mm | 100
13. | 3.11 | 45 mm / 2.5 mm | 100
13. | 3.12 | 45 mm / 3.5 mm | 100
13. | 3.13 | 45 mm / 4.8 mm | 100
13. | 3.14 | 60 mm / 2,5 mm | 100
13. | 3.15 | 60 mm / 3.5 mm | 100
13. | 3.16 | 60 mm / 4.8 mm | 100
13.4 |  | Kasetes ar 3 progresējoša augstuma skavām
|  | Cena par 13.4 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
13. | 4.1 | Paredzetas endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi (jauns nazis katrā kasetē)
13. | 4.2 | Ar 3 progresējoša augstuma skavām
13. | 4.3 | Izmēri:
13. | 4.4 | 30 mm vaskulāriem audiem ( ar taisno vai liekto galu) (skavu izmērs: 2,0-2,5-3,0mm)
13. | 4.5 | 45 mm vaskulāriem audiem ( ar taisno vai liekto galu) (skavu izmērs: 2,0-2,5-3,0mm)
13. | 4.6 | 45 mm normāliem un bieziem audiem (skavu izmērs 3,0-3,5-4,0mm)
13. | 4.7 | 60 mm normāliem un bieziem audiem (ar taisno vai liekt galu) (skavu izmērs 3,0-3,5-4,0mm)
13. | 4.8 | 60 mm ļoti bieziem audiem (skavu izmērs: 4,0-4,5-5,0mm)
13. | 4.9 | radiālā kasete (skavu izmēri 3,0-3,5-4,0mm)
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
13. | 4.1 | 30 mm vaskulāriem audiem ( ar taisno vai liekto galu) (skavu izmērs: 2,0-2,5-3,0mm) | 150
13. | 4.11 | 45 mm vaskulāriem audiem (skavu izmērs: 2,0-2,5-3,0mm) | 100
13. | 4.12 | 45 mm normāliem un bieziem audiem (skavu izmērs 3,0-3,5-4,0mm) | 100
13. | 4.13 | 60 mm normāliem un bieziem audiem (ar taisno vai liekt galu) (skavu izmērs 3,0-3,5-4,0mm) | 100
13. | 4.14 | 60 mm ļoti bieziem audiem (skavu izmērs: 4,0-4,5-5,0mm) | 100
13. | 4.15 | radiālā kasete (skavu izmēri 3,0-3,5-4,0mm)
Vērtējamā cena par 13. pozīciju kopā bez PVN, EUR:")

## 14
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
14. | pozīcija | Daļēji uzsūcošais daudzšķiedru kombinēts vieglsvara trūču plastikas tīkls
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
14. | 1 | Veidots no poliglaktīna vai poliglikolskābes un polipropilēna vai analoga
14. | 2 | Izmēri, pielaides ±10%:
14. | 3 | 11cmx6cm
14. | 4 | 12cmx10cm
14. | 5 | 15cmx10cm
14. | 6 | 15cmx15cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
14. | 7 | 11cmx6cm | 200
14. | 8 | 12cmx10cm | 120
14. | 9 | 15cmx10cm | 120
14. | 10 | 15cmx15cm | 100
Vērtējamā cena par 14. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 15
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
15. | pozīcija | Pretsaauguma implants nabas trūču plastikai
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
15. | 1 | Daļēji uzsūcošais vienšķiedru vieglsvara pretsaauguma implants nabas trūču plastikai
15. | 2 | veidots no polipropilēna, polidiaksanona un audus atdalošo oksidētas reģenerētas celulozes slāni vai analoga
15. | 3 | Izmēri, pielaides ±1 cm:
15. | 4 | Maza izmēra nabas trūcēm 4.3 cm
15. | 5 | Vidēja izmēra nabas trūcēm 6.4 cm
15. | 6 | Liela izmēra nabas trūcēm 8.6 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
15. | 7 | Maza izmēra nabas trūcēm 4.3 cm | 30
15. | 8 | Vidēja izmēra nabas trūcēm 6.4 cm | 30
15. | 9 | Liela izmēra nabas trūcēm 8.6 cm | 10
Vērtējamā cena par 15. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 16
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
16 | pozīcija | Sterils auduma veida pretsaauguma tīkls no oksidētās reģenerētās celulozes
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 250
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
16. | 1 | Oksidētas reģenerētas celulozes materiāls, iegūts 100% no tīras celulozes, kas reģenerācijas procesā ir pārvērsts viskozē
16. | 2 | nesatur smagos metālus vai citus ķīmiskus piemaisījumus (smagie metāli zem 0,012 ppm, karboksilgrupas robežās 18-24%, mitruma daudzums iepakojumā atlikums zem 2%)
16. | 3 | mikroskopiski identisks šķiedru biezums, vienmērīga šķiedru oksidācija, uzsūcas līdz 2 nedēļām
16. | 4 | Piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams
16. | 5 | Baktericīds, pH līmenis zem 4.0, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa
16. | 6 | Izmērs: 7,5x10 ± 1 cm
16. | 7 | Pievienot klīnisko pētījumu par konkrēta produkta zīmola baktericīdo efektu un datu lapu ar datiem par smago metālu saturēšanu, karboksilgrupu daudzumu, mitruma daudzumu iepakojumā un produkta izšķīšanas rādītājiem fosfāta buferšķīdumā pēc 24 stundām.
Vērtējamā cena par 16. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 17
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
17. | pozīcija | Trūču plastikas materiāli
17.1 |  | Vienreizlietojamais polidiaksanona skavotājs laparoskopiskai trūču fiksācijai, 12 skavas
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 80
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 17.1 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
17. | 1.1 | Katrā instrumentā 12 skavas
17. | 1.2 | Lietojams caur 5 mm troakāru
17. | 1.3 | Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi, minimāla virsma uz tīkla, pielietojams fiksācijai dažādos leņķos
17. | 1.4 | Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā
17.2 |  | Vienreizlietojamais polidiaksanona skavotājs laparoskopiskai trūču fiksācijai, 25 skavas
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 80
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 17.2 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
17. | 2.1 | Katrā instrumentā 25 skavas
17. | 2.2 | Lietojams caur 5 mm troakāru
17. | 2.3 | Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi, minimāla virsma uz tīkla, pielietojams fiksācijai dažādos leņķos
17. | 2.4 | Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā
17.3 |  | Polidiaksanona skavotājs trūču fiksācijai konvencionālām operācijām
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 80
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 17.3 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
17. | 3.1 | Polidiaksanona skavotājs trūču fiksācijai konvencionālām operācijām
17. | 3.2 | Katrā instrumentā 20 uzsūcošās skavas
17. | 3.3 | Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi, mi nimāla virsma uz tīkla, pielietojams fiksācijai ne tikai 90 grādu leņķī
17. | 3.4 | Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā
17. | 3.5 | Instrumenta stobrs liekts labākai piekļuvei
|  | 'Vērtējamā cena par 17. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 18
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
18. | pozīcija | Politetrafluoretilēna pretsaaugumu un baktēriju rezistentais trūču tīkli
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
18. | 1 | Vienslāņa
18. | 2 | Materiāls: politetrafluoretilēns (PTFE) vai ekvivalents
18. | 3 | Paredzēti laparaskopiskajām operācijām
18. | 4 | Pieejmai vismaz šādi izmēri:
18. | 5 | 10cmx15cm ± 1 cm (ovāls)
18. | 6 | 15cmx20cm ± 1 cm(ovāls)
18. | 7 | 22cmx 30cm ± 1 cm(ovāls)
18. | 8 | 30cmx 40 cm ± 1 cm(ovāls)
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
18. | 9 | 10cmx15cm (ovāls) | 15
18. | 10 | 15cmx20cm (ovāls) | 15
18. | 11 | 22cmx 30cm (ovāls) | 5
18. | 12 | 30cmx 40 cm (ovāls) | 5
'Vērtējamā cena par 18. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 19
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
19. | pozīcija | Tīkli vēdera trūcēm
19.1. |  | Poliestera tīkli ar lielām porām
|  | 'Cena par 19.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19. | 1.1 | Tīkls ar 3D makroporu struktūru
19. | 1.2 | Materiāls: poliesters; svars: 64g/m2; poru izmērs 2,1x3 mm
19. | 1.3 | Marķieris tīkla orientācijai
19. | 1.4 | Izmēri:
19. | 1.5 | 11 x 6 cm
19. | 1.6 | 15 x 10 cm
19. | 1.7 | 15 x 15 cm
19. | 1.8 | 20 x 20 cm
19. | 1.9 | 30 x 30 cm
19. | 1.1 | 45 x 30 cm
19. | 1.11 | 50 x 50 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
19. | 1.12 | 11 x 6 cm | 30
19. | 1.13 | 15 x 10 cm | 30
19. | 1.14 | 15 x 15 cm | 30
19. | 1.15 | 20 x 20 cm | 30
19. | 1.16 | 30 x 30 cm | 30
19. | 1.17 | 45 x 30 cm | 30
19. | 1.18 | 50 x 50 cm | 30
19.2. |  | Trūču tīklu fiksācijas instrumenti
'Cena par 19.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19. | 2.1 | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments: ar titāna spirālem; instruments satur titāna sakausējuma spirālem; stobra garums ne mazāk kā 35 cm, spirāles tiek izbiditas, uzspiežot uz rokturi. 30 spirāles
19. | 2.2 | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments ar uzsūcošām spirālēm, 5mm. Viens instruments satur 15 vai 30 uzsūcošus poliglikolaktīda skābes (PGLA) spirāles. Stobra garums ne mazāk kā 35 cm. Spirāles tiek izbiditas, uzspiežot uz rokturi.
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
19. | 2.3 | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments ar 30 titāna spirālem; | 30
19. | 2.4 | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments ar 15 PGLA uzsūcošām spirālēm, 5mm. | 30
19. | 2.5 | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments ar 30 PGLA uzsūcošām spirālēm, 5mm. | 30
19.3. |  | Vienreizlietojams endoskopiskais trūču fiksācijas instruments ar artikulācijas iespēju
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 19.3. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19. | 3.1 | Vienreizlietojams
19. | 3.2 | Endoskopiskais trūču fiksācijas instruments ar pārlādēšanas iespēju un artikulācijas iespēju līdz 65 grādiem
19. | 3.3 | Leņķi iespējams fiksēt ar rokturī iestrādātu mehānismu
19. | 3.4 | Komplektā ietilpst vienreizlietojams trūču fiksācijas instruments un 3 kasetes ar 10 spirālēm
19.4. |  | Rezerves kasetes endoskopiskām trūču fiksācijas instrumentām ar 5 skrūvītēn
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 30
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 19.4. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19. | 4.1 | Paredzētas vienreizlietojamām endoskopiskam trūču fiksācijas instrumentam ar artikulācijas iespēju
19. | 4.2 | 3 rezerves kasetes
19. | 4.3 | Ar 5 uzsūcošām poliglikolaktīda skābes (PGLA) skrūvītēm
19.5. |  | Rezerves kasetes endoskopiskām trūču fiksācijas instrumentām ar 10 skrūvītēn
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 20
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 19.5. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19. | 5.1 | Paredzētas vienreizlietojamām endoskopiskam trūču fiksācijas instrumentam ar artikulācijas iespēju
19. | 5.2 | 3 rezerves kasetes
19. | 5.3 | Ar 10 uzsūcošām poliglikolaktīda skābes (PGLA) skrūvītēm
'Vērtējamā cena par 19. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 20
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
20. | pozīcija | Hemostatiskie rezorbējošie želatīna līdzekļi
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
20. | 1 | Darbības spektrs – kapilārās, venozās, mazās arteriālas asiņošanas apturēšana
20. | 2 | Pielietojamība – visas ķirurģijas jomas
20. | 3 | Ātra hemostāze
20. | 4 | Minimāla audu reakcija
20. | 5 | Optimāla uzsūkšanās
20. | 6 | Jāietilpst visu veidu hemostāzes līdzekļiem
20. | 7 | Materiālam jābūt plastiskam un parocīgam lietošanā
20. | 8 | Uz sterila iepakojuma jābūt ražotāja kodam, derīguma termiņam
20. | 9 | Materiāls: želatīns
20. | 10 | Hemostāzes ātrums 5-8 min. laikā, uzsūkšanās laiks 4 nedēļas
20. | 11 | Izmērs:
20. | 12 | 20 ±0.5 cm x 7 ±0.5 cm x 0.05 ± 0.01 cm
20. | 13 | 7 ±0.5 cm x 5 ± 0.5 cm x 0,1 ±0.05 cm
20. | 14 | 7cm x 5cm x 1cm±0.5 cm
20. | 15 | Anālais sūklis 7-8 cm x 3 cm ±0.5 cm
20. | 16 | Pulverveida 1 ±0.1 g
20. | 17 | Stomatoloģiskie hemostatiskie sūklīši 1cm x 1cm x 1cm ±0.1 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
20. | 21 | 20 ±0.5 cm x 7 ±0.5 cm x 0.05 ± 0.01 cm | 250
20. | 22 | 7 ±0.5 cm x 5 ± 0.5 cm x 0,1 ±0.5 cm | 300
20. | 23 | 7cm x 5cm x 1cm±0.5 cm | 300
20. | 24 | Anālais sūklis 8 cm x 3 cm ±0.5 cm | 100
20. | 25 | Pulverveida 1 ±0.1 g | 20
20. | 26 | Stomatoloģiskie hemostatiskie sūklīši 1cm x 1cm x 1cm ±0.1 cm | 400
'Vērtējamā cena par 20.pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 21
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
21. | pozīcija | Oksidētas reģenerētas celulozes hemostāzes līdzekļi I
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām daļas pozīcijām):
Oksidētas reģenerētas celulozes hemostatiskais materiāls, iegūts 100% no tīras celulozes, kas reģenerācijas procesā ir pārvērsts viskozē
Nesatur smagos metālus vai citus ķīmiskus piemaisījumus (smagie metāli zem 0,012% w/w, carboxyl robežās 18-24%, karsēšanas atlikums zem 0,5%)
Mikroskopiski identisks šķiedru biezums
Vienmērīga šķiedru oksidācija
Uzsūcas līdz 2 nedēļām
Piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams
Baktericīds, pH līmenis zem 4.0, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa
Pievienot klīnisko pētījumu par konkrēta produkta zīmola baktericīdo efektu un datu lapu ar datiem par smago metālu saturēšanu, karboksilgrupu daudzumu, mitruma daudzumu iepakojumā un produkta izšķīšanas rādītājiem fosfāta buferšķīdumā pēc 24 stundām
Hemostāzes efekts sasniedzams lietojot produktu vienā kārtā
21.1. |  | Marles veida
|  | 'Cena par 21.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
21. | 1.1 | Hemostāze 2-8 min laikā
21. | 1.2 | Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 5 gadi
21. | 1.3 | Izmēri:
21. | 1.4 | 1,25 x 5 ± 0,5 cm
21. | 1.5 | 5 x 7,5 ± 0,5 cm
21. | 1.6 | 10 x 20 ± 0,5 cm
21. | 1.7 | 5 x 35 ± 0,5 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
21. | 1.8 | 1,25 x 5 ± 0,5 cm | 300
21. | 1.9 | 5 x 7,5 ± 0,5 cm | 300
21. | 1.1 | 10 x 20 ± 0,5 cm | 300
21. | 1.11 | 5 x 35 ± 0,5 cm | 300
21.2. |  | Auduma veida
|  | 'Cena par 21.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
21. | 2.1 | Cauršujams
21. | 2.2 | Hemostāze 1-3 min laikā
21. | 2.3 | Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 5 gadi
21. | 2.4 | Izmēri:
21. | 2.5 | 2,5x2,5 ±0,5 cm
21. | 2.6 | 5x7,5 ±0,5 cm
21. | 2.7 | 10x7,5 ±0,5 cm
21. | 2.8 | 15x22 ±0,5 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
21. | 2.9 | 2,5x2,5 ±0,5 cm | 300
21. | 2.1 | 5x7,5 ±0,5 cm | 350
21. | 2.11 | 10x7,5 ±0,5 cm | 200
21. | 2.12 | 15x22 ±0,5 cm | 50
21.3. |  | Šķiedrveida
|  | 'Cena par 21.3. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
21. | 3.1 | Sadalāms 7 slāņos
21. | 3.2 | Hemostāze 1-2 min laikā
21. | 3.3 | Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 3 gadi
21. | 3.4 | Izmēri:
21. | 3.5 | 2,5 x 5,2 cm ±0,5 cm
21. | 3.6 | 5,1 x 10,2 cm ±0,5 cm
21. | 3.7 | 10,2 x 10,2 cm ±0,5 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
21. | 3.8 | 2,5 x 5,2 cm ±0,5 cm | 500
21. | 3.9 | 5,1 x 10,2 cm ±0,5 cm | 200
21. | 3.1 | 10,2 x 10,2 cm ±0,5 cm | 50
21.4. |  | Filca veida
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
|  | 'Cena par 21.4. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Tehniskās prasības:
21. | 4.1 | Cauršujams
21. | 4.2 | nelīpošs,pārpozicionējams
21. | 4.3 | Hemostāze 1-2 min laikā
21. | 4.4 | Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 2 gadi
21. | 4.5 | Izmēri:
21. | 4.6 | 2,5x5 ±0,5 cm
21. | 4.7 | 5,1x10,2 ±0,5 cm
21. | 4.8 | 10,2x10,2 ±0,5 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
21. | 4.9 | 2,5x5 ±0,5 cm | 300
21. | 4.1 | 5,1x10,2 ±0,5 cm | 100
21. | 4.11 | 10,2x10,2 ±0,5 cm | 100
'Vērtējamā cena par 21. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 22
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
22. | pozīcija | Hemostātiskā cūkas želatīna plūstošā matrice
Tehniskās prasības:
Darbības spektrs - kapilārās, venozās, mazās arteriālās asiņošanas apturēšana
Pielietojamība - visas ķirurģijas jomas
Hemostāzes ātrums 5-8 min laikā, uzsūkšanās laiks 4 nedēļas
Uz sterila iepakojuma jābūt ražotāja kodam, derīguma termiņam
Materiāls: želatīns
Minimāla audu reakcija
Komplektā papildpiederumi, ieskaitot sterilu tukšu šļirci, vītņveida (luera) adapteri un šķidruma pārliešanas trauks, 2 uzgaļi (1-lokans, otrs-taisns, nelokāms, sausu trombīnu, sajaucot tilpums līdz 11 ml, uzglabājams istabas temperatūrā, sajaucams bez adatu pielietošanas.
Darbības ilgums līdz 8h. Uzsūkšanās no 2-4 nedēļām.
Konfigurācijas:
Pulveris šļircē, 8-11ml +/-1ml, plūstošā matrica
Pulveris šļircē, 8-11ml +/-1ml, plūstošā matrica ar trombīnu
Laporoskopiskais uzgalis
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
22. | 1.1 | Plūstošā matrice 8- 11 ml hemostāzes ātrums 5-8 mm laikā, uzsūkšanas laiks 4 nedēļas. | 50
22. | 1.2 | Plūstošā matrice ar trombīnu11 ml hemostāzes ātrums 5-8 mm laikā, uzsūkšanas laiks 4 nedēļas. | 50
22. | 1.3 | Laporoskopiskais uzgalis | 20
Vērtējamā cena par 22.pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 23
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
23. | pozīcija | Bioķirurģiskais adhezīvs
23.1. |  | Šķidrā veidā bioķirurģiskais adhezīvs
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
23. | 1.1 | Sastāv no 2-oktilcianoakrilāta, adhezīva molekulā ir vismaz 8 oglekļa atomi
23. | 1.2 | Šķidrā veidā, šķidrumam ir augsta viskozitāte
23. | 1.3 | Šķidrums veido plānu, elastīgu un izturīgu plēvi, kas 2 minūšu laikā iegūst stiprību, ekvivalentu 4-0 diegu stiprībai
23. | 1.4 | Adhezīvam ir antimikrobiāla un pretinflamatora darbība, tas ir efektīvs pret Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa un Enterococcus faecium un būtiski samazina ķirurģisko brūču infekcijas biežumu
23. | 1.5 | Samazina hospitalizācijas laiku, nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi
23. | 1.6 | Iespējams glabāt noliktavā vismaz divus gadus bez atdzesēšanas
23. | 1.7 | Adhezīvs ir ūdensnoturīgs, neizraisa akūto eksotermisko reakciju, nav nepieciešama noņemšana, nav vajadzīga bandāža, uzklājams vienā kārtā
23. | 1.8 | Tilpums:
23. | 1.9 | 0.36 ml ±0,1 ml
23. | 1.10 | 0.7ml ±0,1 ml
23. | 1.11 | 3,8ml ±0,1 ml ar 22cm tīkliņu
23. | 1.12 | 3,8ml ±0,1 ml ar 60cm tīkliņu
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
23. | 1.12 | Pildspalvas veida aplikators mini, 0,36 ml | 100
23. | 1.13 | Pildspalvas veida aplikators, 0,7 ml | 350
23. | 1.14 | Pildspalvas veida 3,8 ml aplikators ar pašlīmējošu 22 cm poliestera tīkliņu brūces fiksēšanai | 20
23 | 1.15 | Pildspalvas veida 3,8 ml aplikators ar pašlīmējošu 60 cm poliestera tīkliņu brūces fiksēšanai | 20
'Vērtējamā cena par 23. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 24
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
24. | pozīcija | Sterili pārsēji
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
24. | 1.1 | Sterils
24. | 1.2 | Piesūcināts ar hlorheksidīnu
24. | 1.3 | Diskveida ar atveri
24. | 1.4 | Izmērs:
24. | 1.5 | Diametrs 2.5 cm ±0.1 cm, 4 mm ±0.5 mm atvere
24. | 1.6 | Diametrs 1.9 cm ±0.1 cm, 1.5mm ±0.5 mm atvere
24. | 1.7 | Diametrs 2.5cm ±0.1 cm, 7mm ±0.5 mm atvere
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
24. | 1.8 | Diametrs 2.5cm, 4 mm atvere | 50
24. | 1.9 | Diametrs 1.9cm, 1.5 mm atvere | 50
24. | 1.1 | Diametrs 2.5cm, 7 mm atvere | 200
Vērtējamā cena par 24. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 25
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
25. | daļa | Fibrīna līmes komplekts
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
25. | 1.1 | Materiālam jānodrošina dubultā vīrusu inaktivācija
25. | 1.2 | Materiāls nesatur dzīvnieku izcelsmes proteīnus un aprotonīnu
25. | 1.3 | 2-komponentu audu līme, kas sastāv no cilvēka trombīna un cilvēka fibrinogēna
25. | 1.4 | Ir iespējams glabāt produktu ledusskapī ( 2-8°C) ne mazāk kā 25 dienas.
25. | 1.5 | Nepieciešams trīslūmenu aplikātora katetrs, kas samazinātu līmes sarecēšanas iespējamību aplikātorā izmantošanas laikā.
25. | 1.6 | Ir iespējams izsmidzināt līmi, izmantojot zem spiediena esošu ogļskābo gāzi vai saspiestu gaisu
25. | 1.7 | Komplekts sastāv no:
25. | 1.8 | Divas atsevišķas pudelītes ar steriliem gumijas aizbāžņiem katra no tām satur 1ml, 2ml vai 5ml šķīduma (attiecīgi cilvēka trombīna un cilvēka fibronogēna)
25. | 1.9 | 1. flakons: Recējoši cilvēka proteīni, kas satur galvenokārt fibrinogēnu un fibronektīnu (50 - 90mg/ml). XIII factors. Plazminogēns Ag </= 15 ģg/ml. Arginīna hidrohlorīds 18.5 -22.5mg/ml, Glicīns, Nātrija hlorīds, Nātrija citrāts, Kalcija hlorīds, Sterils injekciju ūdens
25. | 1.1 | 2. flakons:Cilvēka trombīns (800 – 1200 SV/ml). Kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, mannīts, nātrija acetāts, sterils injekciju ūdens
25. | 1.11 | Aplikācijas ierīces iepakojumā. CE-marķētais aplikācijas ierīces iepakojums satur sterilu, vienreiz lietojamu divu šļirču ierīci, ievietotu caurspīdīgā PVC paplātē, kas ir aizzīmogota ar Tyvec noplēšamu papīru. Izolētā paplāte ir ievietota aizzīmogotā maisiņā, kas veidots no papīra/polietilēna, tiek piegādāta kartona kastē
|  | Komplektācija: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
25. | 1.12 | 1+1 ml (komplekts) | 410
25. | 1.13 | 2+2 ml (komplekts) | 310
25. | 1.14 | 5+5 ml (komplekts) | 10
25. | 1.15 | Laparaskopiskais uzgalis (gabals) | 250
25. | 1.16 | Laparoskopiskā izsmidzināšanas ierīce bez gaisa izmantošanas uzgalis (gabals) | 250
25. | 1.17 | Izsmidzināšanas ierīce bez gaisa izmantošanas (gabals) | 230
'Vērtējamā cena par 25. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 26
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
26. | pozīcija | Kolagēnu un riboflavīnu saturoši hemostātiskie materiāli
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
26. | 1 | Hemostāzes ātrums 140 sekundes
26. | 2 | Uzsūkšanās ātrums 3 nedēļas
26. | 3 | Sastāvs: kolagēns un riboflavīns
26. | 4 | Izmēri (pielaide ±0,5cm):
26. | 4.1 | 3cm x 5cm
26. | 4.2 | 5cm x 8cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
26. | 5 | 3cm x 5cm | 100
26. | 6 | 5cm x 8cm | 50
'Vērtējamā cena par 26. pozīcija kopā bez PVN, EUR:

## 27
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
27. | pozīcija | Audu līme
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 900
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
27. | 1 | Sastāv no n-butil-2-cianoakrilāta
27. | 2 | Tilpums 0.5ml +/-10%
Vērtējamā cena par 27. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 28
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
28. | pozīcija | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām I
28.1. |  | Bezasmens troakārs
|  | 'Cena par 28.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
28. | 1.1 | Bezasmens troakārs
28. | 1.2 | Ar caurspīdīgu kanulu un piramīdveida galu audu traumas samazināšanai
28. | 1.3 | Kanulai ir rievota virsma troakāra labākai stabilizācijai audos
28. | 1.4 | Caurspīdīgais gals, ja tiek lietots kopā ar kameru, kas dod vizualizācijas iespēju ievadīšanas laikā
28. | 1.5 | Obturatoram ir zems profils, kas sastāv no 2 daļām
28. | 1.6 | Slūžveida vārstulis dod iespēju izvilkt instrumentus, zaudējot pēc iespējas mazāk CO2, lodveida vārstulis ļauj strādāt ar dažāda diametra instrumentiem, nezaudējot gāzi dobumā
28. | 1.7 | Obturatoram ir iespēja desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2
28. | 1.8 | Troakārām ir austiņas fiksācijai
28. | 1.9 | Garums 75mm-150mm
28. | 1.1 | Izmēri: 5, 12, 15 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
28. | 1.11 | 5 mm | 100
28. | 1.12 | 12 mm | 200
28. | 1.13 | 15 mm | 100
28.2. |  | Universāla caurspīdīga kanula
|  | 'Cena par 28.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
28. | 2.1 | Universāla caurspīdīga kanula
28. | 2.2 | 75-100 mm garums
28. | 2.3 | Ar iestrādātu rievu, troakāra fiksācijai vēdera sienā
28. | 2.4 | Izmēri: 5, 12 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
28. | 2.5 | 5 mm | 250
28. | 2.6 | 12 mm | 350
28.3. |  | Optikas preataizsvīšanas līdzeklis
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 250
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 28.3. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
28. | 3.1 | Optikas preataizsvīšanas līdzeklis
28. | 3.2 | Tilpums 6 ml
28. | 3.3 | Komplektā sūklis kameras tīrīšanai
|  | 'Vērtējamā cena par 28. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 29
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
29. | pozīcija | Endoskopiskais klipu aplikators, piederumi
29.1. |  | Endoskopiskais klipu aplikators 10 mm
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 29.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
29. | 1.1 | Endoskopiskais klipu aplikators stobra diametrs: 10mm
29. | 1.2 | Piemērots vidēja (klipa garums 5mm) un vidēji liela (8.7mm) klipa uzlikšanai
29. | 1.3 | Instruments rotē 360 grādos ap savu asi
29. | 1.4 | Instrumenta stobra garums 33cm
29.2. |  | Endoskopiskais automātiskais klipu aplikators 5 mm
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 29.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
29. | 2.1 | Klipu izmērs: M/L (8.8mm), instrumentā ir 15 klipi
29. | 2.2 | Pagarinātas spailes labākai redzamībai un palielinātai drošībai
29. | 2.3 | Indikators, kas norāda , ka ir palikuši vēl 3 klipi,
29. | 2.4 | Stobrs rotē ap savu asi 360 grādos
29.3. |  | Endoskopiskais automātiskais klipu aplikators 10mm
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 29.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
29. | 3.1 | Automātiskais
29. | 3.2 | Klipu izmēri: 6, 9, 11 mm
29. | 3.3 | Instrumentā ir 20 mazie, 20 vidējie un 15 lielie klipi
29. | 3.4 | Indikators, kas norāda, ka ir izlietots pēdējais klips
29. | 3.5 | Stobrs rotē ap savu asi 360 grādos
'Vērtējamā cena par 29. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 30
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
30. | pozīcija | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām III
30.1 |  | Endoskopiskais griezējšuvējs 12mm
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 30.1 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 1.1 | Endoskopiskais griezējšuvējs 12mm
30. | 1.2 | Vienreizlietojamais
30. | 1.3 | Savienojams ar dazāda garuma taisnām un artikulējošām kasetēm
30. | 1.4 | Artikulācija līdz 45º
30. | 1.5 | Rotācija 360º
30.2. |  | Endoskopiskās kasetes
|  | 'Cena par 30.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 2.1 | Jauns nazis katrā kasetē
30. | 2.2 | Kasetēs ir 3 skavu rindas katrā naža pusē
30. | 2.3 | Konfigurācijas:
30. | 2.4 | 30mm - 2.5mm, taisna kasete
30. | 2.5 | 30mm - 2.5mm, rotikulējoša kasete
30. | 2.6 | 45mm - 3.5mm, 4.8mm, taisna kasete
30. | 2.7 | 45mm - 3.5mm, 4.8mm, rotikulējoša kasete
30. | 2.8 | 60mm - 3.5mm, 4.8mm, taisna kasete
30. | 2.9 | 60mm - 3.5mm, 4.8mm, rotikulējoša kasete
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
30. | 2.1 | 30mm - 2.5mm, taisna kasete | 30
30. | 2.11 | 30mm - 2.5mm, rotikulējoša kasete | 30
30. | 2.12 | 45mm - 3.5mm, 4.8mm, taisna kasete | 30
30. | 2.13 | 45mm - 3.5mm, 4.8mm, rotikulējoša kasete | 30
30. | 2.14 | 60mm - 3.5mm, 4.8mm, taisna kasete | 30
30. | 2.15 | 60mm - 3.5mm, 4.8mm, rotikulējoša kasete | 30
30.3 |  | Endoskopiskais griezējšuvējs dažāda skavu garuma kasetēm 12mm
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 30.3 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 3.1 | Endoskopiskais griezējšuvējs dažāda skavu garuma kasetēm 12mm
30. | 3.2 | Vienreizlietojamais
30. | 3.3 | Savienojams ar kasetēm
30. | 3.4 | Artikulācija līdz 45º
30. | 3.5 | Rotācija 360º
30.4 |  | Dažāda skavu garuma endoskopiskas kasetes
|  | Cena par 30.4 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 4.1 | Dažāda skavu garuma endoskopiskas kasetes
30. | 4.2 | Jauns nazis katrā kasetē
30. | 4.3 | Kasetēs ir 3 skavu rindas katrā naža pusē
30. | 4.4 | Savienojams ar dažādam kasetēm
30. | 4.5 | Katrai skavu rindai ir savs skavu izmērs, lai nodrošinatu sānu šķidruma difūziju, virzienā no griezuma
30. | 4.6 | Konfigurācijas:
30. | 4.7 | 30mm, 45mm kasetes vaskulāriem/vidējiem audiem (2mm/2.5mm/3mm skavas), taisnā
30. | 4.8 | 45mm, 60mm kasetes vidējiem audiem (3mm/3.5mm/4mm skavas), taisnā
30. | 4.9 | 45mm, 60mm kasetes ļoti bieziem audiem (4mm/4.5mm/5mm skavas), taisnā
30. | 4.1 | 30mm, 45mm kasetes vaskulāriem/vidējiem audiem (2mm/2.5mm/3mm skavas), rotikulējošā
30. | 4.11 | 45mm, 60mm kasetes vidējiem audiem (3mm/3.5mm/4mm skavas), rotikulējošā
30. | 4.12 | 45mm, 60mm kasetes ļoti bieziem audiem (4mm/4.5mm/5mm skavas), rotikulējošā
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
30. | 4.13 | 30mm, 45mm kasetes vaskulāriem/vidējiem audiem (2mm/2.5mm/3mm skavas), taisnā | 30
30. | 4.14 | 45mm, 60mm kasetes vidējiem audiem (3mm/3.5mm/4mm skavas), taisnā | 30
30. | 4.15 | 45mm, 60mm kasetes ļoti bieziem audiem (4mm/4.5mm/5mm skavas), taisnā | 30
30. | 4.16 | 30mm, 45mm kasetes vaskulāriem/vidējiem audiem (2mm/2.5mm/3mm skavas), rotikulējošā | 30
30. | 4.17 | 45mm, 60mm kasetes vidējiem audiem (3mm/3.5mm/4mm skavas), rotikulējošā | 30
30. | 4.18 | 45mm, 60mm kasetes ļoti bieziem audiem (4mm/4.5mm/5mm skavas), rotikulējošā | 30
30.5 |  | Endoskopiskie maisi
Paredzamais daudzums (gabals):
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 30.5 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 5.1 | Endoskopijas maisi ar piegādes sistēmu.
30. | 5.2 | Vienreizlietojams
30. | 5.3 | Sterils poliuretāna materiāla maiss, trīsstūra formas maisa atverums
30. | 5.4 | ar metāla atbalstu un savelkošu cilpu ar bīdamo lodīti, kas ļauj atkārtoti atvērt un aizvērt maisu.
30. | 5.5 | Maisa biezums 4 mil, ar pastiprinātu maisa galu 6 mil.
30. | 5.6 | Maisam ir iegarena konusa forma, vieglākai paraugu izņēmšanai.
30. | 5.7 | Konfigurācijas:
30. | 5.8 | 180ml, diametrs 5mm
30. | 5.9 | 224 ± 50ml, diametrs 10mm
30. | 5.1 | 1600 ± 100ml, diametrs 12mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
30. | 5.11 | 180ml, diametrs 5mm | 10
30. | 5.12 | 224 ± 50ml, diametrs 10mm | 10
30. | 5.13 | 1600 ± 100ml, diametrs 12mm | 10
30.6 |  | Endoskopiskais atraumātiskais satvērējs
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 30.6 pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 6.1 | Vienreizlietojami
30. | 6.2 | Rokturi ar noņēmamiem pretslīdes gumijas ieliktņiem.
30. | 6.3 | Diametrs 5 ± 0.5 mm
30. | 6.4 | Garums 330 ± 20 mm
30. | 6.5 | Instrumenta stobrs rotē ap savu asi 360 grādos
30. | 6.6 | Atraumātiski žokļi ar poliestera tīkla pārklātiem silikona ieliktņiem
30.7. |  | Anālais ports
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 30.7. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 7.1 | Anālais dilatators ar ergonosmisko rokturi, funkcionālais garums vismaz 10cm
30. | 7.2 | Vienreizlietojams
30. | 7.3 | Anālais elastīgs ports, ar fiksācijas austiņiem, garums 5,5cm, diametrs 4cm
30. | 7.4 | Porta vāks: ciets plastmasas riņķis ar gēlveidīgu iekšējo daļu
30. | 7.5 | 10mm plastmasas obturators
30. | 7.6 | 10mm kanīles, 4 gab.
30.8. |  | Ekstra fiksācijas trokāri
'Cena par 30.8. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
30. | 8.1 | Kanīle ar atvienojamu augšējo daļu ar diviem iebūvētiem vārstuļiem.
30. | 8.2 | Caurspīdīga obturatora gals ir spirālveida ar padziļinājumiem, audu pretestības samazināšanai.
30. | 8.3 | Obturatora rotējošais ieliktnis saglabā statisku attēlu operācijas laikā
30. | 8.4 | Kanīles fiksācijai: uzpūšamais balons, fiksācijai dobumā, un bīdamo ārējo bezlateksa disku, kas ļauj pielāgot trokāru jebkuram dobuma sienas biezumām.
30. | 8.5 | Vienreizlietojami, sterilie
30. | 8.6 | Konfigurācijas:
30. | 8.7 | 5mm x 100mm
30. | 8.8 | 11mm x 100mm
30. | 8.9 | 12mm x 100mm
30. | 8.1 | 12mm x 150mm
30. | 8.11 | 15mm x 100mm ar rievotu kanīli
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
30. | 8.12 | 5mm x 100mm | 15
30. | 8.13 | 11mm x 100mm | 15
30. | 8.14 | 12mm x 100mm | 15
30. | 8.15 | 12mm x 150mm | 15
30. | 8.16 | 15mm x 100mm ar rievotu kanīli | 15
'Vērtējamā cena par 30. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 31
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
31. | pozīcija | Instrumenti un materiāli endoskopiskajām operācijām IV
31.1 |  | Komplets akūtām un plānveida laparaskopiskām operācijām
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 100
|  | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 31.1 pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
31. | 1.1 | Komplekts sastāv no:
31. | 1.2 | Optiskais troakārs, diametrs 5mm
31. | 1.3 | Optiskais troakārs, diametrs 10mm
31. | 1.4 | Optiskais troakārs, diametrs 12 mm
31. | 1.5 | Optikas pretaizsvīšanas līdzeklis, 6 mg, komplektā sūklis kameras tīrīšanai
31. | 1.6 | Insuflācijas adata, garums 150mm
31. | 1.7 | Troakārveida adata ar āķi fascijas slēgšanai
31. | 1.8 | Instruments skalošanai un atsūkšanai ar koagulācijas āķi, diametrs 5 mm
31. | 1.9 | Paraugu izņemšanas maisiņš, tilpums 190 ml, 10mm
31. | 1.10 | Endoskopiskās šķēres, diametrs 5mm, garums 31 cm
31. | 1.11 | Endoskopiskais disektors, 5 mm, garums 31cm
31. | 1.12 | Endoskopiskais instruments audu satveršanai, atraumatisks, diametrs 5 mm, garums 31 cm
31. | 1.13 | Endoskopiskais instruments audu satveršanai, traumatisks, diametrs 5 mm, garums 31 cm
31. | 1.14 | Pasīvais elektrods ar dalīto plāksni
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: | REF (kataloga) numurs
31. | 1.15 | Optiskais troakārs, diametrs 5mm | 2
31. | 1.16 | Optiskais troakārs, diametrs 10mm | 1
31. | 1.17 | Optiskais troakārs, diametrs 12 mm | 1
31. | 1.18 | Optikas pretaizsvīšanas līdzeklis, 6 mg, komplektā sūklis kameras tīrīšanai | 1
31. | 1.19 | Insuflācijas adata, garums 150mm | 1
31. | 1.2 | Troakārveida adata ar āķi fascijas slēgšanai | 1
31. | 1.21 | Instruments skalošanai un atsūkšanai ar koagulācijas āķi, diametrs 5 mm | 1
31. | 1.22 | Paraugu izņemšanas maisiņš, tilpums 190 ml, 10mm | 1
31. | 1.23 | Endoskopiskās šķēres, diametrs 5mm, garums 31 cm | 1
31. | 1.24 | Endoskopiskais disektors, 5 mm, garums 31cm | 1
31. | 1.25 | Endoskopiskais instruments audu satveršanai, atraumatisks, diametrs 5 mm, garums 31 cm | 2
31. | 1.26 | Endoskopiskais instruments audu satveršanai, traumatisks, diametrs 5 mm, garums 31 cm | 1
31. | 1.27 | Pasīvais elektrods ar dalīto plāksni | 1
'Vērtējamā cena par 31. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 32
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
32. | pozīcija | Endoskopiskais klipu aplikators, piederumi, LIGACLIP
32.1. |  | Endoskopiskie klipi LIGACLIP klipu aplikatoram
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 1500
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 32.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
32. | 1.1 | Klipi ar izmēriem - vidējs (aizvērts klips 5mm) un vidēji liels (aizvērts klips 8.7mm)
32. | 1.2 | Klipi izgatavoti no titāna sakausējuma
32. | 1.3 | Klipi piemēroti atkārtotas lietošanas klipu aplikatoram
32. | 1.4 | Savietojami ar slimnīcā esošo skavu aplikatoru (Ethicon)
32.2. |  | Titāna sakausējuma klipi Ligating CLIP
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 200
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 32.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
32. | 2.1 | Mazā izmēra
32. | 2.2 | Vairogdziedzeru operācijām
32. | 2.3 | Materiāls: titāna sakausējums
32.3. |  | Automatisks klipu aplikators vaļējām operācijām
'Cena par 32.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
32. | 3.1 | Vienreizlietojams
32. | 3.2 | Ar 20 vai 30 ielādētiem titāna sakausējuma klipiem, kas automatiski ielādējas spailēs pēc katras instrumenta aktivizēšanas
32. | 3.3 | Klipu krasa: zila
32. | 3.4 | Klipiem ir rievota virsma
32. | 3.5 | Izmēri:
32. | 3.6 | Aizverto klipu izmērs: 3.8 mm
32. | 3.7 | Aizverto klipu izmērs: 6.0 mm
32. | 3.8 | Aizverto klipu izmērs: 10.8 mm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
32. | 2.1 | Aizverto klipu izmērs: 3.8 mm | 100
32. | 2.2 | Aizverto klipu izmērs: 6.0 mm | 100
32. | 2.3 | Aizverto klipu izmērs: 10.8 mm | 100
'Vērtējamā cena par 32. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 33
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
33. | pozīcija | Klemmes, disektori, šķēres
33.1. |  | Endoskopiskā Babcock klemme
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 33.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
33. | 1.1 | Babcock tipa
33. | 1.2 | Vienreizlietojami
33. | 1.3 | Diametrs 5-10 ± 0.5 mm
33. | 1.4 | Garums 330 ± 20 mm
33. | 1.5 | Instrumenta stobrs rotē ap savu asi 360 grādos
33. | 1.6 | Ir iestrādāts slēdzējmehānisms, kas ļauj instrumentu nofiksēt noteiktā vietā un panākt, lai šī pozīcija nemainītos neiztraucējot operācijas gaitu
33.2. |  | Endoskopiskais disektors
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 800
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 33.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
33. | 2.1 | Endoskopiskais disektors 5 ± 0.5 mm bez drošinātāja
33. | 2.2 | Vienreizlietojams
33. | 2.3 | Disekcijas gali 2 ± 0.5cm ir noapaļoti un gludi, lai novērstu audu traumu
33. | 2.4 | Instrumenta garums 330 ± 20 mm
33. | 2.5 | Instrumenta stobrs rotē ap savu asi
33. | 2.6 | Ar vienpolāro kauterizāciju
33.3. |  | Endoskopiskās šķēres
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 800
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 33.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
33. | 3.1 | Endoskopiskās šķēres 5 ± 0.5 mmmm
33. | 3.2 | Vienreizlietojams
33. | 3.3 | Instrumenta garums 330 ± 20 mm
33. | 3.4 | Tas rotē ap savu asi 360 grādos
33. | 3.5 | Ir iespēja pievienot vienpolāro kauterizāciju
'Vērtējamā cena par 33. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 34
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
34. | pozīcija | Endoskopiskās spailes un adatas
34.1. |  | Endoskopiskā ķirurģiskā spaile
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 60
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 34.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
34. | 1.1 | Endoskopiskā ķirurģiskā spaile 5 ± 0.5mm
34. | 1.2 | Vienreizlietojama
34. | 1.3 | Rotē ap savu asi 360 grādos
34.2. |  | Endoskopiskā anatomiskā spaile
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 60
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 34.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
34. | 2.1 | Endoskopiskā anatomiskā spaile 5mm
34. | 2.2 | Vienreizlietojama
34. | 2.3 | Rotē ap savu asi 360 grādos
34.3. |  | Veresa punkcijas adata
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 150
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 34.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
34. | 3.1 | Veresa punkcijas adata
34. | 3.2 | Pieejami vismaz šādi adatas garumi:
34. | 3.3 | 120±10 mm
34. | 3.4 | 150 ±10 mm
34. | 3.5 | Vienreizlietojama
34. | 3.6 | Piemērota dažāda biezuma dobuma audiem
'Vērtējamā cena par 34. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 35
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
35. | pozīcija | Endoskopiskie maisi
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām daļas pozīcijām):
Endoskopijas maisiņi ar piegādes sistēmu
Materiāls poliuretāns vai analogs
Sterili
Ar apaļu atbalstu no plates metāliskas lentas ar maisa orientācijas marķējumiem
Ar savelkošu pavedienu, kas savelk maisu pēc gredzena atbrīvošanas, kurš atrodas roktura gala un atvieglo parauga izņemšanu
Instrumenta pareizai pozicionēšanai nosaukums un izmērs (vai cita norāde) norādīti instrumenta virspusē
Papildus marķējumi uz metāla atbalsta, kuri norāda pareizo maisa atvēršanas virzienu.
35.1. |  | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 4 mm platas metāla plāksnītes
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 35.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
35. | 1.1 | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 4 mm platas metāla plāksnītes
35. | 1.2 | Instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm
35. | 1.3 | Diametrs ne vairāk par 10 mm
35. | 1.4 | Ietilpība ne mazāka kā 190 ml
35. | 1.5 | Izmērs 60mmx150mm +/- 10 mm
35.2. |  | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 6 mm platas metāla plāksnītes
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 35.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
35. | 2.1 | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 6 mm platas metāla plāksnītes
35. | 2.2 | Instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm
35. | 2.3 | Diametrs ne vairāk par 15 mm
35. | 2.4 | Ietilpība ne mazāka kā 1500 ml
35. | 2.5 | Izmērs 135mmx220mm +/- 20 mm
35.3. |  | Neplīstošie neilona maisi 10mm
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 35.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
35. | 3.1 | Endoskopiskais maiss, kas veidots no neplīstoša neilona vai analoga, izteiktai maisa izturībai, īpaši grūti izņemamu paraugu izņemšanai. Maisam jābūt tik izturīgam,ka pārbaudot to ar roku, tas neplīst.
35. | 3.2 | Maisam jātveras automātiski, kolīdz tas tiek ievietots vēdera dobumā.
35. | 3.3 | Maisa ietilpība vismaz 275ml.
35. | 3.4 | Stobra diametrs 10mm.
35.4. |  | Neplīstošie neilona maisi 12mm
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 35.4. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
35. | 4.1 | Endoskopiskais maiss, kas veidots no neplīstoša neilona vai analoga, izteiktai maisa izturībai, īpaši grūti izņemamu paraugu izņemšanai. Maisam jābūt tik izturīgam,ka pārbaudot to ar roku, tas neplīst.
35. | 4.2 | Maisam jātveras automātiski, kolīdz tas tiek ievietots vēdera dobumā.
35. | 4.3 | Maisa ietilpība vismaz 1200ml.
35. | 4.4 | Stobra diametrs 12mm.
35.5. |  | Incīzijas līnijas aizsargs
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 100
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 35.5. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
35. | 5.1 | Incīzijas līnijas aizsargs
35. | 5.2 | Izmērs līdz 6 cm
'Vērtējamā cena par 35. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 36
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
36. | pozīcija | Anālais spogulis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
36. | 1.1 | Vienreizlietojams
36. | 1.2 | Ar integrētu LED apgaismojumu (nodrošina apgaismojumu vismaz 30 minūtes)
36. | 1.3 | Garums 90-103 mm, diametrs 18-23mm
36. | 1.4 | caurspīdīgs materiāls nodrošina redzamību 360 grādu leņķī
36. | 1.5 | Gatavs lietošanai
36. | 1.6 | Nesatur lateksu
36. | 1.7 | Anatomiska forma atbilst anālā kanālam
36. | 1.8 | Komplektā ar obturatoru
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
36. | 1.8 | 90mm * 18mm ar iegriezumu ("slotted" tipa) | 500
36. | 1.9 | 96mm * 23mm ar iegriezumu ("slotted" tipa) | 100
36. | 1.1 | 103mm * 18mm ar nošķeltu galu ("beveled" tipa) | 100
'Vērtējamā cena par 36. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 37
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
37. | pozīcija | Proktoskopa un rektoskopa uzgaļi proktoloģiskām izmeklēšanām
37.1. |  | Proktoskopa uzgalis ar obturatoru proktoloģiskām izmeklēšanām
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 4500
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 37.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
37. | 1.1 | Proktoskopa uzgalis ar obturatoru
37. | 1.2 | Vienreizlietojams
37. | 1.3 | Caurspīdīgs
37. | 1.4 | Atraumatisks
37. | 1.5 | Konusveida ar slēgtu apaļu galu
37. | 1.6 | Uzgalis sterils ar atsevišķu sterilu iepakojumu
37. | 1.7 | Nesatur lateksu
37. | 1.8 | Darba diametrs 21 ±0.1mm
37. | 1.9 | Darba garums 120 ±5mm
37. | 1.1 | Vienā iepakojumā ne mazāk ka 10 uzgaļi
37. | 1.11 | Savienojams ar Richard Wolf metāla rokturiem (kods 8838.90)
37.2. |  | Rektoskopa uzgalis ar obturatoru proktoloģiskām izmeklēšanām
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 200
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena par 37.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
37. | 2.1 | Rektoskopa uzgalis ar obturatoru
37. | 2.2 | Vienreizlietojams
37. | 2.3 | Caurspīdīgs
37. | 2.4 | Atraumatisks
37. | 2.5 | Konusveida ar slēgtu apaļu galu
37. | 2.6 | Uzgalis sterils ar atsevišķu sterilu iepakojumu
37. | 2.7 | Nesatur lateksu
37. | 2.8 | Darba diametrs 21 ±0.1mm
37. | 2.9 | Darba garums 255 ±5mm
37. | 2.1 | Vienā iepakojumā ne mazāk ka 10 uzgaļi
37. | 2.11 | Savienojams ar Richard Wolf metāla rokturiem (kods 8838.90)
|  | 'Vērtējamā cena par 37. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 38
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
38. | pozīcija | Drenas, rezervuāri
Silikona drena
Vispārējās prasības:
Apaļas vai plakanas, sterilas, izlocītas, elastīgas, Rtg kontrastējošas, mīkstas silikona drenas ar 4 atvērtiem kanāliem (neļauj piesūkties blakusesošajiem audiem, viegli izņemamas, neaizsērē) un savienojuma konektoru
Iekšējā daļa ir izgatavota no cieta PVC materiāla
Ø ~ 0,8 – 1,0 cm
Drenas pieejamas arī ar galā lokāmu troakāru, ar kuru izdurt cauri ādai
Drenas pieejamas ar 4 atvērtiem kanāliem visas drenas garumā vai ¾ garumā
Uz drenas jābūt dziļuma atzīmei pret ādu
Drenāžas kanāli pāriet caurulē bez atsevišķas pārejas
Cauruļveida drenas pagarinātājs un konektors (1:1) savienojumam ar citam drenām un drenāžas sistēmu ar vai bez troakāra
38.1. |  | Apaļas silikona drenas ar kanāliem visas drenas garumā, kopējais drenas gurms 120cm, drenāžas kanālu garums 30cm:
Cena par 38.1.pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
38. | 1.1 | 10Fr bez troakāra | 100
38. | 1.2 | 10FR ar troakāru | 100
38. | 1.3 | 15FR bez troakāra | 100
38. | 1.4 | 15Fr ar lokāmu troakāru | 100
38. | 1.5 | 15Fr ar troakāru | 100
38. | 1.6 | 19Fr bez troakāra | 100
38. | 1.7 | 19Fr ar lokāmu troakāru | 100
38. | 1.8 | 19Fr ar troakāru | 100
38. | 1.9 | 24Fr bez troakāra | 100
38.2. |  | Plakanas, kopējais drenas garums 105cm, drenāžas kanālu garums 20cm:
Cena par 38.2.pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
38. | 2.1 | plakana, diametrs 7mm ar 4 atvērtiem kanāliem ¾ drenas garumā | 200
38. | 2.2 | plakana, diametrs 10mm ar 4 atvērtiem kanāliem ¾ drenas garumā | 200
38. | 2.3 | plakana, diametrs 10mm ar 4 atvērtiem kanāliem visas drenas garumā | 200
38. | 2.4 | plakana, diametrs 10mm ar 4 atvērtiem kanāliem visas drenas garumā, ar troakāru | 200
38.3. |  | Silikona drenu kardiokonektori savienojami ar 19Fr drenu pievienošanai:
Cena par 38.3.pozīciju bez PVN, EUR:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
38. | 3.1 | 1:1 | 100
38. | 3.2 | 2:1 | 100
38. | 3.3 | 3:1 | 100
38.4. |  | Rezervuāri
Cena par 38.4.pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
38. | 4.1 | Sterilie
38. | 4.2 | Iepriekš sapresētie
38. | 4.3 | Ar standarta Y-konektoru dubultai drenāžai
38. | 4.4 | Nokomplektēti ar pretplūdu vārstuļiem, lai apstādinātu šķidruma plūsmu pretējā virzienā
38. | 4.5 | Ir pieejami vismaz šādi tilpumi:
38. | 4.6 | 100ml
38. | 4.7 | 150ml
38. | 4.8 | 300ml
38. | 4.9 | 450ml
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
38. | 4.1 | 100ml | 1000
38. | 4.11 | 150ml | 200
38. | 4.12 | 300ml | 100
38. | 4.13 | 450ml | 100
'Vērtējamā cena par 38. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 39
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
39. | pozīcija | Ierīce diagnostikas un operatīvām vajadzībām proktoloģijā
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
39. | 1.1 | Sterila
39. | 1.2 | Pieejamas vismaz divu izmēru ierīces: liela un maza
39. | 1.3 | Liela izmēra ierīce paredzēta diagnostikas un operatīvām vajadzībām proktoloģijā hemoroīdu, fistulu, anālo fissūru vai polipu izmeklēšanai
39. | 1.4 | Mazā izmēra ierīce paredzēta diagnostikas un operatīvām vajadzībām proktoloģijā sfinktera hipertozes vai stenozes izmeklēšanai
|  | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums : | 1 vienības cena bez PVN, EUR
39. | 1.5 | Lielais izmērs (THD Surgy Maxi vai analogs) | 400
39. | 1.6 | Mazais izmērs (THD Surgy Mini vai analogs) | 400
'Vērtējamā cena par 39. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 40
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
40. | pozīcija | CHORION VILLUS paraugu ņemšanas komplekti
40.1. |  | CHORION VILLUS paraugu ņemšanas komplekts transcervikālais
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 30
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 40.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
40. | 1.1 | Transcervikālai audu paraugu ņemšanai 10-12 grūtniecības nedēļās
40. | 1.2 | Iespējamu ģenētisku anomāliju konstatēšanai
40. | 1.3 | Vienreizlietojams
40. | 1.4 | Komplektācija:
40. | 1.5 | Malleable tipa EchoTip® nerūsējošā tērauda stilete nodrošina īpaši kvalitatīvu redzamību sonogrāfiskā kontrolē
40. | 1.6 | Polietilēna fleksibls kateters, kas pasargā no audu traumatisma procedūras laikā
40. | 1.7 | Pieejami vismaz šādi izmēri:
40. | 1.8 | 5,3 ± 0,1 Fr, garums 24±0,5 cm
40. | 1.9 | 5,7 ± 0,1 Fr, garums 27±0,5 cm
40.2. |  | CHORION VILLUS paraugu ņemšanas komplekts -transabdominālais
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 30
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena par 40.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
40. | 2.1 | Transabdominālai audu paraugu ņemšanai 10-12 grūtniecības nedēļās
40. | 2.2 | Iespējamu ģenētisku anomāliju konstatēšanai
40. | 2.3 | Pieejami vismaz šādi komplekti ar šādiem izmēriem:
40. | 2.4 | Vadītājadata 17G ar garumu 15±0.5 cm, adata paraugu ņemšanai 19G ar garumu 20±0.5 cm
40. | 2.5 | Vadītājadata 18G ar garumu 15 cm, adata paraugu ņemšanai 21G ar garumu 20 cm
40. | 2.6 | Vadītājadata 18G ar garumu 15±0.5 cm, adata paraugu ņemšanai 21G ar garumu 20±0.5 cm
40. | 2.7 | Vadītājadata 18G ar garumu 10 cm±0.5, adata paraugu ņemšanai 20G ar garumu 15±0.5 cm
|  | 'Vērtējamā cena par 40. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 41
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
41. | pozīcija | Brūces slēgšanas plāksteris ar savilcējiem
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
41. | 1.1 | Neinvazīvs ķirurģiskās brūces slēgšanas plāksteris ar savilcējiem
41. | 1.2 | Plāksteris sastāv no diviem plāksteriem, kuri pārklāti ar speciālu ādas līmi, kas savienoti ar plastmasas savilcējiem
41. | 1.3 | Ar savilcējiem ir iespējams brūci slēgt pakāpeniski vai vienā etapā, kā arī brūci atbrīvot no kompresijas
41. | 1.4 | Pieejami vismaz četru dažādu garumu plāksteri:
41. | 1.5 | 4 ±0,5 cm
41. | 1.6 | 8 ±0,5 cm
41. | 1.7 | 16 ±0,5 cm
41. | 1.8 | 24 ±0,5 cm
|  | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums : | Vienības cena bez PVN, EUR
41. | 1.9 | Garums 4 ±0,5 cm | 50
41. | 1.1 | Garums 8 ±0,5 cm | 50
41. | 1.11 | Garums 16 ±0,5 cm | 30
41. | 1.12 | Garums 24 ±0,5 cm | 30
'Vērtējamā cena par 41. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 42
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
42. | pozīcija | Sterilie komplekti autologa fibrīna hermētiķa ražošanai
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām daļas pozīcijām):
Nesatur eksogēnu trombīnu un buļļa asins komponentus
glabāšanas ilgums iztabas temperatūrā ne mazāk par 8 stundām
Preču cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar to koplietošanas iekārtu (vismaz 2) nodošanu bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gasdījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 4 nedēļas, no līguma noslēgšanas brīža.
Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju
Pretendets apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 581. noteikumiem par Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību.
42.1. |  | Fibrīna līmes sagatavošanas komplekts
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 42.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
42. | 1.1 | Sterils
42. | 1.2 | Sastāv no vairākām sastāvdaļām:
42. | 1.3 | Sagatavošanas modulis - speciāla ierīce, kurā asins/plazmā esošais fibrinogēns tiek pārvērsts par fibrīnu. Aprīkots ar caurulītēm asins noņemšanai
42. | 1.4 | Citrāta/TA flakons - satur sterilu šķīdumu (antikoagulantu) un nepieciešamo daudzumu traneksāmskābi (antifibrinolītiķis)
42. | 1.5 | Asinātais stienis - dožēšanas stieni izmanto, lai iekļūtu flakonā ar citrātu/TA, un savienojumam ar sagatavošanas moduli
42. | 1.6 | Sugi tamponi - nesterili tamponi, kurus izmanto vārstu tīrīšanai pēc caurulīsū atvienošanas no sagatavošanas moduļa
42. | 1.7 | Šļirce pH4 - ar buferšķīdumu pH4, fibrīna šīduma sagatavošanai
42. | 1.8 | Nomaināmais vāks - fibrīna šļirces (šļirces pH4) luēra uzgaļa aizsardzībai
42. | 1.9 | Antiseptiskais tampons - citrāta/TA flakona gumijas membrānas dezinfekcijai
42. | 1.10 | Uzlīemes ar sērijas numuru - produkta izsekošanai pacienta žurnālā
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā:
42. | 1.11 | Sagatavošanas modulis | 1
42. | 1.12 | Citrāta/TA flakons | 1
42. | 1.13 | Asinātais stienis | 1
42. | 1.14 | Sugi tamponi | 2
42. | 1.15 | Šļirce pH4 | 1
42. | 1.16 | Nomaināms vāks | 1
42. | 1.17 | Antiseptiskais tampons | 1
42. | 1.18 | Uzlīmes ar sērijas numuru | 4
42.2. |  | Fibrīna līmes izsmidzināšanas komplekts
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 50
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 42.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
42. | 2.1 | Sterils
42. | 2.2 | Sastāv no vairākām sastāvdaļām:
42. | 2.3 | Rokturis-izsmidzinātājs/endoskopiskais aplikators/ izsmidzināšanas katetrs - sajaukšanai un līmes uzklāšanai
42. | 2.4 | Lakmusa (pH) papīrs - šķīduma sagatavošanas kontrolei
42. | 2.5 | Flakons pH10 - aktivizē fibrīna polimerizāciju izsmidzināšanas laikā
42. | 2.6 | Adata 21G - pH10 šķīduma ievadīšanai 1 mL šļircē
42. | 2.7 | Šļirce 1 mL - bufera šķīduma pH10 pievadīšanai
42. | 2.8 | Uzlīemes ar sērijas numuru - produkta izsekošanai pacienta žurnālā
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā:
42. | 2.9 | Rokturis-izsmidzinātājs/endoskopiskais aplikators/ izsmidzināšanas katetrs | 1
42. | 2.1 | Lakmusa (pH) papīrs | 1
42. | 2.11 | Flakons pH10 | 1
42. | 2.12 | Adata 21G | 1
42. | 2.13 | Šļirce 1 mL | 1
42. | 2.14 | Uzlīmes ar sērijas numuru | 4
42.3. |  | Trombocītiem piesātinātas fibrīna līmes sagatavošanas komplekts
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 30
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 42.3. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
42. | 3.1 | Sterils
42. | 3.2 | Sastāv no vairākām sastāvdaļām:
42. | 3.3 | Sagatavošanas modulis - speciāla ierīce, kurā asins/plazmā esošais fibrinogēns tiek pārvērsts par trombocītiem piesātinātu fibrīnu. Aprīkots ar caurulītēm asins noņemšanai
42. | 3.4 | Citrāta/TA flakons - satur sterilu šķīdumu (antikoagulantu) un nepieciešamo daudzumu traneksāmskābi (antifibrinolītiķis)
42. | 3.5 | Asinātais stienis - dožēšanas stieni izmanto, lai iekļūtu flakonā ar citrātu/TA, un savienojumam ar sagatavošanas moduli
42. | 3.6 | Sugi tamponi - nesterili tamponi, kurus izmanto vārstu tīrīšanai pēc caurulīsū atvienošanas no sagatavošanas moduļa
42. | 3.7 | Šļirce pH4 - ar buferšķīdumu pH4, fibrīna šīduma sagatavošanai
42. | 3.8 | Nomaināmais vāks - fibrīna šļirces (šļirces pH4) luēra uzgaļa aizsardzībai
42. | 3.9 | Antiseptiskais tampons - citrāta/TA flakona gumijas membrānas dezinfekcijai
42. | 3.1 | Uzlīemes ar sērijas numuru - produkta izsekošanai pacienta žurnālā
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā:
42. | 3.11 | Sagatavošanas modulis | 1
42. | 3.12 | Citrāta/TA flakons | 1
42. | 3.13 | Asinātais stienis | 1
42. | 3.14 | Sugi tamponi | 2
42. | 3.15 | Šļirce pH4 | 1
42. | 3.16 | Nomaināms vāks | 1
42. | 3.17 | Antiseptiskais tampons | 1
42. | 3.18 | Uzlīmes ar sērijas numuru | 4
42.4. |  | Trombocītiem piesātinātas fibrīna līmes izsmidzināšanas komplekts
|  | Paredzamais daudzums (gabals): | 30
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
'Cena par 42.4. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
42. | 4.1 | Sterils
42. | 4.2 | Sastāv no vairākām sastāvdaļām:
42. | 4.3 | Rokturis-izsmidzinātājs/endoskopiskais aplikators/ izsmidzināšanas katetrs - sajaukšanai un līmes uzklāšanai
42. | 4.4 | Lakmusa (pH) papīrs - šķīduma sagatavošanas kontrolei
42. | 4.5 | Flakons pH10 - aktivizē fibrīna polimerizāciju izsmidzināšanas laikā
42. | 4.6 | Adata 21G - pH10 šķīduma ievadīšanai 1 mL šļircē
42. | 4.7 | Šļirce 1 mL - bufera šķīduma pH10 pievadīšanai
42. | 4.8 | Uzlīemes ar sērijas numuru - produkta izsekošanai pacienta žurnālā
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā:
42. | 4.9 | Rokturis-izsmidzinātājs/endoskopiskais aplikators/ izsmidzināšanas katetrs | 1
42. | 4.1 | Lakmusa (pH) papīrs | 1
42. | 4.11 | Flakons pH10 | 1
42. | 4.12 | Adata 21G | 1
42. | 4.13 | Šļirce 1 mL | 1
42. | 4.14 | Uzlīmes ar sērijas numuru | 4
'Vērtējamā cena par 42. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 43
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
43. | pozīcija | Angiogrāfijas pārklājs
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
43. | 1.1 | Ķirurģisks sterils pārklājs angiogrāfijas veikšanai
Materiāls - polietilēna plēve vismaz 40mikroni, neausts šķidrumu atgrūdošs slānis un paaugstinātās absorbcijas slānis
43. | 1.2 | Ar caurspīdīgām sānu malām vismaz 60cm platas
43. | 1.3 | Izmērs ne mazāks kā 240cm*370cm
43. | 1.4 | Divas vienādas līpošās atvēres, to izmērs 7cm*10cm, atvēres ir nosēgtas ar papīru, atvēres atrodas 100cm attālumā no pārklāja gala
43. | 1.5 | ap atvērēm ir īpaši absorbējošs slānis 70cm*70cm
43. | 1.6 | Pārklāja locījums un iepakojums nodrošina aseptisku to pieletojumu
|  | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums : | Vienības cena bez PVN, EUR
43. | 1.7 | Angiogrāfijas pārklājs | 4500
'Vērtējamā cena par 43. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 44
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
44. | pozīcija | Vakuuma drenāžas sistēma savietojama ar REDAX portatīvo sūkni
44.1. |  | Drenāžas sistēma vienreizlietojamā
'Cena par 44.1. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
44. | 1.1 | divu kamēru drenāžas sistēma - ūdens rezervuārs un savākšanas rezervuārs
44. | 1.2 | savākšanas rezervuāra tilpums 2200ml (+ /-100ml)
44. | 1.3 | ūdens rezervuārā ir iekrāsots ūdens, kas nodrošina labu noplūdes statusa vizualizāciju
44. | 1.4 | vir tikt pielietots ar portatīvo sūkni REDAX vai patstāvīgi izmantojot gravitācijas metodi
44. | 1.5 | lateksu nesaturoša savienojuma caurule
44. | 1.6 | uz drenāžas sistēmas ir gradācijas atzīmes
44. | 1.7 | drenāžas sistēmas augšējā daļā ir fiksācijas āķi
44. | 1.8 | komplektā ar drenāžās sistēmu ir šļirce 60ml un savienojuma caurule
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
44. | 1.9 | drenāžas sistēmas komplekts | 300
44.2. |  | Drenāžās sistēmas ārejais filtrs
'Cena par 44.2. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
44. | 2.1 | antibakteriāls gaisa filtrs, kas arī novērš jebkāda šķidruma nokļūšanu sūknī
44. | 2.2 | savietojams ar portatīvo sūkni REDAX
44. | 2.3 | savietojams ar drenāžas sistēmu REDAX
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
44. | 2.4 | filtrs | 200
|  | Vērtējamā cena par 44. pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0

## 45
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
45. | pozīcija | Hem-o-lok klipi
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
45.1 |  | Drenāžas sistēma vienreizlietojamā
'Cena par 45.1 pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
45. | 1.1 | Hem-o-lok klipi savietojami ar Weck Hem-o-lok klipatoriem
45. | 1.2 | pieejami vismaz trīs izmēru klipi: M/L, L, XL
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
45. | 1.3 | M/L izmērs, savietojams ar klipatoru WK544965T, Teleflex (ref kods WK544230, Teleflex vai analogs), kārtridžs 6 gab. | 200
45. | 1.4 | L izmērs, savietojams ar klipatoru WK544995T, Teleflex (ref kods WK544240, Teleflex vai analogs), kārtridžs 6 gab. | 200
45. | 1.5 | XL izmērs, savietojams ar klipatoru WK544990T, Teleflex (ref kods WK544250, Teleflex vai analogs), kārtridžs 6 gab. | 200
Vērtējamā cena par 45. pozīcija kopā bez PVN, EUR:

## 46
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
46. | pozīcija | Titāna klipi
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām daļas pozīcijām):
Klipa materiāls - titāns
Ir pieejami vismaz šādi izmēri: XL, M/L, S
Ir savietojumi ar Slimnīcas rīcībā esošajiem AESCULAP klipatoriem
46.1 |  | Titāna klipi XL
'Cena par 46.1 pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
46. | 1.1 | Klipa darba virsma fenestrēta ar gala fiksācijas slēdzi
46. | 1.2 | Izmērs XL: 16.2mm*11.5mm
46. | 1.3 | Paredzēti apendektomijām
46. | 1.4 | Salikti kārtridžā pa 6 klipiem
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
46. | 1.5 | Kārtridžs ar 6 klipiem izmērs XL | 150
46.2 |  | Titāna klipi M/L
'Cena par 46.2 pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
46. | 2.1 | Klipa izmērs 8.1mm*7.9mm
46. | 2.2 | Salikti kārtridžā pa 6 klipiem
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
46. | 2.3 | Kārtridžs ar 6 klipiem izmērs M/L | 200
46.3 |  | Titāna klipi S
'Cena par 46.3 pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
46. | 3.1 | Klipa izmērs 4.0mm*3.1mm
46. | 3.2 | Salikti kārtridžā pa 6 klipiem
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
46. | 3.3 | Kārtridžs ar 6 klipiem izmērs M/L | 150
Vērtējamā cena par 46. pozīcija kopā bez PVN, EUR:

## 47
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
47. | pozīcija | Tonsilektomijas stieple
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
47. | 1.1 | Metāla stieples vienreizējai lietošanai
47. | 1.2 | Paredzētas tonsilektomijas veikšanai
47. | 1.3 | Stieples diametrs 0.5mm
|  | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums : | Vienības cena bez PVN, EUR
47. | 1.4 | Komplekts ar 12 stieplēm | 250
'Vērtējamā cena par 47. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 48
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | pozīcija | Ķirurģiskās lentas
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
48. | 1.1 | Vienreizlietojamas
48. | 1.2 | Materiāls - kokvilna un silikons
48. | 1.3 | Sterili iepakotas
48. | 1.4 | Paredzētas izmantošanai operācijas laikā iekšējo organu fiksācijai, pacelšanai un tam līdz.
|  | Konfigurācija: | Paredzamais daudzums : | Vienības cena bez PVN, EUR
48. | 1.5 | Silikona ķirurģiskā lenta, zila, 1.5mm, garums 45cm, 2 gab.iepakojumā | 150
48. | 1.6 | Silikona ķirurģiskā lenta, zila, 2.5mm, garums 45cm, 2 gab.iepakojumā | 150
48. | 1.7 | Kokvilnas ķirurģiskā lenta, balta, 4mm, garums 75cm, 1 gab. iepakojumā | 150
'Vērtējamā cena par 48. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 49
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
49. | pozīcija | Hemostātiskais plāksteris konvencionālajām un endoskopiskajām operācijām
'Cena par 49. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
49. | 1 | Hemostātiskais plāksteris sastāv no polietilēnglikola un oksidētas celulozes
49. | 2 | Plāksteris iepakots 2 iepakojumos: transporta un sterilā;
49. | 3 | Pirms uzlikšanas uz asiņojošās vietas plāksteris nav jāsagatavo mērcējot
49. | 4 | Iztur līdz 200mm/Hg spiedienu
49. | 5 | Paredzēts arī pie samazinātas koagulācijas
49. | 6 | Plāksteris absorbējās 4 nedēļu laikā
49. | 7 | Izmantojams konvencionālām un endosopiskām operācijām. Izmēri 2x4 cm un 5x10 cm
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena bez PVN, EUR
49. | 8 | 2 x 4 cm | 75
49. | 9 | 5 x 10 cm | 75
'Vērtējamā cena par 49. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 50
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
50. | pozīcija | Universālais inteliģentais šuvējs ar ierobežotu lietošanas daudzumu
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 100
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | 'Cena kopā par 50. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
50. | 2 | Šuvējam displejs, kurš norāda paša roktura un adaptera gatavību šūt un atlikušās izmantošanas reizes.
50. | 3 | Pievienojot kaseti - displejs rāda, kad kasete gatava lietošanai
50. | 4 | Šuvējs nodrošina vienlīdzīgu šuves līniju visā šūšanas garumā, kā arī ir aprīkots ar pilnu rotāciju, artikulāciju un vienas rokas šūšanu.
50. | 5 | Pievienojams adapteris
50. | 6 | Šuvēja ievadītājs
50. | 7 | Baterijas lādētājs
|  | Komplektācija: | Daudzums kompletā: | REF (kataloga) numurs:
50. | 8 | Šuvējs | 1
50. | 9 | Adapteris | 4
50. | 10 | Baterijas lādētājs | 1
50. | 11 | Retrakcijas instruments | 1
50. | 12 | Ievadītājs | 2
50. | 13 | Vienreizlietojamās sterilās čaulas | 50
Vērtējamā cena par 50. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 51
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
51. | pozīcija | Komplekts Sleeve gastrektomijai
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 100
|  | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
Cena par 51. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
51. | 1 | Komplekts ar visiem instrumentiem atrodas vienā kastē
51. | 2 | Uz kastes norādīts nosaukums, Ref kods un komplektācijas saturs
51. | 3 | Katrs instruments atsevišķi ir sterilā iepakojumā
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: | REF (kataloga) numurs:
51. | 4 | Optiskais trokārs 12 mm ar rievotu kanili, labākai fiksācijai | 1
51. | 5 | Kaniles optiskajam trokāram 12 mm ar rievotu virsmu, labākai fiksācijai | 3
51. | 6 | Advancētās bipolārās tehnoloģijas audu kausēšanas instruments 37 mm ar liektiem (Maryland tipa) galiem, kurus klāj nano apvalks, kas nodrošina lieko audu atgrūšanu | 1
51. | 7 | Universālais endoskopiskais šuvējs, kas savietojams ar dažāda garuma un skavu augstuma kasetēm | 1
51. | 8 | Kasetes: trīs dažādu skavu augstumu kasetes 60 mm normāliem un bieziem audiem (skavu izmērs 3,0-3,5-4,0mm) | 6
Vērtējamā cena par 51. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 52
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
52. | pozīcija | Tīkliņu fiksācijas līmes ierīce
|  | Paredzamais daudzums (komplekts): | 50
|  | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
Cena par 52. pozīciju bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
52. | 1 | Implantu (tīkliņu) fiksācijas līmes ierīce laparoskopiskām un atvērta tipa trūču plastikas operācijām.
52. | 2 | Līmes sastāvs: 2-butyl- cianoakrilāts
52. | 3 | Katra ierīce satur 1.5g līmes
52. | 4 | Līme nodrošina atraumatisku implanta fiksāciju, novērš risku caurdurt nervus vai asinsvadus
52. | 5 | Līme iestrādāta pistolē un komplektā ir viss nepieciešamais, lai veiktu darbu
52. | 6 | Katrā ierīcē ir līme priekš 40-45 fiksācijas punktiem
52. | 7 | Iespējams fiksēt arī peritoneum
52. | 8 | Līme sacietē ne ilgāk kā 10 sekundēs
52. | 9 | Var fiksēt dažādos leņķos, līme netek. Ierīces gals nesalīp ar līmi
Vērtējamā cena par 52. pozīciju kopā bez PVN, EUR:

## 53
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
53. | pozīcija | Instrumentu komplekts PPH (procedure for prolapse un haemorroids) operācijām
|  | Paredzamais daudzums (komplekts Ø34): | 400
1 vienības cena komplektam Ø34 bez PVN, EUR:
Preces modelis, kods:
|  | Paredzamais daudzums (komplekts Ø36): | 400
1 vienības cena komplektam Ø36 bez PVN, EUR:
Preces modelis, kods:
Preces ražotājs:
Kopējās tehniskās prasības:
Hemoroīdu šuvēja ar FIKSĒTU instrumenta galvu ārējais izmērs 34, 36 mm (piedāvāt vismaz 2 dažādus izmērus), skavu materiāls: titāns
Skaviņu augstums pirms nošūšanas 4,2 mm, pēc nošūšanas 0,75-1,5mm
34 mm šuvēja galva caurspīdīga
Šuvējiem vismaz 4 atveres diegu izvilkšanai
Šuvējiem austiņveida rotējošais rokturis
Komplekta sastāvdaļas:
Hemoroīdu šuvējs ar fiksētu instrumenta galvu
Diegu izvilcējinstruments
Cirkulārais anālais retraktors ar 2 atverēm
Cirkulārais anālais retraktors ar 4 atverēm
Anālais dilatators
Tabakmaka šuves anoskops
53.1 |  | Komplektācija komplektam Ø34:
53 | 1.1 | Hemoroīdu šuvējs ar fiksētu instrumenta galvu.
53 | 1.2 | Ārējais diametrs 34,5mm
53 | 1.3 | Griezuma diametrs 26mm
53 | 1.4 | Skavu rindu skaits - 2
53 | 1.5 | Skavu skaits - 32
53 | 1.6 | Skavas diametrs - 0,28mm
53 | 1.7 | Skavas garums (no vienas kājas līdz otrai) - 3,8mm
53 | 1.8 | Skavas augstums 4,2mm
53 | 1.9 | Rezervuāra tilpums vismaz 22.5ml
53 | 1.1 | Diegu izvilcējinstruments
53 | 1.11 | Cirkulārais anālais retraktors ar 2 atverēm
53 | 1.12 | Cirkulārais anālais retraktors ar 4 atverēm
53 | 1.13 | Anālais dilatators
53 | 1.14 | Tabakmaka šuves anoskops
53.2 |  | Komplektācija komplektam Ø36:
53 | 2.1 | Hemoroīdu šuvējs ar fiksētu instrumenta galvu.
53 | 2.2 | Ārējais diametrs 36.5mm
53 | 2.3 | Griezuma diametrs 28mm
53 | 2.4 | Skavu rindu skaits - 2
53 | 2.5 | Skavu skaits - 36
53 | 2.6 | Skavas diametrs - 0,28mm
53 | 2.7 | Skavas garums (no vienas kājas līdz otrai) - 3,8mm
53 | 2.8 | Skavas augstums 4,2mm
53 | 2.9 | Rezervuāra tilpums vismaz 22.5ml
53 | 2.1 | Diegu izvilcējinstruments
53 | 2.11 | Cirkulārais anālais retraktors ar 2 atverēm
53 | 2.12 | Cirkulārais anālais retraktors ar 4 atverēm
53 | 2.13 | Anālais dilatators
53 | 2.14 | Tabakmaka šuves anoskops
Vērtējamā cena par 53. pozīciju kopā bez PVN, EUR: