## Tehniskā specifikacija
VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"
Laboratorijas testu iegāde (Automātiskā urīna sedimenta izmeklēšana)
Tehniskā specifikācija
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vispārīgās prasības:
Analizatoru un servisa prasības:
| 1 | Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt jaunam (nelietotam).
| 2 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas.
| 3 | Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Piegādātājam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 2 stundas.
| 4 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
| 5 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
| 6 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
| 7 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru.
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
| 8 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas latviešu valodā.
| 9 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
| 10 | Ja Piegādātjs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
| 11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Nomenklatūras kods | Nr.p.k. | Prece | Tehniskās prasības | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 36.mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Ražotāja firma | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
Automātiskā urīna sedimenta izmeklēšana.
| 1. | Reaģenti
|  | Automātiska urīna sedimenta testēšana | Plūsmas fluorescentās citometrijas metode | tests | 40000
Kopā par 1. daļu, euro bez PVN
| 2 | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
|  |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums norādītājam testu daududzumam
Kopā par 2. daļu, euro bez PVN
| 3 | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
|  |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums norādītājam testu daududzumam
Kopā par 3. daļu, euro bez PVN
| 4 | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 4.1. | Automātiskais urīna sedimenta daļiņu analizators
| 4.2. | Manuālās un automātiskās padeves režīmi
| 4.3. | Pamatparametri: Leikocīti, Eritrocīti, Epiteliālās šūnas, Cilindri, Baktērijas
| 4.4. | References parametri: kristāli, raugveidīgās šūnas, mazās apaļās šūnas, patoloģiskie cilindri, gļotas, spermatozoīdi
| 4.5. | Analizatora vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 80 testi/stundā
| 4.6. | Speciālās funkcijas:
| 4.7. | Urīna sedimenta un baktēriju noteikšanas režīmi
| 4.8. | Trauksmes:
| 4.9. | Paraugu aspirācijas kļūdas
| 4.10. | Analīzes kļūdas
| 4.11. | Kvalitātes kontroles kļūdas
| 4.12. | Citas prasības:
| 4.13. | Piecu pozīciju paraugu padeves statīvi, saderīgi ar urīna teststrēmeļu analizatoru.
| 4.14. | Divu līmeņu kvalitātes kontrole
Summa euro bez PVN