## Sheet1
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru noma
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 | Piedāvātajām precēm ir pilna servisa garantijas termiņš ne īsāks par nomas periodu (60 mēneši), kas ietver bezmaksas diagnostiku, remontu. Visas veiktās apkopju un remontu darbības tiek dokumentētas un informācija par to izmaksām jānodod līguma kontaktpersonai;
5 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un CE sertifikāta kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
7 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
8 | 1 Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
9 | 2 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
10 | 3 Pasūtītājam ir tiesības par norādīto cenu pēc nomas perioda saņemt iekārtas ar pilnu komplektāciju savā īpašumā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
1. | Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitora noma
| Daudzums (kompl.): | 8
| Nomas periods, mēneši: | 60
| 1 mēneša nomas cena vienam monitoram bez PVN, EUR: | 0
| (A) Cena par nomu kopā bez PVN, EUR: | 0
| 1 monitora atlikusī vērtība pēc nomas perioda beigām bez PVN, EUR3: | 0
| (B) Cena par monitoru iegādi pēc nomas perioda kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Pacienta vitālo funkciju parametru - EKG, elpošanas biežuma, neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas, temperatūras pastāvīgai novērošanai, datu saglabāšanai un eksportēšanai vēlākas pārskatīšanas un novērtēšanas nolūkā pacienta observācijas perioda nodrošināšanai.
1.1.2 | Izmantošanai uzņemšanā - neatliekamās medicīnas centrā
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Pacienta vitālo funkciju monitors ar krāsainu displeju vismaz 10” pa diagonāli
1.2.2 | Monitora vadības sistēma – skārienjutīgs ekrāns un alternatīva
1.2.3 | Visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna līkņu un skaitliskā formā
1.2.4 | Trauksmes režīmi visiem parametriem (vismaz trīs līmeņu) ar vizualizāciju uz ekrāna un skaņas indikāciju
1.2.5 | Trauksmes vizualizācija gan ekrānā, gan korpusa malā
1.2.6 | Monitora atmiņā var glabāt vismaz pēdējo 48 stundu laikā mērītos skaitliskos parametrus grafiskā un tabulu veidā
1.2.7 | Svars bez akumulatoriem nav lielāks par 5 kg
1.2.8 | Akumulatoru uzlādes laiks nav lielāks par 8 stundām
1.2.9 | Var darboties vismaz 3 stundas izmantojot tikai akumulatora jaudu
1.2.11 | Monitora fiksācija uz ratiem ar grozu
1.2.14 | EKG un EKG ST segmenta aritmijas reģistrēšanas funkcija:
1.2.14.1 | EKG reģistrēšana no 5 elektrodiem
1.2.14.2 | Kardiostimulatora signāla atpazīšana
1.2.14.3 | Aritmijas analīze
1.2.14.4 | Attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā reālajā laikā
1.2.15 | Elpošanas frekvences mērīšanas funkcija:
1.2.15.1 | Parametru attēlošana līknes un skaitliskas izteiksmes veidā uz monitora ekrāna
1.2.15.2 | Ir iespēja mainīt elpošanas līknes laika ass mērogu
1.2.16 | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
1.2.16.1 | Attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
1.2.16.2 | Ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem diapazonā vismaz no 1 līdz 120 minūtēm
1.2.16.3 | Ar ārpuskārtas mērījumu aktivizēšanu
1.2.16.4 | Nepārtrauktās mērīšanas funkcija (STAT)
1.2.17 | Pulsa oksimetrijas funkcija:
1.2.17.1 | SpO2 mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos
1.2.18 | Temperatūras mērīšanas funkcija:
1.2.18.1 | Attēlošana grādos un grādu desmitdaļās pēc Celsija skalas
1.2.18.2 | Mērījuma kļūda nav lielāka par 0.1 ˚C
1.3 | Komplektācija:
1.3.1 | Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors ar standarta komplektāciju (EKG vads, SpO2 sensors, virsmas temperatūras sensors, 1 pieaugušo izmēra (M) neinvazīvā spiediena manžetes, barošanas vads, akumulators)
1.3.2 | Rati ar 2 bloķējamiem riteņiem un grozu piederumiem, ratu svars un kāju izmēri atbilstoši monitora svaram nodrošinoties pret monitoru apgāšanos
| EKK: | 22641; 52201
| Grupa: | 2389
2. | Maiņas piederumi
| Daudzums (kompl.): | 8
| 1 komplekta cena vienam monitoram bez PVN, EUR: | 0
| (C) Cena par piederumiem kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
1.1 | Vispārīgās prasības:
1.1.1 | Jāpiedāvā ražotāja oriģināli piederumi, vai piedāvājumam pievieno monitoru ražotāja sertificēta inženiera apliecinājums, ka piedāvātie piederumi neitekmē piedāvāto monitoru mērīju mu precizitāti un to kvalitāte nav zemāka par ražotāja oriģināliem. (nomaiņa nav nepieciešama būtiski ātrāk)
1.1.2 | Komplektācija sastāv no visiem piederumiem kopā pa 1 gab. no katra
1.2 | Piederumu saraksts: | REF Nr.: | Vienības cena bez PVN:
1.2.1 | EKG 5 novadījumu kabeļu komplekts
1.2.2 | EKG 5 novadījumu maģistrāles kabelis
1.2.3 | SpO2 sensors
1.2.4 | SpO2 sensora savienotājvads
1.2.5 | Virsmas temperatūras sensors
1.2.6 | Neinvazīvā spiediena savienotājvads
1.2.7 | Pieaugušo S/bērnu izmēra manžete
1.2.8 | Pieaugušo M izmēra manžete
1.2.9 | Pieaugušo L izmēra manžete
1.2.10 | Pieaugušo XL izmēra manžete - gūžu
| EKK: | 23442