## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
1. daļa - Autoklavēšanas iekārta laboratorijām
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10) | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
11) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Vertikāls laboratorijas tvaika sterilizators
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā
Tehniskās prasības:
1.2 | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 97/23/EEC un CE sertifikāts kas apliecina iekārtas lietošanu laboratoriju vai pētniecības atkritumu sterilizācijai
1.3 | Atbilstība spēkā sekojošiem LV EN standartiem: EN61326-1; EN13445; EN61000-3,4; IEC61010
1.4 | Vertikāls tvaika sterilizators ar vakumēšanas fāzi gaisa evakuācijai
1.5 | Kameras tilpums 130+/-5 litri
1.6 | Sterilizācijas temperatūru diapazons 105 - 140ºC vai plašāks
1.7 | Vismaz divi ieprogrammēti sterilizācijas cikli: 121C un 134C
1.8 | Iespēja veikt cikla parametru modifikācijas (piekļuve aizsargāta ar paroli)
1.9 | Brīvai kameras sensors šķidrumu sterilizācijai atvērtos traukos
1.10 | Kameras materiāls - nerūsējošs tērauds (AISI 316L)
1.11 | Produktu žāvēšana ar vakuumu
1.12 | Iekārta aprīkota ar validācijas portiem spiediena un temperatūras kontrolei.
1.13 | Iespējama augsta spiediena (līdz 4,6 bar) sterilizācija
1.14 | Tvaika izplūdes kontrole; izplūdes vārsts atveras automātiski pēc programmas izpildes
1.15 | Pieslēgums centralizētai ūdens padevei
1.16 | Kondensāta novadīšana kanalizācijas sistēmā
1.17 | Maksimālais ielādes augstums 1200mm
1.18 | 400V pieslēgums, max 8kW
1.19 | Max ārējie gabarīti: 600x750x1300mm
1.20 | Integrēta drukas iekārta sterilizācijas ciklu reģistrēšanai
Prasības drošības ierīcēm
1.21 | Spiediena drošības vārsti
1.22 | Pārkaršanas ierobežotājs
1.23 | Automātiska aizsardzība pret pārspiedienu.
1.24 | Vāka drošības slēdzene
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
1.25 | Sterilizatoram atbilstoša izmēra nerūsējošā tērauda grozi | 4 gab. | 0
1.26 | Sterilizācijas cikla parametrus reģistrējošs printeris | 1 gab. | 0
1.27 | Ūdens demineralizācijas sistēma | 1 komplekts | 0
1.28 | Instalācija, pieslēgšana, nodošana ekspluatācijā | 1 komplekts | 0
1.29 | IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumnetācija | 1 komplekts | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| Sadaļas cena kopā |  | 0

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
2. daļa - Mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10) | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
11) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Liela apjoma virsmu vienlaicīgas ķīmiskas dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Gultu, inkubatoru un citu medicīnisko iekārtu dezinfekcija slēgtā telpā
Tehniskās prasības:
2.2 | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 93/42/EEC un grozījumiem 2007/47/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC.
2.3 | Iekārta satur sildošu un jonizējošu turbīnu, dezinfekcijas līdzeklis tiek izsmidzināts telpā sausas miglas veidā.
2.4. | Dezinfekcijas aktīvā viela nedrīkst būt agresīva attiecināmi pret populārākajiem medicīnisko iekārtu ražošanā izmantojamajiem materiāliem
2.5. | Iekārta pārnēsājama vai citādi viegli pārvietojama
2.6. | Iekārtas jauda ne vairāk, kā 1,3 kW
2.7. | Iekārtas darbības cikla laiks regulējams attiecināmi pret dezinfekcijas telpas tilpumu
2.8. | Iespēja apstrādāt 1000 m3 telpu
2.9. | Iespēja programēt iekārtas ilglaicīgu darbību
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
2.10. | Dezinfekcijas aktīvā viela 200 darba cikliem 100 m3 telpā | 2 kompl. | 0
2.11. | Instalācija, iekārtas pieslēgšana | 1 kompl. | 0
2.12. | Iekārtu IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumentācija | 1 kompl. | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| Sadaļas cena kopā |  | 0

## 3.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
3. daļa - Endoskopu uzglabāšanas-žāvēšanas skapis
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10) | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
11) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Sagatavotu lokano endoskopu uzglabāšanas skapis
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3.1 | Lokano endoskopu uzglabāšana pēc mazgāšanas-dezinfekcijas
Tehniskās prasības:
3.2 | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 93/42/EEC un grozījumiem 2007/47/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC.
3.3 | Atbilstība spēkā esošam LV EN standartam: EN 16442.
3.4 | Endoskopu izvietojums horizontāls vai vertikāls
3.5 | Skapja ietilpība - vismaz 7 endoskopiem
3.6 | Horizontāla izvietojuma gadījumā katram endoskopam sava glabāšanas tvertne
3.7 | Glabāšanas tvertnes ar vāku un noslēdzamas
3.8 | Gaisa pievade skapī caur HEPA filtriem
3.9 | Skapis aprīkots ar UV-C lampu
3.10 | Iekārta pievienojama datu tīklam
3.11 | Caurspīdīgas durvis
3.12 | Iebūvēta izdrukas ierīce
3.13 | Katra endoskopu kanāla individuāla žāvēšana
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
3.14 | Endoskopu glabāšanas-transportēšanas tvertne | 20 gab. | 0
3.15 | Instalācija, iekārtas pieslēgšana | 1 kompl. | 0
3.16 | Iekārta IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumentācija | 1 kompl. | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| Sadaļas cena kopā |  | 0

## 4.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
4. daļa - Pacientu mazgāšanas stacija
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10) | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
11) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Pacientu mazgāšanas stacija
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4.1 | Gulošu pacientu mazgāšana
Tehniskās prasības:
4.2 | Pie sienas stiprināms dušas-dezinfekcijas panelis
4.3 | Dezinfekcijas dušas rokturis atsevišķi no mazgāšanas dušas roktura
4.4 | Max statiskais spiediens 600 kPa
4.5 | Min darba spiediens 30 kPa
4.6 | Min mazgāšanas šķidruma plūsma 20 l/min
4.7 | Iestādāmās temperatūras diapazons 3-80 Cᵒ
4.8 | Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozācija
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| Sadaļas cena kopā |  | 0

## 5.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
5. daļa Mazgāšanas pārvietojama kušete
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
9) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
10) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1 | Mazgāšanas kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1.1 | Veicamās funkcijas:
5.1.1.1 | Mazgāšanas rati paredzēti aprūpes centriem un slimnīcām
5.1.2 | Tehniskās prasības:
5.1.2.1 | Hidrauliska augstuma regulācija;
5.1.2.2 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm;
5.1.2.3 | Guļamas virsmas izmērine mazāki kā: 65 x 190 cm ;
5.1.2.4 | Platums ne lielāks pār 85 cm;
5.1.2.5 | Guļratu konstrukcija no nerūsējošiem materiāliem: nerūsējošais tērauds, alumīnijs, plastiks;
5.1.2.6 | Guļama virsma viegli ieslīpa ūdens novadīšanai, slīpuma leņķis vismaz 3°;
5.1.2.7 | Paceļamas un nolaižamas sānu malas;
5.1.2.8 | Sānu malu augstums ne mazāks kā 25 cm;
5.1.2.9 | Elastīga iztekas caurule kāju daļā;
5.1.2.10 | Konstrukcija aprīkota vismaz ar 4 riteņiem, ar centrālo bremžu sistēmu;
5.1.2.11 | Rīteņu rotācija 360 °;
5.1.2.12 | Rīteņu diametrs vismaz 125 mm;
5.1.2.13 | Rati aprīkoti ar centrālo bremžu sistēmu, pieejama no abām gultas pusēm;
5.1.2.14 | Rati aprīkoti ar stumšanas rokturi galvas daļā;
5.1.2.15 | Komplektācija: matracis, spilvens, elastīga ūdens šlūtene;
5.1.2.16 | Kušete spējīga izturēt pacienta svaru 180 kg ;
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:

## 6.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu iepirkums
6. daļa - Endoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10) | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
11) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1. | Lokano endoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Lokano endoskopu mazgāšana-dezinfekcija
Tehniskās prasības:
6.1.2. | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 93/42/EEC un grozījumiem 2007/47/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC.
6.1.3. | Atbilstība spēkā esošiem sekojošiem LV EN standartiem: EN ISO 15883-1 un EN ISO 15883-4.
6.1.4. | No augšas lādējama ar automātiski veramām durvīm. Durvis manipulējamas ar kājas slēdzi
6.1.5. | Ietilpība: viens vai divi daudzkanālu endoskopi,
6.1.6. | Sākotnējs un nepārtraukts noplūdes tests apstrādes cikla laikā
6.1.7. | Kanālu caurplūdes kontrole apstrādes cikla laikā
6.1.8. | Ķimikāliju dozācijas kontrole
6.1.9. | Lokanā endoskopa hermētiskuma kontrole
6.1.10. | Bakteriālā filtra caurplūdes kontrole
6.1.11. | Mazgāšanas darba temperatūra ne augstāk par 40ᵒC
6.1.12. | Kontakta laiks ar dezinfektantu - max5 min.
6.1.13. | Iebūvēts nodalījums mazgāšanas līdzekļu glabāšanai
6.1.14. | Mazgāšanas līdzekļu nodalījums aprīkots ar drošības sistēmu, kas neļauj pieslēgt neatbilstošu reaģentu iekārtai (reaģentu tvertnes forma pielāgota reaģentu glabāšanas nodalījuma formai)
6.1.15. | Iekšējs ienākošā ūdens filtrs
6.1.16. | Iebūvēta izdrukas ierīce
6.1.17. | Sagatavota pievienojumam elektroniskās dokumentēšanas sistēmai ar iespēju izmatot trešās puses programmatūras pielietojumu apstrādes izsekojamības nodrošinājumam
6.1.18. | Iespēja pievienot svītru koda lasītāju
6.1.19. | Ne mazāk, kā 5 6 pievienojumu vietas lokano endoskopu kanāliem katrā nodalījumā. Pievienojumiem viegli uztverama krāsu kodēšana (pievienojumu konektori dažādās krāsās)
6.1.20. | Mazgāšanas-dezinfekcijas standarta programmai jāsatur - sākotnējais noplūdes tests, pirmsskalošana, mazgāšana un skalošana, dezinfekcija un beigu skalošana, žāvēšana. Nepātraukts noplūdes tests visā cikla garumā
6.1.21. | Iekārtas pašdezinfekcijas funkcija
6.1.22. | 400V elektrības pieslēgums, max 6kW
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
6.1.23. | endoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas siets, ja attiecināms | 2 kompl. | 0
6.1.24. | Mazgāšanas un dezinfekcijas koncentrāti 200 darba cikliem | 1 kompl. | 0
6.1.25. | Konektori dažādu ražotāju un modeļu lokano endoskopu pievienošanai* | 5 kompl. | 0
6.1.26. | Instalācija, iekārtu pieslēgšana | 1 kompl. | 0
6.1.27. | Iekārtu IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumentācija | 1 kompl. | 0
* Lokano endoskopu tipu un modeļu precizējums uz vietas
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.2. | Zemas temperatūras mazgāšanas-ķīmiskas dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.2.1. | Termolabilu medicīnisko ierīču mazgāšana-ķīmiska dezinfekcija
Tehniskās prasības:
6.2.2. | Atbilstība sekojošām ES direktīvām: 93/42/EEC un grozījumiem 2007/47/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC.
6.2.3. | Atbilstība spēkā esošiem sekojošiem LV EN standartiem: EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-2 un EN ISO 15883-4.
6.2.4. | Medicīniskās ierīces apstrādājamas vienlaicīgi triju līmeņu plauktos ar iespēju pieslēgt ne mazāk kā 20 LUER-LOCK savienotājus (MALE vai FEMALE)
6.2.5. | Nepieciešamības gadījumā iespēja pieslēgt dažādu ražotāju lokanos endoskopus
6.2.6. | Sākotnējs un nepārtraukts noplūdes tests apstrādes cikla laikā
6.2.7. | Ķimikāliju dozācijas kontrole
6.2.8. | Hermētiskuma kontrole, ja pieslēgts endoskops
6.2.9. | Bakteriālā filtra caurplūdes kontrole
6.2.10. | Mazgāšanas darba temperatūra ne augstāk par 40ᵒC
6.2.11. | Kontakta laiks ar dezinfektantu - max5 min.
6.2.12. | Nodalījums mazgāšanas līdzekļu glabāšanai
6.2.13. | Iekšējs ienākošā ūdens filtrs
6.2.14. | Iebūvēta izdrukas ierīce
6.2.15. | Sagatavota pievienojumam elektroniskās dokumentēšanas sistēmai ar iespēju izmatot trešās puses programmatūras pielietojumu apstrādes izsekojamības nodrošinājumam
6.2.16. | Ne mazāk, kā 6 pievienojumu vietas lokano endoskopu kanāliem katrā nodalījumā.
6.2.17. | Mazgāšanas-dezinfekcijas standarta programmai jāsatur - sākotnējais noplūdes tests, pirmsskalošana, mazgāšana un skalošana, dezinfekcija un beigu skalošana, žāvēšana. Nepātraukts noplūdes tests visā cikla garumā
6.2.18. | Iekārtas pašdezinfekcijas funkcija
6.2.19. | 400V elektrības pieslēgums, max 10kW
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
6.2.20. | Mazgāšanas-dezinfekcijas siets ar iespēju pieslēgt LUER-LOCK savienotājus (ne mazāk, kā 6 gab.) vai lokano endoskopu | 6 kompl. | 0
6.2.21. | Mazgāšanas un dezinfekcijas koncentrāti 300 darba cikliem | 1 kompl. | 0
6.2.22. | Konektori dažādu ražotāju un modeļu lokano endoskopu pievienošanai* | 3 kompl. | 0
6.2.23. | Instalācija, iekārtu pieslēgšana | 1 kompl. | 0
6.2.24. | Iekārtu IQ, OQ procedūras un aizpildīta dokumentācija | 1 kompl. | 0
* Lokano endoskopu tipu un modeļu precizējums uz vietas
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| Sadaļas (6.1. - 6.2.) cena kopā |  | 0