TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pielikums)
„Kardioķirurģijas vienreizlietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/156)

N.p.k.	Nosaukums	Tehniskā specifikācija (minimālās prasības)
1	Sirds kaniles armētās mākslīgai asinsritei (komplekts: 2 venozās, 1 arteriālā)	Tērauda armējums / Aortālās, nepieciešamie izmēri 19 – 24 Fr, 45º i/aortālais gals, ar sānu perforācijām, monolīta kanile, atgaisošanas atvere. / Venozās, nepieciešamie izmēri 20 – 36 Fr, ar gala un sānu perforācijām, ievades dziļuma atzīmēm
2	Sirds kaniles venozās armētās ar metāla ievades galu	Armēta venoza kanile ar metāla galu, ar gala un sāmu atverēm venozās atteces nodrošināšanai. / Liekums 90 ° / Kanules garums ~ 35,6 cm / Savienojums – 3/8 / Lielums – 24 Fr., 28 Fr.
3	Sirds kameru drenāžas sistēmas	Sirds kameru ventēšanas sistēma ar lielu sūkšanas kapacitāti. / Materiāls – silikons, daudzatveru tipa. / Izmērs 20 Fr, konektors ¼ ", garums vismaz 40 cm. / Silikona caurules sienā iekausēta metāla stieple venta garumā, kas paredzēta venta izlocījuma modulēšanai.
4	Koronāro sūkņu uzgaļi (vienreizlietojami)	Vienreiz lietojama metāla caurule 16 Fr diametrā, 33 cm gara 25 - 30º leņķi ar / plastmasas ielaudumu savienojama un satveršanas zonā, rievotu plastmasas galu ar / paplatinājumu 20 Fr diametrā.
5	Mākslīgās asinsrites arteriālās līnijas kaniles ievietojamas ciskas artērijā ar arteriotomiju	Pieaugušo ciskas artērijā ievietojamas kaniles. / Poliuretāna kaniles ar metāla armējumu, bioaktīvo pārklājumu, pārvietojamo fiksācijas gredzenu, garenisko markējumu, ar un bez laterālām atverem. / Izmērs 21 Fr, 30 cm ±10% garums, konektors ⅜" ar ventēšanas iespējām.
6	Mākslīgās asinsrites līnijas ievietojamas ciskas asins vados (perkutānā veidā, komplekts)	Kanulas, kas ir saplacināmas ievadīšanas laika un pašas izplešas pec ievadīšanas. Kanulām jābūt CE marķētām. Vadītājstīgas izmērs nedrīkst būt mazāks par 0,035 collām, kanulas pagarinājuma līnijai jābūt vismaz 100 mm garai. / 3 gab. Arteriālās kanulas ar % collu savienojumu. Kanulas izmērs / saplacinātā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 12 F, izplestā stāvoklī / maksimālajam izmēram jābūt vismaz 16 F. Asinsvadā ievadāmās daļas / maksimālajam garumam jābūt vismaz 120 mm, bet ne vairāk par 130 mm. / 8 gab. Arteriālās kanulas ar 3/8 collu savienojumu. Kanulas izmērs saplacinātā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 15 F, izplestā stāvoklī maksimālajam izmēram jābūt vismaz 20 F. Asinsvadā ievadāmās daļas maksimālajam garumam jābūt vismaz 160 mm, bet ne vairāk par 180 mm. / 3 gab. Venozās kanulas ar % collu savienojumu. Kanulas izmērs saplacinātā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 12 F, izplestā stāvoklī / maksimālajam izmēram jābūt vismaz 20 F. Asinsvadā ievadāmās daļas / maksimālajam garumam jābūt vismaz 160 mm, bet ne vairāk par 180 mm. / 3 gab. Venozās kanulas ar 3/8 collu savienojumu. Kanulas izmērs / saplacinātā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 15 F, izplestā stāvoklī / maksimālajam izmēram jābūt vismaz 24 F. Asinsvadā ievadāmās daļas / maksimālajam garumam jābūt vismaz 160 mm, bet ne vairāk par 180 mm. / 3 gab. Venozās kanulas ar 3/8 collu savienojumu. Kanulas izmērs / saplacinātā stāvoklī nedrīkst pārsniegt 18 F, izplestā stāvoklī / maksimālajam izmēram jābūt vismaz 36 F. Asinsvadā ievadāmās daļas maksimālajam garumam jābūt vismaz 240 mm, bet ne vairāk par 270 mm.
7	Mākslīgās asinsrites venozās kaniles metāliskas, sietiņveida	Venozā kanile paredzēta mākslīgās asinsrites nodrošināšanai caur cirkšņa vēnu. Kanile sastāv no polimēra lokanās daļas, kas savienota ar 3/8 collu veno līniju un no metāliskas sietiņveida intravazālās daļas, kura pēc mandrēnas evakuācijas izplešās un aizpilda visu asinsvada tilpumu. / Komplektā ar kanili ir jābūt ievadīšanas komplektam un mandrēnai. Mandrēna paredzēta atkārtotai ievadīšanai evakuējot kanili. / Metāliskās daļas garumam jābūt pieejamam 160; 250; 350; 450 mm garumā*. / Atbilstošie kopējie kanilu garumi ir 340; 430; 530; 630 mm*. / Kolabētā veidā intravazālās daļas diametram jābūt F 18, ekspandētā F 36 un F 45. / Produkta izplatītājam jānodrošina atbilstoša personāla apmācība tā pielietošanai. / (* pieļaujamā novirze no izmēra 5%)
8	Plakanās venozās kaniles hemisternotomijām	MAR venozā kanile paredzēta atriokavālai ievadei. / Armēta. / Kaniles ekstrakardiālā daļa ovālveidīga, modulējama, paredzēta lietošanai mazo griezienu ķirurģijā, lai nesašaurinātu ķirurga darba telpu.
9	Kardioplēģijas kaniles antegrādās ar atsūkšanas iespēju	Standarta aortas saknes kanile ar papildus atsūkšanas līniju. / Izmēri 12 ga, 9 Fr. / Matāla stiletes flancēts fiksators. / Rtg vizualizācijas galu. / Divām fiksācijas pēdām. / Dubultām gala sānu perforācijas atverēm. / Kaniles garums līdz aortai vismaz 13 cm. / Kaniles garums aortā 10 mm.
10	Kardioplēģijas kaniles – retrogrādās	Izmērs no 6 – 15 Fr, garums no 23 – 31 cm. / Vadītājstīgas tipa stilets (metāla - kas nodrošina maksimālu leņķi). / Manuāli piepūšams hermetizētājbalons. / Ievadāmā šķīduma spiediena monitorēšanas līnijas izvads. / Silikona korpuss ar metāla armējumu.
11	Kardioplēģijas sistēmas savietojamas ar „DIDECO” aparatūru	Komplekts: / Kardioplēģijas sistēmas raksturojums: / Savietojama ar “Dideco” – “Stockert” sistēmas mākslīgās asinsrites iekārtai. / Sistēma hipotermiskai kristaloīdajai kardioplēģijai, sastāv no uzpildīšanas maisa, dzesēšanas spirāles, / gaisa filtra, temperatūras un spiediena konektoriem, recirkulācijas līnijas. / Kupols spiediena mērīšanai.
12	Sistēmas asins kardioplēģijai savietojamas ar Stockert - Dideco aparatūru	Pielietojamas asins kardioplēģijai. / Uzpildīšanas tilpums 165-185 ml. / Darbību nodrošina ar 1 sūkni. / Integrēta temperatūras kontrole / Temperatūras kontrole primārais uzpildījums: max 35 ml / Temperatūras kontrole virsma nevairāk kā 0,023 m² / Caurplūde 0-600 ml/min / Integrēta recirkulācijas līnija. / Tilpuma iedaļas uz maisa. / Pielietojams antegrādai un retrogrādai kardioplēģijai.
13	Koronārās perfūzijas kaniles metāliskās	Nerūsējoša vieglmetāla kanile. / Garums vismaz 19 cm, nepieciešamie izmēri no 10 – 14 Fr. / Manuāli maināmu gala leņķa izlocījumu. / Plastikāta uzgalis ar sietiņveida galu un koronārās atveres obturācijas manžeti.
14	Koronārās perfūzijas kaniles elastīgās	Lokana, caurspīdīga plastikāta 2,0 mm 0,20 mm gara kanile ar manžeti ostiālajā daļā kardioplēģiskā šķīduma ievadīšanai koronārajos asinsvados.
15	Sirds izcēlājtīkliņi – plastikāta	Plāna plastikāta pamatmateriāls. / Gofrētiem tīkla caurumiem 1,8 x 1,8 cm. / Divām 18 cm garām atsaitēm tīkla fiksācijai.
16	Drenas krūšu kurvja un perikarda (kompl. 2 drenas)	Nepieciešamie izmēri no 28 līdz 32 Fr. / Komplektā 1 taisna, 1 liekta drena. / Sterilas, ražotas PVC, garums vismaz 50 cm. / Drenas dziļuma atzīmes ik pa 2 ± 10 % cm un 6 sānu atveres intratorokālā daļā, kuras ir simetriski cirkulatori izvietotas, nodrošinot retrosternālās telpas drenāžu vismaz 15 cm garumā. Drenas Rtg kontrolējamas. Drenas distālais gals ir ar piltuvveida paplatinājumu savienotājdrenas pievienošanai. Pēdējā sānu atvere 1 ± 10 % cm no drenas iekšējā gala.
17	Krūšu kurvja un perikarda drenas silikonizētās (kompl. 2 drenas)	Nepieciešamie izmēri no 28 līdz 32 Fr. / Komplektā 1 taisna, 1 liekta drena. / Sterilas, silikona, garums vismaz 50 cm. / Drenas dziļuma atzīmes ik pa 2 ± 10 % cm un 6 sānu atveres intratorokālā daļā, kuras ir simetriski cirkulatori izvietotas, nodrošinot retrosternālās telpas drenāžu vismaz 15 cm gadumā. Drenas Rtg kontrolējamas. Drenas distālais gals ir piltuvveida paplašinājumu savienotājdrenas pievienošanai. Pēdējā sānu atvere 1 ± 10 % cm no drenas iekšējā gala.
18	Silikona 4-kanālu drenas ar konektoru	Sterilas, izlocītas, elastīgas, mīkstas silikona drenas ar 4 atvērtiem kanāliem (neļauj piesūkties blakusesošiem audiem, viegli izņemamas, neaizsēr) un savienojuma konektoru. / Ø ~ 0,8 – 1,0 cm, garumā vismaz 50 cm. Uz drenas jābūt dziļuma atzīmei pret ādu. Drenas galā lokāms troakārs, ar kuru izdurt cauri ādai, konektori 1,2, vai 3 drenu pievienošanai un savietojami / ar centra rīcībā esošām drenāžas.
19	Swan - Ganz kateteru intradjuseri	Ievades komplekts vēnas punkcijai pēc Seldingera metodes ar atraumātiskas, elastīgas / katetera ievades slūžām (8,5 Fr) un gofrētu izolatoru Edwards Lifesciences tipa Plaušu artērijas / katetra 7,5 F, 110 cm ievadei. / Poliuretāna 8,5F (2,8 mm) vaira ar slēdzējvārstu un sānu atzaru / 1 asinsvada dilatators / Vadītājstīga 0.035 (0.89 mm, diametrs) x 45 cm (garums) ar „J” tipa galu / Punkcijas adata 22 ga (0,7mm) x 1 ½ (38 mm) / Katetrs 18 ga (1,2mm) x 2 ½ (64 mm) uz 20 ga (0,9mm) adatas / Punkcijas adata 18 ga (1,2mm) x 1 ½ (64 mm) / 2. Šļirces - 5 ml / Četras marles plāksnes - 4x4 (102 mm x 102 mm) / Skalpelis Nr.11 / Katetra antikontaminācijas apvalks, gofrēts (80 cm).
20	Swan-Ganz kateteri.5 lumenu ar SVO2 funkciju ar ievadīšanas komplektu	Kateters paredzēts SVO2 (jaukto venozo asiņu skābekļa piesātinājuma) un sirds izsviedes pastāvīgai monitorēšanai ar termodilūcijas metodi. / Savietojams ar VIGILANCE aparatūru. / Kateteris 774 HF 75, Introdjusers 1350 BF85 Edwards. / Ievades komplekts vēnas punkcijai pēc Seldingera metodes ar atraumātiskas, elastīgas katetera ievades slūžām (8,5 Fr) un gofrētu izolatoru
21	Swan-Ganz kateteri un intraduseri ar CEDV un CREF funkciju un ar ievadīšanas komplektu	Kateters paredzēts SVO2 (jaukto venozo asiņu skābekļa piesātinājuma) un sirds izsviedes pastāvīgai monitorēšanai ar termodilūcijas metodi, EDV, REF kalkulācijai. / Savietojams ar VIGILANCE aparatūru. / Kateteris 774 HF 75, Introdjusers 1350 BF85 Edwards. / Ievades komplekts vēnas punkcijai pēc Seldingera metodes ar atraumātiskas, elastīgas katetera ievades slūžām (8,5 Fr) un gofrētu izolatoru.
22	EKS elektrodi pagaidu epimiokardiālie (2 m – 2 adatas)	Taisna krūškurvja adata līdz 0,86 mm diametrā ar lokanu neizzolētu elektrodu, kuru ievieto speciālā konektorā savienošanai ar EKS sistēmu. / Divas izliektas miokarda adata līdz 0,61 mm diametrā un 3 cm neizzolētu daļu. / Garums 2 m bez pagarinātāja.
23	Perikarda drenāžas komplekts	Katetrs ar Pigtail galu un ievades mandrēnu 5F 500mm, Rtg. kontastējams poliuretāns / Adata 0.9x70mm / Skalpelis Fig.11 / Sekrēta maiss 1500ml / Vienvirziena vārsta ierīce / 50ml LL šļirce / 10ml LL šļirce / Dilators un ievades slūžas F6 / Vadītajstiegra J3 0.035`` SFC 100cm / Punkciju adata 1.3x120m / Pārklājs 45x75cm
24	Plastikāta produktu komplekts anestēzijas nodrošināšanai (A)	CVC divlūmenu 1,3 / CVC vienlūmenu 0,1 / CVC trīslūmenu 0,25 / CVC divlūmenu atimikrobais 0,5 / Artērijas kanilācijas komplekts 2,5 / Perifērās vēnas katetrs 3 / Perfuzora vadi parasti 20 / Perfuzora vadi melni 0,1 / Pagarinātājs 30cm 4 / Pagarinātājs 75cm 2 / Pagarinātājs 140cm 2 / Trīsceļu krāni 16 / 200mk asins sistēma 3,5 / Urīna maiss 2000ml 3,5 / Intubācijas caurules 1,2 / Armētas traheostomas 0,25 / Prolongētas spinālas anestēzijas(CSA) komplekts 0,01 / Ierīce - korķis šķidruma atsūkšanai vai ievadīšanai traukā 4 / Centrālo vēnu katetru komplekti: vienlūmena, divlūmenu, trīslūmenu poliuretāna katetri ar atraumatisku galu ievadei ar Seldingera metodi. / Ventiļa tipa adata ar papildus sānu atveri šļirces pievienošanai, / hemostatisks vārsts vadītājstiegras ievadei. Komplektācijā piederumi katetra / ievades kontrolei ar EKG monitora palīdzību. Antimikrobais katetrs ar elektrostatisku baktericīdu iedarbību, bez ķīmisku vielu klātbūtnes. / 2) Perifēro vēnu katetri. Izmērs no 14-22G. apzīmēts arī ar krāsu kodiem. / Papildus injekciju ports ar vārstu, kas novietots tieši virs fiksācijas spārniņiem. / Sterili, caurspīdīgi, rentgenā kontrastējoši, elastīgi, nelūstoši, plastikāta katetri. / Ar atraumatisku, konusveidīgu galu un kustīgiem fiksācijas spārniņiem. / Metāla adata ar dubultu slīpējumu, caurspīdīgu asins uztvērēju. / Hidrofobs asins filtrs. / Tehniskā specifikācija: / 22G 0.9x25mm, plūsma 36ml/min / 20G 1.1x33mm, plūsma 61ml/min / 18G 1.3x33mm, plūsma 103ml/min / 18G 1.3x45mm, plūsma 96ml/min / 17G 1.5x45mm, plūsma 128ml/min / 16G 1.7x50mm, plūsma 196ml/min / 14G 2.1x50mm, plūsma 330ml/min / Artēriju kanilācijas komplekti pēc Seldingera. Adata artērijas punkcijai / 20Gx80mm; FEP katetrs 0.95x50mm ar fiksācijas spārniņiem / Vadstīga 25-0.025`` / Perfuzoru pagarinātāji. 150cm, vismaz 4 bar spiedienizturība, Luer-Lock gali / Infūzu līniju pagarinātāji. 30cm, 70cm un 140cm ar Luer-Lock galiem / 6) 3 – virzienu krāni. Izgatavoti no caurspīdīga inerta materiāla / Stabili luer-lock konektori ar noslēdzošām micītēm F/F/M / Dažādās krāsās. / Asins sistēmas ar 200mk filtru, sistēmas garums / 150cm. Asa, silikonizēta plastmasas adata, kas nodrošina vieglu membrānas / perforāciju. Pilienu kamera 80 mm gara, caurspīdīga ar iebūvētu divpakāpju / 200μm filtru. Kameras lejas daļa viegli deformējama (pumpējama) / Kameras daļas savienotas ar gredzenu, kas paredzēts infūzijas tehnikas / pilienu skaitītāja nostiprināšanai. Luer Lock savienojums / Hemotransfūzijas filtri 40mk, filtrācijas virsma 32cm2, sistēmas garums / 150cm. Asa, silikonizēta plastmasas adata, kas nodrošina vieglu membrānas / perforāciju. Pilienu kamera 80 mm gara, caurspīdīga ar iebūvētu divpakāpju / 40μm filtru. Kameras lejas daļa viegli deformējama (pumpējama) / Kameras daļas savienotas ar gredzenu, kas paredzēts infūzijas tehnikas / pilienu skaitītāja nostiprināšanai. Luer Lock savienojums / Urīna savācējmaisi ar krānu un antirefluksa vārstu. Tilpums 2000ml ar / precīzu mērskalu. / 10) Intubācijas caurules. Izmēri: iekšējais diametrs no 3.5-10.0 mm / Sterila no bezkrāsaina, caurspīdīga polivinilhlorīda(PVC) / Ar zema spiediena manšeti un ``Mērfija aci`` Rentgena kontrastjosla / Silikonizēta, graduēta, lateksu nesaturoša. Ar vārstuli manšetes uzpildīšnai ar luer vai luer-lock šļircēm / 11) Traheostomas kaniles Izmēri: iekšējais diametrs no 3.5-10.0 mm / Sterila no bezkrāsaina, caurspīdīga silikonizēta polivinilhlorīda (PVC) ar armējumu. / Maināmās traheostomas iekšējās kaniles, vismaz divas komplektā. Regulējams / traheostomas ārējā pleca garums.
25	Plastikāta produktu komplekts šķīdumu ievadīšanai (B)	Perfuzora sistēma Ivac (ar sensoru) 6 gab. / Ķuņģa zonde ar mandrēnu 0,1 gab. / Trahejas atsūcējkateteri ar vakuma regulāciju 14 – 18 Fr, garums 50 cm 3 gab. / Infuzora Asena GW pagarinātāji 4 gab. / Mutes kopšanas kociņi ar vati, vēlams ar citrona garšu 3 gab. (lielie) / Transuretrālie balonkateteri 14 Fr ar silikona pārklājumu un / temperatūras zondi, garums 40 cm, temperatūras mērīšanas diapazons / no 25 – 45 º C 0,3 gab. / Transuretrālie balonkateteri 16 Fr ar silikona pārklājumu un / temperatūras zondi, garums 40 cm, temperatūras mērīšanas diapazons / no 25 – 45 º C 1 gab. / Transuretrālie balonkateteri 14, 16 Fr 0,5 gab. / Perfuzoru šļirces 50 ml 15 gab. / Perfuzoru šļirces 50 ml ar gaismas protekciju, komplektā perfuzora / vadu ar gaismas protekciju 0,01 gab. / Drenāžas pasīvās stikla vienpudeļu sistēmas 0,1 gab. / Treheostomu kopšanas komplekts ar traheostomas kanili 0,1 gab. / Kopšana pārsējs 0,6 gab. / Sterili brūču plētēji ar līpošu daļu un mitruma uzsūcošu saliņu vidū. / Vidus daļā nepielīp pie brūces, pasargā pacientu no traumatiskas pārsēju / maiņas. Nepieciešamie izmēri: 7x5 cm; 6x10 cm, 8x10 cm; 10x20 cm; / 10x30 cm; 10x35 cm 0,1 gab. / Pārsējs i/v kateteru fiksācijai, neausta materiāla, sterils, ar mitruma / uzsūcošu spilventiņu. Aptuvenais izmērs 6x8 cm, ar iegriezumu i/v / katetera spārniņu fiksācijai hipoalerģisks 3 gab. / EKG elektrodi ar gēlu, stipra fiksācija, labi līp un turas pie mitras ādas 10 gab. / Elastīgas saites, pašlīpošas, vidēja iestiepuma, apmēram 80 % 1 gab. / Skābekļa ūsiņas, termojūtīgas PVC materiāls, garums apmēram 2,10 m 1 gab. / Iemutes inhalatoram 0.5 gab / Skābekļa maska ar rezervuāru, vada garums apmēram 2,10 cm l gab. / Sūkņa filtri, bakt/virālais , hidrofobs, savienojams ar slimnīcā esošo tehniku 2 gab. / Sūkņa vads, PVC materiāls, abos galos piltuvveida savienojumi, sterils, / garums 3m l gab. / Papīrs 57mmx 25m l gab. / Papīrs „SonY’ 110 cm x 18 m, HG 0,1 gab. / Mutes atsūcēji, cieti, pievienojami pie sūkņa vada, Fr 14 0.1 gab. / Absorbējoši paladziņi, izmērs 60 x 60cm; 60 x 90cm 4gab. / Vienreizējie drenu izņemšanas komplekti – / sterili, pincete, skalpelis, sālīte, 3 austa materiāla tampini un 4 plāksnītes / TEE zondes pārvalks 1 gab. / Šļirces 20 ml - 12 / Šļirces 10 ml - 15 / Šļirces 5 ml - 20 / Šļirces 2 ml - 8 / Šļirces Insulīna - 2 / Noslēdzošais korķis (3SC krānam) 20 / Elpināmā kontūra 1,5 / Elpināmā kontūra ar mitrinātāju un filtru 0,3 / Filtrs 2 / Ieelpas/izelpas gāzu koncentrācijas mērīšanas sensora pagarinātājs 3m 1 / Pretizgulējuma plāksteri (krustiem/ papēžiem) 1/0,3
26	Plastikāta produktu komplekts hemodialīzes un ultrafiltrācijas nodrošināšani (C)	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
27	Cimdi, maskas, cepures, bahilas (komplekts)	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
28	Operāciju veļas komplekts aorto - koronārai šuntēšanai	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
29	Operāciju veļas komplekts vārstuļu protezēšanai	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
30	Šuvju materiālu komplekts	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
31	Koronāro šuntu un vārstuļu stabilizācijas un veidošanas komplekts	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
32	Goretex tipa sirds vārstuļu hordu rekonstrukcijas šuvju materiāls ePTFE (neabsorbējošs materiāls)	Goretex šuvju materiāls sirds vārstuļu hordu rekonstrukcijai, neohordu veidošanai. / Šuvju materiāls – diegi iemontēti atraumtatiskajās adatās. / Komplekts sastāv: / diegu resnums 6/0 – 100 gab; 5/0 – 400 gab.; 4/0 - 500 gab.
33	Šuvju organizētājs	Vienreiz lietojams šuvju organizētājs, puslokveida, ar 8 pāra “ atverēm” diegu nofiksēšanai. Pretī katrai atverei ir marķējums ar skaitli un burtu. Šuvju organizētājs ir pielīmējams pie operācijas veļas. Šuvju organizētāja abos galos ir pa divām “ atverēm” , kā papildus iespējai to nofiksēt pie operācijas lauka.
34	Artēriju sienas okludieris " Angioseal"	Komplektācija: / vaskulārā slēguma ierīce, / * ievadsistēma 6F, 8F / erteriotomijas lokators, / * 70mm vadītājstīga ar “J” izliekumu 0.32”, 0.38” / Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: / 1) Speciāls kolagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai no abām pusēm / 2) Drošības “vārstule – cepure” saistīta ar ievades sistēmu, savstarpēji savienojamas un / pielietojamas / 3) Ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķieriem.
35	Metāla skavas hemostāzei, savietojamas ar centrā esošo aparatūru	Asinsvadu klipi, XS izmērs ļoti mazā izmēra titāna klipi, 1.91x1.91x2.24mm (Platums Augstums Garums) sterils iepakojums 6 klipi vienā pašlīpošā kasetē, kastē 30 kasetes, sterilizācijas metode – ETO, vienreizēja lietošana. / V- veida formas klips satver audus ar precīzu tip-to-tip slēgumu. / Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada / Klipa trīsstūrveida šķersgriezums maksimāli palielina klipa un klipa uzlicēja virsmas kontaktu, izslēdzot klipa izkrisšanas iespēju. / Klipa kasetes krāsas kods, atbilst klipu uzlicēja krāsai / Kasetes īpašā lipīgā pamatne ļauj to ērti pievietot ikvienā sterilā vietā / Klipa pievienošanas laikā klipu- noturošās atsperes kasetē tiek izņemtas ārā ar klipa uzlicēja spīlēm. / 7) Klipi Savietojami ar Paula Stradiņa slimnīcas īpašumā esošiem klipu uzlicējiem. / Asinsvadu klipi S izmēra, mazā izmēra titāna klipi, 1.98x2.87x3.63mm (Platums Augstums Garums) sterils iepakojums 6 klipi vienā pašlīpošā kasetē, kastē 30 kasetes, sterilizācijas metode – ETO, vienreizēja lietošana. / V- veida formas klips satver audus ar precīzu tip-to-tip slēgumu. / Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada / 3) Klipa trīsstūrveida šķersgriezums maksimāli palielina klipa un klipa uzlicēja virsmas kontaktu, izslēdzot klipa izkrisšanas iespēju. / 4) Klipa kasetes krāsas kods, atbilst klipu uzlicēja krāsai / 5) Kasetes īpašā lipīgā pamatne ļauj to ērti pievietot ikvienā sterilā vietā / Klipa pievienošanas laikā klipu- noturošās atsperes kasetē tiek izņemtas ārā ar klipa uzlicēja spīlēm. / 7) Klipi Savietojami ar Paula Stradiņa slimnīcas īpašumā esošiem klipu uzlicējiem. / Asinsvadu klipi M izmēra, vidējā izmēra titāna klipi, 3.02x4.68x5.89mm (Platums Augstums Garums) sterils iepakojums 6 klipi vienā pašlīpošā kasetē, kastē 30 kasetes, sterilizācijas metode – ETO, vienreizēja lietošana. / V- veida formas klips satver audus ar precīzu tip-to-tip slēgumu. / Šķērsvirziena rievas padara klipu izturīgu pret noslīdēšanu no asinsvada / Klipa trīsstūrveida šķersgriezums maksimāli palielina klipa un klipa uzlicēja / virsmas kontaktu, izslēdzot klipa izkrisšanas iespēju. / Klipa kasetes krāsas kods, atbilst klipu uzlicēja krāsai / Kasetes īpašā lipīgā pamatne ļauj to ērti pievietot ikvienā sterilā vietā. / Klipa pievienošanas laikā klipu- noturošās atsperes kasetē tiek izņemtas ārā ar klipa uzlicēja spīlēm. / 7) Klipi Savietojami ar Paula Stradiņa slimnīcas īpašumā esošiem klipu uzlicējiem.
36	Medicīniskais ķirurģisko šuvju palikņu fetrs - filcs, komplekts	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
37	Diegu piederumu kompl. hordu atjaunojošām operācijām pēc Leipzig loops modeļa	Hordu cilpas izgatavotas no PTFE (politetrafluoretilēna) CV-4 diega ar 4 noteikta izmēra cilpām, / kas piestiprinātas pie teflona paliktņa, kura izmēri ir 6 x 3mm. / Nepieciešamie hordu cilpu garumi ir: 10; 12; 14;16;18;20;22;24;26mm. / Komplektā nepieciešams papildus teflona paliktnis, kura izmēri ir 6 x 3mm. / Hordu cilpas ir fasētas atsevišķos sterilos iepakojumos ar norādītu cilpasa garumu.
38	Hordu cilpas ar adatām sirds vārstuļu rekonstruktīvām operācijām	Hordu cilpas izgatavotas no PTFE (politetrafluoretilēna) CV-4 vai CV-5 diega ar 3 noteikta izmēra cilpām , cilpu gali ir aprīkoti ar 22 vai 18 mm 1/3 vai 3/8 adatām, kas domātas viru brīvo malu cauršūšanai. Cilpas piestiprinātas pie teflona paliktņa, kura izmēri ir 7 x 3 x 1,5mm. / Nepieciešamie hordu cilpu garumi ir: 12; 16; 20;24mm. / Komplektā nepieciešams papildus teflona paliktnis, kura izmēri ir 7 x 3 x 1,5mm. / Hordu cilpas ir fasētas atsevišķos sterilos iepakojumos ar norādītu cilpas garumu.
39	Mitrālā sirds vārstuļa transapikālās neohordu rekonstrukcijas komplekts	Ierīce paredzēta mitrālā vārstuļa prolapsa ārstēšanai ar transapikālu pieeju bez mākslīgās asinsrites; / Ierīces distālajā galā ir spailes vārstuļa lapiņas satveršanai; / Ierīcei ir aprīkota ar 4 fibrooptiskajiem kanāliem, kas noraida atbilstošu gaismas signālu uz monitoru, kad vārstuļa lapiņa ar spailēm ir pareizi sarverta; / Ierīces komplektā ir jābūt īpašai adatai, kas ļauj šuvi izvērt caur vārstuļa lapiņu.
40	Sirds vārstuļu protēzes (mehāniskās-divviru ar rotējošu iekšējo gredzenu un izejas trakta disku kustības protektoru mitrālai protezēšanai)	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
41	Sirds vārstuļu protēzes (mehāniskās-divviru ar rotējošu iekšējo gredzenu un izejas trakta disku kustības protektoru aortālai protezēšanai)	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
42	Sirds vārstules protēzes (divdisku ar rotējošu iekšējo gredzenu, uzlabotu - vienkāršotu eņģes mehānismu un šujamo manžeti 4,-4,2 mm	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
43	Sirds vārstuļu bioprotēzes (ksenoaortālas ar antikalcinācijas apdari un cirkulāri regulāru titāna stenta manžeti)	Kseno aortālā bioprotēze. / Dizains –trīs lapiņu kompozicija, lai optimizētu lapiņu savienojumu un samazināt stresu. / Aortālai, Mitrālai un Supra-aortālāi pozicijai. / Bioprotēzēm ir vismaz 25 gadu implantācijas pieredze un klīniski apstiprināti rezultāti. / Apstiprināta 20 gadu ilgmūžība. / - Zems profils – maksimāli 10 mm intra-anulārajām pozīcijām. / - Vārstuļa norādītais izmērs precīzi atbilst mērījuma ierīces (Saizera) radītājam. / - Publicētie klīniskie dati apstiprina hemodinamikas parametrus un visszemāko spiediena gradientu pie maksimālās EOA, arī īpaši mazos izmēros. / Vissīsakāis iespējamais skalošanas laiks – 2 x10 s. / Speciālā patentēta Linx AC tehnoloģija samazina kalcifikācijas procesa ietekmi. / Vārstuļa aizplēšanas malas ir pārklātās ar perikarda vairogu, tas nodrošina auda – pret audu saskarni, lai palīdzētu izvairīties no nobrāzuma riska. / FlexFit stents (karkass) – elastīgs, konstrukcija samazina lapiņu stresu. / Izmēri: / Aortālie – 21, 23, 25, 27, 29, 31 mm / Supra aortālie – 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm / Mitrālie – 25, 27, 29, 31, 33 mm / Protrūzijas augstums: 23 mm aortāliem vārstuļiem – 9 mm / 23 mm supra aortāliem – 13 mm / Maksimālā ventrikulārā protrūzija mirālām vārstulim – 10 mm. / Pacientiem ar implantēto vārstuli nav ierobežojumi MRI procedūrām.
44	Sirds vārstuļu bioprotēzes (ksenoaortālās ar antikalcinācijas apdari un ģeometriski adaptētu manžeti fibrozam gredzenam un advansētu ievades mehānismu) supra un intra anulārai pozicionēšanai.	Kseno bioprotēze ar vismaz 20 gadu implantācijas pieredzes un klīniskiem / rezultātiem / -Komplektā ar sistēmu vieglai protēzes fiksācijai pirms iešūšanas / -Vārstules karkass nostiprināts ar iestrādātu, elastīgu stentu no acetāt / homopolimēra, kurš pārklāts ar poliestera materiālu / -Supra anulāras pozicionēšanas iespēja / -Izmantota T6 (karbonātdodecilsulfatsurfaktants) anti - kalcifikācijas tehnoloģija / -Rentgenoloģiski vizualizējams protēzes gredzens un stenta sānu atveres / -Protēzes atveres diametrs no 18.5 - 26 mm - aortālā pozīcijā, no 22.5 - 30 mm - / mitrālā pozīcijā / -Vārstules augstums no 15 - 20 mm aortālā pozīcijā, 18- 23 mm mitrālajā / pozīcijā. / -Izmēri / -21,23,25,27,29 mm – aortālie / -25,27,29,31,33 mm - mitrālie / iespējami vismaz trīs pozicionēšanas veidi implantācijas vietā / Aortas protrūzija no 12 - 16 mm ,ventrikulārā protrūzija no 13.5-17.5 mm -Komplektā jāpiegādā visi implantācijai nepiciešamie piederumi – turētāji ar bioprotēzes kājiņu savilcēju rokturi un sterilizācijas konteineri
45	Uzlabotas hemodinamikas Mosaic tipa audu vārstulis	Kseno bioprotēze ar vismaz 10 gadu implantācijas pieredzes un klīniskiem rezultātiem / Komplektā ar sistēmu jābūt saizeriem un turētājiem - vieglai protēzes fiksācijai pirms / un šūšanas laikā / - Vārstules karkass nostiprināts ar iestrādātu, elastīgu stentu no acetāthomopolimēra, kurš pārklāts ar poliestera materiālu / - Jābūt supra anulāras pozicionēšanas iespējai un vārstules modifikācijai ar plānāku iešūšanas riņķi / - Izmantota 3.paaudzes alfa amino oleīnskābes ( AOA) antikalcinācijas apstrādes tehnoloģija ,kas novērš kalcija jonu difūziju vārstulē radot tā kalcināciju / - Rentgenoloģiski vizualizējams protēzes gredzens un stenta sānu atveres / - Protēzes atveres diametrs no 17.5 - 26 mm - aortālā pozīcijā, no 22.5 - 30 mm - / mitrālā pozīcijā / Vārstules augstums no 13.5 - 20 mm aortālā pozīcijā, 18- 23 mm mitrālajā / pozīcijā / - Izmēri / -19,21,23,25,27,29 mm – aortālie / -25,27,29,31,33 mm – mitrālie / - Iespējami vismaz trīs pozicionēšanas veidi implantācijas vietā / - Aortas protrūzija no 11 - 16 mm ,ventrikulārā protrūzija no 13.5-17.5 mm - Komplektā jāpiegādā visi implantācijai nepieciešamie piederumi – turētāji ar bioprotēzes kājiņu savilcēju, rokturi un sterilizācijas konteineri
46	Ksenoperikardiāla aortālās pozīcijas bioprotēze ar fleksiblu fiksācijas riņķi un uzlabotu hemodinamiku	Aortālā bioprotēze. / 3 atsevišķu lapiņu ksenoperikardiāla bioprotēze uz titāna sakausējuma karkasa supraanulārai implantācijai, karkass pārklāts ar cūkas perikardu. / Fiksēta „0” spiedienā, antikalcinācijas apdare, speciāli orientēta šķiedru gaita. / Vārstuļa malas, kas pieguļ aortas saknei ir pārklātās ar perikardu, tas nodrošina “audu – pret audu” saskarmi un palīdz izvairīties no nobrāzumiem. / Izmēri (mm): 19, 21, 23, 25, 27, 29 / Manžetes ārējais diametrs (mm): 24, 26, 28, 31, 33, 35 / Protrūzijas augstums: 19 mm supra aortāliem vārstuļiem – 12 mm / 23 mm supra aortāliem vārstuļiem – 13 mm.
47	Sirds vārstuļu „klusās darbības” mehāniskās protēzes	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
48	Sirds vārstuļa protēzes (divdisku ar rotējošu iekšējo gredzenu, modificētu caurplūdes traktu un šujamo manžeti 4,0 - 4,2 mm) un samzinātu antikoagulāciju	Skat. Pielikumu (saraksta beigās)
49	Stentētas ksenoperikarda bioprotēzes komplekts aortālās vārstules nomaiņai ar ievades un dilatācijas sistēmu.	Vārstule paredzēta pielietošanai samazinātu griezienu sirds ķirurģijā, bez nepieciešamības cauršūt visu fibrozo gredzenu, pielietojot tikai 3 šuves pozicionēšanai. / Komplekts sastāv no: / ksenoperikarda bioprotēzes, kas uzmontēta kobalta-hroma karkasam, no ārpuses izklāta ar poliestera auduma kārtu, ar silikona šušanas riņķi un nerūsējoša tērauda stenta pamatni, kas arī pārklāta ar poliestera audumu. Vārstules paredzēta 19, 21 23, 25 un 27 mm fibrozajiem gredzeniem, profila augstums attiecīgi 13 – 17 mm. Stenta pamatnes diametrs atbilst protēzes diametram. / Ievades sistēmas, kas ir specifiska konkrētajai vārstulei, kas uzmontēta uz alumīnija rokturī iemontēta balonkatetera, ko var modulēt atbilstoši operācijas vajadzībām, ar Luera konektoru rokturī. / Vārstules inflācijas sistēma, kas apgādāta ar manometru, 25ml inflācijas šļirci, kas ar lokanu pārvadu savienojas ar ievades sistēmas Luera konektoru. / Vārstules mērītāji.
50	Anuloplastijas riņķi Duran Ancor tipa	Sintētiski mīksti, fleksibli mitrālās un trikuspidālās anuloplastijas riņķi. Gredzeniem jābūt veidotiem no poliestera auduma, lokaniem, radioloģiski kontrastējamiem, ar ārēju vizuālu marķējumu un iestrādātiem šuvju diegiem chordae tendineae aizvietošanai. Gredzena komplektā jāietilpst ievadīšanas laikā nepieciešamās (sistoliskas) vārstuļa formas uzturēšanas ierīcei (,,rāmim") un klipša veida savienojuma ierīcei nostiprināšanai uz ievadīšanas roktura. / 27. izmēra gredzeni / 29. izmēra gredzeni / 31. izmēra gredzeni / 33. izmēra gredzeni / 35. izmēra gredzeni
51	Sirds vārstuļu anuloplastijas riņķi mitrālai pozīcijai	Izstrādāts no sintētiska materiāla rigids, pilns, cirkulārs trīsdimensiju(3D) riņķis, kas atgādina mitrālās vārstules fizioloģisko sedlveida formu. Riņķim ir trīs marķējumi atbilstoši komisūrām un mugurējās viras vidum uz fibrozā gredzena. / Nepieciešamie izmēri: 28 mm, 30mm, 32mm, 34mm.
52	Sirds vārstuļu anuloplastijas riņķis, cietais trikuspidālai pozīcijai	Sintētisks, trīsdimensionāls (3D) cietais trikuspidālās vārstules nepilnais riņķis, kas atbilst anatomiski trikuspidālās vārstules gredzenam trīsdimensionāli, „atvērts” sirds vadīšanas ceļu tuvumā. Riņķis ir 3 vietās marķēts. / Nepieciešamie izmēri: 30mm, 32mm, 34mm, 36mm.
53	Stentētas vārstules transapikālai ievadei Core Valve tipa + ievades komplekts	Transkatetra ceļā implantējama aortas vārstuļa stentprotēze ar ievades sistēmu, kas izmantojama gan transfemorālai gan „direct aortic” – caur ascendējošo aortu implantācijai. / Īpašības: Protēzei jābūt veidotai no nitinola stenta, kam piemīt pašizplešanās spēja, tās iekšpusē jābūt nostiprinātām protēzes lapiņām no bioloģiska materiāla. Protēzei jābūt implantējamai gan transfemorālā gan „direct aortic” – caur ascendējošo aortu ceļā bez mākslīgās asinsrites. Jābūt iespējai repozicionēt protēzi implantācijas laikā. Protēzes implantācija notiek ar 14 F vadītājsistēmu. / Izmēri: Stenta diametri: 23, 26 un 29 mm. / Īpašas prasības: CE marķējums / Īpašības: uz balona uzmontējama aortālā vārstuļa protēze, kas izgatavota no liellopa perikarda, iestiprināta sakausējuma stentā. Protēze paredzēta implantācijai minimāli invazīvā ceļā, transapikāli bez mākslīgās asinsrites. / Izmēri: Stenta diametri: 23 un 26 mm. Īpašas prasības: CE marķējums.
54	Sirds vārstuļu konduīts ar sīpolveida aortas protēzi ģeometriski adaptētu aortas saknei	Ar cilindrisku aortas protēzi un sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknei. / Protēze piesūcināta ar Collagen. / Izmēri: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – gredzena diametrs / 22, 24, 28, 30, 32, 34 – protēzes diameters / Vārstule divdisku “Pyrolite carbon” ar atvērumu 78° - 85° / Garums 10 – 12 cm un paplašināts garums 14,5 cm.
55	Ascendējošās aortas un saknes bezvārstuļu protēze (sīpolveida)	Cilindriska aortas protēze ar sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknei. / Protēze piesūcināta ar Collagen. / Izmēri: Protēzes diameters 22, 24, 28, 30, 32, 34 / Garums 10 – 12 cm / Neieciešamas trīs protēzes gareniskas marķējuma līnijas, kas atvieglo orientāciju operācijas laikā un mazina rotācijas draudus
56	Aortas stentprotēze intraoperatīvai pielietošanai Evita tipa	Intraoperatīvi pielietojama stenta protēze un asinsvadu protēze, kas paredzēta hibrīdrekonstrukcijām, aortas loka un descendējošās aortas disekcijas gadījumos. Komplekts sastāv no pašizpletoša nitinola stenta, kas iestrādāts hermētiska poliestera asinsvadu protēzē un savienots ar hermētisku gofrētu asinsvadu protēzi. Komplektā ietilpst ievades sistema ar atraumatisku galu, lokanu pievadu un atbrīvošanas rokturi. / Produkta izplatītājam jānodrošina atbilstoša personāla apmācība tā pielietošanai. / Protēzes diametri: 24 mm*; 28 mm*; 30 mm*; 33 mm*; 36 mm*. / Gofrētas protēzes garums pie visiem diametriem 70 mm*. / Stentaprotezes garums 150 hdz 160 mm*. / (* pieļaujamā novirze no izmēra 5%) / Ņemot vērā patoloģijas korekcijas neatliekamību, atbilstoša izmēra protēze jāspēj piegādāt 24 stundu laikā.
57	Aortas loka protēžu komplekts (tubulārās)	Ar želatīnu impregnētas tubulārās aortas sintētiskās protēzes, ar garenisku marķējuma līniju. / Nepieciešamie izmēri: diametrs: 28mm, 30mm, 32mm un 34mm. / Protēzes garums 20-30 cm.
58	Ascendējošas aortas protēžu komplekts	Cilindriska aortas protēze ar sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknei. / Protēze piesūcināta ar Collagen. / Izmēri: Protēzes diameters 22, 24, 28, 30, 32, 34 / Garums 10 – 12 cm / Neieciešamas trīs protēzes gareniskas marķējuma līnijas, kas atvieglo orientāciju operācijas laikā un mazina rotācijas draudus
59	Želatīna impregnētās - ascendējošās aortas protēzes	Cilindriska aortas protēze ar Protēze piesūcināta ar Collagen. / Izmēri: Protēzes diameters 22, 24, 28, 30, 32, 34 / Garums 10 – 12 cm / Neieciešamas trīs protēzes gareniskas marķējuma līnijas, kas atvieglo orientāciju operācijas laikā un mazina rotācijas draudus.
60	Želatīna impregnētā aortas loka protēze	Aortas loka protezēšanai paredzēta ar želatīnu impregnēta protēze. / 1. ar vienu brahiocefalo zaru, garums 50 cm, diametrs 30mm, zara diametrs 10 mm / Porozitāte < 5 ml/min/cm2 / Impregnētas ar kolagēnu / 2. ar vienu brahiocefalo zaru, garums 50 cm, diametrs 32 mm, zara diametrs 10 mm / Porozitāte < 5 ml/min/cm2 / Impregnētas ar kolagēnu / 3. ar 4 brahiocefalajiem zariem, garums 50 cm, diametrs 30 mm, zaru diametri 10 mm, 10 mm, 8 mm, 8 mm / Porozitāte < 5 ml/min/cm2 / Impregnētas ar kolagēnu / 4 ar 4 brahiocefalajiem zariem, garums 50 cm, diametrs 32 mm, zaru diametrs 12 mm, lOmm, 10 mm, 10 mm / Porozitāte < 5 ml/min/cm2 / Impregnētas ar kolagēnu / Nepieciešamie aortas loka protēzes diametri: / 28mm, 30mm un 32mm.
61	Asiņu koagulācijas taimera testkarte savietojama ar ACT Plus aparatūru	Reaģentu kartridži paredzēti lietošanai ar analizatoru ACT Plus atlieku heparīna noteikšanai pēc operācijām MAR apstākļos (testkarte no diviem stobriņiem, kur vienā ir tests ar heparināzi, otrs ar kaolīnu).
62	Asis gāzu analizatora elektromagnētiskie bloki savietojami ar “GEM PREMIER” 3000	Reaģentu kārtridži savietojami ar asins gāzu analizatoru “Gem Premier 3000”. / Rakstisks ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram “Gem Premier 3000”: / Unificēta viereizlietojama reaģentu kasete pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, glikozes, laktāta, hematokrīta noteikšanai un HCO3-,TCO2, BE, sO 2c,Ca ++(7,4) ,THb aprēķināmie parametri / Kartridžos jāizmanto patentētus plaknes biosensorus pH, gāzes, elektrolītu, hematokrīta, glikozes un laktāta noteikšanai / Visi nepieciešamie darba šķīdumi - reaģenti, biosensori, kalibrējošās gāzes mērījumu veikšanai un atkritumu savācējtrauks ir apvienoti vienā reaģentu kasetē. / Reaģentu kasetes derīguma termiņš pēc ievietošanas analizatorā ne mazāks kā 21 diena. / Izmantojamais parauga veids -pilnasinis(venozas, arteriālas , kapilāras) / Testu skaits kasetē 75, 150 vai 300 testi
63	Lokālie hemostāzes līdzekļi 2,5 x 3 x 0,5 cm	Izmēri: 2-3 x 2,5 - 3,5 x 0,5 cm / Hemostātiska plāksnīte. / Kolagēns (no zirgu cīpslas) 1,3 – 2,0 mg. / Liofilizēts cilvēka asiņu fibrinogēns 4,3 – 6,7 mg. / Trombīns (liellopu asiņu) 1,5 – 2,0 IU. / Aprotinīns (liellopu plaušu) 0,055 – 0,087 EU. / Riboflavīns (marķēšanai) 7,0 – 26,0 mkg.
64	Lokālie hemostāzes līdzekļi 9.5 x 4.8 x 0.5cm	Hemostātiska plāksnīte. / Kolagēns (no zirgu cīpslas) 1,3 – 2,0 mg. / Liofilizēts cilvēka asiņu fibrinogēns 4,3 – 6,7 mg. / Trombīns (liellopu asiņu) 1,5 – 2,0 IU. / Aprotinīns (liellopu plaušu) 0,055 – 0,087 EU. / Riboflavīns (marķēšanai) 7,0 – 26,0 mkg.
65	Sirds starpsienas ielāpi sintētiskie	Sirds starpsienas ielāpi 10 x 10 cm. / Ielāpu materiālam jābūt ar porozitāti 50 cm3/min/cm2. Ielāpiem jābūt pielietojamiem intrakardiāli (jābūt atzinumam par šā materiāla pielietošanu sirds ķirurģijā).
66	Mākslīgais perikards	Intraoperatīvi pielietojama membrāna no politetrafluoretilēna (PTFE) ar tekstilstruktūnt, kas paredzēta ilgstošai implantācijai, lai novērstu adhēziju veidošanos starp epikardu un krūšu kurvja sienu vai svešķermeni. / Membrānas biezums 0,1 ± 0,01 mm. / Nepieciešamie izmēri: / - 7xl0 cm* / - 6 x 12 cm* / - 8x16 cm* / - 12x12 cm* / - 15x20 cm* / (* pieļaujama novirze no izmēra 5%) / Komplektā ietilpst 100 membrānas, pa 20 no katra izmēra
67	Kardioķirurģijas bioloģiskie ielāpi (komplekts)	Glutaraldehīdā apstrādāti liellopa perikarda „ielāpi”, paredzēti sirds, vai lielo asinsvadu struktūru atjaunošanai. / Nepieciešamie izmēri robežās no 4x8 cm.
68	Felt Pledgets, Rectangle 9,5 mm x 4,8 mm	Politetrafluoretilēna (PTFE) sintētiskie ielāpi sirds, lielo asinsvadu, anostomožu, protēžu defektu slēgšanai, nostiprināšanai. / Nepieciešamais izmērs: taisnstūrveida, 4,8x9,5mm. Biezums 1,65mm.
69	„Ielāpi” Hemashield Double velour Fabrics vai analogs	Intrakardiālai pielietošanai, kambaru starpsienas substitūcijai. Double Velour Fabrics cardiac patch. Izmēri (platums cm x garums cm) 2,5 x 15,2 Porozitāte < 10 ml/min/cm2 Impregnētas ar kolagēnu.
70	Asinsvadu protēze lineārā	Austās (poliesters, impregnētas,vēlams ar želatīnu, porozitāte 0%, griežot-neirst, )taisnās aortas protēzes, zemu dilatācijas un iestiepjamības pakāpi. Melna vadlīnija protēzes garumā, kas atvieglo precīzu pozicionēšanu ( 1 gab ārpusē, 3 gab iekšpusē ). Diametrs 24-34mm; garums 15 cm.
71	Asinsvadu protēze lineārā imprignēta ar sudraba joniem	Austās (poliesters, impregnētas,vēlams ar želatīnu, porozitāte 0%, griežot-neirst, piesūcinātas ar sudrabu, kas saglabā koncentrāciju protēzē vēl pēc gada 98% )taisnās aortas protēzes, zemu dilatācijas un iestiepjamības pakāpi. 24 mm; garums 15 cm.
72	Plastikāta apvalki savienojami ar EHO KG " Hemosonic" zondi	Nesterili mīksti, elastīgi apvalki 2,5 x 122 cm ar aplikatora uzgali. / Paredzēti lietošanai kopā ar zondi no Hemosonic monitora.
73	Kreisā ātrija kateteri un ievadīšanas komplekts	Komplekts sastāv no: / 3 virzienu stopkoka / 10 ml šļirces / 6` IV spiediena izturīgs pagarinātājs 150 cm / 5 Fr kateters ar metāla stileti un perforētājadatu.
74	Analīžu kartridži trombelostogrāfam	Komplekts sastāv no: TEG® Testēšanas kivetes (plastmasa, koniskas, ar vāciņu) - 4 gab. TEG® Testēšanas kivetes ar heparināzi (plastmasa, koniskas, ar vāciņu) - 2 gab. TEG® Testēšanas kivetes trombocītu aktivitātes noteikšanai (1 kompl.) - 4 kivetes / TEG® Kaolīns (recēšanas aktivators) - 6 gab. / Uzgaļi automātiskajai pipetei P100 - 0,1 gab. / Uzgaļi automātiskajai pipetei P1000 - 5 gab. / TEG® Kvalitātes kontroles materiāls 1 .līm - 0,1 ml / TEG® Kvalitātes kontroles materiāls 2.1īm. - 0,lml / vai ekvivalenti. / Savietojami ar TEG tromboelestogrāfu.
75	Fibrīna līme Evissel tipa	Materiālam jānodrošina dubultā vīrusu inaktivācija. Materiāls nesatur dzīvnieku izcelsmes proteīnus un aprotonīnu 2-komponentu audu līme, kas sastāv no cilvēka trombīna un cilvēka fibrinogēna; komplekts sastāv no iepakojuma, kurā ir divas atsevišķas pudelītes ar steriliem gumijas aizbāžņiem; katra no tām satur 1ml, 2ml vai 5ml šķīduma (attiecīgi cilvēka trombīna un cilvēka fibronogēna) un aplikācijas ierīces iepakojuma. CE-marķētais aplikācijas ierīces iepakojums satur sterilu, vienreiz lietojamu divu šļirču ierīci, ievietotu caurspīdīgā PVC paplātē, kas ir aizzīmogota ar Tyvec noplēšamu papīru. Izolētā paplāte ir ievietota aizzīmogotā maisiņā, kas veidots no papīra/polietilēna; tiek piegādāta kartona kastē. / Nepieciešama iespējamība glabāt produktu ledusskapī ( 2-8°C) ne mazāk kā 25 dienas. / Nepieciešams trīslūmenu aplikātora katetrs, kas samazinātu līmes sarecēšanas iespējamību aplikātorā izmantošanas laikā.Nepieciešama iespējamība izsmidzināt, izmantojot zem spiediena esošu CO2 vai saspiestu gaisu. / Aplikācijas ierīce (sastāv no divam šļircēm un trīslumena aplikātora katetera-adatas) / Divi flakoni ar šķīdumu / Sastāvs: / 1.flakons (1 ml): / Recējoši cilvēka proteīni, kas satur galvenokārt fibrinogēnu un fibronektīnu (50 - 90 mg/ml), XIII faktors, Plazminogēns Ag </= 15 μg/ml, Arginīna hidrohlorīds 18.5 -22.5 mg/ml, Glicīns / Nātrija hlorīds, Nātrija citrāts, Kalcija hlorīds, Sterils injekciju ūdens / 2.flakons (1ml): / Cilvēka trombīns (800 – 1200 SV/ml), Kalcija hlorīds, Cilvēka albumīns, Mannīts, Nātrija acetāts, Sterils injekciju ūdens
76	Hemostātiskā matrice Surgiflo tipa	Plūstošā matrice ar trombīnu / 8 - 11 ml hemostāzes ātrums 5-8 mm laikā, uzsūkšanas laiks 4 nedēļas.
77	Audu līme ar ievadīšanas komplektu	Raksturojums: / Bioloģiskās līmes komplekts sastāv no: / - līmes kartridža / - uzgaļiem / - izspiedējpistoles / - fiksācijas gredzena / - iepakojuma. / Līmes kartridžs - rūpnieciski uzpildīts - tiek glabāts istabas temperatūrā - nav nepieciešama atkārtota uzpildīšana, sajaukšana vai gaismas aktivācija - pieejams 10ml, 5ml un 2ml tilpumā - 3 gadu derīguma termiņš / - uzgalis - pieejams 4 veidu: standarta (6cm), 10cm, 20cm un 27cm. - 5 gadu derīgums. / Izspiedējpistole - var tikt sagatavota darbam 5 sekundēs - resterilizējama 9 reizes, maksimāli lietojama 10 reizes. - 5 gadu derīgums. / Fiksācijas gredzens - pielietojams vienkāršākai un ātrākai uzgaļu pievienošanai. - tiek piegādāts kopā ar katru līmes kartridžu / Materiālam jābūt testētam uz HbsAg, pirogenitāti, toksicitāti, stabilitāti istabas temperatūrā.
78	Cianakrilātu audu līme intraoperatīvai pielietošanai	ĶIRURĢISKĀ LĪME / 1.Sastāvs: / 1.1. NBCA – MS Co-monomer - sintētiska cianoakrilāta līme, papildus modificēta ar ražotāja sintezētu monomēru. / 2. Klasifikācija / 2.1. CE marķējums, kurā produkts klasificēts kā medicīnas ierīce atbilstoši visām Eiropas Medicīnas Iekārtu Direktīvas 93/42/EEC prasībām. / 3. Vispārējais raksturojums / Līme ir paredzēta plaša spektra iekšējam ķirurģiskajam pielietojumam –kardioķirurģijā pieaugušajiem un bērniem un torakālajā ķirurģijā. / 4. Raksturīgākās īpašības / 4.1. pārliecinoša asiņošanu apturoša iedarbība / 4.1.2. izcilas līmes īpašības / 4.1.3. spēja veidot efektīvu antiseptisko barjeru polimerizācijas procesa beigās / 4.2. Produktam jābūt sterilam un jau gatavam tūlītējai izmantošanai bez speciālas iepriekšējas sagatavošanas / 4.3. Līmes izraisītajam polimerizācijas procesam jābūt ne ilgākam par 90 sekundēm, un tam jāsākas jau pirmajās sekundēs no produkta pielietošanas brīža. / 4.4. Polimerizācijas procesa izraisītajai temperatūrai ir jābūt ne lielākai par 45ºC. / 4.5. Līme var tikt uzklāta arī uz mitras virsmas(audiem), iepriekš tos speciāli nesusinot. / 4.6. Produktu drīkst izmantot arī pacientiem ar koagulācijas traucējumiem. / 4.7. Produkts nedrīkst izprovocēt vai veicināt fizioloģisko šūnu augšanas procesu. / 4.8. Produktam polimerizējoties jāveido plāna, elastīga plēve ar augstu elastīguma pakāpi, kura pēc nepieciešamības būtu viegli caurdurama ar ķirurģisko adatu. / 4.9. Polimerizācijas procesā radītajai plēvei viegli jāpielāgojas audu anatomijai , tai jābūt ūdensnecaurlaidīgai, un to nedrīkst ietekmēt ne asins, ne arī citu organisku šķīdumu klātbūtne. / 5. Izmantošanas metodes / 5.1. iespēja produktu pielietot tieši no flakona, neizmantojot palīglīdzekļus / 5.2. ar šļirces palīdzību / 5.3. ar aplikatora palīdzību / 5.4. izmantojot speciālu, šim nolūkam paredzētu „ pilienu kontroles” palīgierīci ( šļirce + pagarinātājs ar adatu bez polikarbonāta un silikona klātbūtnes materiālā ) / 5.5. izmantojot laparaskopisko katetru - operācijām ar laparaskopijas metodi / 5.6. ar līmes izsmidzināšanas metodei paredzēto ierīci / 6. Tilpums / sterili, gatavi tūlītējai izmantošanai flakoni pa 1,0 ml / 7. Derīguma termiņš / 7.1. 2 (divi) gadi
79	Koronāro artēriju intralumenālie šunti	Nodrošina miokarda apasiņošanu zonā, kuru apasiņo šuntējamais asinsvads. / Lokans, noapaļotiem galiem ar fiksācijas diegu, kuras galā polimetāna plāksnīte ar šunta izmēra datiem. / Izmēri no 1 mm – 3,5 mm Ø, kas mainās ik pa 0,25 mm. / Jābūt pieejamiem visiem izmēriem.
80	Vienreiz lietojami aortas perforatori aorto koronārai šuntēšanai	Vienreizēji lietojamo ascendējošās aortas perforators – garums 15 cm ar 2 sānu rokturiem. Komplektā jāietilpst 3 cm un 5 mm Ø perforējošu galviņu. / Sterils iepakojums.
81	Koronārie mikroasmeņi	Asmeņa garums ne vairāk 1,5 mm. / Leņķis 15°. / Iestiprinājumi metāla turētājrokturī.
82	Sensora plātnītes savietojamas ar smadzeņu oksigenācijas monitoru INVOS (komplekts)	Sensori reģionālās skābekļa saturācijas noteikšanai smadzenēs. / Sensori ir rūpnīcā kalibrēti darbam ar smadzeņu oksimetrijas iekārtu INVOS. / Dubulti signāla detektori iespējamu traucējumu novērtēšanai. / Sensora plātnīšu pāru skaits komplektā ir 200.
83	Sternum osteosintēzes komplekts	Sternum osteosintēzes komplekts ar elastīgām pītām metāla stiegrām / (1 komplekts (1000 operācijām). / Komplekts sastāv no : / Osteosintēzes stiepļu fiksatora – stiegrotāja – 5 gab. / Osteosintēzes elastīgas, pīta metāla stiegras – 2000 gab. / Osteosintēzes stiepļu fiksācijas plātnītes ar stiepļu papildus fiksatoru – 2000 gab. / Metāla stiepļu pārdalīšanas šķēres (kniebles) – 5 gab.
84	Aprotinins mākslīgās asinsrites koagulopātiju korekcijai (Trasilols) 50 ml	Trasylol (Aprotinin) injekciju šķīdums 10 000 KIV/1ml / flakonos pa 500 000 KIV, 1 000 000 KIV, 2 000 000 KIV.
85	Sarullētais TachoSil ar elastīgu neaktīvo virsmu	Vienā TachoSil cm² ir: 4,8 X 4,8 cm / Cilvēka fibrinogēns (Human Fibrinogen) 5,5 mg / Cilvēka trombīns (Human Thrombin) 2,0 SV / Sterilā iepakojumā. Gatavs lietošanai. / Sarullēts TachoSil sterilā iepakojuma. Neaktīvā virsma slodzes izturīga un elastīga no papildus materiāla.
86	Bezkarkasa sirds vārstuļu transplantāti	Kseno bioprotēze balstīta uz ilggadēju implantācijas pieredzi ne mazāk kā 10 gadiem un publicētiem klīniskiem pētījumiem / Komplektā ar integrētu turētāja sistēmu vieglai protēzes fiksācijai pirms iešūšanas / Vārstules darināšanā izmantota AOA antikalcifikācijas tehnoloģija ar glutāraldehīdu / Iespēja izmantot modificēto subkoronāro implantācijas tehniku ar trim protēzes konfigurācijām – iesaistot aortas loka pamatni un 2 ekscidētiem sinusiem, iesaistot aortas loka pamatni un 3 ekscidētiem sinusiem un pilnīgi subkoronāru. / Vārstules augstums minimāli 9 mm virs augstākās komissūras / vidējais hemodinamikas gradients ne lielāks par 6.5 mmHg staba pēc 5 gadu follow – up rezultātiem. / Vidējais efektīvais atveres laukums ne lielāks par 2.0 cm2 pēc 5 gadu follow – up rezultātiem / Izmēri / 19,21, 23, 25, 27, 29 mm – aortālie / Komplektā jāpiegādā visi implantācijai nepieciešamie piederumi.
87	Sirds vārstuļu konduīts ar cilindrisku aortas protēzi	Protēze ar cilindrisku formu un ar konisku vārstules gala formu. / Protēzes materiāls – Hemashield, impregnēts ar kolagēnu. / Vārstuļa materiāls “Pyrolitic carbos” ar atvērumu 78° - 85° / Izmēri: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – Gredzena diametrs / 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34 – Protēzes diameters / Grafta garums 10 – 12 cm

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
26	Plastikāta produktu komplekts hemodialīzes un ultrafiltrācijas
nodrošināšani ( C)
Komplekts paredzēts darbam ar nepārtrauktās nieru aizstājteapijas aparātu DIAPACT CRRT
Komplekta sastāvs:
1.Hemofiltrācijas /hemodialīzes maģistrāļu komplekti Diapact CRRT aparātam	(1gab)
   Maģistrāļu komplekti paredzēti sekojošu terapijas veidu veikšanai:
   Nepārtrauktās: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF
   Intermitējošās: HF,HD,HFD

2. Bikarbonāta substitūcijas šķīdums	(8 gb.)

Bikarbonāta hemofiltrācijas(substitūcijas) šķīdums bez kālija.
Dubultiepakojuma maisu sistēma sastāvoša no diviem maisiem(4445 ml un 555 ml ),
bez lateksa un plivinilhlorīda ,osmolaritāte-292 mOsm/l	(3 gb.)

Bikarbonāta hemofiltrācijas (substitūcijas)šķīdums ar kāliju 2 mmol/l Dubultiepakojuma maisu sistēma sastāvošiem no diviem maisiem (4445 ml un 555 ml) , bez lateksa un polivinilhlorīda , osmolaritāte 296 mOsm/l	(4 gb.)

Bikarbonāta hemofiltrācijas(substitūcijas) šķīdums ar kāliju 4 mmol/l
Dubultiepakojuma maisu sistēma sastāvoša no diviem maisiem (4445 ml un 555 ml ), bez lateksa un plivinilhlorīda , osmolaritāte 300 mOsm/l	( 1 gb.)

3.Hemofiltrs	(1 gb.)

Membrānas materiāls:	 polisulfons ar iekšējo diametru 200 m un 40 m	sieniņas biezumu,
asins un dialīzes šķīduma konekcijas standartu EN 1283.

Pārējo daļu materiāli:	korpuss	polikarbonāts
membrānu savienotājdaļa	poliuretāns
slēdzējriņķis	silikons
Sterilizācija:	gamma

Aktīvā darbības virsma:	1,5 m2

Klīrens (asins plūsma 300ml/h):	Urea	250 ml/min
Fosfāti	224 ml/min

Adaptēts un testēts darbam ar aparātu Diapact CRRT un nodrošina ražotāja garantētu procedūras kvalitāti un un pacienta drošību.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
27	Cimdi, maskas, cepures, bahilas
1	Sejas maskas premium			12. gab.
1.1	Ķirurģiskā sejas maska, aizsienama
1.2	Vismaz 6 kārtu materiāls, bakteriālā filtra efektivitāte, vismaz 99 %.
1.3	Maska nesatur lateksu un stiklplastu, stieple maskas augšpusē
1.4	Ar aizsardzību pret briļļu aizsvīšanu.
1.5	Maskas augšējā malā iestrādāta porolona josla pret briļļu aizsvīšanu
1.6	Materiāls,vismaz 160 mmHg - šķidruma rezistence (ASTM 1862)
1.7	Maska nelaiž cauri asinis un citus šķidrumus
2	Māsu cepures beretes tipa			4. gab.
2.1	Gaisa caurlaidīgs materiāls, beretes forma
2.2	Materiāls – stingrs, neausts, spunbonds, polipropilēns.
2.3	Nesatur lateksu.
3	Ķirurgu cepure Astronaut tipa			5.gab.
3.1	Gaisa caurlaidīgs materiāls
3.2	Astronauta tipa, kas pilnībā nosedz galvas mataino daļu un aizsienama ap kaklu un nosedz plecu daļu.
3.3	Sviedru uztveršanas lenta.
3.4	No stingra elpojoša, neausta materiāla.
3.5	Nesatur lateksu.
4	Sterilie ķirurģiskie cimdi (pāri)			7.pāri.
4.1	Cimdu pamatmateriāls ir dabīgais latekss. Trīskārtu materiāls: apakšējais slānis - nitrils, vidējais slānis - latekss sajaukumā ar nitrilu, virsējais slānis - latekss.
4.2	Krāsa: kremkrāsa
4.3	Elektroniski testēti, laba taktīlā jūtība, proteīna daudzums lateksā nulle miligrami uz gramu lateksa.
4.4	Ūdenī ekstrahējamo proteīnu daudzums zemāks par 50 mg/g.
4.5	Vīrusus caurlaidība: apstiprināta ar ASTM F 1671 standarta tekstu
4.6	Sterili (sterilizēti ar starojumu vai etilēna oksīdu),uz iepakojuma jābūt norādēm par ražošanas datumu un derīguma termiņa beigu datumu; izmēri no 5,5, līdz 9,0
4.7	Izstiepjamība līdz plīšanas momentam (Elongation at break) lielāka par 850%;
4.8	Cimdu garums ar pagarinātu aproci 290-299mm:
4.9	Cimdu biezums plaukstai 0.16-0.20mm
4.10	Cimda aproces daļa ar papildus iestrādātām vertikālām rievām labākai cimda noturībai apakšdelma daļā, aproces mala – rullēta
4.11	Arējai virsmai jābūt mikroteksturētai gan plaukstā, gan pirkstu galos. Saskarsmē ar jebkādu šķidrumu cimdi paliek pilnībā neslīdīgi
4.12	Cimdu ražošanā netiek izmantota cimdu hlorinācija
4.13	Cimdiem veikts vīrusu caurlaidības tests
4.14	Ādas kairinājuma pārbaude ar ISO 10993-10 standarta testu.
4.15	Cimdu iekšpuse pārklāta ar ādu saudzējošu slāni, kas satur ProVitamīnu B5, Glicerīnu, Glukono laktonu un čitosanu
5	Sterilie ķirurģiskie cimdi, nepūderēti. Sintētisks materiāls ,nesatur lateksu.			2.pāri
5.1	Cimdu izejmateriāls: sintētisks ,izmēri no 5.5 līdz 9.0. Trīskārtu materiāls: apakšējais slānis - nitrils, vidējais slānis - nitrils sajaukumā ar neoprēnu, virsējais slānis - neoprēns.
5.2	Iekšējais slānis: Sintētisks Nitrila pārklājums. Ieziests ar CPC (cetilpiridinum hlorīds), darvānu L un silikonu, pūderis : < 2.0 mg/cimdā
5.3	Ķīmiskais sastāvs: Cinka Dibutilditiocarbonāts (ZDBC) izmantots starp slāņiem
5.4	Proteīni : nesatur dabiskā lateksa proteīnus un alergēnus.
5.5	Krāsa: gaiši brūna
5.6	Cimda garums : 305 mm, plaukstas platums : 99mm -+ 5mm
5.7	Cimdu blīvums: Aproce – 0,14 mm; plauksta – 0,14 mm; Pirkstu daļa – 0,17 mm.
5.8	Dūrienu izturība (pēc EN 455 AQL 1.5) 0,65 AQL
5.9	Piespiedu plēšana pirms paātrinātās novecošanas (pēc EN455-2 ≥ 9N): 10N
5.10	Piespiedu plēšana pēc paātrinātās novecošanas (pēc EN455-2 ≥ 9N, 7 dienas 70° cepeškrāsnī): 10N
5.11	Izstiepšana ar spēku pēc paātrinātās novecošanas (pēc ASTM D3577 ≥ 490% 7 dienas 70° cepeškrāsnī): 865– 924%
5.12	Izstiepšana ar spēku pirms paātrinātās novecošanas (pēc ASTM D3577 ≥ 650%): 924 – 963%
6	Nesterilie cimdi			10. pāri
6.1	Hipoalerģiski, nepūderēti, pamatmateriāls sintētika, nitrils
6.2	Cimdi pagarināti – 300 mm
6.3	Cimdu krāsa – violeta
6.4	Nesatur proteīnus un alergēnus
7	Bahilas			26. pāri
7.1	Elpojošs materiāls, gumijota, rievaina bahilu pēdas daļa, kas novērš slīdēšanu
7.2	Biezs materiāls, nesatur lateksu un nelaiž cauri asinis un citus šķidrumus.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
    28 Operāciju veļas komplekts aorto - koronārai šuntēšanai

		komplektā
1	Ķirurģiskie halāti, garums 135 cm, L izmērs , bez lateksa	1 gab.
2	Ķirurģiskie halāti, garums 150 cm, XL izmērs , bez lateksa	5 gab.
3	T-veida operācijas palags 180/290x363 cm ar izgriezumu, tajā integrēti anestēzijas palags un rokas balsta autiņi, izgriezums izklāts ar incīzijas plēvi 25x35 cm, vieta ap operācijas lauku papildus izklāta ar uzsūcošu materiālu, instrumentu atrašanās vieta izpolsterēta ar poliuretānu, 6 sūkņu/diatermijas somas 28x30 cm un 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna,	1.gab
4	Iepakojumā atrodas neilona lipekļi 10 x 55cm (bez lateksa), kas paredzēti drenu un/vai koagulalora vadu nostiprināšanai un MAR līniju fiksācijai	4.gab
5	Mayo galda pārklājs 80x140 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu.	2.gab
6	Vidējie adhezīvie autiņi 90x79 cm no uzsūcoša materiāla ar lipīgu garāko malu	3 gab.
7	Sūkņa caurules ( bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 0,7 cm. Sukņa drenas abos galos nepieciešami elastīgi savienojuma konektori	1.gab
8	Sūkņa uzgalis Jancauer tipa	1.gab
9	Instrumentu galda pārklājs 190x200 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu slāni	1.gab
10	Starpenes palags 187x241 cm.	1.gab
11	Ortopēdiskās zeķes ar fiksējumu potītes rajonā.	2 gab.
12	Palags (zem pacienta) 145x195 cm ar škidruma uzsūcošu slāni.	1 gab
13	El. koagulaloru tīrītājs.	2 gab
14	Galda pārklājs 112x210 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu slāni	1 gab
15	Ķirurģiskie roku dvieļi	3 gab
16	Kokvilnas operāciju dvieļi 57x38 cm	2 gab
17	Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem (adatu, skalpeļu u.c), to uzskaitei, izmēri 9x12 cm, augstums 3,5 cm, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem. 10 lodziņi katrā pusē, ar papildus izņemamu un pielīmējama pie galda virsmas adatu uzskaites bloku. Kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas. Kastīte fiksējama pie galda virsmas.	1 gab
18	Materiāla apraksts komplektam ( halāti un palagi) ar precīzu norādi brošūrā:
18.1	3-kārtu polipropilēna materiāls
18.2	Baktēriju caurlaidības iespējamība pēc TBAC testa - 400,2 (AMS 5)
18.3	Elementārdaļiņu atdalīšanās pēc TBAC testa – 698 vienības lietojot Hiac Royco lāzera skaitīšanu elementārdaļiņām (LPC)
18.4	Ūdens caurlaidības iespējamība – 55 vadoties no Hidrostatiskā Ūdens necaurlaidības testa 200 cm staba
18.5	Asins caurlaidību iespējamība – 1,13% (g/g%)
18.6	Materiāla degšana aušanas virzienā – 0 mm/sek.
18.7	Materiāla degšana šķērsvirzienā – 0 mm/sek.
18.8	Gaisa caurlaidība jeb materiāla elpošana – 348 l/m2.s
18.9	Pievienot testa rezultātus pēc EN 13795:2011 standartiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
        29 Operāciju veļas komplekts vārstuļu protezēšanai

1	Standarta ķirurģiskie halāti, garums 150 cm, iepakoti kopā ar celulozes salvetēm, XL izmērs	4. gab.
2	Ķirurģiskie halāti, garums 150 cm, L izmērs , bez lateksa	1.gab.
3	T-veida operācijas palags, izmērs ne mazāks kā 200/297cm x 317cm ar izgriezumu, tajā integrēti anestēzijas palags un rokas balsta autiņi, izgriezums izklāts ar incīzijas plēvi, izmērs ne mazāks kā 30 x 50 cm, vieta / ap operācijas lauku papildus izklāta ar Drisite* materiālu, instrumentu atrašanās / vieta izpolsterēta ar poliuretānu, iepakojumā atrodas 3 neilona lipekļi, kas peredzēti / drenu un/vai koagulatora nostiprināšanai	1.gab.
4	Iepakojumā atrodas neilona lipekļi 10 x 55 cm, (bez lateksa), kas paredzēti drenu un/vai koagulalora vadu nostiprināšanai un MAR līniju fiksācijai	4.gab.
5	Meijo galda pārklājs 80x140 cm no zaļa polietilēna materiāla, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu ( Drisite* materiālu)	1.gab.
6	Vidējie adhezīvie autiņi 90x79 cm no uzsūcoša materiāla ar lipīgu garāko malu	5. gab.
7	Sūkņa caurules ( bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 0,7 cm. Sūkņa drenas abos galos nepieciešami elastīgi savienojuma konektori	1.gab.
8	Sūkņa uzgalis Jancauer tipa	1.gab.
9	Sūkņu/diatermijas somas 40x30 cm ar 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna	5.gab.
10	Sūkņu/diatermijas somas 28x30 cm ar 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna	1.gab.
11	El. koagulatoru tīrītājs	1.gab.
12	Instrumentu galda pārklājs 200 x210 cm no zaļpelēka polietilēna, kas papildus izklāts ar DRISITE* slāni	1.gab.
13	Salocītas ķirurģiskas salvetes 10x10 cm , neausta materiāla	4. gab.
14	Galda pārklājs 112x210 cm no zaļpelēka polietilēna, kas papildus izklāts ar DRISITE *slāni	1.gab.
15	Kokvilnas operāciju dvieļi 57x38 cm	2. gab.
16	Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem (adatu, skalpeļu u.c.), to uzskaitei, izmērs ne mazāks kā 9x12 cm, augstums 3,5 cm, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem. 10 lodziņi katrā pusē, ar papildus izņemamu un pielīmējamu pie galda virsmas adatu uzskaites bloku. Kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas. Kastīte fiksējama pie galda virsmas.	1. gab.
17	Komplekts iepakots kopējā sterilā iepakojumā, tiek izmatots akūtās situācijās
18	Materiāla apraksts komplektam ( halāti un palagi) ar precīzu norādi brošūrā:
18.1	3-kārtu polipropilēna materiāls
18.2	Baktēriju caurlaidības iespējamība pēc TBAC testa - 400,2 (AMS 5)
18.3	Elementārdaļiņu atdalīšanās pēc TBAC testa – 698 vienības lietojot Hiac Royco lāzera skaitīšanu elementārdaļiņām (LPC)
18.4	Ūdens caurlaidības iespējamība – 55 vadoties no Hidrostatiskā Ūdens necaurlaidības testa 200 cm ūdens staba
18.5	Asins caurlaidību iespējamība – 1,13% (g/g%)
18.6	Materiāla degšana aušanas virzienā – 0 mm/sek.
18.7	Materiāla degšana šķērsvirzienā – 0 mm/sek.
18.8	Gaisa caurlaidība jeb materiāla elpošana – 348 l/m2.s
18.9	Pievienot testa rezultātus pēc EN 13795:2011 standartiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
        30	Šuvju materiālu komplekts
Kārta	Materiāls	Adatas
		usp		veids		izliek. (loks)		garums mm				Piezīmes	cm un gab. 1 ster.pak.	skaits 1 kompl.
Aponeirozei	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2		Univ.		1\2	40				vismaz 15-šķiedru diegs	75	1
Aneirismām	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Apaļas		1\2	2x36				tieva adata	90	1
Kanulācijai	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Apaļas		1\2	2x26				vismaz 15-šķiedru diegs	90	1
Kanulācijai	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		3-0		Apaļas		1\2	2x17				vismaz 15-šķiedru diegs	90	1
Kanulu fiksācijai	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2					vismaz 15-šķiedru diegs	3x45	2
Kanulu fiksācijai	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		3-0		Griez.		3\8		24				45	1
Kanulu fiksācijai	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		1		Duroša		1/2		26				75	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		2-0		Apaļas		1\2			2x26			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		2-0		Univ.		1/2			2x26			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		2-0		Apaļa		1/2			26			75	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		2-0		Apaļa		1\2			36x2			120	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		2-0		Univ.		1/2			2x17			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		3-0		Apaļas		1\2			2x26			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		3-0		Apaļa		1\2			36x2			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		3-0		Apaļa		1/2			2x22			90	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		4-0		Apaļas		1\2			2x26			90	3
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		4-0		Apaļa		1/2			2x26		Divas malnas adatas	120	1
Kardioplēģijai	Polipropilēna poliolefīns		4-0		Apaļa		3/8			17			90	2
Kalcinētu as/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		5-0		Apaļas		3\8			2x9,30		Diegs pie savienojuma paši tievs	60	1
Kalcinētu as/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		4-0		Apaļas		1/2			2x13		Diegs pie savienojuma īpaši tievs	75	1
Kalcinētu as/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		5-0		Apaļas		1/2			2x13		Diegs pie savienojuma īpaši tievs	60	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		5-0		Apaļas		1\2			2x17			90	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		6-0		Apaļas		3\8			2x13		Adatas ar silikonizāciju	75	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		6-0		Apaļas		1\2			2x13			75	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		6-0		Apaļas		3\8			2x13		melnas adatas	75	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas		3\8			2x9,30		Adatas ar silikonizāciju	75	3
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas		3\8			2x9,30		melnas adatas Volframa-rēnija	75	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas		3\8			2x9,30		melnas adatas Volframa-rēnija	75	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas		3\8			2x9,30	Volframa-rēnija sakausējums		60	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas kalc.		3\8			2x9,30	Adatas ar silikonizāciju		75	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		7-0		Apaļas		3\8			2x9,30	Adatas ar silikonizāciju		45	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		8-0		Apaļas		3\8			2x6,35	Adatas ar silikonizāciju		45	2
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		8-0		Apaļa		3/8			2x6,5	2 melnas adatas		75	1
As/v anastamozēm	Polipropilēna poliolefīns		8-0		Apaļas		3\8			2x6,5	Volframa-rēnija sakausējums		45	2
Krūšu k.slēgšanai	Ķirurģiskais tērauds		6		Univ.		1\2			48			4x45	1
Perikarda retrakcijai	Polimēra poliamīds 6-6, ar vaska pārklājumu		2-0		Griezoša		3\8			26			75	6
V.zaru liģēšanai	Polimēra poliamīds 6-6, ar vaska pārklājumu		3-0					12x45	1
Zemādai	poliglaktīns 910, ar poliglaktīna unCa pārkl.		2-0		Apaļa		1/2			48			70	2
Zemādai	poliglaktīns 910, ar poliglaktīna unCa pārkl.		3-0		Griezoša		3/8			19			45	3
Zemādai	poliglaktīns 910, ar poliglaktīna unCa pārkl.		3-0		Griezoša		3/8			30			70	1
Zemādai	poliglaktīns 910, ar poliglaktīna unCa pārkl.		0		Apaļa		1/2			70			70	3
Zermādai	Polidiaksanons		3-0		Griezoša		3/8			24			70	1
Zemādai	Antibakterials poliglaktīns 910, ar poliglaktīna un Ca pārkl.		2-0		Apaļa		1\2			36	antibakteriāls		90	1
Zemādai	Antibakterials poliglaktīns 910, ar poliglaktīna un Ca pārkl.		0		Univ.		1\2			36	antibakteriāls		90	1
Zemādai	poliglaktīns 910, ar poliglaktīna unCa pārkl.		3-0		Griezoša		3/8			30			70	2
Zemādai	Antibakterials poliglaktīns 910, ar poliglaktīna un Ca pārkl.		0		Griezoša		1\2			40	antibakteriāls		90	2
Zemādai	Antibakteriāls polidiaksanosn		2-0		Griezoša		3/8			24	Antibakteriāls		45	1
Kājas zemādai	Antibakterials poliglaktīns 910, ar poliglaktīna un Ca pārkl.		2-0		Griezoša		1\2			36	antibakteriāls		90	2
Ādai	Poliglaktīns 910, ātri uzsūcošs		3-0		Griezoša		3\8			24	ātri uzsūc.		70	2
Ādai	Antimikrobu līme						0,7 ml	1
Ādai	Bezmezglu audu kontrolēšanas ierīce						1
Hemostāzei	Kaulu vasks, 2,5 g						2,5 ml	2
Hemostāzei	Sintētiskais audu adhezīvs						0,5 ml	1
Hemostāzei	Plūstošā matrice ar trombīnu						8-11ml	1
Hemostāzei	Marles veida oks. reģenerēta celuloze						5x7.5 cm	1
Hemostāzei	Blīva oks. reģenerēta celuloze						5x7.5 cm	1
Hemostāzei	Šķiedrveida oks. reģenerēta celuloze						2,5 x5 cm	1
Hemostāzei	Šķiedrveida oks. reģenerēta celuloze						10,2x10,2 cm	1
Hemostāzei	Neausta oks. reģenerēta celuloze						2,5 x5 cm	1
Hemostāzei	Lokālās hemostāzes sūklis lielkalibra arteriālai asiņošanai Everest Herkuless tipa						1
Kateteriem	Diskveida pārsējs pies. ar hlorheksadīnu						1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		1		Apaļa		1\2			2x70	pastiprināta		75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1/2			2x17	6x3mm		8x75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1/2			2x17	6x3mm		75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1\2			2x17			8 x 75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1\2			2x26			4x75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1\2			2x17	TFE 3x3x1,5		8x75	1
Vārstuļiem	Etilēnteraftalāts ar polibutilāta pārklājumu		2-0		Univ.		1\2			2x17	TFE 6x3x1,5		4x75	1
Paliktņi	Politetrafluoretilēna paliktņi						3 x 6mm	1
Paliktņi	Politetrafluoretilēna paliktņi						20 x 40mm	1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.

31	Koronāro šuntu un vārstuļu stabilizācijas un veidošanas komplekts

Pielietojums		Materiāls	Adatas				Garums cm vai gab 1 ster. pak.	Skaits 1 kompl.
			USP	Veids	Izliekums ( loks)	Garums mm +/- 1 mm
	Obligātas prasības :
1) Piedāvājumam jāpievieno ražotāja jaunākais katalogs ķirurģiskajam šujamam materiālam un katalogi vai brošūras, kur ir aprakstīti prasītie speciālie ķirurģiskie produkti! Ja piedāvājumā ir vairāku ražotāju produkcija, tad katalogi no visiem ražotājiem ! Katalogā jābūt atzīmētām piedāvātajām pozīcijām. Piedāvājumi bez pievienota kataloga vai brošūrām - netiks izskatīti !
2) Var tikt prasīti paraugi, kas būs jāiesniedz 10 dienu laikā no pieprasījuma brīža. Paraugi var tikt prasīti, lai varētu izvērtēt piedāvātā ķirurģiskā šujamā materiāla un pārējo ķirurģikā pielietojuma produktu atbilstību izvirzītajām specifikācijas prasībām. Īpaša vērība tiks vērsta pozīcijām, kuras nebūs atrodamas katalogos.
3) Piedāvātajam ķirurģiskajam šujamajam materiālam jāatbilst šādām prasībām : Obligāti jābūt dubultam sterilam iepakojumam, ar iekšējo iepakojumu- folija aploksni uzsūcošajiem ķirurģiskajiem diegiem; vai vismaz vienam iepakojumam - folija aploksnei. Uz folija aploksnes visa informācija par diegu : ķīmiskais sastāvs, pīts vai monofilaments, krāsa, USP un metriskais garums. Visa informācija par adatu :ražotāja apzīmējums, izliekums, garums, adatas tips, zīmējums reālā izmērā. Ērti atverams kartona iepakojums : uz tā norādīts vismaz diega USP. Kartona atvēršanas vieta iezīmēta, viegli noplēšama, zem tās satveršanai ērti novietota adata. Diegu kastītēm sānos jābūt identiskai informācijai, arī svītrkodam, vēlams QR kodam. Piegādes brīdī derīguma termiņš vismaz 2 gadi.
4) Adata nedrīkst zaudēt parametrus pie atkārtotas mīksto audu penetrācijas; tās diametram jāatbilst diega izmēram, savienojuma vietai ar diegu jābūt nemanāmai un stiprai. Diegam labi jātur mezgli, sienot nedrīkst plīst. Pītie diegi nedrīkst plūksnoties, monofilamenti ar mazu atmiņas efektu, polipropilēns iepakots vai nu garajā iepakojumā vai uz plastikāta spolītes.
5) Jāpievieno CE sertifikāts ar atbilstošu derīguma termiņu, kurā uzskaitīti visi piedāvāto produktu nosaukumi.
1	Koronāro artēriju "bypass" protēzes- vaļēju t.s.''medus šūnu'' poru struktūras protēzes ar poru izmēru 0,93mm un sieniņu biezumu 0,21mm. Ø 7 vai 8 mm, 40 cm.							0,25
2	Koronāro artēriju "bypass" protēžu aplikācijas vienreizējas lietošanas instruments, 13 cm							0,25
3	Hemostazei	Kolagēna plāksnīte					8 x 5 cm	1
4	Hemostazei	Kaulu vasks					2,5 gr	1
5	Aponeirozei	Pīts poliesters	2	Tapercut	1/2	40	75	2
6	Kanulācijai	Pīts poliesters	2/0	Apaļās	1/2	2 x 26	90	5
7	Kanulācijai	Pīts poliesters	3/0	Apaļās	1/2	2 x 17	90	1
8	Kanulācijai	Pīts poliesters	2/0	Apaļās	1/2	2 x 17	75	1
9		Poliestera balta 5 mm plata lente		Trulas	1/2	2 x 65	50	0.25
10	Kanulu fiksācijai	Pīts poliesters	2				3 x 45	2
11	Kanulu fiksācijai	Pīts poliesters	3/0	Griezoša	3/8	24	45	1
12	Kanulu fiksācijai	Pīts poliesters	2/0	Griezoša	3/8	30	75	2
13	Kardioplēģijai	Polipropilēns	3/0	Apaļās	1/2	2 x 26	90	1
14	Kardioplēģijai	Polipropilēns	4/0	Apaļās	1/2	2 x 26	90	4
15	Kardioplēģijai	Polipropilēns	4/0	Apaļās	3/8	2 x 17	90	2
16	Aortas anatomozei	Polipropilēns ar PTFE pledžetu ovālu, izmērs 3 x 6 x 1,5 mm	4/0	Apaļās	1/2	2 x 17	90	0,5
17	Aortas anatomozei	Polipropilēns ar PTFE pledžetu ovālu, izmērs 3 x 6 x 1,5 mm	4/0	Apaļās	1/2	2 x 26	90	0,5
18	As/v anastomozēm	Polipropilēns	5/0	Apaļās	1/2	2 x 17	90	2
19	As/v anastomozēm	Polipropilēns "memory free" iepakojumā	6/0	Apaļās	1/2	2 x 13	2 x 75	0,25
20	As/v anastomozēm	Polipropilēns "memory free" iepakojumā	7/0	Apaļās melnās	3/8	2 x 10	2 x 60	0,25
21	As/v anastomozēm	Polipropilēns "memory free" iepakojumā	8/0	Apaļās melnās	3/8	2 x 6	2 x 45	0,25
22	As/v anastomozēm	Polipropilēna un neilona kombinēts diegs	7/0	Apaļās melnās	3/8	2x 10	75 cm	0.25
23	As/v anastomozēm	Polipropilēna un neilona kombinēts diegs	6/0	Apaļās melnās	3/8	2 x 10	75 cm	0.25
24	Krūšu k. slēgšanai	Metāla stieple	6	Tapercut	1/2	48	4 x 45	1
25	Perikarda retrakcijai	Pīts poliamīds 6.6	2/0	Griezoša Take off	3/8	30	8 x 45	1
26	Perikarda retrakcijai	Pīts zīds	2/0	Griezoša Take off	3/8	30	4 x 45	1
27	Perikarda retrakcijai	Pīts poliamīds 6.6	2/0	Griezoša	3/8	26	75	1
28	V.zaru liģēšanai	Pīts poliamīds 6.6	3/0				12 x 45	1
29	Zemādai	Uzsūcošs Glikonāta monofilaments	0	Griezoša	1/2	36	90	1
30	Kājas zemādai	Uzsūcošs Glikonāta monofilaments	2/0	Griezoša	1/2	36	90	1
31	Ādai	Ātri uzsūcošs pīts diegs	3/0	Griezoša	3/8	24	90	1
32	Audu pārdalīšanai	Skalpeļu asmeņi					Nr.11-24	3
33	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 26	8 x 75	0,25
34	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 17	8 x 75	0,25
35	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 26	4 x 75	0,25
36	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 17	4 x 75	0,25
37	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 26	75	0,25
38	Vārstuļu implantācijai	Pīts poliesters ar PTFE pledžetu ovālu 3 x 6 x 1,5 mm	2/0	Apaļas	1/2	2 x 18	75	0,25

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
        36	Medicīniskais ķirurģisko šuvju palikņu fetrs – filcs, komplekts

Produkta apraksts:
• Ķirurģiskais Filcs ir izgatavots no PTFE (politetrafluoretilēna) vai poliestera
(Polietilēntereftalāta) šķiedras. Tie ir pieejami dažādos izmēros, biezumos un atšķiras pēc caurlaidības.
• ķirurģiskie tamponi ir izgatavoti no PTFE filca un ir pieejami dažādos izmēros un apaļās, kvadrātveida, ovālās un taisnstūra formās.
• ķirurģiskās lentas ir izgatavotas no PTFE vai poliestera šķiedrām.
• PTFE un poliestera ķirurģiskais filcs tiek izmantots dažādos pielietojumos vispārējā, asinsvadu un sirds operācijās. Tas visbiežāk tiek izmantots kā ielāps, balsts šuvēm, un kā kambaru miokarda segmentu aizvietošanas materiāls pēc rezekcijas.
• PTFE filca tamponi tiek izmantoti kā balsta elements šuvēm, ja pastāv šuvju nepietiekamības risks, izmantojot esošos miokarda audus. Šie tamponi tiek izmantoti dažādās ķirurģiskās procedūrās, piemēram: asinsvadu slēgšana, starpsienas defekta slēgšana, miokarda slēgšana, aknu parenhīmas defekta slēgšana un sirds vārstuļu šūšana.
• PTFE un poliestera ķirurģijas lentes ir lietojamas audu tuvināšanas un savilkšanas nolūkos, un kā pagaidu vai pastāvīga ligatūra.

Izmērs cm	Biezums mm	Vienību skaits iepakojumā
0,6 x 5,1	1.65	10
1,3 x 10,2	1.65	10
2,5 x 2,5	1.65	10
2,5 x 10,2	1.65	10
2,5 x 15,2	1.65	10
5,1 x 5,1	1.65	10
10,2 x 10,2	1.65	5
15,2 x 15,2	1.65	5
1,0 x 15,0	1.85	20
2,5 x 2,5	1.85	5
10,2 x 10,2	2.87	5
15,2 x 15,2	2.87	5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
40 Sirds vārstuļu protēzes (mehāniskās-divviru ar rotējošu iekšējo gredzenu	un izejas trakta disku kustības protektoru mitrālai protezēšanai)
Sirds vārstuļu protēzes – divviru ar:
- rotējošu mehānismu:
- okludējošo disku eņģu mehānismi aizsargāti ar speciālām arkām
- rīs šuvju marķējumi aortālajiem un četras atzīmes mitrālajiem vārstuļiem
- rotācijas gredzens no retngenkontrastējama materiāla, nodrošināta rotācija asu griezes virziena maiņa attiecībā pret obstrukciju
- SELF-WASHING mehānisms, kas samazina asins formelementu agregāciju un trombotiskā tīkla veidošanās iespēju
- 85 grādu atvēruma leņķis diskiem
- kustīgām arkām 55 – 60°, veicina vārstuļa ātrāku aizvēršanos.
Vārstuļa materiāls – “Pyrolytic carbon”
Manžeta – “Double-velour” konstrukcija.

Izmēri
Standartizēts izmērs, mm	Annulus Diametrs, mm	Pilns atvērums, mm	Implantācijas augstums,mm Aortālais	Implantācijas augstums, mm / Mitrālais	Ģeometriskās virsmas platība, cm²
17	17,0	8,4 - 10,6	5,4	2,3	1,63 – 1,87
19	19,0	9,3 - 11,5	5,7-5,9	2,8	2,06 – 2,39
21	21,0	10,2 - 12,5	6,1-6,7	3,3	2,55 – 2,90
23	23,0	11,7 - 13,7	5,6-7,3	3,3	3,09 – 3 45
25	25,0	11,7 - 13,9	6,1-7,6	3,8	3,67 – 4,02
27	27,0	11,7 - 14,9	6,9-8,5	6,1	4,41 – 4,69
29	29,0	11,7 - 16,1	9,1	6,5	4,4 – 5,44
31	31,0	12,2	7,1	7,1	5,18
33	33,0	12,2		7,1	5,18

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.

        41	Sirds vārstuļu protēzes (mehāniskās-divviru ar rotējošu iekšējo gredzenu
        un izejas trakta disku kustības protektoru aortālai protezēšanai)
Sirds vārstuļu protēzes – divviru ar:
rotējošu mehānismu:
okludējošo disku eņģu mehānismi aizsargāti ar speciālām arkām
trīs šuvju marķējumi aortālajiem un četras atzīmes mitrālajiem vārstuļiem
rotācijas gredzens no retngenkontrastējama materiāla, nodrošināta rotācija asu griezes virziena maiņa attiecībā pret obstrukciju
SELF-WASHING mehānisms vai analogs, kas samazina asins formelementu agregāciju un trombotiskā tīkla veidošanās iespēju
85 grādu atvēruma leņķis diskiem
kustīgām arkām 55 – 60°, veicina vārstuļa ātrāku aizvēršanos.
Vārstuļa materiāls – “Pyrolytic carbon”
Manžeta – “Double-velour” konstrukcija.
Modificēts vārstulis ar uzlabotu konstrukciju – (palielināta ģeometriskā virsma) un jauno rotācijas mehānismu. Laba hemodinamika nodrošināta sakarā ar palielināto “effective orifice Area”- EOA.
Piemērots aortālai pozīcijai sevišķi šauras aortas slimniekiem.
Izmēri 17, 19, 23, 25, 27, 29

Izmērs	Iekšējais diametrs	Atveres laukums
17	15,9	1,87
19	17,8	2,39
21	19,6	2,90
23	21,4	3,45
25	23,0	4,02
27	24,9	4,69
29	26,8	5,44

Ar transvalvulāro spiediena gradientu:
19 mm – 6,69 mm Hg
21 mm – 3,45 mm Hg
23 mm – 2,10 mm Hg

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
42	Sirds vārstules protēzes (divdisku ar rotējošu iekšējo gredzenu, uzlabotu -
        vienkāršotu eņģes mehānismu un šujamo manžeti 4,-4,2 mm
Audu gredzena un ārējā šujamā gredzena starpība nepārsniedz 4 – 4,2 mm visām pozicijām;
- Elastīgs un ekstraplastisks šujamais gredzens;
- Disku kustīgums 78°;
- Disku materiāls testēts “Pyrolite” papildus pārklāts ar grafīta substrātu;
- Vārstuļa gredzens veidots no monolīta “Pyrolite” un armēts ar titānu;
- Brīvi rotējošs iekšējais gredzens;
- Profila augstums 11 mm un 21, 23 mm AOV 9,3; 10,3 un 11,4 mm
Tehniskie rādītāji:
Vārstules izmērs / Standarta	AORT	MITR	Audu gredz.diam.	Iekšējā gredz.diam.	Atveres laukums	AOV ārējā gredz.diam.	MV ārējā gredz.diam.	Profila augstums
16	#	#	16,2	14,7	1,59	20,8	20,8	9,3
18	#	#	18,8	14,7	1,59	21,6	21,6	9,3
19	#	#	19,8	14,7	1,59	24,0	-	9,3
21	#	#	21,8	16,7	2,07	26,0	26,1	10,3
23	#	#	23,8	18,5	2,56	28,0	31,6	11,4
25	#	#	25,8	20,5	3,16	30,0	33,6	12,3
27	#	#	27,8	22,5	3,84	32,0	35,6	13,6
29	#	#	29,8	24,2	4,44	34,0	37,6	14,3
31	#	#	31,8	24,2	4,44	36,0	39,6	14,3
33		#	33,8	24,2	4,44	-	41,7	14,3

Vārstules izmērs / Reducētā	AORT	MITR	Audu gredz.diam.	Iekšējā gredz. diam.	Atveres laukums	AOV ārējā gredz. Ø	MV ārējā gredz.diam.	Profila augstums
19	#		18,8	14,7	1,59	22,8	-	9,3
21	#		20,8	16,7	2,07	24,8	-	10,3
23	#		22,6	18,5	2,56	26,6	-	11,4
25	#		25,0	20,5	3,16	29,0	-	12,3
27	#		27,0	22,5	3,84	31,0	-	13,6
29	#		29,0	24,2	4,44	33,0	-	14,3

Vārst. izmērs Supraanual pozicijā	AORT	MITR	Audu gredz.diam.	Iekšējā gredz.diam.	Atveres laukums	AOV ārējā gredz.diam.	MV ārējā gredz.diam.	Profila augstums
19S	#		-	14,7	1,59	23,7	-	9,3
21S	#		-	16,7	2,07	26,1	-	10,3
23S	#		-	18,5	2,56	28,3	-	11,4
25S	#		-	20,5	3,16	31,1	-	12,3
27S	#		-	22,5	3,84	33,5	-	13,6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
        47	Sirds vārstuļu „klusās darbības” mehāniskās protēzes

Sirds vārstuļu mehāniskās protēzes - divviru ar rotējošo mehānismu,
trīs šuvju marķējumi aortālajiem un četras atzīmes mitrālajiem vārstuļiem
“Atvērts” vārstuļu lapiņu fiksācijas mehānisms („Open Pivot”). Mehānisms nesatur nekādu dobumu vai caurumu, pasargā no trombu formēšanas. „Open Pivot” vārstuļu dizains nodrošina pastāvīgo asins caurplūdi gan atvērtā, gan slēgtā pozīcijā.
Zemākais in-vivo mean pressure gradients
Palielinātā in-vivo efektīvā virsma
Minimālais profila augstums samazina subaortālā iekaisuma varbūtību.
Rotācijas gredzens no rentgenkontrastējama materiāla.
- atvēruma leņķis – līdz 85˚
kustīgās arkas – 60º

Vārstuļa gredzena materiāls – monolīts „Pyrolite” ogleklis, ar grafīta pārklājumu.
Manšete – no “Double-velour” poliestera. AP 360 vārstuļu sērijai – atloka – veida manšete, lai varētu uzlabot šujamo procesu, maksimāli elastīga.
Vārstuļa karkasa iekšpusē ir iemontēts titāna gredzens, lai pasargātu vārstuļa konstrukciju no deformācijas un lapiņu imobilizācijas. AP 360 sērijai – gredzens no kobalta - hroma sakausējuma (AP35N) , kurš ir plāns un stingrs, ļauj būtiski palielināt ģeometriskās virsmas platību.
Vārstuļa darbība – bez trokšņa, kas ir svarīgi sevišķi jūtīgiem pacientiem.

Tehniskie rādītāji
Supra-anulārai pozicionēšanai, aortālie

Standartizēts / Izmērs, mm	Audu gredz. diam, mm	Iekšējā gredz. diam. mm	Ģeometriskās / virsmas platība, cm²	in-vivo spiediena gradients mmHg	Kopējais profila augstums, mm
16A	16,2	14,8	1,55	20,0	9,3
18 A	18,2	16,8	2,02	18,5	10,3
20 A	20,2	18,8	2,56	13,6	11,3
22 A	22,2	20,8	3,17	11,1	12,3
24 A	24,2	22,8	3,84	8,4	13,3
26 A	26,2	24,8	4,59	7,8	14,3
28 A	28,2	26,8	5,35	7,8	15,4

Supra-anulārai pozicionēšanai, mitrālie

Standartizēts / Izmērs, mm	Audu gredz. diametrs, mm	Iekšējā gredz. diam. mm	Ģeometriskās / Virsmas platība, cm²	in-vivo spiediena gradients mmHg	Kopējais profila augstums, mm
16 M	16,2	14,8	1,55	20,2	9,3
18 M	18,2	16,8	2,02	18,5	10,3
20 M	20,2	18,8	2,56	13,6	11,3
22 M	22,2	20,8	3,17	11,1
24 M	24,2	22,8	3,84	8,0
26 M	26,2	24,8	4,59	7,8
28 M	28,2	26,8	5,35	7,8

Intra-aortālai pozicionēšanai
aortālie

Standartizēts / izmērs, mm	Audu gredz. diametrs, mm	Iekšējā gredz. diam. mm	Ģeometriskās / Virsmas platība, cm²	in-vivo spiediena gradients mmHg	Kopējais profila augstums, mm
19A	19,5	14,8	1,55	20,0	9,3
21A	21,5	16,8	2,02	18,5	10,3
23A	23,5	18,8	2,56	13,6	11,3
25A	25,5	20,8	3,17	11,1	12,3
27A	27,5	22,8	3,84	8,0	13,3
29A	29,5	24,8	4,59	7,8	14,3
31A	31,5	26,8	5,35	7,8	15,4

Intra-aortālai pozicionēšanai
Mitrālie

Standartizēts / Izmērs, mm	Audu gredz. diametrs, mm	Iekšējā gredz. diam. mm	Ģeometriskās / Virsmas platība, cm²	in-vivo spiediena gradients mmHg	Kopējais profila augstums, mm
19M	19,5	14,8	1,55	20,0	9,3
21M	21,5	16,8	2,02	18,5	10,3
23M	23,5	18,8	2,56	13,6	11,3
25M	25,5	20,8	3,17	11,1	12,3
27M	27,5	22,8	3,84	8,0	13,3
29M	29,5	24,8	4,59	7,8	14,3
31M	31,5	26,8	5,35	7,8	15,4
33M	31,5	26,8	5,35		15,4

EOA – 16mm, 18mm – 1,4 cm²
21 mm – 1,7 cm²
Manžetes šujamās daļas platība - apt. 3-6 mm.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums
p.k.
        48	Sirds vārstuļa protēzes (divdisku ar rotējošu iekšējo gredzenu,
modificētu caurplūdes traktu un šujamo manžeti 4,0 - 4,2 mm) un	samazinātu antikoagulāciju
_____________________________________________________________________________
Audu gredzena un ārējā šujamā gredzena starpība nepārsniedz 4 - 4,2 mm visām pozicijām; - Elastīgs un ekstraplastisks šujamais gredzens;
- Disku kustīgums 90°;
- Disku materiāls testēts "Pyrolite" papildus pārklāts ar grafīta substrātu;
- Vārstuļa gredzens veidots no monolīta "Pyrolite" un armēts ar titānu;
- Caurplūdes trakts monolīts, cilindrisks;
- Brīvi rotējošs iekšējais gredzens

Tehniskie rādītāji:

Vārstules izmērs / Standarta	AORT	MITR	Audu / gredz.diam.	Iekšējā / gredz.diam.	Atveres / laukums	AOV ārējā / gredz.diam.	MV ārējā / gredz.diam.	Profila / augstums
19	#		19,0	17,4	2,22	24,0	-	10,8
21	#		21,0	19,4	2,79	26,0	-	11,9
23	#	#	23,0	21,4	3,42	28,0	31,0	13,1
25	#	#	25,0	23,4	4,09	31,0	33,0	14,2
27	#	#	27,0	23,4	4,09	31,0	34,0	14,2
29	#	#	29,0	23,4	4,09	31,0	34,0	14,2
31		#	31,0	23,4	4,09	-	36,0	14,2
33		#	33,0	23,4	4,09	-	36,0	14,2