## Sheet1
1.pielikums
atklāta konkursa „Vienreizlietojamo neiroķirurģisko materiālu piegāde”,
identifikācijas numurs SKUS 2013/27 nolikumam
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Nr.p.k. | Medicīniskā materiāla apraksts | Orientējošais daudzums 2 gadiem | Vienas vienības cena, LVL | Vienas vienības cena, EUR | Kopējā cena, LVL | Kopējā cena , EUR
daudzums
2 gadiem
Neiroķirurģija
1 | Kraniālās fiksācijas klemmes un instrumentārijs:
Klemmes paredzētas kraniālai fiksācijai; Klemmes stiprinās uz balsta kājiņas ar piecām fiksācijas vietām lai nodrošinātu stabilitāti. Instrumentārijs to ievietošanai. Komplektā iekļauts: pincete (1 gab.); klemmju uzlicējinstruments, izjaucams (1 gab); klemmju nokniebšanas instruments (notur nokniebto daļu instrumentā) 1 gab.; klemmju noņēmējinstruments (1 gab.). Instrumentu uzglabāšanas paplāte ar vāku, sterilizējama.
1.1. | Kraniālās fiksācijas klemmes 11mm - 13 mm | 2700
1.2. | Kraniālās fiksācijas klemmes 15mm -16 mm | 300
1.3. | Kraniālās fiksācijas klemmes 18mm - 20 mm | 20
2 | Galvas smadzeņu ventrikulu ārējās drenāžas sistēmas: | 150
Bāzes sistēma ar mērīšanas skalu ar mmHg un cmH2O; pielāgošanas skrūve Z ass līmeņošanai; sistēmas noslēgšanas mehānisms; lāzera līmeņošanas ierīce; pacienta katetrs; parauga ņemšanas vieta - lateksu nesaturoša; pacienta katetra noslēgšanas mehānisms; CSF uzkrāšanās maiss; pilēšanas kameras noslēgšanas mehānisms; pretatteces vārsts; piltuvveida pilēšanas kamera ar 100 ml atzīmēm; pielāgošanas skrūve un spiediena līmeņa noteikšanas atzīme; atmosfēriska atvere, spējīga noturēt mikrobus. Sistēmas piestiprināšanas mehānisms ar pielāgošanas skrūvi.
3 | Fiksētā spiediena šunti: 5/30 cmH2O | 20
zema spiediena diapazons; 5/35 cmH2O vidēja spiediena diapozons,
10/40 cmH2O augsta spiediena diapazons.
Komplektā iekļauts: fiksētā spiediena vārsts – abos galos kodēts ar spiediena līmeņa cipariem.; ventrikulārais katetrs 18 cm; peritoneālais katetrs 120 cm; taisnais savienotājs, nerūsējošs tērauds; vadītājs; lietošanas instrukcija; fiksēta spiediena vārstu variācijas pēc gadījuma:inLine; inLine ar antisifonu; 90° leņķī; 90° leņķī ar antisifonu; Cilindrisks;
Cilindrisks ar priekškambari; Mikro; Mikro ar Rickham rezervuāru; Vārsta elements un priekškamera;
Veidotais silikona elastomēra vārsta elements apvieno sevī ieplūdes un izplūdes vārstus. Starp ieplūdes un izplūdes vārstu apvalkiem ir sūknēšanas kamera. Ieplūdes vārsta galvgalis ir priekškamera, kuru var izmantot visas sistēmas darba gatavības testēšanai, aizsērējumu vietas noteikšanai, galvaskausa iekšējā spiediena mērīšanai un CSF (cerebrospinālā šķidruma) paraugu iegūšanai. Priekškamera satur titāna adatas aizturi, kas neļauj zemādas injekcijām paredzētajām šļircēm iespiesties apakšējā sieniņā.
4 | Programmējams šunts : Iespēja programmēt šuntu no 0 līdz 20 cmH2O, gravitācijas vienība 25 cm H2O. | 40
Komplektā iekļauts: programmējamais vārsts kombinācijā no divām vienībām: regulējamās un gravitācijas, gravitācijas vienība palīdz regulējamam ventilim uzturēt fizioloģisko ventrikulāro spiedienu neatkarīgi no pacienta pozīcijas ventrikulārais katetrs 18cm; peritoneālais katetrs 120 cm; taisnais savienotājs, nerūsējošs tērauds; vadītājs; lietošanas instrukcija.
Programmējamais vārsts 90° leņķī ar antisifonu; Cilindrisks ar priekškambari; rezervuāru.
5 | Antibakteriāls peritoneālais katetrs: | 20
Ar 2 veidu antibiotikām piesūcināts peritoneālais katetrs 120 cm garš (iekšējais diametrs līdz 1.0 mm, ārējais diametrs līdz 2.2 mm)
6 | Antibakteriāls katetru komplekts: | 40
Ar 2 veidu antibiotikām piesūcināts ventrikulārais katetrs 14 cm un peritoneālais katetrs, 120 cm garš. Komplektā iekļauts: peritoneālais katetrs 120 cm garš; ventrikulārais katetrs 14 cm; stilets; ievadītājs; leņķa adaptors.
7 | Antibakteriāls EVD katetrs: | 150
Ar 2 veidu antibiotikām piesūcināti ārējās drenāžas katetrs. Precīzai ievadīšanai uz katetra izvietotas numurētas atzīmes centimetros no proksimālā gala sākot no 3 cm beidzot ar 15cm. Komplektā iekļauts: stilets; ievadītājs; antibakteriāli katetri.
8 | Kranioplastikas komplekts | 40
Sveķveida materiāls galvaskausa defektu labošanai - kranioplastijai. Medicīnas precei jāatbilst Padomes direktīvas 93/42/EEC prasībām. Kranioplastijas cementam jāatbilst šādām prasībām: speciāli kranioplastijas procedūrai paredzētais cements, kas paildzina darbošanās laiku vismaz līdz 12 minūtēm no sajaukšanas brīža un sacietēšanas laiku no 14-20 minūtēm pie 23°C; vienreizlietojams, sterils. Kranioplastijas cementam, jāatbilst šādām prasībām: Kranioplastikas komplekts ir pašsacietējoši metilmetakrilāta sveķi, kas sastāv no pulverveida polimēra komponenta, šķidrā monomēra komponenta un plastmasas uzmavas; komplektā ietilpst divi pilni komplekti: divi sterili pulverveida komponenti, divi sterili monomēra komponenti, divas sterilas matricas. Iesniedzama papildus informācija: sistēmas lietošanas apraksts latviešu valodā; rakstiska informācija par piegādes nosacījumiem un termiņie; rakstisks atbilstības apstiprinājums CE marķējumam un CE atbilstības sertifikāta ar pretendenta vadītāja parakstu apliecināta kopija latviešu valodā; vienlaicīgi ar piedāvājumu jāiesniedz cementa paraugs.
9 | Intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensora komplekts, savienojams ar ICP Express pacienta monitoru. | 80
Katetra materiāls -Nylon
Sensora diametrs 1.2 mm nomināli
Katetra ārējais diametrs 0.7 mm nomināli.
Katetra izmantojamais garums 100 cm nomināli Spiediena mērīšanas amplitūda no 50 mm HG līdz 250 mm HG. Vienreiz lietojams. Paredzēts mērīt tiešo intrakranialo spiedienu gan subdurāli, gan intraparenhimāli
10 | Intrakraniālā spiediena mērīšanas ierīce, savienjama ar intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensoru. | 2
11 | CUSA uzgaļa komplekts, liekts, pagarināts, savietojams ar CUSA EXCEL sistēmu. | 30
12 | CUSA Excel aizsargfiltrs C0005 | 6
13 | CUSA savācējcaurule - sistēmas, 23kHZ, savietojams ar CUSA EXCEL sistēmu | 4
14 | CUSA savācējcaurule - sistēmas, 36kHZ, savietojams ar CUSA EXCEL sistēmu | 100
15 | Cietā smadzeņu apvalka plastikas materiāls līdz 0.5 mm - vismaz 6x8 cm, uretāna poliesters, mikroporains, sterils, vienreiz lietojams | 50
16 | Instrumentu eļļa, izsmidzināma ar garu „snīpi”, lai nodrošinātu eļļas piliena nokļūšanu smalkām savienojuma vietām un detaļām. Flakona tilpums 300 ml, eļļa paredzēta instrumentu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. | 12
17 | Endosk.instrumentu tīrāmās birstītes:lokanas, paredzētas 5mm garo instrumentu dobumu tīrīšanai, izmēri diam 3,7 mm, garums 550 mm, iepakojumā 6. gab.; birstītes, paredzētas 10mm garo instrumentu dobumu tīrīšanai, izmēri diam. 5 mm un 10mm, garums 550 mm. Iepakojumā 6. gab. Lietojamas storz endoskopiem. | 24
18 | Kaniles viereiz lietojamas RF ablācijai 17Gx100x5; 20Gx100x5; 20Gx150x5; 20Gx150x7; 22Gx50x4; 22Gx50x7. Savietojamas ar RF ablācijas aparātu NEURO N50 | 100
19 | Lokāma zemādas VPŠ katetru vadotne, Xlong | 10
20 | Kaulu vasks. Sterils, iepakojumā vismaz 2.5 g, kastē vismaz 12 gab. | 100 kast.
21 | Klipši Raney, materiāls- plastika, skalpa (ādas). Kastēs pa 200 gab. Vienreiz lietojami. | 120 kast.
22 | Neirostimulators. Implantējams zemādā thalamus kodolu nepātrauktai elektrostimulācijai. | 4
23 | Smadzeņu špātele, silikona, lokāma, sterilizējam 7.5mm | 10
24 | Kontrastviela glioblastomu intraoperatīvai iekrāsošanai, redzamai operāciju mikroskopā ultravioletā gaismā. | 40
25 | Kontrastviela asinsvadu intraoperatīvai iekāsošanai redzamai operāciju mikroskopā infrasarkanā gaismā. | 60
26 | Instrumentu eļļa paredzēta spēka sistēmu rotējošu un kustīgu detaļu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. Metāla flakona tilpums 300ml. Iespēja pielāgot dažāda lieluma izsmidzināšanas adapterus atbilstoši lumenu diametriem. | 40
27 | Silikona instrumentu eļļa tilpums 30ml. Mīksts plastikāta flakons ar ērtu „snīpi” īpaši smalku instrumentu un detaļu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. | 4
Pretendenta pārstāvis ___________________ __________________
(amats) |  | (vārds, uzvārds)
(paraksts) _________________