## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Daļas nosaukums
1 | Vakuumsūknis
2 | Ķirurģiskais vakuumsūknis
3 | Liela tilpuma ledusskapis
4 | Liela tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
5 | Ledusskapis
6 | Vidēja tilpuma Ledusskapis
7 | Maza tilpuma ledusskapis
8 | Maza tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
9 | Maza tilpuma ledusskapis zemām temperatūrām
10 | Ultra - zemas temperatūras saldētava
11 | Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta

## 1.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
1.daļa -Vakuumsūknis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Vakuumsūknis
| Daudzums (kompl..): | 7
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Šķidrumu atsūkšana ātrām medicīniskās palīdzības vienībām un nodaļu vajadzībām;
Tehniskās prasības:
1.2 | Klusa darbība, ne vairāk par 57dBA pie maksimālā vakuuma līmeņa;
1.3 | Maksimālā brīvā gaisa plūsma regulējama diapazonā 0-20 l/min, vai plašāk;
1.4 | Precīzi un viegli regulējams vakuuma līmenis diapazonā no 0 līdz -75 kPa, vai plašāk;
1.5 | Viegli dezinficējama virsma ar slimnīcā izmantojamiem, spirtu un aktīvo skābekli saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem (pievienot ražotāja apliecinājumu);
1.6 | Pārnēsājams ar rokturi;
1.7 | Zema vibrācija – nekustīgs pie lietošanas;
1.8 | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs ar kPa un mmHg iedaļām;
1.9 | Atsūcēja darbība no 220V, 50Hz elektrības strāvas avota, kā arī no atkārtotas uzlādes akumulatora;
1.10 | Trauka tilpums ne mazāks par 1,7 l
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
1.11 | Vakuumsūknis ar standarta aprīkojumu | 1
1.11.1 | Atsūcēja antibakteriālie hidrofobie filtri | 10
1.11.2 | Autoklāvējami trauki, kas stiprinās pie vakuumsūkņa | 1
| EKK: | 52201

## 2.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
2. daļa - Ķirurģiskais vakuumsūknis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Ķirurģiskais vakuumsūknis
| Daudzums (kompl.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Šķidrumu atsūkšana ķirurģisko operāciju laikā;
Tehniskās prasības:
2.2 | Klusa darbība, ne vairāk par 63 dBA pie maksimālā vakuuma līmeņa;
2.3 | Maksimālā brīvā gaisa plūsma regulējama diapazonā 0-45 l/min, vai plašāk;
2.4 | Precīzi un viegli regulējams vakuuma līmenis diapazonā no 0 līdz -85 kPa, vai plašāk;
2.5 | Viegli dezinficējama virsma ar slimnīcā izmantojamiem, spirtu un aktīvo skābekli saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem (pievienot ražotāja apliecinājumu);
2.6 | Zema vibrācija – nekustīgs pie lietošanas;
2.7 | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs ar kPa un mmHg iedaļām;
2.8 | Atsūcēja darbība no 220V, 50Hz elektrības strāvas avota
2.9 | Divi no statīva riteņiem aprīkoti ar bremžu fiksācijas sistēmu;
2.10 | Statīvam stiprinājumi 2 traukiem
2.11 | Autoklāvējami trauki ar ne mazāk kā 2 l tilpumu ar autoklāvējamiem vākiem.
2.12 | Antistatiski riteņi ir stiprināti pie metāla pamatnes;
2.13 | Atsūcamā šķidruma pārplūdes aizsardzība;
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
2.14 | Ķirurģiskais vakuumsūknis ar standarta aprīkojumu | 1
2.14.1 | Mobils statīvs | 1
2.14.2 | Atsūcēja antibakteriālie hidrofobie filtri | 10
2.14.3 | Autoklāvējams trauks ar vāku | 2
| EKK: | 52201

## 3.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
3. daļa - Liela tilpuma ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Liela tilpuma ledusskapis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3.1 | Ledusskapis vakcīnu glabāšanai
Tehniskās prasības:
3.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
3.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk par 500 l; ne vairāk kā 650 l
3.4 | Necaurspīdīgas durvis
3.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
3.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
3.7 | Iekšējais apgaismojums
3.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
3.9 | Ārējais temperatūras displejs
3.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
3.11 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 2,7 kWh.
3.12 | Ne mazāk kā 4 regulējami plaukti
3.13 | Iebūvēta temperatūras reģistrēšanas funkcija vai komplektā ar temperatūras datu logeri ar programmatūru.
3.14 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai.
| EKK: | 52201

## 4.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
4. daļa - Liela tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Liela tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4.1 | Ledusskapis vakcīnu glabāšanai
Tehniskās prasības:
4.2 | Ledusskapja tips: vertikāls;
4.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk par 500 l; ne vairāk kā 650 l
4.4 | Necaurspīdīgas durvis;
4.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
4.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
4.7 | Iekšējais apgaismojums;
4.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija;
4.9 | Ārējais temperatūras displejs;
4.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija;
4.11 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 2,7 kWh;
4.12 | Ne mazāk kā 4 regulējami plaukti;
4.13 | Slēdzamas durvis;
4.14 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai.
| EKK: | 52201

## 5.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
5. daļa - Ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Ledusskapis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
5.1 | Ledusskapis vakcīnu glabāšanai
Tehniskās prasības:
5.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
5.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums no 320 l līdz 450 l
5.4 | Caurspīdīgas durvis
5.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
5.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
5.7 | Iekšējais apgaismojums
5.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
5.9 | Ārējais temperatūras displejs
5.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
5.11 | Diennakts strāvas patēriņš: ne vairāk par 2,7 kWh.
5.12 | Ne mazāk kā 4 regulējami plaukti
5.13 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai
| EKK: | 52201

## 6.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
6. daļa - Vidēja tilpuma Ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | Vidēja tilpuma ledusskapis
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.1 | Ledusskapis medikamentu glabāšanai
Tehniskās prasības:
6.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
6.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums: no 200 l līdz 350 l
6.4 | Necaurspīdīgas durvis
6.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
6.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
6.7 | Iekšējais apgaismojums
6.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
6.9 | Ārējais temperatūras displejs
6.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
6.11 | Diennakts strāvas patēriņš: ne vairāk par 2,7 kWh
6.12 | Ne mazāk kā 4 regulējami plaukti
6.13 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai
| EKK: | 52201

## 7.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
7. daļa - Maza tilpuma ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Maza tilpuma ledusskapis
| Daudzums (gab.): | 13
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
7.1 | Ledusskapis medikamentu glabāšanai
Tehniskās prasības:
7.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
7.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums: no 100l līdz 200l
7.4 | Necaurspīdīgas durvis
7.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
7.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
7.7 | Iekšējais apgaismojums
7.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
7.9 | Ārējais temperatūras displejs
7.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
7.11 | Plauktu skaits ne mazāk kā 3
7.12 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 1.5 kWh
7.13 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai
| EKK: | 52201

## 8.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
8. daļa - Maza tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Maza tilpuma ledusskapis ar slēdzamām durvīm
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
8.1 | Ledusskapis medikamentu glabāšanai
Tehniskās prasības:
8.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
8.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums: no 100l līdz 200l
8.4 | Necaurspīdīgas durvis
8.5 | Fiksēta vai fiksējama temperatūra diapazonā no +3oC līdz +7oC
8.6 | Trauksmes signalizācija temperatūrai izejot ārpus robežām [+2oC ;+8oC]
8.7 | Iekšējais apgaismojums
8.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
8.9 | Ārējais temperatūras displejs
8.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
8.11 | Plauktu skaits ne mazāk kā 3
8.12 | Ar aizslēdzamām durvīm
8.13 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 1.5 kWh
8.14 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai
| EKK: | 52201

## 9.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
9. daļa - Maza tilpuma ledusskapis zemām temperatūrām
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | Maza tilpuma ledusskapis zemām temperatūrām
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
9.1 | Ledusskapis medikamentu glabāšanai
Tehniskās prasības:
9.2 | Ledusskapja tips: vertikāls
9.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums: no 100l līdz 200l
9.4 | Necaurspīdīgas durvis
9.5 | Maināma uzstādāmā temperatūra ne mazāk kā diapazonā +0oC līdz +4oC;
9.6 | Trauksmes signalizācija pie lietotāja definētām temperatūras robežām
9.7 | Iekšējais apgaismojums
9.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija
9.9 | Ārējais temperatūras displejs
9.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija
9.11 | Plauktu skaits ne mazāk kā 3
9.12 | Ar aizslēdzamām durvīm
9.13 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 1.5 kWh.
9.14 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai
| EKK: | 52201

## 10.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
10. daļa - Ultra - zemas temperatūras saldētava
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | Ultra - zemas temperatūras saldētava
| Daudzums (kompl.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
10.1 | Labortorijas paraugu glabāšanai
Tehniskās prasības:
10.2 | Saldētavas tips: vertikāla
10.3 | Regulējams temperatūras diapazons robežās no 0 līdz -86°C vai plašāk
10.4 | Saldētavas tilpums ne mazāk kā 500l
10.5 | Saldētavai jābūt aprīkotai:
10.5.1 | temperatūras regulācijas solis ne lielāks kā 1°C
10.5.2 | trauksmes signalizāciju (temperatūras neatbilstība, strāvas padeve, filtru tīrība, atvērtas durvis)
10.5.3 | gaisa filtru indikators uz displeja
10.6 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
10.7 | Zems trokšņu līmenis, ne lielāks kā 60 dB
10.8 | Temperatūras displejs
10.9 | Barošana:
10.9.1 | 220V, 50Hz
10.9.2 | Ārējais strāvas stabilizators, kas nodrošina strāvas svārstību izlīdzinājumu.
10.10 | Plaukti ar plastikas vai ar plastiku klātām kastītēm un kastītes dalītājiem stobriņu uzglabāšanai kopā ar atbilstošu skaitu kastīšu turētājiem, krāsainu kodēšanas sistēmu.
10.11 | Kastītes:
10.11.1 | 132 x 132 x 50 (+/-5%)
10.11.2 | 132 x 132 x 100 (+/-5%)
10.12 | Kastīšu dalītāji:
10.12.1 | 9 x 9 = 81 stobriņam
10.12.2 | 10 x 10 = 100 stobriņiem
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
10.13 | Saldētava | 1
10.14 | Aizsargcimdu pāris darbam ar īpaši zemām temperatūrām | 2
10.15 | Strāvas stabilizators | 1
10.16 | Kastītes:
10.17 | 132 x 132 x 50 (+/-5%) | 160
10.18 | 132 x 132 x 100 (+/-5%) | 120
10.19 | Kastīšu dalītāji:
10.20 | 9 x 9 = 81 stobriņam | 380
10.21 | 10 x 10 = 100 stobriņiem | 20
| EKK: | 52201

## 11.daļa
1. pielikums
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde
11. daļa - Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
| Daudzums (kompl.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
11.1 | Nodrošina plazmas un asins komponenšu atkausēšanu un sildīšanu
Tehniskās prasības:
11.2 | Ne mazāk kā 4 maisu vienlaicīga atkausēšana - sildīšana
11.3 | Ar displeju programmu izvēlei - ievadīšanai
11.4 | Iestatāmā temperatūra 37˚C
11.5 | Vizuāls un audiāls signāls procesa pabeigšanai un kļūdu paziņojumam
11.6 | Svars ne vairāk kā 20kg
11.7 | Asins produktu, plazmas maisiem nav saskares ar ūdeni
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
11.8 | Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta | 1
11.9 | Protokola drukātājs | 1
| EKK: | 52201