## 1.daļa
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde I
1. daļa - Ķirurģiskais vakuumsūknis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi un nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Ķirurģiskais vakuumsūknis
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Šķidrumu atsūkšana ķirurģisko operāciju laikā;
Tehniskās prasības:
1.2 | Klusa darbība, ne vairāk par 63 dBA pie maksimālā vakuuma līmeņa;
1.3 | Maksimālā brīvā gaisa plūsma regulējama līdz ne mazāk par 45 l/min;
1.4 | Precīzi un viegli regulējams vakuuma līmenis ar maksimālo vērtību ne mazāku par -85 kPa;
1.5 | Viegli dezinficējama virsma;
1.6 | Zema vibrācija – nekustīgs pie lietošanas;
1.7 | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs ar kPa un mmHg iedaļām;
1.8 | Atsūcēja darbība no Latvijas tīkla sprieguma;
1.9 | Divi no statīva riteņiem aprīkoti ar bremžu fiksācijas sistēmu;
1.10 | Riteņi ir stiprināti pie metāla pamatnes;
1.11 | Atsūcamā šķidruma pārplūdes aizsardzība;
Komplektācija:
1.12 | Mobils statīvs uz antistatiskiem riteņiem ar stiprinājumiem ne mazāk kā 2 traukiem - 5 gab.;
1.13 | Visas nepieciešamās savienojošās caurules un filtri;
1.14 | Atsūcēja antibakteriālie hidrofobie filtri 40 gab.
1.15 | Divi autoklāvējami trauki ar tilpumu ne mazāku par 2 litri - 4 komplekti.

## 2.daļa
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde I
2. daļa - Liela tilpuma ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Liela tilpuma ledusskapis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Ledusskapis vakcīnu glabāšanai
Tehniskās prasības:
2.2 | Ledusskapja tips: vertikāls;
2.3 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk par 500 l; ne vairāk kā 650 l
2.4 | Necaurspīdīgas durvis;
2.5 | Iestatīta temperatūra diapazonā +2oC līdz +8oC;
2.6 | Trauksmes signalizācija pie +2oC līdz +8oC
2.7 | Iekšējais apgaismojums;
2.8 | Automātiskā atkausēšanas funkcija;
2.9 | Ārējais temperatūras displejs;
2.10 | Temperatūras un atvērtu durvju signalizācija;
2.11 | Diennakts enerģijas patēriņš: ne vairāk par 2,5 kWh.
2.12 | Ne mazāk kā 4 regulējami plaukti
2.13 | Iebūvēta temperatūras reģistrēšanas funkcija vai komplektā ar temperatūras datu logeri ar programmatūru.
2.14 | Ledusskapim jābūt ražotam laboratorijas vai farmācijas vai medicīnas produktu glabāšanai.

## 3.daļa
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Ledusskapju, saldētavu un vakuumsūkņu piegāde I
3. daļa - Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi un nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3.1 | Nodrošina plazmas un asins komponenšu atkausēšanu un sildīšanu
Tehniskās prasības:
3.2 | Ne mazāk kā 4 maisu vienlaicīga atkausēšana - sildīšana
3.3 | Ar displeju programmu izvēlei - ievadīšanai
3.4 | Iestatāmā temperatūra 37C
3.5 | Vizuāls un audiāls signāls procesa pabeigšanai un kļūdu paziņojumam
3.6 | Svars ne vairāk kā 20kg
3.7 | Asins produktu, plazmas maisiem nav saskares ar ūdeni
Komplektācija:
3.8 | Plazmas un asins komponentu atkausēšanas - sildīšanas iekārta
3.9 | Protokola drukātājs