## 1.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/160
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Medicīnas iekārtu piegāde Diagnostiskās radioloģijas institūtam
1.daļa - Ultrasonogrāfi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Ultrasonogrāfijas iekārta ar ieraksta funkciju
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ;
1.1.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.1.1.3 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.1.1.4 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
1.1.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu;
1.1.1.7 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz ± 60°, tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma;
1.1.1.8 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;
1.1.1.9 | Iekārtā iebūvēts strāvas stabilizators, kas izlīdzina sprieguma svārstības un novērš elektrotrokšņu traucējumus;
1.1.1.10 | Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamo klaviatūru;
1.1.1.11 | Zems trokšņu līmenis, ne vairāk kā 50 dB;
1.1.2 | Darba režīmi:
1.1.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
1.1.2.2 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
1.1.2.3 | Anatomiskais M-režīms;
1.1.2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.1.2.5 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.1.2.6 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.1.2.7 | Harmoniskā signāla apstrādes programma;
1.1.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.1.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.1.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus
1.1.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.1.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar 1 pogas nospiešanu;
1.1.3.2 | Automātiska 2D attēla pastiprinājuma optimizācija reālajā laikā katram kadram secīgi;
1.1.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.1.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
1.1.3.5 | Datu apstrādes programma, kura uzlabo attēla klīnisko kvalitāti,
1.1.3.6 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu
1.1.3.7 | Divi attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli;
1.1.3.8 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.1.3.9 | Automātiska doplera frekvences pielāgošana;
1.1.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.1.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.1.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
1.1.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.1.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
1.1.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma;
1.1.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.1.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.1.4.8 | Transkraniālo asinsvadu izmeklējumu programma
1.1.5 | Attēlu analīze:
1.1.5.1 | Pilna mērījumu pakete doplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.1.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.1.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.1.5.4 | Var veidot lietotāju programmas
1.1.5.5 | Mikro-vaskulārā attēlveidošana reālā laikā kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu analīzē;
1.1.5.6 | Eho-intensitātes noteikšanas programma kontrastsonogrāfijas attēlu analīzei;
1.1.6 | Zondes:
1.1.6.1 | "Viendabīgu" kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,9-5,0 MHz;
1.1.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,8-11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
1.1.6.3 | Sektorālā zonde vismaz robežās no 1,8-4,2 MHz transkraniālajiem asinsvadiem;
1.1.6.4 | Lineārā zonde vismaz robežās 7,0-18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
1.1.6.5 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.1.7 | Dokumentēšana:
1.1.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.1.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.1.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
1.1.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
EKK:
| Nomenklatūra: | 52201
-
1.2 | Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar virtuālo 3D
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.2.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ;
1.2.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.2.1.3 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.2.1.4 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
1.2.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10,4 collu skārienjūtīgu ekrānu;
1.2.1.7 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz ± 60°, tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma;
1.2.1.8 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;
1.2.1.9 | Iekārtā iebūvēts strāvas stabilizators, kas izlīdzina sprieguma svārstības un novērš elektrotrokšņu traucējumus;
1.2.1.10 | Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamo klaviatūru;
1.2.1.11 | Zems trokšņu līmenis, ne vairāk kā 50 dB;
1.2.2 | Darba režīmi:
1.2.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
1.2.2.2 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
1.2.2.3 | Anatomiskais M-režīms;
1.2.2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.2.2.5 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.2.2.6 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.2.2.7 | Harmoniskā signāla apstrādes programma
1.2.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.2.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.2.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus
1.2.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.2.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar 1 pogas nospiešanu;
1.2.3.2 | Automātiska 2D attēla pastiprinājuma optimizācija reālajā laikā katram kadram secīgi;
1.2.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.2.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma
1.2.3.5 | Datu apstrādes programma, kura uzlabo attēla klīnisko kvalitāti,
1.2.3.6 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu
1.2.3.7 | Divi attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli;
1.2.3.8 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.2.3.9 | Automātiska doplera frekvences pielāgošana;
1.2.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.2.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.2.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
1.2.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.2.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
1.2.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma;
1.2.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.2.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.2.4.8 | Virtuāla 3D, reāla laika navigācijas programma invazīvu procedūru veikšanai;
1.2.4.9 | Automātiska US attēla sapludināšana ar atbilstošu CT vai MR attēlu reālā laikā;
1.2.5 | Attēlu analīze:
1.2.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.2.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.2.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.2.5.4 | Var veidot lietotāju programmas
1.2.5.5 | Mikro-vaskulārā attēlveidošana reālā laikā kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu analīzē;
1.2.5.6 | Eho-intensitātes noteikšanas programma kontrastsonogrāfijas attēlu analīzei;
1.2.6 | Zondes:
1.2.6.1 | "Viendabīgu" kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,9-5,0 MHz;
1.2.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,8-11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
1.2.6.3 | Lineārā zonde vismaz robežās 7,0-18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
1.2.6.4 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.2.7 | Dokumentēšana:
1.2.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.2.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.2.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
1.2.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
1.3 | Ultrasonogrāfijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.3.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
1.3.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.3.1.3 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
1.3.1.4 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.3.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar skārienjūtīgu ekrānu ne mazāku kā 10.4 collas;
1.3.1.6 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz +/- 60 grādi;
1.3.1.7 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā un gaidstāves režīma
1.3.1.8 | Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamo klaviatūru;
1.3.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
1.3.1.10 | Ultrasonogrāfijas gēla apsildīšanas iespēja;
1.3.1.11 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 elektroniskās zondes. Vismaz 2 vietas zondu fiksēšanai pie korpusa;
1.3.1.12 | Trokšņu līmenis ne augstāks kā 50 dB;
1.3.2 | Darba režīmi:
1.3.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms
1.3.2.2 | Anatomiskais M-režīms
1.3.2.3 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.3.2.4 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.3.2.5 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.3.2.6 | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programma;
1.3.2.7 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.3.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.3.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.3.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus;
1.3.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.3.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar speciālas pogas nospiešanu;
1.3.3.2 | Iespēja automātiski optimizēt dopplera attēlu pēc attēla ''iesaldēšanas'';
1.3.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.3.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
1.3.3.5 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu;
1.3.3.6 | Datu apstrādes programma, kura uzlabo attēla klīnisko kvalitāti,
1.3.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.3.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.3.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
1.3.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.3.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
1.3.4.5 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.3.4.6 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.3.4.7 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
1.3.4.8 | Speciāla programma, kura ļauj veidot 3D attēlu no 2D attēla, tai skaitā no Dopplera asinsvadu attēla;
1.3.4.9 | Speciāla programma, kura 2D attēlā automātiski identificē un izceļ mikrokalcinātus krūšu un citu orgānu izmeklēšanas laikā;
1.3.4.10 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma;
1.1.4.8 | Transkraniālo asinsvadu izmeklējumu programma
1.3.5 | Attēlu analīze:
1.3.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.3.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.3.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.3.5.4 | Var veidot lietotāju programmas;
1.3.5.5 | Kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu attēlu analize
1.3.6 | Zondes:
1.3.6.1 | Viendabīgu kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,9-5,0 MHz;
1.3.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,8 - 11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
1.3.6.3 | Lineārā zonde vismaz robežās 7,0-14,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
1.3.6.4 | Sektorāla zonde vismaz robežās 1,8 - 4,2 MHz transkraniāliem izmeklējumiem;
1.3.6.5 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.3.7 | Dokumentēšana:
1.3.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.3.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.3.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
1.3.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
1.4 | Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar kvantitatīvo elastogrāfijas nodrošinājumu
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.4.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.4.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
1.4.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.4.1.3 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
1.4.1.4 | Funkciju parametru kontrole ar skārienjūtīgu ekrānu ne mazāku kā 10.4 collas;
1.4.1.5 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz +/- 60 grādi;
1.4.1.6 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.4.1.7 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā un gaidstāves režīma
1.4.1.8 | Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamo klaviatūru;
1.4.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
1.4.1.10 | Ultrasonogrāfijas gēla apsildīšanas iespēja;
1.4.1.11 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 elektroniskās zondes. Vismaz 2 vietas zondu fiksēšanai pie korpusa;
1.4.1.12 | Trokšņu līmenis ne augstāks kā 50 dB;
1.4.2 | Darba režīmi
1.4.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
1.4.2.2 | Anatomiskais M-režīms
1.4.2.3 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.4.2.4 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.4.2.5 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.4.2.6 | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programma;
1.4.2.7 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.4.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.4.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.4.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus;
1.4.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.4.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar speciālas pogas nospiešanu;
1.4.3.2 | Iespēja automātiski optimizēt dopplera attēlu pēc attēla ''iesaldēšanas'';
1.4.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.4.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
1.4.3.5 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu;
1.4.3.6 | Datu apstrādes programma, kura uzlabo attēla klīnisko kvalitāti,
1.4.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.4.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.4.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
1.4.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.4.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
1.4.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma
1.4.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.4.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.4.4.8 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
1.4.5 | Attēlu analīze:
1.4.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.4.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.4.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.4.5.4 | Var veidot lietotāju programmas;
1.4.5.5 | Kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu attēla analīze reāla laikā
1.4.6 | Zondes:
1.4.6.1 | "Viendabīgu" kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,9-5,0 MHz;
1.4.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,8 - 11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
1.4.6.3 | Lineārā zonde robežās 7,0-14,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
1.4.6.4 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.4.7 | Dokumentēšana:
1.4.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.4.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.4.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB;
1.4.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR

## 2.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/160
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Diagnostiskās radiografijas institūta aprīkojums
2. daļa - Mamogrāfs
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, un vienreizēju demontāžu un montāžu gada laikā, kad iekārtu pārvietos no slimnīcas uz jaunā korpusa telpām;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581; Pēc iekārats uzstādīšanas veikt radiācijas zonas monitoringu pēc MK noteikumiem Nr. 1284.
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Digitālās mamogrāfijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Konvencionālās mamogrāfijas izmeklējumiem (2D), tomosintēzes izmeklējumiem (3D), konvencionālās mamogrāfijas un tomosinēzes kombinētiem izmeklējumiem. Integrējama ar automātisko stereotaktiskās biopsijas iekārtu. Savienojama ar vakuuma aspirācijas biopsijas iekārtu.
Tehniskās prasības:
2.2 | Operatora darba vieta:
2.2.1 | Integrēta rentgenstaru aizsardzība (svina stikls, vismaz 0,5 mm svina ekvivalents)
2.2.2 | Ekspozīcijas režīmi – manuālais un automātiskais
2.2.3 | Datorsistēmas minimālās prasības: 6 GB RAM, 1,0 TB HDD, DVD, MS Windows XP, tīkla interfeiss 100/1000
2.2.4 | Attēla monitors 3 Mp, medicīniskās klases
2.2.5 | Krāsains vadības LCD monitors, klaviatūra, pele
2.2.6 | DICOM protokols (minimālās prasības: worklist, print, storage, storage commitment, query/retrieve)
2.3 | Digitālais attēla lasītājs:
2.3.1 | TFT (thin film technology) tipa tiešās attēla nolasīšanas tehnoloģija ar amorfo selēnu
2.3.2 | Lasītāja izmērs ne mazāks kā 24x29 cm
2.3.3 | Pikseļa izmērs ne vairāk kā 0.085 mm
2.3.4 | Telpiskā izšķirtspēja ne mazāk kā 5.5 lp/mm mamogrāfijai un 3,3 lp/mm – tomosintēzei
2.4 | C-loka parametri :
2.4.1 | Piemērots darbam ar integrētu biopsijas iekārtu
2.4.2 | Vertikālā kustība augstuma amplitūdā vismaz 70 cm līdz 145 cm ± 5 % (darbināms ar motoru)
2.4.3 | Minimālā rotācijas apmplitūda 180 ° līdz - 140 ° ± 5 %
2.4.4 | SID (source to isocenter distance) - ne mazāk kā 70 cm
2.4.5 | Noņemams, pārvietojams pacienta sejas aizsegs
2.5 | Kompresijas režīmi:
2.5.1 | Motorizēta kompresija (pre-kompresijas, pilnas kompresijas režīms)
2.5.2 | Manuāla kompresija
2.6 | Radiologa darba stacija:
2.6.1 | Iespēja apskatīt, apstrādāt un veidot 2D un 3D attēlus, ar tomosintēzes programmas palīdzību veidot un apskatīt virtuālus tomogrāfijas attēlus ar soli līdz 1mm
2.6.2 | Iespēja saglabāt un datus kā arī nosūtīt attālinātai uzglabāšanai
2.6.3 | Iespēja izsaukt datus no attālinātās uzglabāšanas, lai salīdzinātu ar atkārtotiem izmeklējumiem
2.6.4 | Minimālās tehniskās prasības: Operētājsistēma Windows 7, RAM 6 GB (high speed), HDD 1,7 TB, tīkla interfeiss 100/1000
2.6.5 | Augsta kontrasta melnbalts (grayscale) 5 megapikseļu medicīniskais displejs - 2 gab
2.6.6 | Medicīniskā līmeņa displeja karte
2.6.7 | Speciāli veidota ergonomiska klaviatūra mamogrāfijas izmeklējumu 2Dun 3D datu apstrādei
2.6.8 | UPS (online UPS unit)
2.6.9 | Speciālās programmas licence tomosintēzes attēlu rekonstrukcijai, pamatojoties uz uzņemto tomosintēzes attēlu sēriju ar pielāgotu programmatūru attēlu apstrādei un apskatei radiologam
2.6.10 | DICOM protokols (min. Query/Retrieve, Print, Storage, Export/Import)
2.7 | Attēlu vadības dators:
2.7.1 | Minimālās tehniskās prasības: Widows bāzēta servera sistēma, High-end Dual Quad CPU, 6GB RAM, 3,6 TB HDD, 100/1000 tīkla interfeiss, 21-collu LCD krāsu displejs, klaviatūra, pele, attēlu vadības programmatūra, DICOM protokols (Query/Retrieve, Print, Storage, Export/Import), UPS (online UPS unit), tīkla interfeiss
2.8 | Tomosintēzes attēlu sērijas uzņemšanas laiks vienai projekcijai ne vairāk kā 5 s vai tomosintēzes leņķis ne mazāks kā 45°
2.9 | Staru avots - rotējošs volframa anods
2.10 | Ar palielinājuma funkciju
2.11 | Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamā programmatūra mamogrāfijai, tomosinēzes funkcijai, DICOM protokolam
2.12 | Stereotaktiskās biopsijas vadības iekārta savietojama ar piegādājamo tomosintēzes iekārtu
2.13 | Slēgta biopsijas iekārta izmantojama stereotaktiskām punkcijām, savietojama ar piegādājamo stereotaktiskās biopsijas vadības iekārtu.
2.14 | Iespēja veikt CORE biopsijas
| Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību EUR bez PVN:
2.15 | Mamogrāfijas iekārta | 1
2.16 | Operatora darba vieta | 1
2.17 | Digitālais attēlu lasītājs | 1
2.18 | Kompresijas lāpstiņas (skrīningam, diagnostiskā, palielinājumam, biopsijai) | 4
2.19 | Kājas slēdzis | 1
2.20 | Tomosintēzes iekārta | 1
2.21 | Stereotaktiskās biopsijas vadības iekārta | 1
2.22 | Slēgta vakuumasistētas biopsijas iekārta | 1
2.23 | Radiologa darba stacija | 1
2.24 | Attēlu vadības dators | 1
2.25 | Stereotaktiskās biopsijas iekārtas punkciju komplekti izmantošanai biopsijas iekārtā | 20
2.26 | Adapteris CORE biopsijām | 1
2.27 | Speciālais krūšu punkciju galds, transformējams sēdus un guļus stāvoklī ar augstuma un muguras segmenta regulēšanas iespējām | 1
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/160
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Diagnostiskās radiografijas institūta aprīkojums
3. daļa - Digitālās radiogrāfijas iekārtas
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, un vienreizēju demontāžu un montāžu gada laikā, kad iekārtu pārvietos no slimnīcas uz jaunā korpusa telpām;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, izsniedzot atbilstošu apmācības sertifikātu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm (tai skaitā arī RTG spuldzei) garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
13) | Vismaz 5 konkrētā ražotāja griestu piekares rentgena iekārtu instalācijas Latvijā - iesniegt sarakstu
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Komentāri
3.1 | Stacionāra rentgena iekārta ar diviem stacionāriem detektoriem
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.1 | Augstfrekvences ģenerators:
3.1.1.1 | Jauda ne mazāka kā 65 kW
3.1.1.2 | Maksimālā strāva pie 80kV ne mazāk kā 800 mA
3.1.1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1 ms
3.1.1.4 | Makimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
3.1.1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 800 mAs
3.1.1.6 | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole
3.1.1.7 | Vadība ar krāsu skārienjūtīgo LCD ekrānu
3.1.1.8 | Rentgenstaru ģeneratora vadība ar integrētu iekārtas vadības pulti
3.1.1.9 | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
3.1.1.10 | Automātiska ieejas barošanas sprieguma kompensēšana
3.1.1.11 | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā, lai nodrosinātu optimālu jaudas sadalījumu uz abiem fokusiem un nodrošinatu optimālu attēla kvalitāti un palielinātu rentgena spuldzes dzīvildzi, vai mazā fokusa jauda ne mazāka par 50 kW
3.1.2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums:
3.1.2.1 | Anods apgriezienu skaits ne mazāk kā 10 000 apgr./min
3.1.2.2 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
3.1.2.3 | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0.6 mm un lielais ne mazāks kā 1.0 mm
3.1.2.4 | Anoda fokusu jauda: ne mazāk kā 30 kW mazajam fokusam un 100 kW lielajam fokusam
3.1.2.5 | Kolimators automātisks motorizēts un manuāls
3.1.2.6 | Kolimatora gaismas izslēgšanās automātiska ar taimera funkciju
3.1.2.7 | Kolimatorā integrēts starojuma filtrs ar mainīšanas mehānismu ne mazāk kā 3 filtru kombinācijas
3.1.2.8 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente vai cits SID noteikšanas princips
3.1.2.9 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā ± 125° ap horizontālo asi, ar fiksēšanos 0° un 90° pozīcijās
3.1.2.10 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ar fiksēšanos pozīcijās ik pēc 90° ne mazāk kā ± 150° ap vertikālo asi
3.1.2.11 | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un motorizētu rentgena spuldzes augstuma maiņu.
3.1.2.12 | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 160 cm
3.1.2.13 | Longitudināla rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 3,4 m
3.1.2.14 | Transversa rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 1,5 m
3.1.2.15 | Spuldzes modulī iebūvēta funkcionalitāte SID attāluma pārbaudei un iestatīšanai
3.1.2.16 | Automātiska rentgena spuldzes augstuma sekošana galda augstumam, lai nodrošinātu nemainīgu SID
3.1.2.17 | Automātiska spuldzes augstuma iestatīšana atbilstoši vertikālā statīva augstumam
3.1.2.18 | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlēta izmeklējuma
3.1.2.19 | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar LCD ekrānu, kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, izvēlētos filtrus, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi izmērs pa diognāli vismaz 16 cm
3.1.2.20 | Spuldzes modulis ar rokturi un pogu, kas atbrīvo visas spuldzes kustības
3.1.3 | Uzņēmumu galds ar iebūvētu detektoru
3.1.3.1 | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 40 cm
3.1.3.2 | Minimālais galda augstums no zemes ne vairāk kā 50 cm ± 2cm
3.1.3.3 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg
3.1.3.4 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garanvirzienā un šķērsvirzienā vismaz ± 48 cm garenvirzienā un vismaz ± 12 cm šķērsvirzienā
3.1.3.5 | Galda virsmas izmērs vismaz 75cm x 240 cm
3.1.3.6 | Starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 0,75 mm Al pie 100 kV
3.1.3.7 | Pedāļi galda kustību regulēšanai vismaz kustība uz augsu, uz leju, „peldošās” galda virsmas atbrīvošana
3.1.3.8 | Galda virsmas- detektora virsmas attālums ne vairāk kā 65mm
3.1.3.9 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas garenvirzienā vismaz 190 cm
3.1.3.10 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas šķērsvirzienā vismaz 60 cm
3.1.5 | Detektors galdā:
3.1.5.1 | Detektora izmērs vismaz 425mm x 425mm
3.1.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2840 x 2840 pikseļi
3.1.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
3.1.5.4 | CSI detektora tips
3.1.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
3.1.5.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 0,05Lp/mm ne mazāk kā 65%
3.1.5.7 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 3,0Lp/mm ne mazāk kā 25%
3.1.5.8 | Trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
3.1.5.9 | Izņemams oscilējošs vai fokusēts režģis vismaz 40 līnijas/cm
3.1.5 | Detektors un detektora vertikālais statīvs:
3.1.5.1 | Detektora izmērs vismaz 425mm x 425mm
3.1.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2840 x 2840 pikseļi
3.1.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
3.1.5.4 | CSI detektora tips
3.1.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
3.1.5.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 0,05Lp/mm ne mazāk kā 65%
3.1.5.7 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 3,0Lp/mm ne mazāk kā 25%
3.1.5.8 | Trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
3.1.5.9 | Izņemams oscilējošs vai fokusēts režģis vismaz 40 līnijas/cm
3.1.5.10 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā vismaz 30cm – 170cm
3.1.5.11 | Detektora savērsums regulējams ap horizontālo asi vismaz -200 līdz +900
3.1.5.12 | Detektors nostiprināts uz turētāja vismaz 30 cm attālumā no statīva kolonnas
3.1.6 | Iekārtas vadības pults:
3.1.6.1 | Iekārtas vadības pults ar integrētu rentgenstaru ģeneratora vadību un attēliegūšanas sistēmu
3.1.6.2 | Vadības pults dators ar procesoru vismaz 3 GHz, 4 GB RAM un 500 GB HDD
3.1.6.3 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli
3.1.6.4 | Pilna DICOM pakete ( SEND, STORE, PRINT, WLM, utt.)
3.1.6.5 | LCD monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 19 collas
3.1.6.6 | Monitors atbilst DICOM GSDF
3.1.6.7 | Pacientu reģistrācijas funkcionalitāte, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
3.1.6.8 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 900, ieskaitot attēlu apstrādi atbilstoši izmeklējumam
3.1.6.9 | Distanču, leņķu mērījumi un anotācijas
3.1.6.10 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 6 sekundes
3.1.7 | Citas obligāti izpildāmās prasības:
3.1.7.1 | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
3.1.7.2 | Piegādātājam jābūt ražotāja pilnvarojumam iekārtas tirdzniecībai un veikt tās servisa apkopes LR (jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija)
3.1.7.3 | Jānodrošina telpas plāna, montāžas plāna izstrāde, funkcionālā testēšana, elektrodrošības pārbaude, telpu dozimetrija
3.1.7.4 | Uz vietas ārstniecības iestādē jānodrošina pilnvērtīga personāla apmācība ar iekārtu, izsniedziet atbilstošu apmācības sertifikātu
3.1.7.5 | Jānodrošina iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā papīra un CD datu nesēja formātā, piegādājot iekārtu
3.1.8 | Pārvietojams pacienta atbalsts
3.1.8.1 | Pārvietojams pacienta atbalsts attēlu savietošanas izmeklējumu veikšanai:
3.1.8.2 | Izmēri (augstums/platums/dziļums) - nosaukt
3.1.8.3 | Svars ne vairāk kā 85 kg
3.1.8.4 | Aprīkots ar riteņiem pārvietošanai un fiksācijas mehānismu izmeklējuma laikā
3.1.8.5 | Maksimalais pieļaujamais pacienta svars vismaz 180 kg
3.1.8.6 | Aprīkots ar pacienta atbalsta rokturiem
3.1.8.7 | Jānodrošina telpas plāna, montāžas plāna izstrāde, funkcionālā testēšana, elektrodrošības pārbaude, telpu dozimetrija
3.1.8.8 | Automatizēta, sinhrona detektora un rentgena spuldzes kustība attēlu savietošanai visas kājas vai mugurkaula izmeklējumam vismaz 120 cm garumā vertikalā pozīcijā
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Komentāri
3.2 | Stacionāra rentgena iekārta ar diviem (stacionāru un portatīvu) detektoriem
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.2.1 | Augstfrekvences ģenerators:
3.2.1.1 | Jauda ne mazāka kā 65 kW
3.2.1.2 | Maksimālā strāva pie 80kV ne mazāk kā 800 mA
3.2.1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1 ms
3.2.1.4 | Makimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
3.2.1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 800 mAs
3.2.1.6 | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole
3.2.1.7 | Vadība ar krāsu skārienjūtīgo LCD ekrānu
3.2.1.8 | Rentgenstaru ģeneratora vadība ar integrētu iekārtas vadības pulti
3.2.1.9 | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
3.2.1.10 | Automātiska ieejas barošanas sprieguma kompensēšana
3.2.1.11 | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā, lai nodrosinātu optimālu jaudas sadalījumu uz abiem fokusiem un nodrošinatu optimālu attēla kvalitāti un palielinātu rentgena spuldzes dzīvildzi, vai mazā fokusa jauda ne mazāka par 50 kW
3.2.2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums:
3.2.2.1 | Anods apgriezienu skaits ne mazāk kā 10 000 apgr./min
3.2.2.2 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
3.2.2.3 | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0.6 mm un lielais ne mazāks kā 1.0 mm
3.2.2.4 | Anoda fokusu jauda: ne mazāk kā 30 kW mazajam fokusam un 100 kW lielajam fokusam
3.2.2.5 | Kolimators automātisks motorizēts un manuāls
3.2.2.6 | Kolimatora gaismas izslēgšanās automātiska ar taimera funkciju
3.2.2.7 | Kolimatorā integrēts starojuma filtrs ar mainīšanas mehānismu ne mazāk kā 3 filtru kombinācijas
3.2.2.8 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente vai cits SID noteikšanas princips
3.2.2.9 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā ± 125° ap horizontālo asi, ar fiksēšanos 0° un 90° pozīcijās
3.2.2.10 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ar fiksēšanos pozīcijās ik pēc 90° ne mazāk kā ± 150° ap vertikālo asi
3.2.2.11 | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un motorizētu rentgena spuldzes augstuma maiņu.
3.2.2.12 | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 160 cm
3.2.2.13 | Longitudināla rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 3,4 m
3.2.2.14 | Transversa rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 1,5 m
3.2.2.15 | Spuldzes modulī iebūvēta funkcionalitāte SID attāluma pārbaudei un iestatīšanai
3.2.2.16 | Automātiska rentgena spuldzes augstuma sekošana galda augstumam, lai nodrošinātu nemainīgu SID
3.2.2.17 | Automātiska spuldzes augstuma iestatīšana atbilstoši vertikālā statīva augstumam
3.2.2.18 | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlēta izmeklējuma
3.2.2.19 | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar LCD ekrānu, kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, izvēlētos filtrus, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi izmērs pa diognāli vismaz 16 cm
3.2.2.20 | Spuldzes modulis ar rokturi un pogu, kas atbrīvo visas spuldzes kustības
3.2.3 | Uzņēmumu galds
3.2.3.2 | Pie grīdas fiksējams galds ar portatīvu digitāla detektora iekārtu
3.2.3.2 | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 40 cm
3.2.3.3 | Minimālais galda augstums no zemes ne vairāk kā 50 cm ± 2cm
3.2.3.4 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg
3.2.3.5 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garanvirzienā un šķērsvirzienā vismaz ± 48 cm garenvirzienā un vismaz ± 12 cm šķērsvirzienā
3.2.3.6 | Galda virsmas izmērs vismaz 75cm x 240 cm
3.2.3.7 | Starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 0,75 mm Al pie 100 kV
3.2.3.8 | Pedāļi galda kustību regulēšanai vismaz kustība uz augsu, uz leju, „peldošās” galda virsmas atbrīvošana
3.2.3.9 | Galda virsmas- detektora virsmas attālums ne vairāk kā 65mm
3.2.3.20 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas garenvirzienā vismaz 190 cm
3.2.3.21 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas šķērsvirzienā vismaz 60 cm
3.2.4 | Portatīvs digitālais detektors
3.2.4.1 | Detektora izmērs vismaz 349 mm x 425 mm
3.2.4.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2330 x 2840 pikseļi
3.2.4.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
3.2.4.4 | CSI detektora tips
3.2.4.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
3.2.4.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 0,05Lp/mm ne mazāk kā 66%
3.2.4.7 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 3,0Lp/mm ne mazāk kā 24%
3.2.4.8 | Enerģijas diapazons vismaz 40- 150 kVp
3.2.4.9 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 2,8 kg, vai ar bateriju un rokturi 3 kg
3.2.4.10 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 135 kg
3.2.4.11 | Maksimālā punkta (4cm diametrā) slodze uz detektoru ne mazāk kā 135 kg, vai pacientam stāvot 100 kG
3.2.4.12 | Izmeklējuma datu pārraide izmantojot WiFi Atbalstāmie standarti IEEE 802.11
3.2.4.13 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija. Komplektā vismaz 2 baterijas nodrošināt
3.2.4.14 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 3,5 stundas vai vismaz 500 attēli
3.2.4.15 | Bateriju lādēšanas iekārta
3.2.5 | Detektors un detektora vertikālais statīvs:
3.2.5.1 | Detektora izmērs vismaz 425mm x 425mm
3.2.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2840 x 2840 pikseļi
3.2.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
3.2.5.4 | CSI detektora tips
3.2.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
3.2.5.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 0,05Lp/mm ne mazāk kā 65%
3.2.5.7 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 2µGy un 3,0Lp/mm ne mazāk kā 25%
3.2.5.8 | Trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
3.2.5.9 | Izņemams oscilējošs vai fokusēts režģis vismaz 40 līnijas/cm
3.2.5.10 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā vismaz 30cm – 170cm
3.2.5.11 | Detektora savērsums regulējams ap horizontālo asi vismaz -200 līdz +900
3.2.5.12 | Detektors nostiprināts uz turētāja vismaz 30 cm attālumā no statīva kolonnas
3.2.6 | Iekārtas vadības pults:
3.2.6.1 | Iekārtas vadības pults ar integrētu rentgenstaru ģeneratora vadību un attēliegūšanas sistēmu
3.2.6.2 | Vadības pults dators ar procesoru vismaz 3 GHz, 4 GB RAM un 500 GB HDD
3.2.6.3 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli
3.2.6.4 | Pilna DICOM pakete ( SEND, STORE, PRINT, WLM, utt.)
3.2.6.5 | LCD monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 19 collas
3.2.6.6 | Monitors atbilst DICOM GSDF
3.2.6.7 | Pacientu reģistrācijas funkcionalitāte, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
3.2.6.8 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 900, ieskaitot attēlu apstrādi atbilstoši izmeklējumam
3.2.6.9 | Distanču, leņķu mērījumi un anotācijas
3.2.6.10 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 6 sekundes
3.2.7 | Citas obligāti izpildāmās prasības:
3.2.7.1 | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
3.2.7.2 | Piegādātājam jābūt ražotāja pilnvarojumam iekārtas tirdzniecībai un veikt tās servisa apkopes LR (jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija)
3.2.7.3 | Jānodrošina telpas plāna, montāžas plāna izstrāde, funkcionālā testēšana, elektrodrošības pārbaude, telpu dozimetrija
3.2.7.4 | Uz vietas ārstniecības iestādē jānodrošina pilnvērtīga personāla apmācība ar iekārtu, izsniedziet atbilstošu apmācības sertifikātu
3.2.7.5 | Jānodrošina iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā papīra un CD datu nesēja formātā, piegādājot iekārtu
3.2.7.6 | Portatīvs detektoru turētājs laterālu projekciju veikšanai uz galda
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)