## Sheet2
Operāciju lampa ar satelītlampu (1.gab.)
Nr. | Prasības | Piegādātājs
|  | SIA Mediq Latvija | SIA Amedical | SIA NMS Elpa | SIA Arbor Medical Korporācija | SIA Pladent
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 21579.8 | 9967 | 10487 | 11750 | 12430
___% PVN, EUR:
| Kopā ar PVN, EUR: | 26111.59 | 12060.07 | 12689.27 | 14217.5 | 15040.3
1 | Pamatlampas tehniskās prasības:
1.1 | Bezēnu apgaismojuma nodrošināšana operāciju lauka izgaismošanai | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.2 | Stiprinās pie griestiem | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.3 | Lampas galvas diametrs ne lielāks kā 750 mm | 750 | 620 | 746 | 730 | 720
1.4 | Gaismas avots – LED lampa | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.5 | Maksimālā gaismas intensitāte 1 m attālumā ne mazāk kā 160 000Lux | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.6 | Krāsu reprodukcijas indekss (Ra) ne mazāks kā 95 | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.7 | Gaismas intensitātes regulācija vismaz 20% - 100% | 10 - 100 | atbilst | atbilst | atbilst | 5 - 100
1.8 | Gaismas lauka diametrs d10 vismaz 210mm | 290 | 200 | 210 | 230 | 320
1.9 | Krāsu temperatūra 4500K±100K | atbilst | 5000 | 4500 | 4500 | 4500
1.10 | Izgaismojuma dziļums ne mazāk kā 120 cm | atbilst | atbilst | atbilst | 96 | 150
1.11 | Paliekošā intensitāte dažādās situācijās operācijas laikā:
1.11.1 | Šķērslis gaismas avota priekšā – 1 ķirurgs – paliekošajai intensitātei uz virsmas jāspēj sasniegt vismaz 63% | atbilst | 40 | atbilst | 76 | 80
1.11.2 | Šķērslis gaismas avota priekšā – 2 ķirurgi – paliekošajai intensitātei uz virsmas jāspēj sasniegt vismaz 47% | 46 | 48 | atbilst | 49 | 64
1.11.3 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos – jāspēj sasniegt vismaz 102% | 100 | 100 | atbilst | 100 | 90
1.11.4 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos, šķērslis gaismas avota priekšā – 1 ķirurgs – jāspēj sasniegt 63% | atbilst | 40 | atbilst | 70 | 79
1.11.5 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos, šķērslis gaismas avota priekšā – 2 ķirurgi – jāspēj sasniegt 47% | 46 | 48 | atbilst | 45 | 61
1.12 | LED lampu dzīvildze vismaz 40 000h | 40000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000
1.13 | Patērētā jauda pie maksimālās intensitātes nepārsniedz 80 W | 95 | 120 | 78 | 65 | 65
1.14 | Defekta analīzes funkcija, kas dod lampas kļūdu ziņojumus un darbības laiku | atbilst | neatbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.15 | Lampas galvas aizsardzības klase: ne mazāka kā IP40 | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.16 | Lampas rokas augstuma regulācija amplitūda ne mazāk kā 1180mm | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.17 | Siltuma starojums operācijas lauka virzienā pie 100 000Lux ne lielāks kā 370W/m² | 594 | 580 | atbilst | atbilst | atbilst
1.18 | Lampas galvas svars ne lielāks kā 18kg | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
1.19 | Kontroles panelis ar spiedpogām | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2 | Satelītlampas tehniskās prasības:
2.1 | Bezēnu apgaismojuma nodrošināšana operāciju lauka izgaismošanai | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.2 | Stiprinās pie griestiem | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.3 | Lampas galvas diametrs ne lielāks kā 750 mm | 750 | 620 | 746 | 640 | 720
2.4 | Gaismas avots – LED lampa | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.5 | Maksimālā gaismas intensitāte 1 m attālumā ne mazāk kā 160 000Lux | atbilst | atbilst | atbilst | 140000 | atbilst
2.6 | Krāsu reprodukcijas indekss (Ra) ne mazāks kā 95 | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.7 | Gaismas intensitātes regulācija vismaz 20% - 100% | 10 - 100 | atbilst | atbilst | atbilst | 5 - 100
2.8 | Gaismas lauka diametrs d10 vismaz 210mm | 290 | 200 | 210 | 230 | 320
2.9 | Krāsu temperatūra ne vairāk kā 4500K±100K | atbilst | 5000 | 4500 | 4500 | 4500
2.10 | Izgaismojuma dziļums ne mazāk kā 120 cm | atbilst | atbilst | atbilst | 96 | 150
2.11 | Paliekošā intensitāte dažādās situācijās operācijas laikā:
2.11.1 | Šķērslis gaismas avota priekšā – 1 ķirurgs – paliekošajai intensitātei uz virsmas jāspēj sasniegt vismaz 63% | atbilst | 40 | atbilst | 58 | 80
2.11.2 | Šķērslis gaismas avota priekšā – 2 ķirurgi – paliekošajai intensitātei uz virsmas jāspēj sasniegt vismaz 47% | 46 | 48 | atbilst | 43 | 64
2.11.3 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos – jāspēj sasniegt vismaz 102% | 100 | 100 | atbilst | 100 | 90
2.11.4 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos, šķērslis gaismas avota priekšā – 1 ķirurgs – jāspēj sasniegt 63% | atbilst | 40 | atbilst | 58 | 79
2.11.5 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos, šķērslis gaismas avota priekšā – 2 ķirurgi – jāspēj sasniegt 47% | 46 | 48 | atbilst | 43 | 61
2.12 | LED lampu dzīvildze vismaz 40 000h | 40000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000
2.13 | Patērētā jauda pie maksimālās intensitātes nepārsniedz 80 W | 95 | 120 | 78 | 65 | 65
2.14 | Defekta analīzes funkcija, kas spēj noteikt lampas kļūdu ziņojumus un darbības laiku | atbilst | neatbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.15 | Lampas galvas aizsardzības klase: ne mazāka IP40 | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.16 | Lampas rokas augstuma regulācija amplitūda ne mazāk kā 1180mm | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.17 | Siltuma starojums operācijas lauka virzienā pie 100 000Lux ne lielāks kā 370W/m² | 594 | 580 | atbilst | atbilst | atbilst
2.18 | Lampas galvas svars ne lielāks kā 18kg | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
2.19 | Kontroles panelis ar spiedpogām | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
3 | Komplektācija:
3.1 | Griestu stiprinājums | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
3.2 | Elektriskā instalācija | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
3.3 | Pamatlampa | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
3.4 | Satelītlampa | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
4 | Papildus prasības:
4.1 | Piedāvājumā jāietilpst pilnai piedāvātās lampas uzstādīšanai | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst
4.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst | atbilst