ATKLĀTA KONKURSA

„Patomorfoloģijas laboratorijas aprīkojums”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs - PSKUS 2017/115

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 11.09.2017 |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | ## VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | PSKUS 2017/115 |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | - Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ir Patomorfoloģijas laboratorijas aprīkojuma piegāde un 2 (divu) gadu garantija, saskaņā ar Atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā/finanšu piedāvājuma noteiktajām prasībām. - Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 33900000-9 (Sekcijas un morga aprīkojums un piederumi). - Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums): - Patomorfoloģijas aprīkojums (iepirkuma priekšmeta 1.daļa); - Mikroskopi patomorfoloģijai (iepirkuma priekšmeta 2.daļa). |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā | 11/08/2017 |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2017.gada 11.jūlija rīkojuma Nr. 11-10/92 „ Par iepirkuma komisijas izveidi Iepirkumam „Patomorfoloģijas laboratorijas aprīkojums”” ar 2017.gada 20.jūlija grozījumiem Nr.11-10/95 “Par grozījumu veikšanu 11.07.2017 valdes rīkojumā Nr.11-10/92” izveidotās iepirkuma komisijas, turpmāk – Komisija, sēdē piedalās: Komisijas priekšsēdētājs:; Jurijs Nazarovs, Patoloģijas institūta vadītājs;. Komisijas locekļi:; Elīna Rostoka, Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe; Toms Bērziņš, Medicīnu tehnoloģiju daļas vadītājs;. Anna Stinkeviča, Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore.. |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | Prasība 3.4.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 3.4.2. Pretendents Darbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem: rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts piedāvātā aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. Pretendents ir tiesīgs veikt Piegādi/sniegt Pakalpojumu. 3.4.3. Pretendentam jānodrošina preces tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, nododot attiecīgo testu pārskatus pasūtītājam. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2017.gada 1.septembra pulksten 10.00 |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: N.p.k; Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks; Pretendenta nosaukums; Daļas Nr. /Cena EUR bez PVN. 1; 31.08.2017. plkst.14:47; SIA “Skog”, reģ Nr. 40103475083, Salacas iela 19-8, Rīga, LV-1019, e-pasts: info@skog.lv; 1.daļā nav iesniegts. 2.daļā 6 253.05. 2; 31.08.2017. plkst.15:22; SIA “Diamedica”, reģ Nr. 40003469042, A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035. e-pasts: diamedica@diamedica.lv; 1.daļā nav iesniegts. 2.daļā 30 000.00. 3; 01.09.2017. plkst.08:34; SIA “Interlux”, reģ Nr. 40003793189, Noliktavu iela 9, Dreiliņi, LV-2130. e-pasts: info@interlux.lv; 1.daļā 33 259.10. 2.daļā nav iesniegts. 4; 01.09.2017. plkst.09:10; SIA „NMS ELPA”, Reģ. Nr. 40003348336, Malienas iela 31-22, Rīga, LV-1079. e-pasts: info@nmselpa.lv; 1.daļā 31 652.00. 2.daļā nav iesniegts. 5; 31.08.2017. plkst.15:22; SIA “Bioavots”, reģ Nr. 40103326392, A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035. e-pasts: info@bioavots.lv; 1.daļā 54 585. 2.daļā nav iesniegts. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks | Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāva 8.kabinets 2017.gada 1.septembrī pulksten 10.00 |
| Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena | 1) Konkursa 1.daļā atzīt SIA „NMS ELPA” un slēgt līgumu par kopējo summu EUR 31 652.00 (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN. 2) Konkursa 2.daļā atzīt SIA “Diamedica” un slēgt līgumu par kopējo summu EUR 30 00.00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN; |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | Informācija nav zināma. |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem. | - Komisija saskaņā ar Nolikuma 4.5.punktā noteikto vērtē SIA “Skog” piedāvājuma iepirkuma 2.daļā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums). N.p.k.; Tehniskās specifikācijas prasība; Pretendenta piedāvātie parametri; Atsauce uz informatīvo materiālu; Vērtējums. 2.1.2.6.2; 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,10; darba distance vismaz W.D. 30,0 mm; √; buklets; WD=12,31mm. 2.1.2.6.3; 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,25; darba distance W.D. vismaz 10,0 mm; √; buklets; WD=5,03 mm. 2.2.9.2; Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi; √; buklets; 5 MP. 2.2.9.3; Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi; √; buklets; 2584x1936. 2.2.9.5; Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s; 1ms-999ms; buklets; Neatbilst. 2.2.2.6.2; 4X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,10; darba distance vismaz W.D. 30,0 mm; √; buklets; WD=12,31mm. 2.2.2.6.3; 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,25; darba distance W.D. vismaz 10,0 mm; √; buklets; WD=5,03 mm. 2.2.2.9.2; Krāsainā CMOS tipa kamera, ne mazāk kā 16 megapikseļi; √; buklets; 5 MP. 2.2.2.9.3; Izšķirtspēja ne mazāk kā 4608x3456 pikseļi; √; buklets; 2584x1936. 2.2.2.9.5; Ekspozīcijas laiks no 1ms līdz 1s; no 1ms-999ms; buklets; Neatbilst. 2.3.2.6.2; Paraugu galdiņa kustības diapazons vismaz 54(Y)x78(X)mm; 52(Y)x76(X)mm; buklets; Neatbilst. 2.3.2.8.4; Izšķirtspēja ne mazāk kā 16 megapikseļi; √; buklets; 5 MP. Komisija nolemj, ka ir nelietderīgi turpināt vērtēt SIA “Skog” piedāvājumu, jo piedāvājumā nav iekļauta pretrunīgā informācija, nav šaubu, ka Pretendents piedāvā Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošās ierīces. Komisija nolemj noraidīt SIA “Skog” piedāvājumu un tālāk to neizskatīt. - Komisija saskaņā ar Nolikuma 4.5.punktā noteikto vērtē SIA “Interlux” piedāvājuma iepirkuma 1.daļā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums). N.p.k.; Tehniskās specifikācijas prasība; Pretendenta piedāvātie parametri; Atsauce uz informatīvo materiālu; Vērtējums. 1.1.2.4; Griešanas biezums: ne mazāk kā 0.5 - 750 µm; atbilst; DiaPath Mikrotoma buklets lpp 1- 6; 1-600, 24. lpp, Neatbilst. 1.1.2.5; Griezuma biezuma soļi 5 diapozonos vismaz līdz 100μm - 0,5, 1, 2, 5μm; atbilst; DiaPath Mikrotoma buklets lpp 1- 6; 60-100 mikroniem ir solis 10, 24. lpp. Neatbilst. 1.1.2.6; Pāŗejā diapozonā greizuma biezuma solis 10 μm; atbilst; DiaPath Mikrotoma buklets lpp 1- 6; ir 20 un 50 mikronu solis, 24. lpp, Neatbilst. 1.1.2.7; Parauga retrakcija: ne mazāk kā 0-200 μm; atbilst; DiaPath Mikrotoma buklets lpp 1- 6; 5-100, 24. lpp, Neatbilst. 1.3.2; Visiem moduļiem vienāds darba augstums; atbilst; DiaPath Parafīna galda buklets, lpp 1-2; Dzesēšanas modulis ir 2 stāvos, 33. lpp, neatbilst. 1.3.5.1; Parafīna konteinerim ne mazāk kā līdz 80°C; atbilst; DiaPath Parafīna galda buklets, lpp 1-2; Līdz 70 grādiem, 33. lpp, Neatbilst. 1.3.5.3; Parafīna konteinera ietilpība ne mazāka kā 5L; 4 litri; DiaPath Parafīna galda buklets, lpp 1-2; Neatbilst. 1.3.5.9; Ietilpība ne mazāk kā 200 standarta kasetēm un 300 veidnēm; atbilst; DiaPath Parafīna galda buklets, lpp 1-2; 150 kasetēm vieta, 32. lpp, Neatbilst. Komisija nolemj, ka ir nelietderīgi turpināt vērtēt SIA “Interlux” piedāvājumu, nav šaubu, ka Pretendents piedāvā Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošās ierīces. Komisija nolemj noraidīt SIA “Interlux” piedāvājumu un tālāk to neizskatīt. - Komisija saskaņā ar Nolikuma 4.5.punktā noteikto vērtē SIA „BioAvots” piedāvājuma iepirkuma 1.daļā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums). N.p.k.; Tehniskās specifikācijas prasība; Pretendenta piedāvātie parametri; Atsauce uz informatīvo materiālu; Vērtējums. 1.1.2.4; Griešanas biezums: ne mazāk kā 0.5 - 750 µm; Griešanas biezums: 0.5 - 500 µm; Brošūra Nr.2 1. punkts; Neatbilst. 1.1.2.5; Griezuma biezuma soļi 5 diapozonos vismaz līdz 100μm - 0,5, 1, 2, 5μm; Smalku griezumu biezuma soļi: 0,5μm no 0,5-5μm; 1μm no 5-20μm; 2μm no 20-30μm; 5μm no 30-60μm; 10μm no 60-100μm; Brošūra Nr.2 2. punkts; Neatbilst. 1.1.2.6; Pāŗejā diapozonā greizuma biezuma solis 10 μm; Apgriešanas griezumu biezumu soļi: 5µm no 5 - 30µm; 10µm no 30-100µm; 20µm no 100-200µm; 50µm no 200-500µm; Brošūra Nr.2 3. punkts; Neatbilst. 1.1.2.7; Parauga retrakcija: ne mazāk kā 0-200 μm; Parauga retrakcija: 40µm, ar iespēju atslēgt. Parauga retrakcija ar atgriešanās gājiena funkcija kas nodrošina mikrotoma asmeņa ilgāku izmantošanas laiku.; Brošūra Nr.2 9. punkts; Fiksēta, nav diapozonā, neatbilst. 1.3.5.1; Parafīna konteinerim ne mazāk kā līdz 80°C; Parafīna konteinera temperatūra no 500 - 70°C (parafīna kušanas temperatūra ir līdz 580C, līdz ar to parafīna konteinera temperatūra līdz 700C ir pilnīgi pietiekama); Brošūra Nr.4 6. punkts; Neatbilst. 1.3.6.1; Dzesēšanas virsmas ietilpība ne mazāk kā 80 kasetēm; Dzesēšanas virsmas ietilpība 72 kasetēm; Brošūra Nr.4 2. punkts; Neatbilst. Komisija nolemj, ka ir nelietderīgi turpināt vērtēt SIA „BioAvots” piedāvājumu, jo piedāvājumā nav iekļauta pretrunīgā informācija, nav šaubu, ka Pretendents piedāvā Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošās ierīces. Komisija nolemj noraidīt SIA „BioAvots” piedāvājumu un tālāk to neizskatīt. |
| Ja piemēro atklātu konkursu vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents. | Kvalifikācijas prasības vispārpieņemtas un neierobežo konkurenci. |
| Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. | Nav. |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |

Iepirkumu daļas iepirkumu koordinators 	________________ A.Stinkeviča