Lēmums

**Šībermašīnu piegāde**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2018/128\_1)

 (*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2018.gada 8.oktobrī

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 23.augusta rīkojumu Nr.11-10/120 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Šībermašīnu piegāde”:

**Komisijas sastāvs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja: | **Elīna Rostoka** **–** vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe; |
| Komisijas locekļi: | **Vjačeslavs Beļikovs** – vecākais medicīnas iekārtu inženieris; |
|  | **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2018/128\_1
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko kopējo vērtējamo cenu EUR bez PVN.
4. **Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums |
| 1. | 28.09.2018.Plkst.15:28 | SIA “AB Medical Group Riga” |
| 2. | 01.10.2018.Plkst.08:30 | SIA “A.Medical” |
| 3. | 01.10.2018.Plkst.09:59 | SIA “Arbor Medical Korporācija” |

**5.Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu:** nav

**6.Lēmuma pieņemšanas datums:** 08.10.2018.

**7.Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēle:** ņemot vērā to, ka iepirkumam iesniegtie piedāvājumi nav atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā noteikto, iepirkums ir izbeidzams bez rezultāta:

7.1.**SIA “AB Medical Group Riga”:**

1.1.pozīcija Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšana-dezinfekcijas iekārta, augstā: 1.1.1.7.prasībai Iekārtas gabarīti 450mm x 500mm x 1700 ± 100mm (DzxPxA) pretendents piedāvājis “600x600x1840”, kas nav atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

2.1.pozīcija Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšana-dezinfekcijas iekārta, letes virsmas: 2.1.1.7.prasībai Iekārtas gabarīti 500mm x 500mm x 850 ± 100mm (DzxPxA) pretendents piedāvājis “450x580x870”, bet iesniegtajā iekārtas tehniskajā informācijā norādīts, ka iekārtas gabarīti ir “900x620x870”, kas nav atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

7.2.**SIA “A.Medical”:** tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2. un 2.2.prasībai pretendents ir piedāvājis mazgāšanas līdzekli, bet nav piedāvājis skalošanas līdzekli. Iesniegtajos ražotāja materiālos ir noteikts, ka piedāvātajai precei (sanitāri – higiēniskā dezinfekcijas iekārta) ir jālieto arī skalošanas/atkaļķošanas līdzeklis. Iekārtā mazgāšanas līdzeklis tiek lietots vispirms, pēc tam skalošanas līdzeklis, atkaļķotājs. Līdz ar to pretendenta piedāvātās iekārtas, nelietojot iekārtas darbības nodrošināšanai paredzēto ķīmiju (mazgāšanas un skalošanas līdzekļus), tehniski nespēj nodrošināt iepirkumā piedāvāto iekārtu lietošanu: sanitāri – higiēnisko priekšmetu mazgāšanu un dezinfekciju.

7.3.**SIA “Arbor Medical Korporācija”:** tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.2. un 2.2.prasībai pretendents ir piedāvājis skalošanas/mīkstināšanas līdzekli, bet nav piedāvājis mazgāšanas līdzekli. Iesniegtajos ražotāja materiālos ir noteikts, ka piedāvātajai precei (sanitāri – higiēniskā dezinfekcijas iekārta) ir jālieto mazgāšanas līdzeklis. Iekārtā mazgāšanas līdzeklis tiek lietots vispirms, pēc tam skalošanas līdzeklis, atkaļķotājs. Līdz ar to pretendenta piedāvātās iekārtas, nelietojot iekārtas darbības nodrošināšanai paredzēto ķīmiju (mazgāšanas un skalošanas līdzekļus), tehniski nespēj nodrošināt iepirkumā piedāvāto iekārtu lietošanu: sanitāri – higiēnisko priekšmetu mazgāšanu un dezinfekciju.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.