Lēmums

**Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde**

(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/32)

(*Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā*)

Rīga 2019.gada 11.jūnijs

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2019.gada 7.marta rīkojumu Nr.11-10/26 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde”, ar 20.03.2019. grozījumiem Nr.11-10/31:

**Komisijas sastāvs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja: | **Uldis Jaspers –** Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs  **Toms Bērziņš** **–** Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļas vadītājs; |
| Komisijas locekļi: | **Lāsma Vītoliņa** – Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore |
|  |  |

Pieaicinātais eksperts – R. Panasjuka

1. **Pasūtītājs** – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. **Iepirkuma identifikācijas numurs** – PSKUS 2019/32.
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko vērtējamo kopējo cenu EUR bez PVN.
4. **Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas EUR bez PVN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| 1. | 05.04.2019.  Plkst. 12:53 | SIA “Scanmed” | 2.daļa – 26 790.00 |
| 2. | 05.04.2019.  Plkst. 13:15 | SIA “BioAvots” | 3.daļa – 7 125.00 |
| 3. | 05.04.2019.  Plkst. 14:40 | SIA “Mediq Latvija” | 1.daļa – 3 775.00  2.daļa – 25 940.00  4.daļa – 6 547.00 |
| 4. | 05.04.2019.  Plkst. 14:53 | SIA “FANEX” | 3.daļa – 6 900.00  4.daļa – 6 595.06 |
| 5. | 08.04.2019.  Plkst. 08:40 | SIA “Prolux” | 1.daļa – 3 564.00  2.daļa – 19 436.00  3.daļa – 6 284.00  4.daļa – 9 525.00 |

**5. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu:** nav

**6. Lēmuma pieņemšanas datums:** 12.06.2019.

**7. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlei:**

7.1. saskaņā ar nolikuma 13.7.2.punktu un iepirkuma komisijas izvērtējumu, vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegādi katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi tiek piešķirtas:

* iepirkuma priekšmeta 1.daļā *Zemas temperatūras saldētava* - SIA “Mediq Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103295181;
* iepirkuma priekšmeta 3.daļā *Temperatūras uzraudzības sistēma* - SIA “BioAvots”, reģistrācijas Nr. 40103326392;
* iepirkuma priekšmeta 4.daļā *Ultra zemas temperatūras saldētava* - SIA “Mediq Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103295181.
  1. Nepiešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības pretendentam SIA “FANEX”, jo, lai gan pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā *Ultra zemas temperatūras saldētava* ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, tas nav ar viszemāko cenu.
  2. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā *Medicīniskais ledusskapis* pretendentam **SIA “Scanmed”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.3., 2.1.31.4.1., 2.1.31.4.2., 2.2.22., 2.2.31.3., 2.2.31.4.1. un 2.2.31.4.2.prasībai:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendenta piedāvājums ir: “Atvilktne izgatavota nerūsējoša tērauda ar caurspīdīgas plastmasa priekšējo paneli (..)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai tehniskajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.4.1.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes platumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendenta piedāvājums ir “Sadalītāji no plastmasa (Plexy Glass) atvilktnes platumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par sadalītāju materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.4.2.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendents ir piedāvājis “Sadalītāji no plastmasa (Plexy Glass) atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par sadalītāju materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.22.prasībai *Ledusskapji var aprīkot ar ne mazāk kā ar 3 plauktiem vai 3 atvilktnēm (prasības aksesuāriem sk. 2.2.31.punktā). Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm un/vai jāsaskaņo pasūtīšanas laikā plauktu/atvilktņu skaitu un izvietojumu* pretendents ir piedāvājis “Ledusskapji var aprīkot ar līdz 2 plauktiem vai 2 atvilktnēm. Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par minimālo plauktu skaitu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents ir piedāvājis “Atvilktne izgatavota nerūsējoša tērauda ar caurspīdīgas plastmasa priekšējo paneli, kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu mehānismu. Atvilktnes svara izturība līdz 20 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementi ir atbilstoši atvilktnes augstumam, garumam un platumam”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.4.1.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes platumā (savietojami ar specifikācijas 2.2.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendents ir piedāvājis “Sadalītāji no plastmasa (Plexy Glass) atvilktnes platumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.4.2.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 2.2.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendenta piedāvājums ir “Sadalītāji no plastmasa (Plexy Glass) atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā *Medicīniskais ledusskapis* pretendentam **SIA “Mediq Latvija”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.3., 2.2.11. un 2.2.31.3.prasībai:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents iesniedzis ražotāja informāciju, ka atvilktnes ārējais rāmis ir no alumīnija, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.11.prasībai *Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2 kWh* pretendents piedāvā “Diennakts enerģijas patēriņš 2 kWh”, bet skaidrojumā pretendents apliecina, ka Labor modelim diennakts patēriņš ir 2,2 kW/24H, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents nav sniedzis skaidrojumu par šo prasību. Līdz ar to iepirkuma komisija balstās uz piedāvājumā sākotnēji iesniegto informāciju – atvilktne izgatavota no alumīnija nevis caurspīdīgas plastmasas (iesniegtajos tehniskajos preces aprakstos nav atsauces uz to, ka atvilktne ir no plastmasas), kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 3.daļā *Temperatūras uzraudzības sistēma* pretendentam **SIA “FANEX”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 3.16.3., 3.16.5. un 3.17.3.prasībai:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 3.16.3.prasībai *Ar LCD displeju, kas nodrošina temperatūras mērījuma attēlojumu, baterijas uzlādes līmeni un signāla stiprumu* pretendents piedāvājis “Sensoram nav LCD displejs”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 3.16.5.prasībai *Mērījuma solis ne vairāk kā 0,1oC* pretendenta piedāvājums ir “Mērījuma solis 0.5 C”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 3.17.3.prasībai *Ar LCD displeju, kas nodrošina temperatūras mērījuma attēlojumu, baterijas uzlādes līmeni un signāla stiprumu* pretendents piedāvājis “Sensoram nav LCD displejs”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā *Zemas temperatūras saldētava* pretendentam **SIA “Prolux”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.4.6., 1.4.14., 1.4.19., 1.4.20., 1.5.1., 1.5.2., un 1.5.3.2.prasībām:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.4.6.prasībai *Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā -18°C līdz ne mazāk kā -25°C* pretendents piedāvājis “Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no -20°C līdz -32°C”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai, jo piedāvātās preces apakšējai robežai jābūt ne mazākai par - 180C;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.4.14.prasībai *Ar automātisko atkausēšanas funkciju* pretendents piedāvājis “Manuāla”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.4.19.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no krāsota/hromēta tērauda vai nerūsējošā tērauda* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai. Pretendents norādījis, ka piedāvājums ir labāka alternatīva. Ņemot vērā to, ka nolikumā ir izvirzīta konkrēta prasība attiecībā uz materiālu, alternatīvs piedāvājums netiek vērtēts;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.4.20.prasībai *Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda* pretendents piedāvājis “Darba kamera izgatavota no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.5.1.prasībai *Plaukts režģu no nerūsējošā tērauda. Plaukta svara izturība ne mazāk kā 15 kg* pretendents piedāvājis “Nav pieejams”, kas neatbilst pasūtītāja vajadzībām;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.5.2.prasībai *Atvilktne no nerūsējoša tērauda (vēlams ar augsto necaurspīdīgo ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešamā lieluma, sadalījuma elementiem jābūt visas atvilktnes augstuma, garumā un platumā* pretendents piedāvājis “Atvilktne no polikarbonāta materiāla ar priekšējo augsto malu 6.gab standarta komplektācijā”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.5.3.2.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 1.5.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendenta piedāvājums ir “Polikarbonāta materiāla sadalītāji garumā (savietojami ar specifikācijas 1.5.2.punktā minētiem atvilktnēm), kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par sadalītāju materiālu.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā *Medicīniskais ledusskapis* pretendentam **SIA “Prolux”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.20., 2.1.26., 2.1.27., 2.1.31.2.., 2.1.31.3.., 2.1.31.4.1., 2.1.31.4.2., 2.2.20., 2.2.26., 2.2.27., 2.2.31.2., 2.2.31.3., 2.2.31.4.1. un 2.2.31.4.2.prasībām:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.20.prasībai *Ar automātisko atkausēšanas funkciju* pretendenta piedāvājums ir “Naturāla”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.26.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai. Pretendents norādījis, ka piedāvājums ir labāka alternatīva. Ņemot vērā to, ka nolikumā ir izvirzīta konkrēta prasība attiecībā uz materiālu, alternatīvs piedāvājums netiek vērtēts;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.27.prasībai *Darba kamera izgatavota tērauda, nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts) vai plastmasas* pretendents piedāvājis “Darba kamera izgatavota no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.2.prasībai *Atvilktne no nerūsējoša tērauda vai alumīnija (krāsots/hromēts) (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents piedāvājis “Atvilktne no polikarbonāta ar augsto ārējo malu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas. Atvilktnes svara izturība 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents piedāvājis “Atvilktne no polikarbonāta ar augsto ārējo malu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas. Atvilktnes svara izturība 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.4.1.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes platumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendentam nav piedāvājuma;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.31.4.2.prasībai *Sadalītāji no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atvilktnes garumā (savietojami ar specifikācijas 2.1.31.2.punktā minētiem atvilktnēm)* pretendentam nav piedāvājuma;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.20.prasībai *Ar automātisko atkausēšanas funkciju* pretendenta piedāvājums ir “Dabīga”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.26.prasībai *Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts)* pretendents piedāvājis “Ārējais korpuss izgatavots no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai. Pretendents norādījis, ka piedāvājums ir labāka alternatīva. Ņemot vērā to, ka nolikumā ir izvirzīta konkrēta prasība attiecībā uz materiālu, alternatīvs piedāvājums netiek vērtēts;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.27.prasībai *Darba kamera izgatavota tērauda, nerūsējošā tērauda (krāsots/hromēts) vai plastmasas* pretendenta piedāvājums ir “Darba kamera izgatavota no PP copolymer UV RAL9016”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.2.prasībai *Atvilktne no nerūsējoša tērauda vai alumīnija (krāsots/hromēts) (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents piedāvājis “Atvilktne no polikarbonāta ar augsto ārējo malu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas. Atvilktnes svara izturība 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.3.prasībai *Atvilktne no causpīdīgas plastmasas (vēlams ar augsto ārējo malu jeb ar front top), kura aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas ar sliežu gultņu vai līdzvērtīgu mehānismu. Atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 10 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam* pretendents piedāvājis “Atvilktne no polikarbonāta ar augsto ārējo malu. Atvilktnes pilnībā izvelkamas. Atvilktnes svara izturība 15 kg. Visam atvilktnēm ir iespējams mainīt iekšējos nodalījumus pēc nepieciešama lieluma, sadalījuma elementiem jābūt atbilstošiem atvilktnes augstumam, garumam un platumam”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par atvilktnes materiālu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.2.31.4.1. un 2.2.31.4.2.prasībai pretendentam nav piedāvājuma.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 3.daļā *Temperatūras uzraudzības sistēma* pretendentam **SIA “Prolux”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 3.15.1.prasībai:
* pretendents ir iesniedzis ražotāja atbildi skaidrojot, ka bezvadu uztvērēja darbības zona telpās ir apmēram 40m; ražotāja pārstāvis norāda, ka uzlabojumi līdz 100m uztveršanas zonai tiks nodrošināti tikai nākotnē.
  1. **Nepiešķirt** vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 4.daļā *Ultra zemas temperatūras saldētava* pretendentam **SIA “Prolux”**, jo pretendents ar 11.06.2019. komisijas lēmumu ir izslēgts no dalības šajā iepirkuma priekšmeta daļā kā neatbilstošs tehniskā un finanšu piedāvājuma 4.9., 4.20., 4.23. un 4.28.prasībām:
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 4.9.prasībai *Lietderīgais iekšējais tilpums 350 ± 50l* pretendents piedāvājis “Lietderīgais iekšējais tilpums 432l”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai – pretendenta piedāvātais tilpums ir par lielu un neiekļaujas tehniskajā specifikācijā noteiktajās robežās;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 4.20.prasībai *Vismaz 4 iekšējiem nodalījumiem, katram nodalījumam savas iekšējas durvis* pretendents piedāvājis “Četri nodalījumi, atsevišķas durvis 2 nodalījumiem vienlaicīgi”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai par durvju skaitu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 4.23.prasībai *Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 120 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi* pretendents piedāvājis “Saldētavas izolācijas biezums 77 līdz 82 mm, kuru nodrošina vakuuma izolāciju un izcilu temperatūras noturību”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai attiecībā uz saldētavas izolācijas biezumu;
* tehniskā un finanšu piedāvājuma 4.28.prasībai *Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 x 90 x 90 cm (augstums x platums x dziļums)* pretendents piedāvājis “Iekārtas gabarītizmēri 199 x 70 x 104 cm (augstums x platums x dziļums)”, kas nav atbilstoši tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītajai prasībai attiecībā uz iekārtas dziļumu.
  1. Izbeigt bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 2.daļu *Medicīniskais ledusskapis*, jo nav iesniegts neviens nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.

Iepirkuma ietvaros vispārīgās vienošanās plānotā summa par visām iepirkuma priekšmeta daļām ir 41 999.00 EUR bez PVN. Pasūtītājam ir tiesības minēto summu mainīt, ja lēmums par līguma slēgšanas tiesībām netiek pieņemts vienlaikus visās daļās vai kādā no daļām netiek iesniegts piedāvājums. Pamatojoties uz to, ka vispārīgā vienošanās tiks slēgta tikai par iepirkuma priekšmeta 1., 3. un 4.daļu, konsultējoties ar pieaicināto ekspertu par nepieciešamo piegāžu daudzumu šajās iepirkuma priekšmeta daļās, no plānotā finansējuma 41 999.00 EUR bez PVN vispārīgās vienošanās noslēgšanai tiek izdalīta summa – 20 700.00 EUR bez PVN apmērā.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.