LĒMUMS

iepirkumā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojuma piegāde

(identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56)

Rīga 2018.gada 14.maijā

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2018.gada 1.marta rīkojuma Nr. 11-10/48 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojuma piegāde””:

| Komisijas priekšsēdētājs: | Toms Bērziņš, Medicīnas Tehnoloģiju daļas vadītājs. |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | Elīna Rostoka, Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe; |
|  | Anna Stinkeviča, Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore. |

- Pasūtītājs – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

- Iepirkuma identifikācijas numurs – PSKUS 2018/56.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā.

- Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumu un piedāvātā cena EUR bez PVN:

| N.p.k | Pretendenta nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Invitros” | 1.daļa – 7 270.00 |
|  |  | 2.daļa – 2 749.75 |
| 2. | SIA “Faneks” | 1.daļa – 7 782.00 |
|  |  | 2.daļa – 3855.00 |
| 3. | SIA “Scanmed” | 2.daļa – 2 200,00 |
|  |  | 3.daļa – 5 130.00 |
| 4. | SIA “GenMedica” | 6.daļa – 7 051.51 |
| 5. | SIA “BioAvots” | 1.daļa – 7 690.00 |
|  |  | 4.daļa – 5 892.00 |
|  |  | 6.daļa – 6 894.90 |
| 6. | SIA “Mediq Latvija” | 1.daļa – 7 510.00 |
|  |  | 2.daļa – 2 890.00 |
|  |  | 5.daļa – 890.00 |
|  |  | 6.daļa – 6 762.00 |
| 7. | SIA “Quantum Latvija” | 6.daļa – 6 748.20 |
| 8. | SIA “NMS Elpa” | 2.daļa – 3 223.00 |
|  |  | 3.daļa – 8 784.00 |

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu: nav

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: IR

1.daļā:

- Komisija izvērtēja SIA “Invitros” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai. Piedāvātajai iekārtai nav pieejama automātiskā atkausēšanas funkcija (Tehniskās specifikācijas 1.16.punkts) un iekšējais apgaismojums (Tehniskās specifikācijas 1.23.punkts). Komisija atzina SIA “Invitros” piedāvājumu par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Komisija izvērtēja SIA “Faneks” piedāvājumu un atzina par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām. Proti,

| 1. | 19 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg | Ne mazāk kā 50 kg | Plaukta svara izturība 40 kg | Skat. piedāvājuma 20.lpp. | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs | Iekšējais LED apgaismojums | Brošūra: 2.lpp. | Ultrasaldētavas specifikācijas dēļ (darbība līdz -86°C) tajā nevar instalēt apgaismojumu. | neatbilst |

- Komisija izvērtēja SIA “BioAvots” piedāvājumu un piedāvājumu un atzina par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām. Proti,

| 1. | 23 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs | Iekšējais apgaismojums nav drošības nolūkos. | 16.lpp.: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LED/brochures/Forma-ULT-Freezer-Brochure.pdf | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Izvērtējot SIA “Mediq Latvija” sniegto atbildi un piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka nespēji gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājums 1.daļā satur pretrunīgo informāciju, proti informatīvā materiāla 2.lpp. ir iekļauta norāde, ka atkausēšana (tehniskās specifikācijas 1.16.punkts) ir iespējama gan automātiski gan manuāli, un piedāvātajā modelī tā ir manuāla. Savukārt  informatīvā materiāla 16.lpp ir norāde, ka automātiskas atkausēšanas noklusējuma iestatījumi ir “0”.

Komisija informāciju lūdza sniegt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 3.maijam. Pretendents atbildi nav sniedzis.

Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “Mediq Latvija” piedāvājumu 1.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

2.daļā:

- Komisija izvērtēja SIA “Invitros” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2. | 7 | Regulējams temperatūras diapazons robežās no ne vairāk kā -16°C līdz ne mazāk kā -30°C | Regulējams temperatūras diapazons robežās no -15°C līdz -30°C | Regulējams temperatūras diapazons -18°C līdz -35°C | Brošūra: 2.lpp. | neatbilst pēc apakšējās robežas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Komisija izvērtēja SIA “Faneks” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2.9 | Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C | Temperatūras novirze no iestatītas ± 2°C | Skat. piedāvājuma 36.lpp. | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Komisija izvērtēja SIA “Scanmed” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2. | 16 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju | Manuāla saldētavas atkausēšana | 16. lpp. | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Iepirkuma 2.daļā SIA “Mediq Latvija” piedāvā preci, ko piedāvā arī cits pretendents, kurš ir iesniedzis ražotāja apliecinājumu, ka temperatūras novirzē ir +/- 2ºC, līdz ar ko, tas neatbilst 2.9. punktā izvirzītai prasībai: “Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C.”  Komisija lūdza Pretendentu SIA “Mediq Latvija” iesniegt ražotāja apliecinājumu, ka piedāvātai iekārtai temperatūras novirze ir +/-0.2 ºC, kā tas ir norādīts Tehniskajā piedāvājumā. Komisija informāciju lūdza sniegt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 3.maijam. Pretendents atbildi nav sniedzis.

Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “Mediq Latvija” piedāvājumu 2.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “NMS Elpa” piedāvājumu un sniegto atbildi un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai. Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “NMS Elpa” piedāvājumu 2.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

3.daļa:

- Komisija izvērtēja SIA “Scanmed” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

SIA “Scanmed”  piedāvājums neatbilst 3.21.punktam prasība

| 3. | 21 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 50 db |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendents piedāvā: Maksimālais trokšņu līmenis 60 db. Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “Scanmed” piedāvājumu 3.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

6.daļā :

- Komisija izvērtēja SIA “GenMedica” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 6. | 3.1 | Mainīgā leņķa rotoriem ātruma regulēšanas diapazons no ne vairāk kā 500 apgr./min līdz ne mazāk kā 5000 apgr./min | Maksimālais ātrums 4500 apgr./min | 3.lpp | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “GenMedica” piedāvājumu 6.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Izvērtējot SIA “Mediq Latvija” piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka nespēji gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Komisija lūdza Pretendentu SIA “Mediq Latvija” norādīt kādā veidā tiek nodrošinātas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ar ražotāja instrukcijām, informatīvajiem materiāliem, apliecinājumu vai citā veidā, kas ļautu Komisijai nepārprotami pārliecināties, par šo funkciju nodrošinājumu piedāvātajai iekārtai. Komisija informāciju atkārtoti lūdza sniegt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 3.maijam. Pretendents atbildi nav sniedzis. Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “Mediq Latvija” piedāvājumu 6.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Quantum Latvija” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 6. | 3.2 | Mainīgā leņķa rotors ar 4 groziem un maksimālo ietilpību ne mazāk kā 4 x 180 ml | Mainīgā leņķa rotors ar 4 groziem un maksimālo ietilpību 4 x 100 ml | katalogs "Eppendorf Catalog 2018" - 155.lpp | neatbilst pēc tilpuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 3.4.2 | 15 ml Falcon tipa mēģenēm adapteris. Viena adaptera ietilpība ne mazāk kā 5 mēģenes | 15 ml Falcon tipa mēģenēm adapteris (5804 755.006). Viena adaptera ietilpība ne mazāk kā 4 mēģenes | katalogs "Eppendorf Catalog 2018" - 168.lpp | neatbilst mēģenes skaits |

Komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu SIA “Quantum Latvija” piedāvājumu 6.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Lēmuma pieņemšanas datums: 14.05.2018.

- Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

| Daļas numurs | Daļas nosaukums | Uzvarētājs | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultra zemas temperatūras saldētava | Nav | - |
| 2. | Zemas temperatūras saldētava | Nav | - |
| 3. | Medicīnas ledusskapis | Nav | - |
| 4. | Temperatūras uzraudzības sistēma | SIA “BioAvots” | 5 892.00 Līgums tiks noslēgts par Pasūtītājam pieejamo finansējumu 9 400.00 |
| 5. | Inkubators | SIA “Mediq Latvija” | 890.00 |
| 6. | Centrifūga ar temperatūras regulāciju | SIA “BioAvots” | 6 894.90 |

Piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājumi ar zemāko cenu.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.