LĒMUMS

iepirkumā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojuma piegāde

(identifikācijas Nr. PSKUS 2018/83)

Rīga 2018.gada 3.jūlijā

Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2018.gada 1.marta rīkojuma Nr. 11-10/48 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojuma piegāde””:

| Komisijas priekšsēdētājs: | Toms Bērziņš, Medicīnas Tehnoloģiju daļas vadītājs. |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | Elīna Rostoka, Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe; |
|  | Anna Stinkeviča, Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore. |

- Pasūtītājs – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

- Iepirkuma identifikācijas numurs – PSKUS 2018/83.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā.

- Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumu un piedāvātā cena EUR bez PVN:

| N.p.k | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.05.2018 Plkst. 09:05 | SIA “Invitros”, reģ.Nr.40003446425, Čekurkalna 2.līnija 75 Rīga , LV-1026, e-pasts invitros@invitros.lv | 1.daļa – 7 270.00 |
|  |  |  | 2.daļa – 2 749.75 |
|  |  |  | 3.daļa nav |
| 2. | 28.05.2018 Plkst.13:17 | SIA “Mediq Latvija”, reģ.Nr.40103295181, Raunas iela 41c, Rīga, LV- 1084, e-pasts: mediqlatvija@mediq.com | 1.daļa – 6 910.00 |
|  |  |  | 2.daļa – 2 950.00 |
|  |  |  | 3.daļa nav |
| 3. | 29.05.2018 Plkst.09:20 | SIA “Scanmed”, reģ.Nr.40003665589, Kantora iela 128, Mārupe, LV-2167, e-pasts : info@scanmed.lv | 1.daļa nav |
|  |  |  | 2.daļa – 2 360.00 |
|  |  |  | 3.daļa – 5 370.00 |
| 4. | 29.05.2018 plkst.09:34 | SIA “BioAvots”, reģ Nr.40103326392, A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035, e-pasts: info@bioavots.lv | 1.daļa – 7 099.00 |
|  |  |  | 2.daļa – 2 090.00 |
|  |  |  | 3.daļa – 3 450.00 |
| 5. | 29.05.2018 plkst.9:55 | SIA “ALFIS”, reģ Nr.40003335863, Ādažu iela 20 , Bukulti, Garkalnes nov., LV-1024, e-pasts: martins.zeimanis@alfis.lv | 1.daļa – nav |
|  |  |  | 2.daļa – nav |
|  |  |  | 3.daļa – 3 960.00 |
| 6. | 29.05.2018 plkst.09:57 | SIA “Adrona”, reģ.Nr.40003624468, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV- 1006, e-pasts: info@adrona.lv | 1.daļa – 6 362.00 |
|  |  |  | 2.daļa – 2 055.00 |
|  |  |  | 3.daļa – 3 810.00 |

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu: nav

- Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: IR

1.daļā:

- Komisija lūdza Pretendentu SIA “Invitros” norādīt kādā veidā tiek nodrošinātas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ar ražotāja instrukcijām, informatīvajiem materiāliem, apliecinājumu vai citā veidā, kas ļautu Komisijai nepārprotami pārliecināties, par šo funkciju nodrošinājumu piedāvātajai iekārtai. SIA “Invitros”sniedza informāciju, ka piedāvāta prece ir labas kvalitātes tomēr neatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Komisija pieņēma lēmumu SIA “Invitros”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Bioavots” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 1. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju | Manuāla saldētavas atkausēšana "1.lpp. | https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LED/Specification-Sheets/TDS_991_MODEL_RELEASE_-_21.pdf" | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Komisija pieņēma lēmumu SIA “Bioavots”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Adrona” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 1. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju | Lai nodrošinātu specifikācijas 1.9. punkta izpildi tiek piedāvāta saldētava ar manuālo atkausēšanas funkciju | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komisija pieņēma lēmumu SIA “Adrona”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

2.daļā:

- Komisija lūdza Pretendentu SIA “Invitros” norādīt kādā veidā tiek nodrošinātas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ar ražotāja instrukcijām, informatīvajiem materiāliem, apliecinājumu vai citā veidā, kas ļautu Komisijai nepārprotami pārliecināties, par šo funkciju nodrošinājumu piedāvātajai iekārtai. SIA “Invitros”sniedza informāciju, ka piedāvāta prece ir labas kvalitātes tomēr neatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Komisija pieņēma lēmumu SIA “Invitros”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Scanmed” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju | Manuāla saldētavas atkausēšana 24. lpp. | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Komisija pieņēma lēmumu SIA “Scanmed”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Bioavots” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2. | 7 | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā -18°C līdz ne mazāk kā -30°C | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no -12°C līdz -25°C | 9.lpp. https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LED/brochures/ES%20and%20GPS%20LR-F%20Brochure_8-31-17.pdf | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Komisija pieņēma lēmumu SIA “Bioavots”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Komisija izvērtēja SIA “Adrona” piedāvājumu un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums neatbilsts Tehniskai specifikācijai.

| 2. | 7 |  | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā -18°C līdz ne mazāk kā -30°C |  | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no -20 līdz -40 °C | 2. buklets | neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 15 |  | Ar automātisko atkausēšanas funkciju | Lai nodrošinātu specifikācijas 1.9. punkta izpildi tiek piedāvāta saldētava ar manuālo atkausēšanas funkciju | 2. buklets | neatbilst |

Komisija pieņēma lēmumu SIA “Adrona”  piedāvājumu noraidīt un tālāk neizskatīt.

3.daļa:

Komisija lūdza  Pretendentu SIA “BioAvots” norādīt kādā veidā tiek nodrošinātas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ar ražotāja instrukcijām, informatīvajiem materiāliem, apliecinājumu vai citā veidā, kas ļautu Komisijai nepārprotami pārliecināties, par šo funkciju nodrošinājumu piedāvātajai iekārtai.

Atbilde: SIA “BioAvots” nav precizējis informāciju 3.17. un 3.19.punktā, līdz ar to Komisija nespēji gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītājām prasībām. Komisija vienbalsīgi pieņem lēmumu SIA “BioAvots”  piedāvājumu 3.daļā noraidīt un tālāk neizskatīt.

- Lēmuma pieņemšanas datums: 03.07.2018.

- Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

| Daļas numurs | Daļas nosaukums | Uzvarētājs | cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultra zemas temperatūras saldētava | SIA “Mediq Latvija” | 6 910.00 |
| 2. | Zemas temperatūras saldētava | SIA “Mediq Latvija” | 2 950.00 |
| 3. | Medicīnas ledusskapis | SIA “Alfis” | 3 960.00 |

Piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājumi ar zemāko cenu.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu daļas vadītāja 					                                S.Briede

Stinkeviča 67069719