Komisija izskatā jautājumus un sniedz sekojošas atbildes:

2.daļa

**Jautājums Nr.1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 17 | Ne mazāk kā ar 4 nerūsējoša tērauda plaukti |

Vai der stikla plaukti?

**Atbilde Nr.1:**

Stikla plaukti tiks uzskatīti par neatbilstošiem Tehniskās specifikācijas 2.17.punkta prasībām.

**Jautājums Nr.2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 18 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg |

Vai plaukta svara izturība 45kg ir pieņemama?

**Atbilde Nr.2:**

Plaukta svara izturība 45kg nav pieņemama.

**Jautājums Nr.3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 21 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs |

Saldētavai bez stikla durvīm ražotājs drošības nolūkos neuzstāda  iekšējo apgaismojumu. Vai tas ir pieņemami?

**Atbilde Nr.3:**

Nav pieņemams.

**Jautājums Nr.4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 24 | Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda |

Vai ir pieņemami, ja darba kamera ir no poliuretāna?

**Atbilde Nr.4:**

Nav pieņemams.

3.daļa

**Jautājums Nr.5:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Temperatūras diapazons no ne vairāk kā +2°C līdz ne mazāk kā +8°C |  |  |

Vai šis ir regulējams temperatūras diapazons vai darba temperatūra diapazons? Vai uzglābāšanai iestatīta temperatūra būs +5 grādi?

**Atbilde Nr.5:**

Tas ir regulējams temperatūras diapazons. Specifikācijas 3.8.punkts norāda, ka regulēšanas solis nedrīkst pārsniegt 1°C.

**Jautājums Nr.6:**

|  |  |
| --- | --- |
| 18 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg |

Vai pieņemami ja plaukta svara izturība būs 45kg?

**Atbilde Nr.6:**

Nav pieņemams.

**Jautājums Nr.7:**

|  |  |
| --- | --- |
| 22 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs |

Ledusskapjiem bez stikla durvīm drošības nolūkos ražotājs neuzstāda iekšējo  apgaismojumu. Vai tas ir pieņemami?

**Atbilde Nr.7:**

Nav pieņemams.

**Jautājums Nr.8:**

|  |  |
| --- | --- |
| 24 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei |

Vai ir pieņemami ja porta ārējais diametrs ir 10mm?

**Atbilde Nr.8:**

Nav pieņemams.

Papildus Komisija norāda, ka ja tehniskas specifikācijas prasībās ir noteikti iekārtas fizikāli tehniskie parametri, tie vai nu piemīt iekārtai vai arī nē, proti, šie parametri nav aprēķināmi vai iegūstami, izmantojot jebkādas papildus pielietotas tehnoloģijas.