Iepirkuma komisijas

2016.gada 4.augustā sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklāta konkursa

„ Materiālu un palīglīdzekļu piegāde dezinfekcijas un sterilizācijas procesu nodrošināšanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/113),

nolikumu

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
|  | 20. daļa – līdzeklis bioplēves un neorganisko nosēdumu noņemšanai no nerūsējošā tērauda instrumentiem (analogs Anios R444 vai neodisher IR) JAUTĀJUMS: abi minētie līdzekļi gan Anios R444, gan neodisher IR nav paredzēti bioplēves noņemšanai, bet gan rūsas traipu/ aplikumu un citu neorganisku atlikumu noņemšanai, kas radušies nepareizas apstrādes rezultātā – vai ir nepieciešams līdzeklis bioplēves vai rūsas atlikumu noņēmšanai? | 20.daļā ir prasīts līdzeklis bioplēves un neorganisku nosēdumu noņemšanai no nerūsējošā tērauda instrumentiem (Anios R444 vai analogs). Anios R444 noņem gan bioplēvi, gan neorganiskus nosēdumus (izraksts no apraksta “ANIOS R444 est un produit spécial de rénovation des instruments en inox et dispositifs médicaux. Elimine les traces protéiniques, les dépôts d'oxyde de fer et autres tâches d'oxydation.’’. Atsauce: http://www.medical-hygiene.com/anios-r444-renovateur-instruments-c2x8905353). Teksts angļu un vācu valodā ir tieši tāds pats. |
|  | 21. daļa – detergents (pH 10-11) un neitralizators medicīnas ierīču apstrādei automātiskās mazgāšanas iekārtās JAUTĀJUMI: Kāda ražotāja un modeļa automātiskās mazgāšanas ierīces tiks izmantotas? Ja detergentam nav nepieciešams lietot papildus neitralizatoru (nav nepieciešams neitralizācijas solis) – ir nepieciešams papildus apstiprinājums no ražotāja? | Ja detergenta pH vērtība pārsniedz 9,5, ir nepieciešams neitralizators. Detergenti ar augstu pH līmeni ietekmē instrumentu virsmas, tāpēc tos ir nepieciešams neitralizēt (ķirurģisko instrumentu ražotāju rekomendācija. Atsauce: https://germany.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=919&evdate=73062. Šādus detergentus reizēm pielieto, jo tie ļoti efektīvi iedarbojas uz infekciozu olbaltumvielu aģentiem piesārņojumā. Ja Jūsu piedāvātajam detergentam pH līmenis ir starp 10-11 un pēc Jūsu domām neitralizators nav nepieciešams, noteikti nepieciešams detergenta ražotāja apliecinājums. |
|  | 22. daļa – Detergents (pH8-9) un enzīmus saturošs (5 paaudzes) mazgāšanaslīdzeklis medicīnisko ierīču apstrādei automātiskās mazgāšansa iekārtas JAUTĀJUMS: Kāda ražotāja un modeļa automātiskās mazgāšanas iekārtas tiks izmantotas? | Ar medicīnisko ierīču mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnu ražotājiem un modeļiem nav nekāda sakara. Jebkura ražotāja jebkurai šāda tipa iekārtai jāatbilst LVS EN ISO 15883-1. Tiek prasīts apliecinājums saderībai ar norādīto instrumentu ražotāju produktiem. |
|  | 24. daļa – enzīmus saturoši mazgāšanas līdzekļi (5. paaudzes) manuālai medicīnisko instrumentu priekšapstrādei (analogs DD1) JAUTĀJUMS: plānotais iepirkuma apjoms kolonnā nr.3 norādīts koncentrātam vai darba šķīdumam? Ja plānotais iepirkuma apjoms norādīts koncentrātam, kā tiks izvērtēts izdevīgākais/ lētākais piedāvājums, jo dažādiem ražotājiem var būt dažādas rekomendētās dozācijas devas, kas neaspoguļos patiesās iepakojuma/ koncentrāta izmaksas? | Plānotais apjoms norādīts darba šķīdumam. Pie cenā līdzvērtīgiem piedāvājumiem, objektīvam vērtējumam, tiks pieprasīta papildus informācija. |
|  | 25. daļa – peroksietiķskābi saturošs instrumentu dezinfekcijas līdzeklis manuālai ķīmiskai dezinfekcijai (Anioxide 1000 vai ekvivalents) JAUTĀJUMS: Cik litru ūdens tiek izmantots vienā mazgāšanas ciklā? | Anioxide 1000 ir jau lietošanai gatavs šķīdums, šeit nevar būt runa par tā papildus šķaidīšanu. Tas ir manuālas ķīmiskas dezinfekcijas un nevis mazgāšanas līdzeklis. |
|  | 41. daļa – detergents un atkaļķošanas līdzeklis padubju apstrādei automātiskās mazgāšanas iekārtās JAUTĀJUMS: kāda ražotāja un modeļa automātiskās mazgāšanas iekārtas tiks izmantotas? Cik litru ūdens tiek izmantots vienā mazgāšanas ciklā? | Lūdzu skatīt atbildi uz 3.jautājumu. Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā ir: ekonomiskais cikls – 11 litri, standarta cikls – 25 litri, intensīvais cikls – 25 litri |
|  | Jautājums Ja produktu tehniskajā informācijas lapā ir minēta rekomendētā produkta lietošanas temperatūra un dozācija, joprojām ir nepieciešams papildus apstiprinājums no ražotāja par produkta lietošanas dozāciju un temperatūru? | Ražotāja publicēta tehniskās informācijas lapa ir ražotāja apliecinājums, piedāvājumā tam jābūt pievienotam oriģinālvalodā un tulkojumam valsts valodā. |
|  | Kāda ir mazgāšanas ierīces izmantotā ūdens cietība? To nepieciešams zināt, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu rekomendējamo līdzekļu dozāciju. | Mazgāšanā-dezinfekcijā izmantotajā ūdenī automatizētajās iekārtās svārstās starp 0,5-0,9 mmol/l, manuālajā mazgāšanā tiek izmantots ūdens ar cietību 3,2-5,3 mmol/l |