## 2.daļa
Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tieības katrā pozīcijā atsevišķi un to piedāvātās kopējās cenas EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta 2.daļā
|  | pretendents Nr.1 | pretendents Nr.2 | pretendents Nr.3 | izslēgts (neatbilstošs piedāvājums) | nav iesniegts piedāvājums | kopējā cena ir vienāda
Nr. p.k | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija | SIA "Arbor Medical Korporācija | SIA "B.Braun Medical" | SIA "Biotronik Baltija | SIA "DM Premium | SIA "MRB Projekts" | SIA "Remedine" | SIA "Scanmed" | UAB "Ilsanta" filiāle
1 | Transvenozi implantējama bezvadu EKS sistēma labā kambara stimulācijai (VVIR) ¬ • Bezvadu stimulators (garums 25,9mm, ārējais diametrs 6,7mm, tilpums 1 cm3, svars 1,75 g ar četrām fiksācijas šķiedrām iekārtas distālajā gala • Bezvadu stimulatora implantācijas sistēma • Dilatators ar hemostatisko vārstu (ārejais diametrs 27 Fr., iekšējais 23 Fr.) • Ievadstīga • Adata • MRI aizsardzība veicot pilnu ķermeņa izmeklējumu (1.5 T un 3.0 T) magnētiskajā laukā • Minimālais paredzamais darbības laiks 8,6 gadi • Stimulatora darbības parametri (Frekvence 30-170 reizes min., impulsa amplitude 0, 13-5,0 V., impulsa garums 0,09-1,0 ms., jūtība 0,45-11,30 mV) • Ierīce var strādāt sekojošos režīmos: VVI;VVIR; VOO, OVO • Aparātu ir jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) | 270000
2 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), saderīgi ar MRI. • Stimulatora svars≤20g, apjoms ≤12cm³. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 12 gadi • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVTR, VOOR, AAIR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD •Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole Elektrodu bojājumu kontrole Statistika EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (uzglabāto epizodu daudziums ≥10min., katra epizoda ilgums ≥20sek) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra •Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas visām ķermimīm. • Ražotāja garantija ≥ 10 gadi. • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) | [5 empty] | 133875
3 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa) ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 14,5 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 10 cm3 • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VVIR, VVTR, VOOR, AAIR, AATR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes, pa 10 sekundēm katra) • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra |  |  |  | 41250
4 | Elektrokardiostimulatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 15 gadi • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 10 cm3 • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VVIR, VVTR, VOOR, AAIR, AATR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Sensoram jānodrošina slodzes adaptācijas funkcija arī psihoemocionālās piepūles laikā • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 40275
5 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa) pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 16,5 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVTR, VOOR, AAIR, AOOR • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 10 cm3 • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 7,5 mV • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: Kambara stimulācijas sliekšņa kontrole Elektrodu bojājumu kontrole Statistika EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 4 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 144000
6 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa)un ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskas aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikularo pārvadi(ar ļoti zemu AV blokādes iespēju) • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 7 gadi pie nosacījuma 2.0V, 0.4ms, 60x/min, 100% stimulācija • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI , jābūt MVP (Managed Ventricular Pacing ) opcijai • Jābūt pieejamam rate response režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, nav jāpieļauj nepārvadīti ātriju kompleksi • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra •baterijas nomaiņas indikators (ERI) | 321750 |  |  | 308250
7 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi saderīgi ar MRI • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Stimulatora svars≤20g, apjoms ≤12cm³. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ≥ 9 gadi (60 imp./min, 2,5 V, 0,4 ms, 500 Om, 100% DDD stimulācija, AutoCapure funkcija izslēgta,ECG on ) • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 170 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV • Ražotāja garantija ≥ 7 gadi. • Jābūt automātiskai stimulatota tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai. • VIP algoritms, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgas kambaru stimulācijas, tanī pašā laikā garantē nepieciešamo kambara simulaciju ar optimālo AV aiztura intervālu. • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: • Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole • Elektrodu bojājumu kontrole • Statistika • EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas, visām ķermenīm. • Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (≥ 10 min, katra epizoda ilgums ≥20sek ) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra baterejas nomaiņas indikators (ERI) | [5 empty] | 1042.5
8 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem, pacientiem ar prognozējamām lielām fiziskām piepūlēm un fizisko aktivitāti lielā slodžu diapazonā, kā arī ar MRI 3T izmantošanas iespējām • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jāpiedāvā trīs tipu ierīces: VDDR, SR, DR. • Konektoru tipiem jābūt RA:IS1 – RV:IS1; RA/RV:IS1; RA:IS1-RV:IS1. • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Pie aktīva uzstādījumu kopuma ar impedanci 700 Ω, sensora režīmu ieslēgtu un EGM Onset ieslēgtu, kad stimulēšana ir RA/RV 2.5 ar 50 %, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 10 gadi SR un VDDR tipa iekārtām, ne īsākam kā 9 gadi DR tipa iekārtām. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no EKS kanāliem (sirds labā kambara un ātriju). • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabaru stimulācijas laikā. • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoram jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. • Nav aizliegumu MRI 3 T lietošanas gadījumā pie nosacījuma, ja ierīce implantēta ar 3T elektrodu. • Jābūt iespējai samazināt nevajadzīgus labā kambara stimulācijas gadījumus. • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz līdz 400 ms. • Jābūt funkcijām sensora(-u) darbības automatizācijai. • Jābūt automātiskai jutīguma regulācijas funkcijai. • Konfigurācijām jābūt dažādām: jābūt Uni-/Bi-/Off ar pārslēgšanas iespējām. • Ierīcei jāspēj noteikt elpošanas izmaiņas ikdienā 24 stundu ietvaros. • Jābūt šādām papildus diagnostikas funkcijām: • -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli), • -jutīguma tests (vai iespējai mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu), • -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas, • -jābūt ātriju aritmijas ziņojuma funkcijai, • -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli. • Baterijas kapacitāte 1 ampērstunda. • Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) | [8 empty] | 175680
9 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 11,3 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 11 cm3 • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR • Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 411000
10 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām, ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 11 gadi • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 11 cm3 • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Sensoram jānodrošina slodzes adaptācijas funkcija arī psihoemocionālās piepūles laikā • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 31350
11 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa) ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi un iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 12 gadi • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 11 cm3 • Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,1 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 15 līdz 350 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, nav jāpieļauj nepārvadīti ātriju kompleksi • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 4 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 265500
12 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10gadi (2.5V,0.4ms, 60x/min, 100% DDD stimulācija) • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz SSI, SOO, SSIR, SOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR un speciālajam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Jābūt automātiskajiem ātriju ritma traucējumu terapijas režīmiem vismaz divās zonās • Jābūt regulējamiem parametriem ātriju tahiaritmiju atpazīšanas un kupēšanas režīmu uzstādīšanai • Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 50 - 250 ms • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai iestādīšanai • Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju atpazīšanai vismaz divās dažādās zonās un to kupēšanas iestādīšanai • Jābūt iespējām neefektīvas ātriju tahiaritmijas terapijas gadījumā atkārtot terapiju pēc noteikta (programmējama) laika intervāla • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -aritmiju epizožu intrakardiālās elektrogrammas atmiņa reālā laika periodā -atmiņa par ātriju tahiaritmiju terapijas biežumu un efektivitāti • baterijas nomaiņas indikators (ERI) • Jābūt iespējai pilna ķermeņa izmeklēšanai MR ar vismaz 1.5T jaudu | 31500
13 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam, kā 6 gadi • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Konektoriem jābūt trīsdaļīgiem IS-1 konektoram • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējām monitorēt sirds frekvences parametrus, kuri ataino sirds mazspējas pacienta klīnisko stāvokli - vismaz nakts sirdsdarbības frekvenci un sirds ritma variabilitāti ar tās parametru atainojumu (vismaz SDANN) • Jābūt kā minimums OptiVol 2.0 versijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai • Monitorēt sirds frekvences parametrus programmai jāizslēdz epizodes, kas var būt supraventrikulāras aritmijas Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei Jābūt iespējai kavēt stimulāciju kreisā kambara elektriski nestabilajā (vulnerablajā) periodā (T vilnis). Stimulācijas inhibēšanai jābūt programmējamai intervālos 300 – 500 ms •baterijas nomaiņas indikators (ERI) | 96525
14 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Stimulatora svars≤30g, apjoms ≤15cm³. • EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) • Kvadripolārā technologija ar iespēju veikt stimulāciju divās vietās kreisajā kambarī ar iespēju mainīt stimulācijas aizturi. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam, kā 7 gadi (60 imp./min, 2,5 V, 0,4 ms, 500 Om, 100% DDD-BiV stimulācija, AutoCapure funkcija izslēgta,ECG on ) • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Konektoriem jābūt trīsdaļīgiem IS-1 konektoram • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 170 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram. • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt vismaz 10 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm •Jābūt norādem par biventrikulārās stimulāciju % •Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcija RA un RV, LV, un regulēšanai • Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. • Jābūt speciālai funkcijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai ("Corvue Congestion") • Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas, visām ķermenīm. Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem. Uzglabāto epizodu daudziums ≥14min., katra epizoda ilgums ≥20sek -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei -AF diagnostika, histogrammas •Jābūt iespējai kavēt stimulāciju kreisā kambara elektriski nestabilajā (vulnerablajā) periodā (T vilnis). •Stimulācijas inhibēšanai jābūt programmējamai intervālos 300 – 500 ms •Baterijas nomaiņas indikators (ERI) | [5 empty] | 62550
15 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar minūtes ventilācijas funkciju • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jāpiedāvā 2 tipa ierīces – X4 CRTP, CRTP. • EKS jābūt paredaētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam). • Pie aktīva uzstādījumu kopuma DDDR režīmā un 100% biventrikulāro stimulēšanu, 15% ātriju stimulēšanu, kad stimulēšanas amplitūda ir RA/RV 2.5 un LV3.0, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 11 gadi. • Konektoru tipiem jābūt RA/RV/LV:IS1; RA/RV:IS1-LV:LV1; RA/RV:IS1-LV:IS4. • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa). • Sensoram jābūt dubultsensoram - vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. • Kreisā kambara vektoru iespējām jābūt līdz pat 17 veidiem stimulācijas vektoriem (arī unipolāriem), un līdz pat 8 veidiem sensēšanas vektoriem. • Jābūt iespējai savietot ar kvadripolāru kreisā kambara elektrodu, vai unipolāru/bipolāru kreisā kambara elektrodu. • Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. • Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. • Jābūt pieejamai LVPP (Left Vetrucular Protection Function) funkcijai, kas samazina maksimālo kreisā kambara stimulācijas apjomu, jo tiek izmantoti garie LVPP. • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (AV optimizācija). • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam līdz 300 ms. • Jābūt iekļautām papildus šādām diagnostiskām funkcijām: • -sliekšņa tests, • -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu), • -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas, • -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli, • -pacienta datu uzkrāšana, • -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei. • Baterijas kapacitāte 1.6 ampērstundas. Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 72000
16 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar prognozējamām elektrodu problēmām vai nestabilu saslimšanas gaitu • EKS jābūt paredzētam biventrikulārai un ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai • EKS prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8,8 gadi • Jābūt iespējai atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sinusa) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 14 cm3 • Jābūt iespējai regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • VV aiztures laiku pēc stimulācijas jābūt iespējai uzstādīt līdz 100 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus), sensoram jānodrošina frekvences palielināšanās psihoemocionālās piepūles laikā • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 350 ms • Jābūt maināmam dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt automātiskai stimulatora izraisītu tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt pieejamam reālā laikā uztvertas intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) pierakstam sirds ritma traucējumu gadījumā • Jābūt "režīmu slēdzim" kas ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 27375
17 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai ar kvadripolāru kreisā kambara elektroda pieslēgumu un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar prognozējamām elektrodu problēmām vai nestabilu saslimšanas gaitu • EKS jābūt paredzētam biventrikulārai un ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai • EKS jābūt savienojamam ar kreisā kambara kvadripolāru elektrodu (IS4 konektors) • EKS prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8,8 gadi • Jābūt iespējai atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sinusa) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 15 cm3 • Jābūt iespējai regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • VV aiztures laiku pēc stimulācijas jābūt iespējai uzstādīt līdz 100 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus), sensoram jānodrošina frekvences palielināšanās psihoemocionālās piepūles laikā • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 350 ms • Jābūt maināmam dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 41400
18 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa) ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 35 J • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI režīmos un jābūt fiziskās slodzes adaptīvajiem režīmiem ("rate response") vismaz VOOR un VVIR • Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Jābūt kā minimums OptiVol 2.0 versijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai • Jābūt iespējām brīdināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. | 121500
19 | Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti ar datu telemetrijas, pārvaldes un centralizētās uzkrāšanas iespējām • Defibrilatora svars ≤70g, apjoms ≤32cm³. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trīm zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas • Jābūt iespējai pirms uzsākas kondensatoru uzlāde un kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai >35 J • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR režīmos •Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. •Intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās. Uzglabāto epizodu daudziums ≥40min. •Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) | [5 empty] | 171540
20 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu pacientiem ar biežām aritmijām kambaru mirgošanas zonā un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei pēc pieprasījuma jābūt pieejamai ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrilācijas terapijas iespējām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 30) • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Maksimālajai šoka impulsa amplitūdai jābūt vismaz 40 J • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR režīmos • Ierīces paredzamajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi (LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%; 4 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 148005
21 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un papildus priekšksmbaru elektriskās aktivitātes uztveršanas funkciju • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei jābūt pieejamai ar DF1 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt iespējai, izmantojot speciālu implantējamu elektrodu, uztvert sirds priekškambaru elektrisko aktivitāti • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrilācijas terapijas iespējām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 30) • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 40 J • Ierīcei jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Ierīcei jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ierīces paredzamajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 9 gadi (LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%; 4 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) |  |  |  | 119850
22 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai • Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Jābūt iespējām atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos • Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias • Jābūt kā minimums OptiVol 2.0 versijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai • Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. | 146250
23 | Implantējamie kambaru kardioverteri-(DDDR) defibrilatori paredzēti ar datu telemetrijas, pārvaldes un centralizētās uzkrāšanas iespējām • Defibrilatora svars ≤70g, apjoms ≤32cm³. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trīm zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas • Jābūt iespējai pirms uzsākas kondensatoru uzlāde un kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai >35 J • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR režīmos •Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. •Intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās. Uzglabāto epizodu daudziums ≥40min. •Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu • Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • Jābūt speciālai funkcijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai ("Corvue Congestion") • Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. | [5 empty] | 266310
24 | Maza izmēra implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar minūtes ventilācijas iespēju • ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējai piedāvāt VR un DR tipa ierīces. • Ierīces biezums plānāks kā 10 mm un dimensijās, kas ne lielākas kā 5.25x7.14cm. • Ierīces savietojamības iespējas ar elektrodiem: • RV:IS-1/DF-1; • RA: IS-1; RV: IS-1/DF-1; • RV:DF4; • RA:IS-1; RV:DF-4. • Pie uzstādījuma VR tipa ierīcei , kad ir 0% stimulācija, stimulācijas amplitūda 2.0V/Off un MV/RS vai HFSSᵈ 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 9.3 gadi, bet DR tipa ierīces gadījumā – 8.5 gadi. • Baterijas kapacitāte 1.75 ampērstundas. • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Sensoram jābūt dubultsensoram - vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no EKS kanāliem (labā ātrija un sirds labā kambara). • Jābūt iestrādātai drošības tehnoloģijai, kas brīdina vismaz 3 mēnešus pirms baterija beidz pildīt savu funkciju. • Nav ierobežojumu laikā, veicot MRI pilna ķermeņa procedūras ar 1.5 T. • Kambaru antitahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādiem vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai. • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. • Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. • Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. • Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt detekcijas laiku, kura maksimumam jābūt ne mazākam kā 15 sekundes (nevajadzīgas polimorfas kambaru tahikardijas terapijas prevencijai). • Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 82500
25 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu pacientiem ar biežām aritmijām kambaru mirgošanas zonā un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei pēc pieprasījuma jābūt pieejamai ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt automātiskai labā priekškambara un kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrilācijas terapijas iespējām • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 40 J • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Ierīces paredzamajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8,5 gadi (LP,LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%, LP stimulācijas daudzums 50%; 4 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības); sirds mazspējas profilaksei telemetrijas pārraidītajiem datiem jāsniedz informācija par pacienta vidējo sirds frekvenci miera stāvoklī un vidējo kambaru ekstrasistoļu daudzumu stundā. • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 275700
26 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām un pilnu ķermeņa MRI izmeklējumu • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai • Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja ntitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Jābūt iespējām atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakarfdiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos • Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias • Jābūt iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu nosakot intratorakālo impedanci ar OptiVol 2.0 versiju • Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI), ar garantiju segts baterijas darbības ilgums ne mazāk kā 8 gadi • Jābūt iespējai pilna ķermeņa izmeklēšanai MR ar vismaz 1.5T jaudu • Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konekcijas tipu. | 146250
27 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un ātriju aritmiju terapijas iespējām, kā arī bajonetes tipa četrpolāro defibrilācijas-stimulācijas elektroda kontaktligzdu DF-4 • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Jābūt iespējas atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakarfdiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos • Jābūt iespējām bridināt pacientu aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā(vibrācijas modulis) • Automātiskā ikdienas defibrilācijas elektroda testēšanas iespēja • Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias • Jābūt bezvadu telemetrijas funkcijai, kas pieļauj programmēšanu operācijas laikā kā arī datu nosūtīšanu no pacienta mājas raidītāja uz medicīniskās informācijas centru • Iespēju indicēt VF ar T šoku ICD pārbaudei operācijas laikā • Jābūt kā minimums 6 dažādu algoritmu klātesamībai (CCM,VSR,CAFR,ATR) ,kas darbojas neatkarīgi , monitorējot pacienta aktuālo stāvokli • Jābūt kā minimums OptiVol 2.0 versijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai • Defibrilācijas-stimulācijas elektrodam jābūt ar bajonetes tipa četrpolāro kontaktu Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1,gan ar DF-4 konnekcijas tipu. | 146250
28 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju. • Pacients ar implantēto CRT-D ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas, visā ķermenī. • CRTD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRTD jāvar programmēt ar esošo aparatūru- Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru). Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Kvadripolārā technologija ar iespēju veikt stimulāciju divās vietās kreisajā kambarī ar iespēju mainīt stimulācijas aizturi. • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Defibrilatora svars≤80g, apjoms ≤40cm³. • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trīm zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā • Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām • AT/AF monitorings un pacienta apziņošanas iespēja • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiostimulācijas režīmos • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt 10 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām • Jābūt maksimālajai izlādes elektriskā impulsa enerģijai ≥40J • ATP funkcija pirms vai uzlādes laikā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) ar pacienta apziņošanas iespēju • AV un VV aiztures automātiskais algoritms • Sirds mazspējas monitorēšanas iespēja VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm •Jābūt norādem par biventrikulārās stimulāciju % •Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcija RA un RV, LV, un regulēšanai • Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. • Jābūt speciālai funkcijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai ("Corvue Congestion") •Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem. Uzglabāto epizodu daudziums ≥40min. -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei -AF diagnostika, histogrammas | [5 empty] | 4050150
29 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar apnea scan funkcijas iespēju • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jāpiedāvā 2 tipa ierīces – X4 CRTD, CRTD. • Pie aktīva uzstādījumu kopuma, kad stimulēšanas amplitūda ir LV3.0V, RA/RV2.0V un pie 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 8.5 gadi. • Konektoru tipiem jābūt RA: IS1; RV:DF4; LV: IS4 vai RA: IS1; RV:IS1/DF1; LV: IS4 vai RA: IS1; RV:DF4; LV: IS1 vai RA: IS1; RV:IS1/DF1; LV:IS1 vai RA: IS1; RV:IS1/DF1; LV:LV1. • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Kreisā kambara vektoru iespējām jābūt līdz pat 17 stimulācijas vektoriem un līdz pat 8 sensēšanas vektoriem. • Jābūt spējai uzstādīt funkciju, kas pielāgo sensēšanas un peisēšanas AV aizturi, lai maksimāli palielinātu spēju sarauties. • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām. • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām. • Ierīcei jāspēj noteikt elpošanas izmaiņas ikdienā 24 stundu ietvaros. • Jābūt iespējai savietot ar kvadripolāru kreisā kambara elektrodu un unipolāru/bipolāru kreisā kambara elektrodu. • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. • Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. • Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. • Aparāta biezums nedrīkst pārsniegt 10 mm. • Baterijas kapacitāte 1.9 ampērstundas. • Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. • Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 302625
30 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar apnea scan funkcijas iespēju • Jāpiedāvā 2 tipa ierīces – X4 CRTD, CRTD. • Pie aktīva uzstādījumu kopuma, kad stimulēšanas amplitūda ir LV3.0V, RA/RV2.5V un pie 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 8 gadi. • Konektoru tipiem jābūt RA: IS1; RV:DF4; LV: IS4 vai RA: IS1; RV:IS1/DF1; LV: IS4 vai RA: IS1; RV:DF4; LV: IS1 vai RA: IS1; RV:IS1/DF1; LV:IS1 . • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Ir jābūt akselerometra sensoram. • Jābūt spējai uzstādīt funkciju, kas pielāgo sensēšanas un peisēšanas AV aizturi, lai maksimāli palielinātu spēju sarauties. • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām. • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām. • Kreisā kambara vektoriem jābūt līdz pat 216 iespējamām konfigurācijām. • Ierīcei jāspēj noteikt elpošanas izmaiņas ikdienā 24 stundu ietvaros. • Jābūt iespējai savietot ar kvadripolāru kreisā kambara elektrodu, vai unipolāru/bipolāru kreisā kambara elektrodu. • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. • Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. • Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. • Aparāta biezums nedrīkst pārsniegt 10 mm. • Baterijas kapacitāte 1.9 ampērstundas. • Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. • Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci.
31 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar minūtes ventilācijas funkciju • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jāpiedāvā 2 tipa ierīces – X4 CRTD, CRTD. • Pie aktīva uzstādījumu kopuma, kad ventrikulu kambaru uzstādījums ir LV-Only MSP; RA/RV 2.0V/Off; LV 2.0V, LVbᵉ 2.0V; MV/RS or HFSSᵈ 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 13.3 gadi. • Jābūt iespējai piegādāt arī ierīci ar vismaz 17 gadu garantiju. • Jābūt iestrādātai drošības tehnoloģijai, kas brīdina vismaz 3 mēnešus pirms baterija beidz pildīt savu funkciju. • Konektoru tipiem jābūt RA: IS1; RV:DF4; LV: IS4 vai RA: IS1; RV:DF4; LV: IS1. • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa). • Sensoram jābūt dubultsensoram - vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. • Jābūt iespējai veikt kreisā kambara vektoru automātisku un paātrinātu analīzi, izvēloties optimālus kreisā kambara kvadripolāro elektrodu konfigurāciju uzstādījumus. • Jābūt iespējai savietot ar kvadripolāru kreisā kambara elektrodu, vai unipolāru/bipolāru kreisā kambara elektrodu. • Kreisā kambara vektoru iespējām jābūt līdz pat 17 veidiem stimulācijas vektoriem, un līdz pat 8 veidiem sensēšanas vektoriem. 17 vektori ar 216 iespējamām MSP konfigurācijām. • Nav ierobežojumu laikā, veicot MRI pilna ķermeņa procedūras ar 1.5 T. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās. • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai. • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām. • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām. • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt detekcijas laiku, kura maksimumam jābūt ne mazākam kā 15 sekundes. • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. • Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. • Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. • Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. • Baterijas kapacitāte 1.9ampērstundas. Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 135000
32 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem, kam plānoti magnētiskās rezonanses izmeklējumi. • Ierīcei pēc pieprasījuma jābūt pieejamai ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt automātiskai labā priekškambara un abu kambaru stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ierīce izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiostimulācijas režīmos • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 40J • Ierīces paredzamajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 6,6 gadi (LP,LK, KK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK un KK stimulācijas daudzums 100%, LP stimulācijas daudzums 15%; 4 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības); sirds mazspējas profilaksei telemetrijas pārraidītajiem datiem jāsniedz informācija par pacienta vidējo sirds frekvenci miera stāvoklī un vidējo kambaru ekstrasistoļu daudzumu stundā. • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |  |  |  | 86925
33 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar vairāk kā 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem, kam plānoti magnētiskās rezonanses izmeklējumi. • Ierīcei jābūt DF-4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīcei jābūt ar IS-4 kreisā kambara elektroda pieslēguma savienojumu • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt automātiskai labā priekškambara un kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ierīce izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 40J • Ierīces paredzamajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 6,6 gadi (LP,LK, KK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK un KK stimulācijas daudzums 100%, LP stimulācijas daudzums 15%; 4 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības); sirds mazspējas profilaksei telemetrijas pārraidītajiem datiem jāsniedz informācija par pacienta vidējo sirds frekvenci miera stāvoklī un vidējo kambaru ekstrasistoļu daudzumu stundā. • Jābūt pieejamiem datu pārraides modulim ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā |  |  |  | 239800
34 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju. • CRTD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRTD jāvar programmēt ar esošo aparatūru- Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru). •Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Defibrilatora svars≤80g, apjoms ≤40cm³. • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trīm zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā • Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām • AT/AF monitorings un pacienta apziņošanas iespēja • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiostimulācijas režīmos • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt maksimālajai izlādes elektriskā impulsa enerģijai ≥40J • ATP funkcija pirms vai uzlādes laikā • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) ar pacienta apziņošanas iespēju • AV un VV aiztures automātiskais algoritms • Sirds mazspējas monitorēšanas iespēja •VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai •Jābūt norādem par biventrikulārās stimulāciju % •Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcija RA un RV, LV, un regulēšanai • Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. • Jābūt speciālai funkcijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai ("Corvue Congestion") •Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem. Uzglabāto epizodu daudziums ≥40min. -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei -AF diagnostika, histogrammas | [5 empty] | 103350
35 | Elektrokardiostimulatori sirds muskuļa kontraktilitātes modulācijai ar inovatīvu augstfrekvences stimulācijas algoritmu sirds muskuļa stimulācijai absolūtā refraktārā perioda laikā • EKS jābūt multiprogrammējamam .EKS jāvar programmēt ar RAKUS rīcībā esošo aparatūru ,ja tādas nav , tad tā jāpiegādā kopā ar pirmo iepirkto stimulatoru • Stimulatora dimensija: (augstums (mm) 65.4 ± 1.0 platums (mm) 47.5 ± 0.5 , biezums (mm) 11.5 ± 0.5, tilpums 31.2 ± 0.5 cm3, masa (g) 48± 2.0 g , radiopaque ID ID OS y • Konektori: 3.2mm; IS-1/VS-1 • Baterija - Modelis un IEC tips –QL2001.daudzreizlietojams - Tips - Lithium –ion - Zems akumulatora indicators - 3.3V - Baterijas kalpošanas laiks līdz kalpošanas beigām - 7 gadi - Akumulatora mūžs līdz izvēles nomaiņas indikācijai - 6gadi - Aptuvenā jauda pēc uzlādes ar LBI -200 mAh • Drošības režīms - OOO - Mazāk kā 40 μA - ODO-LS - CCM OFF - Mazāk kā 45 μA - ODO-LS - CCM ON - Less than 1200 μA • Darbības režīmi – programmējamie -OOO - Standby režīms: netiek novēroti traucējumiun netiek piegādāti CCM impusa viļņi - ODO-LS - CCM - Aktīvais režīms, kurā ierīce uztver priekškambaru, kambaru un lokālās jūtības notikumus un spēj nodrošināt CCM signāla piegādi - OVO-LS - CCM - Aktīvais režīms, kurā ierīce uztver priekškambaru, kambaru un lokālās jūtības notikumus un spēj nodrošināt CCM signāla piegādi bez nepieciešamības noteikt priekškambaru jūtīgos notikumus. | 255000
36 | Subkutānais defibrilātors MRI 1.5T ar subkutāno elektrodu un implantācijas piederumu Subkutānais defibrilātors ar MRI 1.5T: • ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Vismaz 7 gadu ierīces garantija • S-ECG uzglabātspēja vizmaz 40 aritimijas epizodēm • Automātiski signalizē pēc neizdevušās šoka terapijas Subkutānais elektrods: • Elektroda tips tripolārs • Garums 45 cm • Elektroda šafta izmērs 7 Fr • Poliuretāna pārklājums | [8 empty] | 607500
37 | Implantējama automātiska sirds ritma traucējumu monitorēšanas ierīce sirds ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespējām • Aparātu ir jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Aparātam jābūt komplektētam ar ne mazāk kā vienu aktivatoru (kuru izsniegt pacientam uz rokas) • Aparātiem jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 36 mēneši • Aparātiem jābūt iespējai pacientam tos aktivēt sūdzību brīdī • Aparātiem jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tas pats bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus un patur atmiņā ar laiku ne mazāku par 27 minūtēm • Aparātiem jābūt maināmiem parametriem, pēc kuriem tie atpazīst sirds ritma traucējumus • Saglabātā ieraksta garumam pirms lēkmes epizodes pēc tam , kad izmantots aktivators, jābūt ne īsākam kā 22 minūtes • Kopējais lēkmju pieraksta laiks ne mazāks par 49 minūtēm • Aparāta programmēšanas iespējām jāatbilst sekojošiem lielumiem : - bradikardijas noteikšanas intervāls ne mazākās robežās kā 30-60 reizes sitienu minūtē un epizodes vismaz pa 4/8/12 sitieni - asistoles noteikšanas intervāls ne mazāks kā 2.0-4.5 sekundes ventrikulu tahikardijas sākuma noteikšanas un tās stabilitātes parametru detekcijas programmēšanas iespēja • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto elektrokardiogrammu pārraides iespējām • Aparātam jābūt ne lielākam par 10 cm3 , implantējamam zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām un savietojamam ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodi ( MR conditional ) līdz 3T (teslas) | 80940
38 | Implantējama micro automātiska sirds ritma traucējumu monitorēšanas ierīce sirds ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespējām • Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Aparātam jābūt komplektētam ar ne mazāk kā vienu aktivatoru (kuru izsniegt pacientam uz rokas) • Aparātiem jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 36 mēneši • Aparātiem jābūt iespējai pacientam tos aktivēt sūdzību brīdī • Aparātiem jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tas pats bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus un patur atmiņā ar laiku ne mazāku par 27 minūtēm • Aparātiem jābūt maināmiem parametriem, pēc kuriem tie atpazīst sirds ritma traucējumus • Saglabātā ieraksta garumam pirms lēkmes epizodes pēc tam , kad izmantots aktivators, jābūt ne īsākam kā 22 minūtes • Kopējais lēkmju pieraksta laiks ne mazāks par 49 minūtēm • Aparāta programmēšanas iespējām jāatbilst sekojošiem lielumiem : - bradikardijas noteikšanas intervāls ne mazākās robežās kā 30-60 reizes sitienu minūtē un epizodes vismaz pa 4/8/12 sitieni - asistoles noteikšanas intervāls ne mazāks kā 2.0-4.5 sekundes • ventrikulu tahikardijas sākuma noteikšanas un tās stabilitātes parametru detekcijas programmēšanas iespēja • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto elektrokardiogrammu pārraides iespējām • Aparātam jābūt ne lielākam par 1.25cm3, ne smagākam par 3g , implantējamam zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām un savietojamam ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodi ( MR conditional ) līdz 3T (teslas) | 291600
39 | Implantējami automātiskie sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu monitori. • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā. Implantaacijas sagatavossana- caur mazo inciziju ar šlirces palīdzību. •Monitora apjoms 1,4cm³ • Ierīcei jābūt algoritmam sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 2 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas darbību) • nav nepieciešams aktivators, jo pacienta stāvokla dati tiek pārraiditi caur mobilo tālruni, izmantojot Blurtooth bezvadu tehnologiju. • pacienta sūdzību brīdī aktivētam elektrokardiogrammas pierakstam jāilgst 4,5-14 min (4-14 minūtes pirms aktivācijas un 30-50 sekundes pēc aktivācijas) • kopējam elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laikam ierīcē jābūt ne mazākam par 60 min. • Ierīcei jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Ierīci jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) | [5 empty] | 150000
40 | Implantējami automātiskie sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu monitori. • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā • Ierīcei jābūt algoritmam sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei jābūt diviem sensoriem ar vairāk kā 8 cm savstarpējo attālumu precīzu sirds elektrisko impulsu uztveršanai • Ierīcei jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 4 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas darbību) • komplektā ar ierīci jābūt neimplantājamam aktivatoram, ar kura palīdzību pacientam sūdzību brīdī aktivēt ierīci • pacienta sūdzību brīdī aktivētam elektrokardiogrammas pierakstam jāilgst 7,5 min (7 minūtes pirms aktivācijas un 30 sekundes pēc aktivācijas) • kopējam elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laikam ierīcē jābūt ne mazākam par 60 min • Ierīcei jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem 2 veidu datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ierīci jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 112275
41 | Implantējami automātiskie sirds kambaru ritma traucējumu monitori. • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā • Ierīcei jābūt algoritmam sirds kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei jābūt diviem sensoriem ar vairāk kā 8 cm savstarpējo attālumu precīzu sirds elektrisko impulsu uztveršanai • Ierīcei jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 4 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas darbību) • komplektā ar ierīci jābūt neimplantājamam aktivatoram, ar kura palīdzību pacientam sūdzību brīdī aktivēt ierīci • pacienta sūdzību brīdī aktivētam elektrokardiogrammas pierakstam jāilgst 7,5 min (7 minūtes pirms aktivācijas un 30 sekundes pēc aktivācijas) • kopējam elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laikam ierīcē jābūt ne mazākam par 60 min • Ierīcei jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem 2 veidu datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ierīci jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) |  |  |  | 81000
42 | Datu pārraides modulis savietojams ar Medtronic CareLink Network sistēmu • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā klīnikā autorizētam speciālistam ārstam • Jābūt pieejamiem datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā pēc bluetooth standarta protokola ar ne mazāk kā 10 kanāliem • Datu pāraides modulim jābūt savietojamam ar Medtronic CareLink Network sistēmu | 36000
43 | Mājas monitoringa nodrošināšanas iekārta savietojama ar kompānijas St.Jude Medical ierīcēm • GSM Merlin hometransmiters ar wireless USB adapteri. • Wireless sistēma. • Transmiters 24 stundu laikā pārraida pacienta ritma stāvokli. • Slimnīcas datora tiek uzstādīta speciālā programma, ar kuru palīdzību ārsts var regulāri sekot sirds ritma izmaiņām. • Izmantojot šo sistēmu var kontrolēt visas ierīces, kuriem ir telemetrijas funkcija: EKS, defibrilatorus, CRT-P un CRT-D aparātus. | [5 empty] | 46800
44 | Mājas monitoringa nodrošināšanas iekārta savietojama ar kompānijas Boston Scientific ierīcēm • datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošināšanai, kas datu atjaunošanu veic vismaz reizi diennaktī, • papildus visu datu atjaunošanu veic vienas nedēļas ietvaros. • Ierīces baterijas termiņa neietekmēšanas nolūkos, nepieciešams, lai telemetrijas ierīce "meklē" sirds ritma traucējumu novēršanas ierīci nevis otrādi. • Mājas monitoringa iekārta savietojama ar Boston Scientific ierīcēm. | [8 empty] | 17550
45 | Implanta (elektrokardiostimulatora, kardiovertera defibrilatora vai sirds monitora) telemetrijas datu pārraides modulis • Datu pārraidei jānotiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Datu pārraides modulim jābūt ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas • Datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā (2G/3G) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |  |  |  | 74250
46 | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi sirds kambaru stimulācijai • Elektroda gala konfigurācijai jābūt taisnai vai J veida (kambaru vai priekškambaru stimulācijai) • Elektrodam jābūt 2 polāram • Garums ne mazāk par 110 cm • Elektroda diametrs 6-7F. • Elektrodu jāvar lietot ar Biotronik EDP 20/A kardiostimulātoru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā pārejas kabeļi) |  |  |  | 32175 | 12550.5 | 24750
47 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz 45±2 cm, 52±2 cm, 58±2 cm un 65±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 6F (frenči) • elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm • ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai, vai sakausējums (poliuretāna+silikona kopolimērs) • stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm un 1mm±0,1 atriālā pozīcijā lietojamiem elektrodiem • gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai • komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem •Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas, visām ķermenīm. | [5 empty] | 738750
48 | Endokardiālās bipolārās sirds stimulācijas steroīdus izdaloši elektrodi ar drošības garantiju MRI 3 T lietošanas gadījumā • Endokardiālie bipolārie sirds stimulācijas steroīdus izdaloši elektrodi ar drošības garantiju MRI 3 T lietošanas gadījumā, savietojot ar MRI 3T implantācijas ierīci. • Elektrodam jābūt savietojamam ar 6F vadītājslūžu. • Uzbūve ar aktīvu vai pasīvu fiksācijas iespēju 3 dažādos garumos – 45 cm, 52 cm un 59 cm – piemērošanai dažādām anatomijām. • Attālums starp elektrodiem ne mazāks kā 10.7 mm. • Savietojamība ar IS1 BI. • Implantācijas metode atbilst skrūvēšanai ar griezienu apjomu viens grieziens sekundē. • Skrūvēšanas dziļums 1.8 mm. • No ārpuses elektrods pārklāts ar poliuretāna pārklājumu, iekšpusē uzbūvē izmantots silikona gumijveida materiāls. • Elektroda distālais gals ir no silikona gumijveida materiāla ar rentgena konstratējošu funkciju. | [8 empty] | 18075
49 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās • Elektrodam jābūt izgatavotam no materiāla, ko iespējams pakļaut magnetiskās rezonanses lauka ietekmei • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz: 45±2 cm, 53±2 cm un 60±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību |  |  |  | 26850
50 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās • Elektrodam jābūt izgatavotam no materiāla, ko iespējams pakļaut magnetiskās rezonanses lauka ietekmei • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz: 45±2 cm, 53±2 cm un 60±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 6F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību |  |  |  | 28350
51 | Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar DF-1 vai DF4 konektoru ar steroidu izdali no elektroda gala, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) • Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 • Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-1 vai DF-4 • Elektrodam jābūt ar diviem defibrilācijas vijumiem (coil) un attālumam no elektroda gala līdz proksimālajam defibrilācijas vijumam jābūt 17cm līdz 21cm • Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) • Ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai vai silikona-poliuretāna kopolimērs • Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm • Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu •Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas, visām ķermenīm. | [5 empty] | 177000
52 | Endokardiāls steroīdus izdalošs defibrilācijas elektrods ar goroteks silikona pārklājumu • Endokardiāls steroīdus izdalošs defibrilācijas elektrods ar Gore-Tex pārklājumu. • Elektrodam jābūt savietojamam ar 8F vadītājslūžu. • Uzbūve ar aktīvu vai pasīvu fiksācijas iespēju 3 dažādos garumos – 59 cm, 64 cm un 70 cm – piemērošanai dažādām anatomijām. • Jābūt savietojamam ar GDT-LLHH vai ar DF4-LLHH portiem. • Terminālu konfigurācijas DF4-LLHH/LLHO. • True bipolar uzbūve - uztveršanas (sense) vijums ir savienots ar distālo defibrilācijas (shock) vijumu, izmantojot to kā anodu stimulācijas laikā. | [8 empty] | 39000
53 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) • Konektoram elektrokardiostimulācijai un defibrilācijai jābūt DF-4 • Jābūt iespējai pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektroda elektovadītspējīgām dzīslām intrakardiālajā daļā jābūt veidotām spirālveidā • Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem • Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 8 F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Gredzena elektrodam jābūt ar irīdija fraktālu pārklājumu • Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai • Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm • Elektroda defibrilācijas vijumam jābūt ne īsākam par 50±2 mm un tā laukumam jābūt ne mazākam kā 290±2 mm2 • Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |  |  |  | 41700
54 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) • Konektoram elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 • Konektoram defibrilācijai jābūt DF-1 • Jābūt iespējai pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektroda elektovadītspējīgām dzīslām intrakardiālajā daļā jābūt veidotām spirālveidā • Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem • Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 8 F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Gredzena elektrodam jābūt ar irīdija fraktālu pārklājumu • Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai • Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm • Elektroda defibrilācijas vijumam jābūt ne īsākam par 50±2 mm un tā laukumam jābūt ne mazākam kā 290±2 mm2 • Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |  |  |  | 31275
55 | Speciālie pentapolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu un poliem sirds priekškambara elektriskās aktivitātes uztveršanai, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus). • Konektoriem priekškambaru signālu uztveršanai un kambaru elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 • Konektoram defibrilācijai jābūt DF-1 • Jābūt iespējai pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem • Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 8 F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Gredzena elektrodam jābūt ar irīdija fraktālu pārklājumu • Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai • Elektrodu garumam jābūt 65±2 cm • Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |  |  |  | 35775
56 | Kvadripolarais koronāra sinusa elektrods • Konektors - IS 4 • 4 stimulācijas elektrodi ar vairākām iespējam stimulāciju vektoru izvēlei. • Elektroda profils ne lielāks par 4.7 F, gala izmērs ne lielāks par 4.0 F. • Izolācijas materiāls - ko-polimērs, kas pagarina elektroda ilgmūžību. • Vadāmais elektroda gals. Attalums strap elektrodu poliem > 10 mm. • Distālais leņķis ir kontrolējams ar vēnu anatomiju. • Savienojams ar OTW vadītājstīgu vai stileti. • Minimālais introdjusers - 5F. • Garumi - 75±2, 86±2, 92±2 cm •Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5Teslas, visām ķermenīm. | [5 empty] | 121500
57 | Kvadripolarais koronāra sinusa dubultas fiksācijas elektrods • elektrods ar iespējamu dubultu fiksāciju: • 2 atzaru fiksācija distālajā daļā; • Izliekuma veida fiksācija proksimālajā daļā papildus stabilitātei. • Ar iespēju piegādāt taisnu elektrodu ar vienu fiksāciju – atzaru veida. • Ar iespēju piegādāt elektrodus, kam attālums no elektroda distālā elektroda līdz nākošajam, ir dažādās distancēs atbilstoši dažādām vēnu anatomijām: (12mm, ne mazāk kā 20.5 mm, ne vairāk kā 35.5 mm) • Elektroda distālā gala diametrs 2.6 F. • Poliuretāna uzbūves elektroda proksimālā daļa. • Uzbūvē iestrādāts fluoroskopisks marķieris proksimālās daļas beigu noteikšanai. • Ne mazāk kā 17 stimulācijas vektoru iespējas. • Elektroda iekšdaļas materiāls – titāns; ārdaļas – poliuretāns un silikons • Savietojamība ar IS4 - LLLL | [8 empty] | 39150
58 | Speciālie bipolārie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala, fiksējami ar spirālveida vai skrūvveida galu normālās anatomijās • Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācijas terapijai - kreisā kambara stimulācijai • Jābūt iespējai pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu • Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 77±2 cm, 87±2 cm un 97±2 cm garumos • Elektrodiem jābūt bipolāriem un paredzētiem bipolārajai kreisā kambara stimulācijai • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5 F (iekšējais diametrs 5 frenči) elektroda piegādes sistēmu • Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 21 mm • Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala • Elektrodam jābūt pieejamiem ar silikona spirāles S veida galu un silikona skrūvveida galu (maza izmēra asinsvadiem) |  |  |  | 13425
59 | Speciālie kvadripolārie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala, fiksējami ar spirāles veida galu fiksācijai koronārajā sinusā, vai silikona skrūvveida galu. • Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācijas terapijai - kreisā kambara stimulācijai • Jābūt iespējai pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu • Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 77±2 cm, 87±2 cm un 97±2 cm garumos • Elektrodiem jābūt kvadripolāriem un paredzētiem bipolārajai kreisā kambara stimulācijai • Konektoram jābūt IS-4 • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5 F (iekšējais diametrs 5 frenči) elektroda piegādes sistēmu • Attālumam starp stimulācijas poliem (sākot no distālā pola) jābūt 21 mm, 15 mm, 10 mm. • Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala • Elektrodam jābūt ar silikona spirāles S veida galu vai silikona skrūvveida galu (maza izmēra asinsvadiem) |  |  |  | 59700
60 | Epikardiāli bipolārie elektrodi, aktīvi fiksējami ar fiksācijas spirālīti • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektrodiem jābūt integrētas elektrovadītspējīgas spirālītes tipa fiksatoru • Elektrodam jābūt paredzētam epi-miokardiālai implantācijai • Elektrodam jābūt ar IS-1 tipa konektoru • Elektrodu garumam jābūt 25±2cm, 35±2cm , 54±2 cm |  |  |  | 10575
61 | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā savietojami ar stimulācijas sliekšņa un pretestības noteikšanas aparatūru Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā un jābūt savienojamiem ar slimnīcā lietojamo aparatūru ERA-300 vai ERA-3000 Merlin
62 | Printera papīrs Medtronic CareLink programmatoram • lietojams ar Medtronic CareLink programmatoru • Paredzēts EKG un citu parametru izdruku veikšanai | 4875 |  |  |  | 433.5
63 | Printera papīrs Merlin programmatoram • lietojams ar Merlin programmatoru • Paredzēts EKG un citu parametru izdruku veikšanai |  |  |  |  | 1325.25 | 2205
64 | Printēšanas papīrs Latitude programmerim • Printēšanas papīrs kompānijas Boston Scientific Latitude programmerim. |  |  |  |  | 441.75 |  |  |  | 1575
65 | Termopapīrs Biotronik programmatoram • Termopapīrs, paredzēts izmantošanai Biotronik ICS 3000 vai Renamic programmēšanas ierīcēs • Termopapīra izmēri 110 mm x 125 mm • Termopapīra lapas labajā malā jābūt 10 mm platam marķierim 22mm attālumā no augšējās lapas malas |  |  |  | 9000 | 1528.2
66 | Balonkatetrs koronārā sinusa venogrammas veikšanai • Katetra garumam jābūt 110 cm 6Fr un balona tilpums 2ml • Uz katetra ik pa 10 cm jābūt marķieriem, lai atvieglotu katetra ievadīšanu un pozicionēšanu • Balonkatetram jābūt pieejamam ar balonu diametru 8mm, 10mm un 12mm • Balonkatetram jābūt veidotam no poliuretāna |  |  | 16560 | 27000
67 | Koronārā sinusa katetrizācijas komplekts • Komplekts sastāv: • Ievadslūža 9F, iespējamie garumi 40cm un 50cm ar ārējo D=0.157” un iekšējo D=0.130”, darba gals 0.122”- RTG visuzlizējams. Iespējamas standarta, Jumbo un Long modifikācijas. • PTFE stīga ne mazāk kā 135cm, 45° liekta ar J tipa galu, D=0,035” . • Vadītājkatetrs ar ārējo diametru 0.118”, 0.095” iekšējo diametru un darba galu ne lielāku kā 0,092”, 9F. Dziļuma marķieris 43,5 cm attālumā no distālā gala. • Asinsvada dilatators ID0.038”. • Transvalvulāra ierīce 7F 1.75”, ārējais D=0.117”, iekšējais D=0.097”. • Adata 2.75”, 18G. • Šļirce 12cc. | [7 empty] | 54600
68 | Dilatatoru komplekts pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas • Dilatatori no polipropilēna • Izmēri -7; 8,5; 10; 11,5; 13 Fr. • Garums - 33±2 cm/38±2 cm, • extra garums 41±2 cm/46±2 cm. • rentgenoloģiski vizualizējami • izmēri nosakāmi pēc krāsu kodiem
69 | Universāls slēdzenes tipa stilets – pastāvīgo elektrodu evakuācijai • Kopējais garums - 140±2 cm, a • Aktīvais garums - 70±2 cm. • Spēcīgs, pozitīvs satvērējs. • Rokturis. • Evakuējama elektroda iekšējais diametrs – 016" līdz 032" |  | 44550
70 | Koilu ekspanders pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai • Paredzēts koilu izmēra regulēšanai elektrodu evakuācijas gadījumā • Individuāli iepakots, sterils |  | 6450
71 | Adatas tipa skrūvspīles pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai • Paredzētas spēcīgai un ērtai sistēmas satveršanai, • Savietojams ar BYRD Dilatatoru komplektiem. • Individuāli iepakots, sterils |  | 2250
72 | Satvērējs pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijai • Paredzēts transkutāni svešķermeņu, katetru fragmentu vai stīgu izvilkšanai elektrofizioloģisko manipulāciju laikā. • Garums – 54±2 cm un 94±2 cm. • Profila diametrs – 13±1 vai 20±1 mm. • Ievadslūžu komplekts 12 Fr. |  | 19650
73 | Rotējoš0 nažu sistēma asinsvadu fibrozo aplikumu likvidēšanai elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijai • Izmēri: 7, 9, 11 un 13 Fr ,13,6 cm • Nerūsoša tērauda sistēma droša pret saliekšanu, • Elastīga. |  | 134625
74 | Ievadslūžas komplekts pastāvīgās simulācijas vadu un katetru ievadei. • Ievadslūža ar „peel away” funkciju un hidrofīlu pārklājumu. • Nesatur silikonu. • Ievadzlūžā iestrādāta membrānas tipa hemostātiskā vārstule. • Nepieciešamie ievadslūžu izmēri: 5F-16,5F • Izmēri kodēti ar krāsām un skaidri uzdrukātu izmēru. • Nepieciešamie ievadslūžu garumi: 13,cm. • Attiecīgais dilatatora garums: 18 cm, kas fiksējas ar skrūves tipa mehānismu. • Saderīgs ar stīgām līdz 0.038”. • Komplektā ietilpst: „peel away” ievadslūža, dilatators |  |  | 152212.5 |  |  |  |  | 404250
75 | Speciāls pašuzsūcošs (absorbable) antibakteriāls maisiņš stimulatoru ievietošanai pēc implantācijas pacientiem ar paaugstinātu infekcijas risku • Multifilamentu maisiņš, saturošs antibakteriālas vielas – Minocycline un Rifampin iespējamu bakteriālu infekciju profilaksei • Antibakteriālo vielu klātbūtnei jābūt nodrošinātai audos ne mazāk kā 6 dienas pēc implantācijas • Multifilamentu maisiņa uzsūkšanās laiks audos ne ilgāks kā 8-9 nedēļas | 16185
76 | Speciālie elektrodu IS1/DF1 konektoru izolācijas uzgali (cepure) • Paredzēti elektroda konektora izolācijai • Jābūt savietojamiem ar 3.2 un 5 mm konektoriem | [5 empty] | 9900
77 | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamo pagarināto ievades ierīču (Peel-Away tipa) komplekti • Ievades komplekti ir 7 F, 8 F, 9 F, 10 F un 11 F (frenči) diametros, • garums vismaz 23 cm. • Ievades ierīcei ir fiksators, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katētru) pie dilatatora • Ievades komplektā noteikti ir: • -adata -ievadšķiedra (guide wire) -dilatators -šļirce -pārplēšama (Peel-Away tipa) ievades ierīce, kas paredzēta elektroda ievadei | [5 empty] | 1005
78 | Stilets laba kambara elektroda ievadei • Garums 52 ±2, 58 ±2, 60 ±2, 65 ±2, cm • Stiletam jābūt ar dažādu formu izlikumiem lai atvieglotu laba kambara elektroda pozicionēšanu. | [5 empty] | 5625
79 | Dinamometriskā atslēga implantējamo kardiostimulatoru / defibrilatoru savienojumiem ar elektrodiem. | [5 empty] | 3750
80 | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamo ievades ierīču (Peel-Away tipa) komplekti • Ievades komplekti ir 6 F,7 F, 8 F, 9 F, 10 F, 11 F un 12 F (frenči) diametros • Ievades ierīcei ir fiksators, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katētru) pie dilatatora • Ievades komplektā noteikti ir: -adata -ievadšķiedra (guide wire) -dilatators -šļirce -15±2 cm gara pārplēšama (Peel-Away tipa) ievades ierīce, kas paredzēta elektroda ievadei |  |  |  | 2625
81 | Vadītājkatetri sinus coronarius elektrodu ievadei • Vadītājkatetriem jābūt pieejamiem ne mazāk kā 8 veidu galu izliekumos • Vadītājkatetra distālajā galā jābūt rentgenā vizualizējamam marķierim • Vadītājkatetriem jābūt pieejamiem vismaz 45±2 un 55±2 cm garumos • Iekšējam katetra diametram jābūt ir ne mazākam kā 7,3F • Ārējam katetra diametram jābūt ne lielākam kā 8,7F • Katetra iekšpusē jābūt hidrofilam pārklājumam • Jābūt pieejamiem iekšējiem selektīviem katetriem 65±2 cm, 75±2 cm, 59±2 cm un 69±2 cm garumos ar 50 un 90 grādu gala izliekumiem • Selektīvo katetru iekšējam diametram jābūt ne mazākam kā 5,4F • Selektīvo katetru ārējam diametram jābūt ne lielākam kā 6,9F |  |  |  | 28500
82 | Koronārā sinusa elektrodu vadītājkatetru ievades papildpiederumu komplekts Papildpiederumu komplektā jāietilpst vismaz: • šļircei ar Luera vārstu (šļirces tilpums vismaz 12 cm3) • pārplēšamiem piederumiem vadītājstīgas ievadīšanai (vismaz 4 gab) • Seldingera vadītājstīgai (vadītājstīgas garums vismaz 150 cm) • vadītājstīgas rokturim • garengrieznim ievadsistēmas pārgriešanai • bidirekcionāliem vārstiem (vismaz 2 gab) • vienvirziena vārstulēm (vismaz 2 gab) • uzskrūvējamām noslēdzošām aizdarēm (vismaz 2 gab) |  |  |  | 6300
83 | Garengrieznis koronārā sinusa elektrodu ievades vadītājkatetra pārgriešanai • Garengrieznim jābūt fiksatoram elektroda nostiprināšanai griešanas laikā • Garengrieznim jābūt paredzētam vadītājkatetra sānu daļas pārgriešanai | 10500 |  |  | 10500
84 | Vadītājstīga ar poliuretāna pārklājumu koronārā sinusa elektrodu ievadei Vadītājstīgas serdes materiālam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda Vadītājstīgas spirāles materiālam jābūt izgatavotam no platīna un volframa sakausējuma Distālās fluoroskopijā vizualizējamās daļas garumam jābūt 3 cm Vadītājstīgas distālajā galā jābūt 30 cm garam pārklājumam no poliuretāna Proksimālā vadītājstīgas daļas pārklājuma materiālam jābūt PTFE Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" (0,36 mm) Vadītājstīgas garums 195 cm Vadītājstīgai jābūt pieejamai ar J tipa vai taisnu galu |  |  |  | 8400
85 | Transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāri elektrodi • Garums 75±2 cm • polu skaits –6 . • Silikona gals, kas atvieglo elektroda ievadīšanu barības vadā • Elektrodu materiāls – zelts, platība ne mazāk pār 50 mm2 • Izolācijas materiāls – poliuretāna modifikācija • Izolācijas diametrs – 2,3 mm – 7FR • Olīvu elektrodu diametrs – 3,6 mm – 11 FR • Stiletu diametrs – 0,35 – 0,4 mm, skaits -2, • Elektrodam jābūt savienojamam ar FIAB Programmable cardiac stimulator 8817 konektori – 2mm ar apzīmējumiem Distal – 2–3–4–5–6 • Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī ar teleskopiska mehānisma palīdzību • Elektroda konfigurācijai jābūt paredzētai ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā • Elektrodam jābūt ar 10 poliem (kontaktiem) ar izvietojumu 2-5-2 mm • Elektrodam jābūt ar diametru ne lielāku kā 6 F (frenči) | [5 empty] | 49500
86 | Liektas femorālās ievadslūžas 12 fr. - Liektas konfigurācijas 24 cm un 44 cm gara sistēma, - 12 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana |  | 5175
87 | Liektas femorālās ievadslūžas 16 fr. - Liektas konfigurācijas 24 cm un 44 cm gara sistēma, - 14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |  | 16470
88 | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce (13.6 cm ) štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem ar griezošo virsmu tikai aksiāli 9Fr., 11Fr. ar papildus aprīkojumu. Rotējoša sistēma asinsvadu fibrozo aplikumu likvidēšanai elektrofizioloģiskām kardio manipulācijām • Izmēri: 7, 9, 11 un 13 Fr • Nerūsoša tērauda sistēma, armēta -droša pret saliekšanu, • Elastīga - mehāniska rotācija. |  | 134625
89 | Mehāniskai elektroda ekstrakcijai paredzēts savilcējs, proksimālās elektroda daļas komponentu fiksācijai (One-Tie) Savietojams ar COOK Lockin stileti |  | 18225
90 | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 24cm. Peel – Away tipa. Liektas konfigurācijas 24 cm gara sistēma, - 7;9;10;12;14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |  | 3150
91 | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 44cm. Peel – Away tipa. Liektas konfigurācijas 44 cm gara sistēma, - 7;9;10;12;14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |  | 5910
92 | Audu stabilizācijas teleskopiskais apvalks endokardiālo elektrodu perkutānai ekstrakcijai 11.2-36.5 cm (9-13 Fr). - Augstas kvalitātes redzamība rengenoloģiskā kontrolē - Īpaši fleksibls PTFE apvalka materiāls ar zemu virsmas rezistenci - Savietojams ar visu izmēru COOK Evolution RL un Evolution rotatoriem, tāpat ar Evolution Shortie - Teleskopiskā apvalka lūmena izmēri: 14,2 Fr; 16,2 Fr un 18,1 Fr - Ārējais diametrs 17,2 Fr; 19,4 Fr; 21,3 FR - Garumi 11,2 cm un 36,5 cm |  | 24300
93 | Transezofageālais elektrokardiostimulators aritmiju dagnostikai un terpijai. Transezofageālais elektrokardiostimulators aritmiju dagnostikai un terpijai. • Iekārta paredzēta transezofagiālajai un endokardiālajai elektrokardiostimulācijai un sirds potenciālu transezofagiālai reģistrācijai • Iekārtai jābūt integrētam LCD monitors, kurā var novērot EKG izmeklēšanas aritmiju kupēšanas laikā. • Darbības diapazoni un parametri: • Stimulācijas frekvence – 30-12001/min.; o Stimulācijas periods – 50-2000 ms; o Stimula garums – 0.5-20ms – ezofagiālais, intravenozais; o Stimula amplitūda – 5-45 mA (ezofagiālā), 1-20mA (intravenoza); o Iespēja programmēt 1/2/3 ekstrastimulus; o Jūtības diapazons – līdz 0,35 mV • Stimulācijas veidi: o Asinhronā/asinhronā ekstra - stimulācija; o RAMP stimulācija; o Ar maināmu stimulācijas ciklu; o Ekstremālā stimulācija; o Kambara un priekškambara sinhronizācija. • Stimulatora tehniskie parametri: o Jābūt LCD displejs, kur demonstrē pulsa un stimulācijas rādītājus; o Programmējams; baterijas statuss. • Režīmu izdruka, pieslēdzot aparātu EKG vai poligrafa iekārtai; • Automātiskā programmu izvēle (cSNRT, Wenckebach, 2:1 A-V bloks, stimulāciju režīms); • Pacienta kabelis:ECG kabelis – 7 vadu kabelis (ESO, ESO/VENOUS un ESO/VENOUS ar His filtru); Barošanas bloks – autonoms ar lādēšanas iekārtu 250V, 2x250 mA; Stimulatoram jāatbilst 93/42 EEC sertifikācijas standartiem. o Komplektācijā – lietošanas instrukcija angļu / latviešu valodā. | [5 empty] | 84000
94 | Response tipa dekapolārais elektrofizioloģiskais kateters 7Fr ar lūmenu un noslēgkrānu.(CSL) 65;120cm • Atstarpe starp elektrodiem 5-5-5 • Garums 65;120cm • Lūmens infūzijai vai 0.32” stīgas ievadīšanai • 7Fr | [5 empty] | 18000
95 | Dekapolārais CSL elektrofizioloģiskais kateters ar abpusēji lokāmu galu 6Fr. Garums 115cm. | [5 empty] | 48000
96 | Vadāmais kvadripolārais elektrofizioloģiskais kateters 4Fr;5Fr. Ar elektrodu atstarpi 2-5-2. Garums 110cm. Ar L vai XL loku. • Atstarpe starp elektrodiem 2-5-2 • 4Fr • Garums 110 cm • Izliekuma loka izmērs Large | [5 empty] | 48000
97 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar lokanu galu • Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) • Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm • Ievadstīgas galam jābūt stīvam, maz lokanam (soft) | [5 empty] | 54000
98 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar vidēji lokanu galu • Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) • Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm • Ievadstīgas galam jābūt vidēji lokanam (medium) | [5 empty] | 20250
99 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar maz lokanu galu • Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) • Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm • Ievadstīgas galam jābūt lokanam (firm) | [5 empty] | 20250
100 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stivu galu • Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) • Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm • Ievadstīgas galam jābūt ļoti lokanam (extra firm) | [5 empty] | 13500
101 | Universāls CS sistēmu griezošais nazis | [5 empty] | 5625 |  |  | 14175
102 | Ievades komplekts Sinus Coronarius elektrodu ievadei 9Fr, 47 cm • Vadītājkatetriem jābūt pieejamiem ne mazāk kā 8 veidu galu izliekumos • Vadītājkatetra distālajā galā jābūt rentgenā vizualizējamam marķierim • Vadītājkatētriem jābūt pieejamiem vismaz 45±2 un 55±2 cm garumos • Iekšējais katetra diametram jābūt ir ne mazākam kā 7,3F • Ārējais katetra diametram jābūt ne lielākam kā 8,7F • Katetra iekšpusē jābūt hidrofilam pārklājumam • Jābūt pieejamiem vismaz 2 veidu iekšējie katetriem 65±2 un 75±2 gadumos | [5 empty] | 20250
103 | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā savietojami ar stimulācijas sliekšņa un pretestības noteikšanas aparatūru Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā. • Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā un jābūt savienojami ar P.Stradiņa slimnīcā lietojamo elektrokardiostimulatoru programmeru intraoperatīvo mērījumu blokiem. • Divdzīslu vads garums 2.4m vienā galā aligatora tipa klemmes otrā galā adapters 4051A. | [5 empty] | 112500
104 | Teleskopiskā ievades sistēma koronārā sinusa zaru subselekcijai elektroda ievadei CS zarā gadījumos, kad tas atiet zem šaura leņķa un tā kanilēšana citādi nav iespējama • Ievadei ar ārējo diametru 7 F(frenči) • Jābūt pārplēšamam iekšējam katetram • Kaktetram subselektoram jābūt ar integrētu hemostatisko vārstu • Piegādātajiem subselekcijas katetriem jābūt ar sekojošajiem leņķiem (90,135,65) | [5 empty] | 10800
105 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai ar kvadripolāru LV elektrodu IS-4-LLLL tipa konektoru (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar au gstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru. Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi pie 100% stimulācijas ar frekvenci 60xmin (A/RV=2,5V: LV 3,5V pie 0,4ms, 500 omi) • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 70 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Konektoriem jābūt trīsdaļīgam (A/RV- IS-1 un LV-IS4) • Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV • AV un VV aiztures automātiskās optimizācijas algoritms • Sirds mazspējas monitorēšana veicot krūšu kurvja pretestības mērijumus • Pacienta audio informācija ar skanu par (AF/AT: kā arī augstu kambaru ritmu) • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Automātiskajam sliekšņa mērīšanas algoritmam (A:RV:LV) • IGM pieraksts 14min • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Konektoriem jābūt trīsdaļīgam 2x IS-1 konektoram un kvadripolārais LV konektors. • Kvadripolārā tehnoloģija ar iespēju veikt stimulāciju divās vietās kreisajā kambarī ar iespēju mainīt stimulācijas aizturi. • Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcijai RA un RV, LV un regulēšanai. • Iespējai izvēlēties labā vai kreisā kambara priekšlaicīgu stimulāciju. • Automātiskā AV aiztures optimizācija. • Jābūt norādēm par biventrikulārās stimulāciju % • Sirds mazspējas detekcijas algoritms. • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt vismaz 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei •baterijas nomaiņas indikators (ERI) • Atļauts veikt MRI 1.5-3 T laukā. | [5 empty] | 134730
106 | Speciālie sinus coronarius elektrodi 5Fr (S-veida) biventrikulārai stimulācijai, ievadāmi koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala ar distanci starp poliem 15 mm, 20 mm. • Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācija sterapijai - kreisā kambara stimulācijai • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu • Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 75±2 cm un 86±2 cm garumos • Elektrodiem jābūt bipolāriem un paredzētiem bipolārajaui kreisā kambara stimulācijai • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5 F (frenči) ievadsistēmu vai 5F ievadsistēmu • Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 15 mm, 20 mm • Elektrodu diametram jābūt 5F vai 4,3F • Elektrodu izolācijai jābūt proksimāli poliuretāna, distāle silikona • Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala • Komplektā jābūt vadītājstīgai | [5 empty] | 16650
107 | Speciālie kvadripolārie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem optimizējams katram pacientam ar jebkuru asinsvadu anatomiju un ne mazāk kā 16 programmējamiem stimulācijas strāvas izkliedes vektoriem un IS-4-LLLL konekcijas galu | 48360
108 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām . Aparātam jābūt automātikai AV aiztures un kreisā kambara stimulācijas optimizācijas programmai. Kā arī iespējama DF1 vai DF4 , un LV IS-1 vai LLLL konektora versija. • CRT-D jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRT-D jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru. Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Automatizēta, adaptīva funkcija kreisā un labā kambara stimulācijas intervālu izvēlei, ar iespēju nepārtraukti, automātiski pielāgot stimulācijas parametrus (AV, V-V intervalus) atkarībā no izmaiņām pacienta sirds vadīšanas sistēmā. • Automātisks kreisā kambara stimulācijas vektoru tests –norādot optimālos stimulācijas vektorus un intervālus, parametrus. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai • Jābūt iespējas atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās • Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensors darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiopstimulācijas režīmos • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai aparātam monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli, izmantojot elektrisko pretestību krūšukurvja audos, lai izvērtētu šķidruma daudzumu plaušaudos (sastrēgumu plaušās) • Jābūt iespējām brīdināt ārstu vai pacientu, ja elektriskā pretestība krūškurvja audos sasniedz kādu kritisku lielumu • Baterijas nomaiņas indikators (ERI) • Elektrodu kontaktligzdai jābūt DF1, DF4 konektora versiju kā arī LV IS-1 vai LLLL konektora versiju (atkarībā no pasūtītāja pieprasījuma) • Jābūt iespējai pieslēgt bez vadu telemonitorēšanas sistēmai. | 355500
109 | Miokardiāli bipolārie aktīvi fiksējošies elektrodi, 52-58 cm gari ar ievades ierīcēm pastāvīgo elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai. • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektrodiem jābūt ar integrētu spirālītes tipa fiksatoru 3 līdz 4 mm garu • Integrētajam spirālītes tipa fiksatoram jābūt vismaz ar 2 vijumiem • Elektrodam jābūt paredzētam epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas • Elektrodam jābūt apgādātam ar IS-1 tipa konektoru • Komplektā ar elektrodu jābūt ierīcei epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas • Elektrodu garumiem jābūt robežās 52-58 cm (implantācijai pieaugušajiem/EKS novietojumam pektorālā pozīcijā) • Jābūt tuneli veidojošajai adatai ar abpusēji lietojamo galu ar uzgali tās garums 27cm | [5 empty] | 83700
110 | Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu (Adaptējami ar nodaļā esošo Physiocontrol aparātu) komplekti • Kontaktspilventiņiem jābūt paredzētiem gan defibrilācijai (kardioversijai), gan transkutānajai elektrokardiostimulācijai • Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņiem jābūt savienojamiem ar P.Stradiņa slimnīcā lietojamo Medtronic (Physiocontrol) aparatūru | 28350 |  |  |  | 17734.5 |  | 12453
111 | Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds vienas kameras elektrostimulācijai • Elektrokardiostimulatoram ir jābūt paredzētam viena sirds kambara kardiostimulācijai • Stimulācijas frekvencei ir jābūt regulējamai vismaz no 30 līdz 250 ppm • Jūtībai ir jābūt regulējamai vismaz 1 līdz 20 mV robežās • Impulsa amplitūdai ir jābūt regulējamai vismaz 1 līdz 17 V robežās • Kardiostimulācijai ir jābūt iespējamai vienas kameras režīmos (VVI; VOO) • Elektrokardiostimulatoram ir jābūt savienojamam ar elektrodiem izmantojot neizsargātus Pin konektorus (exposed Pin) • Svaram jābūt ne lielākam par 250 g • Vienu bateriju nomaiņas darbības ilgumam jābūt ne mazākam kā 600 stundas • Bateriju nomaiņas laikā stimulatoram jāvar darboties vismaz 30 sekundes bez baterijas, nepārtrauktas kardiostimulācijas nodrošināšanai. |  |  |  | 11520
112 | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce (41.5 cm)štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem 9Fr., 11Fr. ar papildus aprīkojumu. Izmēri: 7, 9, 11 un 13 Fr • Nerūsoša tērauda sistēma, armēta -droša pret saliekšanu, • Elastīga - mehāniska rotācija. |  | 323280
113 | Ievadsistēmas komplekts perkutānai pieejai elektrofizioloģikām kardio manipulācijām PEEL-AWAY tipa (15.5- 24 cm). |  | 14775
114 | Elektrodu satvērējs -patstāvīgo elektrodu evakuācijai BULLDOG tipa satvērējs savietojams ar dilatatoru komplektiem, - ergonomiski ērts rokturis, - sistēmas garums ne īsāks kā 70 cm |  | 21300
115 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar SKUS rīcībā esošo aparatūru • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) • Jābūt iespējām ar sensoru (sensoriem) sirdsarbības frekvenci pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks norošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šībrīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra Jābūt sekojošām diagnostiskām funkcijām: -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -pacienta datu uzkrāšana -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei -datu par automātiski noteikto kambaru stimulācijas slieksni uzkrāšanas iespējas baterijas nomaiņas indikators (ERI) | 99000
116 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa)un ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskas aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikularo pārvadi(ar ļoti zemu AV blokādes iespēju) • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar SKUS rīcībā esošo aparatūru • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 7 gadi pie nosacījuma 2.0V, 0.4ms, 60x/min, 100% stimulācija • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI , jābūt MVP (Managed Ventricular Pacing ) opcijai • Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, nav jāpieļauj nepārvadīti ātriju kompleksi • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra •baterijas nomaiņas indikators (ERI) | 234000
117 | Implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar minūtes ventilācijas iespēju un ar iespējām aizkavēt kambaru fibrilācijas terapijas sākumu pacientiem ar polimorfām kambaru tahikardijas epizodēm Jābūt iespējai piedāvāt VR un DR tipa ierīces. Ierīces biezums plānāks kā 10 mm. Ierīces savietojamības iespējas ar elektrodiem: • RV:IS-1/DF-1; • RA: IS-1; RV: IS-1/DF-1; • RV:DF4; • RA:IS-1; RV:IS1/DF-1. Pie uzstādījuma VR un DR tipa ierīcei, kad ir 0% stimulācija un 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 11 gadi. Baterijas kapacitāte 1.9 ampērstundas. Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. Sensoram jābūt dubultsensoram - vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no EKS kanāliem (labā ātrija un sirds labā kambara). Kambaru antitahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādiem vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai. Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 281775
118 | Koronarā sinusa kanilēšanas pārgriežamā ievadsistēma • Vadītājkatetriem jābūt pieejamiem ne mazāk kā 8 veidu galu izliekumos • Vadītājkatetra distālajā galā jābūt rentgenā vizualizējamam marķierim • Vadītājkatētriem jābūt pieejamiem vismaz 45±2 un 55±2 cm garumos • Iekšējais katetra diametram jābūt ir ne mazākam kā 7,3F • Ārējais katetra diametram jābūt ne lielākam kā 8,7F • Katetra iekšpusē jābūt hidrofilam pārklājumam • Jābūt pieejamiem vismaz 2 veidu iekšējie katetriem 65±2 un 75±2 gadumos | 73125
119 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās • Elektrodam jābūt izgatavotam no materiāla, ko iespējams pakļaut magnetiskās rezonanses lauka ietekmei • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz: 45±2 cm, 52±2 cm un 58±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību | 93600
120 | Implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar minūtes ventilācijas iespēju un ar īpaši pagarinātu baterijas darbības ilgumu Jābūt iespējai piedāvāt VR un DR tipa ierīces. Ierīces biezums plānāks kā 10 mm. Ierīces savietojamības iespējas ar elektrodiem: • RV: DF-4; • RA: IS-1; RV: DF4. Pie uzstādījuma VR un DR tipa ierīcei, kad ir 0% stimulācija un 700 Ω, tad baterijas ilgumam jābūt ne īsākam kā 16 gadi. Baterijas kapacitāte 1.9 ampērstundas. Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVI(R), AAI, AOO, AAI(R), VDD, DDD, DDI, DOO, DDD(R), DDI(R), VDD(R), Off. Sensoram jābūt dubultsensoram - vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensoram. Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no EKS kanāliem (labā ātrija un sirds labā kambara). Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J. Jābūt pieejamam arī bezvadu EKG. Jābūt pieejamai Apnea scan funkcijai. Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai. Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām AV Delay – līdz pat 400 ms. Visa ķermeņa MRI 1.5 T. Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. | [8 empty] | 338130
Tabulās katrā daļā un pozīcijā atsevišķi ar krāsām atzīmēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības un pretendenta kārtas numurs, saskaņā ar kuru pasūtītājs veiks pasūtījumu (pretendents Nr.1, Nr.2 un Nr.3). Ja pretendents nav atzīmēts, bet ir norādīts tabulā, pretendents ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, bet nav ieguvis vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības (piedāvātā kopējā cena nav viszemākā starp pirmajiem 3 pretendentiem).