## 3.daļa
Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tieības katrā pozīcijā atsevišķi un to piedāvātās kopējās cenas EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta 3.daļā Medicīniskās preces Invazīvajai kardioloģijai
|  | pretendents Nr.1 | pretendents Nr.2 | pretendents Nr.3 | izslēgts (neatbilstošs piedāvājums) | nav iesniegts piedāvājums | pozīcija pārtraukta
Nr. p.k | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | SIA "A.Medical" | SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" | SIA "Arbor Medical Korporācija" | UAB "Baltics Medical" | UAB "Barameda" | SIA "B.Braun Medical" | SIA "Biotronik Baltija" | SIA "DIU MED" | SIA "Elvim" | Euromedical spol. S.r.o. | UAB "Formedics" | Johnson & Johnson | SIA "Magnum Medical" | SIA "MRB Projekts" | SIA "PEAN" | SIA "R.A.L." | SIA "Scanmed" | SIA "Tamro" | UAB "Ilsanta" filiāle | SIA "OneMed" | SIA "DM Premium"
1 | Dilatācijas balonkatetrs liela diametra (virs 4,0mm) asinsvadu un asinsvadu proksimālās daļas stenožu dilatācijai 1) Balona materiāla tips- semi compliant 2) Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) 3) Distālā daļa - laser bonded 4) Nominālais spiediens 6atm 5) RBP(rated burst pressure): 14atm 6) Balona diametri: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0 mm 7) Balona garumi: 15, 20mm. 8) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) - 0,022" 9) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 10) Balonkatetra garums 155cm 11) Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam. 12) Rentgena marķieru skaits: 2 | [18 empty] | 455000
2 | Dilatācijas balonkatetrs maza diametra (zem 1,5mm) asinsvadu un asinsvadu distālo daļu stenožu dilatēšanai 1) Balona materiāla tips- semi compliant. Balona materiāls – poliamīds. 2) Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) Paredzēts lietošanai visām asinsvadu oklūziju pakāpēm. 3) Balona minimālais diametrs 1.25mm Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm 4) Balona nepieciešamie garumi: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm. 5) Lesion entry profile - balonkatetra distāla gala profils 0.42mm. 6) Distālā mīkstā gala „Cross Tip” garums - 3mm. 7) Balona pārklājums: hidrofīlisku klājumu distālajam galam (30-40cm) - M coat PTFE pārklājums katetra rokturim un korpusam. 8) Nominālais spiediens 6atm. 9) RBP ne mazāks kā 14atm (balonkatetriem ar diametru vairāk kā 3,25mm ne mazāks kā12 atm). 10) Balonkatetra garums ne mazāks 145cm 11) Katetra uzbūve Proksimālais diametrs ne lielāks kā F2.0/0.67mm. Distālās daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.6/0.87mm un ne mazākām par 2.4Fr/0,80mm 12) Vadītājstīgas izejas ports Porta izmērs ne lielāks kā F2.7. 13) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014” 14) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5 15) Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķieris 10mm balona garumam) 16) Gaisa izsūkšanas laiks – 1,25/15 - 0,7sek. 2,0/20 – 1,6 sek. 3,0/20 – 3,1 sek. 4,0/20 – 6,0 sek. | [8 empty] | 72000
3 | Dilatācijas balonkatetrs subtotālu oklūziju ar izlocītu anatomiju un bifurkāciju galvenā zara subtotālu oklūziju un sānu zara augsti stenotizētu bojājumu dilatācijai 1)Semi compliant tipa balonkatetrs ar ļoti zemu ievadīšanas profilu, lai uzlabotu balonkatetra spēju šķērsot asinsvadu sašaurinājumus, optimizētu balonkaktera vadīšanu un ar izcilu balona distālā gala fleksibilitāti. 2) Jaunās paaudzes hidrofīls pārklājums TR2 uzlabotai balona slīdamībai, nolūkā samazināt rezistenci. 3)Balonkatetra ievades veids - RX sistēma. 4) Balonkatetra dm (mm) - 1.00; 1.50; 2.00; 2,25; 2.50; 2.75; 3.00; 5) Balonkatetra garumi (mm)-6; 10; 15; 20; 6) Balonkatetrs savietojams ar 5F ievadslūžām. 7) Nominālais spiediens: 6 ATM. 8) RBP -14 ATM 8) Katetra garums ne mazāks kā 146 cm . 9) Balonkatetrs savietojams ar 0,014"stīgu. 10) Balonkatetrs ar īpaši pagarinātu un konusveida galu nolūkā uzlabot sašaurinājumu šķērsošanu un izslēgt locīšanos. 11) Distālā katetra garumi : 25cm (ø1-1.5mm, 3.0mm) 27cm (ø2 ~ 2.75mm) 12) Rentgenkontrastaini marķieri: 1 (ø1.5 - 1.75mm) 2 (ø2.0 - 4.5mm) 13) Katetra OD - 2.3 F (ø1.5 ~ 2.75mm) 2.5 F (ø1mm, 3mm) 14) Balonkatetram ir unikāla 3 slāņu wrapping tehnoloģija. -2-fold (ø1 ~ 1.5mm) 3-fold (ø2 ~ 3mm) | [17 empty] | 72000
4 | Dilatācijas balons totālu un subtotālu kalcificētu oklūziju dilatēšanai 1) Balona materiāls - Semi-compliant tipa 2) Balonkatetra veids – monorail un OTW 3) Distālā katetra daļa - laser bonded, sarkanas krāsas distālais gals labākai redzamībai angiogrāfā 4) Nominālais spiediens 6 atm 5) RBP(rated burst pressure): 14 atm 6) Balona diametri 1,2mm, 1.50mm, 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3,25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm. 7) Neuzpūsta balona ārējais diametrs - 0.0252" - 0.028" 3.0mm diametra baloniem. 8) Balona garums 8mm līdz 30mm 9) Balons klāts ar Z-Glide hidrofīlisku klājumu, kas samazina berzi vadītājkatetra iekšienē. 10) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017" 11) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 12) Balonkatetra garums 155cm 13) Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam. 14) Rentgena marķieru skaits: 2 | [18 empty] | 273000
5 | PTCA dilatācijas balonkatetrs: izlocītu un kalcinētu asinsvadu stenožu dilatēšanai un stenta pecimplantācijas dilatācijai Balona materiāla tips: „semi compliant” un „non – compliant” Balonkatetra veids: Monorail (Rapid Exchange) un OTW Monorail (Rapid Exchange), semi compliant 1) Balona diameteri: 1.00; 1.25; 1,50; 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4.00mm 2) Balona garumi: 6; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 30mm 3) Balonkatetra distālā gala Ø (lesion entry profile): minimums 0.016” (Ø 1.00 un 1.25mm) 4) Neuzpūsta balona ārējais Ø (crossing profile): maks. 0.021” (Ø 1.25 - 1.5mm), maks 0.024” 4.00mm 5) Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlisku pārklājumu 6) katetra kop. garums min. 142cm 7) Jānodrošina “kissing balloon” tehnikas pielietojumu ar 6F vadītājkatetru 8) Nominālais spiediens: ≥ 7atm 9) Maksimāl;ais spiediens: ≥ 14atm 10) Proksimālās katetra daļas Ø 1.9F 11) Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' 12) Rentgena marķieru skaits: 1-2gab., (1.00, 1.50 un 1.25mm balonam pieļaujams ir tikai 1 marķieris) OTW, semi compliant 1) Balona Ø: 1.00; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00mm 2) Balona garumi: 6; 9; 10; 12; 15; 20; 21; 25; 30mm 3) Neuzpūsta balona ārējais Ø: (šķersošanas profils): maks. ≤ 0.020” (Ø 1.25); ≤ 0,021 “(Ø 1.50mm -≤ 0,024” (Ø 4,00mm) 4) Rentgena marķieru skaits: 1-2gab., 5) Balonkatetra garums: ≤ 138cm (Ø 1,25mm); ≤ 138cm (Ø 1,50-4,00) 6) Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlisku pārklājumu 7) Nominālais spiediens 6 – 12atm 8) Rated burst pressure: 12 - 14atm 9) Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' Monorail (Rapid Exchange), non compliant 1) Balona Ø: 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4.50; 5.00mm 2) Balona garumi: 6; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 20; 21; 27; 30mm 3) Balonkatetra garums: ≥142cm 4) Rentgena marķieru skaits: 1-2gab. 5) Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlu slāni 6) Proksimalās katetra daļas diameters Ø 1.9F 7) Distālās katetra daļas Ø ≤ 2.5F ( balonkatetrs ar Ø 2.0 – 3.75); ≤ 2,7F (baloniem ar 4,00-5,00) 8) Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' Ø no 2.0-4.0mm b) ≤ 0,066 baloniem ar Ø 4,5-5,0mm 9) Nominālais spiediens : ≤ 12atm 10) Maksimālais spiediens :≥ 20atm 11) Vadītājstīgas maksimālais Ø: 0,014” 12) Distālās daļas gala Ø (lesion entry profile): ≤ 0,015” |  | 130800
6 | Dilatācijas balons īsas stenozes un stentu restenožu dilatēšanai 1) Balona materiāla tips – semi compliant 2) Balonkatetra veids – monorail ( Rapid exchange) 3) Balona diametri 1.50mm, 2.00mm, 2.50mm, 2,75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00mm 4) Balona profils: 1.50 un 2.00mm 0.025`` 2.50 līdz 3.00mm 0.026`` 3.25 līdz 4.00mm 0.027`` 4.50 un 5.00mm 0.028`` 5) Balona garums – 10mm, 15mm, 20mm, 30mm ar diviem rtg marķieriem 6) Nominālais spiediens 6 atm 7) RBP(rated burst pressure) 12 – 15 atm 8) Baloniem nepieciešama neizslīdoša virsma ISR (stentu restenožu) predilatācijai un fokālām stenozēm 9) Balonkatetra distālās daļas profils ne lielāks kā 2.5F, gala profils ne lielāks kā 0,017`` ar sequential tip 10) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā 11) Rtg marķieriem nulles profils 12) Proksimālā daļā ne lielāks kā 1,8F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums 13) Katetra garums ne mazāks kā 138cm (158cm L versijai distālām lēzijām) 14) Savietojams ar ne lielāku kā 5F vadītājkatetru un ne mazāku kā 0.014`` vadītājstīgu | [5 empty] | 24750
7 | Dilatācijas balonkatetri ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena (non-compliant vai hinge compliant materiāls) 1) ) Balonkatetra veids – monorail, 2) Balonkatetra divu segmentu iekšējais lūmens 3) Balona diametri 2.00mm, 2.25 mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3,25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4,5mm, 5,00mm, 5,50mm, 6.00mm 4) Balona garums 6mm, 8mm, 12mm,15mm, 20mm, 30mm 5) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017" , šķērsošanas profils (crossing profile) ne lielāks kā 0.031" (0.787 mm) 6) Nominālais spiediens: 12atm 7) Balona pārklājums - hidrofīls klājums. 8) Katetra uzbūve un izmēri: Balonkatetra garums ne mazāks kā 140cm Proksimālā katetra daļas materiāls – nerūsējošā tērauda hypotube 9) Rentgena marķieru skaits: 2 10) Savietojamība ar vadītājkatetriem kuru: Minimālais iekšējais diametrs sākot ar 0.066” (1.68mm) baloniem ar diametru 4.5-6.0mm Minimālais iekšējais diametrs sākot ar 0.056” (1.42mm) baloniem ar diametru 2.0-4.0mm 11) Katetra korpuss veidots no dažādas stingrības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un vadīšanu. 12) Savietojamība ar 0.014” (0.36 mm) vadītājstīgu 13) Balonam ne vairāk kā trīs ieloces neizplestā veidā | [18 empty] | 218400
8 | Augsta spiediena dilatācijas balonkatetrs ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena - non-compliant -nepilnīgi atvērtu stentu postdilatācijai 1)Non compliant tipa balonkatetrs, kas nodrošina uzlabotu precizitāti postdilatācijas laikā. 2) Jaunās paaudzes hidrofīls pārklājums TR2 uzlabotai balona slīdamībai, nolūkā samazināt rezistenci. 3)Balonkatetra veids - RX sistēma. 4) Balonkatetra dm (mm) - 1.50; 1.75; 2.00; 2,25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.5; 3.75; 4.00; 4.25; 4.50; 5) Balonkatetra garumi (mm)-8; 10; 15; 20; 6) Balonkatetrs savietojams ar 5F ievadslūžām. 7) Nominālais spiediens: 12 ATM. 8) RBP -22 ATM 8) Katetra garums ne mazāks kā 146 cm . 9) Balonkatetrs savietojams ar 0,014"stīgu. 10) Balonkatetrs ar īpaši pagarinātu un konusveida galu nolūkā uzlabot sašaurinājumu šķērsošanu un izslēgt locīšanos. 11) Distālā katetra garumi : 25cm (ø1-1.5mm, 3.0mm) 27cm (ø2 ~ 2.75mm) 12) Rentgenkontrastaini marķieri: 1 (ø1 ~ 1.5mm) 2 (ø2 ~ 3mm) 13) Balonkatetram ir unikāla 3 slāņu wrapping tehnoloģija. -2-fold (ø1 ~ 1.5mm) 3-fold (ø2 ~ 3mm). | [17 empty] | 72000
9 | Balonkatetrs PTCA koronāro artēriju bifurkācijai 1) Viens balons ar 2 diametriem 2) Nominālais balona diametrs: proksimāli 2,75 - 4,50 mm, distāli 2,50 - 3,75 mm Nominālie balona garumi: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm 3) 3 kontrastvielas marķieri 4) Nominālais spiediens – 10 atm 5) Distālās vārsts diametrs 2,7F (0,90 mm), Proksimālās vārsts diametrs 2F (0,65 mm) 6) Savietojams ar vadītājstīgu maks.. .014" Savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") 7) Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) 8) Katetra garums: 140 cm 9) Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks 10) Izcila stumjamība un vadāmība 11) Hidrofīls katetru pārklājums |  |  |  | 18099
10 | PTCA Dilatācijas balonkatetrs (OTW ), asinsvadu totālo oklūziju (CTO) likvidēšanai 1) Balona materiāls – poliamīds 2) Balonkatetra veids – OTW konstrukcija 3) Balona minimālais diametrs 1.25mm. 4) Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.5mm. 5) Balona garumi: 10mm, 15mm, 20mm. 6) Distālajam galam jābūt mīkstam profilam 0.017”/0,42mm. 7) OTW maza diametra balona profilam jābūt 0.026”/0,67mm. 8) Hidrofīlais pārklājums distālajā OTW balona daļas garumā. 9) Proksimāli ir silikona pārklājums līdz katetra rokturim. 10) Nominālais spiediens - 6atm 11) RBP- ne mazāks kā 14atm 12) OTW Balonkatetra piegādes sistēmas garumi - 135cm, 13) Piegādes sistēmas garums 148 cm tikai OTW balonam ar izmēru 1,25mmx10mm. 14) Katetra uzbūve: Distālās daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.7/0.90mm un ne mazākām par 2.5Fr./0,83mm. Proksimālā katetra daļā atrodas stiprinoša serdes stīga (reinforcer core wire), kas stiprina balonkatetra ievadīšanu procedūras laikā. 15) Proksimālā katetra daļā ir divi izejas porti: Inflācijas un vadītājstīgas . 16) Proksimālais diametrs ne lielāks kā Fr.3,2/1,07mm. 17) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014”/0,36mm 18) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5 19) Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķieris balona maziem diametriem-1,25mm, 1,5mm). Dziļuma marķieris atrodas proksimālajā katetra daļā.1) | [8 empty] | 48000
11 | Dilatācijas balonkatetrs totālo un subtotālo oklūziju dilatācijai ar hidrofiīlo pārklājumu Ievadsistēmas veids – RX un OTW - Maksimālais spiediens: 18 bar - Izmantojamais katetra garums - 140 cm - Balona Diameters: 1.1 mm - Balona garums:10, 12, 15, 17, 20, 22 mm - Gala ieejas diametrs: 0.016" - Lesion Crossing Profile: 0.0205" - Marķeris Position: 1 centrālais - Roktura Materiāls: Proximal Shaft - Hypotube Distal Shaft - Polymere - Balona Materiāls: Nylon Derivate - Hub Materiāls: Poly Carbonate Hidrofīlais pārklājums – balons un monorail daļa Pārklājuma materiāls – Polyvinylpyrrolidon (PVP) | [13 empty] | 33000
12 | PTCA dilatācijas balons ar fleksibliem marķieriem 1) Balona materiāls – fleksibls balona materiāls 2) Balonkatetra veids – Monorail (Rx) konstrukcija 3) Crossing profile 3.00mm diametra balonam 0,024”. 4) Fleksiblā tungstena marķieru tehnoloģija un fleksiblais balona materiāls nodrošina lokanību. 5) Hidrofīls pārklājums virs balona un distālā katetra korpusa. 6) Katetra korpusa proksimālās/distālās daļas diametrs: 2.0/2.4F un 2.0/2.8F (balona diametram 3,75 un 4,00). 7) Nepieciešamie balona diametri: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75 un 4,00mm 8) Nepieciešamie balona garumi: 8; 12; 15; 20 un 30mm. 9) Nominālais spiediens 8 atm, Rated Burst Pressure 14 atm. |  |  | 124000
13 | Rievojošais dilatācijas balonkatetrs ar iegriezošu nitinola daļu koronāro artēriju stenožu ārstēšanai 1) Balona materiāla tips – semi compliant 2) Iegriezošais elements - spirāles formā izvietotas 3 nitinola stīgas 3) Balonkatetra veids – Monorail (Rapid Exchange) 4) Balona diametri: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm 5) Balonu garumi: 10mm, 15mm, 20 mm 6) Nominālais spiediens 8 atm; RBP 20 atm (2.0 un 2.5 mm katetriem) 7) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014” 8) Savienojamība ar 6F vadītājkatetru un 5F vadītājslūžas 9) Ārējais diametrs (crossing profile) - 2.7 F 10) Katetru garums – 137cm 11) Rentgena marķieru skaits: 2 | [6 empty] | 278000
14 | Griezošais balons 1) Dilatācijas balons ar integrētu nitinola stīgu (0.011") 2) Hidrofīlais pārklājums 3) Balona materiāls – neilons 4) Gala garums – 11 mm 5) Duāls Rtg pozitīvs marķieris (1 mm platums) integrētas stīgas proksimālajā un distālajā daļā 6) Balona diametrs no 2.0 līdz 4.0 mm 7) Balona garums no 10 līdz 20 mm 8) Balonkatetrs (3.0 mm) crossing profils 0.030" 9) Nominālais spiediens: 6 atm 10) Nominālais eksplozijas spiediens(RBP): 16 atm 11) Savietojamība ar vadītājkatetriem 5F ( min 0.056" ID) 12) Savietojamība ar stīgu max. 0.014” 13) Sistēmas kopējais garums - 139 cm 14) Nepieciešama arī īpaši zema profila balona konfigurācija ar 0.014" nitinola stīgu, 0.6 mm balona diametru un 5 mm balona garumu | [16 empty] | 50400
15 | Griezošais (cutting) balons 1) Balona materiāla tips – non – compliant 2) Nominālais spiediens 6 atm 3) RBP (rated burst pressure) vismaz 8 atm 4)Iespējamība veikt atkārtotas inflācijas (vismaz 8 reizes) 5) Mikroasmeņu skaits: 3 vai 4 6) Balona diametrs: 2.00 – 4.00 mm ar soli 0.25 mm 7) Mikroasmeņu garums:6, 10 un 15 mm 8) Mikroasmeņu platuma nomināls 0.3 mm 9) Proksimālās katetra daļas izmērs 2.9 Fr 10) Balonkatetra distālā gala diametrs 2.9 Fr 11) Balonkatetra garums 145cm 12) Distālais gals - laser cutted 13) Rentgena marķieru skaits: 2 | [18 empty] | 1568000
16 | Augsta spiediena dilatācijas balonkatetrs ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena 1) Katetra proksimālā daļa (1.9F) 2) Katetra distālā daļā diametrs 2.7F 3) Katetrs gala garums 2.65 mm 4) Balona materiāls (Neilons) 5) Duāls Rtg pozitīvs marķieris (1 mm platums) integrētas balona proksimālajā un distālajā daļā 6) Balona pārklājums: Galam - hidrofīlais pārklājums 7) Balona diametrs no 2.0 līdz .5,0 mm 8) Balona garums no 8 līdz 18 mm 9) Balonkatetra(3.0 mm) crossing profils 0.0295" 10) Nominālais spiediens: 12 atm 11) Nominālais eksplozijas spiediens (RBP): 22 atm 12) MBP: ≥30 13) Savietojamība ar vadītājkatetriem 5F ( min 0.056" ID) 14) Savietojamība ar stīgu max. 0.014” 15) Sistēmas kopējais garums - 140 cm | [15 empty] | 55600 | 87600
17 | Zema profila balons ar fleksibliem marķieriem piemērots pozicionēšanai izlocītos asinsvados. RX, NC un OTW 1) Fleksibli marķieri (izgatavoti no volframa) un fleksiblais balona materiāls nodrošina lokanību; 2) Balona siena veidota no divām kārtām: mutli-layer Cross-Flex, kas nodrošina plānu sieniņu; 3) Crossing profile 3.00 x 20 mm balonam 0,021”; 4) Balona diametri: 1,20; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50 un 5,00 mm; 5) Balona garumi: 6; 8; 12; 15; 20; 25 un 30mm (pieejami 77 izmēri); 6) Nominālais spiediens 8 atm, Rated Burst Pressure 14 atm; 7) Katetra korpusa proksimālās daļas diametrs: 2.1F; distālās daļas diametrs 2.3/2.4F; 8) Mazākais savietojamais vadītājkatetrs: 5F; 9) Hidrofīls pārklājums virs balona un distālā katetra korpusa. 10) Katetra garums 145 cm; 11) Kissing tehnikā savietojams ar 6F vadītājkatetri. |  |  | 124000
18 | Dilatācijas balonkatetrs subtotālu oklūziju ar izlocītu anatomiju un bifurkāciju dilatācijai 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) 3. Balona diametri: 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm 4. Balona garumi: 6mm; 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm 5. Balonkatetra pārklājums: - Hidrofils (no vadītājstīgas izejas līdz balona proksimālajam galam) - Hidrofobs (balons un balnkatetra gals) 6. Nominālais spiediens: 7 atm 7. Rated Burst Pressure (RBP): 14 bar; 8. Rentgena marķieru skaits: - Viens marķieris (Ø 1.25 mm – Ø 1.5 mm) - Divi marķieri (Ø 2.0 mm – Ø 4.0 mm) 9. Balonkatetra garums: 140 cm 10. Balonkatetra proksimālā daļa: - Diametrs: 2.0 F - Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 11. Balonkatetra distālā daļa: - Distālās daļas garums: 29 cm - Vadītājkatētra diametrs ne lielāks kā 5F 12. Iespējams pielietot „Kissing Balloon” tehniku ar baloniem līdz 3.5 mm diametrā. izmantojot 6F vadītājkatetru. | [6 empty] | 63000
19 | Dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stenožu dilatācijām un koronāro stentu postdilatācijām 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 3. Balona diametri: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm 4. Balona garumi: 8mm; 12mm; 15mm; 20mm; 30mm 5. Balonkatetra pārklājums: - Hidrofils (no vadītājstīgas izejas līdz balona proksimālajam galam) - Hidrofobs (balons un balnkatetra gals) 6. Nominālais spiediens: 14 atm 7. Rated Burst Pressure (RBP): - 20 atm (diametriem 2,0-4,0mm) - 18atm (diametriem 4,5-5,0mm) 8. Rentgena marķieru skaits: - Divi marķieri 9. Balonkatetra garums: 145 cm 10. Balonkatetra proksimālā daļa: - Diametrs: 2.0 F - Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 11. Balonkatetra distālā daļa: - Diametrs 2,6F (diametriem 2,0-3,75mm), 2,7F (diametriem 4,0-5,0mm) | [6 empty] | 42000
20 | Ar medikamentu pārklāts dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stentu restenožu ārstēšanai Balons pārklāts ar zālēm Paclitaxel 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 3. Balona diametri: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm 4. Balona garumi: 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm 5. Nominālais spiediens: 7 atm 6. Rated Burst Pressure (RBP): 13 atm (diametriem 2.0mm – 3.5mm) 12atm (diametram 4,0mm) 7. Rentgena marķieru skaits: Divi marķieri 8. Balonkatetra garums: 140 cm 9. Balonkatetra proksimālā daļa: Diametrs: 2.0 F Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 10. Balonkatetra distālā daļa: Distālās daļas garums 29 cm Diametrs 2,5F (diametriem 2,0mm-3,5mm), 2,6F (diametram 4,0mm) 11. Vadītājkatetrs 5F | [5 empty] | 127600 | 130000
21 | Balonkatetrs kalficētu oklūziju dilatēšanai, stentu postdilatēšanai Super augstā spiediena non-compliant PTCA balonkatetrs kalsificētu artēriju un stentu postdilatācijām - Ievadsistēmas veids – RX - Maksimālais spiediens: 35 bar - RX daļas garums: 23 cm - Izmantojamais katetra garums - 140 cm - Balona diametrs: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 mm - Balona garums: 10, 15, 20 mm - Balona pārklājums: hidrofīlais pārklājums (1.5 - 2.5mm Ø) - Savienojams : ar 0.014" vaditājstīgu - Proksimāls šhafta diametrs: 2.45F (0.82 mm) - Distāls šhafta diametrs: 2.45F (0.82 mm) - minimālais vadītāj katetrs: 5F, min 0.056", 1.42 mm - Marķeru pozīcija: 2 marķeri - Katetra materiāls: hypotube, Distālās daļas: Polymer | [13 empty] | 16500
22 | Dilatācijas balonkatetrs No-compliance - RX ar izmantošanas garumu 140 cm un hidrofīlo pārklājumu Ievadsistēmas veids – RX un OTW Maksimālais spiediens:23 bar Izmantojamais katetra garums - 140 cm - Balona Diameters:0.85 mm - Low compliant: 0.95 pie 18 bar spiediena - Balona garums:10, 15 mm - Gala ieejas diametrs:0.016" - Lesion Crossing Profile: 0.0195" - Marķeris: 1 proximalais - Roktura Materials: - Proximal Shaft - Hypotube - Distal Shaft- Polimers - Balona materials: Poliamīds Hidrofīlais pārklājums – balons un monorail daļa Pārklājuma materiāls – Polyvinylpyrrolidon (PVP) | [13 empty] | 16500
23 | Balonkatetrs Aortālās vārstules valvuloplastijai 1) Balonkatetrs valvuloplastijai 2) Katetra pieejas garums 110 cm 3) Nominālais balona diametrs no 15 līdz 20 mm, garums no 25 līdz 45 mm 4) Nominālais spiediens – 2,5 atm 5) NPS 5 atm 6) Lietot kopā ar ievadītāju 8F, 9F 7) Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" 8) Rentgenstaru redzamības marķieri 9) Katetra pieejas garums 110 cm Nominālais balona diametrs no 23 līdz 30 mm, garums no 40 līdz 60 mm 10) Nominālais spiediens 2 atm un 2,5 atm 11) NPS 3 atm, 4 atm, 5 atm 12) Lietot kopā ar ievadītāju 10F, 12F 13) Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" 14) Rentgenstaru redzamības marķieri 15) Katetra pieejas garums 110 cm Nominālais balona diametrs no 35 mm, garums no 60 mm 16) Nominālais spiediens – 2 atm 17) NPS 3 atm 18) Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" 19) Rentgenstaru redzamības marķieri 20) Katetra pieejas garums 70 cm 21) Nominālais balona diametrs no 5 līdz 15 mm, garums no 20 līdz 40 mm 22) Nominālais spiediens 2 atm un 2,5 atm 23) Diametrs .035" (0,89 mm) 24) NPS 5 atm 25) Lietot kopā ar ievadītāju 4F, 5F, 7F 26) Lietot kopā ar vadītājstīgu .018", .022", .035" 27) Rentgenstaru redzamības marķieri |  |  |  | 22500
24 | Dilatācijas augsta spiediena balonkatetrs asinsvadu totālām oklūziju (CTO)un kombinētu oklūziju dilatēšanai pēcdilatācijas procedūrās 1) Balona konfigurācijas tips- non - compliant. 2) Baloma materiāls – Nylon 12. 3) Balonkatetra veids – „trīs lapiņu” struktūra. 4) Balona nepieciešamie diametri: a. 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3,75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. 5) Balona garumi: a. 6mm, 10mm, 15mm, 20mm. 6) „Lesion entry profile” - balonkatetra distāla gala profilam jābūt 0,0165”/0.42mm. 7) Hidrofīlais pārklājums balona visā garumā (tikai baloniem ar diametru 2,25-4,0mm un 15 un 10mm balona garumu). 8) Hidrofīlais pārklājums un silikona pārklājums ir baloniem 2,25-5,mm 6 un 10mm balona garumu. 9) Nominālais spiedens 10atm (1013kPa). 10) RBP ne mazāks kā 20 atm/2026kPa (balonkatetriem ar diametru vairāk kā 4,5 mm ne mazāks kā18 atm (1824kPa). 11) Balonkatetra piegādes sistēmas garums 145cm. 12) Katetra uzbūve: 13) Distālas daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.6/0.87mm (baloniem ar diametru 3,25-5,00)un ne mazākām par 2.5Fr/0,84mm(baloniem ar diametru 2,25-3,0mm), 14) Proksimālais diametrs ne lielāks kā Fr.2.0/0.67mm 15) Maksimālais savienojams PTCA vadītājstīgas diametrs 0,014” (0,36mm) 16) Rentgena marķieru skaits:2. 17) Dziļuma marķieris atrodas proksimālājā katetra daļā. | [8 empty] | 20800
25 | Dilatācijas baloni predilatācijai izlocītiem asinsvadiem un kompleksiem bojājumiem 1) Maza ārējā diametra ātri nomaināmi PCI katetru baloni 2) pus pakļāvīgs Pebax balons 3) Izcili gluds [Slip-x™] hidrofīls pārklājums 4) stingras adatas pārejas daļa, lai nodrošinātu pretestību samezglošanai 5) balonu diametrs mm: 1,5, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, atbilstoši balona šķērsgriezumam 0,023 collas – 0,027 collas 6) balona garums mm: 10, 15, 20, 25, 30 7) iepresēti marķieri mazākam ārējam diametram 8) ar teflonu [PTFE – politetrafluoroetilēns] klāta 2,0F smalka nerūsējošā tērauda caurulīte 9) Nominālais spiediens 6 atm., nominālais pārplīšanas spiediens 14 atm. | [9 empty] | 21800
26 | Sistēma hronisku totālu oklūziju atvēršanai, izmantojot subintimālu ceļu, kas sastāv no balonkatetra, vadītājkatetra un vadītājstīgas Sistēma ietver: 1) Balonkatetrs - zema spiediena ar diviem papildus izejas portiem. Balonkatetrs paredzēts hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju atvēršanai. 2) Katetrs, kas paredzēts ātrai un drošai vadītājstīgas vadīšanai caur asinsvadu un subintimālai stenozes apiešanai. 3) Vadītājstīga, kas paredzēta subintimālai plātnes šķērsošanai un atkārtotai ievadīšanai asinsvada lumenā. | [18 empty] | 55320
27 | Pirmās izvēles dilatācijas balonkatetrs maza diametra (zem 1,5mm) vissarežģītākajā asinsvadu bojājumu ārstēšanai 1) Balonkatetra veids - Rapid-Exchange (ātras apmaiņas)balonkateters. 2) Balonkatetra „trīs lapiņu” (tri-fold) struktūras pieejamība. 3) Balona minimālais diametrs 1.25mm. 4) Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 5) Balona garumi: 10mm, 15mm, 20mm. 6) Balonkatetra ieejas profilam (Entry profie) jābūt 0.40mm. 7) Hidrofīlam pārklājumam jābūt maksimāla balokatetra garumā. 8) Balonkatetra vidus asa konstrukcijai jānodrošina līdzsvaru starp elastīgumu un stingrumu no proksimālias līdz distālai daļai. 9) Nepieciešamais nominālais spiediens 6atm (608kPa). RBP spiedienam jābūt 14atm. 10) Balonkatetra piegādes sistēmas garums ir 145cm. 11) Katetra uzbūve (diametri proks./distal.): 12) Distālas daļas diametrs no Fr.2.4/0.80mm(1.25mm – 2.00mm baloniem) līdz 2.5Fr/0,84mm (2.25mm – 3.00 baloniem) 13) Proksimālais diametrs ir Fr.1.9/0.63mm 14) Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķeris balona mazām diametrām). 15) Saderīgs ar 0.014”PTCA vadītājstīgas maksimālu diametru 16) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5. | [8 empty] | 64000 | [6 empty] | 51600
28 | Koronārais dilatācijas balonkatetrs – maza diametra, asinsvadu distālo stenožu dilatēšanai 1) Balona diametrs 1,0mm; 1,25mm; 1,5mm;1,75mm;2,0mm;2,25mm;2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 4,0mm; 2) Garums: 5mm; 8mm; 10mm;12mm; 15mm;20mm; 30mm; 3) Viens marķieris baloniem no 1,00-1,75, pārējiem izmēriem 2 marķieri; 4) Katetrs no ārpuses pārklāts ar hydrofilu pārklāju 5) Nominālais spiediens 6atm,RBP-14atm; max – 18atm; 6) Katera darba garums 140cm un 150cm | [16 empty] | 99500
29 | Dilatācijas balonkatetrs totālu un subtotālu kalcificētu oklūziju dilatēšanai Ievadsistēmas veids – RX un OTW - Maksimālais spiediens: 18 bar - Izmantojamais katetra garums - 140 cm - Balona Diameters: 1.1 mm - Balona garums:10, 12, 15, 17, 20, 22 mm - Gala ieejas diametrs: 0.016" - Lesion Crossing Profile: 0.0205" - Marķeris Position: 1 centrālais - Roktura Materiāls: Proximal Shaft - Hypotube Distal Shaft - Polymere - Balona Materiāls: Nylon Derivate - Hub Materiāls: Poly Carbonate | [13 empty] | 49500
30 | Amplatz tipa vadītājstīga Vadītājstīgas uzbūve: 1) Iekšējā un ārējā stīga: - iekšējā stīga - nerūsējošā tērauda serde - ārējā stīga - spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu 2) Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem, diametrs 0.035", 0.038" (Amplatz Super Stiff) 3) Stīgas gala konfigurācija: - taisnais - 6cm fleksiblu galu - ST īsais gals - 3mm J - 6cm fleksiblu galu 4) Stīgas garums: 75cm; 145cm; 180cm un 260cm (+/-10cm) | [18 empty] | 25724
31 | Speciāla loti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām 1) Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve, lai nodrošinātu vienas stīgas lietošanu procedūras laikā bez tā maiņas. 2) Iekšējā distāla stīgas dubulta Nitinola serde – kustīga un elastīga kas jānodrošina pret samezglošanas. 3) Ārējai distālajai stīgas daļai jābūt rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu „M coat” pārklājumu 25 cm garumā, lai nodrošinātu vienmierīgu kustību asinsvados un vizualizāciju. 4) Proksimālās stīgas struktūrai jabūt Nitinola spirāli ar PTFE pārklājumu, lai nodrošinātu citas ierīces atbalstu un ļoti gludu bīdāmību.Nepieciešamiem garumiem jābūt 155, 235 un 275 cm. 5) Speciālajai savienošanas vietai (DuoCore) jānodrošina stīgas vienlaicīgu dist./proks. daļu viengabalainību. 6) Apaļš distālais stīgas gals garantē izmeklēšanas un drošu atbalstu asinsvados. 7) Vadītājstīgas stiprības pakāpei jābūt „Extra Stiff”: „ 8) Vadītājstīgas parametri: 9) Nepieciešams leņķveida stīgas gals. 10) Lokainā (kustīgs) gala garumam jābūt 1 vai 5 cm. 11) Nepieciešamie vadītājstīgas diametri 0.014”/0,036mm un 0.018”/0.46mm un 0,035”/0,86mm. 12) Nepieciešamie stīgu garumi 180, 260 un 300cm. 13) Velāma stīgas izmantošanas endovazālas procedūrās plāši: a.iIliaca / SFA PTA, 14) BTK / a. tibialis PTA, a. carotis angioplastīja, a.subclavia angioplastīja, EVAR | [8 empty] | 13920
32 | Perifēra balonizpletoša stenta sistēma PTA procedūrām 1) OTW balonizpletoša stenta sistēma. 2) Materiāls – kobalta-hroma sakausējums L605. 3) RTG marķieri stenta proksimālajā un distālajā daļā. 4) Katetra piegādes sistēmas garums 75 cm, 120 cm. 5) Stenta diametrs no 5.0 mm – 10.0 mm. 6) Stenta garumi – 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm. 7) Sistēma savietojama ar stīgu 0.035". 8) Sistēma savietojama ar ievadslūžām - 6F. | [16 empty] | 38400
33 | Intrakoronārās vadītājstīgas standarta procedūrām un ļoti sašaurinātiem bojājumiem (ar plašu atsvaru amplitūdu, dažādu rentgena pozitīvo distālo daļu garumu un mazu ieejas diametru). 1) Korpuss no proksimālā līdz distālajam galam veidots no vienas (serdes stīgas), kas nodrošina labu vadāmību; 2) Viengabalaina (apvijošā spirāle) distālajā galā veidota no nerūsējošā tērauda un platīna- nodrošina labu lokanību un redzamību; 3) Silikona un flourezīna pārklājums- nodrošina labu stīgas slīdību; 4) Rentgena pozitīvā distālā gala garums: 3; 4; 11; 20 cm; 5) Stīgas distālā gala atsvaru smagums: 0.5; 0.7; 0.8; 3.0; 4.5; 6.0; 6.5; 9.0; 12.0 g; 6) Mazākais ārējais ieejas diameters atseviškiem modeļiem ir: 0,009”; 7) Ārējais diametrs: 0.014”. 8) Stīgas garumi 180cm, 190cm 300cm. | [9 empty] | 954000
34 | Kombinētu materiālu intrakoronarā vadītājstīga tiešās stentēšanas procedūrām Vadītājstīgas uzbūve : Kombinētu materiālu vadītāja stīgas. 1) Vadītāja stīga veidota no nerūsējošā tērauda, nitinola un īpaši apstrādātu tērauda- Durasteel kombinācijas; 2) 15mm no distālās rentgenkontrastējošās spirāles var būt 2mm garš zelta marķieris, kurš atvieglo mērījumu izdarīšanu asinsvadā. 3) Stīgas ir ar taisnu, ar J-formas distālo galu, kā arī 190 un 300 cm garumā. 4) Stīgas var tikt pārklātas gan ar polimēru, gan ar hidrofīlo pārklājumu. |  |  | 210000
35 | Intrakoronārās vadītājstīgas ar hidrofīlu klājumu - „T” un „Y” tipa bifurkācijas galvenā zara un sānu zaru stenozes šķērsošanai Vadītājstīgas uzbūve: 1) Viena gabala augsti elastīga nerūsējošā tērauda stīga. 2) 3 cm rentgenkontrastējams platīna distālais gals. 3) Jauna tipa hidrofīls klājums 30 cm distālajā galā, kas izslēdz “flake-off” efektu. 4) Vadītājstīgas distālajā galā ir plakana cirkulārā stīga ar papildus centra šķautni, kas nodrošina stīgas stingrību un kontrolētu griezes pārnesi visas stīgas garumā vai gala plakanā cirkulārā stīga veidota speciālā J formā (6mm garš), kas nodrošina stīgas stingrību ieejot artēriju sānu zaros un būtiski samazina pārliekšanas varbūtību, atvieglo stenta balstu šķērsošanu. 5) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0,014”. 6) Vadītājstīgas garums ne mazāks kā 195 cm. 7) Pieejamas ar standarta, mīkstu un ļoti mīkstu galu. | [17 empty] | 6500
36 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai 1.Vadītājstīgas uzbūve -Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds -Vadītājstīgas spirāles materiāli: 2. Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 3. Distālā rentgenkontrastējamā daļa: pallādijs (26 mm garumā) Vadītājstīgas pārklājumi: 4. Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE; 5. Distālā daļa: 30 cm hidrofobs pārklājums; 6.Pieejamas standarta un ES (Extra support) vadītājstīgas; 7.Ārējais vadītājstīgas diametrs nav lielāks kā 0.014"; 8.Vadītājstīgas garums 190cm 9.Proksimālo marķieru novietojums: 10.Brahiālā: 92cm; 11.Femorālā: 102cm; | [6 empty] | 5700
37 | Intrakoronārās vadītājstīgas garu fibrozi- kalcinētu, izlocītu stenožu šķērsošanai Vadītājstīgas uzbūve : 1)Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2) Distālais stīgas gals klāts ar PT tipa (polimērs) ar sekojošām modifikācijām - standart - ES (extra support) - Super support - Intermediate 3) Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 " 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" 5) Garums 182 cm un 300cm 6) Ar J tipa vai taisno galu 7) 3 cm rentgenkontrastējams gals, kas izgatavots no platīna 8) savietojams ar magnētisko ierīci (magnetic exchange device) | [18 empty] | 154344
38 | Intrakoronārās vadītājstīgas totālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo – kanālu) uzbūvi šķērsošanai Vadītājstīgas uzbūve : 1)Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2) Distālā stīgas gala uzbūve: vītnes veida vijums 3) Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 " 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" 5) Piedāvātie garumi 182 cm un 300cm 6) Ar J tipa vai taisno galu, 7) Ne mazāk kā 2.8 cm rentgenkontrastējams gala segments. 8) savietojams ar magnētisko ierīci (magnetic exchange device) | [18 empty] | 514480
39 | Intrakoronārās vadītājstīgas izlocītu artēriju stenožu šķērsošanai pirms CTO stīgu lietošanas Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga - dubulta serde: Nitinol (Nikels un Titanium) un SUS (nerūsējošais tērauds - kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta un dod stingrību un cietību. 2) Ārēja stīga poliuretāna virsma ar dažādiem klājumiem: Distālā stīgas gala hidrofīlu pārklājuma garums 25cm, izņemot pašu galu (2 mm). Proksimālā gala ir 2 pārklājuma veidi: PTFE pārklājums un Silikona pārklājums 3) Speciāla savienošanas struktūra, kam jānodrošina stīgas ievadīšanas kontrole. 4) Vadītājstīgas distālajā galā ir platīna un tērauda dubultspirāle, kas nodrošina stīgas stingrību un elastību, kā arī vizualizāciju. 5) Vadītājstīgas ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014”/0,36mm 6) Taisns stīgas gala veids. 7) Garums180cm – 185cm 8) Distālā gala tips : Floppy, Intermediate. 9) 3 cm – 4 cm rentgenkontrastējams gals. | [8 empty] | 4200
40 | Intrakoronārās vadītājstīgas (kalcinētas) izlocītu artēriju stenožu šķērsošanai Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga no Nitinol (Nickel un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efektu. 2) Hidrofīlais pārklājums visā stīgas garumā. 3) Vadītājstīgas distālajā galā ir platīna-irīdija spirāle, kas nodrošina stiprību un cietību. 4) Vadītājstīgas ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014”/0,036” 5) Taisns stīgas gala veids. 6) Garums180cm 7) Distālā gala elastības veids : standart, 8) Distālā gala smaguma veids “hard type” 40g un 80g 9) 3 cm rentgenkontrastējams gala segments. | [8 empty] | 5600
41 | Intrakoronārā vadītājstīga hronisku subtotālu oklūziju atvēršanai Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga no Nitinol (Nickel un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efektu. 2) Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna virsma ar ne mazāks kā 40 cm hidrofīlu pārklājumu. 3) Proksimālā stīgas galā silikona pārklājums visā garumā. 4) Vadītājstīgas distālajā gala struktūrā ir zelta spirāle, kas nodrošina stiprību un cietību. 5) Vadītājstīgas parametri: Taisns gals Vadītājstīgas diametri ne lielāks kā 0.014”/0,036”. Nepieciešamie stīgu garums ne mazāks kā 180cm. Distālā gala elastības veids – standarts (8g). 6) 2 cm rentgenkontrastējams “zelta” gala segments | [8 empty] | 5600 | [8 empty] | 5600
42 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai Vadītājstīgas uzbūve : 1) Vadītājstīgas serdes materiāli: Proksimālā serdes daļa: nerūsējošais tērauds Distālā serdes daļa: ar hromu bagātināts nitinols Vadītājstīgas kustīgais gals: nerūsējošais tērauds 2) Vadītājstīgas spirāles materiāli: Proksimālā spirāles daļa: augstas stiepjamības nerūsējošais tērauds Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns 3) Vadītājstīgas pārklājumi: Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE Distālā daļa: Standard - 18 cm hidrofobs un 12 cm hidrofils pārklājums ES (Extra support) – 25.5 cm hidrofobs un 4.5 cm hidrofils pārklājums 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" 5) Vadītājstīgas garums 190cm 6) Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 3cm un 4,5cm 7) Proksimālo marķieru novietojums: Brahiālā: 92cm Femorālā: 102cm 8) J tipa vai taisnais gals 9) Iespēja stīgas pagarināt par 150 cm | [6 empty] | 68400
43 | Vadītājstīgas ar diametru perifēro artēriju stenožu šķērsošanai Vadītājstīgas uzbūve : 1. Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds 2. Vadītājstīgas spirāles materiāli: 3. Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm 4. Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm 5. Vadītājstīgas pārklājumi: 6. Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE 7. Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums 8. Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" 9. Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm 10. Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm | [6 empty] | 10500
44 | PTCA vadītājstīgas ar speciālu hidrofīlu pārklājumu izlocītu un bifurkāciju bojājumu šķersošanai 1) Izgatavotas no tērauda un platīna 2) Garums: 175 - 300 cm 3) Vadītājstīgas diametrs .014" (0,36 mm) Plašs cietības diapazons 4) 30 mm garš kontrastvielas marķieris 5) Taisns un “J” veida vadītājstīgas gals 6) Izcila vadāmība 7) PTFE pārklājums 8) Īpašs hidrofīls pārklājums līkumotu un šauru asinsvadu pārejām 9) Cieta proksimālā vārsts 10) Laba vadītājstīgas gala redzamība 11) Optimāla griezes momenta kontrole 1:1 Vadītājstīgas pieejamas ar dažādas elastības distālajiem galiem: ļoti mīksts, mīksts, vidēji mīksts, ciets, ļoti ciets 12) Vadītājstīgas pieejamas ar papildu stiprinājumu proksimālās spirāles daļā, kas ļauj pievienot ievades stentus: stentu stiprinājums mīksts, vidējs, ciets |  |  |  | 22000
45 | Hidrofīlo materialu pārklāti vadītājkatetri ar lielāku katetra iekšējo lumēnu (Fr.5-Fr.8 )pacientiem ar ļoti izlocītiem un kalcificietiem asinsvadiem 1. Katetru iekšēja lumēnam jābūt ir lielākajam diametram: 5Fr.=0.058”/1.47mm; 6Fr.=0,071”/1.80mm; Fr.7=0.082/2.08mm, Fr.8=0.091” /2.31mm. 2. Nepieciešams katetra garums - 100cm. 3. Katetram jābūt pārklātam ar hidrofīlo materiālu, lai nodrošinātu labu kustību un virzību izlocītos un kalcinētos asinsvados, kā arī samazinātu asinsvada spazmu transradiālās procedūrās. 4. Nepieciešams īpašs roktura materiāls, velāms poliamīds, lai minimizētu ierīces temperatūras mikstumu sarežģitos gadījumos. 5. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksīmālā līdz distālajam galam. 6. Katetrām jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kads nodrošina sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju, t.s. JR3.5, JR6.0, JL3.5, JL6.0, MP-L, BP-L, IMA-1.0 uc konfigurācijas, kā arī jābūt pieejāmiem katetriem ar atverēm sanos. Nepieciešamības gadījumā jābūt pieejāma arī „Extra backup” konfigurācija. | [8 empty] | 12600
46 | Vadītājkatetri, kas ietver EBU, ALR12, RBU, CHAMP, ECR, RMHSII, 3DRIGHT, ERAD 1) Katetru iekšējie diametri: 5F, iekšējais Ø ≥0.058" 6F, iekšējais Ø ≥0.071" 7F ,iekšējais Ø ≥0.081" 8F, iekšējais Ø ≥0.090" 2) Katetra garums: - no 90cm, 6 – 7F, pieejamais modeļu skaits ≥25 - 110cm un garāki, 5 – 8F, pieejamais modeļu skaits ≥70 3) 6F, 7F un 8F izmēriem (visām prasītajām konfigurācijām) ir jābūt pieejamām ar vai bez sānu atverēm katetra distālajā galā. 4) Katetra sienas uzbūve : ārējās, vidējās un iekšējās katetra daļas integrācija vienā komponentē (stieples pinums katera iekš. slānī ir integrēts ārējā un iekšējā slānī), nodrošinot maksimālu lūmena diametru, 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. 5) Distālais gals: rtg pozitīvs marķieris. 6) Jābut obligāti pieejamiem transradiāliem modeļiem: EBU, ALR, HS, IMA, MPS Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. 7) Distālais gals: rtg pozitīvs marķieris. |  | 520000
47 | Vadītājkatetri, kas ietver JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar (viena stieple apaļa, otra plakana)dizainu, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.056" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.070" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.078" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.088" 9F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.098" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. t.s.Judkins, JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas | [17 empty] | 520000
48 | Vadītājkatetri, kas ietver Contralateral left, Left Back-up, KIMNY, TIG konfigurācijas 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – poliamīds Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda 1 x2 plakanstiepļu pinuma dizains, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – hidrofīls pārklājums sākot vismaz 7 cm no distālās daļas 2) Katetra distālā gala sienas uzbūve: Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.058" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.071" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.082" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.091" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina kateterizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas t.s. Contralateral left, Left Back-up, KIMNY, TIG konfigurācijas. | [18 empty] | 77172
49 | Vadītājkatetri ar hidrofīlu pārklājumu pacientiem ar perifērijā izlocītiem asinsvadiem 1) Katetra sienas uzbūve : Proksimālais gals: Iekšējais slānis – virsmas hidrofīlais pārklājums Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls un hidrofīlais pārklājums. Distālam galam ir 5 slāņu struktūras atkarība no cietības pakāpēm. 2) Katetra ārējais/iekšējais diametrs 5Fr.=0.059” 6Fr.=0,071” Fr.7=0.081” 3) Katetra garums ne mazāks kā 100cm. 4) 3 shaft (rokturu, asu) veidi: 2 standarta(femorālai procedūrai) un 1BEND (AL) 5)Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, lai nodrošinātu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju, t.s. JR3.5, JR6.0, JL3.5, JL6.0, MP-L, BP-L, IMA-1.0 u.c. konfigurācijas. | [8 empty] | 17400
50 | Speciāli vadītājkatetri, kas tiek izgatavoti pēc pasūtītāja noteiktā nestandarta garuma un gala konfigurācijas 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar HYBRIDE BRAIDING (viena stieple apaļa, otra plakana)dizainu, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – NYLON Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.056" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.070" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.078" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.088" 9F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.098" Katetra garums – nestandarta - tiek izgatavots speciāli pēc pasūtītāja pieprasījuma 4) Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots speciāli pēc pasūtītāja pieprasījuma | [17 empty] | 40400
51 | Vadītājkatetru slūžas 1) Sistēmas sienas uzbūve: • spirālveida konstrukcija no diviem materiāliem: PTFE materiāls un Neilona derivāts, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību. • Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam. Mīksts hidrofīlais materiāls distālajā galā ar garumu līdz 15 cm. 2) Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 5 cm garumā. 3) Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm garumā). 4) Hemostatiskais vārstulis ar modifikācijām aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 5) Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 6) Sistēmas izmēri: 6F, 7F. 7) Diametri (iekšējais/ārējais) 8) 6F 0.087”/0.109” 7F 0.100”/0,122” 9) Distālā gala veids: taisns. 10) Dilatatora gals pagarina sistēmu par 5 cm. 11) Sistēmas garums: 90cm. 12) Ar vadītājstīgu saderīgs diametrs ne lielāks kā: 0,038” | [8 empty] | 17040
52 | Īpaši transradiālai pieejai un ad-hoc PCI procedūrām piemērots PTCA vadītājkatetrs, kam procedūras laikā nav nepieciešamas vadītājslūžas 1) Vadītājkatetra uzbūve - nerūsējoša tērauda pinums ar īpaši slīdīgu hidrofilu pārklājumu 2) Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE pārklājumu 3) Iekšējā lūmena diametrs – 0.070” (6.5 Fr katetram), 0.081” (7.5 Fr katetram) un 0.090” (8.5 Fr katetram) 4) Katetra ārējais diametrs – 6.5 Fr, 7.5 Fr un 8.5 Fr 5) Izmantojamais garums – 100 cm 6) Pieejamās katetra modifikācijas – Judkins Left/Right (arī – short tip type), Amplatz Left (arī – short tip type), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup 7) Ieteicamā vadītājstīga 0.035” | [9 empty] | 13900
53 | PTCA vadītājkatetrs ar plašu izmēru klāstu un īpaši labu vadāmību 1. Vadītājkatetra uzbūve - SHINKA augsta nospriegojuma stiepļu pinums 2. Liels iekšējais lūmens izklāts ar PTFE pārklājumu vieglai ierīču pievadīšanai 3. Atraumatisks rentgenpozitīvs katetra gals 4. Katetra ārējais diametrs - 6F, 7F un 8F 5. Iekšējā lūmena diametrs 0.070” (6F katetram), 0.081” (7F katetram) un 0.090” (8F katetram) 6. Izmantojamais katetra garums - 100 cm 7. Pieejamās katetra modifikācijas - Judkins Left/Right, Amplatz Left/Right, Hockey Stick, Internal Mammary, Power Backup, Super Power Backup, Shepherd Crook, Special Curve, Multi Purpose | [9 empty] | 10800
54 | Medikamentus izdaloši koronārie stenti ar sirolimus vai tā analoga klājumu maza diametra (zem 2,5 mm) koronāro asinsvadu un to distālās daļas stenožu labošanai Stents no CoCr sakausējuma : Co-Ni-Cr-Mo kopā ar stenta ievades sistēmu. 1) Stenta dizains: vienlaidus sinusoidāls (ne modulārs); vienlaidus sinusoidāls ar integrētu centrālas stieples tehnoloģiju. 2) Modulāro elementu garums līdz 1.2mm 3) Nominālais stenta sienas biezums ≤0.0036" vienlaidus sinusoidālai tehnoloģijai; ≤0.0032 " integrētai centrālas stieples tehnoloģijai. 4) No polimēra elutējošs medikaments, multicentru pētījumos pierādīta restenozes un klīnisko notikumu samazinošais efekts, sirolimus vai tā analogs, medikamenta izdalisanas laiks: a) 60dienu laikā vismaz 85% b) 180 dienu laikā 100%. 5) Efektivitātei un drošībai jābūt pierādītai klīniskajos pētījumos: a. min. pētījuma ilgums: 3 gadi b. mērķa stenozes revaskularizācija: ne lielāka par 2% c. 9. mēnešu „in stent late loss” angiogrāfiski ne lielāks par 0.23mm d. Stenta tromboze zem 0.25% 6) Pieļaujamā stenta saīsinašanās mazāka par 2% 7) Stenta garumi: 8mm-38mm 8) Stenta diametri: 2.00 – 5.00mm (pieejamiem jābut sek. garumiem: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 30, 34, 38mm) 9) Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤15 - 19% 10) Nominālais spiediens ≤12atm; maksimālais spiediens ≤18 atm 11) Savienojamība: minimālais vadītājkatetra izmērs 5F 12) Stenta ievades sistēma: Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Proximālā sistēmas daļa Ø ≤2,2F Vidējās sistēmas daļa Ø ≤3,0F Distālā sistēmas daļa Ø ≤2.7F Crossing profile: 2.25 – 2.75mm ≤0.041”, 3.0 – 4.0mm ≤0.044” 13) Pieļaujamā stenta diametra samazināšanās pēc implantācijas ≤5 – 6.5% ( atkatībā no stenta diametra) 14) Pieļaujamā stenta saīsināšanās pēc implantācijas: ≤1 - 2.0% ( atkatībā no stenta diametra) 15) Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤19% |  | 319200
55 | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu 1) Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; 2) Stents klāts ar pasīvu silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem); 3) Stents klāts ar biorezorbējošu polimēru, kas kontrolē sirolimus izdali; 4) Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles; 5) Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 6) Nominālais stenta režģa biezums: 7) 60µm (2.25mm – 3.0mm) 8) 80 µm (3.5mm – 4.0mm) 9) Atvērta stenta diametrs milimetros: 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; 10) Nominālais stenta garums: 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 22mm, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm 11) Stenta ievades sistēma: 12) Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange 13) Nominālais spiediens 8 atm; RBP 16 atm 14) Piegādes sistēmas garums 140 cm 15) Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F 16) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | [6 empty] | 556000 | 220000
56 | Platīna – hroma PtCr sakausējuma Everolimus izdaloši koronārie stenti ar divām savienojuma vietām starp rindām 1) Stenta materiāls – PtCr (platīns-hroms) 2) Nominālais stenta sienas biezums 0.0032", savienojuma vietas pa 2 savienojumiem katrā rindā, papildus savienojumi stenta proksimālās daļas pirmajās divās rindās 4 savienojumi 3) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 4) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm 5) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Balona pārkare 0,5 Lesion entry profile - 0,018” Distālā sistēmas daļa: laser bonded, Ø 2.7F Nominālais spiediens 11atm; RBP 16 atm, MBP ne mazāks kā 18 atm Piegādes sistēmas garums 144 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" Katetra korpuss veidots no dažādas stingrības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu 6) Apstiprināta ar CE marķējumu DAPT (dual antiplatelet) viena mēneša terapija | [18 empty] | 947500
57 | Bioabsorbējoša ārējās daļas pārklājuma everolimuszāļusstents 1)Bioabsorbējošs pārklājums, sinhronizējot zāļu un polimēra (PLGA) absorbēšanu 2)Pārklājums tikai uz stenta ārējās sienas, kas ir saskarē ar asinsvada sienu 3) Zāles: Everolimus 4) Stenta sienas biezums nelielāks kā 0,082 mm 5) Sakausējums: platīns - hroms 6) Uzmontēta stenta diametrs ne lielāks kā 1mm 7) Papildus savienojuma vietas stenta proksimālajā un distālajā segmentos pirmajā rindā - ne mazāk kā 4; stenta vidusdaļā pa 2 savienojumiem katrā rindā 8) dubultslāņa semi-compliant balons 9) Pieejamie izmēri: garums no 8 +/- 1 līdz 48 +/-1 10) Diametrs no 2,25mm līdz 5,00mm 11) Ražošanas procesā atbilstoši stenta izmēram izmantotas vismaz 3 stenta platformas 12) Apstiprināta ar CE marķējumu DAPT (dual antiplatelet) viena mēneša terapija | [18 empty] | 1394000
58 | Medikamentus izdaloši koronārie stenti ar everolimus klājumu nestabiliem bojājumiem ar kontrolētu iekaisumu mazinošu darbību 1) Ar medikamentu pārklāts koronārais stents nestabiliem bojājumiem iekaisuma procesa un sekojošas restenozes mazināšanai; 2) Medikaments: everolimus; 3) Stenta diametri: 2,25; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm; 4) Stentu garumi: 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38 mm; 5) Stenta platforma izgatavota no CoCr maisījuma, kurš nodrošina labu RTG redzamību un radiālo noturību. 6) Rekomendētais atvēršanas spiediens: 10 un 8 atm; 7) Iespējamais plīšanas spiediens (Rated Burst Pressure): 18 atm; 8) Mazākais savietojamais vadītājkatetris: 5F. 9) P-matrix asimetriskais polisulfona stenta klājums – 10) 7mk vērsts ārēji, 4mk vērsts intralumināri 11) Polimēra termostabilitāte līdz 180*C 12) Paklitaxel slodze – 1 mkg/mm2 |  |  | 1275000
59 | Medikamentus izdaloši asimetriskie koronārie stenti ar paklitaxel klājumu Stenta platforma: 1) Materiāls – dzelzs L316 2) Stenta profils 1.15mm 3) Stenta dizains – multicelulāru apļu dizaina šūnas 4) Stentu diametrs – 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm 5) Stentu garumi – 8mm, 13mm, 16mm,19mm,25mm, 28mm un 32mm 6) Balona pārkare ne vairāk kā 0.5mm katrā galā Stenta ievades sistēmas: 7) Balonkatetra veids – rapid exchange(monorail) 8) Nominālais spiediens 10 atm 9) RBP(rated burst pressure) 15atm, 4.0mm – 12 atm 10)ABP(average burst pressure) 19atm, 4.0mm – 15atm 11) Radiālā stabilitāte – 0.8atm 12) Balonkatetra distālās daļas profils 2.5F, proksimālās daļas profils 1.8F, gala profils (lesion entry profile) 0,017`` ar sequential tip 13) FREEGLIDE pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam 14) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā 15) Rtg marķieriem nulles profils 16) Proksimālā daļā 1,8F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums 17) Katetra garums 138cm 18) Savietojams ar 6F vadītājkatetru | [5 empty] | 119600
60 | Medikamentu Biolimus izskalojošs koronārais stents bez polimēru pārklājuma 1) Balonatverošs 316L nerūsējoša tērauda stents uz rapid exchange (RX) balona piegādes sistēmas, ar diviem radiopozitīviem platīna-irīdija marķieriem - pa vienam 1mm garam marķierim katrā stenta galā 2) Stenta šūnu biezums 0.0047”, garums - 1.2mm, 6 (2.25-3.00mm stentiem) un 9 (3.50-4.00mm stentiem) kroņu modeļi 3) Vadītājstīga ieiet katetra distālajā galā un iziet 23cm proksimāli no piegādes sistēmas gala 4) Stents izskalo medikamentu Biolimus A9 (BA9) 5) Medikaments klāj tikai stenta mikrostrukturēto abluminālo (ārējo) virsmu. 6) Starp stenta metāla virsmu un medikamentu nav saistošā polimēra pārklājuma 7) Medikamenta izdales laiks no stenta virsmas - līdz 28 dienām (līdz 98% medikamenta), pēc medikamenta izdales stentam piemīt BMS īpašības 8) Stenta garums: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm (33 un 36 mm garumi pieejami visiem diametriem, izņemot 2.25 un 4.00 mm) 9) Stenta diametrs 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm 10) Puspakļāvīgs poliamīda elastomēra tri-fold balons 11) Nominālais pārplīšanas spiediens ≥14 atm 12) Izmantojamas katetra garums 142 cm 13) Savietojams ar 6F vadītājkatetru | [9 empty] | 1470000
61 | Sirolīmu-eluējošs nerausējošā tērauda stents koronāro artēriju bifurkācijai ārstēšanai 1) Izgatavots no nerūsējoša tērauda 316L 2) Proksimālais stenta diametrs: 3,25 mm - 4,50 mm; distālais diametrs: 2,5 mm - 3,75 mm 3) Pārklāts ar bioloģiski noārdāmu polimēru, sirolīmu-eluējošs (antiproliferatīvi medikamenti) 4) Ievades sistēma, izmantojot tikai vienu vadītājstīgu 5) Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014", savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") 6) 3 kontrastvielas marķieri 7) Liela stenta šūna, kas atrodas sānu atzarojuma ieejas vietā, ļauj iekļūt sānu atzarojumā ar jebkuru standarta izmēra parasto stentu 8) Nominālais stenta garums: 15 mm un 18 mm un 23 mm 9) Katetra garums: 140 cm 10) Hidrofīls katetru pārklājums 11) Nominālais spiediens – 10 atm Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) 12) Distālās vārsts diametrs 2,7F (0,90 mm), Proksimālās vārsts diametrs 2F (0,65 mm) 13) Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks 14) Izcila stumjamība un vadāmība Liels radiālais spēks |  |  |  | 70490
62 | Zāles izdalošā stenta sistēma koronārai lietošanai ar biosabrūkošu polimēra pārklājumu 1) Zāļu nosaukums: BA9™ (Biolimus A9™) 2) BA9™ zāļu deva: 15,6 µg/mm stenta garums 3) POLIMĒR: PLA (polipienskābe) biosabrūkošs polimērs 4) Pārklājuma sastāvs:PLA/BA9™ 5) Pārklājuma nominālvertība biezums 11 µm 6) Pārklājuma konfigurācija: ablumināls 7) Stenta materiāls: CoCr ar ASTM F562 8) Balsta konstrukcija: rievoti gredzeni 9) Savienojuma konstrukcija: „S” veida savienojums un taisns savienojums 10) Balsta biezums: 0,0033 collas 11) Stenta kroņi a. SV — 6 kroņi (2,25–3,0 mm). b. MV — 9 kroņi (3,50–4,00 mm). 12) Stenta pārejas profils: (maks.) 0,039 collas 13) Elastīgums: ļoti labs 14) Staru necaurlaidība: laba 15) Feromagnētisms: nav feromagnētisks (MR drošs) 16) Šūnas atvere: 1,577 mm 17) Saīsināšanās: 0,82% 18) Elastīguma atsitiens: 3,33% 19) Stiprums radiālā virzienā  0,67 bāri/500 mm Hg | [9 empty] | 534000
63 | Medikamentus izdalošie koronārie stenti ar ārēju (abluminālo) ievietotu medikamentu un bioadsorbējoša polimēra klājumu izlocītu koronāro asinsvadu sānu zariem un bifurkāciju stenožu labošanai 1. Stents klāts ar bioabsorbējošu polimēru – polipiena skābe (Poly Lactic Acid (PLA)) 2. Elutējošs medikaments – BiolimusA9. Medikamenta daudzums ± 15,6 µg/mm stentā. 3. Stenta platforma: • Lāzergriezts stenta materiāls - nerūsējošā tērauda caurulītes • Stenta dizains –kvadrāta šūnas ar S un SL- savienošanas struktūru. • Šūņu skaits atkarīgs no stenta diametra: • Diametrs 2.5-3.0mm – 6 šūnas (S-dizains). • Diametrs 3.5mm – 9 šūnas (SL-dizains). • Šūnu platība (2,5mm, 3,0mm stentiem) – 5,48mm2 • Šūnu platība (3,0mm stentiem) – 3,8mm2 • Nominālie stenta diametri: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm. • Nominālie stenta garumi: 8mm, 14mm, 18mm, 24mm, 28mm. • Stenta vienību skaits: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18. • Primāra stenta pārklājums ar Parilēnu 5µ nodrošina medikamenta un polimēra fiksāciju. • Stenta sienas biezums bez pārklājuma 125µm/0,0049”. 4. Stenta ievādes sistēma: • Speciāla stenta ievādes sistēma RAPID EXCHANGE • Balona materiāls – Neilona elastomers • Balonkatetram ir „trīs lapiņu” struktūra. • Iekšējais balona profīls – 0,43mm/0,,17” • Piegādes katetra garums – 145 cm 5. Nominālais spiediens 8 atm. 6. RBP (rated burst pressure) – 14-16 atm. 7. Balonkatetra proksimālais daļas izmērs – 2.0Fr./0.67mm un distālas daļas izmērs – 2.6 Fr./0.9mm. 8. Balonkatetra gala profils (lesoin entry profile) – 0,017”/0,43 9. Hidrofīlais katetra „M-coat” pārklājums daļēji 33 cm garumā 10. Silikona pārklājums 110 cm garumā. 11. Minimālais vadītājkatetra savienošanas izmērs 5Fr. 12. Balonkatetra “crossng” profilu collās ar atbilstošu profilu milimetros: 13. 2,5 mm baloniem - 0.043”/1.09mm, 14. 3,0 mm baloniem - 0.045”/1.14mm, 15. 3,5 mm baloniem - 0.047”/1.19mm. 16. Rentģenkontrāstējošie balona 2 marķeri. | [8 empty] | 294000
64 | Duālās terapijas stents ar bio-degradējošu zāļu nesošu matricu 1) Lāzergriezts. 2) Stenta platforma -316L nerūsējošs tērauds. 3) Ārējais pārklājums -polimērs ar 5µm/mm Sirolimus medikamentu (iedarbības laiks 90 dienas). 4) Iekšējais pārklājums - Anti-hCD34. 5) Stenta dizains – Dual Helix 6) Stenta sienas biezums 0.0040"". 7) Pieļaujamā stenta saīsinašanās  1,0%. 8) Stenta diametrs - 2.5mm, 2.75mm, 3.00mm; 3.50mm, 4,0mm (±0.1 mm). 9) Stenta garums - 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm, 33mm, 38mm (±0.1 mm). 10) Elutējošs. Elutēšanas kinētika  90%( elutē 30 dienu laikā), 10% ( elutē 90dienu laikā). 11) Polimērs- lactide-glicolyde 12) Polimēra pilns absorbcijas laiks 3 mēneši. 13) Ievades veids - RAPID EXCHANGE. 14) Proksimālā ievades sistēmas daļa Hypotube ne lielāka kā 2,3F. 15) Distālā sistēmas daļa ne lielāka kā 2.9F. 16) Šķērsošanas profils 0,042” (1,06mm). 17) Nominālais spiediens 9 atm; RBP16 atm, ABP28 atm. 18) Piegādes sistēmas darba garums ne mazāks kā 138 cm. 19) Saderīgs ar 5F un 6F vadītājkatetru. 20) Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014". | [16 empty] | 164000
65 | Koronārie stenti ar ievades sistēmu, kuru platforma tiek izmantota zāļu pildītiem (drug–eluting) stentiem ar vaļējām stenta šūnām 1)Lāzergriezts stents no platīna-hroma sakausējuma caurulītes. 2) Stenta dizains – vaļējas šūnas ar ne vairāk kā 2 savienojumiem stenta distālajā daļa un ne vairāk kā 4 savienojumiem proksimālajā daļā. 3) Nominālais stenta sienas biezums ne lielāks kā 0.0032" stentiem ar diametru no 2.25-3.5mm un ne lielāks kā 0.0034" stentiem ar diametru 4.00 mm 4) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 – 4.5 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 5) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.0 mm, 4,5 mm 6) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm 7) Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE 8) Dubultslāņa semi-compliant balons 9) Balona pārkare 0,40 mm 10) Lesion entry profile ne lielāks kā 0,45 mm, crossing profile ne lielāks kā 1.07 mm 11) Sistēmas distālās daļas diametrs ne lielāks par 2.7F, proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 2.1F 12) Nominālais spiediens 11atm; RBP 18 atm 13) Piegādes sistēmas garums 144 cm 14) Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F 15) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | [18 empty] | 227000
66 | Koronārie stenti maza diametra (zem 2,5 mm) koronāro asinsvadu un distālo daļu stenozēm 1) Stents no CoCr sakausējuma (Co-Ni-Cr-Mo) kopā ar stenta ievades sistēmu. 2) Stenta dizains: atsevišķi sinusoidāli gredzeni (modulārs), vienlaidus sinusoidāls (ne modulārs). 3) Modulāro elementu garums 1.0-1.2mm 4) Stenta sienas biezums: ≤0.0036" 5) Stenta garums: 8mm-30mm (obligāti pieejamiem jābut vismaz sek. garumiem: 8, 12, 14, 18, 22, 24, 26 un 30mm) 6) Stenta Ø: 2.25 – 4.50mm 7) Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤13 - 19% 8) Pieļaujamā stenta diametra samazināšanās pēc implantācijas: ≤2.0 - 2.5% ( atkatībā no stenta diametra) 9) Pieļaujamā stenta saīsināšanās pēc implantācijas: ≤0.5-2.0% ( atkatībā no stenta diametra) 10) Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE 11) Crossing profile: 2.25 - 2.75mm stentiem no 0.040”- 0.041”, 3.0 – 4.5mm stentiem no 0.042”- 0.048” 12) Proksimālās sistēmas daļas diametrs: ≤2.2F 13) Vidējās sistēmas daļas diametrs ≤3,0F 14) Distālās sistēmas daļas diametrs ≤2.7F 15) Nominālais spiediens 9atm; maksimālais spiediens ≥16 atm 16) Minimālais vadītājkatetra izmērs: 5F 17) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 18) Radiopozitīvi marķieri: 2gab., proksimāls un distāls 19) Ir jābūt apstiprinātam ar CE sertifikātu, ka maksimālais postdilatācijas Ø ir 5.00mm (attiecībā uz stenta Ø 3.00, 3.50 un 4.00mm) |  | 56880
67 | Ar Paklitakselu piesūcināts Drug-Eluting PTCA koronāro asinsvadu dilatācijas balonkatetrs ar organiskas izcelsmes pārklājumu 1) Katetra ievades sistēma: Rx (Rapid Exchange) 2) Balona pārklājums: organiskas izcelsmes drug-eluting pārklājums, piesūcināts ar paklitakselu koncentrācijā 3µg/mm² 3) Medikamenta izdalīšanās laiks: ≤60sek. Pieejamie balonu Ø: 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00mm 4) Piejamie balonu garumi: 14; 20; 30; 40mm 5) Balona materiāls: semicompliant 6) Katetera garums: min. 145cm 7) Derīguma laiks pēc izgatavošanas: vismaz 3 gadi 8) Izmantojams ar vismaz 5F vadītājkateteru 9) Izmantojams ar vadītājstīgu 0.014“ 10) Nominālais spiediens: ≤7atm 11) Maksimālais spiediens: ≤15atm 12) Divi radiopozitīvi marķieri. |  | 23976
68 | Koronārie stenti izlocītu koronāro asinsvadu stenožu labošanai 1) Stenta materiāls - CoCr materiāla maisījuma, kurš nodrošina labu redzamību RTG un lielu radiālo izturību; 2) Stenta dizains – Stents bez taisniem savienojumiem, trīs konektori starp gredzeniem; Stentam divu veidu „Viļņi”- īsie un garie, kuri savstarpēji mijas, tādejādi nodrošinot zemu profilu un asinsvada sieniņas pārklājumu; 3) Nominālais stenta sienas biezums : 0.08mm/0.0032”; 4) Stents daļēji uzmontēts uz marķieriem; Marķieri iegremdēti katetra korpusā; 5) Crossing profile (diametrs) 0,99mm/0,039” (3,00 mm stentam); 6) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 mm 7) Nominālais stenta garums 8; 12; 15; 18; 23; 28 mm 8) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE, balons semi-compliant, Hidrofīls pārklājums katetra distālajam galam un virs katetra korpusa distālajiem 20 cm Lesion entry profile ne lielāks kā 0.017" Katetra korpusu veido četri segmenti, kuri nodrošina prognozējamu stenta ievadīšanu izlocītās artērijās Proximālā sistēmas daļa,Ø ne lielāks kā 2,1F Distālā sistēmas daļa CO-AXIL dizains, Ø ne lielāks kā 2.7F Nominālais spiediens 8bar; RBP ne mazāks kā 16 bar Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |  |  | 116000
69 | Medikamentu Biolimus izdalošs koronārais stents ar biodegradējošu zāļu nesēju 1) Cauruļveida riņķu stents ar atvērtas šūnas zīmējumu 2) Caurulītes riņķi ir savienoti ar četrsaišu savienojumiem, lai nodrošinātu vienmērīgu izplešanos un radītu izcilu stenta lokanību 3) Stentam ir jāizskalo medikaments Biolimus A9 4) Medikamentu izskalo biodegradējošs polimērs PLA [polipienskābe] (polimēram ir jāsadalās 6-9 mēnešu laikā) 5) Medikaments klāj tikai stenta abluminālo (ārējo) virsmu 6) Stenta balsta biezums ir 0,0047 collas, 7) Stenta garums: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm (33 un 36 mm garumi pieejami visiem diametriem, izņemot 2.25 un 4.00 mm) 8) Stenta diametrs 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm 9) Puspakļāvīgs balons 10) Nominālais pārplīšanas spiediens ≥6 atm | [9 empty] | 294000
70 | Koronārie stenti koronāro asinsvadu stenožu labošanai ar sānu zariem 1) Co/Cr stents 2) Stenta dizains – formula 3 x 9, lielas, vaļējas šūnas ( 0,9-1,3mm), piemērotas sānu zaru stentēšanai. 3) Nominālais stenta sienas biezums – 0.0026" 7) Nominālais stenta diametrs milimetros ar atbilstošu krimplēta stenta profilu collās: 2.50 mm (0.035"), 2.75mm (0.036"), 3.00mm (0.037"), 3,25mm (0.038"), 3.50 mm (0.039"), 4.00mm (0.041") Balona pārkare ne mazāks kā 0.5mm 8) Nominālais stenta garums 8mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm 9) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Proximālā sistēmas daļa Ø ne lielāks kā 1,8F Distālā sistēmas daļa CO-AXIL dizains, Ø ne lielāks kā 2.5F Lesion entry profile ne lielāks kā 0,017" Katetra korpusam un lumenam FREEGLIDE pārklājums Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā Nominālais spiediens 6atm; RBP 12-15 atm Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 138 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | [5 empty] | 20250
71 | Koronārie stenti koronāro asinsvadu stenožu labošanai 1. Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents 2. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem) 3. Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles 4. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai. 5. Nominālais stenta režģa biezums: o 60µm (2.0mm – 3.0mm) o 80 µm (3.5mm – 4.0mm) o 120 µm (4.5mm – 5.0mm) 6. Ar metālu nenoklātā platība ~ 85% 7. Pieļaujamā stenta saīsināšanās pie RBP < 2% 8. Atvērta stenta diametrs milimetros: 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; 4,5mm; 5,0mm 9. Noinālais stenta garums: 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm 10. Stenta ievades sistēma o Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE o Nominālais spiediens 9 atm; RBP 14-16 atm o Piegādes sistēmas garums 140 cm o Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F o Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014 | [6 empty] | 140000
72 | Koronārais stents ar ievades sistēmu, kas pārklāts ar Polyzene-F pārklājumu 1) Stenta dizains – vaļējas šūnas 2) Stenta pārklājums – Polyzene-F 3) Stenta sieniņas biezums 71µm 4) Stenta diametrs: 2,5 mm – 4,0 mm 5) Stenta garums:8mm – 30 mm 6) Stenta ievades sistēma: 7) rapid exchenge 8) nominālais spiediens 10 atm 9) RBP 16 atm 10) Savienojamība ar vadītājstīgu | [10 empty] | 36709.8
73 | Biorezorbējošais asinsvadu karkass vainagartēriju lūmena diametra palielināšanai, kurš rezorbējas un veicina asinsvadu funkcijas normalizēšanos 1) Lāzergriezts stents no biorezorbējoša metāla materiāla caurulītes. 2) Stenta dizains – slēgtas šūnas. 3) Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai. 3) Nominālais stenta sienas biezums 0.09μm 4) Ar metālu nenoklātā platība ~ 85% 5) Pieļaujamā stenta saīsināšanās pie RBP <2% 6) Stenta stiprība ne mazāks kā 1,5bar 7) Nominālais stenta diametrs milimetros ar atbilstošu krimplēta stenta profilu collās: 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; 4,5mm; 5,0mm 8) Nominālais stenta garums 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm 9) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Nominālais spiediens 8-12atm; RBP 16-18 atm , MBP ne mazāks kā 20 atm Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 140 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |  |  | 520000
74 | Koronārie hroma kobalta balonatveroši stenti izteikti izlocītiem asinsvadiem 1) Stenta materiāls CoCr – L605 sakausējums, niķelis 9-11%, molibdēns 0%; 2) Stenta šūnu izmērs 0.81 mm x 0.86 mm; 3) Dual-Helix stenta dizains ar sinusoidālām šūnām; 4) Stents paredzēts arī bifurkāciju vietu stentēšanai ar iespējamo šūnu paplašināšanu līdz 4.5 mm; 5) Stenta diametri: 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm; 6) Stenta garumi: 9 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 28 mm, 33 mm; 7) Komplektā balonkatetrs, kura šķērsošanas profils 0.038’’; 8) Nominālais spiediens 9 ATM, vidējais 31 ATM; 9) Katera distālā gala garums 4.25 mm; 10) Saderīgs ar stīgu 0.014”; 11) Balonkatetrs proximālajā/ distālā daļā 2.3F/ 2.9F; 12) Duāls Rtg pozitīvs marķieris stenta proksimālajā un distālajā daļā; 13) Sistēmas kopējais garums 138 cm; | [16 empty] | 46000
75 | Pašizpletošs nitinola stenta sistēma ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai 1) Pašizpletošs nitinola stenta sistēma ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai . 2) Ievades sistēma monorail tipa. 3) Ievades sistēmas ārējais diametrs – 5F 4) Ievades sistēmai Rtg – kontrastējams gals, rtg – kontrastējami marķieri uz ievades sistēmas stenta atrašanās vietā proksimālajā un distālajā galā. 5) Savienojama ar 0.014” stīgu 6) Stents – slēgtu šūnu, pašizpletošs, saspiesta nitinola caurulīte. 7) Stenta diametrs 6, 8, 10 mm 8) Stenta garums 30, 40, 50 mm 9) Savietojamība ar vadītājkatetru 7F(6 mm), 8 F (8 un 10 mm) 10) Ievadsistēmas proksimālajā daļā T veida konektors | [18 empty] | 30680
76 | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents ar porainas membrānas pārklājumu koronāro artēriju perforāciju un ruptūru pārklāšanai 1. Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; 2. Stenta režģis klāts ar silīcija karbīda pārklājumu; 3. Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles; 4. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 5. Nominālais stenta režģa biezums: 60µm (2.0mm – 3.0mm) 80 µm (3.5mm – 4.0mm) 120 µm (4.5mm – 5.0mm) 6. Atvērta stenta diametrs: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4,5mm, 5,0mm; 7. Stenta garums: 15mm, 20mm, 26mm (ja diametrs 4.5 un 5.0); 8. Stenta pārklājums: elektrovērpšanas procesā veidota poraina membrāna no termoplastiska puliuretāna | [6 empty] | 82000
77 | Miega artērijas emboliskās protekcijas stenta protēze 1) Materiāls: nitinols 2) Stenta uzbūve: atvērtas stenta šūnas pašatverošs stents Stenta šūnas biezums 240 µm +/- 12 µm 3) Stenta pārklājums: polietilēna – tereftalāta (PET) Micro Mesh siets 4) 6F RX ievades sistēma 5) Sistēmas darba garums nemazāks par 135cm 6) Sistēmas savietojamība ar: 8F (ID: ≥2.28 mm) vadītājkatetru, 7F (ID: ≥ 2.28 mm) ievadslūžu 0.014” vadītājstīgu 7) Stenta garums: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm 8) Stenta diametrs: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 9) Micro Mesh PET sieta izmēri: PET sieta biezums ne biezāks kā 20 µm 10) Atvērta stenta PET sieta šūnas izmērs ne lielāks par 150 µm – 180 µm | [16 empty] | 72000
78 | Trapping Balonkatetrs CTO procedūrām 1) Balonskatetrs nodrošina drošu vadītājstīgas nofiksēšanu vadītājkatetrā. 2) Saderīgs ar 90 un 100 cm gariem 6F, 7F un 8F vadītājkatetriem. 3)Pieejamais darba garums 100 un 110 cm. 4)Balona nominālais spiediens – 8 atm. 5) Balona nominālais eksplozijas spiediens (RBP) – 12 atm. 6) Balona garums - 15 mm. 7) Balona ārējais diametrs – 2,5 mm pie nominālā spiediena 8atm. 8) Balonkatetru iespējams ievadīt vadītājkatetrā neizmantojot vadītājstīgu. 9) Šafta diametrs 0.66 mm (2,0F). 10)Šafts aprīkots ar dziļuma ierobežotāju. | [16 empty] | 13200
79 | Koronārie stenti izlocītu, kalcinētu sānu atzaru pieejai un bifurkāciju bojājumu koronāro asinsvadu stenožu labošanai 1) Stenta materiāls ir Kobalta Hroma modificēts sakausējums (L605), nodrošina labāku visualizāciju. 2) Stenta dizains –atvērtas vienveidīgas un viendabīgas šūnas ar 2- savienojuma struktūru, lai nodrošinātu stenta lokanību. 3) Atvērtas šūnas diametram jābūt 2,91 mm (stentam ar diametru 3.00mm). 4) Co-Cr stenta sienas biezums 0,080mm 5) Galam zems ieejas profils („entry profile”) 0,043 mm (1,29 Fr.). 6) Atsitiena pakāpe<5% 7) Nominālie stenta diametri: 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. 8) Nominālie stenta garumi: 9mm 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm. 9) 2.0 un 2.25mm diametra stentam minimālajam šķērsojuma („crossing”) profīlam jābūt 0,034”/0,85mm 10) Stenta piegādes balona materiāls ir 2 slāņu poliamīda elastomers 11) Stenta ievades balonu sistēmas veidam jābūt „low –compliant”. 12) Proksimālas daļas izmērs – 2.0Fr./0.67mm 13) Distālas daļas izmērs – 2.7 Fr./0.9mm 14) Nominālais spiediens 9atm. 15) RBP – 16atm. 16) Stenta piegādes katetra garums – 145 cm 17) Nepieciešams hidrofīlais pārklājums stenta piegādes sistēmai, lai reducētu distālās daļas berzi. 18) Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014” 19) Minimālais vadītājkatetra iekšējais diametrs – 5 Fr. (0.056”). | [8 empty] | 50000
80 | Kobalta-hroma stents koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu sānu zara labošanai 1) Stenta materiāls - Cobalt Chromium (CoCr) 2) Marķiera materiāls - Platinum/Iridium 3) Balona materiāls - Nylon 4) Izmantojamais vadītājkatetrs - 5 Fr 5) Stenta sienas biezums - 0.0033” 6) Pieejami divi stenta veidi - taisnais un „step-step” 7) Stenta diametrs (galvenais zars / sānu zars): a. taisnais 2.5 / 2.5 mm b. diametru pāreja 3.0-3.5 / 2.5 mm 8) Maksimālais diametrs pēc izplešanas - 4.0 mm galvenajā zarā, 3.0 sānu zarā 9) Stenta garums -18mm, 19 mm 10) Galvenā zara garums - 8 mm 11) Sānu zara garums - 6.5 mm 12) Pārejas zonas garums - 4.5 mm 13) Stenta profils - 1.12 mm 14) Nominālais spiediens - 8-10 atm 15) Rated burst pressure - 14 atm | [9 empty] | 59400
81 | Vainagartēriju kobalta-hroma stenti, pārklāti ar sirolimu un oglekli, bez polimēra slāņa Kobalta-hroma stents, pārklāts ar oglekļa šķiedru; 1) stents ar ārējiem rezervuāriem, kas izdala sirolimu; 2) nesatur sirolimu saistošu polimēru; 3) sirolims savienots ar organisku skābi, kas uzlabo sirolima farmakokinētiku; 4) stenta garums - no 12 mm līdz 46 mm, diametrs - no 2,5 mm līdz 4,50 mm; 5) stenta sieniņas biezums - ne lielāks par 80 µm; stents, to implantējot, pilnībā nesaīsinās; 6) baloniņš, uz kura stents ir uzmaukts, pārklāts ar hidrofilu pārklājumu; 7) visu diametru stentiem ir jāiziet caur 5F vadītājkatetru; 8) sistēmas nominālais spiediens - ne lielāks par 9 atm, nominālais pārraušanas spiediens (angļu - RBP) - ne mazāks par 18 atm; 9) ievadsistēmas izmantojamais garums - ne mazāks par 140 cm. | [10 empty] | 280200
82 | Dilatācijas balonkatetrs sirds koronāro artēriju stenožu, oklūziju un koronāro stentu postdilatācijai 1) Balonkatetra veids: Rapid Exchange 2) Balonkatertra materiāls: Semi compliant, NoN compliant Grilamid L25 Pabex 7233 3) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014” (0,36mm) 4) Rekomendējošais vadītāj katetrs F5 5) Balonkatetra diametri n0 1,5mm līdz 5,0-mm ar intervālu 0,25mm. 6) Balonkatetra garums: 10mm,11mm,12mm,15mm,16mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm. 7) Nominālais spiediens :9bar 8) RBP: 14-18 bar. 9) RTG marķiera skaits: 2 10) Balonkatetra proksimālās daļas diametrs : 2.1F / 0.70mm 11) Balonkatetra distālās daļas diametrs 2,6F/ 0,86mm 12) Konusveida gala ieejas profils 0,45mm ( 0.018”) 13) Balonkatram hidrofils pārklājums :RX 14) Balonakatetra piegādes sistēmas garums 985mm+ - 15mm un 880+- 15mm | [15 empty] | 83400
83 | Medikamentus izdalošs dilatācijas balonkatetrs (DEB) mazu asinsvadu un stentu restenožu dilatācijai 1) Paclitaxel/lopromide izdalošs, semi-kompliants un polimērus nesaturošs balons 2) Bioabsorbējošs medikamenta klājums, kas viendabīgi uzklāts uz visas balona efektīvās virsmas 3) Ievades sistēma – rapid exchange 4) Balonkatetra veids – monorail 5) Nominālais spiediens 6 atm 6) RBP(rated burst pressure) 14 atm 7) Balona diametri 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2,75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm 8) Balona profils: 0.033`` - 0.037`` 9) Balona garums – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm un 40mm ar diviem rtg marķieriem 10) Balonkatetra distālās daļas profils 2.5F, materiāls - poliamīds, gala profils (lesion entry profile) 0,016`` ar sequential tip 11) FREEGLIDE pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam 12) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā 13) Rtg marķieriem nulles profils 14) Proksimālā daļā 1,9F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums 15) Katetra lietojamais garums 145cm 16) Brahiālais un femorālais marķieris attiecīgi pie 90 un 100 cm 17) Savietojams ar 5F vadītājkatetru un 0.014`` vadītājstīgu
84 | Stīga hronisku totālu oklūziju atvēršanai ar distālās daļas gala diametru ne lielāku kā 0.008” 1) Stīgas garums: 190 vai 300 cm 2) Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālās daļas gala diametrs 0.008” 3) Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 15 cm 4) Rentgenmarķējuma garums: vismaz 3.5 cm 5) Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu 6) tip load ar dažādām iespējām: 2 +/- 1g, 10 +/-2 g, 16+/-2 g | [18 empty] | 423000
85 | Koronārā vadītājstīga komplicētu hronisku suptotālu, totālu oklūziju šķersošanai ar hidrofilu un atsperveida uzbūvi 1) Stīgas garums: 190 vai 300 cm 2) Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālā daļa vismaz 20 cm garumā ir ar hidrofīlu pārklājumu un atsperveids uzbūvi 3) Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 20 cm 4) Rentgenmarķējuma garums: vismaz 4 cm 5) Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu 6) Stīgas distālās daļas gals ir taisns ar iespēju manuāli veidot vēlamo izliekumu 7) tip load ne lielāks kā 0.5 g | [18 empty] | 294000
86 | Endoprotēze aortas krūšu kurvja daļas descendējošās daļas stentēšanai 1) Pašdilatējoša endolumināla endoprotēze, kura sastāv no politetrafluoroetilēna (ePTFE) un no ārpuses ārpuses to sedz nitinols visā garumā. Piemērots aortas krūšu daļas stentēšanai 2) Piegādes katetram zemākais profils ne vairāk kā18F (stentiem ar 21 mm diametru) un lielākais profils ne vairāk kā 24 F ( stentiem ar 37-45 mm diametru) 3) Minimālais protēzes garums – 100mm, maksimālais protēzes garums ne vairāk kā 150 mm 4) Konusveida dizains ar izmēriem 31 mm x 26 mm un 26 mm x 21 mm un 100mm garumā 5) Pašdilatējoša protēze ar viena soļa ievietošanas sistēmu, ar ievietošanas pogu un longitudinālu šuvju uzlikšanu (SIM PULL sistēma) 6) Apvalks no ārpuses pildīts ar hemostatisku vārstu, riņķa marķieris apvalka vadošās daļas beigās. Apvalka garums 28 cm. 7) Jābūt iespējai savienot ar paplašinātāju no proksimālās un distālās daļas gala |  | 79980
87 | Aortas abdominālās daļas endovaskulārās protēzes sistēma ar bifurkācijas un a.iliaca ārstēšanas iespējām. (stentgrafta sistēma) 1) Konstrukcijas mehānisms: stentgarfts sistēma ar pašizplešanās mehānismu. 2) Ievades sistēmas maksimālais diametrs: 24F 3) Materiāls: nitinols ar poliestera pārklājumu. 4) Elementu metāla daļas savā starpā nav savstarpēji savienotas ar metāla posmiem. 5) Radiopozitīvi marķeri distālā un proksimālā daļā. 6) Ievades sistēmai jābūt komplektā ar strentgrafta postdilatācijas balonu,  10-46mm. 7) Pacientam ar implantētu stentgaftu nedrīkst būt kontrindikācija MR izmeklējums. 8) Pretendentam ir jāpiedāvā sekojošas stentgraftu daļas, norādot vienas vienības cenu katrai pozīcijai un tām jābūt savstarpēji atbilstošām un klīniski apstiprinātām. a. bifurkācijas stentgrafts 9) Stentgrafta garums : 160 – 180mm 10) Stentgrafta proksimālais : 24 – 33mm 11) Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 20mm 12) Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot bifurkācijas stentgraftam proksimālu pagarinājumu. 13) Proksimālai stentgrafta daļai jābūt bez poliestera pārklājuma. 14) Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu. a. bifurkācijas stentgrafta pretējās puses daļa 15) Stentgrafta garums : 95 – 115mm 16) Stentgrafta proksimālais : 14mm 17) Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 8 – 24mm 18) Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu. 19) Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu. a. a.iliaca stentgrafts (pagarinājums) 20) Stentgrafta garums : 90 – 150mm 21) Stentgrafta proksimālais : 8 - 22mm 22) Stentgrafta distālais : 8 – 24mm a. aortas stentgrafta proksimālais pagarinājums 23) Stentgrafta garums: līdz 55mm 24) Stentgrafta proksimālais un distālais : 22- 36mm a. aortas - a.iliaca stentgrafts (nebifurkācijas modelis) 25) Stentgrafta kop. garums : līdz 180mm 26) Stentgrafta proksimālais : 22 - 36mm 27) Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 24mm 28) Stentgrafts var sastāvēt no vienas jeb divām daļām. 29) Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu. a. a.iliaca stentgrafta distālā noslēdzējdaļa 30) Stentgrafta kop. garums : 31 - 35mm 31) Stentgrafta : 8 - 24mm |  | 201880
88 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - oklūzijas ierīce izliektiem asinsvadiem 1) Ierīce ir izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā, tas sastāv no divām vienādām konusveida daivām, kuras savā starpā ir savienotas ar centrālo saikni. 2) Saikne nodrošina diska pašorientēšanu un pašcentrēšanu. 3) Ierīces konstrukcija dod iespēju to pielietot distālos asinsvados ar izliekto anatomiju, pateicoties zemam profilam un ļoti lokainam tīklam. 4) Ierīce ir apgādāta ar rentgenkontrastu marķieru uz centrālās ass gala labākai vizualizācijai. 5) Ievadīšanu var veikt ar parastu diagnostisko katetru bez papildus katetra apmaiņas. 6) Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 7) Diametrs: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm ar attiecīgo garumu: 10mm; 10.5mm; 11.0mm; 12.5mm; 13.5mm. | [14 empty] | 27930
89 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - augstas plūsmas oklūzijas ierīce 1) Augstas plūsmas oklūzijas ierīce: ierīce ir izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā, tas sastāv no distālas daivas ar disku un atsevišķa proksimāla diska, kuri savā starpā ir savienoti ar centrālo saikni. Saikne nodrošina diska pašorientēšanu un pašcentrēšanu 2) Disku diametrs ir par 2mm lielāks nekā daivas izmērs kas noverš migrāciju asinsvados ar augstu plūsmu. 3) Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta platīna marķēšanas svītriņām uz distāla diska malas un rentgenkontrasta marķierim uz centrālās ass gala labākai vizualizācijai. 4) Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 5) Izmēri: garā ass/ īsā ass 4mm/ 2mm, 6mm/ 3mm, 8mm/ 4mm, 10mm/ 3mm, 10mm/ 5mm, 12mm/ 3mm, 12mm/ 5mm, 14mm/ 3mm, 14mm/ 5mm 6) Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 6-9Fr, garums 120cm. | [14 empty] | 73680
90 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - multisegmentu oklūzijas ierīce vascular plug pean 1) Pašizvērses embolizācijas ierīce ir multisegmentu un daudzslānu, izgatavota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīkla. Ierīce nodrošina 6 oklūsijas plaknes. 2) Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta platīna marķēšanas svītriņām uz katra ierīces gala labākai vizualizācijai. 3) Vienai no platīna marķēšanas svītriņām ir piemetināta nerūsējoša tērauda mikroskrūve, kas ļauj to pievienot 135cm garai nitinola stumšanas stīgai, lai kontrolētu novietošanu un atbrīvošanu. 4) Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 5) Diametrs: 3mm līdz 22mm ar soli 2mm. Garums: no 6mm līdz 18mm 6) Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 5-9Fr, garums 100cm | [14 empty] | 31640
91 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu vascular plug 1) Oklūzijas ierīce ir cilindriskas formas pašizvērses ierīce, izgatavota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā. Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta 2) platīna marķēšanas svītriņām uz katra ierīces gala labākai vizualizācijai. Vienai no platīna marķēšanas svītriņām ir piemetināta nerūsējoša tērauda mikroskrūve 135cm nitinola stumšanas stīgas pievienošanai. Ierīce var viegli atvērt, pozicionēt, mainīt tā pozīciju un precīzi atvienot. 3) Šī ierīces konstrukcija dod iespēju to pielietot pat mazos asinsvados ar izliekto anatomiju. 4) Ir iespēja izmantot šo ierīci ar magnētiskās rezonanses sistēmu ar jaudu līdz 3,0 Tesla. 5) Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 6) Diametrs: no 4mm līdz 8mm ar garumu 7mm; diametrs: no 10mm līdz 16mm ar garumu 8mm. 7) Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 5-8Fr, garums 100cm. | [14 empty] | 27960
92 | Selektīva mikrokatetru sistēma embolizācijas procedūru veikšanai 1) Mikrokatetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Iekšējais slānis – PTFE materiāls (poliuretāns ar polietilēnu sastāvā). Vidējais slānis – Volframa spirālveida apvalks (40 μm) nodrošina katetra viengabalainību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība) un garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina katetra pagrieziens 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālajā galā 15 un 60 cm garumā. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 2) Caurspīdīgs rokturis - gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 3) Optimālais plūsmas spiediens (750psi/5.171 kPa). Maksimālais spiediens – 900 psi. 4) „Anti-kinking” protektors. 5) Mikrokatetra veidi: Cathter, Omega, Coaxial veids 6) Katetru sistēmas garumi ir 110cm, 130 un 150 cm. 7) Katetra iekšējie diametri: 2.4 Fr. - 0.023”/0.57mm 2.7 Fr. - 0.025”/0.65mm 2.8 Fr. - 0.027”/0.70mm 8) Katetra ārējie diametri (dist./proks.): 2.4 Fr./2.9Fr.(0.80mm/0.97mm) 2.7 Fr./2.9Fr.(0.90mm/0.97mm) 2.8 Fr./3Fr.(0.87mm/0.93mm) 9) Saderīgie vadītājstīgas diametri: 0,016”(0.41mm), 0.018”(0.46mm), 0.021”(0.53mm) 10) Vadītājstīgas garums: 180cm 11) Komplekta sastāvā: mikrokatetrs, plastiskā vadītājstīga ar diametru 0,021”(0,53mm), stīgas aizbāznis fiksācijai, mandrēna. 12) Sistēmai jābūt saderīgai ar sekojošiem embolizācijas aģentiem: Spirāles (līdz 0,018”) NBCA līme Etanols Lipiodols Mikrosfēras (līdz 900μm) PVA daļiņas (līdz 700μm) | [8 empty] | 11310
93 | Sirds labās puses spiediena mērīšanas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Swan-Ganz, Hewlett Packard „OMNI CARE 240” iekārtām 1) Katetrs veidots no antitrombotiska materiāla 2) Termodelūcijas katetrs ar balonu hemodinamiskā spiediena mērišanai 3) 5- lūmenu katetrs 4) Katetra garums 110cm, 5) Temperatūras sensors 35mm no katetra gala 6) Komplektā ievades sistēma ar trīs dakšu pievienotāju visiem standarta spiediena monitāriem | [5 empty] | 15200
94 | Balonkatetri ar nelielu pārejas diametru šauriem un izteikti līkumotiem koronāriem asinsvadiem 1) Neliels angioplastijas balonkatetrs šauriem un līkumotiem asinsvadiem 2) Izgatavots no neilona 3) Balona diametrs: 1,25 - 4,0 mm, garums: 10 – 40 mm 4) Hidrofīls katetru pārklājums 5) Nominālais spiediens – 8 atm 6) Proksimālās vārsts diametrs 1,8F (0,60 mm), Distālās vārsts diametrs 2,5F (0,84 mm) 7) Pārejas diametrs .025" (0,64 mm) 8) Gala ieejas diametrs .017" (0,43 mm) 9) Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) 10) Katetra garums: 140 cm Savietojams ar vadītājkatetru OD/ID 5F (.056") 11) Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014" 12) Izcila stumjamība, manevrējamība un vadāmība Izteikti elastīgs 13) Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks |  |  |  | 44700
95 | Translumināla aortālā vārstule ar ievades sistēmu 1) Vārstules izmēri 23mm+/-1, 26mm+/-1 ,29mm+/- 2) Vārstules lapiņas veidotas no vērša perikarda 3) Vārstules gredzena materiāls – kobalta-hroma sakausējums (CoCr), izplešams ar balonu, distālajā rāmja daļā arējais un iekšējais apvalks no PET (polietileāna tereftalāts) materiāla 4) Jābūt divām ievades sistēmām – transluminālai un transapikālai | [18 empty] | 4527578
96 | Ierīce ar ievades sistēmu kreisā priekškambara austiņas okludēšanai 1) Permanenti translumināli implantējama ierīce kreisā priekškambara austiņā 2) Ārējais apvalks – PTFE, stiprināts uz nitinola rāmja ar desmit aktīvas fiksācijas āķiem 3) Izmēri 21 ± 1, 24 ±1, 27 ±1, 30 ±1, 33 ±1 4) Ievades sistēmas ar vismaz divām izliekuma formām 5) Ievades sistēmai rentgenkontrastējoši marķieri 6) Ievades sistēmas ārējais diametrs ne lielāks kā 14Fr | [18 empty] | 238800
97 | Aortālās vārstules bioprotēzes implantācijas sistēma (transkatetra perkutānai un transaortālai bioprotēzes ievadīšanai) 1) Transkatetrāla aortālās vārstules bioprotēzes implantēšanas sistēma ar 26mm – 29mvārstules atkārtotas ielādes iespēju in vivo oprācijas laikā (recapture), kas iekļauj transkatetra aortas vārstuli - bioprotēzi, piegādes katetra sistēmu un ielādēšanas sistēmu. 2) Vārstulei ir jābūt bioprotēzei, kas izstrādāta, lai aizvietotu dabīgo vai ķirurģiski ievietoto sirds aortas vārstuļa bioprotēzi bez atvērtas sirds operācijas un bez vienlaicīgas bojātā vārstuļa ķirurģiskas izņemšanas. Bioprotēzes balsta karkasam ir jābūt veidotam no nitinola, kam ir daudzlīmeņu pašizplešanās īpašības un kas ir Rtg vizualizējams. Bioprotēzei ir jābūt izgatavotai sašujot vārstu lapiņas no cūkas perikarda apmales trīs-lapiņu konfigurācijā uz nitinola balsta karkasa . 3) Bioprotēzei ir jābūt apstrādātai ar antimineralizācijas aģentu alfa-amino oleīnskābi (AOATM). 4) Bioprotēzei ir jābūt pieejamai vismaz 4 dažādos izmēros diapazonā no 23mm līdz 31mm, kas paredzēti dažādiem anulus diametriem diapazonā no 18mm līdz 29mm: Bioprotēzes Izmērs Anulus diametrs 23 mm 18 mm–20 mm 26 mm 20 mm–23 mm 29 mm 23 mm–26 mm 31 mm 26 mm - 29 mm 5) Bioprotēzes iespējamie ievades ceļi: a. femoralis; a. axilaris, a. subclavia, direct aortic. 6) Piegādes katetra sistēma un ielādes sistēma: kateram ir jābūt lokanam un lietojamam ar D-0.889mm vadītājstīgu. Distālajam galam ir jābūt aprīkotam ar maz-traumatisku un Rtg kontrastējamu katetra uzgali un kapsulu, kas nosedz un notur bioprotēzi gofrētā pozīcijā. Kapsulai jāiekļauj distālo izvērsumu, lai nodrošinātu bioprotēzes daļēju vai pilnīgu atkārtotu ielādi in vivo,. kapsulas diametram. Piegādes katetra sistēmas D nedrīkst pārsniegt 18Fr |  | 373980 | [12 empty] | 358420
98 | Vadītājstīga TAVI procedūrām 1) Vadītājstīgas D ir 0.035-in (0.89-mm) ar PTFE pārklājumu un nerūsējošā tērauda kodolu 2) Garums 260 cm, lokans un atraumatisks distālais gals ar konusveida kodolu un preformētu izliekumu. 3) Vadītājstīga ir paredzēta, lai ievadītu un novietotu katetrus sirds kambaros diagnostikas un invazīvo procedūru laikā, ieskaitot trans-katetru aortas vārsta implantāciju (TAVI). |  | 1400
99 | Oklūders sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu Pašizpletošais Oklūders sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu. 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar poliesteru 2) Forma: Divi kopā savstarpēji savienoti nitinola stiepļu tīklu diski. Diski ir savienoti vidū ar vidēji garu saikni. Oklūders automātiski centrējas atverē. Ir iespēja atkārtoti ieviest oklūderu piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 3) Augstas kvalitātes lokainiem nitinola stiepļu tīklu oklūderiem jābūt sekojošiem izmēriem: 4) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā : Oklūderu izmēri Piegādes sistēmas 45° izmēri No 4mm līdz10mm 6Fr, 60cm No 11mm līdz17mm 7Fr, 60cm No 18mm līdz 19mm 8Fr, 60cm vai 80cm No 20mm līdz 24mm 9Fr, 80cm No 26mm līdz 30mm 10Fr, 80cm No 32mm līdz 40mm 12Fr, 80cm 5) Savietojami ar piegādes sistēmām un mērīšanas balonkateteriem ar trim kontrasta mārkera svītriņām pēc konkursa rezultātiem | [8 empty] | 290000 | [5 empty] | 429100
100 | Izņemams implants sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu 1) Implantējams starpsienas oklūders, indicēts ātriju starpsienas defekta un neslēgušās foramen ovale slēgšanai 2) Pēc ievietošanas jāieņem dubultā diska konfigurācija 3) Izgatavots no niķeļa- titāna (Nitinola) rāmja, pildīts ar platīnu un pārklāts ar pašdilatējošu politetrafluoroetilēnu (ePTFE) 4) Implantācijas laikā, lai atvieglotu ehokardiogrāfisko vizualizāciju oklūderim un apkārtējiem audiem, ePTFE nepieciešama hidrofīla virsmas ārstēšana 5) Piegādes sistēmas darba garums -75 cm, piegādes katetra ārējais diametrs 10F un jābūt savienojamam ar 0.035” vai mazāku vadītājstīgu 6) Piegādes sistēma sastāv no piegādes katetra, kontroles katetra un asmeņa (Mandrel) kopā rokturi oklūdera ievietošanai, izvietošanai un bloķēšanai 7) Jābūt iespējai repozicionēt implantācijas laikā un izņemt oklūderi, ja nepieciešams 8) Piejamie diametri oklūderim- 15, 20, 25 un 30 mm | [10 empty] | 488000
101 | Oklūders atvērtā arteriālā vada slēgšanai ar transkatetra tehnikas I. Standarta oklūders. 1) Oklūdera materiāls Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu 2) Oklūdera izmēri 5/ 4mm; 6/ 4mm; 8/ 6mm; 10/ 8mm; 1/ 10mm; 14/ 12mm; 16/ 14mm 3) Forma: Pašizpletošais nitinola tīkla oklūders, konusa veida, ar disku no aortālās puses. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 4) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā : Oklūdera izmēri Piegādes sistēmas 180° izmēri 5/ 4mm 5Fr, 60cm 6/ 4mm 6Fr, 60cm vai 80cm 8/ 6mm 6Fr, 60cm vai 80cm 10/ 8mm 6Fr, 60cm vai 80cm 12/ 10mm 7Fr, 80cm 14/ 12mm 7Fr, 80cm 16/ 14mm 7Fr, 80cm II.Trisdaļējais oklūders arteriālā vada sarežģītas konfigurācijas slēgšanai 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējums, bez iekšējā tekstila 2) Oklūdera izmēri: 3-4; 3-6; 4-4; 4-6; 5-4; 5-6; 6-4; 6-6mm; 3) Forma:Pašizpletošais daudzslāņu nitinola tīkla oklūders, sastāv no trim daļām: diviem uz iekšu ieliektiem diskiem un centrāla cilindra, kuri veido sešas oklūzijas virsmas.Oklūderam jābūt ar zemu profilu un artikulācijas iespēju, kas nodrošina dukta slēgšanu dažādās konfigurācijās.Oklūders automātiski centrējas dukta atverē. 4) Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 5) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā : Oklūdera izmēri Piegādes sistēmas izmēri 3/ 4mm, 3/ 6mm, 4/ 4mm, 4/ 6mm 4Fr, 60cm vai 80cm 5/ 4mm, 5/ 6mm, 6/ 4mm, 6/ 6mm 5Fr, 60cm vai 80cm III. Oklūders mazam atvērtā arteriālā vadam ar minimālo protrūziju 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējuma stieple 2) Oklūdera izmēri: 3/ 4mm, 3/ 6mm, 4/ 4mm, 4/ 6mm, 5/ 4mm, 5/ 6mm, 6/ 4mm, 6/ 6mm 3) Forma: Pašizplētošais vienslāņa nitinola blīva pinuma tīkla oklūders, sastāv no trim daļām: diviem plakaniem diskiem un centrāla cilindra. 4) Oklūderam jābūt simetriskam un ar zemu profilu; ar diska artikulācijas iespēju, kas nodrošina dukta slēgšanu dažādās konfigurācijās ar minimālo artēriju protrūziju. Jābūt iespējai izņemt oklūderu no piegādes sistēmas, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 5) Jābūt visu izmēru oklūderus ielādēt 4Fr piegādes sistēmā | [14 empty] | 38528
102 | Oklūders atvērtās ovālās atveres slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu I. Diskveida oklūders 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu 2) Forma: Divi kopā savienoti stiepļu tīklu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar īsu saikni, kas automātiski centrē oklūderu atverē. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 3) Savietojami ar attiecīgo piegādes sistēmu un ar mērīšanas balonkateteru ar trim kontrasta mārkera svītriņām pēc konkursa rezultāta 4) Oklūdera izmēri: Laba priekškambara diska diametrs Kreisa priekškambara diska diametrs Piegādes sistēmas izmēri 18mm 18mm 8F, 45° 25mm 18mm 8F, 45° 30mm 30mm 8F, 45° 35mm 25mm 9F, 45° II. Pielāgojamais oklūders 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējuma rāmis un adīts poliestera tekstils; 2) Oklūdera izmēri: 20mm, 25mm 3) Forma: Laba priekškambara propellera veida erkers starp poliestera tekstila slāņiem un kreisa priekškambara propellera veida enkurs savienoti ar poliestera valgu ar regulējamu garumu attiecīgi septuma resnumam. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 4) Savietojami ar attiecīgam piegādes sistēmām: Oklūdera izmērs Piegādes sistēmas izmēri 20mm 25°, 11Fr, 80cm 25mm 45°, 11Fr, 80cm | [8 empty] | 29000 | [5 empty] | 39990
103 | Oklūders sirds kambaru starpsienas defekta slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu I. Membranozas oklūders 1) Oklūdera materiāls: Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu 2) Forma: Divi kopā asimetriski savienoti dažādu izmēru stiepļu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar garu saikni, kas automātiski centrē oklūderu starpsienas atverē, ar piegādes sistēmu. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 3) Oklūderiem paredzētu piegādes sistēmu izmērs nepārsniedz 9Fr 4) Oklūdera izmēri: Joslas diametrs, mm Laba kambara diska diametrs, mm Kreisa kambara diska diametrs, mm 4 8 10 5 9 11 6 10 12 7 11 13 8 12 14 9 13 15 10 14 16 11 15 17 12 16 18 13 17 19 14 18 20 15 19 21 16 20 22 17 21 23 18 22 24 II. Muskulārais oklūders 1) Oklūdera materiāls:Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu 2) Forma: Divi kopā asimetriski savienoti dažādu izmēru stiepļu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar garu saikni, kas automātiski centrē oklūderu starpsienas atverē. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 3) Oklūderiem paredzētu piegādes sistēmu izmērs nepārsniedz 10Fr, 45° vai 180°, 80cm 4) Savietojami ar mērīšanas balonkateteriem ar trim kontrasta mārkera svītriņām 4) Oklūdera izmēri: Josla diametrs, mm Diska diametrs, mm Josla garums, mm 4 9 7 6 14 7 8 16 7 10 18 7 12 20 7 14 22 7 16 24 7 16 26 10 18 26 7 18 28 10 20 30 10 22 32 10 24 34 10 | [14 empty] | 36792
104 | Piegādes sistēma vai ekvivalents, kas savietojama ar visiem Amplatzer oklūderiem Piegādes sistēmai jābūt ar vadītājslūžu, plastikāta skrūvspīlēm un nogādes kabeli, pie kurām pieskrūvēts oklūders. Piegādes sistēma ir izstrādāta, lai padarītu vieglākus ierīces diskveida oklūdera ievadīšanu, nogādi, nostiprināšanu un izvēršanu. Šafta izmēri no 4Fr līdz 13Fr. Šafta pēdējai trešdaļai jābūt izliektai ar leņķi 45 º un 180o vai ar diviem secīgiem izliekumiem 45 º x 45 º. Garumam jābūt 60cm, 80cm vai 100cm. Ar 45 º leņķi: Šafta izmērs Garums 6Fr 60cm 7Fr 60cm vai 80cm 8Fr 60cm vai 80cm 9Fr 80cm 10Fr 80cm 12Fr 80cm Ar 180 º leņķi : Šafta izmērs Garums 5Fr 60cm 6Fr 60cm vai 80cm 7Fr 80cm 8Fr 80cm 9Fr 80cm Ar 45 º x45 º leņķiem: 9Fr 100cm 10Fr 100cm 13Fr 100cm Ar zemo profilu,90 º leņķiem: 4Fr 60cm vai 80cm 5Fr 60cm vai 80cm PFO oklūderu piegādes sistēma: Leņķis Izmērs Garums 25 11Fr 80cm 45 11Fr 80cm | [14 empty] | 143880
105 | Mērīšanas balonkatetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Amplatzer iekārtām Mērīšanas balons – katetrs ar trim ieejām un ar trim kontrasta mārkera svītriņām, kuras atrodas balona iekšpusē un kuras dod iespēju veikt radiogrāfiskus mērījumus. Balona iekšpuses vidū ir 2 svītriņas 0.4mm attālumā viena no otras un viena svītriņa 15mm attālumā no abām. Polimērisks katetrs ar termoplastisku ļoti mīksto elastomēra balonu: Max defekta izmērs (mm) Max piepūšanas apjoms (cc) Balloon Garums(cm) Šafta izmērs (Fr) Garums (cm) Vadītājstīgas (inch) 20 12 3.5 6.0 70 0.035 27 25 4.5 7.0 70 0.035 40 90 5.5 8.0 70 0.035 | [14 empty] | 40800
106 | Dilatācijas balonkatetri mitrālās, aortālas, pulmonāras stenozes paplašināšanai un TAVI I. Dilatācijas katetrs ar diviem baloniem Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastisku elastomēra( noncompliant) diviem baloniem: – iekšējais un ārējais, kas atvieglo stentu novietojuma precizēšanu. Šafta izmēram jābūt: 8/9Fr. Izmantojamam garumam jābūt: 110cm. Ievadīšanas stieplei jābūt: 0.035 Zollu. II. Dilatācijas katetrs aortas dilatācijai ar diviem secīgiem baloniem Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastisku elastomēra( noncompliant) diviem secigiem baloniem. Speciāla konstrukcija atvieglo novietojuma precizēšanu: ar pirmo piepūšanas soli parādās divi baloni ar centrālu saikni, kas ļauj novietot un turēt katetru vēlamā vietā, nākamā piepūšana paplašina centrālu vietu un nodrošina dilatāciju. Šī procedūra nodrošina pareizu stentu ievietošanu sarežģītos gadījumos, tādus kā aortas kaortācijas paplašināšana. Izmantojamam garumam jābūt: 110cm. Pielietojums: pulmonāra, mitrāla un aortas vārstuļu PTV, predilatācija TAVI procedūrā III. Dilatācijas katetri valvoplastijai un aortālām stenozēm Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastiska elastomēra ( noncompliant) balonu un platīna irīdija atzīmēm ar lokainu galu. Izmantojamam garumam jābūt: 85/ 100cm. Pielietojums: pulmonāra, mitrāla un aortas vārstuļu PTV, predilatācija TAVI procedūrā | [14 empty] | 133900
107 | Ierīce kreisā priekškambara austiņas okludēšanai 1. Transkatetrālā pašizvērses ierīce, kas ir paredzēta defektu nosprostošanai kreisā priekškambara struktūrās ar minimālu dziļumu 10mm. 2. Izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā. Stiepļu disks un daiva iekšpusē ir klāti ar dakrona šķiedrām, kas nodrošina ātru embolizāciju. 3. Sastāv no daivas un diska, kuri savā starpā ir savienoti ar centrālo saikni, kas nodrošina diska pašorientēšanos un pašcentrēšanos. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. 4. Daiva ietilpst izveramā dobumā, un disks ar lielāko diametru slēdz ārējo caurumu. Daiva ar stabilizējošām stieplēm uzlabo ierīces turēšanos ievietotājā vietā. 5. Proksimāla ierīces novietošana optimizē instalācijas procedūru jebkurai distāla austiņa anatomijai. 6. Komplektā ietilpst ievadīšanas kabelis. Abos daivas galos ir divas rentgenkontrastējošās stabilizējošas stieples, kuras kopā ar marķieriem dod labu vizualizāciju. Ir divas modifikācijas: I. Standarta oklūders Izmēri: II. Iepriekš ielādēts īpaši lokains oklūders bez dakrona šķiedrām Lokainam oklūderam ir lielāks stiepļu disks un daivas ir savienotas ar garāko saikni. Mikroskrūves gali padziļināti, lai būtu vienlīdzīga virsma Izmēri: 9. Abos ierīces galos ir rentgenkontrastējoši marķieri un izciļņi ar vītni ievadīšanas kabeļu pievienošanai. 10. Rentgennecaurlaidīgas piegādes sistēmas nodrošina redzamību ar fluoroskopiju. 11. Piegādes sistēma ar diviem secīgiem izlikumiem 45 º x 45 º, garums 100cm un diametri 9Fr, 10Fr, 12Fr, 13Fr vai 14Fr. | [8 empty] | 309000 | [5 empty] | 307860
108 | Vadītājslūžu komplekti ar iespējamiem izmēriem 7cm, 11cm, 21cm ( 5F-9F) ar silikona un hidrofīlu klājumu 1.Ārējais izmērs: 5F līdz 9F (ar soli pa 1F) 2. Garumi: 11cm un 23cm 11cm (5, 6, 7, 8, 9F) 23cm (6, 7, 8, 9F) 3. Komplektā jābūt: - J tipa vadītājstīgai (11cm garumiem obligāti), - punkcijas vietas polietilēna dilatatoram, - punkcijas adatai 4. Jābūt gan ar silikona gan ar hidrofīlu pārklājumu. 5. Jābūt ar silikona hemostātisku vārstuli: lai nodrošinātu absolūtu hemostāzi un aizsargātu no gaisa aspirācijas procedūras laikā. 7. Izmēriem jābūt nosakāmiem vizuāli arī pēc dažādām krāsām. 8. Jābūt rezistencei pret saliekšanos. 9. Jābūt pieejamiem komplektiem ar un bez punkcijas adatas pec pieprasījuma. |  | 64800
109 | Vadītājslūžu komplekti ar iespējamiem izmēriem 5,5cm, 11cm, 23cm un 4F-11F Vadītājslūžu komplekta raksturojums: 1) Lokana polietilēna kanula, ar pārliekšanās rezistenci un vieglu pāreju no kanulas uz asinsvadu dilatatoru un vadītājstīgu. Kanulai ir piestiprināts blakus atvere skalošanai un rotējošs piešūšanas riņķis. Ja nepieciešams, jābūt iespējai pasūtīt vadītājslūžu komplektu ar obturatoru Izmēri: 2) ne lielāks kā 4F, mini stīgas diametrs ne lielāks kā 0.035", ar asinsvadu dilatatoru 3) 4F-5F un 10F-11F, mini stīgas diametrs ne lielāks kā 0.038" ar asinsvadu dilatatoru 4) Hemostātiskais vārstulis – sešu spirālveida griezienu, kas nodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu. Hemostāzes rādītājs ne vairāk kā 0,01grams/minūtē 5) Nepieciešamie garumi 5,5cm (4F-6F), 11cm(4F-11F), 23cm(4F-11F). 6) Jābūt iespējai pasūtīt speciālu pediatrisko komplektu: Kanula 4F-6F, garums 7,5cm, mini vadītājstīga - diametrs 0.021” 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. | [17 empty] | 189000
110 | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 5,5cm (6-8F) - 11cm ( +/-1cm) 4-11F - 23cm ( +/- 1cm) 4-11F | [17 empty] | 853.8
111 | Vadītājslūžu komplekti transradiālam procedūrām ar iespējamiem izmēriem 7 cm, 10cm un 4F-6F ar hidrofīlu klājumu Vadītājslūžu raksturojums: 1) Vadītājslūžu izmēri: Fr.4, Fr.5 un Fr.6 2) Mīksta plastiskā mini vadītājstīga ar taisnu galu Mini stīgas nominālie diametri 0.025”, nominālie garumi 45cm, ar hidrofīlu pārklājumu “Mcoat” 3) Slūžu garumi - 7 cm, 10cm 4) Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu 5) Hemostātiskā vārstule ar “Cross-cut” konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6) Nepieciešams slēdzis ar “LOCK” konstrukciju. 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 8) Rentgenoloģiski vizualizējams gals Komplektā dilatators, adata 20Gx38mm vai 22Gx38mm | [8 empty] | 7400
112 | Vadītājslūžu komplekti transradiālam procedūrām ar iespējamiem izmēriem 16 cm, 25cm un 4F-6F ar hidrofīlu klājumu Vadītājslūžu raksturojums: 1) Vadītājslūžu izmēri: Fr.4, Fr.5 un Fr.6 2) Mīksta plastiskā mini vadītājstīga ar taisnu galu Mini stīgas nominālie diametri 0.025”, nominālie garumi 80cm, ar hidrofīlu pārklājumu “Mcoat” 3) Slūžu garumi - 16cm, 25cm 4) Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu 5) Hemostātiskā vārstule ar “Cross-cut” konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6) Nepieciešams slēdzis ar “LOCK” konstrukciju. 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 8) Rentgenoloģiski vizualizējams gals Komplektā dilatators, adata 20Gx38mm. Elastīgs katetrs Katetra diametrs 20G Katetra garums 32mm | [8 empty] | 222000
113 | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam procedūrām Vadītājslūžu diametrs: 4F Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu Kanulas un dilatora izliekums: 180º Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE Dilatora gala papildus izliekums: 45º Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei Savietojamība ae 0,035" vadītājstī | [6 empty] | 17000
114 | Standarta ievadslūžu komplekti (4-11Fr.) ar hidrofīlu klājumu femorālai pieejai 1. Nepieciešamie ievadslūžu garumi 10 un 25 cm izmēri ar plašu diametru izvēli no Fr.4 līdz Fr.11. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. 2. Ievadslūžai jābūt pārklātai ar hidrofīlu pārklājumu „M coat”, lai samazinātu ievadīšanas spēku un asinsvada sieniņas bojājumu. 3. Ievadslūžas komplektā jāsatur punkcijas vietas atraumatisku dilatatoru ar „sharp-on” savienošanas sistēmu, plastisko vadītājstīgu, i/v katetru un skalpeli. Visas komplektācijas ierīces jāatrodas vienā paplātē vienā sterilā iepakojumā. • Vadītājstīgas parametriem jābūt sekojošiem: taisns vai leņķveida stīgas gals, 0.025” (0.64mm) vai 0.035” (0.89mm) diametrs ar 45cm vai 80 cm garumu, ar hidrofīlu pārklājumu. 4. Nepieciešamie dažādu kompektu sastāvdaļas, kas nodrošina kvalitātīvu femarālo pieeju procedūras sakumā. Speciālais hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju, kas aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Kā arī ir nepieciešams “LOCK”konstūkcijas slēdzis. | [8 empty] | 16200
115 | Ievadslūžu komplekti ar īpaši plānām sieniņām (6 in 5Fr) transradiālām procedūrām hidrofīlu klājumu 1.Nepieciešamie ievadsļūžu izmērs tikai Fr.6 ar diviem iespējamiem garumiem 10 un 16 cm. 2.Vadītājsļūžai jābūt klātai ar hidrifīlu “M coat” pārklājumuvisā darba garumā. 3.Ievadslūžas ārējam/iekšējam diametram jābūt Fr.5/Fr.6 ar minimizētu sieniņas biezumu – 0.012mm. 4.Komplektācijā jābūt papildierīces: dilatators, adata vai i/v katetrs, kā arī taisna plastiskā vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu: 5.Mini vadītājstīgu garumiem jābūt 45 un 80 cm. 6.Mini stīgas diametriem jābūt 0.025” un 0.021”. 7.Hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 8.Nepieciešams slēdzis ar “LOCK”konstūkciju. 9.Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 10.Rentgenoloģiski vizualizējams gals | [8 empty] | 35200
116 | Liela diametra vadītājslūžu komplekts 1. Nepieciešamie vadītājslūžu izmēri: 12 F; 16 F; 18 F; 20F; 22F; 24F 2. Tērauda vadītājstīga ar taisnu galu; 3. Mini stīgas nominālais diametrs - 0.038", 4. Vadītājslūžu nominālais garums 30 cm, ar hidrofīlu pārklājumu; 5. Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu; 6. Hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā; 7. Nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju; 8. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem; 9. Rentgenoloģiski vizualizējams gals. |  |  | 32000
117 | Ievadslūžas dažādām perifērām manipulācijām Flexor tipa 1. Ievadslūžu izmēri : 4 FR iekšējā lumena diam. .059’; 5 FR-.074’; 6FR- .087’; 7 FR- .100’; 8 FR- .113’; 9 FR- .126’; 10 FR-.134’; 12FR- .162’. 2. Ievadslūžas ir marķētas pēc krāsu kodiem 3. Visā garumā koilējums, kas nodrošina stabilu lūmenu, pasargājot ievadslūžas no salocīšanās 4. Ar hidrofilu pārklājumu 5. Ievadslūžu garumi: 30; 40 ; 45; 55; 70; 80; 90; 110 cm 6. Ievadslūžu distālajā galā vismaz 3 pārejas zonas ,kas nodrošina pakāpenisku pāreju uz mīkstu distālo galu , ievadslūžām ar 90 cm garumu distājājā galā 5 pārejas zonas, kas īpaši piemērotas a.carotis stentēšanu procedūrām 7. Rentgenoloģiski vizualizējams gals 8. Iespējamās dažādas konfigurācijas, piem., nieru, miega, iegurņa artēriju sasniegšanai. |  |  | 36000
118 | Vienreizlietojama ievades balona dilatācijas sistēma TAVI, TAVR, EVAR, BAV procedūru veikšanai asinsvados (femorāla pieeja) 1. Ievades sistēmas konstrūkcijā jābūt sekojošas sastāvdaļas: 2. balona paplašināmais dilatators (iekšpusē) ar dist.gala diametru Fr.5.3. 3. ievadslūža no elastīga salocīta armēta polimērmateriāla ar īpaši saliektu distālo galu, lai atvieglotu tā virzīšanu caur femorālo artēriju. 4. Sistēmai jābūt klātai ar hidrofīlu “M coat” speciālu pārklājumu visā darba garumā. 5. Nepieciešamiem sistēmas ārējam/iekšējam diametriem jābūt Fr.17/Fr.14, Fr.21/Fr.18, Fr.22/Fr.19, Fr.24/Fr.21, lai nodrošinātu tā plašu izmantošanu aortālas varstuļes protēžu implantācijas un valvoplastījas procedūras laikā. 6. Hemostātiskam vārstulim jāaizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā, kā arī konstrūkcijā jābūt skalošanas līnijai, inflācijas portam. 7. Nepieciešamie ievades sistēmas garumi pirms paplašināšanas – 25 un 35 cm un pēc sistēmas paplāšināšanas sistemas darba garumam jābūt 20 un 30 cm. 8. Nepieciešams rentgenoloģiski kontrastējošais marķieris vizuālizācijas nodrošināšanai. 9. Ievades sistēmai jābūt saderīgai ar 0.035”-0.038” vadītājstīgu diametriem, kā arī ar Medtronic, Gore, Cook, Edwards kompāniju stent-graftien un protēzēm. | [8 empty] | 28000
119 | Instrumentārija sīkais komplekts koronārajai angioplastijai Komplektā ietilpst: Šļirces 1) Materiāls - poliuretāns, iespējams apdrukāt ar nepieciešamā medikamenta nosaukumu. 2) Luer lock vai luer slip savienojums. 3) Šļirces virzuļi dažādās krāsās. Nepieciešamie šļirču izmēri: Ar tilpumu 1 ml, 3 ml un 6 ml Ar tilpumu 10 ml un 20 ml Ar tilpumu 60 ml Augstspiediena savienotājvadi 1. Kontrastvielas augstspiediena savienotājvadi. 2. Materiāls – dzidrs poliuretāns, savienotājvads armēts. 3. Ar “ Airless rotating” vai “ Fixed” adapteriem. 4. Variācija ar “keep” sistēmu, koilēšanas funkcijai 5. Savienotājvadu garumi: 25cm, 51cm, 76cm, 122cm, 152cm, 183cm. 6. Spiedienizturība 1200PSI. Punkcijas adatas vienslāņa klasiskā punkcijas adata 18G 1. Saderīga ar stīgu 0.038” (0,97mm), 2. Adatai 2 daļas - kanula un adata, 3. Iespējamie adatas garumi: 5.0 cm ,7.0 cm , 9.0 cm. 4. RTG vizualizējama. 5. Adatas spals ir caurspīdīgs ar punktu, kas norāda uz adatas gala šķēluma virzienu. 6. Pieejamas adatas ar Echo galu. 7. Pieejamas arī 19G, 20G un 21G adatas Trīs ceļu augstspiediena krāns 1) Materiāls caurspīdīgs polikarbonāts. 2) Spiediena izturība 1050 PSI. 3) „ON” vai „OFF” konfigurācijas. 4) Rotējoša un fiksēta savienojuma konfigurācija. 5) Vienvirziena un trīsvirzienu. Diagnostiskās vadītājstīgas 1) Vadītājstīgas uzbūve: 1.1) Iekšējā stīga - nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga, 1.2) Ārējā stīga - spirālveida, pārklāta ar PTFE klājumu. 2) Vadītājstīgas nominālie diametri 0,018”, 0,021” ,0.035" un 0.038". 3) Nepieciešamās stīgas distālā gala modifikācijas J – tipa gals 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm vai taisnas, Newton, Bentston un Super Stiff. 4) J - tipa gala iztaisnošana iespējama ar pirkstu manipulāciju. Nepieciešamie vadītājstīgas garumi: 150cm +/- 1cm, 180 cm +/-1cm, 260 cm +/- 1cm. Augstspiediena inflācijas šļirces 1) Materiāls – polikarbonāts. 2) Spiediena skalas pozīcijas novietojums 45° lenķī. 3) Skaidri saredzamas tilpuma atzīmes uz šļirces. 4) Komplektā 33,2 cm (+/- 1c m) pagarinājuma vads ar trīsvirziena rotējošu krāniņu. 5 )Spiediena skala 30 ATM ar soli ne lielāku par 1 ATM. Pacienta vēdera fiksators 1) Paredzēts adipozu pacientu vēdera pacelšanai un pozicionēšanai. 2) Materiāls - audums. 3) Nesterila. 4) Savienojams ar slimnīcā esošo pamatni. Šķidrumu savācēj maiss 1) Asins/šķidrumu savācēj maiss; 2) Maisa materiāls - caurspīdīgs PVC; 3) 122 cm garš savienotājvads; 4) Komplektā sistēmas savienotājvads 183 cm ar fiksētu luer-lock savienojumu un bireti; 5) Maisa tilpums 1400 ml; 6) Sistēmā iestrādāta klemmme, kas ļauj piestiprināt savācējmaisu pie galda pārklāja. | [16 empty] | 588000
120 | Kita komplekts koronārajai angioplastijai ar speciālu divviru vārstu 1) Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - Iekšējais diametrs ir 0,096” (2,44mm). Satur divus vārstus. Rotācijas vārsts: nodrošina noslēgumu injekcijām līdz 400 psi un fiksē diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces asinsvados. Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - diafragmas vārsts, kurš aptver diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces to kustības laikā, nodrošina minimālu šķidrumu zudumu neierobežojot ierīču kustību. BBC vārsts atveras, ja uzgalis tiek iespiests un aizveras, ja uzgalis tiek atbrīvots. 2) Vadītājstīgas ievadītājs. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu ievadīšanai. 3) Virpulītis. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu vadīšanai. |  |  | 27600 | [10 empty] | 12960
121 | Kita komplekts koronārajai angioplastijai ar speciālu divviru vārstu un augstspiediena inflācijas šprici 1) 20/30 inflācijas šprice (reģistrē spiedienu līdz 30 atm (441 psi), ergonomisks rokturis). Komplektā ietilpst arī trīsceļu krāns. 2)Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - Iekšējais diametrs ir 0,096” (2,44mm). Satur divus vārstus. Rotācijas vārsts: nodrošina noslēgumu injekcijām līdz 400 psi un fiksē diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces asinsvados. Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - diafragmas vārsts, kurš aptver diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces to kustības laikā, nodrošina minimālu šķidrumu zudumu neierobežojot ierīču kustību. BBC vārsts atveras, ja uzgalis tiek iespiests un aizveras, ja uzgalis tiek atbrīvots. 3) Vadītājstīgas ievadītājs. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu ievadīšanai. 4) Virpulītis. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu vadīšanai. |  |  | 48000 |  | 28800 | [8 empty] | 29440
122 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām 1. Liels lūmens ar 10F (3.33mm) iekšējo diametru, kas ļauj izmantot savienotāju dažādām PCI procedūrām un produktiem, tai skaitā, kissing balloon tehnikai, aterektomijai u.c. 2. Divas - hemostātiskā un fiksētā - vārstules minimizē asins zudumu procedūras laikā 3. Aizverama un atverama fiksētā vārstule 4. Ar vienu roku viegli atverama un aizverama hemostātiskā vārstule 5. Mīkstā vārstule novērš NURD (non-uniform rotational distortion) IVUS procedūras laikā | [9 empty] | 31200
123 | Ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) 1) Katetra sienas uzbūve : Trīs slāņu uzbūve Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proximālajā galā. 2) Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 3) Katetru nominālie diametri Pigtail katetriem 4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042" 5F iekšējais diametru mazāku kā 0.047" 6F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.057" Katetru nominālie diametri selektīvajiem katetriem 4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042" 5F iekšējais diametru mazāku kā 0.047" 6F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.057" 4) Katetru garums- visi selektīvie katetri ne mazāki kā 100cm; Visi Pigtail katetri ne mazāki kā 110cm. 5) Plūsmas nominālie ātrumi Katetra parametri redzami uz katetra ieejas porta (izmērs F, savienojamība ar vadītājstīgu, max pieļaujamais spiediens, katetra garums). 6) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aordas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. Judkins Left 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0 ; Judkins Right 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 3 RDC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Amplatz Right Modified. Šuntu katetri- Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary. Daudzfunkcionālie katetri- Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2. Sones katetri- Sones I, II, III, ar sānu atverēm- I PP, II PP; III PP; El Gamal Bypass I PP, II PP, Castillo I, II, III. Pigtails- Straight, 145˚, 155˚. | [17 empty] | 390000
124 | Speciālie ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F)pēc pasūtītāja noteiktā nestandarta garuma un/vai gala konfigurācijas 1) Katetra sienas uzbūve : Trīs slāņu uzbūve Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proximālajā galā. 2) Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 3) Katetru nominālie diametri Pigtail katetriem 4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042" 5F iekšējais diametru mazāku kā 0.047" 6F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.057" Katetru nominālie diametri selektīvajiem katetriem 4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042" 5F iekšējais diametru mazāku kā 0.047" 6F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.057" 4) Katetru garums- Katetra garums – nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma 5) Plūsmas nominālie ātrumi Katetra parametri redzami uz katetra ieejas porta (izmērs F, savienojamība ar vadītājstīgu, max pieļaujamais spiediens, katetra garums). 6) Modifikācijas Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma. | [17 empty] | 141000
125 | Lēnas plūsmas un zema spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) 1)Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis un iekšējais slānis - mīksts hidrofīlais materiāls - neilons un Poliuretāns. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinumu, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu konstatēšanai. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 2) Katetru nominālais diametrs(Fr)/iekšējie diametri (mm)/ ārējais diametrs(mm): 4Fr/1,03mm/1,40mm; 5Fr/1,2mm/1,70mm, 6Fr/1,3mm/2,0mm. 3) Katetru garums: visi selektīvie ne mazāki kā 100cm, visi Pigtail ne mazāki kā 110cm, daudzfunkcionālie katetru nominālie garumi – 80cm un 100 cm. 4) Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – ne mazāks kā 9-10 ml/sek. pie 750psi, 5 Fr. katetriem – ne mazāks kā 15-21ml/sek. pie 1000psi, 6 Fr. katetriem – ne mazāks kā 17-25ml/sek. pie 1000psi. Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kādi nodrošina sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. | [8 empty] | 53400
126 | Lēnas plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri 4F ar hidrofīlu pārklājumu 1)Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis - Neilons elastomērs, ar hidrofīlu pārklājumu Iekšējais slānis - hidrofīlais neilons 12. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums ar nerūsējošā tērauda (316L)stiepļu pinums, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. 2) Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai. 3) Distālā gala materiāls ir mīksts poliuretāns. 4) Katetra diametri: Ārējais diametrs 4Fr./1,4mm Iekšējais diametrs 0,041”/1,05mm 5) Katetru garums: visi selektīvi: - 100cm, Angled Pigtail – 110cm, Straight Pigtail -65cm.. Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 6) Plūsmas ātrums | [8 empty] | 108000
127 | Transradiālie diagnostiskie katetri 4F ar hidrofīlu pārklājumu 1) Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis - Neilons elastomērs. Iekšējais slānis - hidrofīlais neilons 12. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums no nerūsējoša tērauda (316L) stiepļu pinums, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Ārējas virsmas hidrofīlais pārklājums “M coat”. 2) Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai. 3) Distāla gala materiālam jābūt mīkstam poliuretānam. 4) Katetra diametri: Ārējais diametrs 4Fr./1,4mm Iekšējais diametrs 0,041”/1,05mm 5) Katetru garums ir 100cm. Katetriem jābūt ar/bez atverēm. 6) Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 7) Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – 15 ml/sek. pie 1200psi. | [8 empty] | 144000
128 | Diagnostiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai 1. Katetra uzbūves struktūra: Trīsslāņu konstrukcija 2. Iekšējais slānis – Neilona saturošais materiāls, kas nodrošina no recekļa veidošanos izmeklēšanas laikā. 3. Vidējais slānis – divkāršu nerūsējoša tērauda stieplīšu tīkls, kas garantē katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no samezglošanas un arī nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. 4. Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais „M coat™” pārklājums distālājā galā no 15 , 20 vai 40 cm garumā, kas nodrošina katetra slidamību un virzību asinsvados. 5. Hidrofīla pārkjlajuma garums ir atkarīgs no katetra modofikācijas veida un kopēja garuma, kas ir nepieciešams asinvada pieejai. 6. Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados un minimizē asinsvada sieniņas bojājumu. 7. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. 8. Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. 9. Katetru iekšējie lielie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) 10. Velamie katetri ar zemu profilu un lielu lumēnu, lai tās izmantotu ka vadītājkatetru mikrokatetra izmantošanas gadījumā, ka arī kā piegādes katetru embolizācijas materiāliem (PVA mikrosferām, makrospirālēm). 11. Katetriem Fr.4 optimālais plūsmas spiediens ir 750psi/5.171 kPa. 12. Katetriem Fr.5 optimālais plūsmas spiediens ir 1000psi/6.895 kPa. 13. Plūsmas ātrums a. 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, b. 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, 14. Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: : a. Simmons b. Head Hunter c. Benson-Hanafee-Wilson (JB) d. Vertebral 15. Jābūt piedāvātiem katetriem ar speciālo veidu Yashiro un garumu 150cm, lai nodrošinātu ertu un veiglu pieeju apakšo ekstrimitāšu asinsvadu revaskularizācijai. 16. Katetram jābūt sadrīgam ar 0,035” un 0,038” vadītājstīgu. 17. Katetru nepieciešamie garumi: a. garumi - 65, 80 cm b. 100, 110, 120 un 150 cm. | [8 empty] | 23600
129 | Dg angiogrāfiskie katetri bez hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraartālām un viscerālām indikācijām 1. Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu -augstas plūsmas neilona konstrukcija 2. Iekšējais slānis – PTFE materiāls 3. Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalainību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – nodrošina 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. 4. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 5. Katetru iekšejais diametri: 4Fr; 5Fr un vairāk 6. Katetri nepieciešami ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādas konfigurācijas asinsvadu katetrizāciju: JB1;JB2 un 3;DAV;H1;VERT;MAN;HN4;SIM1;SIM2 un3;VTK;WNBG;KMP;TEGT;BELL;C1-C3;LEV1;RDC;RUC.(nepieciešamas visas konfigurācijas) 7. Savietojami ar 0,035” vai 0,038”vadītājstīgu. 8. Katetri supraaortālām indikācijām, garumi : 9. 100cm(±5cm) 10. 125cm(±5cm) 11. Katetri viscerālām indikācijām, 12. garumi 65cm(±5cm), 75cm(±5cm) 13. 80cm(±5cm) |  |  | 12000
130 | Dg angiogrāfiskie katetri ar hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraaortālām un viscerālām indikācijām 1) Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu -augstas plūsmas neilona konstrukcija 2) Iekšējais slānis – PTFE materiāls 3) Vidējais slānis – 16 tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalainību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – nodrošina 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. 4) Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. Īpaši hidrofīls pārklājums AQ tipa, kas nodrošina labu slīdamību 5) Katetru iekšejais diametri: 4Fr; 5Fr un vairāk 6) Katetri nepieciešami ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādas konfigurācijas asinsvadu katetrizāciju: JB1;JB2 un 3;DAV;H1;VERT;SIM1;SIM2 un3;VTK;ANG-SHTL;H1-SHTL;JB1-SHTL;JB2-SHTL;RUC;VTK-SHTL.(nepieciešamas visas konfigurācijas 7) Savietojami ar 0,035” vai 0,038”vadītājstīgu. 8) Katetri supraaortālām indikācijām, garumi : 9) 100cm(±5cm) 10) 125cm(±5cm) 11) Katetri viscerālām indikācijām, 12) garumi 65cm(±5cm), 75cm(±5cm) 13) 80cm(±5cm) |  |  | 30000
131 | Atbalsta kateteri CXI tipa 1) Nerūsējošā tērauda armējums, 2) 4 tērauda marķieri nodrošina precīzu asinsvada segmenta mērījumu 3) Hidrofīls pārklājums distālajā katetera galā vismaz 40 cm 4) Kateters pieejams gan ar taisnu,gan liektu distālo galu 5) Diametrs 2,6 (±1) FR un 4 (±1) FR 6) Akceptē vadstiegu attiecīgi .018”un .035” 7) Garums 90;135;150 cm( ±5) |  |  | 42000 |  |  |  | 35000
132 | Katetri asinsvada dziļuma mērīšanai 1. Materiāls – Nylon Pebax. 2. Darba garums 100cm (+/- 1cm) . 3. Savietojams ar stīgu .035. 4. Savietojams ar ievadslūžām 5F. 5. Distālajā daļā 10 sānu atveres. 6. 11 RTG marķieri ar 1 cm intervālu. 7. Darba gala modifikācija – „Pigtail”. | [16 empty] | 8200
133 | Tērauda diagnostiskā vadītājstīga ar teflona pārklājumu Vadītājstīgas uzbūve: 1)Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga. Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar pre-coated PTFE klājumu. Starp iekšējo un ārējo stīgu iestrādāta drošības lente 2)Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035", 0.038" 3) Vadītājstīgas gala dizains: J –tipa gals 3mm rādiusā vai taisnais gals, J gala iztaisnošana iespējama ar pirkstu manipulāciju Lokanais gala nominālie garumi: 7cm, 10cm Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035", 0.038" 4) Nepieciešamie vadītājstīgu nominālie garumi 150cm, 175cm, 260cm | [17 empty] | 528 00.00
134 | Dažādu garumu nitinola diagnostiskā vadītajstīgas ar hidrofīlo pārklājumu ar standartu un paaugstinātu cietību 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 2. Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta. 3. Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna- volframa virsma ar “M coat” hidrofīlu pārklājumu. 4. Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. 5. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kas nodrošina labāku precīzāku procedūru. 6. Nepieciešamie vadītājstīgas cietību līmeni: standarta un stīva. 7. Nepieciešamas vadītājstīgas modifikāciju gali:450, taisns, J-gals. 8. Vadītājstīgas parametri: • Lokains gala nominālie garumi: 3cm, 5cm. • Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038”. • Nepieciešamie stīgu garumi: 180cm, 260cm. | [8 empty] | 169600
135 | Vadītājstīga. Izgatavota no nerūsējoša tērauda un ir pārklāta ar aukstas cietības PTFE ar modificētiem J-galiem LAA procedūrām20ml inflācijas šprices ar spiediena gradientu līdz 26 atmosfērām Izgatavota no nerūsējoša tērauda un ir pārklāta ar aukstas cietības PTFE ar modificētiem J-galiem, kā arī ar mīkstiem J-galiem, garumi 260cm un 300cm. Cilpa-lamata (slazds) Izgatavota no speciālas ļoti elastīgas Nitinola stieples ar atmiņu. Maināma galvas konfigurācija ar iespēju rekonfigurēt uz sākotnēju oriģināla formu. Cilpas galviņas konfigurācija un aptveršanas platums ir atkarīgi no izvilkšanas pakāpes no piegādes lūžas. Izmēri 20mm 4Fx125cm ar piegādes lūžu 4Fx110cm Izmēri 15mm 4Fx125cm ar piegādes lūžu 4Fx110cm | [14 empty] | 2070
136 | 20ml inflācijas šprices ar spiediena gradientu līdz 26 atmosfērām Inflācijas šļirces raksturojums 1) Tilpums 20 ml (skala labi redzama uz šprices) 2) Manometrs integrēts šļirces korpusā 3) šļirces rokturis – „T” veida rokturi 4) Spiediena skala – līdz 26 atmosfērām ar soli 1 atm. 5)Šļirces „atbrīvošanas”mehānisms integrēts korpusā |  |  |  |  | 55500 | [5 empty] | 37320 |  |  | 63000 |  |  |  |  | 84000
137 | Ievadslūžas komplekts pastāvīgās simulācijas vadu un katetru ievadei 1) Ievadslūža ar „peel away” funkciju un hidrofīlu pārklājumu. 2) Nesatur silikonu. 3) Ievadzlūžā iestrādāta hemostātisks vārstulis. 4) Nepieciešamie ievadslūžu izmēri: 5F-16.5F. 5) Izmēri kodēti ar krāsām un skaidri uzdrukātu skaitli. 6) Nepieciešamie ievadslūžu garumi: 13, 16, 23, 30, 45 cm. 7) Attiecīgie dilatatora garumi: 18, 19.5, 19, 26, 28.5, 34, 39cm. 8) Saderīgs ar stīgām līdz 0.038”. 9) Komplektā ietilpst: „peel away” ievadslūža, dilatators, stīga, adata un 10 ml šļirce. 10) Iespējams iegādāties ievadslūžu atsevišķi bez pārējiem komponentiem. 11) Iespējams izvēlēties ievadslūžas ar un bez sānu porta. | [16 empty] | 49000
138 | Ierīces perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar kolagēna bloku Komplektācija: vaskulārā slēguma ierīce, ievadsistēma 6F, 8F erteriotomijas lokators, 70mm vadītājstīga ar “J” izliekumu 0.32”, 0.38” Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: 1) Speciāls kolagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai no abām pusēm 2) Drošības “vārstule – cepure” saistīta ar ievades sistēmu, savstarpēji savienojamas un pielietojamas 3) Ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķieriem. | [8 empty] | 912000
139 | Ierīce perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar iepriekš izveidotu poliestera diega mezglu - (ar šuvi pastarpināta) vienreiz lietojama slēdzējierīce Komplektācija: 1) Ierīcē atrodas 4 mm diametra Nitinola skava. 2) Skava penterē tikai līdz asinsvada tunica media slānim un neiesniedzas lūmenā. 3) Savelkot brūces malas, nodrošina primāru punkcijas vietas dzīšanu. 4) Komplektā ietilpst: Klipa ievietošanas ierīce; 50 cm vadītājstīga, 0,038”; apmaiņas vadītājslūžas, dilatators. |  |  | 25000
140 | Ierīce perifēras punkcijas vietas slēgšanai ar ārēju nospiedošu sistēmu hematomas mobilizācijai Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: 1) Speciāls kalcija algināta bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ar minimālu kompresijas laiku. | [6 empty] | 6240
141 | Ierīce perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar bioabsorbējošu ne-kollagēna bloku Komplektācija: Vienkomponenta vaskulārā slēguma ierīce - ievadsistēma 5F, 6F, 7F Nav nepieciešamība mainīt vadītājslūžu, savietojamība ar vadītājslūžām ir jābūt līdz 12cm 1) Speciāls ekstravaskulārs bioabsorbējošs ne-kollagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ekstravaskulāri., samazinot embolizāciju un infekciju risku. 2) Ne-kollagēna bloks pilnībā absorbējas 60-90 dienu laikā 3) Absorbējas kā karbona dioksīds un ūdens | [17 empty] | 36000
142 | Perkutāna asinsvadu ķirurģijas ierīce 1. Perkutāna asinsvadu slēdzējierīce ar integrētu predilatatoru paredzēta līdz 24F punkcijas vietu slēgšanai. 2. Izmanto divus poliestera diegus un četras nitinola adatas; 3. Manipulācijas laikā saglabājas pieeja asinsvadam; 4. Komplektā iekļauts mezgla stūmējs. |  |  | 97500
143 | Ierīce perifēras punkcijas vietas slēgšanai ar ārēju nospiedošu sistēmu hematomas mobilizācijai 1. Materiāls – polyprolate, pozitīvi lādētas jona daļas saturošs. 2. Antialerģisks. 3. Antimikrobu barjera - līdz 6 dienām. 4. Izmērs - 4cm x 4cm, sterils. | [16 empty] | 8280
144 | Ar šuvi pastarpināta ierīce a.femoralis communis punkcijas vietas noslēgšanai, ar ieprieš izveidotu mezglu 1. Paredzēta a.femoralis communis slēgšanai, ja artērijas diametrs ir 5 mm un lielāks. Pēc 5-8F punkcijām ar 1 ierīci, bet pēc 9-21F punkcijām ar 2 ierīcēm; 2. Pēc punkcijas slēgšanas, nepieciešamības gadījumā, uzreiz iespējams izdarīt atkārtotu punkciju; 3. Ierīce satur monofilamenta diegu (izmērs 3.0) un no tā izveidotu mezglu, kā arī divas nitinola adatas; 4. Izmantojot ierīci tiek nodrošināta primāra artērijas punkcijas vietas dzīšana |  |  | 16500
145 | Tourniquet – radiālās artērijas kompresijas ierīce 1)Radiālās artērijas kompresijas manšete pārtrauc asins tecējumu pēc radiālās punkcijas procedūras. 2)Manšete sastāv no elastīgas lentes un caurspīdīga plastikāta korpusa ar mīksto spirāli un silīcija tamponu. 3)Asins tecējums tiek apstādināts, regulējot nepieciešamo spiediena līmeni ar pagrieziena vāka palīdzību. 4)Krāsains marķieris nodrošina precīzo manšetes uzstādīšanu punkcijas vietā un regulē spiediena parametrus atkarīgi no krāsas: zaļa krāsa pie 200 mm Hg, dzeltena – pie 250 mmHg. 5)Materiāls – latex nesaturošs, mīksts, ādai nelipīgs. | [13 empty] | 12000
146 | Kompresijas manžete ar kompresijas baloniem pēc transradiālām procedūrām Manžetes raksturojums: 1) Paredzēta vienreizējai lietošanai. 2) 2 kompresijas baloni (lielais un mazais) nodrošina hemostāzi pēc procedūras. 3) Krāsains punkcijas vietas “marķieris-rādītājs” 4) Gaisa kontroles balons ar “AIR” zīmi. 5) Gaisa ports ar vārstuli. 6) Sterils individuāls iepakojums. 7) Caurspīdīgs PVC materiāls. 8) Nominālais gaisa tilpums 13ml 9) Maksimālais gaisa tilpums 18 ml 10) 20 ml šļirce komplektā | [8 empty] | 156500 |  |  |  |  | 124500
147 | Rotējoša urbju sistēma (urbja stīga, turbīna, urbis) Turbīna – rotācijas nodrošināšanai Savietojama ar Boston Scientific konsoli; 1) Rūpnieciski savienota ar urbi: 2) Garums 135 cm; 3) Diametrs 1.25 mm – 2.50 mm ar soli 0.25 mm. 2. Rotējošs urbis 1) Garums 135 cm; 2) Diametrs 1.25 mm – 2.50 mm ar soli 0.25 mm; 3) Savietojams ar Boston Scientific konsoli 3. Rotējoša stīga 1) Savietojamība ar Boston Scientific konsoli 2) Garums ne mazāks kā 325 cm; 3) Diametrs ne lielāks kā 0.014 collas. | [18 empty] | 90266.4
148 | Intrakoronārā spiediena mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci 1. Savietojamas ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci. 2. Izmantojamas gan intravaskulārā spiediena noteikšanai un FFR aprēķināšanai, gan kā angioplastijas vadītājstīgas. 3. 3cm garš radiomarķējums stīgas distālajā galā. 4. Stīgu garums ne mazāks kā 185cm a. XT modeļi nodrošina lielāku atbalstu asinsvadā. 5. Distālajam galam jābūt taisnam vai '' J '' formas. 6. Diametrs ne lielāks kā 0.014''. 7. Spiediena sensors jāatrodas 3cm no stīgas distālā gala. 8. Stīgas distālie gali ne mazāk kā 30cm ir īpaši lokani. 9. Stīgas iepakojumā pievienots savienojošs pārvads, kurš savieno spiediena mērīšanas stīgu ar spiediena mērīšanas ierīces kabeli. |  |  | 78000
149 | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci 1) Savietojamas ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci. 2) Izmantojamas gan intravaskulārā spiediena noteikšanai , CFR un FFR aprēķināšanai, gan kā doplera plūsmas mērīšanai 3) jābūt iespējai mērīt stenotisko un mikrovaskulāro rezistenci 4) Jābūt divu veidu modeļiem – plūsmas sensors ar spiediena sensoru atrodas katetra galā vai plūsmas sensors atdalīts no spiediena sensora ar 1,5 cm atstarpi 5) Distālajam galam jābūt taisnam 6) Jābūt augstai lokanības spējai un labai caurejamībai 7) Stīgas distālajam galam jābūt rentgenoloģiski vizualizējamam. 8) JET pārklājums distālajai daļai PTFE pārklājums proksimālajai daļai |  |  | 78000
150 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti ar dilatācijas balonu, kas savietojami ar Volcano X5i ultrasonogrāfijas aparatūru 1) Savietojams ar Volcano X5i vizualizācijas ierīci un Volcano Pull-back II atvilcēj ierīci. 2) 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas,rotējošas daļas). 3) Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. 4) Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. 5) Balona tips – semi – compliant ar GlyDx pārklājumu. 6) Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. 7) Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.017 ''. 8) Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.014'' (3.5F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.014'' (3.5F). 9) Katetra garums ne mazāks kā 150cm. 10) Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014''. 11) Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057''). 12) Balonu izmēri no 2.0mm līdz 4.0mm ar soli 0.5mm ,garums 15mm . 13) Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā un divi balona marķieri |  |  | 46800
151 | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Quantien funkcionālo parametru mērīšanas ierīci 1) Vadītājstīgas uzbūve: 2) Garums – vismaz 175cm 3) Diametrs – 0,014” 4) Distālais gals ar hidrofīlu pārklājumu, proksimālais – ar PTFE pārklājumu 5) Iebūvēti temperatūras un spiediena sensori | [18 empty] | 111360
152 | Augstas veiktspējas, augstā spiediena balonkatetrs PTCA Balonkatetrs sašaurināto un izlocīto artēriju subtotālo oklūziju dilatācijai. Predilatācijai un postdilatācijai ar augsto spiedienu Ievadsistēmas veids – RX Maksimālais spiediens: 24 bar Izmantojamais katetra garums - 140 cm Balona diametrs: 1.5 - 4.5 mm Balona garums: 6, 10, 15,20 mm . Diametram 2.0 – 4.5 mm garums 25 un 30 mm. Gala ieejas diametrs: 0.016" Lesion Crossing Profile: 0.024" (2.0mm Ø) Marķeru pozīcija: 2 marķeri - Balons salokāms: folding - 2 ieloces 1.5 mm Ø balonam, 3 ieloces pārējiem izmēriem Roktura Materiāls: - Proximal Shaft – Hypotube - Distal Shaft – Polymere - Roktura dizains – kustīgs distālās daļas dizains - Distālais gals – īsa uzgaļa dizains Balona Materiāls: poliamīds Balona pārklājums – hidrofīls pārklājums (PVP) polyvinylpyrrolidon – 1.5 – 2.5 mm diametram Hub Material: Polycarbonate | [13 empty] | 81000
153 | Bez vadītājslūžu ievadsistēma transradiālām procedūrām nolūkā perkutāni ievadīt transvaskulāras medicīnas ierīces 1) ievadsistēma samazina līdz pat 2F arteriotomijas dm, nolūkā samazināt iespējamos riskus, komplikācijas transradialās procedūras laikā. 2) ievadsistēma savietojama ar visām vadītājkatetru modifikācijām; 3) hidrofīls pārklājums;2 proksimāli marķieri; 4)monorail sistēma ; 5)ļoti zems ieejas profils un sašaurināts gala dizains; 6) ievadsistēma nodrošina atraumatisku pāreju; 7) komplektācijā ietilpst 0,035"dilatators papildus vadāmības un atblasta nodrošināšanai; ar 0,021" stīgu savietojams dilatators pieejai; hidrofīla vai bez pārkājuma ministīga; punkcijas adata; 8)pieejamie izmēri-5F,6F,7F; | [17 empty] | 25200
154 | Uz balona montēta bipolāra nieru artērijas denervācijas sistēma paredzēta nieru artējas denervācijai 1) balona izmēri no 4 – 7 mm, ar soli 1 mm, paredzēti nieru artērijām no 3 -7 mm. 2) ablācijas laiks ne ilgāks kā 30 sekundes; 3) elektrodi attīsta enerģiju vienlaicīgi; 4) radiofrekvences elektrodi automātiski deaktivizējās, kad nav kontaktā a artērijas sienu; 5) balons ar vismaz 4 elektrodu pāriem; 6) katetra novietojums var tikt mainīts; 7) ablācijas laiks ne ilgāks kā 40 sekundes; 8) kopējais denervācijas laiks ne ilgāks kā 2 min. 9) katetrs savietojams ar 0,014 un 0,018” vadītājstīgām 10) Savietojams ar 8F vadītājslūžām. 11)Pretendentam jānodrošina slimnīcu ar atbilstošu rediofrekvences ģeneratoru bez papildus samaksas. | [18 empty] | 239040
155 | Koronārie angioplastijas katetri hroniskai pilnīgai koronāro artēriju oklūzijai 1) Savietojams ar vadītājstīgu maks. 0,14" 2) Ieejas diametrs 0,016" 3) Balona garums: 10 - 40 mm 4) Balona diametrs: 0,75 – 1,25 mm 5) Nominālais spiediens: 8 atm 6) NPS: 18 atm 7) Ievades sistēmas diametrs distālajā/proksimālajā daļā ne lielāks par 1,8 F/2,5 F 8) Savietojams ar vadītājkatetru OD/ID 5F/0,056" (1,42 mm) 9) Katetra garums 140 cm 10) Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) 11) Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks 12) Izcila stumjamība un vadāmība 13) 2 kontrastvielas marķieri |  |  |  | 35600
156 | Medikamentus izdalošie koronārie stenti ar ārēju un daļēji ievietotu sirolimus medikamentu izlocītu koronāro asinsvadu sānu zariem un bifurkāciju stenožu labošanai 1. 1 Elutējošs medikaments – Sirolima medikaments. Nepieciešamais medikamenta daudzums ir ± 3.9 µg/mm. 2. Selektīvajam pārklājumam jānodrošina mazāku medikamenta un polimēra devu. 3. Nepieciešams ārējais un gradienta stenta pārklājums, kas veido ātru un funkcionālu asinsvada sieniņas endotelizāciju. 4. Stentam jābūt pārklātam ar bioresorbējošu polimēru PDLLA –PCL, kas palielina pārklājuma elastību un novērš tā plaisāšanu. Polimēram jābūt bioloģiski sadalāmam. 5. Polimēra degradācijas un medikamenta atbrīvošanas laikam jābūt optimālam - 3-4 mēnešiem. 6. Stenta platforma: • Stenta materiāls un struktūra – kobalta un hroma sakausējuma caurulītes (L605). • Stenta dizains –„open cell” konstrukcija, ar divsaišu savienojuma konstrukciju. Šūnas izmērs 4.57mm2. • Stenta sienas biezumam jābūt 80µm, kas garantē optimālu stenta radiālo izturību, elastību un vizualizāciju. • Nepieciešamie stenta diametri: 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm,4.0mm. • Nepieciešamie stenta garumi: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. 7. Stenta ievades sistēma: • Speciāla stenta balona ievades sistēma - RAPID EXCHANGE • Balona materiāls – neilons 12. • Iekšējais balona profils – 0,42mm/0,017” • Stenta šķērsošanas (crossing) profils ir 0.044” (1.12mm) • Piegādes katetra lietošanas garums – 144 cm. • Nepieciešamais balonkatetra minimālais izmērs – 2.0Fr./0.67mm un maksimālais izmērs – 2.6 Fr./0.88mm. • Nepieciešamie katetra pārklājumi: distālais hidrofīlais katetra „M-coat” pārklājums 33 cm garumā, proksimālais silikona pārklājums 110 cm garumā. 8. Nominālajam spiedienam jābūt 9 atm. RBP (rated burst pressure) – 14-16 atm. 9. Nepieciešama savienojamība ar 5F vadītājkatetra (min.) izmēru un 0.014” vadītajstīgu. Minimālais savienošanas izmērs. | [7 empty] | 165000 | 330000
157 | Divu lūmenu mikrokatetrs paredzēts koronārajām angioplastijām izteikti kalcinētām oklūzijām 1) Katetram ir 2 lūmeni – OTW un Monorail (RX) 2) Savietojams ar 0,014” koronārajām vadītājstīgām 3) Katetra garums ne mazāks kā 140cm 4) OTW atvere marķēta ar proksimālo un dastālo RTG maķeri 5) Katetra diametrs ne lielāks kā 3,3Fr |  |  | 228000 | [5 empty] | 384000
158 | Fiksēta trombu uztvērējierīces - lietussarga formas 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs -lietussarga formas 2) Filtra poru nominālie izmēri 100 mikroni 3) Filtra nominālie izmēri 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm diametrā 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F 5) Vadītājstīgas materiāls – nerūsējošais tērauds ar PTFE klājumu ar vidēju un izteiktu atbalstu (medium un extra support) 6) Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014" 7) OTW vai Rapid exchange sistēma 8) Vadītājstīgas nominālie garumi 180cm (Rx), 300cm (OTW) 9) Savienojamība ar vadītājkatetru ne lielāku kā 8F 10) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāku kā 6F | [17 empty] | 84000
159 | Nefiksēta trombu uztvērējierīces - lietussarga formas 1) Filtrs piemērots izlocītiem asinsvadiem ar īsu izvietošanas vietu. 2) Filtrs brīvi pārvietojas virs komplektā ietilpstošās vadītājstīgas, mazinot asinsvada sieniņas kairinājumu procedūras laikā. 3) Komplekts sastāv no: 4) Filtra izmēri (19 vai 22,5 mm garš), Small paredzēts 2,5-4,8 mm diametra asinsvadiem, Large paredzēts 4,0-7,0 mm diametra asinsvadiem). 5) Ievadīšanas katetrs (Rapid Exchange sistēma, Crossing profile 2,8 vai 3,2F). 6) Izņemšanas katetrs (139 cm garš, Rapid Exchange sistēma, Crossing profile 5,1F) 7) Vadītāja stīga (190 vai 315 cm gara, diametrs 0.014”, 3 cm no distālā gala 0.019” paplašinājums). |  |  | 77600
160 | Trombu uztvērējierīces - cilpas formas Trombu uztvērējierīce sastāv no vadītājstīgas un filtra. 1) Uz vadītājstīgas piestiprināts cilpas formas aizsargfiltrs, tās paplašinājuma daļa rentgenkontrastējama, proksimāli no cilpas balsta atsaite, kas stiprinās pie ievadstīgas 2) Filtra poru izmēri –110 mikroni 3) Savietojams ar asinsvada diametru – 3.5 līdz 5.5 mm 4) Stīgas distālais gals vītnes veida vijums rentgenkontrastējams 5) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F 6) Vadītājstīgas diametrs 0.014"" 7) Savienojamība ar vadītajslūžām ne lielākām kā 6F | [18 empty] | 162400
161 | Nitinola tīkla trombu uztvērējierīces ar heparīna klājumu - cilpas formas 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs –cilpas formas- veidots no nitinola tīkla 2) Aizsargfiltrs klāts ar heparīna klājumu 3) Filtra izmēri – 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0 mm 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F 5) Piegādes sistēma OTW un Rx 6) Piegādes sistēmas garums 320cm(OTW) un 190cm(Rx) 7) Vadītājstīgas diametrs 0.014" 8) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāka kā 6F |  | 161280
162 | Balonkatetri intraaortālai kontrapulsācijai savietojami ar DATASCOPE sistēmu 1) Balonam jābūt savietojamam ar intraaortālās balonu kontrapulsācijas iekārtu DATASCOPE System CS100, CS300. Pieslēdzot CS 300, jāvar izmantot spiediena mērīšana ar optisko šķiedru 2) Balona nominālie tilpumi: 34 un 40 ml 3) Katetra izmērs 7.0 Fr 4) Komplektā jābūt: adata, dilators, vadītājstīga, vadītājslūžas, šļirce, 3-ceļu krāns | [18 empty] | 588600
163 | Stīgas griezējs universālais 1. Stīgas griezējam jābūt universālam - saderīgam ar 0.010” (0.25mm) – 0.038”(0.97mm) vadītajstīgu diametriem. 2. Stīgas griezējam jānodrošina vadītājstīgas vadīšanu un stabīlu fiksāciju perkutānas angiogrāfijas procedūras veikšanas laikā.m atbalstoša ierīce, kas ir paredzēta Ierīcei 3. Ierīcei jābūt vienreizlietojāmai ar CE zīmi. | [8 empty] | 13000 |  |  |  |  | 7400
164 | Miokarda biopsijas stangas Miokarda biopsijas stangas Raksturojošie izmēri: 1) Ārējais diametrs ne lielāks kā 5,2F 2) Garums ne mazāks kā 120cm 3) Biopsijas stangu tilpums ne mazāks kā 4,86mm³ |  |  | 40000 | [13 empty] | 38400 | 17200
165 | Vaskulāri izvilcēji un mikroizvilcēji cilpas 1) Nitinola šafts. 2) Zelta volframa cilpa ar 90° pozīciju pret katetru, RTG vizualizējama. 3) Katetra izmērs 2.3F-3F, 4F un 6F. 4) Katetra garums garums 48cm, 102cm, 150cm un 175cm. 5) Cilpas kopējaisdarba garums 65 un 120cm, 175cm un 200cm. 6) Cilpas diametrs 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm. Nepieciešamās konfigurācijas: Standarta izmēra izvilcēji Mikroizvilcēji |  | 40200 | [14 empty] | 58800
166 | (3,0cm x 0,5cm) Embolizācijas koili Koilu raksturojums: 1) Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 3 cm, koila diametrs ne lielāks kā 5mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 3cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 5mm 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm 3) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |  |  | 5000
167 | (5,0cm x 0,5cm )Embolizācijas koili Koilu raksturojums: 1) Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 5 cm, koila diametrs ne lielāks kā 5mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 5cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 5mm 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm 3) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum), koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |  |  | 2500
168 | (5,0cm x 1,0cm) Embolizācijas koilI Koilu raksturojums: 1)Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 5 cm, koila diametrs ne lielāks kā 10mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 5cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 10mm 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm 3) Tornado embolization Mikrocoils,( Soft Platinum) , koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |  |  | 2500
169 | Embolizācijas koilu, izvilcējcilpu, miokarda stangu ievades komplekts 1) Amplatzer Extra vadītājstīga taisnas ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 2) Amplatzer Extra vadītājstīga liektas ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 3) Amplatzer Ultra vadītājstīga taisna ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 4) Ievadslūžu komplekts Mullins Transseptal 8-10F, Transseptālai kreisā ātrija kateterizācijai, Rtg kontrasta marķieris, Check-Flo vārstule, kas nepieļauj asins refluksu un gaisa aspirāciju 5) Ievadslūžu komplekts Mullins Transseptal 10-12F, Transseptālai kreisā ātrija kateterizācijai, Rtg kontrasta marķieris, Check-Flo vārstule, kas nepieļauj asins refluksu un gaisa aspirāciju 6) Torkon angiogrāfijas katetrs Simmons Cerebral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip gals 7) Torkon angiogrāfijas katetrs Shepherd Hook Visceral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip gals 8) Torkon angiogrāfijas katetrs Cobra Visceral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip |  |  | 8300
170 | Selektīvais koronārais mikrovadītājkatetrs bifurkācijas kombinētu CTO ārstēšanai 1. Mikrokatetra sienas struktūra: „SUS Braid” struktūta • Iekšējais slānis – PTFE materiāls ar silikona pārklājumu. • Vidējais slānis – terauda spirālveida konstrukcija nodrošina mikrokatetra viengabalainību un garantē katetra galu rotāciju un kustību. • Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā līdz 70 cm garumā. Distālajam galam jābūt ar konusveida struktūru, mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 2. Vadītājstīgu stabilitātes nodrošinājums distālās koronāro oklūzijas asinsvados. 3. Mīksts hidrofīlais pārklājums distālājā galā ar garumu līdz 70cm. 4. Viszemākais mikrovadītājkatetra distālasi profīls. 5. Kustīgs distālais mikrovadītajkatetra segments 13 cm garumā. 6. Mikrokatetru dažādi garumi ir 130 un 150 cm. 7. Mikrovadītajkatetra lielais iekšējais diametrs vadītajstīgu atbalsti: • Distālais 0.018”/0.45mm • Proksimālais 0.021”/0.55mm 8. Mikrokatetra ārejais diametrs (dist./proks.): • Distālais1.8 Fr./ 0.60mm • Proksimālais 2.6 Fr./0.87mm 9. Saderīgs maksimālais vadītājstīgas diametrs: 0,014”(0.36mm). 10. Saderīgs ar 6Fr. vadītājkatetra tehniku. 11. Mikrovadītājkatetra garumi: 130 cm un 150cm. 12. 0,7 mm rentgenkontrastējams zelta spirāles marķieris no 0,7 mm no distālā galā. | [8 empty] | 107000
171 | Hibrīda mikrokatetrs sarežģītu bojājumu šķērsošanai, īpaši piemērots retrogrādai pieejai 1)Mikrokatetra uzbūve: SHINKA vadītāja struktūra – vijums no 8 tievām un 2 biezām stieplēm, volframa (tungsten) pinums, hidrofila polimēra pārklājums 2) Mīksts konusveida uzgalis (tip) 3) Vadītāja distālās daļas ārējais diametrs – 2.6F (0.87mm) 4) Vadītāja proksimālās daļas ārējais diametrs – 2.8F (0.93mm) 5) Uzgaļa (tip) iekšējais diametrs – 0.015” (0.38mm) 6) Vadītāja iekšējais diametrs – 0.018” (0.45mm) 7) Izmantojamais garums – 135 un 150 cm 8) Ieteicamā vadītājstīga – 0.014” 9) Maksimālais spiediens – 2.070 kPa (300 psi) | [9 empty] | 238750
172 | Selektīvi mikrokatetri totālu oklūziju šķērsošanai 1) Mikrokatetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Iekšējais slānis – PTFE klājums . Vidējais slānis – distālajā daļā platīna spirālveida stieple – jānodrošina vizualizāciju, veiksmīgu asinsvada sasniegšanu un pārliekšanās rezistenci. Proximālajā daļā krustenisks stiepļu pinums. Griešanās segments – jānodrošina katetra pagrieziens 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – Nylons ar hidrofīlu klājumu . 2) Mikrokatetra fleksiblais gals 30cm 3) Mikrokatetru sistēmas garumam jābūt (kopējais/lietojamais) 105/100cm, 140/135cm un 155/150 cm. 4) Katetra iekšējais diametrs: 0.021” 5) Katetra ārējais diametrs (dist./proks.): 2.5 Fr./2.8Fr. 6) Max vadītājstīgas diametrs: 0,018”
173 | Sirolīmu-elutējošs kobalta - hroma koronārais stents sarežģītu bojājumu angioplastijām 1) Ideāli piemērots šauriem un līkumotiem bojājumiem 2) Izgatavots no kobalta-hroma sakausējuma L605 3) Pārklāts ar sirolīmu-eluējošu elastīgu, bioloģiski noārdāmu polimēru slāni Polimēra slānis izdala sirolīmu laika kontrolētā, lēnā biodegradācijas procesā (ilgst aptuveni 8 nedēļas), aizkavējot neointīma veidošanās procesu 4) Stenta nominālais garums svārstās no 8 līdz 40 mm, diametrs no 2 līdz 4,5 mm 5) Stenta sieniņas biezums 0,07 mm 6) Proksimālās vārsts diametrs 1,8F (0,60 mm), Distālās vārsts diametrs 2,5F (0,84 mm) 7) Stenta diametrs saspiestā veidā .034" (stenta diametram 3 mm) 8) Nominālais spiediens – 8 atm Ievades sistēmas garums: 140 cm Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014", savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") (stentiem ar diametru 4,5 mm izmantot vadītājkatetru 6F (.064")) 9) Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) Izcila stumjamība un vadāmība Liels radiālais spēks 10) MRA drošs 11) Feromagnētisms – nav 12) Ļoti laba redzamība rentgenstaros 13) Maks. sānu atzarojuma piekļuves diametrs caur stenta šūnu 3 mm stentam 2,1 mm 14) Maks. diametrs paplašinātai stenta šūnai 3 mm stentam 3,0 mm |  |  |  | 239200 |  |  |  | 110000
174 | Platīna – hroma PtCr sakausējuma Everolimus izdaloši koronārie stenti ar lāzergrieztu ievadsistēmu 1. Stenta materiāls – PtCr (platīns-hroms) 2. Nominālais stenta sienas biezums 2.25 – 3.50 mm: 0.081 mm, 4.00 mm: 0.086 mm; savienojuma vietas pa 2 savienojumiem katrā rindā, papildus savienojumi stenta proksimālās daļas pirmajās divās rindās 3. Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 4. Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm 5. Stenta ievades sistēma: Monorail 6. Balona pārkare 0,5 7. Lesion entry profile - 0,45 mm 8. Nominālais spiediens 11atm; RBP 18 atm, MBP ne mazāks kā 18 atm 9. Ievades sistēmas garums 144 cm 10.Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F 11.Ievades sistēmas uzbūve veidota lāzergriezšanas tehnoloģijā īpaši izlocītu un kalcinētu stenožu sasniegšanai. | [18 empty] | 546000
175 | Mikrokatetrs koronārajiem asinsvadiem 1. Speciāls mikrokateters īpaši sarežģītu koronāro artēriju oklūziju šķērsošanai 2. Divi izmēri: 2.1F and 2.6F, 3. Distālais gals (Taper) 15 cm un 5 cm, 4. Ārējais izmērs 0,028” un 0,035”, 5. Distālā gala ārējais izmērs 0,024” un 0,028”. 6. Izgatavots no 8 nerūsējošā tērauda stieplēm. 7. Silikona pārklājums uz ārējās un iekšējās virsmas. 8. OTW (over the wire), garums 135 cm. 9. Ievadīšana: rotējot pretēji pulksteņa rādītājam; 10. Izņemšana: rotējot pulksteņa rādītāja virzienā. 11. Nav izmantojamas kā infūzijas katetrs. | [9 empty] | 35800
176 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable), ierīces perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai ar minimālu segmenta garumu 1) Lāzergriezts stents no Nitinola caurulītes. 2) Stenta dizains – multisegmentārs ar mikromeša ģeometriju. Stenta viena atsevišķa stenta segmenta garums 2mm un mazāk, lai nodrošinātu optimālu asinsvada sienas pārklājumu. 3) Atvērta stenta diametrs milimetros: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 4) Atvērta stenta garums 20mm, 30mm, 40mm 5) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE ; pull back Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 135 cm Savietojamība ar vadītājkatetru 8-9F Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | [17 empty] | 60000
177 | Cerebrālā aizsardzības ierīce Ierīces uzbūve: 1) Divi pašizpletošies filtri, viens proksimālais- brahiocefāliskās artērijas, otrs distālais - miega artērijas aizsardzībai 2) Filtru poru izmēri –140 mikroni 3) Ierīces kopējais garums 148 cm, darba garums- 95 cm 4) Savietojamība ar ,014 “ vadītājstīgu 5) Ievadessitēma 6F Sistēmā integrēts rokturis | [18 empty] | 223900
178 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable), ierīces perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai ar duālu stenta konstrukciju galos un vidusdaļā 1) Freestyl tehnoloģija: Rapid Exchange stenta sistēma, kuru var vadīt ar vienu roku; Sistēmas stabilitāte nodrošina precīzu stenta ievietošanu un minimālu asins zudumu procedūras laikā; Crossing profile (5,7F). 2) Stents izgatavots no nitinola, slēgtu šūnu (closed-cell) dizains, atšķirīga stenta konstrukcija galos un vidusdaļā nodrošina lielāku radiālo izturību un asinsvada sieniņas pārklājumu bojājuma vietā. 3) Stents taisnas un konusveida formas. 4) Stentu garumi: 20, 30 un 40 mm. 5) Taisno stentu diametri: 7, 8, 9 un 10 mm; Konusveida stentu diametri: 8-6, 9-7 un 10-8 mm. 6) Stenta sistēma savietojama ar 0.014” vadītāja stīgu. 7) Stenta sistēma savietojama ar 6F introducer sheath un 8F vadītāja katetri. |  |  | 80000
179 | Montēts stents uz balona, perifēro bojājumu likvidēšanai pirms koronārās angioplastijas Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai Stenta materiāls: Nerūsējošais tērauds Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: spirālveida Stenta sienas biezums (strut thickness): 160 µm (ja stenta diametrs 5 - 8mm) 180 µm (ja stenta diametrs 9 – 10mm) Stenta saīsināšanās: < 2% Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 5 F ● Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Piegādes sistēmas garums 80 cm un 130 cm Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 5.0mm) 6F (ja balona diametrs 6.0 – 9.0mm; 5.0mm/38mm; 5.0mm/56mm) 7F (ja balona diametrs 10mm) Nominālais spiediens: 9 atm RBP (Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) 13 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. Stenta garums: 15mm, 25mm; 38mm, 56mm. | [6 empty] | 57500
180 | Miega artēriju atvērto šūnu stents 1) Stents izgatavots no nitinola, atvērtu šūnu (open-cell) dizains, piemērots izlocītiem asinsvadiem; 2) Stents taisnas un konusveida formas; 3) Stentu garumi ir 20, 30 un 40 mm; 4) Taisno stentu diametri ir 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Konusveida stentu diametri ir 6-8 un 7-10 mm; 5) Stenta sistēma ir Rapid Exchange, kura ir vadāma un stents ir atverams ar vienu roku. Sistēmas stabilitāte nodrošina precīzu stenta ievietošanu; 6) Stenta sistēma savietojama ar 0.014” vadītāja stīgu; 7) Stenta sistēma savietojama ar 6F introducer sheath un 8F vadītāja katetri. |  |  | 48000 | [5 empty] | 53100
181 | Zema profila stenta sistēma ar augstu radiālo noturību un vizualizāciju nieru asinsvadiem 1) stents izgatavots no kobalta-hroma maisījuma (CoCr), kas nodrošina augstu radiālo noturību un labu RTG vizualizāciju. Trīs savienojumi starp visiem stenta gredzeniem; 2) atvērtu šūnu dizains, piemērots izlocītiem asinsvadiem; 3) stentu garumi ir 12, 15 un 18 mm; 4) stentu diametri ir 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 un 7.0 mm; 5) stenta sieniņas biezums ir 0.1118 mm; 6) MCUSA (mazimum circumferential unsupported stent area) ir 1.69 mm2; 7) katetra garums ir 80 un 135 cm; 8) mazākais savietojamo slūžu diametrs ir 5F. Mazākais savietojamā vadītāja katetra diametrs ir 6F; 9) katetra diametrs atkarībā no stenta izmēra ir 3.3/2.9F un 3.6/3.3F; 10) nominālais spiediens ir 11 atm, Rated Burst Pressure (RPB) ir 14 atm; 11) mazākā savietojamā vadītāja stīga ir 0.014”. |  |  | 46400
182 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable) un īpašas precizitātes atbrīvošanas sistēmu disekcijas komplikāciju likvidēšanai perifērajos asinsvados koronārās angioplastijas laikā ar minimālu segmenta garumu 1) 1.Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes. 2) Stenta segmenta dizains ”V galotne pret V pamatni” kas nodrošina iespējami īsāku (pretendentam norādīt mm) segmentu garumu, lai sasniegtu optimālu asinsvada sienas pārklājumu . 3) Atvērta stenta diametrs: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm. 4) Atvērta stenta garums: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm ( +/-5) 5) Pēc iespējas mazāka stenta saīsināšanās pēc stenta atvēršanas ( norādīt mm vai %) 6) Stenta galos Rtg kontrastējoši mikromarķieri. 7) Stenta ievades sistēma - OTW 8) Stenta atbrīvošanas sistēmai jābūt ar speciālu, īpaši precīzi kontrolējošu stenta impantācijas lokalizācijas mehānismu. 9) Piegādes sistēmas garums 80cm, 120cm ( +/- 10) 10) Savienojamība ar vadītājslūžām/vadītājkatetru 6F/8F; 7F/9F (Ø12-14mm). 11) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035" | [17 empty] | 27300
183 | Inflācijas ierīce koronāro asinsvadu angioplastijām ar gradientu līdz 40atm 1. Augstas kvalitātes causpīdīga, ergonomiska 20ml inflācijas šļirce ar viegli nolasāmiem šķidruma un spiediena mērogiem uz skalas. 2. Apaļai un Tveida rokturis 3. Precīza spiediena kontrole ar leņķa mērierīci un 12” x 1200 psi augstspiediena caurulīti. 4. Trīspusēji aizbīdņi atbilstoši norādītajam spiedienu līmenim. | [15 empty] | 100000
184 | Pašizpletošs nitinola stents iegurņa artēriju ārstēšanai 1) Stenta materiāls: Nitinols 2) Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3) Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4) Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm 5) Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm 6) Stentu diametrs: 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. 7) Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. 8) Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 9) Stenta ievades sistēma: Sistēmas veids: OTW (over the wire) Sistēmai hidrofobs pārklājums Katetra (shaft) diametrs 6F Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm 10) Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu 11) Savietojamība ar 6F vadītājkatetru | [6 empty] | 46800
185 | Pīta ievades iekārta komplikāciju novēršanai PTCA laikā 1. Komplekta sastāvdaļas: aizsargapvalks ar vārstu, angiogrāfijas adata, dilatators. Augsta fleksibilitāte un izsekojamība. Nesamezglojas. Platīna koila marķieris augstas kvalitātes vizualizācijai, veicot fluoroskopiju. Īpaša dizaina netraumējošs galiņš. 2. Aizsargapvalka izmērs 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. Aizsargapvalka garums 450 mm; 600 mm; 900 mm; 1000 mm. 3. Dilatatora izmērs: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. 4. Angiogrāfijas adata 19G (aizsargapvalka izmērs 4F); 18G (aizsargapvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F). 5. Izmantot ar vadītājstīgu: 0.022" (aizsargapvalka izmērs 4F); 0.035" (aizsargapvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F). |  |  |  | 5880
186 | Dilatācijas balonkatetri OTW sistēma perifēro asinsvadu komplikāciju likvidēšanai koronārās angioplastijas laikā 1. Balonkatetra veids – OTW 2. Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. 3. Savietojams ar 0.014 stīgu. 4. RBP(rated burst pressure): 10-15atm atkarībā no Ø. 5. Balona diametri 2.00mm - 6,00mm ar soli 0,5mm. 6. Balona garums 20mm, 40mm, 60mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-1mm). 7. Balonkatetra garums 80cm un 120 cm (+/-10cm). 8. Rentgena marķieru skaits: 2 9. Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāks par 5F | [8 empty] | 7400 | [8 empty] | 10520
187 | Augsta spiediena (līdz 22 atm) dilatācijas balonkatetrs ar “non-compliant” struktūru asinsvadu totālo un kombinētu oklūziju ārstēšanai 1. Nepieciešami balona struktūras veidi- „non compliant”. Trīs slāņu konstrūkcijai (elastomērs (ārējais un iekšējais slāni), poliamīds (vidējais slanis))jānodrošina ausgspiediena pretestību līdz 22 atm stenta postdilatācijai. 2. Balona nepieciešamie diametri: 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm ar plašas izvēles garumiem: 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. 3. Balonkatetra distāla gala profilam jābūt 0,036” (0,43mm). 4. Balona konusveida tipam jābūt ne lielākam par 2,9mm, lai saglabātu dilatācijas fokusa drošību. 5. Nepieciešams hidrofīlais pārklājums visa balonkatetra garumā, lai nodrošinātu balonkatetra kustību un virzību asinsvados. 6. Nepieciešams nominālais spiedens 12atm (1216kPa). RBP ne mazāks kā 22 atm. 7. Balonkatetra piegādes sistēmas garumam jābūt 145cm. 8. Nepieciešāma balonkatetra vārpstas 3-segmentu struktūra ar dažādu diametru klāstu, lai nodrošinātu precīzu ierīces ievietošanu un vienmierīgu kustūbu izlocītos asinsvados: • Distālas daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.1.9/0.63mm ; • Vidējas daļas diametram jābūt ne mazāks par Fr.2.5/0,84mm; • Proksimālā katetra daļas diametram ne lielāks kā Fr.2.6/0.86mm. 9. Balonkatetram jābūt saderīgam ar 0.014”PTCA vadītājstīgu un Fr.6vadītājkatetru. Nepieciešamības gadījuma balonkatetru ir iespējams izmantot KBT. 10. Obligāti jābūt 2 rentgena marķieriem, lai garantētu balonkatetra vizualizāciju procedūras laikā. Dziļuma marķerim jāatrodas proksimālājā katetradaļā. | [8 empty] | 62400
188 | Medicīnas ierīce izkļūšanai no subintimālās telpas perifēro asinsvadu komplikāciju likvidēšanai koronārās angioplastijas laikā 1. Katetra uzbūve: 2. Katetra korpusa vidējais slānis veidots no stiepļu pinuma 3. Korpusā integrēta kanula, kas nodrošina atpakaļ iekļūšanu asinsvada lūmenā pēc CTO šķērsošanas caur subintimālo telpu. 4. Rtg kontrastējoši pozicionēšanas marķieri katetra distālajā galā. | [17 empty] | 68000
189 | Kobalta-Hroma stents perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai Zema profila stenta sistēma ar vienmērīgu asinsvada sieniņas pārklājumu un augstu radiālo noturību liela diametra asinsvados. 1) Mazākais savietojamais apvalka diametrs 6F (visiem stentu izmēriem). 2) Asinsvada sieniņas pārklājumu nodrošina pielāgotais stenta dizains un diva veida stenti 6-7 mm un 8-10 mm asinsvadu diametriem. 3) 4-4-4 stenta dizains augstai radiālai noturībai, stents izgatavots no Kobalta-Hroma materiāla ar augstu radiālo stingrību un vizualizāciju rentgenā. 4) Stentu garumi: 12; 16; 19; 29; 39 un 59mm. Stentu diametri: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 un 10,0mm. 5) Balona sieniņa izgatavota no diviem slāņiem; 6) Nominālais spiediens 11 atm; 7) RBP 14 atm. 8) Katetru garumi: 80cm un 135cm. 9) Lielākā savietojamā vadītājstīga: 0,035”. |  |  | 34800
190 | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents uz balona nieru artēriju stenožu labošanai 1. Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents 2. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains – dubulta spirāle 4. Stenta proksimālajā galā rentgenā kontrastējams gredzenveida marķieris precīzai pozicionēšanai 5. Stenta režģa biezums 130 - 150 µm 6. Stenta stiprība ne mazāka kā 1,5 bar 7. Atvērta stenta diametrs – 12 un 19 mm 8. Nominālais stenta garums – 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm 9. Stenta ievades sistēma 10. Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE 11. Nominālais spiediens 10 atm; RBP 13 atm 12. Piegādes sistēmas garums 140 cm 13. Savietojamība ar 4F vadītājkatetru ( Ø 4.5mm – 5.0 mm) un 5F vadītājkatetru ( Ø 6.0mm – 7.0mm) | [6 empty] | 44000
191 | Lāzergriezts nitinola stents miega artērijām ar pašpaplašināšanās (self-expandable) funkciju 1) Stenta materiāls - Nitinols 2) Stenta konstrukcija – lāzergriezta multisegmentāra caurulīte ar pašpaplašināšanās (self-expandable) funkciju 4) Stenta sieniņas biezums 0.16 mm 5) Atvērta stenta diametrs – 7.00–11.00 mm 6) Atvērta stenta garums – 20–40 mm 7) Mērķa asinsvadu diametrs – 5-10 mm 8) Stenta ievades sistēma - Stenta ievades sistēmas veids – Rapid Exchange - Izmantojamais katetra garums – 135 cm - Ieteicamās vadītājslūžas 5 F - Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014” |  | 61600
192 | Perifērais dilatācijas balonkatetrs bifurkāciju galvenā zara un sānu zaru kalcinētu stenožu dilatācijai Piemērots kalcinētu bojājumu dilatācijai, jo ir augsts Rated Burst Pressure. Balona katetrs ir ar labu spēka pārnesi un mazu šķērsprofilu. 1) Rated Burst Pressure līdz 28 atm; 2) Katetra garumi 80 un 135 cm; 3) Balona diametrs no 3.0 līdz 14.0 mm; 4) Balona garums 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 un 250 mm; 5) Balona distālais gals ir taisns (simetrisks); 6) Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.035”; 7) Līdz 7.0 mm diametram visiem balonu garumiem balona katetrs savietojams ar 5F introducer sheath, līdz 12 mm diametram balona katetrs savietojams ar 6F introducer sheath; 8) Hidrofobs pārklājums virs katetra korpusa, balona, distālā gala un vadītāja stīgas lūmena; 9) Balona siena izgatavota no divām kārtām, nodrošina augstu spiediena noturību un mazu profilu; 10) Stumšanas spēka pārnese no proksimālā uz distālo galu ir 53%; 11) Bojājuma šķērsošanas diametrs (lesion crossing profile) 5 x 40 mm balona katetram ir 1.64 mm/ |  |  | 10500
193 | Pastāvīga implantēja ierīce pie nieru artēriju pataloģijas 1. Lāzergriezsts implants no CoCr ar slēgtu šūnu dizainu 2. Implanta izmēri: 3. Nominālais diametrs milimetros 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm,7.00 4. Nominālais garums 12mm, 15mm, 18mm, 24mm. 5. Stenta ievades sistēma. 6. Stenta ievades sistēmas veids OTW (0.018”) un Rx (0.014”). 7. Nominālais spiediens 10atm; RBP 12 atm . 8. Piegādes sistēmas garums 80 cm, 135cm – OTW; 142cm –Rx (+/-5cm) 9. Savietojamība - minimālais vadītajslūžu/vadītājkatetra izmērs 4F-5F/ 6F. 10. Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014", 0.018". 11. Jābūt pieejamām abām opcijām | [17 empty] | 60000
194 | Pirmās izvēles ātras apmaiņas PTA dilatācijas balonkatetrs stenotīsko un okluzīvo asinsvadu bojājumiem iegurņa rajonā 1. Balonkatetra veids - Rapid-Exchange (ātras apmaiņas)balonkateters. 2. Balona materiāls – poliamīds (neilons). 3. Balona struktūrai jābūt „trīs lapiņu” (tri-fold) konstrūkcijā, nepieciešamības gadījumos arī „6-folded” konstrūkcijas pieejamība. 4. Nepieciešamie balona diametri: 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm un 10.0mm. 5. Nepieciešamie balona garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm un 100mm. 6. Velāms balonkatetrs ar zemu šķērsošanas profilu. 7. Nepieciešams dubultslāņa silikona pārklājums, lai nodrošinātu balokatetra stabīlo slidamību asinsvados. 8. Balonkatetra piegādes sistēmas garums ir 135cm. 9. Katetra roktura uzbūve (diametri proks./distal.): 10. Distālais diametrs Fr.5.0- Fr.5.2. 11. Proksimālais diametrs ir Fr.2.6 12. Rentgena platīna-irīdija 2 marķieri ir nepieciešami, lai garantētu balona ievietošanas vizualizācijas kontroli. 13. Balonkataram jābūt saderīgam ar 0.035” vadītājstīgas diametru, kā arī ar ievadslūžu Fr.6. | [8 empty] | 13000
195 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai 1) Stenta materiāls: Nitinols 2) Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3) Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4) Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm 5) Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm 6) Stentu diametrs: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. 7) Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. 8) Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 9) Stenta ievades sistēma: 10) ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) 11) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums 12) ● Katetra (shaft) diametrs 3.6F 13) ● Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm 14) Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu 15) Savietojamība ar 4F vadītājkatetru | [6 empty] | 35700
196 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai 1. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 2. Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) 3. Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 4. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 5. Balona diametri: 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm 6. Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm,200mm 7. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 8. Rtg kontrasta marķieri: 2 Rtg kontrastējami marķieri 9. Nominālais spiediens: 6 atm 10. RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm); 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) 11. Katetra pārklājums: hidrofobs, 12. Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums 13. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F 14. Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) 15. Katetru garumi: 90cm un 130cm 16. Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains | [6 empty] | 32000
197 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035" sistēmas- semi compliant tipa 1. Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035” sistēmas – semicompliant tipa OTW. 2. Balonkatetraveids – OTW 3. Balonamateriāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. 4. Savietojams ar 0.035 stīgu. 5. Ātrs inflācijas /deflācijas laiks 6. RBP (rated burst pressure): 15-18atm atkarībā no Ø. 7. Balona diametri 3.00mm - 12,00mm (+/-1mm) 8. Balona garums: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-5mm) 9. Balonkatetra garums 80cm; 110cm; 135cm (+/-10cm). 10. Rentgenamarķieru skaits: 2 11. Savietojams ar 5F-6F vadītājslūžam atkarībā no balona garuma. |  | 27120 | [15 empty] | 7120
198 | Koronārais balonkatetrs ar paklitaksela pārklājumu izlocītu koronāro asisnsvadu restenožu ārstēšanai Precīza ievade - mazs gala diametrs, mazs balona diametrs, vienkārša pāreja bojājumiem Drošs pārklājums - BTHC ar paklitakselu 3µg/mm², biosaderīgs, absorbējoša matrica, vienmērīga medikamentu ievade. Mikro-kristālisks pārklājums nodrošina ideālu asinsvadu fiksāciju drošā audu līmenī. Ātra un droša medikamentu ievade - droša medikamentu pārvadāšana ar BTHC pārklājumu, droša medikamentu fiksācija ar mikro-kristālu matricu, droša medikamentu uzņemšana, pateicoties ātrai iekļūšanai šūnās Izmantojamais garums 138 mm. Proksimālās vārsts izmērs – 1.9F Distālās vārsts izmērs – 2.8F, hidrofīls pārklājums. 3 kārtu balons. 2 marķieru aplikas – iestrādāts platīns/irīdijs. Gala diametrs 0.017“ (0.43 mm). Maks. ieteicamais vadītājstīgas diametrs 0.014“ (0.36 mm). Min. ieteicamais vadītājkatetra diametrs 5 F / 0.056" (1.42 mm). Balona pārklājums – Paklitaksels, deva 3.0 µg/mm². Ievades matrica - butiril-tri-heksila citrāts (BTHC). Pārklātās vietas - balona cilindra un konusveida daļas. Balona garums 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm. Balona diametrs 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Nonimālais spiediens 0.7 Mpa/7 atm. |  |  |  | 33600
199 | Ar balonu izplešams CoCr stents perifēro artēriju stenožu ārstēšanai 1. Stenta materiāls: 2. Stents no CoCr sakausējuma, L-605 3. Stenta pārklājums: 4. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 5. Stenta dizains: 6. Spirālveida 7. Stenta parametri atkarībā no diametra: 8. Diametrs 2.0mm – 3.0mm 9. Stenta sienas biezums: 60 µm 10. Stenta saīsināšanās: - 1.3 % 11. Sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.4 % 12. Stenta stiprība: >1.5 bar 13. Diametrs 3.5mm – 4.0mm 14. Stenta sienas biezums: 80 µm 15. Stenta saīsināšanās: - 1.0 % 16. Sašaurināšanās pēc izplešanas: 3.5 % 17. Stenta stiprība: >1.0 bar 18. Diametrs 4.5mm – 5.0mm 19. Stenta sienas biezums: 120 µm 20. Stenta saīsināšanās: 0 % 21. Sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.8 % 22. Stenta stiprība: >1.1 bar 23. Balona materiāls: 24. SCP (Semi Cristalline Polymer) 25. Stenta ievades sistēma: a. Sistēmas veids: Rx (Rapid Exchange) b. Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals 26. 2 Rtg kontrastējami marķieri 27. Distālā katetra daļa: hidrofīls pārklājums 28. Katetra garums: 140cm 29. Distālās daļas katetra (shaft) diametri: 30. 2.6F (ja balona diametrs ir 2.0mm – 3.5mm) 31. 2.8F (ja balona diametrs ir 4.0mm – 5.0mm) 32. Mazākais ieteicamais vadītājkatētra lielums: 5F 33. Mazākās ieteicamais vadītājslūžu lielums: 4F 34. Savienojamība ar 0.014" vadītājstīgu 35. Proksimālās daļas katetra (shaft) diametrs: 2.0F
39600
200 | Sirolīmu-elutējoša koronārā stenta sistēma izteikti izlocītiem koronāriem asinsvadiem Pilnībā bioloģiski noārdāms polimēru pārklājums, kas satur sirolīmu (rapamicīnu), kontrolētā veidā izdala medikamentus, kas ļauj novērst priekšlaicīgu trombozi un stenta restenozi. Bioloģiski saderīgais PLGA polimērs nodrošina pastāvīgu, kontrolētu un 100% medikamentu izdalīšanu. Samazinātais diametrs veicina palielinātu elastību un ļauj viegli piekļūt sānu atzarojumam. Stenta izgatavots no kobalta-hroma sakausējuma L 605. Atvērtām šūnām un 3 savstarpējiem savienojumiem, 9 kronīši katrā segmentā. Saišu biezums 0.0026“ (65 µm). Saišu platums (galvenajā segmentā) 0.0028“ (72 µm). Saišu platums (savienojumā) 0.0019“ (49 µm). Saīsinājums pēc izplešanās < 2%. Mehāniskā atgrūšanās < 5%. Metāla segums < 13.6%. Matricas biezums 3-5 µm. Medicament/polimērs – Sirolīmus (deva 3,0µg/mm²)/PLGA. Degradācija no 10 līdz 13 nedēļām. Stenta garums 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 18 mm; 23 mm; 28 mm; 33 mm; 38 mm; 43 mm; 48 mm. Stenta diametrs 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Ievades sistēmas izmantojamais garums 138 cm. Vadītājstīgas lūmena garums 27 cm. Balons - patentēts poliamīda savienojums. Distālā vārsts - poliamīds, daudzslāņu caurule, hidrofīls pārklājums. Proksimālā vārsts - nerūsējošs tērauds, PTFE pārklājums. Proksimālās vārsts izmērs 1.9F. Distālās vārsts izmērs 2.5 – 2.9F. Marķieru aplikas – iestrādāts platīns/irīdijs. Gala diametrs 0.017“ (0.43 mm). Maks. ieteicamais vadītājstīgas diametrs 0.014“ (0.36 mm). |  |  |  | 55000 |  |  |  | 27500
201 | Intrakoronāro trombu evakuācijas sistēmas (katetri) svaigiem un mīkstiem trombiem 1) Izmēri: 6F un 7F 2) Aspirācijas lūmena iekšējais, distālais Ø: - 6F izmēram vismaz 0.043” - 7F izmēram vismaz 0.050” 3) Katetera ārējais Ø: - 6F izmēram vismaz 0.068” - 7F izmēram vismaz 0.078” 4) Maksimālais crossing profile: - 6F izmēram vismaz 0.068” - 7F izmēram vismaz 0.078” 5) Pārklājums: silikona 7F un hidrofīls 6F 6) 1-2 mm no distālā gala rtg pozitīvs marķieris 7) Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014” 8) Rx ievades sistēmas veids. 9) 6F kateteram jābut pieejamiem modeļiem ar vai bez stileta nodrošinājuma. 10) Savienojamība ar vadītājkatetriem: - 6F: min. iekšējais diametrs 0.070” - 7F: min. iekšējais diametrs 0.080” 11) Garums: min. 140cm 12) Komplektā ar katru katetru vienā iepakojumā jābūt vismaz 2.gab. atsūcējiem (20ml vai 30ml) 13) Katetra gals: slīpi nogriezts bez sānu atverēm, ne garāks par 2mm. 14) Katetra sienas konstrukcijai jābūt ar pītu uzbūvi, lai nodrošinātos pret tā saliekšanos. 15) Attālums no katetra dist. gala līdz aspirācijas lūmenam ne tālāk par 2.0mm 16) Atraumatisks distālais gals. 17) Komplektā ar katetru katrā iepakojumā jābūt trombu vizualizācijas ierīcei. |  | 190000
202 | Intrakoronāro trombu aspirācijas katetrs garām aspirācijas procedūrām 1. Pieejamie katetra izmēri: 6F un 7F; 2. 6F katetra maksimālais ārējais diametrs 0.067" un minimālais iekšējais diametrs 0.071" (1.8mm); 3. 7F katetra maksimālais ārējais diametrs 0.078" un minimālais iekšējais diametrs 0.081" (2,06mm); 4. Katetra distālais gals - slīpi nogriezts bez sānu atverēm; 5. Aspirācijas katetra komplektā ietvertas sekojošas ierīces: ◦ 2 sieti aspirēto trombu vizualizācijai; ◦ 60ml aspirācijas šļirce; 6. Katetra izmantojamais garums 145cm; 7. 3mm no katetra distālā gala ir platīna - irīdija marķieris vizualizācijai fluoroskopijā; 8. Katetram hidrofils pārklājums 25cm garumā no distālā gala. | [6 empty] | 275000 | [6 empty] | 149000
203 | Proksimālās plūsmas bloķēšanas sistēma 1) Izmantojamā katetra garums – 95 cm 2) Darba kanāla garums – 104.5cm 3) Distālas katetra daļas diametrs – 5F 4) Balonu rentgena marķieru atstatums – 60 mm 5) Darba kanāla iekšējais diametrs – 0.069" (8F sistēmai) un 0.083" (9F sistēmai) 6) Minimālais izmantojamais vadītājkatetrs – 8F 7) Ieteicamais vadītājstīgas diametrs – 0.035" 8) Balona materiāls – compliant elastomērs 9) Balona oklūzijas diapazons - līdz 13 mm (proksimālais balons) - līdz 6 mm (distālais balons) |  | 66528
204 | Aspirācijas katetrs svaigu trombu aspirācijai miokarda infarkta laikā 6F katetrs savienojams ar 6F vadītāj katetri, minimālais iekšējais lūmens - 0.071" 7F katetrs savienojams ar 7F vadītāj katetri, minimālais iekšējais lūmens - 0.081" Kopējais garums - 145.00 cm - Rx garums - 25.00 cm: - Distālās daļas hidrofīlais pārklājums 25 cm garumā - stingrs stilets ar apaļo distālo galu – 126.5 cm Marķieris izvietots 3 mm attāluma no distālā gala - Distālā šhafta diametrs: 1.70 mm - Proksimālā šhafta diametrs: 1.30 mm - Aspirācijas apjoms ( ūdens ): 60ml /45 sec, vai 1.33ml/sek - Minimālais iekšējais diametrs: 6F = 0.041" / 7F = 0.053 Komplekts: - 1 x aspirācijas katetrs 6F vai 7F - 1 x stilets - 1 x aspirācijas šļirce, 60ml - 2 x filtrācijas grozs - 1 x pagarinātājs un one way stopcock | [13 empty] | 99000
205 | Aspirācijas divlūmenu ātras apmaiņas katetrs ar hidrofīlu pārklājumu svaigu un mīkstu trombu evakuācijai no koronāriem un perifērijas asinsvadiem 1. Aspirācijas katetram jābūt „rapid-exchange” ar segmenta garumu 23 cm. 2. Nepieciešams liels aspirācijas katetra lūmens ar esktrakcijas platību (dist./ proks.): 0,78mm2/ 0,95mm2 (F6) un 1,23mm2/ 1,32mm2 (F7). 3. Apaļa un īsa distālā gala garumam jābūt ne vairāk kā 6 mm. 4. Katetra savienojamība ar vadītājkatetriem Fr.6 (iekš. diametrs min.0,070”) un Fr.7 (iekš. diametrs min.0,080”). 5. Katetram jābūt savienojamam ar 0,014” (0,36mm) vadītājstīgu. 6. Vadītājstīgas porta garums ir 230 mm. 7. Katetra izmantojamais garums ir 140 cm. 8. Ārējais katetra diametrs dist./proks.: • Fr.6 - 5.3 Fr. /4.2 Fr. • Fr.7 - 5.9 Fr. /4.8 Fr. 9. Iekšējais katetra diametrs dist./proks.: • Fr.6 - 1.00/1.05 mm • Fr.7 - 1.25/1.30 mm 10. Aspirācijas katetra pieejamība bez/ar stiletu (materiāls – nerūsējošais tērauds). Nepieciešamajam stileta garumam jābūt 143 cm. 11. Katetra distālajai daļai jābūt ar hidrofīlu pārklājumu 40 cm garumā. 12. Katetra rokturim jābūt no nerūsējoša tērauda (SUS 304) ar pītu uzbūvi, lai pasargātu katetru pret saliekšanos. 13. Stipra proksimālā katetra daļa un lokans distālais katetra gals garantē drošības un grūdiena līdzsvarotību. 14. Katetra distālai daļai jāsatur rentgena kontrastējošu marķieri (1 mm garumā) no 4 mm katetra distālā gala. 15. Aspirācijas katetra komplektam jāsatur aspirācijas katetru ar stiletu vai bez stileta, pagarinājuma līniju (25 cm) ar noslēgkrānu, aspirācijas šļirces (30ml), filtra grozi (2 gab.), skalošanas adata vadītājstīgas lūmena skalošanai. | [8 empty] | 150000
206 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Vulcano - Vision Gold ar uzmontētu stentu 1) Savietojams ar Vulcano In-Vision Gold vizualizācijas ierīci un Vulcano Trak-back II atvilcēj ierīci. 2) 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas daļas). 3) Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. 4) Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. 5) Hirofīls pārklājums katetra distālajā galā. 6) Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. 7) Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022”. 8) Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037” (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035” (2.7F) 9) Katetra garums ne mazāks kā 150cm. 10) Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014”. 11) Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057”). 12) Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distāla gala. 13) Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |  |  | 78000
207 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Volcano S5i integrēto ultrasonogrāfijas sistēmu 1. Savietojams ar Volcano IVG3 vizualizācijas ierīci un Volcano Pull-back II atvilcēj ierīci. 2. 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas, rotējošas daļas). 3. Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. 4. Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. 5. Hidrofīls pārklājums katetra distālajā galā. 6. Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. 7. Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022 ''. 8. Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037'' (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035'' (2.7F). 9. Katetra garums ne mazāks kā 150cm. 10. Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014''. 11. Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057''). 12. Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distālā gala. 13. Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |  |  | 78000
208 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalents komplektā ar vilcējierīci (sliedi) online analīzei 1) Katetra veids – monorail 2) Katetra frekvence 40 MHz 3) Katetra distālā gala diametrs (lession entry profile) 2.0F/0.67mm 4) Distālā katetra daļa 2.4Fr/0.80mm 5) Katetra garums: 135cm 6) Izmantojamais vadītājkatetrs 5F (1.67mm) 7) Savietojams ar 0.014”/0.36mm i/k vadītājstīgu 8) Aksiālā izšķirtspēja ne mazāka par 38 mikroniem 9) Šķērsošanas profils 3.15F/1.05mm 10) Hidrofīls pārklājums 11) Garums no katetra gala līdz pārveidotājam ne lielāks par 20 mm, pārveidotāja diametrs 2.6F/0.87mm 12) Katetra proksimālajā daļā marķieri ar 1cm soli 13) Proksimālā katetra daļa 3.0Fr/1.0mm 14) Savietojamība ar Boston Scientific ilab iekārtu " 15)Sterila, vienreizlietojama mehanizēta vilcējiekārtas sliede | [18 empty] | 337200
209 | Kontrasta injektora sistēmas komplekts intrakoronārajām procedūrām Manifolds Injektora manifolds ar integrētu spiediena sensoru; Šļirce Injektora šļirces: 1)kontrastvielas ievades un izvades kanāli ar gaisa burbuļu kontroles mehānismu; 2) paredzēta atkārtotai lietošanai; Kontrolieris injektora kontroles mehānisms ar 54” pagarinātāju; kontrolierī divi palaišanas mehānismi ūdenim un kontrastvielai | [18 empty] | 2689200
210 | Vienreizlietojamo katetru komplekts darbam ar elektroanatomisko navigācijas sistēmu sirds trīsdimensiju kartes izveidošanai, savienojams ar CARTO sistēmuVienreizlietojamo katetru komplekts Komplektā ietilpst: I. Sirds elektrofizioloģiskās kartēšanas un ablācijas katetrs ar irigācijas (dzesēšanas) iespēju 1) Vairāk elektrodu ar atstarpēm 2-5-2mm katetrs 7,5F 2) Garums 115cm, ar izliecamu uzgali, orientējamu, novirzāmu 3,5mm, smaili ar diviem temperatūras devējiem, ar irigācijas kanālu. Nodrošina precizitāti līdz 1 mm. Savienojami ar CARTO sistēmu. II. Ārējās references uzlika Ne-fluoroskopiska katetra uzgaļa atrašanās vietas lokalizēšanas un elektrogrammas iegūšanai tehnoloģijas sastāvdaļa Sastāv no: 1) Sensoriem, kuri iestiprināti pielīmējamā uzlikā, un kura tiek pievienota pie roktura ar iespiestu shēmu. Savienojamas ar CARTO sistēmu. | [11 empty] | 49390
211 | Vienreizlietojamo katetru komplekts darbam arr elektromehānisko trīsdimensiju navigācijas un injekcijas sistēmu transendokardiālām injekcijām savienojams ar NOGA sistēmuDivdimensiju embolizācijas spirāļu sistēma ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu koronāro asinsvadu fistulu embolizācijai Komplektā ietilpst: I. Sirds elektromehāniskās trīsdimensiju navigācijas un diagnostikas katetrs: 1) Vairāk elektrodu ar atstarpēm 1-7-4mm katetrs 7F 2) Garums 115cm, ar izliecamu uzgali, orientējamu, novirzāmu 4mm vai 8mm smaili, kas reģistrē sirds mehāniskās, dinamiskās un elektriskās funkcijas. Nodrošina sirds vizualizāciju un analizē sirds funkcijas miokarda dzīvotspējas noteikšanai. Jānodrošina precizitāte līdz 1 mm. Savienojami ar NOGA sistēmu. II. Katetrs transendokardiālām injekcijām miokardā: 1) Vairāk elektrodu katetrs ar izliecamu uzgali, kas paredzēts, lai injicētu medikamentus miokardā. 2) Injekciju katetra uzgalim jābūt aprīkotam ar izvietojuma sensoru un ievelkamu, dobu 27 gauge sistēmas izmēra adatu mērķtiecīgai bioloģisko aģentu ievadīšanai. Nodrošina precizitāti līdz 1 mm. Savienojami ar NOGA sistēmu. III. Ārējās references uzlika Ne-fluoroskopiska katetra uzgaļa atrašanās vietas lokalizēšanas un elektrogrammas iegūšanai tehnoloģijas sastāvdaļa Sastāv no: Sensoriem, kuri iestiprināti pielīmējamā uzlikā, un kura tiek pievienota pie roktura ar iespiestu shēmu. Savienojamas ar NOGA sistēmu. | [11 empty] | 58480
212 | Embolizācijas neiroradioloģiskās spirāles atdalāmas ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu 1) Vienreizlietojamas, sterilas spirāles ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu. 2) Izgatavotas no platīna. 3) Spirāļu dm sākot ar 0,012”. 4) Savietojamas ar 0,0165 un 0,021 mikrokateriem. 5) Jābūt iespējai izvilkt neizmantoto spirāli caur to pašu ievadsistēmu, atkārtotai ievadīšanai. 6) Cietība: frame, fill, finish (extra soft) modifikācijas 7) Frame spirālēm jābūt no 20 cm līdz 30 cm garumā. 8) Diametram jābūt pieejamam no 6 mm līdz 20 mm. 9) Fill spirālēm jābūt no 1,5 cm līdz 30 cm garumā. 10) Diametram jābūt pieejamam no 2 mm līdz 12 mm. 11) Extra soft modifikācijas spirālēm jābūt pieejamām garumā no 1,5 cm līdz 10 cm. 12) Diametriem jābūt pieejamiem no 2 mm līdz 4 mm | [16 empty] | 12600
213 | Koronārais stents - grafts pārklāts ar perikardu paredzēts koronāro artēriju perforāciju, aneirismu un koronāro šuntu ārstēšanai 1. Trīs indikācijām: SVG, aneirismām un perforācijām, 2. Nerūsējoša tērauda 316L stents no ārpuses pilnīgi pārklāts ar perikardu (vienā kārtā), 3. Perikarda biezums 105 +-5 µm, 4. Pilnīgi piemērots darbam ar 6F vadāmo katetru (guiding-catheter) 5. Stenta garumi: 13, 18, 23 un 27 mm, diametri: 2,5-4,0 mm, 6. Stenta sistēma ļoti elastīga, ļauj izkļūt arī cauri sarežģītiem koronārajiem līkumiem. | [10 empty] | 74530.2
214 | Mikrokatetrs terapeitisko un diagnostisko materiālu ievadīšanai, savietojams ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu 1) Vienlūmena katetrs 2) Ar stīgu lietojams (over-the-wire) 3) Hidrofils ārējais klājums 4) Uzbūve: Korpusa materiāls – Nylon Ārējais slānis ar hidrofīlu klājumu Iekšējais slānis ar PTFE klājumu Katetra vidējais slānis veidots no krusteniska stiepļu pinuma, distāli pāriet uz spirāles pinumu. 5) Katetra kopējais garums – 150cm 6) Dažāda garuma distālais lokanums 5cm, 15cm, 20cm, 45cm. 7) Rūpnieciski veidots distālā gala leņķis 45º, 90º, J vai taisns gals. Komplektācijā jābūt pārveidošanas ierīcei, ja nepieciešams katetra gala izmainīšana. 8) Divi Rtg pozitīvi marķeri distālajā galā 9) Pieejamie katetru izmēri Ārējais diametrs distal/proximal pie iekšējā diametra 2.3F/1.9F 0.0165" 10) Minimāli savietojamais vadītājkatetra ID 0.042" 11) Mikrokatetriem jābūt savietojamiem ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu.
215 | Optiskās koherences tomogrāfijas katetra komplekts, savietojami ar Ilumien Optis un Ilumien iekārtām Komplektā jābūt: 1) Optiskās koherences tomogrāfijas katetrs, izmantojamais garums vismaz 135cm 2) Sterila 3 ml inflācijas šļirce, sterils pārvalks 3) Distālās daļas diametrs 2.7F, proksimālās 3.2F 4) Divi rentgenkontrastējoši marķieri, viens 4mm attālimā no distālā gala, otrs 50mm no optiskās lēcas 5) Savietojamība ar 0.014” vadītājstīgu 3) Savietojami ar Ilumien Optis un Ilumien optiskās koherences tomogrāfijas iekārtām | [18 empty] | 344800
216 | Vadītājkatetri, kas ietver JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas, ar lielāku iekšējo diametru nolūkā nodrošināt labāku ierīču savietojamību procedūras laikā 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar (inovatīvs divu atšķirīgu izmēru stiepļu pinums)dizainu, kas nodrošina optimālu back-up atbalstu ar lielāku katetra iekšējo diematru. Ārējais slānis : Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.058" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.072" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. t.s.Judkins, JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas. | [17 empty] | 37200
217 | Garo vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distālajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 55cm (+/-1cm) 5-9F - 90 cm ( +/-1cm) 5-9F | [17 empty] | 450
218 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts Strukturālo sirds defektu ārstēšanai un šūnu transplantācijai Komplekta sastāvs: 1) 1sterils pārklājs* 240x330 ar 2 atverēm cirkšņa raj.; 2) 1 Cirkulārs pārklājs 90cm diametrā; 3) 1 Cirkulārs pārklājs 150cm diametrā; 4) 1 Ķirurģiskais halāts standarta aizsardzībai XL-L; 5) 1 Ķirurģiskais halāts standarta aizsardzībai L; 6) 1 sterils pārklājs ar lipīgu malu ne mazāks kā 75x50; 7) 1 sterils pārklājs instrumentu galdam ne mazāks kā 150x160cm; 8) 20 marles plāksnītes 10x10cm, 12 kārtas; 9) 2 polipropilēna trauks 250ml; 10) 1 polipropilēna trauks 500ml ar mērvienībām; 11) 1 polipropilēna trauks 28x25x5cm -3150ml; 12) 2 marles dvieļi, izmērs ne mazāks kā 45x45 cm 8 kārtas; 13) 1 zemādas adata 21G 40mm; 14) 3 zemādas adata 22G 40mm; 15) 1 skalpelis Nr. 11 ar asmeņu aizsardzību; 16) 2 šļirce 10ml; 17) 1 šļirce 20ml; 18)1 spēcīgas absorbcijas salvete 40x60cm; *angiogrāfijas pārklājs ar caurspīdīgām malām, izmērs ne mazāks kā 240x330 cm, ar divām atverēm 7x10 cm, materiāls - polietilēna plēve, neaustais, šķidrumu atgrūdošais slānis, paaugstinātas absorbcijas slānis Materiāls: Pārklāji izgatavoti no izturīga, šķidrumu un mikroorganismus pilnīgi necaurlaidīga materiāla. Pārklāju locījums un iepakojums nodrošina aseptisku produkta pielietojumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību.
219 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts koronārajai angiogrāfijai Komplekta sastāvs: 1) 1sterils pārklājs* 230x300 ar 2 atverēm cirkšņa raj. 2) 2 vienreizējas salvetes 3) 1 sterils pārklājs ar lipīgu malu izmērs ne mazāks kā 50x50 4) 1 sterils pārklājs instrumentu galdam izmērs ne mazāks kā 150x140cm 5) 2 dvieļi, izmērs ne mazāks kā 30x24 cm; 6) 1 galda pārklājs, izmērs ne mazāks kā 100x150 cm; 7) 1 absorbējošs dvielis, izmērs ne mazāks kā 56x80 cm; *angiogrāfijas pārklājs ar caurspīdīgām malām, izmērs ne mazāks kā 230x300 cm, ar divām atverēm 7x10 cm, materiāls - polietilēna plēve, neaustais, šķidrumu atgrūdošais slānis, paaugstinātas absorbcijas slānis Materiāls: Pārklāji izgatavoti no izturīga, šķidrumu un mikroorganismus pilnīgi necaurlaidīga materiāla. Pārklāju locījums un iepakojums nodrošina aseptisku produkta pielietojumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību. |  |  |  |  | 262500 | [15 empty] | 153090
220 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts koronārajai angioplastijai Komplekta sastāvs : 1) 1 pārklājs galdam ne mazāks kā 150 x 180 cm 2) 1 sterils angiogrāfijas pārklājs ne mazāks kā 220 x 300 cm ar divām atverēm cirkšņa rajonā 3) 1 sterils pārklājs ar līpošu malu ne mazāks kā 50x 50 cm 4) 1 absorbējošs palags 12-kārtas ne mazāks kā 40 x 60 cm 5) 3 vienreizējās salvetes Angio pārklāja viena daļa ( 70 cm ) ir no caurspīdīgas plēves ( piemērota aparatūrai, kurai ir papildus integrēta lietotāja konsole) , palagā ir 2 pašlīpošas atveres 6x8cm, kas atrodas 75x100cm absorbējoša materiāla laukumā. Materiāls: 3- kārtu materiāls, sastāv no 1 virsējās daļas ,kas nodrošina labu šķidruma absorbciju, veidots kā „apelsīna miza”, kas uzlabo šķidruma uzsūkšanos arī lielos apmēros. 2 Vidējā daļā ir mīksta plēve, kas pasargā pacientu no eksogēnām baktērijām, mitruma necaurlaidīga. 3 Daļa, kas atrodas saskarē ar pacientu ir no tīras celulozes materiāla, tas ir adaptēts pacienta ādas temperatūrai un patīkams saskarē. |  |  | 210000 |  | 179200 | [15 empty] | 103320
221 | Konusveida medikamentu izdaloši koronārie stenti ar sirolimus klājumu nestabiliem bojājumiem 1) Medikamentu izdaloši koronārie stenti(Cobalt Chromium L605) ar sirolimus(1.25 µgm/mm²) klājumu, konusveida konfigurācija, nestabiliem bojājumiem 2) Stratu biezums 65 µm vai 0.0026" 3) Stenta diametri: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75, 3.50-3.00 mm 4) Stenta garumi: 30, 40, 50, 60 mm 5) Rengenmarķieri -2-platinum/iridium 6) Iespējamais max spiediens (Rated Burst Pressure) 14 ATM 7) Lielākās savietojamās vadītājstīgas diametrs: 0.014” 8) Katetra garums: 142 cm; 9) Sistēma savietojama ar 5F vadītājkatetru |  |  | 480000
222 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Halāti (sterili, vienreizēji), visi izmēri -koronārajām angiogrāfijai 1. Halāti izgatavoti no krāsas neausta materiāla. Šķidrumu atgrūdošs, maigs, elpojošs materiāls, kurš ir viegls un ērts nēsājot, nerada statisko elektrību. Mugurdaļā pārklājas, tādējādi ļaujot valkātājam brīvi kustēties un pagriezties. Piedurkņu aproces izgatavotas no poliestera, kurš patīkami pieguļ rokai. *Izmēri: M, L un XL. 2. Halāta locījums un iepakojums nodrošina aseptisku tā pielietojumu. Halāti ir atzīmēti ar izmēra marķējumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību. |  |  | 85200 |  | 71400 | [7 empty] | 98400 | [6 empty] | 77880 | 88800
223 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Halāti (sterili, vienreizēji), visi izmēri -koronārajām angioplastijai Halāti ir no 3-kārtu materiāla, gaisa caurlaidīgi, bet vienlaicīgi nodrošina mitruma necaurlaidību. Kombinējot mikrošķiedras, vidējam slānim piemīt unikāla īpašība - gaisa caurlaidība, bet tai pašā laikā tiek aizturētas asinis, šķidrums un baktērijas. Materiāls ir biezs, kas nodrošina tā ērtu lietošanu un augstu izturību pie garām operācijām. Materiāls : polipropilēns, materiālam zems jēlkokvilnas sastāvs , kas varētu iekļūt pacienta brūcē un izsaukt nelabvēlīgu ķermeņa reakciju. Kvalitātes ziņā atbilst F – 1670 un F – 1671. |  |  | 126000 |  | 82800 | [7 empty] | 127800 | [7 empty] | 107400
224 | Hibrīdoperāciju kardiovaskulārais komplekts TAVI un Hibrīd operācijām 1. Instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm 2. Pārklāji ar pašlīpošu malu 75x75 cm 3. Hybrid kardiovaskulārais pārklājs: • 240/300x450 cm ar incīzijas lauku 60x40 cm un diviem mazākiem incīzijas laukiem 15x27 cm femorālai pieejai • Caurspīdīgas sānu malas aparatūras pārklāšanai • Incīziju lauka plēves labi pielīp un notur šķidrumu • Abos sānos iestrādātas noturīgas, caurspīdīgas instrumentu kabatas, katra ar diviem sadalījumiem • Absorbējošā materiāla daļa visā pacienta garumā • Locījums ar norādēm, kas pieļauj pārklāt pacientu vienai personai • Pārklājs viscaur šķidruma necaurlaidīgs |  |  | 549.8 | [17 empty] | 537.6
225 | Intravaskulārs litotripsijas balonkatetrs 1) Balonkatetrs paredzēts kalcināta šķelšanai koronāros un perifēros asinsvados. 2) Balonā iestrādāti litotripsijas emitētāji. 3) Balona piepūšana ar fizioloģiskās šķidruma un kontrastvielas šķidumu līdz 4 ATM. 4) Balona diametrs no 2.5 mm līdz 4.0 mm. 5) Balona garums 12 mm. 6) Balonkatetra darba garums 138 cm. 7) Saderīgs ar 0.014" vadītājstīgu un 6F ievadslūžu. 8) Savietojams ar slimnīcā esošu intravaskulārās litotripsijas ģeneratoru. | [18 empty] | 272200
226 | Mikrokatetrs sarežģītas anatomijas asinsvadiem pie CTO procedūrām 1) Katetra tips OTW. 2) Katera iekšējais slānis - PTFE, vidusslānis- hibrīda tipa koils, ārējais slānis pārklāts ar ultra plānu polimēra klājumu. 3) Katetra izmērs ne lielāks kā 5F. 4) Saderīgs ar 0.014" ārējā diametra stīgu. 5) Proksimālais katetra profils 2.6F - 2.7F. 6) Distālais katetra profils 2.0F un 2.1F. 7) Distālais katetra darba gals ne lielāks kā 0.0190" 8) Katetrs iekšējais diametrs 0.0170"- 0.0175". 9) Katetra darba gala iekšējais diametrs ne lielāks 0.0157". 10) Katetra distālais gals ar 60 cm hodrofilu pārklājumu. 11) Katetru nepieciešmie darba garumi - 135 cm antegrādai un 150 cm retrokrādai piekļuvei. | [16 empty] | 39000
227 | Aspirācijas katetrs pie akūtām angioplastijām miokarda infarkta laikā 1) Atraumatisks darba gals silva tip. 2) Saderīgs ar 0.035" vadītājstīgu. 3) Kopējais katetra garums 127 cm. 4) Darba garums ne mazāk par 115 cm. 5) Marķieris novietots 4 mm no distālā gala. 6) Komplektā šlirce ar tilpumu 60 ml. | [16 empty] | 79400
228 | Inflācijas ierīce izteikti kalcinēto koronāro asinsvadu angioplastijām Apjoms – 25 ml Manometra Rezolūcija (atm): 2 (līdz 20atm), 5 (līdz 40atm) Materiāls: virsmas: Polycarbonate citas daļas: plastiks un metāls Augstā spiediena Inflācijas ierīce - 55 atm: Volume (ml,cc): 14 ml Manometera Rezolūcija (atm): 1 Materiāls: virsmas - Polycarbonate citas daļas - plastikāts un metāls | [13 empty] | 7200
229 | Spirāļu atbrīvošanas šļirce embolizācijas spirāles sistēmai ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu Speciāla šļirce ar monometru, kas paredžeta hidrauliskai spirāles atvieglošanai no piegādes sistēmas. Ar krāsu monometriem jābūt norādītām funkcijām, ko veic šļirce.
230 | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Polaris funkcionālo parametru mērīšanas ierīci Vadītājstīgas uzbūve: 1) Garums – vismaz 185cm 2) Diametrs – 0,014” 3) Distālais gals ar hidrofīlu pārklājumu un ne mazāk kā 3 cm garu rentgenkontrastējošu galu, proksimālā daļa lāzergriezta ar PTFE pārklājumu. Distālajā daļā divi marķieri, viens 90 cm attālumā no stīgas gala, otrs- 100 cm. 4) Iebūvēts optiskais spiediena sensors 5) Stīgas griezējs, kas nodrošina 1:1 rotāciju | [18 empty] | 107520
231 | Vadītājkatetra pagarinātājs ar divdaļīgu uzbūvi koronārajām angioplastijām 1) Katetra uzbūve: - kopējais garums ne mazāks kā 150 cm - sastāv no 2 daļām: Proksimālā – nerūsējošā tērauda hypotube ar ergonomisku lāpstiņu proksimālajā daļā Distālā – armēts polimērs, vismaz 25cm ar hidrofīlu pārklājumu. 2) Distālā gals – atraumatisks, ne mazāks par 2mm 3) Pieejamie izmēri 6F, 7F, 8F un 6F Long (40cm distālā gala garums) 4) Iekšējais diametrs ne mazāks kā 6F - 0,057” 7F – 0,063” 8F – 0,072” 5) Ārējais diametrs ne lielāks kā 6F - 0,067” 7F – 0,073” 8F – 0,083” 6) Distālā daļa atzīmēta ar RTG marķieriem. 7) Atraumatisks gals 8) pinums 1:1 9) Distālajā galā marķieris | [18 empty] | 89200
232 | Intravasculārais lipīdu sceneris ,kas savienots ar LipiScan Intravasculāro ultraskaņas aparātu 1) Katetra veids – monorail. 2) Katetra frekvence 40 MHz . 3) Katetra darba gala šķērsošanas profils 2,4Fr., Šafta diametrs 3,6F. 4) Katetra garums: 160cm, darba garums 120cm 5) Izmantojamais vadītājkatetris 6F (2mm). 6) Savietojams ar ne mazāku kā 0.014” i/k vadītājstīgu (0,36mm). | [16 empty] | 378000
233 | Pagarināto vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 35cm ( +/- 1cm) 5-9F - 45 cm ( +/-1cm) 5-9F | [17 empty] | 10500
234 | Mehāniski izplešama Aortālā vārstule 1. Vārstule ar vismaz diviem izmēriem: 2. Sākot no 23+/- mm līdz 27 +/-mm diametrā 3. Zema profila transfemorāli ievadāma ierīce, kas paredzēta vārstuļu gredzeniem no 20mm līdz 27mm. 4. Rāmis veidots no nitenola pinuma un ir mehāniski izplešama, lai vārstule būtu pilnībā repozicionējama un maināma pēc sava novietojuma pat pēc pilnīgas vārstules atvēršanas 5. Vārstules lapiņas veidotas no vēršaperikarda 6. Sistēma paplidināta ar izolējošu materiālu regurgitācijas profilaksei. | [18 empty] | 1351980
235 | Intravazālās termoregulācijas katetera komplekts Intravazālās termoregulacijas katetera komplekts, kura sastāvā ietilpst iekārtas daļa (sākuma komplekts) un pacienta kateters. Komplektam jābūt savietojamam ar termoregulācijas iekārtu ALSISUS Thermogard XP™. Siltumapmaiņas katetrs Icy® vai analogs, ir sterils, vienreiz lietojams lokanais katetrs , kas paredzēts ievietošanai no augšstilba vēnas ievadīšanas punkta. Katetram Icy® ir jābūt savietojamamar vienreizējas lietošanas Alsius Thermogard XP™ sākuma komplektam 1. Iekārtas daļa (sākuma koplekts), sterila 2. Temperatūras maiņas spirāle, nerūsējoša tērauda 3. Rullīšu sūkņa daļa 4. Sistēmas uzpildīšanas tvertne (Priming volume) 200 ml 5. Luer tipa savienotājsistēma ar pacienta kateteru 6. Cirkulējošā šķidruma līmeņa kontroles un trauksmes sistēma 7. Pacienta kateters (komplekts), sterils 8. Siltumapmaiņas balonu skaits - ne mazāk kā 3 9. Infūzijas ievadīšanas lumenu skaits- ne mazāk kā 3, Luer tipa savienotāji 10. Ievadīšanas vieta - V. Femoralis 11. Ārējais katetera diametrs ne mazāksa kā 9.3F 12. Katetera garums ne mazāks kā 38 cm 13. Plūsmas ātrums kateterā: 14. Distālajā daļā ne mazāk kā 1900 ml/st. 15. Proksimālajā daļā ne mazāk kā 1300 ml/st. 16. Mediālajā daļā ne mazāk kā 1000 ml/st. 17. Katetera materiāls-rentgenjūtīgs poliuretaāns ar Duraflo pārklājumu 18. Vadošā caurulīte (3.6 mm x 1.0 mm) 19. Asinsvadu paplašinātājs (3.6mm x 0.1mm) 20. 5.0 ml šļirce 21. Ķirurģiskā salvete-pārklājs, sterila 22. Adata (0.7mm x 38mm) 23. Adata (1.3mm x 70mm) | 284400
236 | Ar medikamentu pārklāts dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stentu restenožu ārstēšanai Balons pārklāts ar zālēm Paclitaxel . Zāļu deva uz balona virsmas 2,0 μg uz mm2. 1) Balona materiāls - Semi-compliant tipa 2) Balonkatetra veids – monorail 3) Nominālais spiediens 6atm 4) RBP(rated burst pressure): 14atm (diametriem no 2.00-3.25mm) un 12atm (diametriem no 3.50-4.00mm) 5) Balona diametri 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm. 6) Balona garums 12mm, 15mm, 20mm, 30mm 7) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017"/0.43mm 8) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem (Bi-segment iekšējais lūmens), kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 9) Katetra iekšējais diametrs 0.056"/1.42mm 10) Katetra ārējais diametrs 0.0656"/1.67mm 11) Balonkatetra garums 144 cm 12) Hidrofils pārklājums katetra korpusam, hidrofobs zāļu nesējs balonam 13) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 14) Savietojamība ar 5F vadītājkatetru 15) Platīna-irīdija rentgena marķieru skaits: 2 | [18 empty] | 454200
237 | Pašizpletošais koronārais metāla stents pildīts ar zālēm ar pašapozicionējošu ievades sistēmu 1) Pašapozicionējoša ievades sistēma. 2) Stenta platforma- Nitinola (niķeļa un titāna) sakausējuma 3) Stents pārklāts polisulfona polimēru, kas izdala Paklitakselu. 4) Stenta diametrs: 2.5-3.0mm, 3.0-3.5mm, 3.5-4.5mm. 5) Stenta garums: 17mm, 22mm,27mm. 6) Stenta ievades sistēmas veids: Rapid exchange 7) Saderīgs ar 6F vadītājkatetru. 8) Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014”. | [13 empty] | 35000
238 | Zema profila mikro dilatācijas katetrs šauru koronāro asinsvadu dilatācijai 1) Proksimālā daļa – mikrokatetrs ar spirālveida pinuma uzbūvi 2) Spirālveida pinums katetra 3) Balona diametrs 1,2 mm 4) Balona garums 12mm 5) RBP 14 ATM 6) Lesion entry profile 0.17” 7) Crossing profile 0.24” 8) Katetra garums 150 cm 9) Balona materiāls - Semi-compliant tipa 10) Balonkatetra veids – OTW 11) Hidrofils pārklājums katetra korpusam | [18 empty] | 37850
239 | Ievadslūža endovaskulāro katetru, aortas vārstuļu un stent-graftu implantēšanas procedūrām 1) Nepieciešamie ievadslūžas izmēri ID: 16F un 18F 2) Ievadslūžas nepieciešamie garumi: 20, 30 un 35cm. 3) Attiecīgie dilatatoru garumi: 25, 35 un 40cm. 4) Saderīga ar stīgu max.0.038”. 5) Uz dilatatora roktura skaidri izlasāma uzdruka ar ievadslūžas un stīgas izmēru. 6) Ievadslūžā iestrādāts hemostāzes vārstulis. 7) Izmērs kodēts ar krāsu. 8) Hidrofīls pārklājums. 9) Dziļuma marķieri visā ievadslūžas garumā. | [16 empty] | 18720
240 | Stent- grafta sistēma koronārajām un perifērajām procedūrām 1) Grafta materiāls: mikro-poraina ePTFE caurule. 2) Stenta materiāls: CoCr (L605). 3) Stent-grafta dizains: viena slāņa stents. 4) Nominālie koronārā stent-grafta diametri: 5) 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00mm. 6) Koronārā stent-grafta šūnas dimensijas (platumsxbiezums): 7) 0.07x0.08mm (2.50mm-3.50mm diametra stentiem), 8) 0.08x0.09mm (4.0mm diametra stentiem), 9) 0.07x0.08mm (4.50mm un 5.00mm diametra stentiem). 10) Koronāro stent-graftu nominālie garumi : 8.0mm, 12mm, 16mm, 18mm, 21mm, 24mm. 11) Sistēma saderīga ar 5F vadītājkatetru. 12) Sisitēma saderīga ar vadītājstīgu 0.014”. 13) Šafta izmērs: 2.7F distāli un 1.9F proksimāli (D 2.5-4.0mm stentiem), 14) 3.2F distāli un 1.9F proksimāli (D 4.5-5.0mm stentiem) 15) Nominālais spieciens: 11ATM (2.5-4.0mm diametra baloniem) 10 ATM (4.5-5.0mm diametra baloniem. 16) Eksplozijas spiediens: 16ATM (2.5-4.0mm diametra baloniem) 14 ATM (4.5-5.0mm diametra baloniem). 17) Perifērā stenta-grafta nominālie garumi: 18mm, 22mm,23mm, 27mm, 28mm, 37mm, 38mm, 57mm, 58mm. 18) Perifērā stent-grafta nominālie diametri: 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. 19) Šafta izmērs 5F. 20) Sistēma saderīga ar 6F, 7F ievadslūžu. 21) Sistēma saderīga ar stīgu 0.035 22) Sistēmas nepieciešamie darba garumi: 75cm un 120cm. 23) Perifērā stent-grafta šūnas dimensijas (platumsxbiezums): 24) 0.135x0.145mm (5.0-6.0mm diametra stentiem), 25) 0.145x0.145mm (7.0 -8.0mm diametra stentiem), 26) 0.165x0.145mm (9.0 – 10.0mm diametra stentiem). 27) Nominālais spiediens 9bar (5.0-7.0mm diametra baloniem), 8bar (8.0-10.0mm diametra baloniem) 28) Eksplozijas spiediens: 13bar (5.0-7.0mm diametra baloniem), 12bar (8.0-10.0mm diametra baloniem. 29) Balons ar platīna/irīdija marķieri. | [16 empty] | 82800
241 | Akūtu, subakūtu un hronisku arteriālu oklūziju mehāniskās trombektomijas katetru komplekti 1) Katetra galva un rotors izgatavots no medicīniskā tērauda. 2) Katetra korpuss daudzslāņu: iekšējais slānis poliamīds/PTFE, vidējais slānis medicīniskā tērauda koils, ārējais slānis Pebax. 3) Nepieciešamie katetru izmēri: 6F, 8F, 10F. 4) Nepieciešamie katetru garumi: 85cm, 110cm, 135cm. 5) Komplektā vadītājstīga 0.018” vai 0.025”. 6) Vadītājstīgas materiāls: Nitinols, stīgas gals – ar zeltu pārklāts volframs. 7) Vadītājstīgas gala konfigurācija – liekta, ar 40mm vai 60mm fleksiblu galu un 9.5-8.5 cm garu hidrofilu pārklājumu. 8) Vadītājstīgas garumi: 220cm, 270cm, 320cm. 9) Katetri savienojami ar slimnīcā esošo StraubMedical spēka ierīci. | [16 empty] | 80000
242 | Mikrokatetrs CTO procedūrām 1) Retrogrādās un antegrādās tehnikas vadītājkatetrs CTO procedūrām. 2) Mikrokatetrs saderīgs ar stīgām 0.014”. 3) Katetra iespējamie darba garumi 135 cm +/- 1cm un 155 cm +/-1cm. 4) Proksimālais katetra ārējais diametrs 2.6F. 5) Distālais katera ārējais diametrs 2.3F. 6) Distālā gala garumi ne mazāk kā 3 cm vai 6 cm. 7) Hidrofils pārklājums distāli ne mazāk kā 25 cm vai 60cm. 8) Izejas marķieri 2 gabali RTG vizualizējami pie 95cm un 105cm. 9) Atraumatisks darba gals – RTG vizualizējams. 10) Stīgas rotētājs. 11) Ierīces materiāls: 12) Darba gals – ar volframu piepildīts PTE. 13) Distālais šafts – PEBA. 14) Vadītājstīga – SST 304V. 15) Rokturis – PEBA. 16) Iekšējā lūmena pārklājums – MDX. 17) Ārējās virsmas pārklājums – Ndurance. 18) Stīgas rotētājs – Polikarbonāts. | [16 empty] | 35200
243 | Dubultlūmena vadītājkatetrs 1) Divu lūmenu vadītājkatetrs. 2) Saderīgs ar vadītājkatetru 5F. 3) Darba garums 135cm +/- 1cm. 4) Distālajā daļā hidrofīls pārklājums. 5) Saderīgs ar stīgu Rx 0.014”. 6) Stīgas saderība OTW 0.014”. 7) 1 dziļuma marķieris - RTG kontrastējams. 8) Atraumatisks, fleksibls darba gals ar RTG vizualizējamu nemetālisku marķieri. 9) Stīgas rotētājs. 10) Ierīces materiāls: 11) Darba gals – ar volframu piepildīts PTE. 12) Distālais šafts – PEBA. 13) Vadītājstīga – SST 304V. 14) Rokturis – PEBA. 15) Iekšējā lūmena pārklājums – MDX. 16) Ārējās virsmas pārklājums – Ndurance. 17) Stīgas rotētājs – Polikarbonāts. | [16 empty] | 31200
244 | RX vadītājkatetrs ar pagarinājumu 1) Saderīgs ar vadītājkatetru ID 5F, 6F, 7F, 8F. 2) Katetra ID 0.041”, 0.056”, 0.062”, 0.071”. 3) Darba garums 150 cm +/- 1cm. 4) RX garums ne mazāk kā 25 cm. 5) 2 izejas marķieri RTG vizualizējami pie 95cm un 105cm. 6) Atraumatisks darba gals – RTG vizualizējams. 7) Ierīces materiāls: 8) Darba gals – ar volframu piepildīts TPE. 9) Distālais šafts – PEBA, SST 304V. 10) Vadītājstīga – SST 304V. 11) Rokturis – PEBA. 12) Vadītājkatetra pārklājums – MDX. | [16 empty] | 58800
245 | Vadītājstīga transluminālās aortālās vārstules implantēšanai 1) Vismaz trīs stīgas gala izliekuma konfigurācijas 2) Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 3) Distālā stīgas gala uzbūve: vītnes veida vijums 4) Stīgas proksimālās daļas izmērs 0.026” (0.65mm) 5) Stīgas distālās daļas izmērs 0.007” (0.175mm) 6) Stīgas garums ne īsāks par 275 cm | [18 empty] | 84000
246 | Slūžas komplekts transluminālās aortālās vārstules implantēšanai Slūžas komplekta raksturojums: 1) Komplekts ietver dilatatoru un lokanu slūžu ar pārliekšanās rezistenci un vieglu pāreju uz vadītājstīgu. 2) Slūžas garums – vismaz 30 cm, dilatatora – 47 cm 3) Savietojamība ar 0.035” (0.89mm) vadītājstīgu 4) Diametrs – 5) Atraumatisks distālais gals ar silikona pārklājumu un rentgenkontrastējamu marķieri, proksimālais – ar hidrofīlu pārklājumu 6) Vismaz divas izmēru variācijas | [18 empty] | 81120
247 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām, Iedzimto un iegūto sirdskaišu procedūrām Caurspīdīgs Y konektors ar 0,120” (9F) iekšējo lūmeni; silikona gredzens, kas slēdz ieeju , fiksācija pieskrūvējot ārējo gredzenu; savienojums ar katetru luer-lock 2.Trulā adata metāla vai plastikāta; 3.Stīgas griezējs | [13 empty] | 86400 |  |  |  |  | 123520
248 | Eksternalizācijas vadītājstīga 1) Garums 350 cm. 2) Diametrs 0.013". 3) Stīga izgatavota no nitinola un darba gals 5 cm garumā no volframa kolila ar zelta pārklājumu. | [16 empty] | 33000
249 | Pagarinātāj vadītājkatetrs Katetra dizains: Katers ar spirālveida apvalku, kas nodrošina lokanību un novērš mezglu veidošanos. 17 cm garš Half-pipe dizains (15cm at 170° & 2cm at 200°). Nerūsējošā tērauda vadītājstīga ar RTG izejas marķieriem. Nepieciešamie katetrs diameteri: 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F 5.slāņu kompozīta materiāla šafts | [16 empty] | 47400
250 | Mikrokatetrs Hronisku Totālu oklūziju procedūrām Divvirzienu divslāņu koila tehnoloģija. Distālajā galā hidrofīls pārklājums 60 cm garumā. 1:1 rotēcija pulskteņa rādītāja virzienā. Mīksts , atraumatisks gals RTG vizualizējams. Mīksts ārējais spirālveida koils izgatavots no neilona. Katetra gals pārklāts ar zelta pārklājumu un mīkstu neilona koilu. PTFE ieliktnis stīgas lūmenam - berzes mazināšanai. Dubult lūmena pieejas katetrs, RX-OTW, proksimālā lūmena izeja 12 mm no gala. Mikrokaters RX/OTW ar vai bez liektām gala modifikācijām. | [16 empty] | 94200
251 | Hemostatiskais vārsts Koronāro Angioplastiju procedūrām Hemostātiskais vārsts ar zvaizgnes formas blīvi. Iekšējais lūmens 8F. Spiediena izturība ne mazāk kā 600 psi. Pieejami divi vārsta veidi- "Click Open, Click Close" un "No Click". Rotolock savienošanas sistēma. | [16 empty] | 25000
252 | Medikamentu sirolimus izdaloši biorezorbējoši magnija koronārie stenti ar biorezorbējoša polimēra pārklājumu Elektropulēts magnija sakausējuma stents; 1. Stents klāts ar biorezorbējošu polimēru, kas kontrolē sirolimus izdali; 2. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 3. Atvērta stenta diametrs milimetros 3.00mm, 3,50mm; 4. Nominālais stenta garums 15mm, 20mm, 25mm; Stenta ievades sistēma: Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange Savienojamība – minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0,014 | [6 empty] | 426300
253 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai 1) Vadītājstīgas uzbūve Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds Vadītājstīgas spirāles materiāli: 2) Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 3) Distālā rentgenkontrastējamā daļa: pallādijs (26 mm garumā) 4) Vadītājstīgas pārklājumi: 5) Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE; 6) Distālā daļa: 30 cm hidrofils pārklājums; 7) Pieejamas standarta un ES (Extra support) vadītājstīgas; 8) Ārējais vadītājstīgas diametrs nav lielāks kā 0.014"; 9) Vadītājstīgas garumi 190cm vai 300 cm; 10) Proksimālo marķieru novietojums: Brahiālā: 92cm; Femorālā: 102cm; | [6 empty] | 6840
254 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai 1. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 2. Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. 3. Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 4. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 5. Balona diametri: 6. 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm 7. Balonu garumi: 8. 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm 9. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 10. 2 Rtg kontrastējami marķieri 11. Nominālais spiediens: 7 atm 12. RBP(Rated burst pressure): 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) 13. Katetra pārklājums: hidrofobs, 14. Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums 15. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) 16. Katetru garumi: 80cm un 130cm | [6 empty] | 16960
255 | Augsta spiediena balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai 1. Balona materiāls: Neilons/Pebax 2. Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. 3. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 4. Balona diametri: 5. 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm 6. Balonu garumi: 7. 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm 8. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 9. 2 Rtg kontrastējami marķieri 10. Nominālais spiediens: 14 atm (ja balona diametrs 3.0-8.0 mm); 12 atm (ja balona diametrs 9.0-12.0 mm) 11. RBP(Rated burst pressure): līdz 27 atm 12. Vadītājstīgas lumens: 0.035” 13. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 6F (ja balona diametrs 3.0 – 8.0 mm) 7F (ja balona diametrs 9.0 - 12.0 mm) 14. Katetru garumi: 40 cm un 75 cm | [6 empty] | 33000
256 | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai Stenta materiāls: Nitinols 1) Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 2) Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 3) Stenta sienas biezums(strut thickness): 155 µm 4) Stenta sienas režģa platums (struth width): 80 µm 5) Stenta saīsināšanās: < 2% 6) Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 7) Stenta ievades sistēma: 8) Sistēmas veids: OTW (over the wire) 9) Sistēmai hidrofobs pārklājums 10) Katetra (shaft) diametrs 3.6F 11) Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals 12) 2 Rtg kontrastējami marķieri 13) Drošības sistēma (Anti-jump system) precīzai stenta pozicionēšanai 14) Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm 15) Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu 16) Savietojamība ar 4F vadītājkatetru 17) Stenta diametri: 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm. 18) Stenta garums: 20mm, 30mm; 40mm, 60mm, 80mm. | [6 empty] | 80500
257 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai 1.Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analoga medikamentu 2.Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā 3.Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 4.Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) 5.Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 6.Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 7.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 8.Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. 9.Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 10.2 Rtg kontrastējami marķieri 11.Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) 12.Katetra pārklājums: hidrofobs, 13.Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums 14.Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F 15.Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) 16.Katetru garumi: 90cm un 130cm 17.Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains 18.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 19.Balonu garums: 40 mm 20.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 21.Balonu garums: 80 mm 22.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 23.Balonu garums: 120 mm | [6 empty] | 139000
258 | Mininimāli invazīvs mitrālā vārstuļa hordu rekonstrukcijas komplekts 1) Ierīce paredzēta mitrālā vārstuļa prolapsa ārstēšanai ar transapikālu pieeju bez mākslīgās asinsrites; 2) Ierīces distālajā galā ir spailes vārstuļa lapiņas satveršanai; 3) Ierīcei ir aprīkota ar 4 fibrooptiskajiem kanāliem, kas noraida atbilstošu gaismas signālu uz monitoru, kad vārstuļa lapiņa ar spailēm ir pareizi sarverta; 4) Ierīces komplektā ir jābūt īpašai adatai, kas ļauj šuvi izvērt caur vārstuļa lapiņu. |  | 420000
259 | Stents ar pašpaplašināšanas funkciju, lielu elastību un radiālo spēku sarežģītas anatomijas perifēro asinsvadu stentēšanai 1) Ergonomiska vairāku šķērsgriezumu ievadīšanas sistēma, kas nodrošina precīzu stenta izvēršanu 2) Dizains - 6 pāri super elastīgi nitinola vadi, savijies spirālveidīgs dizains ar slēgta režģa veida ģeometriju 3) Savietojams ar 0,014"- 0,018" stīgu 4) Ievades vārti: 6Fr 5) Ievadīšanas sistēmas garums: 80 un 120cm 6) Stenta diametrs: 4 - 8mm 7) Stenta garums: 40 - 200mm 8) Var lietot bilārai stentēšanai |  |  | 103200
260 | Ar paklitakselu piesūcināts drug- eluting PTCA koronāro asinsvadu dilatācijas balonkatetrs ar organiskas izcelsmes pārklājumu 1) Katetra ievades sistēma: Rx (Rapid Exchange) 2) Balona pārklājums: organiskas izcelsmes drug-eluting pārklājums, piesūcināts ar paklitakselu koncentrācijā 3µg/mm² 3) Medikamenta izdalīšanās laiks: ≤60sek. 4) Pieejamie balonu Ø: 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00mm 5) Piejamie balonu garumi: 14; 20; 30; 40mm 6) Balona materiāls: semicompliant 7) Katetera garums: min. 145cm 8) Derīguma laiks pēc izgatavošanas: vismaz 3 gadi 9) Izmantojams ar vismaz 5F vadītājkateteru 10) Izmantojams ar vadītājstīgu 0.014“ 11) Nominālais spiediens: ≤7atm 12) Maksimālais spiediens: ≤15atm 13) Divi radiopozitīvi marķieri. |  | 79920
261 | Aortas koartācijas stenti I. Stentu materiāls: Platīna un irīdija sakausējuma stieple 0,013 zollu diametrā ar 24 karātu zelta pārklājumu sametināšanas vietā. Oklūdera izmēri: 16/ 22/ 28/ 24/ 39/ 45mm. Forma: Stents sastāv no dažādiem riņķiem atkarībā no pieprasītā garuma. Katrs riņķis sastāv no astoņām Z-veida stiepļu cilpām. Riņķi ir savienoti ar lāzera metināšanu un pārklāti ar 24K zeltu. Jābūt iespēja paplašināt diametru no 12mm līdz 24mm. Stentam jābūt pielietojamam gadījumā, ja aortas stenoze ir vairāk nekā 20%. II. Aortas koartācijas stenti ar pārklājumu Oklūdera materiāls: Platīna un irīdija sakausējuma stieple 0,013 zollu diametrā ar 24k zelta pārklājumu savienojuma vietā. Pārklāts ar izstiepjamo PTFE. Oklūdera izmēri: 16/ 22/ 28/ 24/ 39/ 45mm. Forma: Stents sastāv no dažādiem riņķiem atkarībā no nepieciešama garuma. Katrs riņķis sastāv no astoņām Z-veida stiepļu cilpām. Riņķi ir savienoti ar lāzera metināšanu un pārklāti ar zeltu. Šī konstrukcija dod iespēju paplašināt diametru no 8mm līdz 24mm. | [14 empty] | 65820
262 | Sterili, neoprena, nepūderēti ķirurģiskie cimdi Pamatmateriāls – Neoprēns. Cimdi trīsslāņu materiāla: ārējais slānis – Neoprēns, vidējais slānis – neoprēna un nitrila savienojums (cimdu izturības palielināšanai), iekšējais slānis – nitrils. Iekšējais sānis pārklāts ar CPC (Cetilpiridīna hlorīdu) Darvan L un silikonu, ērtākai uzvilkšanai. Nesatur dabisko lateksu vai citus tā komponentus. Cimdu blīvums: pirksta galos: ne mazāks kā 0,17mm plaukstas daļā: ne mazāks kā 0,14mm aproces daļā: ne mazāks kā 0,14mm Cimdu garums, ne mazāks kā 305mm. Cimdu krāsa – gaiši brūna. Cimdu forma anatomiski veidota. Manšete rievota, speciāli veidota lai darba procesā nenorullētos. Vīrusu caurlaidība: Pārbaude veikta un izturēta, pēc ASTM F 1671 Dūrienu izturība (pēc EN 455 AQL 1.5) ne mazāka par 0,65AQL(Aceptable Quality Level). Izstiepšana ar spēku pirms paātrinātās novecošanas (pēc ASTM D3577 650%): ne mazāks par 924 - 963% Ķīmiskā pretestība: Cimdi ir izturīgi pret izplatītākajām ķimikālijām un ķīmijterapijas sastāvdaļām, kas ir novērtēts saskaņā ar EN 374-3. Atbilst Medicīnas ierīču Direktīvas 93/42/EEC prasībām, CE marķējums. Saskaņā ar ES standartiem EN455-1, -2, -3 un -4. Izmēri: 5,5 – 9,0 Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Pievienot ražotāja Tehnisko datu lapu (TDS) |  |  | 35760
263 | Higiēnas sistēmas Superabsorbenta pulveris 1. I klases medicīnas ierīce, atbilstība EK direktīvas 93/42/EEC un EK direktīvas 2007/47/EC prasībām 2. Pulverveida superbsorbents uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, daļiņu izmērs < 220µ, gelifikācijas process 30 sekundēs 3. Gatavs lietošanai, iepakojumos pa 200g, 400g un 1000g 4. Derīguma termiņš no ražošanas ne mazāk kā 5 gadi PAD® Šībera pārvalks 1. I klases medicīnas ierīce, atbilstība EK direktīvas 93/42/EEC un EK direktīvas 2007/47/EC prasībām 2. Vienreiz lietojams higiēnas maisiņš – šībera pārvalks, gatavs lietošanai, no balta polietilēna ar atloku un abpusēji līmējošām malām drošai maisiņa augšējās daļas noslēgšanai pēc lietošanas. 3. Maisiņš pildīts ar pulverveida superbsorbentu uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, daļiņu izmērs < 220µ, kas noslēgts ūdenī šķīstošā apvalkā, gelifikācijas process 30 sekundēs 4. Vēlamais izmērs 600mm x 500 mm 5. Derīguma termiņš no ražošanas ne mazāk kā 5 gadi PP® Urīna savākšanas sistēma I klases medicīnas ierīce, atbilstība EK direktīvas 93/42/EEC un EK direktīvas 2007/47/EC prasībām 1. Vienreiz lietojams higiēnas maisiņš urīna savākšanai, gatavs lietošanai, no zaļa polietilēna ar atloku un abpusēji līmējošām malām drošai maisiņa augšējās daļas noslēgšanai pēc lietošanas. 2. Maisiņš pildīts ar pulverveida superbsorbentu uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, daļiņu izmērs < 220µ, kas noslēgts ūdenī šķīstošā apvalkā, gelifikācijas process 30 sekundēs 3. Vēlamais izmērs 160mm x 380 mm 4. Derīguma termiņš no ražošanas ne mazāk kā 5 gadi RIG® Atvemto masu savākšanas sistēma 1. I klases medicīnas ierīce, atbilstība EK direktīvas 93/42/EEC un EK direktīvas 2007/47/EC prasībām 2. Vienreiz lietojams higiēnas maisiņš atvemto masu savākšanai, gatavs lietošanai, no zila polietilēna ar atloku un abpusēji līmējošām malām drošai maisiņa augšējās daļas noslēgšanai pēc lietošanas. 3. Maisiņš pildīts ar pulverveida superbsorbentu uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, daļiņu izmērs < 220µ, kas noslēgts ūdenī šķīstošā apvalkā, gelifikācijas process 30 sekundēs 4. Vēlamais izmērs 250mm x 250 mm 5. Derīguma termiņš no ražošanas ne mazāk kā 5 gadi Superabsorbenta pulveris ūdenī šķīstoša apvalkā 1. I klases medicīnas ierīce, atbilstība EK direktīvas 93/42/EEC un EK direktīvas 2007/47/EC prasībām 2. Pulverveida superbsorbents uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, daļiņu izmērs < 220µ, kas noslēgts ūdenī šķīstošā apvalkā, gelifikācijas process 30 sekundēs 3. Gatavs lietošanai, iepakojumos pa 5g, 10g, 15g un 50g. 4. Derīguma termiņš no ražošanas ne mazāk kā 5 gadi
264 | Dubultlūmena vadītājkatetrs antegrādai un retrogrādai koronāro asinsvadu bojājumu šķērsošanai 1) Divkārš nerūsējošā tērauda korpuss gals (Tip) 2) Mīkst 4,0mm konusveida 3) Izmantojamais garums - 145cm 4) Vadītāja proksimālās daļas ārējais diametrs - 1,05mm (3,2Fr) 5) Vadītāja distālās daļas ārējais diametrs - 0,84mm/1,08mm (2,5Fr/3,3Fr) 6) Vadītāja ārējais diametrs distālajā galā (Tip) - 0,50mm (1,5Fr) 7) Vadītāja iekšējais diametrs - 0,40mm(0,016inch) galas (Tip) un korpusam 0,43mm(0,017inch) 8) Hidrofīlā pārklājuma garums - 38cm 9) Vadītājstīgas izejas atvere 200mm no distālā gala(Tip) | [9 empty] | 86500
265 | Vienreizēji radiācijas aizsardzības pārklāji 1) Dažādu izmēru aizsarg pārklāji, kas aizsargā medicīnas personālu no izkliedētā rentgena starojuma; 2) Vienreizlietojami un iepakoti sterilā iepakojumā; 3) Satur Bismutu un antimoniju, Nesatur svinu un wolframu; 4) Ar 0,25 mm Pb ekvivalentu pie 90 kVp RTG aparāta jaudas, vienā slānī; 5) Radiācijas aizsaregpārklāji absorbē radioaktīvo starojumu līdz 98%; 6) Iekļauta divpusēja pielīpoša lente 7) Pārklāji absorbē izkliedes starojumu un nodot to siltumā, kas izdalās gaisā. 8) Pārklāji nekļūst radioaktīvi, ir vienreizējas lietošanas unvar droši tikt likvidēti, jo ir videi draudzīgi. 9) Jābūt pieejamām sekojošām modifikācijām: Perifērais pārklājs ar absorbentu , izmērs 11”x34”, Invazīvo procedūru pārklājs ar absorbentu , izmērs 14x16cm, Femorālais pārklājs w/absorbent , izmērs 14,5" x 16,5", Jugulārais /TIPS pārklājs w/absorbent 12" x 16", Fenestētie radiālie pārklāji w/absorbent, 14”x16”, Galvas protekcijas ķirurģiskās cepures (unisex), Vairogdziedzera pārklājs ar maināmu pārklājumu, vairogdziedzera pārklāju maināmie pārklājumi |  |  | 95000 | [13 empty] | 49000
266 | Intravaskulārās ultraskaņas katetru sliede Sterila, vienreizlietojama mehanizēta vilcējiekārtas sliede savietojama ar Boston Scientific iLab vilcējiekārtu | [18 empty] | 38760
267 | Sterili pārvalki pie griestiem fiksējamai radiācijas aizsardzības sistēmai Sterilajiem pārvalkiem jābūt paredzētiem izmantošanai ar pie griestiem fiksējamo radiācijas aizsardzības sistēmu. | [6 empty] | 174750
268 | Balonmikrokatetrs pozīciju saglabāšanai hroniskām totālām oklūzijām 1) Non-compliant balona izmērs 10 mm; 2) Balons nodrošina 0.014” stīgas pozīcijas noturēšanu 6-8F vadītājkatetros; 3) Zema profila šafts 2F diametrā; 4) Nominālais spiediens 12 ATM; 5) RBP (Rated Burst Pressure) 20 ATM; 6) Jābūt savietojamam gan ar 90 cm, gan 100 cm vadītājkatetriem; Jābūt 2 izmēru rentgenkontrastējošiem marķieriem. | [18 empty] | 26800
269 | Tērauda vadītajstīga īpaši izlocītiem asinsvadiem Vadītājstīgas uzbūve: 1) Iekšējā un ārējā stīga: - iekšējā stīga - nerūsējošā tērauda serde - ārējā stīga - spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu 2) Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem 3) Vadītājstīgas nominālie diametri: 0.035” 4) Vadītājstīgas gals - no volframa izgatavots atsperīgs spirāles tipa gals pārklāts ar zeltu 5) Vadītājstīgas gala dizains: - J - tipa gals, 15cm garš - C - forma, 10cm garš 6) Iespējama J gala manuāla formēšana 7) Vadītājstīgu nominālie garumi: 185cm; 300cm (+/- 10cm) | [18 empty] | 8600
270 | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija balons Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija baloni Oriģināli savietojamiem ar “Datascope” intraaortālās kontrapulsācijas aparātu un aprīkotiem ar augstspiediena blīvi | [18 empty] | 23600
271 | Dažādu modifikāciju diagnostiskie kardioloģiskie katetri Katetra sienas uzbūve : trīsslāņu 1)Vidējais slānis - katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda dubultu stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā. 2)Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos 3)Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumātiskam. 4)Katetra iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.047"(5F) un 0.056(6F) 5)Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina optimālu katetrizāciju pie dažādām asinsvadu konfigurācijām, t.s. Angled PIG 1450 , Angled PIG 1550 , KIMNY , Multipurpose curve konfigurācijas 6)Savietojami ar 0,035” vai 0,038” vadītājstīgu. 7)Katetra garumi : 100cm; 125cm | [18 empty] | 105000
272 | Sīkais instrumentārijs iedzimtu un iegūtu sirds kaišu invazīvajām operācijām Trīs ceļu augstspiediena krāns 1) „ON” un „OFF” konfigurāciju, 2) fiksētu „luer lock”savienojuma konfigurāciju, 3) spiediena izturība 1050 PSI, 4) caurspīdīgs, polikarbonāta materiāla. 5) iekšējais lūmena diametrs ne mazāks par 0.075" Vienslāņa klasiskā punkcijas adata 18G 1) Saderīga ar stīgu 0.038” (0,97mm), 2) Adatai 2 daļas - kanula un adata, 3) Iespējamie adatas garumi: 7.0 cm , 7.3 cm, 4) Laba vizualizācija, 5) Adatas spals ir caurspīdīgs ar punktu, kas norāda uz adatas gala šķēluma virzienu, 6) Pieejamas arī 19G adatas. 7) Ārējais diametrs ne lielāks par 1,27mm un iekšējais diametrs ne mazāks par 0,838 mm Kontrastvielas šļirces ar fiksētu adapteri Luer-Lock male tipa Apjoms 10 ml, 12ml ( +/- 1ml) ar plaukstas atbalstu un 2 pirkstu spārniņveida atbalstiem. Materiāls – polikarbonāts. Kontrastvielas šļircēm jābūt aprobētām laboratorijā, lai attālums no plaukstas atbalsta līdz pirkstu spārniem būtu atbilstošs operētāja plaukstai. Augstspiediena savienotājvads • PSI Rating 1200psi (atmosfēras spiediens 83 bāri) • Sistēmas darbības garums – 182.88cm (72’’) • Saderīgs ar FLL-RA (Female to Rotating Adaptor fitting) • Elastīgums – augsts • Caurspīdīgums – vidējs • ID – 0.071” – 1.8mm, OD – 0.142” – 3.6mm • Materiāls - pīts poliuretāns Iespējami arī citi standarta garumi - 10", 20", 30" un 48" Augstspiediena MANIFOLDS 1) spiediena izturība - ne mazāks par 500psi 2) materiāls – caurspīdīgs polikarbonāts 3) rotējošs savienojums ar šļirci 4) iespējamās modifikācijas 2; 3; 4; 5 portu 5) labais vai kreisais izpildījums 6) ON vai OFF konfigurācijas
344800
273 | Lielu perifēro asinsvadu atvērumu slēguma iekārta 1) Lielu asinsvadu atvērumu slēguma iekārta ir paredzēta 10F-24F lieluma arteriotomiju aizvēršanai pēc invazīvām femorālo artēriju katetrizācijas procedūrām. 2) Iekārtā hemostāze tiek panākta, pateicoties “enkura/tapas” noslēgšanas tehnoloģijai, kas ietver vispārzināmus absorbējamus materiālus un nodrošina vizualizāciju fluoroskopijā un uzstādīšanas spēka kontroli. Laiks līdz hemostāzei vidēji ir 2,5 min; mediānas laiks līdz hemostāzei ir 23 sekundes. 3) Vērša kolagēna spilventiņš noslēdz arteriotomiju no asinsvada ārpuses, un tas ir pievienots ar endoluminālu, bioresorbējošu slēdzi šuvē, kas tiek slēgta ar nerūsošā tērauda šuves aizslēgu. 4) Slēguma iekārta sastāv no slēguma daļas, ievades sistēmas, īpaša aizsargapvalka ar ievades iekārtu un punkcijas vietas dilatatora. Aizsargapvalkam un dilatatoram ir centimetru atzīmes. 5) ĪPAŠĪBAS: 6) Izmēri: 14F un 18F 7) Enkura/tapas tehnoloģija 8) Absorbējami komponenti 9) Kontrastvielas marķēšana
Tabulās katrā daļā un pozīcijā atsevišķi ar krāsām atzīmēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības un pretendenta kārtas numurs, saskaņā ar kuru pasūtītājs veiks pasūtījumu (pretendents Nr.1, Nr.2 un Nr.3). Ja pretendents nav atzīmēts, bet ir norādīts tabulā, pretendents ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, bet nav ieguvis vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības (piedāvātā kopējā cena nav viszemākā starp pirmajiem 3 pretendentiem).