ATKLĀTA KONKURSA

„ Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs - PSKUS 2017/29

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 21.06.2017 |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | ## VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | PSKUS 2017/29 |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | iepirkuma priekšmeta 1.daļa Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam I iepirkuma priekšmeta 2.daļa Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam II |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā | 27/03/2017 22/04/2017 (grozījumi) 10/05/2017 (grozījumi) |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2016.gada 3.augusta rīkojuma Nr. 441 „ Par iepirkuma komisijas izveidi atklātam konkursam „Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam””, ar 2016.gada 18.augusta grozījumiem rīkojuma Nr.468 “Par grozījumu 03.08.2016 rīkojumā Nr. 441 “Par iepirkuma komisijas izveidi atklātam konkursam „Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam”””, ar 2016.gada 18.augusta grozījumiem rīkojuma Nr.468 “Par grozījumu 03.08.2016 rīkojumā Nr. 441 “Par iepirkuma komisijas izveidi atklātam konkursam „Endoskopijas iekārtas ar aprīkojumu A korpusam””” – Komisija: Komisijas priekšsēdētāja: Eva Sokolova Iepirkumu daļas vadītāja Komisijas locekļi: Toms Bērziņš Medicīnas iekārtu un informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja p.i. Elīna Rostoka Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe Anna Stinkeviča Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Sanita Zarāne Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 3.4.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 3.4.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim Atklātā konkursā vai nostrādātajā periodā (ja pieredze ir mazāka par 3 (trīs) gadiem) ir pieredze: vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu preču (endoskopijas ierīču) piegāde un garantijas uzturēšana. 3.4.3. Pretendents Darbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem: rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts piedāvātā aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. 3.4.4. Pretendents ir tiesīgs veikt Piegādi/sniegt Pakalpojumu. 3.4.5. Pretendentam jānodrošina preces tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, nododot attiecīgo testu pārskatus pasūtītājam. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | No nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kurš būs piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2017.gada 29.maija pulksten 10.00 |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: Pretendenta nosaukums; Cena EUR bez PVN 1.iepirkuma daļa; Cena EUR bez PVN 2.iepirkuma daļa. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā; 326 494.43; 153 260.82. SIA “NMS Elpa”; ---; 160 846.00. SIA “Arbor Medical Korporācija”; 369 290.37; 175 831.20. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks | Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāva 8.kabinets 2017.gada 29.maija pulksten 10.00 |
| Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena | 1.daļa - Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā EUR 326 494.43 bez PVN 2.daļa – Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā EUR 153 260.82 bez PVN |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | Informācija nav zināma. |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem. | Vērtējot SIA “Arbor Medical Korporācija” iesniegto piedāvājumu Konkursa 1.daļā tika konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskajai specifikācijai sekojošo iemeslu dēļ: 1.1; HDTV Videoendoskopijas sistēmas centrs lietošanai gastroenteroloģijai un endoskopiskai ķirurģijai. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.1.1.10; Iespējama attēla atveidošana uz monitora HD attēla kvalitātē sekojošos attēla formātos 16:10; 16:9; 5:4; 4:3; Iespējama attēla atveidošana uz monitora HD attēla kvalitātē sekojošos attēla formātos 16:10; 16:9; 5:4; 4:4; Iespējama attēla atveidošana uz monitora HD attēla kvalitātē tikkai 16:9 un 4:3 attēla formātos. 1.1.1.12; Krāsu toņa regulēšanas funkcija apskatei baltā gaismā ne mazāk kā +/- 8 pakāpes; Krāsu toņa regulēšanas funkcija apskatei baltā gaismā ne mazāk kā +/- 8 pakāpes; Krāsu toņa regulēšanas funkcija apskatei baltā gaismā +/- 5 pakāpes. 1.3; Duāla fokusa videogastroskops. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.3.1.4; Minimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu ne lielāks par 2 mm; Minimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu 2 mm; Nav informācijas informatīvajos materiālos. 1.3.1.5; Maksimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu ne mazāks par 6 mm; Maksimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu 6 mm; Nav informācijas informatīvajos materiālos. 1.3.1.9; Distalā gala diametrs ne lielāks par 9,9 mm; Distalā gala diametrs 9,9 mm; Distalā gala diametrs 10,6 mm. 1.3.1.16; Ūdens drošs (hermētisks), nav nepieciešami aizsargvāki, viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Ūdens drošs (hermētisks), nav nepieciešami aizsargvāki, viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Piedāvājumā instrukcija, kurā norādīts, ka nepieciešams uzlikt vāku. 1.4; Duāla fokusa videokolonoskops. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.4.1.2; Redzes lauks apskates laikā izmantojot standarta apskates režīmu ne mazāk kā 170°; Redzes lauks apskates laikā izmantojot standarta apskates režīmu 170°; Redzes lauks apskates laikā izmantojot standarta apskates režīmu 140°. 1.4.1.5; Redzes lauks apskates laikā izmantojot tuvo fokusu ne mazāk kā 160°; Redzes lauks apskates laikā izmantojot tuvo fokusu 160°; Redzes lauks apskates laikā izmantojot tuvo fokusu 140°. 1.4.1.6; Minimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvo fokusu ne lielāks par 2 mm; Minimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvo fokusu 2 mm; Nav informācijas informatīvajos materiālos. 1.4.1.7; Maksimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu ne mazāks par 6 mm; Maksimālais skaidras redzamības attālums apskates laikā izmantojot tuvu fokusu 6 mm; Nav informācijas informatīvajos materiālos. 1.4.1.9; Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 12,8 mm; Ievadāmās daļas diametrs 12,8 mm; Ievadāmās daļas diametrs 13,2 mm. 1.4.1.17; Ūdens drošs (hermētisks), nav nepieciešami aizsargvāki, viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Ūdens drošs (hermētisks), nav nepieciešami aizsargvāki, viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Piedāvājumā instrukcija, kurā norādīts, ka nepieciešams uzlikt vāku. 1.4.1.25; Ar elastības regulēšanas gredzenu pielāgojama maināmas endoskopa cietības funkcija; Ar elastības regulēšanas gredzenu pielāgojama maināmas endoskopa cietības funkcija i-Flex; Nevar pārliecināties par gredzena esamību. 1.4.1.29; Pilnībā hermētisks endoskops, nav jālieto aizsargvāki iegremdējot ūdenī; Pilnībā hermētisks endoskops, nav jālieto aizsargvāki iegremdējot ūdenī; Piedāvājumā instrukcija, kurā norādīts, ka nepieciešams uzlikt vāku. 1.5; Kolonoskopa pozicionēšanas 3D iekārta. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.5.1.5; Var saglabāt un atlasīt līdz 20 lietotāja displeja parametrus atkarībā no lietotāja iestatījumiem; Var saglabāt un atlasīt līdz 20 lietotāja displeja parametrus atkarībā no lietotāja iestatījumiem; Nav šādas informācijas informatīvajos materiālos. 1.5.1.6; Rokas spole ir izvēles komponente, kas sniedz lietotājam iespēju noteikt relatīvo atrašanās vietu un pozīciju starp rokas spoli un endoskopu; Rokas spole ir izvēles komponente, kas sniedz lietotājam iespēju noteikt relatīvo atrašanās vietu un pozīciju starp rokas spoli un endoskopu; Nav šādas informācijas informatīvajos materiālos. 1.5.1.7; Kontrolplāksne ir izvēles komponente, ko var pievienot pacientam, tā sniedz iespēju endoskopa pozīcijas noteikšanas ierīcei automātiski orientēt endoskopa displeja attēlu, mainoties pacienta ķermeņa pozīcijai; Kontrolplāksne ir izvēles komponente, ko var pievienot pacientam, tā sniedz iespēju endoskopa pozīcijas noteikšanas ierīcei automātiski orientēt endoskopa displeja attēlu, mainoties pacienta ķermeņa pozīcijai; Nav šādas informācijas informatīvajos materiālos. 1.6; Videoduodenoskops. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.6.1.4; Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 11,3 mm; Ievadāmās daļas diametrs 11,3 mm; Ievadāmās daļas diametrs 11,6 mm. 1.6.1.7; Saliekšana pa labi ne mazāk kā 110°, pa kreisi ne mazāk kā 90°; Saliekšana pa labi 110°, pa kreisi 90°; Saliekšana pa labi 105°, pa kreisi 90°. 1.7; Ultraskaņas videogastroskops. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.7.1.2; Redzes lauka virziens ne mazāk kā 55° slīpi uz priekšu; Redzes lauka virziens 55° slīpi uz priekšu; Redzes lauka virziens 45° slīpi uz priekšu. 1.7.1.5; Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 12,6 mm; Ievadāmās daļas diametrs 12,6 mm; Ievadāmās daļas diametrs 12,8 mm. 1.7.1.16; Ultraskaņas funkcijas ar ALOKA SSD-α10; Ultraskaņas funkcijas ar ALOKA SSD-α11; Nav informācijas informatīvajos materiālos. 1.7.1.21; Skenēšanas diapazons ne mazāk kā 180°; Skenēšanas diapazons 180°; Skenēšanas diapazons 120°. 1.8; Augstas izšķirtspējas videokolonoskops. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.8.1.1; Redzes lauks standarta apskates laikā ne mazāk kā 170°; Redzes lauks standarta apskates laikā 170°; Redzes lauks standarta apskates laikā 140°. 1.8.1.12; Ūdens drošs (hermētisks) viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Ūdens drošs (hermētisks) viena pieslēguma endoskopa savienotājs pievienojumam pie gaismas avota; Piedāvājumā instrukcija, kurā norādīts, ka nepieciešams uzlikt vāku. 1.8.1.21; Pilnībā hermētisks endoskops, nav jālieto aizsargvāki iegremdējot ūdenī; Pilnībā hermētisks endoskops, nav jālieto aizsargvāki iegremdējot ūdenī; Piedāvājumā instrukcija, kurā norādīts, ka nepieciešams uzlikt vāku. 1.9; Endoskopiju sūknis. Nr.p.k.; Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības; Pretendenta piedāvātie parametri*; Informācija no informatīvajiem materiāliem. 1.9.1.1; Vakuuma robežas no 0 līdz vismaz 100 kPa; Vakuuma robežas no 0 līdz 100 kPa; Vakuuma robežas no 0 līdz 85 kPa. 1.9.1.3; Nomināls vakuums ne mazāk kā 95kPa; Nomināls vakuums ne mazāk kā 95kPa; Nomināls vakuums 85kPa. 1.9.1.4; Ne mazāk kā trīs gaisa atsūkšanas jaudas režīmi 40l/min; 50 l/min; 60l/min; Ne mazāk kā trīs gaisa atsūkšanas jaudas režīmi 40l/min; 50 l/min; 60l/min; Ne mazāk kā trīs gaisa atsūkšanas jaudas režīmi 50 l/min. Pretendents uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem sniedza atbildi, ka iekārta neatbilst visām no izvirzītajām prasībām. Komisija pieņēma lēmumu atzīt SIA “Arbor Medical Korporācija” piedāvājumu 1.daļā par neatbilstošu tehniskajām prasībām un noraidīt. |
| Ja piemēro atklātu konkursu vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents. | 1.daļā Neattiecās. Abi Pretendenti atbilda atlases prasībām. |
| Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. | Nav. |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |

Iepirkumu daļas iepirkumu koordinators 	________________ A.Stinkeviča