ATKLĀTA KONKURSA

„Medicīnas iekārtu iepirkums”

2.daļas

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs - PSKUS 2016/133

ZIŅOJUMS

|  | Rīgā |  | 07.07.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasūtītāja nosaukums un adrese |  | ## VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 |  |  |
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs |  | PSKUS 2016/133 |  |  |
|  | Iepirkuma procedūras veids |  | Atklāts konkurss |  |  |
|  | Līguma (iepirkuma) priekšmets |  | 2.daļa: Datortomogrāfa piegāde (A korpusam). |  |  |
|  | Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā |  | 02/12/2016 23/12/2016 (grozījumi) 04/01/2017 (grozījumi) 12/01/2017 (grozījumi) |  |  |
|  | Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums |  | Saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2016.gada 2.decembra rīkojuma Nr. 678 „ Par iepirkuma komisijas izveidi atklātam konkursam „Medicīnas iekārtu iepirkums (A korpusam)””, ar 2017.gada 27.marta grozījumiem Nr.11-10/37 izveidotās iepirkuma komisijas, turpmāk – Komisija: Komisijas priekšsēdētāja: Arta Biruma Valdes locekle (ar grozījumiem 27.03.17) Sanita Zarāne (pirms grozījumiem) Komisijas locekļi: Toms Bērziņš Medicīnas iekārtu un informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Elīna Rostoka Vecākā medicīnas ierīču speciāliste/fiziķe Anna Stinkeviča Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Vjačeslavs Beļikovs Vecākais medicīnas ierīču inženieris |  |  |
|  | Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības |  | - 3.Pretendenta kvalifikācijas prasības - 3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). - 3.2. Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt un veikt piedāvātās preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu Latvijas Republikas teritorijā. - 3.3. Pretendentam jānodrošina preces tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, nododot attiecīgo testu pārskatus pasūtītājam. - 3.4. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vai nostrādātajā periodā (ja pieredze ir mazāka par 3 (trīs) gadiem) ir bijusi vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu preču (medicīniskās ierīces) piegāde un garantijas uzturēšana. - 3.5. Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts piedāvātā aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. - 3.6. Pretendentam ir Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegta licence radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošanai (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, demontāžai un likvidēšanai, un reģistrācijas apliecība radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu tirdzniecībai, eksportam un importam. - 3.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. - Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. |  |  |
|  | Piedāvājuma izvēles kritērijs |  | No nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kurš būs piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN |  |  |
|  | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš |  | 2017.gada 2.februāra plkst.10:00 |  |  |
|  | Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: |  |  |  |  |
| № |  | Pretendents, reģistrācijas Nr., adrese |  | Piedāvājuma iesniegšanas reģistrācijas Nr., datums un laiks | 2.daļa Datortomogrāfa piegāde (A korpusam), EUR bez PVN |
| 1. |  | SIA „TRADINTEK” Reģ. Nr. 40003308634, Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010, fakss: 67211105, e-pasts: tradintek@tradintek.lv |  | Reģ. Nr.1, 06.02.2017. plkst. 10:15 | 435 294.00 |
| 2. |  | Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, reģ Nr. 40103906527, Biroju iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053. fakss: 67015501 |  | Reģ. Nr. 3, 06.02.2017. plkst. 10:40 | 525 582.50 |
|  | Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks |  | Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāva 8.kabinets 2017.gada 6.februārī plkst.10:00 |  |  |
|  | Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena |  | neattiecās |  |  |
|  | Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. |  | Informācija nav zināma. |  |  |
|  | Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem. |  | Vērtējot SIA „TRADINTEK” iesniegto piedāvājumu Konkursa 2.daļā “Datortomogrāfa piegāde (A korpusam)” tika konstatēts, ka tas neatbilst Tehniskajai specifikācijai sekojošo iemeslu dēļ: 1) Tehniskās specifikācijas 1.3.punktā pasūtītājs ir definējis fizikālos tehniskos parametrus – prasības attiecībā uz piedāvātā datortomogrāfa ģeneratoru: 1.3.1.apakšpunkts “elektriskā jauda (mA * kV) ne mazāka par 100 kW” un 1.3.4.apakšpunkts “strāvas stipruma diapazons robežās no 25 līdz 800 mA”. Komisija konstatēja, ka SIA „TRADINTEK” iesniegtajā piedāvājumā iekārtas (GE Revolution Evo) datu lapas 26.lappusē ir atrodamas norādes par iekārtas rentgenstaru ģeneratora jaudu 72 kW un strāvu 600 mA. Uz Komisijas lūgumu skaidrot piedāvājumu Pretendents ir atbildējis, ka jauda un stipruma diapazons ir rēķināmi izmantojot zemas devas iteraktīvās rekonstrukcijas algoritmu, ko nodrošina Pretendenta piedāvāta unikālā tehnoloģija ASiR (adaptive statistical iterative reconstruction), un kas nodrošina ekvivalentu ģeneratora jaudu. Izstrādājot konkursa dokumentāciju, tika apzināts, ka gala rezultātu – attēlu (datu kvalitāti) ietekmē gan ģeneratora jauda, gan metode, kuru izmanto jēldatu rekonstrukcijai. Tā kā Slimnīca ir terciālās aprūpes ārstniecības iestāde, un izmeklē ļoti komplicētus pacienta veselības stāvokļus, lai noteiktu diagnozi Slimnīca tehniskajās prasībās izvirzīja abas būtiskās prasības, sadaļā par ģeneratoru un rentgenspuldzi- elektriskās jaudas prasības ne mazāk par 100 kW un strāvās stiprumu robežā no 25 līdz 800 mA un sadaļā Datora daļa- iekļāva prasību par iteratīvo rekonstrukcijas metodi, kas uzlabo attēla kvalitāti, samazinot attēla troksni. Un sekojoši, ja tiek samazināts attēla troksnis, tad ir iespējams izmantot samazinātu ģeneratora jaudu, kas var samazināt arī pacienta saņemto dozu par 40-80% .Taču Slimnīca šīs prasības neuzskata par ekvivalentām un viena prasība neaizstāj otru. Datortomogrāfijā rekonstrukcijai izmanto divas metodes: iteraktīvās rekonstrukcijas algoritmu un FBP (Filtered Back Projection) metodi. Ir atzīts, ka iteraktīvā rekonstrukcija, salīdzinājumā ar FBP nodrošina labākus rezultātus, Pretendenta noradītos apstarošanas devas samazināšanas iespējas no 50% līdz 82%, rotācijas paātrināšanas laiku līdz 40% utt. Tieši tāpēc, ja Pasūtītājs Konkursā nedefinētu, kādai ir jābūt rekonstrukcijas metodei, būtu iespējams vērtēt vai iekārta ar FBP rekonstrukcijas metodi un jaudu 100 kW, ir uzskatāmā par ekvivalentu iekārtai ar iteraktīvo rekonstrukciju un mazāko jaudu, jo iegūstamie rezultāti būtu līdzvērtīgi. Tomēr Pasūtītājs ir noteicis, ka vēlās iegadāties iekārtu ar iteraktīvas rekonstrukcijas algoritmu (sk. zemāk) un jaudu (mA * kV) ne mazāka par 100 kW un strāvas stipruma diapazons robežās no 25 līdz 800 mA. 1.6.6 Iekļauts zemas devas iteraktīvās rekonstrukcijas algoritms jēldatu (raw data) vidē ar modelēšanas tehnoloģiju, pievienots apraksts 2) Tehniskas specifikācijas 1.3.5.punktā ir noteikts: 1.3.5 Duālas enerģijas režīms ar vienlaicīgu zemas un augstas starojuma enerģijas attēlu informācijas iegūšanu vienas rotācijas laikā SIA „TRADINTEK” iesniegtais piedāvājums un skaidrojums viennozīmīgi apraksta secīgo izmeklējumu metodi, kurā pacients tiek secīgi skenēts ar divu dažādu enerģiju 80 kVp un 140 kVp skeniem. SIA „TRADINTEK” apgalvo, ka iekārta atbilst, jo rotācija attēlu informācijas iegūšanai ir nepārtraukta. Tomēr datu lapā 7. lpp – tiek parādīti 1. un 2. skeni kas pierāda, ka dažādu enerģiju dati netiek iegūti vienlaicīgi. 3) Tehniskās specifikācijas 1.4.4.punkts: “Skanēšanas virsmas laukums spirāles un aksiālajā režīmā ne mazāks par 2000 mm.” Uz Komisijas jautājumu atbildi sniedzāt par galda kustības precizitāti, lai gan jautājums tika uzdots par skanēšanas virsmas laukumu spirāles režīmā. Pēc datu lapā norādītas informācijas skenēšanas virsmas laukums ir 1890 +/- 1% = 1908.9 mm. Ņemot vērā kustības precizitāti +/- 0.06%, kopēja spirāles režīma skenēšanas virsma ir 1908.9 + 0.65=1909,165 mm. Komisija konstatēja, ka netiek izpildīta prasība spirāles režīmā sasniegt 2000 mm skanēšanas virsmu. Ņemot vērā augstāk minēto Komisija pieņēma lēmumu atzīt SIA „TRADINTEK” piedāvājumu par neatbilstošu tehniskajām prasībām un noraidīt. |  |  |
|  | Ja piemēro atklātu konkursu vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, -Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā minētais pamatojums. |  | Neattiecās. Abi Pretendenti atbilda atlases prasībām. |  |  |
|  | Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. |  | Komisija ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu: “Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums”, kā arī to, ka “grozījumi var tikt veikti iepirkuma dokumentācijā līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām” (sk. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_gozijumi_17112016.pdf ) pieņem Lēmumu pārtraukt atklātā konkursa Nr. PSKUS 2016/133 “Medicīnas iekārtu iepirkums” 2.daļu, lai veiktu nepieciešamos grozījumus Tehniskajā specifikācijā. |  |  |
|  | Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. |  | Nav. |  |  |

Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinators	________________ A.Stinkeviča