## Sheet1
Nr.p.k. iepirkuma pozīcijai | Medicīnas preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Plānotais apjoms 36 mēnešiem | Mērv. | Ražotājs | Preces kataloga Nr. katrai preces modifikācijai | Pilns preces nosakums un apraksts | Norāde uz datu brošūras lpp. | Cena par 1 mērvienību euro bez PVN | kopējā summa euro bez PVN (4x10 ailes reizinājums) | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
1 Vadītājslūžas
1 | Ievadslūžu komplekts ar adatu kontralaterālai a.Iliaca pieejai | 1) Ievadslūžu izmēri: 6F; 7F 2) Komplekta uzbūve: - tērauda vadītājstīga ar taisnu galu - mini stīgas nominālie diametri - 0.035", 0.038"; nominālais garums - 40cm, ar hidrofīlu pārklājumu - vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu - hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā - nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju - izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) - rentgenoloģiski vizualizējams gals |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 6F | 250 | komplekts
|  | 7F | 250 | komplekts
Kopējā summa par 1.pozīciju, EUR bez PVN:
2 | Vadītājslūžas komplekts TR pieejai Flexor tipa ar hidrofīlu pārklājumu vadītāslūžai un mikrostīgai | Komplektā: - vadītājslužas ar dilatatoru - nitinola mini stīga ar platīna marķieri - punkcijas katetrs ar adatu, katetrs 20G; garums 32 (+/-1) mm, adata 21G, garums 40(+/-1)mm Vadītājslūžu izmēri: 5F, 6F un 7F Mīksta mini nitinola vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu – diametrs ne lielāks kā 0.018” , garums 80 cm (+/-5cm). Slūžu garumi 13cm, 23cm (+/-2cm) Hemostātiskās vārstules ar konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Rentgenoloģiski vizualizējams gals |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 5F | 35 | komplekts
|  | 6F | 35 | komplekts
|  | 7F | 35 | komplekts
Kopējā summa par 2.pozīciju, EUR bez PVN:
3 | Liela diametra vadītājslūžu komplekts | 1) Nepieciešamie vadītājslūžu izmēri: 12F; 16F; 18F; 20F; 22F; 24F 2) Tērauda vadītājstīga ar taisnu galu 3) Mini stīgas nominālais diametrs - 0.038" 4) Vadītājslūžu nominālais garums - 30cm, ar hidrofīlu pārklājumu 5) Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu 6) Hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā 7) Nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Rentgenoloģiski vizualizējams gals |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 12F | 70 | komplekts
|  | 16F | 70 | komplekts
|  | 18F | 70 | komplekts
|  | 20F | 70 | komplekts
|  | 22F | 70 | komplekts
|  | 24F | 70 | komplekts
Kopējā summa par 3.pozīciju, EUR bez PVN:
4 | Vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu a.carotis PTA procedūrām | 1) Sistēmas sienas struktūra: - spirālveida konstrukcija no diviem materiāliem: PTFE materiāls un Neilona derivāts, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību - mksts hidrofīlais materiāls distālājā galā ar garumu 15cm 2) Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 5cm garumā 3) Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm attālumā no distālā galā) 4) Hemostatiskais vārstulis, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā 5) Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei 6) Sistēmas izmēri: 6Fr.; 7Fr.; 8Fr. 7) Diametri (iekš./ ārej.): - 6Fr. 0.087”/ 0.111” (2.20mm/ 2.82mm) - 7Fr. 0.100”/ 0,122” (2.54mm/ 3.10mm) 8) Distāla gala veidi: taisns un „Multipurpose” (universālais) 9) Dilatatora gals pagarina sistēmu par 5cm 10) Sistēmas garums: 90cm |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 6F | 25 | komplekts
|  | 7F | 25 | komplekts
Kopējā summa par 4.pozīciju, EUR bez PVN:
5 | Vadītājslūžu komplekts transradiālam un transfemorālām procedūrām | Vadītājslūžu diametri: 4F, 5F, 6F Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm; 100cm Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu Kanulas un dilatora izliekumi: taisns; 180º Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE Dilatora gala papildus izliekums: 45º Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei Savietojamība ar 0,035" vadītājstīgu Slūžas viegli iziet anatomiskās cilpas un nesamazina lumenu pārlocījuma vietā. |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 4F | 15 | komplekts
|  | 5F | 15 | komplekts
|  | 6F | 15 | komplekts
Kopējā summa par 5.pozīciju, EUR bez PVN:
6 | Vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstules dizainam jānodrošina absolūtu hemostāzi un jāaizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 5.5cm (4F - 7F) | 2000 | komplekts
|  | 11cm (4F - 11F) | 2000 | komplekts
|  | 23cm (4F - 11F) | 2000 | komplekts
Kopējā summa par 6.pozīciju, EUR bez PVN:
7 | Vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 5.5cm (6F - 8F) | 1000 | komplekts
|  | 11cm (4F - 11F) | 1000 | komplekts
|  | 23cm (4F - 11F) | 1000 | komplekts
Kopējā summa par 7.pozīciju, EUR bez PVN:
8 | Vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 5.5cm (6F - 8F) | 350 | komplekts
|  | 11cm (4F - 11F) | 350 | komplekts
|  | 23cm (4F - 11F) | 350 | komplekts
Kopējā summa par 8.pozīciju, EUR bez PVN:
9 | Pagarināto vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 35cm (5F - 9F) | 800 | komplekts
|  | 45cm (5F - 9F) | 800 | komplekts
Kopējā summa par 9.pozīciju, EUR bez PVN:
10 | Garo vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distālajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) |  | komplekts
Konfigurācijas:
|  | 55cm (5F - 9F) | 100 | komplekts
|  | 90cm (5F - 9F) | 100 | komplekts
Kopējā summa par 10.pozīciju, EUR bez PVN:
11 | Dažadu sastāvu ievadslūžu komplekti (4-11Fr.) ar hidrofīlu klājumu femorālai pieejai | 1. Nepieciešamie ievadslūžu garumi 7, 10 un 25 cm izmēri ar plašu diametru izvēli no Fr.4 līdz Fr.11. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. 2. Ievadslūžai jābūt pārklātai ar hidrofīlu pārklājumu „M coat”, lai samazinātu ievadīšanas spēku un asinsvada sieniņas bojājumu. 3. Ievadslūžas komplektā jāsatur punkcijas vietas atraumatisku dilatatoru ar „sharp-on” savienošanas sistēmu, plastisko vadītājstīgu, i/v katetru un skalpeli. Visas komplektācijas ierīces jāatrodas vienā paplātē vienā sterilā iepakojumā. • Vadītājstīgas parametriem jābūt sekojošiem: taisns vai leņķveida stīgas gals, 0.025” (0.64mm) vai 0.035” (0.89mm) diametrs ar 45cm vai 80 cm garumu, ar hidrofīlu pārklājumu. 4. Nepieciešamie dažādu kompektu sastāvdaļas, kas nodrošina kvalitātīvu femarālo pieeju procedūras sakumā: speciālais hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju, kas aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā, ka arī ir nepieciešams “LOCK”konstūkcijas slēdzis. | 200 | komplekts
12 | Garo vadītājslūžu komplekti TR pieejai ar hidrofīlu pārklājumu vadītājslūžai un vadītājstīgai | 1. Vadītājslūžu komplektā jābūt: • Vadītājslūža ar hidrofīlu "M coat" pāklājumu un rentgenoloģiski vizualizējamu galu. • Dilatators • Mini stīga (plast.) ar hidrofilU "M coat" pārklājumu, lai samazinatu asinsvada sieniņas traumatizāciju, ka arī atvieglot virzību asinsvada iekšpusē. • Katetrs ar adatu, katetra diametrs 20G un garums 32mm • Adata 20G ar garumu 38mm. 2. Vadītājsļūžu izmēri: Fr.5 un Fr.6 ar garumiem 10, 16 un 25 cm. 3. Mini stīgas diametri 0.025” un mazāk. Garumam jābut nevairāk ka 80 cm. 4. Hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Nepieciešams slēdzis ar “LOCK”konstūkciju. 5. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO). | 200 | komplekts
13 | Vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu PTA a. carotis procedūrām | 1. Vadītājslūžas katetra sienas struktūra: • spirālveida konstrukcija no SS matriāla, ar zelta markieru (5mm attalumā no dist. gala) un PTFE materiāla iekšpusē un Neilona derivāta ar hidrofilu pārklājumu ārpusē, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību un virzību asinsvados. Ka arī pasarga no iekšēja diametra samazināšanos vai ovalizācijas. 2. Mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālājā galā ar garumu 15 cm. Tiaki 8Fr. parklājumam jābūt līdz 60cm garumā. 3. Distālajam galam jābūt sašaurinātam, mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 5 cm garumā. 4. Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm garumā). 5. Hemostatiskais vārstulim jābūt pieejāmiem ar „TBV” (Tuohy- Borst Valve) vārstuļa modifikāciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 7. Nepieciešamie sistēmu izmēri: 6Fr., 7Fr., 8Fr. ar diametriem (iekš./ārej.): • 6Fr. 0.087”/0.109” • 7Fr. 0.100”/0,122” 8. Nepieciešamais vadītājslūžas katetra garums: 90cm. Atkarībā no asinsvada struktūras distālām galaa jābūt dažādu veidiem: taisns, un „Multipurpose” (universālais). 9. Dilatatora galam jābūt garakām par vadītājslūžas kopējo garumu par 5 cm, lai pagarinātu sistēmu par 5 cm. 10. Vadītājstīgu saderīgs diametrs: 0,038”. | 350 | komplekts
14 | PTA vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu nieru artēriju, SFA, a.iliaca procedūrām. | 1. Sistēmas sienas struktūra: • spirālveida konstrukcija no SS matriāla, ar zelta markieru (5mm attalumā no dist.gala) un PTFE materiāla iekšpusē un Neilona derivāta ar hidrofilu pārklājumu ārpusē, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību un virzību asinsvados. Ka arī pasargā no iekš.diametra samazināšanos vai ovalizācijas. • Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. 2. Mīksts hidrofīlais pārklājums „M coat™” distālājā galā ar garumu 5 cm un 8Fr. līdz 35cm. 3. Distālajam galam jābūt sašaurinātam, mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 2 cm garumā. 4. Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm garumā). 5. Hemostatiskais vārstulis ar „CCV” (Cross-Cut Valve) modifikācijām aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 7. Katetra garumam jābūt 45cm. Nepieciešamie sistēmu izmēri: 5Fr., 6Fr., 7Fr., 8Fr., ar diametriem (iekš./ārej.): • 5Fr. 0.076”/0.098” • 6Fr. 0.087”/0.109” • 7Fr. 0.100”/0,122”92. 8. Lai nodrošinātu vieglu un ērtu Ievadīšanas slūžu katetra ievadīšanu asinsvadoes ir nepieciešamie dažādi konfigurācijas veidi : Taisns, Hockey stick, Multipurpose, RDC, LIMA. 9. Dilatatora galam jābūt garakām par vadītājslūžas kopējo garumu par 5 cm, lai pagarinātu sistēmu par 2,0-2,25 cm. 10. Sistēmas garums: 45cm. 11. Vadītājstīgu saderīgs diametrs: 0,038”. | 200 | komplekts
15 | PTA vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu procedūrām apakšstilbu asinsvados | 1. Vadītājslūžas katetra sienas struktūra: • spirālveida konstrukcija no SS matriāla, ar zelta marku (5mm no dist.gala) un PTFE materiāla iekšpusē un Neilona derivāta ar hidrofilu pārklājumu ārpusē, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību un virzību asinsvados. ka arī pasarga no iekš. diam.samazināšanos vai ovalizācijas. 2. Mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālājā galā ar garumu 35 cm. 3. Distālajam galam jābūt sašaurinātam, mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 2.5 cm garumā. 4. Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm garumā). 5. Hemostatiskais vārstulis ar „CCV” (Cross-Cut Valve) modifikācijām aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 7. Sistēmas izmēri: 6Fr., 7Fr., ar diametriem (iekš./ārej.) • 6Fr. 0.087”/0.109” • 7Fr. 0.100”/0,122” 8. Nepieciešams tikai taisns distāla gala veids un garums 60cm. 9. Dilatatora gals pagarina sistēmu par 2.5 cm. 10. Vadītājstīgu saderīgs diametrs: 0,038” | 100 | komplekts
16 | Ievadslūžas | Komplekts ar hemostāzes vārstu, lai ieviestu un apmainītos ar katetriem un endocavitary elektrodiem Komplekta komponenti: apvalks ar vārstu, angiogrāfijas adatu, stīgu, dilatatoru. Apvalka izmērs 3F; 4F; 5F, 6F, 7F; 8F; 9F; 10F. Apvalka garums 60 mm; 70 mm; 110 mm; 230 mm. Angiogrāfijas adatas izmērs: 21G; 19G; 18G. Dilatators: 3F; 4F; 5F, 6F, 7F; 8F; 9F; 10F. Stīgas izmērs: .018 "; .022"; .035 ". Stīgas garums: 35 cm; 40 cm; 60 cm. Stīgas gala modifikācijas: straight (for .018") ant „J“ type. Krūzes tiek apzīmētas dažādās krāsās. Ievadslūžas var būt arī ar rentgena marķieri. Sānu savienojuma līniju var izmantot kā otru infūzijas līniju. | 200 | komplekts
17 | Garās ievadslūžas | Komplekts ar hemostāzes vārstu, lai ievadītu un nomainīt katetrus un endocavitary elektrodiem Komplekta komponenti: apvalks ar vārstu, angiogrāfijas adatu, dilatatoru. Apvalka izmērs: 5F, 6F, 7F; 8F. Apvalka garums: 500 mm; 550 mm; 600 mm; 650 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm. Angiogrāfijas adatas izmērs: 18G. Dilatators: 5F, 6F, 7F; 8F. Krūzes tiek apzīmētas dažādās krāsās. Ievadslūžas var būt arī ar rentgena marķieri. | 200 | komplekts
18 | Ievadslūžas radiālai pieejai | Komplekts ar hemostāzes vārstu, lai ievadītu un nomainīt katetru un endocavitary elektrodiem. Komplekts satur: apvalku ar vārstu, angiogrāfijas adatu, vadotni, dilatatoru. Apvalka izmērs 5F, 6F, 7F Apvalka garums 11 cm; 23 cm Angiogrāfijas adata 21G; 20G. Dilatators 5F, 6F, 7F. Vadotnes izmērs .018 "; .021". Vadotnes garums 45 cm Vadotnes taisnais “J” tips. Krūzes tiek apzīmētas dažādās krāsās. Ievadslūžas var būt arī ar rentgena marķieri. Komplekts satur speciālo konstrukcijas stīgu: mīksta, distāla vadotnes daļa ļauj to ievadīt asinsvadā, un stīvā proksimālā daļa - nodrošina lieliskuatbalstu dilatatoram, kā arī novērš asinsvadu perforāciju. | 100 | komplekts
19 | Lielizmēra ievadslūžas | Komplekts ar hemostāzes vārstu, lai ievadītu un nomainīt katetru un endocavitary elektrodiem. Komplekta komponenti: apvalks ar vārstu, dilatatoru. Apvalka izmērs 11F; 12F; 14F; 16F; 18F. Apvalka garums 110 mm; 120 mm; 230 mm. Dilatators 11F; 12F; 14F; 16F; 18F. Krūzes ir iezīmētas krāsā. Ievadslūžas var būt arī ar rentgena marķieri. Lietojiet ar angiogrāfijas adatu 18G. Izmantojiet ar stīgu .035 ". | 100 | komplekts
20 | Trīskārša piekļuves hemostāzes ievadslūžas | Komplekts ar hemostāzes vārstu, lai ieviestu un apmainītos ar katetriem un endocavitary elektrodiem. Komplekta komponenti: apvalks, taisnā adata 18G, vadotne, dilatators 14F, 19 cm. Apvalks ar dubultvārsta izmēru 14 F. Apvalks ar divu vārstu garumu 12 cm. Stīgas izmērs: .038 ". Stīgas garums: 50 cm. Stīgas J tips. Maksimālā katetra ietilpība: 6F – 2 gab.; 7F – 1 gab. Paredzēta trīskāršai ievadīšanai un elektrofizioloģijas un citu katetru vispārējai pārvaldībai, kas prasa iespēju bloķēt katetru un turēt katetru vienā punkcijas vietā. | 50 | komplekts
21 | Pītas ievadslūžas (spole) | Komplekta komponenti: apvalks ar vārstu, angiogrāfijas adatu, dilatatoru. Liels elastīgums un izsekojamība. Platīna spoles marķieris lielai redzamībai zem fluoroskopijas. Speciāli izstrādāts atrautisks gals. Apvalka izmērs 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. Apvalka garums 450 mm; 600 mm; 900 mm; 1000 mm. Dilatora izmērs 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F. Angiogrāfijas adata 19G (apvalka izmērs 4F); 18G (apvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F). Lietošana ar stīgu.022 "(apvalka izmērs 4F); .035" (apvalka izmērs 5F; 6F; 7F; 8F; 9F). | 50 | komplekts
22 | Liela lūmena ievadslūžas | Ievadslūžu iekšējais diametrs ne mazāks par 12Fr, 16Fr un 18Fr. Ievadslūžas marķētas ar krāsu kodiem. Nepieciešamais ievadslūžu garums-13,20,23,30,35cm. Ievadslūžas ar SureSilk hemostātisku vārstu. Saderīgas ar vadītājstīgu max. Ø 0.038 “. Dilatatora garums- 25; 35;40cm. Dilatatora marķējums par saderību ar vadītājstīgu un ievadslūžām, ievadslūžu pārklājums hidrofils-EnSilk, uz ievadslūžām cm gradācijas atzīmes, atraumatisks ievadslūžu distālais gals ar marķētu joslu. Komplektā: ievadslūžas, dilatators. Vienreizlietojams-sterils. | 50 | komplekts
2. Vadītajstīgas neiro
23 | Mikrovadītājstīgas, kas savietojamas ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas spirāļu sistēmu galvas smadzeņu asinsvadiem | Stīgas uzbūve: Viengabala nerūsējošā tērauda stīga ar platīna spirāli distālajā galā 8-20cm 1) Stīgas ārējais diametrs: 0.014”, 0.016” 2) 0.014” pieejamais stīgas garums – ne mazāks kā 200cm un 350cm 3) Stīga klāta ar hidrofīlu pārklājumu izņemot 40cm proksimālā gala 4) Distāla gala pakāpenisks nosmailinājums 33-45cm 5) Speciāla distāla gala konstrukcija, kas nodrošina sinhronu griešanos ar proksimālo galu 6) Iespēja atkārtoti veidot distālā gala ieliekumu (reshapeable) 7) Stīgas gals: standarta, soft | 300 | gab.
24 | Mikrovadītājstīgas, kas savietojamas ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas spirāļu sistēmu galvas smadzeņu asinsvadiem | Stīgas uzbūve: Viengabalaina nerūsējošā tērauda stīga ar platīna spirāles distālajā galā 8cm – 20cm Platīna koils pastipsrināti Rtg kontrastējošs 1) Stīgas ārējais diametrs: 0.010” 2)Pieejamais stīgas garums – ne mazāks kā 195cm 3) Stīga klāta ar hidrofīlu pārklājumu izņemot 40cm proksimālā gala 4) Distāla gala pakāpenisks nosmailinājums 33cm – 45cm 5) Speciāla distāla gala konstrukcija, kas nodrošina sinhronu griešanos ar proksimālo galu 6) Iespēja atkārtoti veidot distālā gala ieliekumu (reshapeable) 7) Stīgas gals: standarta, soft | 200 | gab.
25 | Kombinēta (HYBRID tipa) nitinola un nerūsējošā tērauda intracerebrālā mikrovadstīga | Proksimāli vadstīga veidota no nerūsējošā tērauda, distāli- nitinola, lieliskai navigācijai un lokanībai, un spējai saglabāt iepriekšējo formu, īpaši ļoti grūti sasniedzamos asinsvados. - Viegli veidojams distālais gals, taisns; - Izmēri- diametrs distāli no .007”līdz .012”, garums 2000; 2100 un 3000 mm. | 200 | gab.
26 | Ievadslūžu komplekts mikropunkcijas veikšanai | Mikropunkcijas komlekts ar speciālu stingru kanulu, kas nodrošina vienmērīgu pāreju savienojumu vietās. Mikropunkcijas komplekts nodrošina .035"un .038"vadstīgu ievadīšanu vaskulārajā sistēmā izmantojot mazu 21 G adatas punkcijas vietu. Komplektā jābūt: adata 21 G- ne īsākai kā 7 cm; nitinola vadstīga .018" ne garākai kā 40 cm, ar platīna marķetu ditālo galu, kas nodrošina labu vizualizāciju rengenoloģisko izmeklējumu laikā; un kateters 4 Fr ne garāks kā 10 cm. | 100 | komplekts
27 | Pagarinātās vadītājslūžas cerebrālo vadītajkatetru atbalstam IVA | 1)Nepieciesamais darba garums 80cm(+/-2cm) 2)Dilatators 3)Hemostatiska vārstule ar trīsceļu krāniņu 4)Iekšējais/Ārējais diametrs 6F 2,2mm/2,8mm Hemostātiskā vārstule Mīksts distālais gals 3cm gan taisnai gan MP konfigurācijai | 100 | komplekts
28 | Nerūsējošā tērauda mikrostieples smadzeņu aneirismu ārstēšanai 0,018” | • trīs kārtas — nerūsējošā tērauda ass stieple + diagonāli apvītas stieples + perpendikulāri apvītas stieples; • 0,018”, 0,014'', 0,010'' un 0,008” biezumā; • nerūsējošais tērauds; • Hidrofila un polimēra; • 200 un 300 cm garumā; • 3—5 cm gals ir rentgenkontrastējošs; • var pievienot 180 cm pagarinājumu; • pēdējie 9,5—30 cm ir elastīgi; • 170 cm stieples pārklāti ar hidrofilu pārklājumu; • iepakojumā ar rīkiem sagriešanai, ievietošanai un gala nolocīšanai. | 100 | gab.
29 | 0.014”vadītajstīgas vertebrālo artēriju PTA procedūrām, garumā līdz 300cm | Vadītajstīgas uzbūve: 1) Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2) Iekšējās serdes diametrs: ne mazāks kā 0.0076" 3) Ārējais diametrs: 0.014" 4) Nepieciešamie garumi: 190cm; 300 cm (+/- 10cm) 5) Ar J tipa vai taisno galu 6) 3cm – 4cm rentgenkontrastains gals, kas izgatavots no platīna 7) Stīgas diameters 0.014” | 100 | gab.
30 | Intrakraniāla gara mikrovadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu saderīga ar hidrogēla pārklātām embolizācijas spirālem | 1. Mikrovadītājstīgas struktūra – nitinola (niķelis un titāns) serdes un nerūsējošas serdes kombinācija. 2. Nerūsējošas serdes garums – 140 cm. 3. Nitinola serdes garums – 60 cm. 4. Ārējā rentgenkontrastējama virsma ir pārklāta ar hidrofīlu pārklājumu 40 cm garumā. Pārējais stīgas garums ir pārklāts ar PTFE klājumu (160 cm garumā). 5. Nepieciešamie trīs atbalsta struktūras, kas atkarīgas no asinsvada konfigurācijas un izlocījuma: miksta, atbalsta un pagarināta. 6. Platina-niķeļa spirāle 3 cm garuma distālās nitinola daļās nodrošina vizualizāciju procedūras laikā. Nerūsējošas spirāles garums 37 cm. 7. Ļoti apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. Mikrostīgas formu izmanīga gala garums ir 1,4 cm. 8. Iepakojumam jāsatur vadītājstīgu, stīgas klemme, mandrens, ievadīšanas palīgierīci, punkcijas ierīci. 9. Vadītājstīgas parametri: • Rtg kontrastējams gals ar platīna spirāli (30mm). • Nepieciešama distāla gala konfigurācija ir taisna • Vadītājstīgas diametri dist./proks.: 0.012”/0.014” • Nepieciešamais mikrostīgas garums: 200cm. | 250 | gab.
31 | 0.014″Vadāma hidrofila ievades stīga | stīgas serde ir izgatavota no “nākamās paaudzes” īpašā sakausējuma ASACOR. Pagarināma. Diametrs - 0.014″ Garums - 205cm, Ievades stīgas kopējais garums ar pagarinājumu - 318 cm Hidrofils pārklājums - 36 cm Kontrastējoša gala garums - 5 cm Taisns formējams uzgalis | 100 | gab.
32 | Mikrostīga superselektīvai asinsvadu piekļuvei | Stīgas distālais gals ar hidrofilu pārklājumu. Korpuss – nerūsējošā tērauda stieple, ar Rtg pozitīvu platīna spirāli distālajā galā, platīna spirāles garums – 10cm. Mikrostīgas garums ne mazāk kā 200cm. Stīgas diameters ne vairāk kā 0.008". Stīgai fleksibls, atraumatisks, veidojams distālais gals. | 130 | gab.
33 | Stīga ar hidrofilu pārklājumu un atbalstošu funkciju | Stīgai hidrofils pārklājums. Stīgas korpuss – nerūsējošā tērauda stieple. Rtg pozitīva platīna spirāle distālajā galā. Platīna spirāles garums – 10cm un 20cm. Stīgas garums – 200cm. Stīgas diametrs 0.010” un 0.014”. Lietojama kopā ar oklūzijas baloniem vai mikrokatetriem. Stīgai fleksibls, atraumatisks un veidojams distālais gals. | 60 | gab.
34 | Ultrafleksibla stīga ar hidrofilu pārklājumu | Korpuss – nerūsējošā tērauda stieple. Rtg pozitīva platīna spirāle distālajā galā. Stīgas garums – 175cm un 200cm.Stīgas diametrs – 0.010”, 0.014”, 0.016”. Stīgas distālais gals ar platīna spirāli un hidrofilu parklājumu - 10cm un 20cm garumā. Stīgai fleksibls, atraumatisks un veidojams distālais gals. | 50 | gab.
35 | Hidrofīla pārklājuma maiņas stīga | Hidrofils pārklājums stīgas distālajā daļā un proksimālajā daļā PTFE pārklājums. Korpuss – nerūsējošā tērauda stieple. Rtg pozitīvu platīna spirāle distālajā galā. Platīna spirāles garums – 10cm un 20cm. Stīgas garums – 300cm un 350cm. Stīgas diametrs – 0.010” un 0.014”. Pielietojama kopā ar mikrokatetriem. Stīgai fleksibls, atraumatisks un veidojams distālais gals. | 50 | gab.
36 | Vadītājstīga ar hidrofilu pārklājumu | Stīgas iekšējā daļa ,,Stainless steel'' nodrošina stīgas 1:1 rotāciju. Stīgas proksimālā daļa 167 cm PTFE pārklājums. Distālā daļā 38cm hidrofīls polimēra - tangstena pārklājums. Distālā daļā 5cm platīna koils. Stīgai hidrofils pārklājums 38 cm distālajā posmā.Stīgas garums - 205cm.Stīgas diametrs ne lielāks par – 0.014”. Stīgas distālā gala tips- taisna. Fleksibls, atraumatisks gals, veidojams distālais gals, notur formu. | 50 | gab.
37 | Vadītājstīgas, kas savietojamas ar elektrolītiskās atdalīšanas embolizācijas spirāļu sistēmu galvas smadzeņu asinsvadiem | Vadītājstīgas uzbūve: 1)Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2)Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 3)Distālais stīgas gals no platīna - klāts ar PT tipa polimēru ar nepieciešamajām modifikācijām: - floppy, - Standard, - ES (extra supprot), - soft J tipa vai taisns gals 4)Iespēja atkārtoti veidot distālā gala ieliekumu (reshapeable). Nepieciešamie stīgas garumi: - ne mazāk kā 180cm - ne mazāks kā 200cm - - ne mazāks kā 300cm | 700
Konfigurācijas:
|  | 1. Ārējais diametrs 0.014 | 650 | gab.
|  | 2. Ārējais diametrs 0.010 | 50 | gab.
Kopējā summa par 37.pozīciju, EUR bez PVN:
38 | 0,014’’ vadītājstīgas | Stīgas materiāls platīns/volframs Kopējais garums 205cm un 300cm distālākonusa garums 42 vai 43cm Stīgas garums 10cm Pārklājuma garums 170cm formējamā gala garums 1,5 cm Mīksts, mīksts XL, Standarta un Standarta XL versijas | 200 | gab.
3. Mikrokatetri galvas smadzeņu asinsvadiem
39 | Mikrokatetrs terapeitisko un diagnostisko materiālu ievadīšanai, savietojams ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu | 1) Vienlūmena katetrs 2) Ar stīgu lietojams (over-the-wire) 3) Hidrofils ārējais klājums 4) Uzbūve: - korpusa materiāls – Nylon - ārējais slānis ar hidrofīlu klājumu - iekšējais slānis ar PTFE klājumu - katetra vidējais slānis veidots no krusteniska stiepļu pinuma - distāli pāriet uz spirāles pinumu 5) Katera kopējais garums – 150cm 6) Distālais lokanums 5cm 7) Rūpnieciski veidots distālā gala leņķis 45º, 90º, „J” vai taisns gals. Komplektācijā jābūt pārveidošanas ierīcei, ja nepieciešams katetra gala izmainīšana 8) Divi Rtg pozitīvi marķeri distālajā galā 9) Pieejamie katetru izmēri - ārējais diameters distal/ proximal pie iekšējā diametra - 2.3F/ 1.9F 0.0165" 10) Minimāli savietojamais vadītājkateta ID 0.042" 11) Mikrokatetriem jābūt savietojamiem ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu | 300 | gab. | [6 empty] | 3
40 | Mikrokatetrs terapeitisko un diagnostisko materiālu ievadīšanai, savietojams ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu un intrakraniālo stentu ievadīšanai | 1) Vienlūmena katetrs 2) Ar stīgu lietojams (over-the-wire) 3) Hidrofils ārējais klājums 4) Uzbūve: - korpusa materiāls – Nylon - ārējais slānis ar hidrofīlu klājumu - iekšējais slānis ar PTFE klājumu - katetra vidējais slānis veidots no krusteniska stiepļu pinuma, distāli - pāriet uz spirāles pinumu 5) Katera kopējais garums – 150cm 6) Distālais lokanums 5cm 7) Rūpnieciski veidots distālā gala leņķis 45º, 90º, „J” vai taisns gals. Komplektācijā jābūt pārveidošanas ierīcei, ja nepieciešams katetra gala izmainīšana 8) Divi Rtg pozitīvi marķeri distālajā galā 9) Pieejamie katetru izmēri - ārējais diameters distal/ proximal pie iekšējā diametra - 2.8F/ 2.3F 0.021" 10) Minimāli savietojamais vadītājkateta ID 0.042" 11) Mikrokatetriem jābūt savietojamiem ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu un jābūt savietojamam ar pašatverošajiem intrakraniālajiem stentiem | 180 | gab. | [6 empty] | 3
41 | Mikrokatetri lielo aneirismu embolizācijas spirāļu ievadīšanai | Mikrokatetra gala konfigurācija - 4 veidi: Tainais gals; 45⁰;90⁰; J tipa. Iespējama katetra gala tvaika konfigurācija pacientam nepieciešamā formā; Plūsmas vadīts; Rtg pozitīvs marķieris distālā daļā ar 2 marķieriem; Vienlūmena katetrs; Iekšējais diametrs ne lielāks par 0.025”; Darba garums - ne vairāk par 150cm; Fleksiblās distālās daļas garums – ne mazāk par 8cm; Ārējais katetra diametra gradients Proximālais/Distālais - ne vairāk par 2,95F/2,6F. | 80 | gab. | [6 empty] | 3
42 | Intracerebrālie mikrokateri ar zema spiediena balonu arterovenozo fistulu manipulācijām | 1) Balona diametrs vismaz 8 mm un 10mm un garums 80 mm; 2) Savietojams ar stīgu .014” 3) Mikrokateters savietojams ar 6F vadītājkateteru Fargomax ar lūmenu : 1,78mm/.070” 4) DMSO savietojams 5) Mikrokateteram īpašs hidrofīls pārklājums Hydrospeed® un super compliant zema spiediena balons ar vismaz 2 platīna marķieriem. 6) Katetera garums ne īsāks kā 160cm, proksimālā daļa 2,7F, vidusdaļā 2,4F un distāli 2F 7) Ātrs balona deflacijas laiks, tai skaitā ar 2/3 kontrastu un 1/3 saline šķīdumu. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
43 | Intracerebrālie mikrokateri ar zema spiediena balonu un hidrofīlu pārklājumu, pielietojams wide neck aneirismu un vazospazmu gadījumos. | - DMSO savietojams - Īpašs hidrofīls pārklājums un super compliant zema spiediena balons ar vismaz 2 platīna marķieriem. - Katetera garums ne īsāks kā 160cm, proksimālā daļa 2,7F, vidusdaļā 2,4F un distāli 2F - Ātrs balona deflacijas laiks, tai skaitā ar 2/3 kontrastu un 1/3 saline šķīdumu. - komplektā iekļauta .012” stīga vismaz 3m gara - Balona diameters nepieciešams no 3-5mm un garums 10,15,20 un 30mm - indicēts arī angioplastijas manipulācijās pie vazospazmām. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
44 | Armēts intracerebrālais mikrokateters 10-35 lietojams ar mikrovadstīgu | Progresīva lokanība virzienā no proksimālā uz distālo galu, - Progresīvi pakāpeniski armēts kateters, kas nodrošina līdz minimumam samazinātu iespēju saliekt kateteru. - Rigida proksimālā daļa, kas nepārprotami nodrošina labāku vizuālo kontroli, pie intrakraniālo stentu, trombektomijas ierīču un embolizācijas koilu ievadīšanas. visi izmēri pieejami 2 dažādos veidos : taisns (D) , daudzfunkcionāls (MP) , - Mazākajiem katetera izmēriem ir divi marķieri, kas nodrošina precīzu un labu vizualizāciju. - Kateteriem ir 6 dažādi lumenu diametri no .0165” līdz .0401” , garums 135 - 155cm, savietojami ar vadītājstīgām .014” ; .018”; .021”; .025”; .028”; .035” - Izmēri 2,2; 2,8; 3,1; 3,3; 3,4 un 4,0 F – proksimālajā katetera daļā.attiecīgi distāli- 1,8, 2,1; 2,4;;3;3,3;3,8 FR - .0165” mkrokaters klāstā vismaz vienam mikrokateteram nepieciešams trešais marķieris, kas atrodas 5 mm no distālā gala. | 40 | gab. | [6 empty] | 3
45 | Plūsmas vadāms, DMSO savietojams, augsta spiediena, armēts intracerebrālais mikrokateters ar Fusecath® tipa distālo galu | Kateters ir plūsmas vadāms un jābūt savietojamam ar DMSO, - Proksimālā katetera daļa ne lielāka kā 2,7 F, kas pakāpeniski pāriet līdz 1,2F un 1,5F, un ir pieejama ar distālo galu ne lielāku kā 1,2F un 1,5F. - Nepieciešami divi dažādi atvienojamo galu garumi- 1,5cm , 2,5cm 3,5cm un 4,5cm. - nepieciešami 3 distālie marķieri, kas nodrošina precīzu vizualizāciju procedūras laikā. Komplektā nepieciešams: - 1 kateters - 1 HYBRID® tipa mikrostīga - .007” stīga pie katetera izmēra 1,2 F un 008”stīga – pie katetera izmēra 1,5 F Divi pieejamie sistēmu garumi – 165 un 190 cm ( ± 1 cm). | 30 | gab. | [6 empty] | 3
46 | Plūsmas vadāms intracerebrāls mikrokateters, ar progresīvu lokanību 1.2F līdz 1.8F, lietojams pie AVM embolizācijas procedūrām | Plūsmas vadāms kateters, ko nodrošina katetera īpašais dizains – PUR SIL ®, atļaujot ātru un atraumatisku katetera virzību pa asinsvadiem. - Diametra samazināšanās ir virzienā no proksimālās uz distālo daļu, kas nodrošina katetera īpašo fleksibilitāti, līdz ar to maksimāli atvieglotu piekļuvi grūti aizsniedzamiem asinsvadiem, - Proksimālās daļas izmērs ir ne lielāks par 2,7 F, vidusdaļas izmērs 2,4 F un distālās daļas izmērs 1,8F, 1,5F un 1,2 F. Sistēmas garums 155-165cm (± 1 cm) - Caurspīdīga proksimālā katetera daļa, kas veidota no īpaši caurspīdīga polimēra, lai nodrošinātu perfektu asins refluksa un iespējamo gaisa burbuļu vizualizāciju. - Distālais gals marķēts ar platīna marķeri, kas nodrošina labu vizualizāciju rengenoloģiskā kontrolē | 50 | gab. | [6 empty] | 6
47 | Mikrokatetrs embolizācijas procedūru veikšanai intrakraniālām indikācijām pielietojams ar hidrogēla pārklātām spirālēm | 1. Mikrokatetra materiāls ir termoplastisks elastomers, ārējai katetra virsmai jābūt pārklātai ar hidrofīlu materiālu distālājā galā ne mazāk kā 100 cm garumā. 2. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 3. Mikrokatetra lokana (flexible) gala garumam jābūt ne mazāk ka 10 cm. 4. Mikrokatetra gala veidi: taisns (Straight), 450,900 un „J” galu. 5. Nepieciešamie katetra iekšējais diametri: 0.017”(0.43mm), 0,021” un nepieciešamības gadījuma 0,027”. 6. Katetra ārejiem diametriem (Fr.proks./dist.) atkarīgi no iekšējiem diametriem jābūt ne vairāk kā: • 2.4Fr./1.7Fr. (0,017”) • 2.5/2.0 Fr. (0,021”) • 3.0/2.6 Fr. (0.027”) 7. Nepieciešamais katetru garumam jābūt 150cm. 8. Nepieciešamības gadījumā mikrokatetram jābūt saderīgam ar DMSO vielu. 9. Mikrokatetra galam jāsatur 2 rentģenkontrāstējošu marķieru, lai nodrošinātu ievadīšanas kontroli un vizualizāciju. 10. Mikrokatetram jabt saderīgam ar 0,014” vadītājstīgas diametru. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
48 | 0.27" Neirovaskulārs mikrokatetrs | izmantojamais garums – 150 cm kopējais garums – 157 cm elastīgā daļa – 8 cm, 9 bezšuvju elastības zonas distālā daļa – 33 cm hidrofila garums – 80 cm iekšējais diametrs - 0.028/0.71 collas/mm distālais ārējais diametrs – 2.8/0.95 F/mm proksimālais ārējais diametrs – 2.9/0.96 F/mm (maks. 1.03 mm / 0.0406″) Savietojamās ievadīšanas stīgas maksimālais ārējais diametrs - 0.018/0.46 collas/mm Savietojamā vadības katetra minimālais iekšējais diametrs - 0.053/1.35 collas/mm Taisna uzgaļa konfigurācija, viegli formējams. Konisks politetrafluoretilēna habs vieglai stentu un FD ievadīšanai. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
49 | Mikrokatetrs embolizācijas un diagnostisko materiālu ievadīšanai | Vienlūmena katetrs, plūsmas – vadīts (flow-directed). Lietojams ar stīgu (over-the-wire). Hidrofils ārējais pārklājums. Mikrokatetra uzbūve - semi-rigida proksimālā daļa un ļoti fleksibla distālā daļa. Katetra distālās daļas iekšējais diametrs ne mazāks par 0,012''. Ārējais katetra diametrs proksimālajā daļā ne lielāks kā 3Fr un distālajā daļā ne lielāks kā 1,5Fr. Saderība ar vadītājstīgu, max 0.010”. Katetra distālās daļas garums – 35cm un 42cm. Rtg pozitīvs marķeris distālajā galā. Katetra kopējais garums – 170cm. Komplektā stilete katetra distālā gala modulēšanai. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
50 | Mikrokatetrs ar atbalstošu funkciju embolizācijas un diagnostisko materiālu ievadīšanai | Vienlūmena katetrs. Plūsmas vadīts (flow-directed), kā arī lietojams ar stīgu (over-the-wire). Nitinola pinums stīgas distālajā daļā augstai mezglu veidošanās rezistencei. Nerūsējoša tērauda spirāle proksimālajā daļā. Kopējais katetra garums 170cm. Distālas daļas garums – 25cm. Katetra kopējais lietojamais garums – 165cm. Rtg pozitīvs marķieris distālajā galā. Ārējais katetra diametrs distālajā daļā ne lielāks par 2.7Fr un proksimālajā daļā ne lielāks par 1.5Fr. Distālās daļas iekšējais diametrs – ne lielāks par 0.013''. Savietojams ar vadītājstīgu, 0.010”. Komplektā stilete katetra distālā gala aizsardzibai un modulēšanai. | 40 | gab. | [6 empty] | 3
51 | Mikrokatetrs embolizācijas materiālu ievadīšanai | Vienlūmena katetrs. Lietojams ar stīgu (over-the-wire). Hidrofils ārējais klājums. Sastāv no 4.dažādām nitinola vijuma daļām. Semi-rigida proksimālā daļa. Katetram vairākas zonas: spēka zona, navigācijas zona, stabiltātes zona. Elastīga stīgas distālā daļa. Katetra kopējais garums – ne mazāks par 155cm. Divi Rtg pozitīvi marķeri distālajā galā. Ārējais diametrs proksimālajā daļā ne lielāks par 2.1F un 2.4F. Ārējais diametrs distālajā katetra daļā 1.7F un 1.9F. Katetra distālās daļas iekšējais diametrs 0.017”. Saderīgs ar stīgu, max 0.014”. Distālā gala konfigurācija – taisns, liekts 45° un liekts 90°. Stīgai fleksibls, atraumatisks un veidojams distālais gals. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
52 | Pastiprinātais mikrokatetrs embolizācijas un diagnostisko materiālu ievadīšanai - ar stīgu lietojams (over-the-wire) | Hidrofils ārējais pārklājums. Līnijveida PTFE iekšējais pārklājums.Nerūsējošā tērauda ārējā spirāle. Semi-rigida proksimālā mikrokatetra daļa un fleksibla distālā daļa. Katetra kopējais garums – 135cm un 158cm. Viens vai divi Rtg pozitīvi marķeri mikrokatetra distālajā daļā. Mikrokatetra ārējais diametrs proksimālajā daļā 2.3F, 1.4Fvai 2.4F. Mikrokatetra ārējais diametrs distālajā daļā 1.7F; 1.9F, 2.7F un 2.8F. Katetra distālās daļas iekšējais diametrs 0.015”, 0.017”, 0.021” un 0.027”. Mikrokatetra lietojamais garums 130; 145 un 153cm. Savietojams ar vadītājstīgām 0.012";0.014";0.018";0.021". | 50 | gab. | [6 empty] | 3
53 | Mikrokatetrs ar distālā gala atvienošanu | Lietojams kopā ar šķidro embolizācijas materiālu Onyx vai ekvivalentu . Kopējais mikrokatetra garums – 165cm. Plūsmas – vadīts (flow-directed). Savietojams ar stīgu 0,010” (over-the-wire). Proksimālās daļas diametrs 2.7F. Distālās daļas ārējais diametrs 1.5F. Iekšējais mikrokatetra diametrs 0,013''. Uz mikrokatetra 2 Rtg pozitīvi marķieri. Atvienojamās daļas garums 1,5cm; 3cm; 5cm. Mikrokatetra distālās daļas tips-taisns. Komplektā adapteris embolizācijas materiāla ievadīšanai. | 100 | gab. | [6 empty] | 6
54 | Mikrokatetrs plūsmas maiņas ierīces ievadīšanai | Mikrokatetrs plūsmas maiņas ierīces ievadīšanai. Vienlūmena katetrs, distālā daļa ar hidrofīlu pārklājumu, līnijveida PTFE iekšējais klājums, nerūsējošā tērauda ārējā spirāle, marķieris katetra distālajā galā labākai vizualizācijai. Nepieciešamais katetra darba garums 105cm, 135cm, 150cm,160cm, katetra iekšējais diametrs 0,027”, katetra ārējais diametrs 2,8F distālajā daļā un 3,2F proksimālajā daļā, 10cm fleksibls distālais gals. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
55 | Mikrokatetrs „wide – neck” aneirismu ārstēšanai | Katetra uzbūve: 1) Katetra ārējais diametrs – ne lielāks kā 2.4Fun 2.6F, distālajā daļā – 1.7F un 2.0. 2) Katetra iekšējais diametrs – ne mazāks kā 0.0165” un 0.019''. 3) Katetra garums - ne mazāks kā 150cm, distālais garums 6cm. 4) Mikrokatetra gala konfigurācija – 45, 90, J, C, S un taisnais gals. Iespējama tvaika veidošanas opcija. 5) Vismaz 2 Rtg marķieri 6) Iekšējais slānis -PTFE | 300 | gab. | [6 empty] | 2
4. Balonkatetri neiro
56 | RX Neiro PTA Balona katetrs paredzēts intrakraniālam stenozem | Katetra garums: 160 cm Proksimālais katetra diametrs: 1.9F/0.63mm; Distālais katetra diametrs: 2.5F/0.83mm 0.016″ ieejas profils Zemākais balona šķērsprofils: 0.023 - 0.026″ Diametru izmēri no 1.25 līdz 4.0 mm Balonu garumi no 10 līdz 40 mm Nominālais spiediens – 6-10 atm; RBP – 14-18 atm Diametrā 1.25 un 1.5 mm non compliant balona materiāls. Visos pārējos diametros semi compliant. “Nulles profila” divi iegremdēti rentgena marķieri, balona katetriem ar diametru 1.25 un 1.5 mm ir tikai viens centrāls rentgena marķieris. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
57 | Vadītājkatetrs ar balonu mehāniskai trombektomijai cerebrāliem asinsvadiem | Katetra uzbūve: Veidots no dubultpīta nerūsējošā tērauda stieplēm un neilona savienojuma (DAC tehnoloģijs), variabla cietība. Pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu, iekšējais slānis no PTFE. Divi Rtg - kontrastējami marķeri. Katetram divi lūmeni 1) nodrošina balona infl./ defl., 2) nepārtrauktu neirovaskulāru pieeju Balons: Tips - compliant Balona izmēri - 10 x 10 mm, max infl. tilpums 0.6 ml Vēlamie izmēri: OD 8F/ID 5,9 F, garums 80 cm, 90 cm OD 9F/ID 9,4 F, garums 80 cm, 90 cm | 50 | gab. | [6 empty] | 3
5. Vadītājkateri neiro
58 | Liela lūmena vadītājkatetrs cerebrālām indikācijām | Proksimālā daļā veidots no nerūsējošā tērauda pinuma, kas nodrošina katetra stabilitāti. Distālā daļa ar platīna pinumu, kas nodrošina lokanību un redzamību procedūras laikā. Katetra distālā daļa ar hidrofilu pārklājumu. Katetra iekšējais lūmena diametrs - ne mazāks par 088''; Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE Katetra darba garums - ne mazāks par 80 cm; 90cm. Katetra lokanā daļa - ne mazāks 4cm. Katetra ārējais diametrs- ne lielāks 8F. Katetra iekšējais diametrs - ne mazāks 6F. Modifikācijas-katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem: taisnais, multipurpose.Saderība ar stīgām 0.35/0.38 Komplektā jābūt pieejamam Y konektoram, ievadslūžu vārstulei un dilatatoram. | 350 | gab.
59 | Vadītājkateters cerebrālām procedūrām ar hirdofīlu distālo galu | • proksimālā daļā veidots no nerūsošā tērauda pinuma, kas nodrošina katetra stabilitāti. • Distālā daļa ar platīna pinumu, kas nodrošina katetra lokanību un redzamību procedūras laikā. Katetra distālā daļa ar hidrofīlu pārklājumu Katetra darba garums 95cm; 105cm; 115cm(+/- 5cm.) • Katetra lokanā daļa - 6cm; 8cm vai 12cm • ārējais diametrs 6F - distālā daļā; 5F - proksimālā daļā • Katetra iekšējie diametri 053" un 070" Saderība ar stīgām 0,35''/0,38'' | 50 | gab.
60 | Intarkraniālā distālās piekļuves sitēma | 1) Katetra distālā lokana segmenta garums 18cm - nitinola spirāle. Proksimālais segments - nerūsējošā tērauda stiepļu pinums. 2) Garumi 105cm; 115cm; 125cm; 135cm • iekšējais diametrs 105cm katetram .060” (proks. .062”); 115cm un 125cm katetriem – .060” (proks. .062”) un 0.62” (proks. .068”); 135cm katetram - 0.62” (proks. .068”) • ārējais diametrs 105cm katetram 5.3F (proks. 5.8F), 115cm un 125cm katetriem -5.3F (proks. 5.8F) un 5.8F (proks. 6.5F); 135cm katetram – 5.8F (proks. 6.5F) 3) Taisns noapaļots atraumatisks gals 4) Saderība ar 6F vadītājslūžām | 50 | gab.
61 | Vadītājkatetri cerebrālām indikācijām | 1) Katetra sienas uzbūve: - iekšējais slānis – PTFE - vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar HYBRIDE BRAIDING (viena stieple apaļa, otra plakana) dizainu, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru - ārējais slānis – NYLON/ poliuretāns - katetra distālā gala sienas uzbūve: • iekšējais slānis – teflons (PTFE) • ārējais slanis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: - griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proximālā līdz distālajam galam - Backup atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu - pārliekšanās un pārlēkšanas riska - Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu - distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos 3) Katetru diametri: - 5F, iekšējais diametrs 0.056" - 6F, iekšējais diametrs 0.070" 4) Katetra garums 90cm, 100cm 5) Modifikācijas - katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem: taisns, MPD, MPC, Burke, Headhunter, Simmons 6) Jābūt pieejamiem katetriem ar pastiprinātu atbalstu procedūrām uz izteikti izlocītiem asinsvadiem | 500 | gab.
62 | Distālas neirovaskulāras piekļuves katetrs | Katetra uzbūve: Veidots no dubultpīta nerūsējošā tērauda stieplēm un neilona savienojuma (DAC tehnoloģijs), variabla cietība. Pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu, iekšējais slānis no PTFE. Divi Rtg - kontrastējami marķeri. |  | gab.
Konfigurācijas:
|  | OD 3,9F/ID 0.038, garums 136 cm | 10 | gab.
|  | OD 3,9F/ID 0.038, garums 125cm | 10 | gab.
|  | OD 4,3F/ID 0.044, garums 115cm | 10 | gab.
|  | OD 4,3F/ID 0.044, garums 130cm | 10 | gab.
|  | OD 4,3F/ID 0.044, garums 136 cm | 10 | gab.
|  | OD 5,2F/ID 0.057, garums 115cm | 10 | gab.
|  | OD 5,2F/ID 0.057, garums 125 cm | 10 | gab.
|  | OD 6,3F/ID 0.070, garums 120 cm | 10 | gab.
|  | OD 6,3F/ID 0.070, garums 105cm | 10 | gab.
|  |  | 10 | gab.
Kopējā summa par 62.pozīciju, EUR bez PVN:
63 | Intarkraniālā distālās piekļuves sistēma | 1) Īpaši veidots 6 F vadītājkateters ar hidrofīlu pārklājumu ar 8 vai 15 cm(+/-2 cm) garu 4,9F super fleksiblu distālo daļu, kas piemērots īpaši izlocītu asinsvadu piekļuvei. Piemērots karotīdā sifona šķērsošanai un bazilāro artēriju piekļuvei. Piemērots grūtos gadījumos, kad citu kateteru ievadīšana ir neiespējama. Īpaši piemērots trombu aspirācijai, kā arī visa veida stentēšanas procedūrām. 2) Iekšējais nepieciešamais katetera izmērs -1.46 mm- .058”. Fargomax iekšējais diametrs 1.78mm-.070” 3) Katetera garums 95, 105, 115 vai 135 cm (±3 cm). 4) Katetera distālais gals 10 cm garumā ir pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu, kas nodrošina lielisku slīdamību un navigāciju. Taisna Multipurpose konfigurācija | 50 | gab.
64 | Intarkraniālā distālās piekļuves sistēma | Hidrofīls pārklājums Katetera garums 120 vai 135 cm iekšējais diameters 1.02mm/.040” Extra soft distālā daļa 2,5cm vai 15 cm Ārējā diametera Proximal/Distal 4.2F/3.9F Taisna vai Multipurpose konfigurācija | 50 | gab.
65 | Vadāmie katetri ilgstošām, sarežģītām smadzeņu artēriju procedūrām: | Izgatavoti no serumu neuzsūcoša poliamīda; - Poliamīds ir rentgenkontrastējošs; - Var lietot bez ievadītāja; - Modifikācijas: • Ārējais diametrs ne lielāks par 4,2 Fr – iekšējais diametrs ne mazāks par 0,043“; • Ārējais diametrs ne lielāks par 6 Fr – iekšējais diametrs ne mazāks par 0,071“; • Ārējais diametrs ne lielāks par 7 Fr – iekšējais diametrs ne mazāks par 0,081“; • Ārējais diametrs ne lielāks par 8 Fr – iekšējais diametrs ne mazāks par 0,090“. - Garums no 80 līdz 130 cm; - Hidrofilā pārklājuma garums distāli no 5 līdz 115 cm; - Pieejami ar taisnu vai 45 grādu leņķī izliektu galu; - Pīti visā garumā; - Rentgenkontrastējoša atzīme galā; - Var tikt nokomplektēti ar dilatatoru lietošanai bez ievadītāja, tādā veidā ietaupot 2 Fr no darba katetra šķērsgriezuma, kas nepieciešams sarežģītu procedūru laikā vai smalku artēriju gadījumā. - iekšējā virsma no teflona. | 50 | gab.
66 | Dg angiogrāfiskie katetri bez hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraaortālām indikācijām | 1) Katetra sienas uzbūve: trīsslāņu 2) Vidējais slānis - katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā 3) Saderīgi ar stīgām līdz 0,38” 4) Katetra gals mīksts atraumatisks 5) Iespējama katetru modifikāciju izvēle - gals cietāks un korpuss mīkstāks vai otrādi, vai elastīgs visā tā garumā | 50 | gab.
67 | Speciālas konstrukcijas distālas pieejas diagn. vadītājkatetrs, kā arī tromboektomījas procedūru veikšanai intrakraniālām indikācijām | 1. Vadītājkatetra nepieciešamas prasības: • Nepieciešams Fr.5 vadītājkatetrs ar iekšējo diametru 0,055” un ārējo proks./ dist. diametru 0,068” (1.7 Fr.). • Vadītājkatetra struktūrai jābūt ar hibrīda spirālveida pīnumu ar darbības garumu 125cm, kas nodrošina tā virzības kontroli asinsvados, kā arī garantē pret salocīšanos. • PTFE pārklājums 60 cm garumā nodrošina vienmērīgu katetra kustību un slīdamību asinsvados. • Nepieciešama taisna vadītājkatetra konfigurācija. • Distālam galam nepieciešams būt mīkstam 16 cm garumā, lai nodrošinātu atraumatisku navigāciju izlocītos asinsvados un labāku kontroli bifurkācijas izmeklēšanas vietās. • Ja ir nepieciešams var izmantot vadītājkatetru, kā arī starpposmu katetru vai atsūkšanas katetru embolektomījas procedūras gadījumā. • Vadītājkatetram jābūt saderīgam ar 0.035” vadītājstīgu, kā arī ar 6 Fr. katetru. | 100 | gab.
68 | Liela diametra vadītājkatetrs diagnostikas un embolizācijas procedūru veikšanai intrakraniālām indikācijām pielietojams arī hidrogēla pārklātām spirālēm | 1. Vadītājkatetra nepieciešamas prasības: • Pieejamības Fr.5 un Fr.6 ar iekšējiem diametriem 0,059” (Fr.5) un 0,071” (Fr.6). • Nepieciešamais vadītājkatetra garums ne mazāks par 95cm. • PTFE pārklājums nodrošina vienmierīgu katetra kustību asinsvados, kā arī poliestera materials ārējā pārklājumā nodrošina labu katetra atbalstu asinsvados. • Nepieciešamie vadītājkatetra konfigurāciju veidi: STR, MP2. • Distālam galam nepieciešami būt mikstam vismaz 7 cm garumā, lai nodrošinātu atraumatisku virzību asinsvados. • Ja ir nepieciešams var izmantot vadītājkatetru „Divu katetru tehnikā” (Double Catheter technique”. | 100 | gab.
69 | Liela diametra vadītājkatetru sistēma embolizācijas procedūru veikšanai intrakraniālām indikācijām pielietojams ar hidrogēla pārklātām spirālēm | 1. Vadītājkatetru sistēmai jābūt ar diviem katetriem: vadītājkatetrs un iekšējais katetrs. 2. Nepieciešamie vadītājkatetru iekšēji/ārējie diametri: Fr.4/Fr.5 un Fr.5/Fr.6. 3. Iekšējais vadītājkatetra diametrs: Fr.4 – 0,059” Fr.5 – 0,071” 4. Katetru sistēmu garumi (iekšējais/ārējais):117cm /95cm 5. Vadītājkatetra nepieciešamie konfigurācijas galu veidi: STR, MP1, MP2, BUR. 6. Iekšējas katetra nepieciešamie konfigurācijas galu veidi: VTR, JB2, SIM2. 7. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 8. Vadītājkatetram jābūt savienojamam ar vadītāj stīgu diametru 0,035” un 0,038”. | 100 | gab.
70 | Diagnostiskie katetri ar hidrofīlu patentētu pārklājumu asinsvadu kateterizācijai (cerebrāliem un viscerāliem asinsvadiem) | 1. Katetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija • Iekšējais slānis – PTFE materiāls • Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. • Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālājā galā 15 cm garumā. 2. Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados. 3. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. 4. Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. 5. Katetru iekšējie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) 6. Katetram ir dažādi modifikācijas gali, kas nodrošina asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 7. Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: : • Cobra (mazais, vidējais, lielais) • Simmons • Head Hunter • Benson-Hanafee-Wilson (JB) • Vertebral 8. Katetru garumi: 65cm, 80cm, 100, 110 un 120 cm. 9. Saderīgu vadītājstīgu izmēri 0,035”, 0,038”. 10. Plūsmas ātrums • 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, • 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, | 4500 | gab.
71 | Selektīvie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai un plastikai | 1. Katetra uzbūves struktūra: Trīsslāņu konstrukcija • Iekšējais slānis – Neilona saturošais materiāls, kas nodrošina no recekļa veidošanos izmeklēšanas laikā. • Vidējais slānis – divkāršu nerūsējoša tērauda stieplīšu tīkls, kas garantē katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no samezglošanas un arī nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. • Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais „M coat™” pārklājums distālājā galā no 15 , 20 vai 40 cm garumā, kas nodrošina katetra slidamību un virzību asinsvados. • Hidrofīla pārkjlajuma garums ir atkarīgs no katetra modofikācijas veida un kopēja garuma, kas ir nepieciešams asinvada pieejai. 2. Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados un minimizē asinsvada sieniņas bojājumu. 3. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. 4. Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. 5. Katetru iekšējie lielie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) 6. Velamie katetri ar zemu profilu un lielu lumēnu, lai tās izmantotu ka vadītājkatetru mikrokatetra izmantošanas gadījumā, ka arī kā piegādes katetru embolizācijas materiāliem (PVA mikrosferām, makrospirālēm). 7. Katetriem Fr.4 optimālais plūsmas spiediens ir 750psi/5.171 kPa. 8. Katetriem Fr.5 optimālais plūsmas spiediens ir 1000psi/6.895 kPa. 9. Plūsmas ātrums • 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, • 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, 10. Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: : • Simmons • Head Hunter • Benson-Hanafee-Wilson (JB) • Vertebral 11. Jābūt piedāvātiem katetriem ar speciālo veidu Yashiro un garumu 150cm, lai nodrošinātu ertu un veiglu pieeju apakšo ekstrimitāšu asinsvadu revaskularizācijai. 12. Katetram jābūt sadrīgam ar 0,035” un 0,038” vadītājstīgu. 13. Katetru nepieciešamie garumi: 13.1. garumi - 65, 80 cm 13.2. 100, 110, 120 un 150 cm. | 1000 | gab.
72 | Cerebrālie katetri | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 atm (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un asinsvada gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Visi katetri ir vienādi mīksti distālajās daļās. Katetra izmērs: 3F; 4F; 5F, 6F, 7F. Katetra iekšējais diametrs: 0,65 mm; 0,95 mm; 1,25 mm; 1.30 mm; 1,50 mm. Katetra garums: 50 cm; 70 cm; 100 cm; 110 cm. Izmantojiet ar stīgu: .022 "; .035 “; .038”. Tipi: Simonss, Mani, Valdnieks, Bentsons, Kreisais miega miegs, Medulīrs, Vertebrs, Amplatz, Ņūtons. Nav hidrofila pārklājuma. | 300 | gab.
73 | Pīti cerebrālie katetri | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 atm (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un asinsvada gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Katetri ir pastiprinātā konfigurācijā ar nerūsējošu tēraudu. Katetra izmērs: 5F, 6F. Katetra iekšējais diametrs: 1,05 mm; 1,25 mm. Katetra garums: 100 cm. Izmantojiet ar stīgu: .038 ". Dažādas kofigurācijas Nav hidrofila pārklājuma | 100 | gab.
74 | Intrakraniālais atbalsta katetrs | Katetrs sastāv no trīs segmentiem un trijām kārtām: iekšējā kārta PTFE pārklājums, vidējais slānis - nitinola koilu pinums, ārējais pārklājums-poliestera. Iekšējais katetra diametrs 0,058” un 0,072'', ārējais Ø 5Fr katetram 0,070’’ un 6Fr katetram - 0,084’’. Nepieciešamais katetra kopējais garums: 95cm; 105cm; 115cm; 125cm; 130cm, nepieciešamās katetra galu modifikācijas – taisns un Multi-Purpose 25˚, saderība ar vadītājstīgām 0,035''/0,038''. | 100 | gab.
75 | Divlūmenu vadītājkatetrs | Divlūmenu vadītājkatetrs ar balonu ,katetrs veidots no divām armētām kārtām – iekšējās un rējās.Vadītājkatetra nepieciešamie izmēri:6Fr;7Fr;8Fr;9Fr, ārējie nepieciešamie izmēri:6Fr(0,079'') 7Fr(0,094'') 8Fr(0,106'') 9Fr(0,114''), iekšējais nepieciešamais diametrs: 6Fr ( 0,051”) 7Fr(0,067) 8Fr(0,075'') 9Fr( 0,085''), nepieciešamais balona garums 7mm un 10mm, Rtg marķieri labākai balona vizualizācijai. Katetra gals 3mm garš, kopējais nepieciešamais katetra garums:100cm un 103cm, katetra efektīvais darba garums: 92cm; 95cm. | 50 | gab.
76 | Intrakraniāls atbalsta katetrs trombektomijas un aspirācijas veikšanai | .Savietojams ar trombektomijas ierīci.Mezglu rezistents. Katetra iekšējais diametrs distālajā daļā ne mazāks par 0,061'' un 0,035''.Iekšējais diametrs proksiālajā daļā ne mazāks par 0,069'' un 0,044''.Nepieciešamais katetra darba garums ne mazāks par 132cm un 160cm.Distālās daļas ārējais diametrs 0,069'' un 0,044''.Proksimālās daļas ārējais diametrs 0,08'' un 0,06''. Savietojams ar vadītājstīgām 0,038'' un 0,032'' | 300 | gab.
77 | Navigācijas un atbalsta katetrs | Katetra darba garums 105cm,120cm un 150cm. Katetra distālā gala iekšējie diametri 0,017",0,021",0,027" un 0,0445". Katetra distālā gala ārejais diametrs 0,024",0,030" 0,036" un 0,055". Katetra proksimālās daļas ārējais diametrs 0,029",0,034",0,040" un 0,061". Katetra distālais gals taisns, J tipa, 45° un 90 ° izliekums. Uz katetra distālais un proksimālais Rtg marķieris labākai vizualizācijai. Katetram divi segmenti: distālais mīkstais segments un lokanais segments labākai navigācijai un atbalstam. | 300 | gab.
78 | Distālas piekļuves atbalsta katetrs | Distālās piekļuves atbalsta katetrs - viena lumena, dažādas cietības katetrs. Hidrofīls pārklājums. katetra iekšējais diametrs 0.02in, katetra distālais ārējais diametrs 0.036in ( 2.7Fr). Distālajā galā sašaurinājums 2cm, pamata daļas paplašinājums - 28cm, darba garums 150cm. Proksimāli ārējais diametrs 3.0 Fr. Distāli rentgenkontrastējams marķeris. | 300 | gab.
79 | Aspirācijas katetrs | Aspirācijas katetrs - viena lumena, dažādas cietības katetrs, veidots no nerūsējošā tērauda šķērsstiegrojuma, distāli - nitinola šķērsstiegrojuma. Līnijveida PTFE klājums uz distālās daļas. Iekšējais diametrs 6 Fr. Darba garums 115cm, 125 cm un 132cm | 300 | gab.
80 | Distālas piekļuves atbalsta katetrs | Distālās piekļuves atbalsta katetrs - viena lumena, dažādas cietības katetrs. Hidrofīls pārklājums. Diva veida: 1. katetra iekšējais diametrs 0.058in, katetra ārējais diametrs proksimāli 0.073in ( 5.6Fr)/distāli 0.069in(5.3Fr). Darba garums 115cm, 132 cm, kopējais garums 120cm, 137cm. 2. katetra iekšējais diametrs 0.060in, katetra ārējais proksimāli 0.079in ( 6.0Fr)/distāli 0.071in(5.4Fr). Darba garums 132 cm, kopējais garums 137cm. Distāli rentgenkontrastējams marķeris. | 300 | gab.
6. Embolizacijas sistēmas un materiāli neiro
81 | Embolizācijas spirāles lielo aneirismu embolizēšanai | Primārais spirāles diametrs- ne mazāks par 0.020'' (0,51mm); Embolizācijas spirāļu nepieciešamās modifikācijas: 3D Comlex tipa spirāles- aneirisma formēšanai; Complex tipa spirāles - aneirismas pildīšanai; Mīkstās Complex tipa spirāles - aneirismas pildīšanai; Mīkstās Helix tipa spirāles- aneirisma pildīšanai; J-tipa spirāles pildīšanas nobeigumam. Spirāļu materiāls - platīns; Atdalīšanas veids- momentāls mehānisks; Nepieciešamie spirāļu cilpu diametri: Complex tipa spirālēm- no ne vairāk par 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm; 14mm; 15mm; 16mm; 18mm; 20mm; 22mm; 24mm; 28mm; 32mm. Garums no 1cm lidz 60cm. Helix tipa spirālēm - no 1cm līdz ne mazāk par 20 cm; J- tipa spirālēm- no ne vairāk 7cm; 10cm; 15cm; 25cm. | 600 | gab. | [6 empty] | 30
82 | Lielo aneirismu spirāļu mehāniska atvienošanas ierīce | Rokturis - manuāli mehāniska ierīce spirāļu atvienošanai Sterils; Vienreizēji lietojams; Atdalīšanas veids- viena ''klikšķa'' princips, momentāls Savietojams ar lielo aneirismu embolizēšanas spirālēm. | 120 | gab. | [6 empty] | 5
83 | Elektrolītiski atdalāmas spirāles distāli lokalizētu galvas smadzeņu aneirismu embolizācijai | Spirāles materiāls platīns Kontrolējama spirāles atdalīšana ar strāvas ģenerātoru Divu pakāpju strāvas ģenerātora brīdinājuma signāls precīzai atdalīšanas pozīcijas noteikšanai Primārā spirales vijuma diametrs 0,01” un 0,014” Spirāles virzītāja garums 187 cm Sprāļu veidi: 1. Extra soft 0,01” mm/cm 1,5/1; 1,5/2; 1,5/3; 2/2; 2/3; 2/4; 2/6; 2/8; 2,5/3; 2,5/4; 2,5/6 3/3; 3/4; 3/6; 3,5/6; 3,5/8; 4/4; 4/8 2. Soft 0,01’’ mm/cm 16/10; 16/20; 16/30 3. Extra soft 0,01’’ mm/cm 16/10; 16/15 4. Standart 0,014’’ mm/cm 2/9; 3/12; 4/12; 5/15; 6/20; 7/20; 7/30; 8/20; 8/30; 9/30; 10/30; 12/30 | 300 | gab. | [6 empty] | 20
84 | Liela diametra embolizācijas spirāles ekstrakraniālām indikācijām | Embolizācijas spirāļu nepieciešamās modifikācijas: 3D Complex tipa spirāles - aneirismas formēšanai; Mīkstās Complex tipa spirāles - aneirismas pildīšanai; Primārais spirāles diametrs - ne mazāks par 0.020'' (0,51mm); Spirāļu materiāls - platīns; Atdalīšanas veids - momentāns mehānisks; Nepieciešamie spirāļu cilpu diametri: Complex tipa spirālēm- no ne vairāk par 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; Nepieciešamie spirāļu cilpu garumi: Complex tipa spirālēm –no ne mazāk par 1cm; 2cm; 4cm; 5cm; 6cm; 10cm; 12cm; 15cm; 20cm; 25cm; 30cm; 35cm; 40cm; 50cm; 57cm; 60cm. | 150 | gab. | [6 empty] | 15
85 | Elektrolītiski atdalāmas spirāles galvas smadzeņu asinsvadu aneirismu embolizācijai ar mazākiem diametra izmēriem | 1 Elektrolītiski atdalāmas spirāles galvas smadzeņu asinsvadu aneirismu embolizācijai ar mazākiem diametra izmēriem 1.Spirāles materiāls – platīns. 2.Atdalāmas elektrolītiski. Spirāle pievienota pie nerūsējošā tērauda vadītājstīgas. Pieejamie spirāles diametri 0.010'' un 0.018''. 3.Spirāle veidota 3D tehnoloģijā: 1) 360° cilpas spirāles forma, 0.010'' ar izmēriem mm/cm – 2/3; 2.5/5; 3/6; 4/7; 4/13; 5/9; 5/17; 6/11; 6/20; 7/13; 7/24; 8/16; 8/27; 9/23; 9/30; 10/27; 10/34 2) 360° cilpas spirāles forma ar 0.018'' ar izmēriem mm/cm – 6/16; 7/19; 8/27; 9/30; 10/34; 11/37; 12/40; 13/43; 14/47; 15/50; 3) 360° cilpas spirāles finishing soft tehnoloģijā ar izmēriem 0.01''mm/cm – 1/2; 1.5/2; 1.5/3; 1.5/4; 2/2; 2/3; 2/4; 2/6; 2.5/3; 2.5/4; 3/4; 3/6; 3/8; 3/10; 4/6; 4/8; 4/10; 5/8; 5/10. 4. Spirāle veidota 2D tehnoloģijā: 1) Pieejami filling tehnoloģijas koili 0.01'' ar diametriem no 3mm līdz 10mm, garumā līdz 30cm. 2) Finishing koili ar izteiktu mīkstības pakāpi 0,01'' sākot no 1mm diametrā līdz 6mm un garumā līdz 10cm. 2 Elektrolītiskās atvienošanās savienotājkabelis, mikrospirāles atvienošanai aneirismas maisā | 1200 | gab. | [6 empty] | 20
86 | Embolizācijas spirāļu sistēma ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu | 1) Vienreizlietojamas, sterilas spirāles ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu 2) Izgatavotas no platīna 3) Spirāļu diametrs sākot ar 0,012”. Savietojamas ar 0,0165 un 0,021 mikrokateriem 4) Jābūt iespējai izvilkt neizmantoto spirāli caur to pašu ievadsistēmu, atkārtotai ievadīšanai 5) Cietība: frame, fill, finish (extra soft) modifikācijas 6) Frame spirālēm jābūt no 20cm līdz 30cm garumā. Diametram jābūt pieejamam no 6mm līdz 20mm 7) Fill spirālēm jābūt no 1,5cm līdz 30cm garumā. Diametram jābūt pieejamam no 2mm līdz 12mm 8) Extra soft modifikācijas spirālēm jābūt pieejamām garumā no 1,5cm līdz 10cm. Diametriem jābūt pieejamiem no 2mm līdz 4mm Spirāles atdalīšanas mehānisms: - Hidraulisks spirāles atbrīvošanas mehānisms ar speciālu, tikai šim nolūkam domātu gradētu hidraulisku šļirci | 300 | gab. | [6 empty] | 20
87 | Spirāļu atbrīvošanas šļirce embolizācijas spirāles sistēmai ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu | 1) Speciāla šļirce ar monometru, kas paredzēta hidrauliskai spirāles atbrīvošanai no piegādes sistēmas 2) Ar krāsu kodiem monometrā jābūt norādītām funkcijām, ko veic šļirce | 30 | gab. | [6 empty] | 3
88 | Elektrolītiski atdalāmas spirāles galvas smadzeņu asinsvadiem | 1) Vienreizlietojamas, sterilas spirāles ar elektrolītisku (elektro – termisku) atdalīšanas mehānismu 2) Izgatavotas no platīna 3) Spirāļu diametrs sākot ar 0,098" līdz 0,015" 4) Visas spirāles savietojamas ar 0,0165" mikrokateru 5) Jābūt iespējai izvilkt neizmantoto spirāli caur to pašu ievadsistēmu, atkārtotai ievadīšanai 6) Cietība: frame, fill, finish 7) Frame spirālēm jābūt no 2,5cm līdz 50cm garumā. Diametram jābūt pieejamam no 2mm līdz 20mm. 8) Fill spirālēm jābūt no 2cm līdz 60cm garumā. Diametram jābūt pieejamam no 1,5mm līdz 24mm. 9) Finish spirālēm jābūt pieejamām garumā no 1cm līdz 10cm. Diametriem jābūt pieejamiem no 1,5mm līdz 4mm 10) Fill spirālēm Tight Distal Loop (TDL) tehnoloģija - pirmās cilpas diametrs ir uz 1/3 mazāks par spirāles nominālo diametru. 11) Fill un Finish spirālēm specifiskās trīsstūra rotējošas formas šķērsgriezums, kas ļauj spirālei mainīt virzienu ik pēc 0.25mm. 12) Spirāles atvienošanas savienojumam jābūt lokanam, ļaujot brīvi artikulēt spirāles galu tās precīzai pabeigšanas pozicionēšanai | 500 | gab. | [6 empty] | 20
89 | Spirāļu atbrīvošanas ierīce embolizācijas spirāļu sistēmai ar elektrolītisku atdalīšanas mehānismu | Elektrolītisks (elektro - termisks) atdalīšanas mehānisms | 50 | gab. | [6 empty] | 3
90 | Vienreizlitojams vads spirāļu atbrīvošanas ierīcei embolizācijas spirāļu sistēmai ar elektrolītisku atdalīšanas mehānismu | Elektrolītisks (elektro - termisks) atdalīšanas mehānisms; Sterils, vienreizlietojams | 50 | gab. | [6 empty] | 5
91 | Šķidrs emboliskais aģents AVM procedūrām | Copolimēra savienojums (ethylene vinyl alcohol) DMSO šķīdumā. Labu vizualizāciju rengena kontrolēm nodrošina Tantalum piedeva. Pieejamas 4 alternatīvas savienojumiem: 2 dažādas viskozitātes- standarta viskozitāte Squid 18 un zema viskozitāte Squid 12, attiecīgi katrai 2 dažādi blīvumi- standarta un zema blīvuma savienojums. Komplektā : - 1,5 ml SQUID komplektā ar šļirci 1cc- atpazīst pēc krāsas- balta; - 1,5 ml DMSO komplektā ar šļirci 1cc- atpazīstama pēc krāsas- dzeltena - Divi adapteri šļircēm | 300 | komplekts | [6 empty] | 6
92 | Šķidrs emboliskais aģents AVM procedūrām SQUIDPERI indicēts perifēro malformāciju un hipervaskularizētu tumoru ārstēšanai | Copolimēra savienojums (ethylene vinyl alcohol) DMSO šķīdumā. Labu vizualizāciju rengena kontrolēm nodrošina tantalum piedeva. Pieejamas 6 alternatīvas savienojumiem: 3 dažādas viskozitātes- augsta viskozitāte SQUID34, standarta viskozitāte Squid 18 un zema viskozitāte Squid 12, attiecīgi katrai 2 dažādi blīvumi- standarta un zema blīvuma savienojums. Komplektā : - 1,5 ml SQUIDPERI komplektā ar šļirci 1cc- atpazīst pēc krāsas- balta; - 1,5 ml DMSO komplektā ar šļirci 1cc- atpazīstama pēc krāsas- dzeltena - Divi adapteri šļircēm | 50 | komplekts | [6 empty] | 3
93 | Platīna koili AVM procedūrām | savietojami ar Magic 1.2;1.5F vai Sonic1.2 ; 1.5F - ievadāmi injicējot - izmēri: 2,5 mm X 0.19 mm, garums iztaisnotam koilam- 5;10 un 20 mm | 50 | gab. | [6 empty] | 10
94 | Intracerebrālie atvienojamie baloni | Atvienojami lateksa baloni; - Veidoti īpaši AVM embolizācijām un asinsvadu oklūzijām. - Viens rengenoloģiski vizualizējams marķieris balona iekšpusē. - Izmēri- 7; 9; 12 un 15 mm diam., garums 10; 11; 16; 20;25;28 mm (±0,05) - Savietojams tikai ar mikrokateteru ar teflona distālo galu MABDTE ® tipa – distālais gals 1,8 F, proksimāli 2,7 F; - Sistēmas garums 165 cm (± 5 cm) | 120 | gab. | [6 empty] | 5
95 | Mikrokatetrs | Mikrokateters Gold balonu ievadīšanai Savietojams tikai ar mikrokateteru ar teflona distālo galu MABDTE ® tipa – distālais gals 1,8 F, proksimāli 2,7 F; - Sistēmas garums 165 cm (± 5 cm) | 30 | gab. | [6 empty] | 2
96 | Neirovaskulārie un perifērie platīna koili ar termālu atvienošanu | spirālēm (koiliem)jābūt no platīna un tangstena; - piedāvājumā jābūt gan divdimensiju,gan triju dimensiju spirālēm; - nepieciešamas 3dažādu cietību spirāles,gan 3diemnsiju spirāļu klāstā, gan 2dimensiju spirāļu klāstā jābūt( SuperSoft,Soft,Standart); - koilu nepieciešams repozicionēt atkārtoti pirms pilnīgas koila atvienošanas, lai adaptētu precīzi un atbilstoši aneirismas formai, tāpat kā maksimālu un blīvu tās piepildīšanu (volymetric filling); - diametri (Supersoft) spiralēm (2-dimensional un 3-dimensional) jābūt vismaz 1-5 mm un garumā no 1-13 cm, ar dažādām variācijām diametros/ garumā vairāk kā 50; - diametri 2dimensionālajām spirālēm( Helical) jābūt no vismaz 1-10 mm un garumā no 1-30 cm, 45 dažādās garumu un diametru variācijās; - diametri 3dimensiju (Complex) koili nepieciešami vismaz 1-24mm un garumi no 1-65cm, vairāk kā 70 dažādas variācijas; - pirmā cilpa ‘Complex”spirālei jābūt 1,5 apgriezieniem, pēdējai cilpai vesels apgrieziens; - koilu ievadsistēmai distālajā gala jābūt 50 cm “body coil”, kas ir pietiekoši mīksts un ar vienmērīgu “transition”zonu, lai aizsargātu aneirismu mikrokatetera kustību koila pozicionēšanas laikā; - ievadsistēmai jābūt savietojamai ar 0.0165”un 0.021” iekšējo diametru mikrokateteriem; - ievadsistēmas garumam jābūt vismaz 185cm; - spirālēm jābūt ar termālu atvienošanas metodi, lietojot speciālu atvienošanas kontrolēšanas ierīci | 600 | gab. | [6 empty] | 20
97 | Koilu atvienošanas ierīce | Koilu atvienošanas kontrolēšanas ierice - Atvienotājs paredzēts termālai atvienošanai Optima koiliem - Atvienošanas laiks mazāks nekā 1 sekunde - Metode- termāla - “Battery low” gaismas indikators; - Zaļs un sarkans gaismas indikators veiksmīgai atvienošanai; - Maksimāls atvienošanu skaits līdz 60 reizēm | 60 | gab. | [6 empty] | 5
98 | Smadzeņu tromba izsūkšanas–mehāniskās izņemšanas sistēma: | Sistēmu veido līdzekļi, ar kuriem smadzeņu trombu var gan izsūkt, gan izņemt mehāniski
|  | 1. Pastiprināts katetrs: • Pīts karkass sieniņā; • Marķieri galā, starp kuriem ir 3 cm atstarpe; • Dubults hidrofils arējais pārklājums; • Iekšpuse pārklāta ar PTFE; • Galiņš uzliekts 25 grādu leņķī vai taisns; • Vismaz 5 segmentu konstrukcija ar ļoti mīkstu, elastīgu galiņu, kam ir noapaļotas malas; • Turētājs pirkstiem (angļu val. Hub), caurspīdīgs; • Varianti: - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 2,1 Fr līdz 1,9 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,0165" vai lielāks; - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 2,5 Fr līdz 2,4 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,021" vai lielāks; - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 3,6 Fr līdz 3,0 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,027" vai lielāks; - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 4,2 Fr līdz 3,9 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,039" vai lielāks; - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 5,3 Fr līdz 5 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,052" vai lielāks; - Ārējais diametrs distālā virzienā samazinās no 6,3 Fr līdz 6,1 Fr vai mazāk; Iekšējais diametrs 0,065" vai lielāks; | 120 | gab. | [6 empty] | 5
|  | 2. Stents – tromba izņēmējs smadzeņu artērijām: • 3 vai vairāk funkcionālie segmenti: mazās stenta “acis” iespiežas trombā, bet lielākās – to pietur izņemšanas laikā; • 3 vai vairāk zelta marķieri stenta distālajā galā; • 2 vai vairāk zelta marķieri vadītājstīgā; • Atkarībā no tromba garuma iespējams izmantot tikai 1 vai 2 stenta funkcionālos segmentus; • Komplektā iekļauta nitinola stumšanas stīga, kas lietojama ar s.e.c.u.r.e GP vai analoģisku tehnoloģiju; • Jābūt piemērotam artērijām, kuru šķērsgriezums ir no 1,5 mm vai mazāks līdz 5,5 mm vai lielāks; • Stentu garumu intervāls: no 28 mm vai īsāki līdz 40 mm vai garāki; • 4,5 mm stentam jāspēj iziet caur 0,0165” vai mazāku katetru; • 6 mm stentam jāspēj iziet caur 0,021” vai mazāku katetru. | 120 | gab. | [6 empty] | 2
Kopējā summa par 98.pozīciju, EUR bez PVN:
99 | Platīna neiroembolizācijas spirāles intrakraniālu aneirizmu ieramēsanai, pildīšanai un slēgšanai | 1. Embolizācijas spirāļu materiāls –platīna (92%)-volframa(8%) spirāles , kas nodrošina spirāles precīzu ievietošanas kontroli, ka arī vizualizāciju. Spirālēm janodrošina stabilu un optimālu aneirizmas azpzildīšanu. 2. Nepieciešami dažādu spirāļu veidi: trīsdimensiju (3D), spirālveida (2D) veidi. 3. Spirāļu sistēmām jābūt pieejamām 10 un 18 versijā. 4. Nepieciešamie spirāļu garumi – no 1līdz 68 cm, lai nodrošinātu pilnu aneurizmas pildīšanu. 5. Nepieciešamie spirāļu diametri – no 1.5mm līdz 20 mm. 6. Spirālēm jābūt saderīgām ar dažādu mikrokatetru diametru, lietotiem laboratorijā. 7. Nav nepieciešama iepriekšēja spirāļu sagatavošana lietošanai. 8. Spirāle nesatur lateksa un PVC materiāla. | 30 | gab. | [6 empty] | 15
100 | Neiroembolizācijas spirāles pildītās ar hidrogēlu intrakraniālu aneirizmu ieramēšanai, pildīšanai un slēgšanai | 1. Embolizācijas spirāļu materiāls – trīsdimensiju konfigurācijas platīna (92%)-volframa(8%) spirāles ar hidrogēlu (hidrofilais polimers), kas nodrošina maksimālu un stabīlu aneirizmas dobuma un kakliņa pārklāšanu, kā arī trombogenitāti. 2. Hidrogēla struktūra ir hidrofilais akrila polimers. Hidrogēls ir inerts paplašināšanas materiāls, kas var nodrošināt lielāku aizpildīšanas apjomu. 3. Spirālēm jābūt arī ar izstiepšanas pretestības struktūru. 4. Nav nepieciešama iepriekšēja spirāļu sagatavošana lietošanai. 5. Spirāļu sistēmām jābūt 10versijā. 6. Nepieciešamie spirāļu garumi – no 6 cm līdz 33 cm. 7. Nepieciešamie spirāļu diametri – no 3 līdz 8 mm. 8. Spirāle jānesatur lateksa un PVC materiāla. 9. Spirālēm jābūt saderīgām ar mikrokatetra lumena diametru ≥0,015”. | 100 | gab. | [6 empty] | 10
101 | Hidrogēla un platīna spirāļu elektromehaniskā atbrīvošanas ierīce | 1. Rokturis ērts spirāļu atbrīvošanai embolizāciju procedūras laikā. 2. Nepieciešams gaismas indikators spirāles stāvokļa kontrolei pirms procedūras veikšanas. Atdalīšanas mehanisms ir elektromehaniskais. 3. Ierīce ir paredzēta hidrogela un platīna spirāļu atbrīvošanai. 4. Spirāļu atbrīvošanas laiks nedrīkst pārsniedz 0.75 sek. 5. Sterils, individuāls iepakojums katrai ierīcei. 6. Viena ierīce jābūt paredzēta vienam pacientam, bet ne vairāk ka 10 spirāļu ieveitošanai intrakraniālos asinsvados. | 30 | gab. | [6 empty] | 3
102 | Šķidrā embolizācijas sistēma AVM, fistulu un hipervaskulāru tumoru embolizācijai | Rtg pozitīva embolizācijas sistēma. Embolizācijas sistēmas viskozitāte 6%, 6.5%; 8%. Komplektā nepieciešams :1.5ml EVOH (Rtg pozitīvs, škidrs embolizācijas materiāls ar tantāla pūderi), 1,5ml DMSO(Katetra skalošanas šķidrums), trīs 1ml tilpuma šļirces ar luer-lock tipa galu. Savietojams ar mikrokatetriem Apollo, Marathon, Rebar, Ultraflow vai ekvivalentu. Savietojams ar slimnīcā esošo misēšanas iekārtu Vortex Genie 2 , kurā iespējams vienlaicīgi sagatavot 4 embolizācijas materiāla flakonus.Produkts klīniski pētīts ne mazāk kā 10 gadus. | 120 | komplekts | [6 empty] | 5
103 | Embolizācijas spirāles ar mehānisku momentānu atvienošanas sistēmu | Spirāles materiāls – platīns. Mainīga diametra primārā stīga. Spirāles formas veidi: Prime Extra Soft; Prime Extra Soft Helix, Prime 3 D, Prime Helix, Helix; 3D; Extra Soft 3D; 3D; PGLA Helix; Nylon Helix; Framing. Spirāles nepieciešamie diametri – 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;12; 14; 16; 1820; 22; 25mm. Spirāles garumi – no 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50cm. Spirāles ārējais diametrs no 0.0108''/0.2743mm. Iestrādāti divi poliuretāna diegi nostiepšanas aizkavēšanai, t.s.,, locītavas princips'' spirāles atvienošanas vietā. Saderība ar jebkuru 0.010” mikrokatetru, momentāna atvienošana ar atvienošanas rokturi. | 150 | gab. | [6 empty] | 20
104 | Atvienošanās rokturis | Embolizāciju spirāļu atvienošanas rokturis. Saderīgs ar Axium tipa spirālēm. Sterils, vienreizlietojams. | 50 | gab. | [6 empty] | 3
105 | Elektrolītiski atdalāmas spirāles galvas smadzeņu asinsvadiem | Elektrolītiski atdalāmas spirāles galvas smadzeņu asinsvadiem Spirāles materiāls – platīna – volframa sakausējums Bipolāra atdalīšana. Spirāle pievienota pie nerūsējošā tērauda vadītājstīgas, tās uzbūves dēļ var veikt pagriezienu vien pret vienu. Lāzer griezta atdalīšanas zona. Seši koilu tipi: - 360 Standard - izmēri: 3/6,3/8,4/8,4/10,4/15,5/15,5/20,6/15,6/20,6/30,7/15,7/20,7/30,8/20,8/30,9/20,9/30,5/10,5/15,5/20,6/10,6/15,6/20,6/30,7/15,7/20,7/30, 8/20,8/30,9/20,9/30,10/30,11/30,12/30,13/30,14/30 - 360 Ultra - izmēri: 2/3,2/4,2/6,2,5/4,3/4,3/6,3/8,3/10,4/6,4/8,4/10,4/15,5/10,5/15 - Helical Ultra - izmēri: 2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,2/8,2,5/3,2,5/4,2,5/6,,3/4,3/6,3/8,3/10,4/6,4/8,4/10 - 360 Nano - izmēri: 1/2,1/3,1.5/2,1.5/3,1.5/4 - Helical Nano - izmēri:1/1, 1/2,1/3,1.5/1,1.5/2,1.5/3,1.5/4 | 150 | gab. | [6 empty] | 20
106 | Embolizācijas sistēma, kas sastāv no veidošanas, pildīšanas un piepildīšanas koiliem | Materiāls - platīns stiepes izturīgi koili polyglycolic acid (PGA) or polypropylene (PP) produktu klāstā jāietiplst gan apaļiem un noapaļotiem trīstūrveida koiliem koilu garums no 1-60cm koilu diametrs no 2-24mm koilu primārais ārējais diametrs 0,0098''; 0,1105'';0,012''; 0,0135''; 0,015'' skaidri redzami fluro marķieri ar jūtamu atbildi nogādātājstīgas distalajā galā, lai samazinātu fluroskopijas lietošanas laiku | 150 | komplekts | [6 empty] | 10
7. Intrakraniālo asinsvadu rekonstrukcijas ierīces
107 | Intrakraniālo asinsvadu rekonstrukcijas ierīce ar slēgtām stenta šūnām plata kakliņa aneirismu kakla nosegšanai | Stenta uzbūve: 1) Stenta materiāls – nitinols 2) „Pašizpletošs” (self – expanding), uzmontēts uz piegādes vadītājstīgas 3) Stenta dizains – slēgtas šūnas 4) Četri rentgenmarķieri distālaja un proksimālaja stenta galā 5) Jābūt stenta repozīcijas iespējai 6) Izvērsti stenta gali stenta stabilitātei 7) Indicētais asinsvada diametrs no 2,0 līdz 4,0 mm 8) Stenta garums: 16mm, 23mm, 30mm, 39mm (+/-1mm) 9) Savienojamība ar mikrokatetru 0.021" | 30 | gab. | [6 empty] | 2
108 | Intravaskulārs implants aneirismas kakliņa remodelēšanai | Ierīce paradzēta plata kakliņa, kompleksu bifurkācijas aneirismu kakliņa remodelācijai ar ierīces atvienošanas iespēju Implanta materiāls: nitinols. Jābūt 8 marķieriem. Implanta arkas izmēri 8.6 mm un 10.6 mm. Jābūt diviem implanta veidiem: Y formas implants un T formas implants. Implants atvienojams elektrolītiski. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
109 | Intrakraniālo artēriju rekonstrukcijas ierīce | Vismaz 48- nitinola stīgu pinuma pašizpletoša stenta sistēma indicēta intrakraniālo aneirismu ārstēšanā . Stentu iespējams repozicionēt ne mazāk kā pie 90 % atvēruma; |  | gab. | [6 empty] | 2
|  | Intrakraniālo artēriju rekonstrukcijas ierīce Vismaz 4 rengenoloģiski vizualizējami marķieri, kas novietoti stenta garenvirzienā Diametrs: no 2,0mm līdz 5,5mm, ar soli ne lielāku kā 0,5 mm Garums: 15-40 mm, ar soli ne lielāku kā 5 mm; Asinsvadu savietojamība diam. 1.5mm - 5.75mm konusveida konfiguraija pieejama sekojošiem 4.0mm x 3.0mm x 30mm 4.5mm x 3.0mm x 25mm 4.5mm x 3.5mm x 30mm Komplektā nepiecieciešams atbilstošs mikrokateters Vasco+21 or Vasco+25 precīzai stenta ievietošanai Iespējama konusveida stenta versija. Stenti ar diametru 2.0mm-4.5mm savietojami ar mikrokateteru , kura iekšējais 0.024 " Stenti ar diametru 5.0mm-5.5mm savietojami ar mikrokateteru , kura iekšējais 0.027 | 30 | gab. | [6 empty] | 2
|  | Intrakraniālo artēriju rekonstrukcijas ierīce Diametrs: no 2,25mm līdz 3,25mm, ar soli ne lielāku kā 0,5 mm Garums: 10-25 mm, ar soli ne lielāku kā 5 mm; Stents pilnībā vizualizējams ar X-Ray Stenti ar diametru 2.25mm-3.25 mm savietojami ar mikrokateteru , kura iekšējais 0.017 " | 30 | gab. | [6 empty] | 2
Kopējā summa par 109.pozīciju, EUR bez PVN:
110 | Pašizpletošie intrakraniālie nitinola stenti wide-neck aneirismu procedūru veikšanai | vismaz 2 gareniski izvietoti marķieri visā stenta garumā, augstai vizualizācijai rengenoloģiskā kontrolē, - iespējama līdz 90% atvērta stenta repozicionēšana, Komplektā jāietilpst : . 1 pašizpletošais nitinola stents . 1 mikrokateters 2,4 F(pie stenta diam. 2,5 mm un 3,5 mm) 3F pie 4,5 mm un 3,3 F pie 5,5 mm. . 1 pušers + 1 ievadcaurule . 1 Y tipa adapters + 1 torqers Izmēri: stenta diameters - 2,0 mm - garumi 12; 18;25 stenta diameters - 2,5 mm - garumi 12; 18; 25; 30;35mm ; diam.3,5mm – garumi 12;18;25;30;35;50 mm; diam. 4,5mm – garumi 15;20;25;30;40;50 ;75 mm; diam. 5,5 mm - garumi 25;30;35;50;60;75 mm (±1 mm ) | 50 | gab. | [6 empty] | 2
111 | Maza diametra smadzeņu angioplastijas balonu un stentu sistēma | Sistēmu veido līdzekļi, kas paredzēti smadzeņu artēriju paplašināšanai un stentēšanai:
|  | 1. Plāns balons, speciāli paredzēts smadzeņu artērijām: • Papildu marķieris katetra galā, nevis tikai uz balona; • Nominālais spiediens 6 atm vai vairāk; • Pārbaudītais spiediens 14 atm vai vairāk; • Garums 8 mm vai mazāk; • Diametri no 1,5 mm vai mazāki līdz 4 mm vai lielāki; • Katetra ārējais distālais diametrs 2,7 Fr; proksimālais 3,7 Fr; vai mazāks; • Katetra iekšējais diametrs 0,0165" vai lielāks; • Katetra izmantojamais garums 150 cm vai vairāk; • Balons no nominālā līdz pārbaudītajam spiedienam izplešas: 1,5 mm ne vairāk par 2,2 mm; 2 mm ne vairāk par 2,52 mm; 2,5 mm ne vairāk par 2,98 mm; 3 mm ne vairāk par 3,73 mm; 3,5 mm ne vairāk par 3,97 mm; 4 mm ne vairāk par 4,53 mm. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
|  | 2. Pastiprināts nitinola stents: • E-polished vai analoģiska metāla virsmas apstrāde; • Gali paplašināti, lai nodrošinātu labāku fiksāciju pēc implantēšanas; • 3 vai vairāk zelta marķieri katrā stenta galā; • 3 vai vairāk marķieri vadītājstīgā, pēc kuriem tiek noteikti 90 %, no kuriem stentu vairs nav iespējams atkal sakļaut kopā; • Vadītājstīgas gals J burta formā; • Komplektā iekļauta nitinola stumšanas stīga, kas lietojama ar s.e.c.u.r.e GP vai analoģisku tehnoloģiju; • Jābūt piemērotam artērijām, kuru šķērsgriezums ir no 1,5 mm vai mazāks līdz 6 mm vai lielāks; • Stentu garumu intervāls: no 15 mm vai īsāki līdz 35 mm vai garāki; • Jābūt modeļu ar īpaši augstu radiālās izplešanas spēku variantiem; • Jāspēj iziet caur 0,0165" vai mazāku katetru. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
|  | 3. Blīva pinuma stents mazām artērijām • BlueXide vai analoģisks metāla pārklājums, kas uzlabo slīdamību; • Gali paplašināti, lai nodrošinātu labāku fiksāciju pēc implantēšanas; • Gala “acis” noslēgtas; • Nitinola ar platīna serdi; • 3 vai vairāk platīna–irīdija marķieri katrā stenta galā; • 3 vai vairāk marķieri vadītājstīgā, pēc kuriem tiek noteikta robeža, no kuras stentu vairs nav iespējams atkal sakļaut kopā; • Komplektā iekļauta nitinola stumšanas stīga, kas lietojama ar s.e.c.u.r.e GP vai analoģisku tehnoloģiju; • Jābūt piemērotam artērijām, kuru šķērsgriezums ir no 2,5 mm vai mazāks līdz 6 mm vai lielāks; • Stentu garumu intervāls: no 10 mm vai īsāki līdz 82 mm vai garāki; • Jāspēj iziet caur 0,027" vai mazāku katetru. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
Kopējā summa par 111.pozīciju, EUR bez PVN:
112 | Kobalta-hroma sakausējuma stents a.vertebralis stentēšani | Kobalta-hroma sakausējuma stents klāts ar anti-trombocītu Polyzene - F pārklājumu: Koronārais stents pārklāts ar Polyzene-F materiālu, kas nodrošina pretmikrobu iedarbību, Polyzene-F pārklājuma biezums ne lielāks par 0,05 µm. Stenta sieniņas izturīgas pret baktēriju iedarbību (ieskaitot MRSA). Veicina ātru un pilnīgu koronāro sieniņu aizdzīšanu bez palielinātas neointīmas proliferācijas. Stenta sieniņas biezums < 71 µm. Stenta diametri: 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 mm; stenta garumi: 8, 12, 15, 18, 24, 30 mm. Ārējais diametrs (crossing profile) < 0,89 mm (3,0x18mm). Saīsinājums (foreshortening) < 2,9 % (3,0x18mm). Šķērsgriezuma samazinājums (recoil) < 4,4 % (3,0x18mm). Balons, kas daļēji piemērojas (semi-recoil); RBP >16 atm; nominālais spiediens < 10 atm; 1 rentgena marķieri 1 mm; 90%Pt / 10% Ir. Balona izbīde ārpus stenta < 0,5 mm. Katetrs – Rx tipa; < 0,019'' galiņā pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu; < 0,014'' stieple; < 5 F katetra vadītājstīga; diametrs galā 0,035''-0,043''; diametrs sākumā < 0,024''. | 50 | gab. | [6 empty] | 2
113 | Integrēta dubultslāņa plūsmas novirzīta sistēma („Flow re-directed”) endovaskulāru embolizācijas procedūru veikšana intrakraniāli | 1. Sistēmas struktūrai jābūt no slēgtās šūnas stenta (nikēļa un titāna sakausējums) ar speciālu stenta konstrukciju: • ārēja stenta daļa – 16-stīgu pīta stenta konstrukcija • iekšēja stenta daļa – 48-stīgu pīta stenta konstrukcija • speciāla spirālveida atbalsta daļa stenta izvietošanai. 2. Optimālu sistēmas vizualizāciju jānodrošina ne tikai ar tantāla marķieriem distāli un proksimāli, bet arī ar speciālu rentgenkontrastējošu stīgas distālu galu. 3. Sistēmai jābūt saderīgai tikai ar mikrokatetra iekšējo diametru 0.027”/0.69mm. 4. Lai garantētu stenta stabilitāti asinsvados un precīzu ievietošanu, sistēmai jāsatur vismaz 4 galus, kas stabili paplašinās asinsvados stenta atvēršanas laikā. 5. Sistēmas paplašināšanas diametriem pilnībā jābūt 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm, lai nodrošinātu tā lietošanu asinsvados ar diametra diapazonu 2.5-5.5mm. 6. Kopējiem / darba sistēmas garumiem jābūt dažādiem : 16/10, 24/18, 26/1928/22, 31/26, 34/27, 35/28, 46/33mm, lai garantētu stenta izmantošanu dažādos intrakraniālos asinsvados. 7. Sistēmas komplektam jāsatur pašizplēstošu stentu (ierīci), ievadslūžu un atdalīšanās piegādes stīgu. 8. Sistēma nesatur lateksa un PVC materiālu. Paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
114 | Intrakraniālo asinsvadu atbalsta ierīce (stents) „wide neck” aneirizmas noslēgšanai ar spirālēm | 1. Nepieciešams pašizpletošais stents ar zemu profilu. 2. Ierīces konstrukcija – stents ar slēgto šūnu dizainu. 3. Ierīces materiāls – niķeļa un titāna sakausējums – nitinols. 4. Atbalsta ierīcei jābūt ar izvērstiem galiem, lai nodrošinātu tās stabilitāti. 5. Četriem distāliem un četriem proksimāliem marķieriem jānodrošina ierīces precīzu ievietošanu asinsvadā. 6. Spirālveida marķieris visā stenta garumā sniedz augstu ierīces vizualizāciju procedūras laikā. 7. Paredzēts vienreizējai lietošanai un ieteicams ievietot asinsvados ar minimālu diametru - 2,0 mm līdz maksimālam diametram – 4,5 mm. 8. Pieļaujamā stenta saīsināšana – 8% asinsvados ar diametru 2,0 mm. 9. Nepieciešama atvērta stenta repozicionēšanas iespēja, lai nodrošinātu maksimāli precīzu ievietošanu asinsvados. 10. Nepieciešamie stenta diametri neizplestā stāvoklī: 3,5, 4,5, 5,5 mm. 11. Nepieciešamie stenta garumi nesaspiestā stāvoklī: 24, 26, 35, 36, 53, 55, 70 mm. 12. Stenta komplektācijai jāsatur arī ievadslūžu un piegādes bīdīšanas stīgu. 13. Jābūt savienojamam ar mikrokatetra iekšējiem diametriem 0.017” un 0.021”. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
115 | Intrakraniāls bifurkācijas aneirismu stents/implants | Nitinola slēgtu šūnu konstrukcija ar paš-izplešanās funkciju. Izmanto kompleksās intrakraniālo bifurkācijas plaša-kakla aneirismu ārstēšanā. Izstrādāts, lai turētu embolizācijas spirāles aneirismā. Stentveidīga konstrukcija, kas nodrošina fiksāciju asinsvadā un ilgtermiņa stabilitāti. Neilona tīkls, kas ir stiprināts ar distālam vainaga lapiņam, saglabā embolizācijas spirāles un “bridging” konstrukciju kakliņa līmenī. Mazāk, kā 5% metāla no artērijas virsmas proporcijas. Lapiņu garums, vainaga diametrs – 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15 mm Stenta diametrs - 4 mm Stenta garums – 15; 20; 25 mm Sistēmas garums – 1830 mm Asinsvada diametrs: minimālais 2,5 mm; maksimālais 4,0 mm Saderīgais mikrokatetrs: 0.021” ID Elektrolītiskais stenta atdalīšanas mehānisms iespējo pilnīgu atvēršanu un ievilkšanu/ izņemšanu. | 30 | gab.
116 | Bifurkācijas aneirismu plūsmas modelēšanas implants | Implants ar paš-izplešanās spēju, kam ir distāla šķērsojama TPU (termoplastiska poliuretāna) membrāna. ENDOSEAL membrāna ir izgatavota no TPU, kam ir augstas necaurlaidības īpašības, un kas sastāv no nano-šķiedru tīkla. Aneirismas maisam, lai veiktu sekojošu embolizācijas spirāļu ievietošanu, var piekļūt, izmantojot mikrokatetru, kas saudzīgi šķērso membrānu, tajā pašā laikā saglabājot plūsmas modelēšanas efektu. Var izmantot ar vai bez spirālēm. Implanta kolonnas diametrs – 4 mm Implanta kolonnas garums – 20; 25 mm Distālā vainaga diametrs – 5;6;8;10 mm Elektrolītiskais atdalīšanas mehānisms. 100% ievelkams. Redzamība tiek iegūta, izmantojot platīna marķierus pie lapiņām un atdalīšanas zonā. Saderīgais mikrokatetrs: 0.027″ ID | 30 | gab.
117 | Intrakraniāls asins plūsmas modelēšanas implants/Plūsmas modulācijas ierīce | Stenta konstrukcija savīta vienā kārtā no 64 atsevišķām nitinola stieplēm. Vizualizācija, izmantojot 8 proksimālos platīna marķierus un 2 spirālveida dzīslas, visā implanta garumā. Stenta darbības garums 9-36 mm, ja maksimālais asinsvada diametrs ir 2-6 mm, Stenta darbības garums 12-48 mm, ja minimālais asinsvada diametrs ir no 1.5 līdz 5.5 mm Stents tiek atdalīts mehāniski. Stents ir pilnībā pārvietojams un ievilkams, kamēr tas nav mehāniski atvienots no katetra. Savietojams ar 0.027” ID mikrokatetru. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
118 | Intrakraniāls asins plūsmas modelēšanas implants/Plūsmas modulācijas ierīce | 48 DFT (DFT – platīna serde ar nitinola ārējo cauruli) materiāla stieples veido pilnībā redzamu sapītu konstrukciju, lai kombinētu platīna redzamību ar īpaši elastīga nitonola deformējamību. Neatkarīgi no implanta pārvietojama ievadīšanas sistēmas stīga lielākai drošībai. Ierīce ir zstrādāta distālās anatomijas ārstēšanai, asinsvadu diametriem no 1.75 līdz 3 mm. Maksimālais asinsvada diametrs – 2-3 mm; Implanta garums maksimālajā asinsvadā - 9;12;15;18 mm Minimālais asinsvada diametrs - 1.75-2 mm Implanta garums minimālajā asinsvadā - 9.9; 12.8; 16.1; 21.3; 25 mm Kontrastais proksimālais marķieris norāda “neatgriešanās punktu”, līdz kuram ierīci mikrokatetrā var pavilkt atpakaļ. Saderīgs ar 0.021″ mikrokatetru. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
119 | Bifurkācijas aneirismu plūsmas modelēšanas implants | Implants ar paš-izplešanās spēju, kam ir distāla šķērsojama TPU (termoplastiska poliuretāna) membrāna. ENDOSEAL membrāna ir izgatavota no TPU, kam ir augstas necaurlaidības īpašības, un kas sastāv no nano-šķiedru tīkla. Aneirismas maisam, lai veiktu sekojošu embolizācijas spirāļu ievietošanu, var piekļūt, izmantojot mikrokatetru, kas saudzīgi šķērso membrānu, tajā pašā laikā saglabājot plūsmas modelēšanas efektu. Var izmantot ar vai bez spirālēm. Implanta kolonnas diametrs – 4 mm Implanta kolonnas garums – 20; 25 mm Distālā vainaga diametrs – 5;6;8;10 mm Elektrolītiskais atdalīšanas mehānisms. 100% ievelkams. Redzamība tiek iegūta, izmantojot platīna marķierus pie lapiņām un atdalīšanas zonā. Saderīgais mikrokatetrs: 0.027″ ID | 30 | gab. | [6 empty] | 2
120 | Embolizācijas ierīce – artērijas sienas remodelēšanai | Ierīce izgatavota no fleksibla tīkla, kuru veido 48 stieples, 36 kobalt hroma (12 kobalt hroma stieples ar diametru 0.0013” un 24 kobalt hroma stieples ar diametru 0.0014) ”un 12 platīna tungstena stieplēm ar diametru 0.0012”. Ierīces šūnas izmērs ne lielāks kā 0,046mm², virsmas pārklājums ne mazāks kā 32,54%. Savietojama ar mikrokatetru, kura iekšējais diametrs ir ne mazāks kā 0,027”(0,069mm) un ārējais diametrs 2.8Fr. Uz ierīces labākai vizualizācijai ne mazāk kā 12 Rtg marķieri. Piegādes sistēmas gals - platīna koils 1,5cm ar diametru 0.016”/0.017". Ierīce distālajā daļā fiksēta ar aizsargkoilu. Proksimālais un distālais Rtg marķieris uz ierīces piegādes sistēmas. Diametrs 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 3,75; 4,0; 4,25; 4,50; 4,75; 5,0mm. Garumi 10; 12; 14; 16; 18; 20mm. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
121 | Pašizpletoša intrakraniālu asinsvadu revaskularizācijas ierīce | Stenta dizains -,,overlapping-bassed,,. Paredzēta asinsvadiem no 2.2-6mm. Saderība ar mikrokatetru ,kura minimālais iekšējais diametrs no 0,021” līdz 0,027''. Iespējams atvienot elektrolītiski. Stenta repozīcijas iespēja arī pēc pilnībā atvērta stenta. Stenta diametrs 4mm; 6mm.Stenta garums 15;20;30;40mm. Stīgas garums 180cm.Labākai stenta vizualizācijai Rtg pozitīvi marķieri ik pa 10mm visa stenta garumā. Proksimālais marķieris 1, distālie marķieri no 3-4. | 300 | gab. | [6 empty] | 2
122 | Emboliskās protekcijas pašizpletoša stenta sistēma | stenta materiāls nitinols, atvērto šūnu dizains. Sistēma saderīga ar ne lielāku kā 8F (ID :≥2.28mm) vadītājkatetru, 7F (ID: ≥2.28mm), ievadslūžu un 0.014” vadītājstīgu. RX piegādes sistēma ne vairāk kā 6F, sistēmas darba garums ne mazāk kā 135cm. Nepieciešamie izmēri: garums: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, diametrs: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm. Stents pārklāts ar polietilēna-tereftalāta (PET) sietu, PET sieta biezums ne biezāks kā 20µm. Pie atvērta stenta sieta šūnas izmērs ne lielāks par 150µm-180µm, stenta šūnas biezums 240µm +/- 12µm. Proksimālais un distālais marķieris. | 60 | gab. | [6 empty] | 2
123 | Intrakraniāla plūsmas koriģējoša ierīce aneirismu embolizācijas laikā | Plūsmas koriģējošā ierīces ievades sistēma sastāv no plūsmas koriģējošā ierīces, ievades katetra, stūmēja. Ievades sistēma ir over – the – wire sistēma. Plūsmas koriģējošā ierīce ir no, kobalta hroma stīgām pīta konusveida ierīce, kontrastējamo marķerstīgu, kas sastāv no 92%platīna un 8%volframa, daudzums vienā ierīcē 12 gab. Plūsmas koriģējošā ierīces izmēri: • Ø 2.5mm – pinumā 48 stīgas, garums – 10, 12, 15 mm • Ø 3 mm – pinumā 72 stīgas, garums –15, 20, 25 mm • Ø 4 mm - pinumā 72 stīgas, garums – 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm • Ø 5 mm - pinumā 96 stīgas, garums – 20, 25, 30, 40, 50 mm Poru blīvums (poras/mm²) – 21 – 32 Ievades sistēmas izmēri – 2.9 – 3.0 līdz 3.6 – 3.7 Fr, ID - 0.032 līdz 0.040₺, OD proxm – 0.040 līdz 0.050₺, OD distal – 0.040 līdz 0.048₺, darba garums 135 cm un 150 cm. Trīs ievades sistēmas papildus Rtg – kontrastējami marķieri – proksimālais stūmēja marķieris, distālais ievades katetra marķieris, stūmēja gala marķieris. | 30 | gab. | [6 empty] | 2
124 | Pašizpletoši stenti intrakraniālo stenožu ārstēšanai ar predilatācijas balonkatetriem | Stenta uzbūve: Stenta konfigurācija – 3,5F OTW pašizpletošā stenta sistēma, ievades sistēma no nerūsējošā tērauda Stenta materiāls - nitinols stents Stentam jābūt 4 Rtg marķeriem distāli un proksimāli Nominālais stenta diametrs (mm) – 2,5- 4,5 (ar soli 0,5) Stenta garums (mm) – 10 - 20 Savietojams ar 0.014 vadītājstīgu Savietojams ar 6F vadītājkatetru Balonkatetrs OTW sistēmas ar dubultlūmenu un diviem portiem Balona diametrs – 1,5 - 4,0 (ar soli 0,25) Balona materiāls - semi – compliant balona materiāls Rtg marķeru skaits - 2 Nominālais spiediens – vismaz 6 atm MR savietojamība - ap 3.0 Teslas | 60 | gab. | [6 empty] | 2
125 | Intravaskulāra mehāniska palīgierīce plata kakliņa īslaicīgai remodelācijai aneirismu embolizācijas laikā | Ierīce savietojama ar 0,024” mikrokatetru Maksimālais ierīces garums (mm) 35 Atvērtas ierīces diametri (mm) 0,6-4,5 un 0,6-6,0 Lietderīgais garums sistēmai (cm) 190 Distālā gala uzbūve – platīna spirāle uz nitinola stīgas Distāla gala garums (mm) 10 Distālā gala diametrs 0,14” Ierīces tīkls sastāv no 42 stīgām Šūnas maksimālais izmērs 0,11” Ierīces rokturis ar brīvas kustības un sprūda funkciju | 30 | gab. | [6 empty] | 2
126 | Pašizpletoši stenti „wide – neck” aneirismu ārstēšanai | Stenta uzbūve: Stenta materiāls - nitinols stents, pašizpletošs, vaļēju šūnu dizains. Šūnas biezums 0.0017₺ - 0.0034₺, platums 0.0022₺ - 0.0031₺. Stenta ievades sistēma: 185 cm nerūsējoša tērauda stīga, tās uzbūves dēļ var veikt pagriezienu viens pret vienu, mīksts pre-shaped 45° Floppy stīgas gals, 19 mm distāli Rtg - kontrastējams gals, kas beidzas ar sabiezinājumu OD 0.024 in. Stenta ievades sistēma ir ievietota stabilizācijas katetrā, tā gali marķēti purpura krāsā tiešai vizualizācijai. Stentam jābūt 2 Rtg marķeriem distāli un proksimāli Nominālais stenta diametrs (mm) – 2,5- 4,5 (ar soli 0,5) Stenta garums (mm) – 15- 20 - 30 mm | 100 | gab. | [6 empty] | 2
127 | Intravaskulāra mehāniska palīgierīce plata kakliņa īslaicīgai remodelācijai aneirismu embolizācijas laikā. | Ierīce savietojama ar 0,024” mikrokatetru Maksimālais ierīces garums (mm) 35 Atvērtas ierīces diametri (mm) 0,6-4,5 un 0,6-6,0 Lietderīgais garums sistēmai (cm) 190 Distālā gala uzbūve – platīna spirāle uz nitinola stīgas Distāla gala garums (mm) 10 Distālā gala diametrs 0,14” Ierīces tīkls sastāv no 42 stīgām Šūnas maksimālais izmērs 0,11” Ierīces rokturis ar brīvas kustības un sprūda funkciju | 100 | gab. | [6 empty] | 2
128 | Plūsmas maiņas ierīce intrakraniālo aneirismu embolizācijām | Pīta caruļveida ierīce ar V-veida nitinola segmentiem abos ierīces galos pieejamie diametri 2,5;3;3,5;4;4,5;5mm 2,5mm diametra ierīces ar garumu 15; 19 un 23mm 3; 3,5; 4; 4,5; 5mm diametra ierīces ar garumu 15; 19; 23; 27; un 35mm | 60 | gab. | [6 empty] | 2
8. katetri PTA (PERIFĒRIJAI)
129 | 0,018 vadītāja stīga taisniem un izlocītiem asinsvadiem. | Indicātas perkutāno ierīču ievadīšanas atvieglošanainai PTA procedūru laikā perifērajos asinsvados (augšstilba, paceles, zem-ceļa) un var tikt lietotas ar savietojamām stenta ierīcēm. - Ārējais diametrs 0,018”; - Stīga izgatavota no nerūsējošā tērauda, core-to-tip dizains; - Pieejamie stīgas garumi: 145, 195 un 300 cm; - distālā gala diametrs ir 0,018”, kā arī ir piedāvāti modeļi ar nosmailinātu distālo galu 0,0125” oklūziju šķērsošanai; - Distālajā galā ir RTG pozitīva spirāle, kura atkarībā no modifikācijas ir izgatavota no platīna-volframa un ir 3 cm gara, vai arī ir izgatavota no pallādija un ir 10 cm gara; - piedāvātas modifikācijas ar dažādu distālā gala stingrību (tip load): 4,0; 12,0 un 30,0 grami; - Ar un bez polimēra pārklājumu distālajā galā, kura garums atkarībā no modifikācijas: 8 un 35cm; - Distālajā daļā hidrofīls pārklājums, kura garums atkarībā no modifikācijas ir 16, 35 un 44cm; - Proksimālajā daļā hidrofobs pārklājums (PTFE), kurš atvieglo ierīču pārvietošanu. - Penetration power atkarībā no modifikācijas 17, 52 un 250 kg/colla2; | 120 | gab.
130 | Dg angiogrāfiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu 4F-5F | Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu konstrukcija Iekšējais slānis – PTFE materiāls Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalainību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālajā galā 15 cm garumā ( +/- 5cm). Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. Katetru iekšējie diametri: 4Fr- 0,042” 5Fr. 0,042” un vairāk. Katetram jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādu asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. Savietojami ar 0,035” vai 0,038”vadītājstīgu. |  | gab.
|  | Katetri supraaortālām manipulācijām, garumi : 100cm ( +/- 10cm),atsev. modifikācijas-125 cm | 60 | gab.
|  | Katetri viscerālām manipulācijām, garumi 65cm (+/- 5cm) 80cm (+/-5cm) | 60 | gab.
Kopējā summa par 130.pozīciju, EUR bez PVN:
131 | Dg katetri ar hidrofīlo pārklājumu distālam kateterizācijām pie speciālām cerebrālām un viscerālām anatomijām | Katetera distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. Ar rengenoloģiski vizualizējamu distālo galu, kas nodrošina īsāku starojuma laiku un līdz minimumam samazinātu kontrastvielas daudzumu. Hidrofīlais pārklājums visā katetra garumā Katetru iekšējie diametri: 0,042” un vairāk pie jebkura ārēja diametra Katetru ārejie diametri: 4F; 5F; 6,5F Nepieciešamie katetru garumi: 80cm līdz 125cm pie dažādām modifikācijām, : Roberts Uterine tipa –RUK Vitek tipa –VTK Bentson-Hanafee-Wilson tipa- JB1 un JB2 Davis tipa-DAV Nepieciešamas piedāvājumā visas konfigurācijas. | 120 | gab.
132 | Atbalsta kateteri CXI tipa | Nerūsējošā tērauda armējums - 4 tērauda marķieri nodrošina precīzu asinsvada segmenta mērījumu - Hidrofīls pārklājums distālajā katetera galā vismaz 40 cm - Kateters pieejams gan ar taisnu,gan liektu distālo galu - Diametrs 2,6 (±1) FR un 4 (±1) FR - Akceptē vadstiegu attiecīgi .018”un .035” - Garums 90;135;150 cm( ±5) | 120 | gab.
133 | Speciāls kateters a.carotis piekļuvei, nodrošina papildus atbalstu vadītājkateteram | diametrs 5F -armēts -progresīvā lokanība -garums 145 cm - SIMMONS II konfigurāciaja | 60 | gab.
134 | Vadāmie katetri hroniskas pilnīgas stenozes gadījumiem | iepakojumā arī dilatators, 5 cm garāks par katetru; ārējā virsma ir hidrofila; iekšējā virsma ir no teflona; katetrs ir sapīts no divu dažādu garumu PLAKANĀM stieplēm; ārējais diametrs nepārsniedz 2,80 mm; iekšējais diametrs: ne mazāks par 2,29 mm (0,090''); gala formu varianti: taisns, RDC vai noliekts 45 grādu leņķī; lietošanai pieejami garumi no 55 līdz 120 cm. | 60 | gab.
135 | Vadītājkatetrs PTA procedūrām 6-9F | 1) Katetra sienas uzbūve: - iekšējais slānis - teflons - vidējais slānis - nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar hybride braiding dizainu, kas nodrošina 1:1 rotāciju visā katetra garumā bez pārlēkšanas efekta - ārējais slānis - neilons 2) Katetra distālā gala sienas uzbūve: - iekšējais slānis - teflons (PTFE) - ārējais slanis - rentgenkontrastains materiāls 3) Katetra multisegmentārs dizains: - atbalsta/ griešanās segments: jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska, jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens - Coaxil izlīdzinošais segments: jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu 4) Distālais tips - ultra maigs ar augstu rentgenkontrastainību 5) Katetru diametri: - 6F, iekšējais diametrs 0.070" un lielāks - 7F, iekšējais diametrs 0.078" un lielāks - 8F, iekšējais diametrs 0.088" un lielāks - 9F, iekšējais diametrs 0.098" un lielāks 6) Katetra garums 55cm, 90cm, deviācija +/- 10cm, 125cm (transradiālai pieejai) 7) Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas (t.sk., SIM2, SAAD, H1, JR, JL, RDC) 8) Vadītājkatetriem jābūt bez vai ar hemostātisko vārstuli (lietošanai bez vadītājslužām a.renalis un a.carotis PTA procedūrām) | 300 | gab.
136 | Speciālais atbalsta OTW katetrs ar 3 marķeru sistēmu ar katetra navigāciju procedūrām izlocītos asinsvados | 1. Atbalsta katetram jānodrošina 3 nepieciešamas funkcījas procedūras laikā: vadītājstīgas atbalstu asinsvados, īsta lumena izvēli un katetra navigāciju asinsvada bifurkācijas vietā, kā arī izlocītos šauros asinsvados šķērsojumu procedūras laikā. 2. Divkāršai nerūsējoša tērauda spirāļu struktūrai un koniskai gala struktūrai (25 mm garumā) jānodrošina kvalitatīvu pieeju bojātos un izlocītos asinsvados. 3. Nepieciešamā atbalsta katetra struktūra – OTW ar taisnu un 30-gradu leņķveida gala veidiem. 4. Katetra garumiem jābūt plaša spektra: 65, 90, 135 un 150 cm, lai garantētu procedūru dažādos asinsvados. 5. Katetra iekšējam diametram jābūt (proks./dist.): 1.05mm/0.92mm. 6. Katetra ārējam diametram jābūt (proks./dist.): 1.39mm/0.95mm. 7. Katetram jābūt pārklātam ar hidrofilu „M coat” pārklājumu 40 cm garumā, lai nodrošinātu tā slīdamību un virzību asinsvados. 8. Katetra struktūrai jāsatur trīs rentgenkontrastējošus marķieru sistēmu: 1mm, 40mm un 60 mm distālā gala attālumā, lai tas būtu saderīgs ar dažādu stentu un balonu izmēru lietošanu bojātos asinsvados un tā izvietošanu. Marķeru joslu (no platīna-irīdijas sakausējuma) platumam jābūt ne vairāk kā 1 mm. 9. Katetram jābūt saderīgam ar 0,035” vadītājstīgas diametru un 4Fr. ievadslūžas izmēru. | 60 | gab.
137 | Perifērais angioplastijas katetrs PTA ar piegādes sistēmām OTW un RX | Zems profila PTA balona katetrs perifēro artēriju bojājumiem Balons, kas izgatavots no neilona. Balona diametri 1,25 mm; 1,50 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm. Balona garumi 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm; 100 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm. Nominālais spiediens 6atm; 8 atm; 10 atm RBP 10 atm. Amortizēts laiks – īss. Stumjamība un vadāmība ļoti laba. Piegādes sistēma OTW un RX. Piegādes sistēmas garums 80 cm; 100 cm; 110 cm; 120 cm; 135 cm; 140 cm; 170 cm. Izmantojiet ar stīgu .014 “(balona diametri 1,25 mm – 7 mm); .025 “(balona diametri 3 mm – 6 mm); .035 “(balona diametri 4 mm – 16 mm). Izmantot ievadi OTW sistēmai 4F (balona diametri 3 mm-4 mm); 5F (balona diametrs 3 mm – 8 mm); 6F (balona diametrs 5 mm – 12 mm); 8F (balona diametrs 14 mm – 16 mm). Minimālais vadītājkatetrs I.D. RX sistēmai .056 “(balona diametri 1,25 mm – 4 mm); .064 “(balona diametri 4.50 mm); .067 “(balona diametri 5 mm – 6,50 mm); .071 “(balona diametri 7 mm)”. Katetrs OTW sistēmai 5F. Augsts spiediens. Semi - complain tips | 120 | gab.
138 | Diagnostikas katetri angiogrāfijai | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 bankomāti (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un atraumātisks gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Visi katetri ir vienādi mīksti distālajās daļās. Katetra izmērs: 3F; 4F; 5F, 6F, 7F. Katetra iekšējais diametrs: 0,65 mm; 0,95 mm; 1,25 mm; 1.30 mm; 1,50 mm. Katetra garums: 50 cm; 70 cm; 100 cm; 110 cm. Izmantojiet ar stīgu: .022 "; .035 “; .038”. Tipi: taisni (ar 8 sānu atverēm), Pigtail (ar 8 sānu atverēm), leņķveida Pigtail (ar 8 sānu atverēm), N.I.H. (ar slēgtiem distāliem galiem 4 sānu atverēm), Gensini (ar 4 sānu atverēm, daudzfunkcionāls (ar 2 sānu atverēm). Nav hidrofila pārklājuma. | 120 | gab.
139 | PĪTI diagnostikas katetri angiogrāfijai | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 atm (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un asinsvada gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Katetri ir pastiprinātā konfigurācijā ar nerūsējošu tēraudu. Katetra izmērs: 5F, 6F. Katetra iekšējais diametrs: 1,05 mm; 1,25 mm. Katetra garums: 100 cm. Izmantojiet ar stīgu: .038 ". Tipi: Pigtail (ar 8 sānu atverēm), N.I.H. (ar slēgtiem distāliem galiem 4 sānu atverēm), Gensini (ar 4 sānu atverēm), daudzfunkcionāls (ar 2 sānu atverēm). Nav hidrofila pārklājuma. | 120 | gab.
140 | Viscerālie selektīvie katetri | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 atm (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un asinsvada gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Visi katetri ir vienādi mīksti distālajās daļās. Katetra izmērs: 3F; 4F; 5F, 6F, 7F. Katetra iekšējais diametrs: 0,65 mm; 0,95 mm; 1,25 mm; 1.30 mm; 1,50 mm. Katetra garums: 50 cm; 70 cm; 80 cm; 100 cm; 110 cm. Izmantojiet ar stīgu: .022 "; .035 “; .038”. Tipi: Kobra, Fengoral renal (ar 2 sānu caurumiem). Nav hidrofila pārklājuma. | 120 | gab.
141 | PĪTI viscerālie selektīvie katetri | Plānas sienas, pieļaujot maksimālo plūsmu Augstspiediena 100 atm (1450 PSI) Atbilstošs mīkstums, elastība un izliekums, katetra ievades un attīstības veicināšana Laba redzamība rentgenstaros Nevainojami gluda virsma un ļoti laba sānu atveru apdare un asinsvada gals. Katetrs ir Luer-Lock savienotājs, padarot komplektu hermetisku. Katetri ir pastiprinātā konfigurācijā ar nerūsējošu tēraudu. Katetra izmērs: 5F, 6F. Katetra iekšējais diametrs: 1,05 mm; 1,25 mm. Katetra garums: 80 cm; 100 cm. Izmantojiet ar stīgu: .038 ". Tipi: Kobra, Fengoral renal (ar 2 sānu caurumiem). Nav hidrofila pārklājuma. | 120 | gab.
142 | Diagnostiskie angiogrāfijas katetri | Katetra materiāls - Pebax vai analogs. Katetra sienas uzbūve - trīsslāņu. Katetram ne mazāk kā četri lokanības segmenti. Katetra korpusā intregrēts nerūsējošā tērauda stiepļu pinums. Katetra distālais gals - Rtg pozitīvs, koniskas formas. Katetrs savietojams ar 0,035'' un 0,038'' Ø vadītājstīgām. 5Fr katetra iekšējais diametrs - 0,046''. 4Fr katetra iekšējais diametrs-0,042''.Katetra garumi: 40cm; 65cm; 80cm; 90cm; 100cm; 110cm;125cm. Sterili, vienreizlietojami. | 120 | gab.
9. Dilatācijas balonkatetri perifērijai
143 | OTW PTA perifēro asinsvadu balona katetrs, indicēts lietošanai augšstilba, nieru, iegurņa, paceles, peroneālajās, profunda artērijās | Piemērots kalcinētu bojājumu dilatācijai, jo ir augsts Rated Burst Pressure. - Ātra balona uzpildīšana un iztukšošana, ko nodrošina duālais katetra lūmens ar pusmēness formas uzpildes kanālu. - Hidrofobs pārklājums ar silikonu virs katetra korpusa, distālā gala un vadītāja stīgas lūmenā: samazina berzi un atvieglo bojājuma šķērsošanu; - Balona distālais gals taisns (simetrisks). - Balons izgatavots no Neilona
|  | Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.035”; - Rated Burst Pressure baloniem līdz 10mm diametriem virs 12 bar (maksimāli līdz 18 bar); - Katetra garumi 50, 80 un 135 cm; - Balona diametrs no 3.0 līdz 12.0 mm; - Balona garums 20, 30, 40, 60, 80, 100 un 120 mm; - Līdz 7.0 mm diametra balonam savietojams ar 5F introducer sheath; - Tip entry profile: 1.2mm; - Zemākais Crossing profile 1.75mm; - Katetra diametrs distālajā, vidējā un proksimālajā daļā: 1.72 mm | 30 | gab.
|  | Savietojami ar 0.018”vadītājstīgu. - Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.018”; - Rated Burst Pressure baloniem līdz 5 mm diametriem virs 20 bar (maksimāli līdz 22 bar); - Katetra garumi 90, 135 un 150 cm; - Balona diametrs 2; 2,5; 3; 4; 5 un 6 mm; - Balona garums 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100 un 120 mm; - Visu izmēru baloni savietojami ar 4F introducer sheath; - Tip entry profile 0.51mm; - Zemākais Crossing profile 1.32mm; - Katetra diametrs distālajā daļā 1.12mm (3.4F), vidējā un proksimālajā daļā 1.20mm (3.6F). | 30 | gab.
Kopējā summa par 143.pozīciju, EUR bez PVN:
144 | OTW PTA balona katetrs savietojams ar 0.014” vadītāja stīgu (ar fleksibliem marķieriem) | Piemērots kalcinētu bojājumu dilatācijai, jo ir augsts Rated Burst Pressure. Indicēts sašaurinājumu dilatācijai augšstilba, paceles, zemceļa un nieru artērijās, kā arī dabīgajās un sintētiskajās arteriovenozajās dialīzes fistulā, kā arī ar balonu atveramo un pašatverošo stentu postdilatācijai. - Fleksibli RTG pozitīvie marķieri, izgatavoti no volframa (tungsten). - Rated Burst Pressure līdz 14 atm. Nominal pressure 8 atm; - Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.014”. - Visu diametru baloni savietojami ar 4F introducer sheath. - Katetra distālais gals ir taisns (simetrisks).
|  | Balona kateters - Balona diametrs no 1.5 līdz 4.0 mm. - Balona garums ir 20, 40, 60, 80, 120 un 200 mm. - Balons izgatavots no neilona - Hidrofobs pārklājums no silikona virs katetra korpusa, balona, distālā gala un vadītāja stīgas lūmena. - Katetra garums ir 90 un 150 cm. - Tip entry profile: 0.54mm - Crossing profile: 1.07mm - Katetra distālās daļas diametrs 0.91mm, proksimālās daļas diametrs 1.32mm; - Katetra dizains: koaksiāls, no viena gabala izgatavots nosmailināts ārējais apvalks, un no viena gabala izgatavota iekšējā caurulīte | 120 | gab.
|  | Balona kateters - Balona diametrs ir 1.2; 1.5 un 2.0mm; - Balona garums ir 12 un 20mm; - Balona sieniņa izgatavota no diviem slāņiem; - Hidrofīls pārklājums virs balona un distālā gala; - Katetra garums 145 cm; - Katetra distālās daļas diametrs 0.76mm, proksimālās daļas diametrs 1.14mm. | 120 | gab.
Kopējā summa par 144.pozīciju, EUR bez PVN:
145 | PTA Balonu katetrs līdz 28 mm diametrā | Savienojamība ar vadītājslūžām: 6F – 12F (atkarībā no izmēra) Balonkatetra sistēmas garums 100cm Balona diametri: 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28 mm Balona garums 20 un 40 mm Balona materiāls – non compliant Nominālais spiediens 3-4 bar RBP 4-10 bar Savietojams ar 0.035" stīgu Rentgenpozitīvs distālais gals, 2 radiopozitīvi marķieri | 60 | gab.
| Dilatācijas balonkatetrs subtotālu oklūziju ar izlocītu anatomiju un bifurkāciju dilatācijai | ●Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa (Semi Crystalline Co-Polymer) ● Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) ● Balona diametri: 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm ● Balona garumi: 6mm; 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm ● Balonkatetra pārklājums: ◦ Hidrofils (no vadītājstīgas izejas līdz balona proksimālajam galam) ◦ Hidrofobs (balons un balnkatetra gals) ● Nominālais spiediens: 7 atm; ● Rated Burst Pressure (RBP): 14 bar; ● Rentgena marķieru skaits: ◦ Viens marķieris (Ø 1.25 mm – Ø 1.5 mm); ◦ Divi marķieri (Ø 2.0 mm – Ø 4.0 mm); ● Balonkatetra garums: 140 cm; ● Balonkatetra proksimālā daļa: ◦ Diametrs: 2.0 F; ◦ Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala; ● Balonkatetra distālā daļa: ◦ Distālās daļas garums: 29 cm; ◦ Vadītājkatētra diametrs ne lielāks kā 5F; ● Iespējams pielietot „Kissing Balloon” tehniku ar baloniem līdz 3.5 mm diametrā, izmantojot 6F vadītājkatetru. | 120 | gab.
| Augsta spiediena balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balona materiāls: Neilons/Pebax Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 14 atm (ja balona diametrs 3.0-8.0 mm); 12 atm (ja balona diametrs 9.0-12.0 mm) RBP(Rated burst pressure): līdz 27 atm Vadītājstīgas lumens: 0.035” Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 6F (ja balona diametrs 3.0 – 8.0 mm) 7F (ja balona diametrs 9.0 - 12.0 mm) Katetru garumi: 40 cm un 75 cm | 120 | gab.
146 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 7 atm RBP(Rated burst pressure): 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) Katetru garumi: 80cm un 130cm | 120 | gab.
147 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm, Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains | 120 | gab.
148 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-6%) Balona locījums 3 vietās Balona pārklājums: hidrofils, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā. Balona diametri: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm. Balona garumi: 20mm, 40mm, 70mm, 100mm, 140mm, 180mm, 220mm. 2 Rtg kontrastējami marķieri, kas nepalielina katetra profilu Nominālais spiediens: 7 atm RBP (Rated burst pressure): 14 atm Katetra uzbūve: Distālā daļa 3.1F, hifrofils pārklājums, koaksiāla konstrukcija Proksimālā daļa 3.9F, hidrofobs pārklājums, katetru pastiprinošā stīga, koaksiāla konstrukcija Katetra garums 150mm (ø 1.5/2.0 x 20 - 100 mm) Katetra garums 75mm (ø 2.0 x 140 - 220 mm un ø 2.5 - 4.0 mm) Vadītājstīgas lumens: 0.014”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F | 120 | gab.
149 | PTA balonkatetrs bifurkāciju un garu subtotālu stenožu ārstēšanai | Katrs balona modelis – konusveida • Saderīgs ar 5 F vadāmo katetru. • Balonkatetra ārējais diamets nav lielāks par 3,2 Fr. • Pārbaudītais pārraušanas spiediens ne mazāks par 18 atm. • Nominālais spiediens ne mazāks par 8 atm. • Ievades sistēma OTW (”ar vadītājstīgu lietojama”). • Lietojams ar 0,014“ vadītājstīgu. • Pieejamie garumi ne mazāki par: 30 mm, 40 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm. • Balonu diametru varianti: 2,5 mm proksimālais – 2,0 mm distālais gals; 3,0 mm proksimālais – 2,5 mm distālais gals; 3,5 mm proksimālais – 3,0 mm distālais gals; 4,0 mm proksimālais – 3,5 mm distālais gals; 4,5 mm proksimālais – 4,0 mm distālais gals; 5,0 mm proksimālais – 4,5 mm distālais gals. | 120 | gab.
150 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035” sistēmas - semi compliant tipa OTW | 1) Balonkatetra veids - OTW 2) Balona materiāls - semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls 3) Savietojams ar 0.035 stīgu 4) Ātrs inflācijas/ deflācijas laiks 5) RBP (rated burst pressure): 15 - 18atm atkarībā no Ø 6) Balona diametri: 2.00 - 12.00mm (+/- 1mm) 7) Balona garums: 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150 un 220mm (+/- 5mm) 8) Balonkatetra garums: 80; 110 un 135cm (+/- 10cm) 9) Rentgena marķieru skaits: 2 10) Savietojams ar 5F - 6F vadītājslūžām atkarībā no balona garuma | 2500 | gab.
151 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu stenožu angioplastijai, 0,018” sistēma OTW | 1) Balonkatetra veids - OTW 2) Balona materiāls - semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls 3) Savietojams ar 0.018 stīgu 4) RBP (rated burst pressure): 10 - 15atm atkarībā no Ø 5) Balona diametri: 2.00 - 6.00mm ar soli 0,5mm 6) Balona garums: 20; 40; 60; 120; 150 un 220mm 7) Balonkatetra garums: 80 un 120cm (+/- 10cm) 8) Rentgena marķieru skaits: 2 9) Savietojams ar 4F - 5F vadītājslūžām atkarībā no balona garuma | 360 | gab.
152 | Dilatācijas balonkatetri apakšstilba artēriju kritisku stenožu angioplastijai 0,014” sistēma | 1) Balonkatetra veids - OTW un Rx (jābūt pieejamām abām sistēmām) 2) Balona materiāls - semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. 3) Savietojams ar 0.014 stīgu 4) RBP (rated burst pressure): 13 - 16atm atkarībā no Ø 5) Balona diametri: 1.25 - 5.00mm 6) Balona garums: 15; 40; 60; 120; 150 un 220mm 7) Balonkatetra garums 155cm (+/- 10cm) 8) Rentgena marķieru skaits: 2 9) Savietojams ar 4F vadītājslūžām | 120 | gab.
153 | Augsta spiediena dilatācijas baloni PTA procedūrām pie kalcinētiem bojājumiem un a-v fistulu stenozēm, 0,035” sistēma | 1) Balonkatetra veids - OTW 2) Balona materiāls - semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls 3) Savietojams ar 0.035 stīgu 4) RBP (rated burst pressure): 20atm, Ø virs 9mm 17atm 5) Balona diametri: 4.00 - 10,00mm ar soli 1mm 6) Balona garums: 20; 40 un 60mm (+/- 5mm) 7) Balonkatetra garums: 40; 80 un 120cm (+/- 10cm) 8) Rentgena marķieru skaits: 2 9) Savienojamība ar vadītajslūžām 5F - 9F atkarībā no balona diametra | 120 | gab.
154 | Liela diametra dilatācijas balonkatetri (virs 12mm) | 1) Balonkatetra veids - OTW 2) Balona materiāls - semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls 3) Savietojams ar 0.035 stīgu 4) RBP vismaz 6atm, Ø virs 22mm 5atm 5) Balona diametri: 14; 15; 16; 18; 20, 22 un 25mm 6) Balona garumi: 40; 60 un 80mm (+/- 10mm) 7) Balonkatetra garumi: 80 un 110cm (+/- 5cm) 8) Rentgena marķieru skaits: 2 9) Savietojamība ar vadītajslūžām 8F - 12F atkarībā no balona diametra | 120 | gab.
155 | Dažādu struktūru (OTW/RX) balonkatetri perifēro stenožu ārstēšanai | RX un OTW (over the wire) balonkatetri ar/bez hidrofīla pārklājuma piegādes sistēmas perifēro artēriju stenožu ārstēšanai. Nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā un ar fluoroskopiski vizualizējamiem marķieriem, kas nepalielina katetra profilu. Balonkatetra veids: RX (ārtas apmaiņas) un OTW (over the wire) Balona materiāls: neilons vai neilona derivats. 2 Rtg kontrastējami marķieri nodrošina vizualizāciju procedūras laikā.
|  | PTA OTW/ ātras apmaiņas dilatācijas balonkateters (0,035”) nieru, iegurņa, ciskas, paceles artērijās stenožu ārstēsānai. 1. Balona distāla daļas konstrūkcija – Divlumena struktūra: āŗejais lumens paredzēts inflācijas un deflācijas veikšanai un iekšējais lumens – vadītājstīgas ievadīšanai un manipulēšanai procedūras laikā (maks. 0,035”). 2. Balona materiāls – neilona derivāts – poliamīds. 3. Proximal section: single lumen shaft (Hypotube)  Single luerport – connectionof inflation / deflation device  Stiff core wireto improvethe pushability 4. Balonam jānodrošina stenožu dilatāciju a.iliaca, a.femoralis, ilio-femoralā reģionā, a.poplitea, ka arī renālās artērijās obstruktīvu bojājumu dēļ. . 5. Nepieciešamie balonkatetra veidi: OTW un RX. 6. Nepieciešami balonkatetra ārēj./iekš. parametri: Proks.OD: 3,9 Fr/Dist. OD: 5,7 Fr. 7. 2 Rtg markieri piegādes sistēmā un 2 balona markieri, lai nodrošinātu balona darbības izmēra indikāciju. 8. Nepieciešamie balona diametri: 2mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. 9. Nepieciešāmi balonu garumi: 20,40,60,80,100,120,150,200mm 10. Nominālais spiediens: 8-10 atm (kontrolēta palielināšanās 4%) 11. RBP(Rated burst pressure): • 14 atm (ja balona diametrs 6, 7, 8mm) • 12 atm (ja balona diametrs 9, 10, 12mm) 12. Katetram nav nepieciešams pārklajums ( hidrofobs). 13. Vadītājstīgas lumens: 0.035”. 14. Nepieciešami katetru garumi: 90cm un 135cm. 15. Katetra diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 16. Balonam jābūt saderīgam ar 0.035” vadītajstīgu un 6Fr., 7Fr. ievadslūžām. | 60 | gab.
|  | PTA OTW/ ātras apmaiņas dilatācijas balonkateters (0,018”) stenožu asinsvadiem perifērijā .1. Balona materiāls – neilona derivāts – poliamīds. 2. RX balona distāla daļas konstrūkcija – Divlumena struktūra: āŗejais lumens paredzēts inflācijas un deflācijas veikšanai un iekšējais lumens – vadītājstīgas ievadīšanai un manipulēšanai procedūras laikā (maks. 0,018”). RX daļas garums – 30cm. 3. Nepieciešamie balonkatetra veidi: OTW un RX. 4. 2 Rtg balona markieri, lai nodrošinātu balona darbības izmēra indikāciju. 5. Nepieciešamie balona diametri: 2mm, 2.5mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8mm. 6. Nepieciešāmi balonu garumi: 20,40,60,80,100,120,150,200mm. 7. Nominālais spiediens: 8atm. 8. RBP(Rated burst pressure): 14 atm. 9. Katetram irnepieciešams hidrofilais pārklajums 31 un 45 cm garumā. 10. Vadītājstīgas lumens: 0.018”. 11. Nepieciešami katetru garumi: 90cm un 150cm. 12. Balonam jābūt saderīgam ar 0.018” vadītajstīgu un 4Fr., 5Fr., 6Fr. ievadslūžām. | 60 | gab.
|  | PTA RX/OTW dilatācijas balonkateters (0,014”) nieru, iegurņa, ciskas, paceles artērijās stenožu ārstēsānai 1. Balona materiāls – neilons. 2. RX balona distāla daļas konstrūkcija – Divlumena struktūra: āŗejais lumens paredzēts inflācijas un deflācijas veikšanai un iekšējais lumens – vadītājstīgas ievadīšanai un manipulēšanai procedūras laikā (maks. 0,014”). RX daļas garums – 30-40cm. 3. Nepieciešamie balonkatetra veidi: OTW un RX. 4. 2 Rtg balona markieri, lai nodrošinātu balona darbības izmēra indikāciju. 5. Nepieciešamie balona diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3 mm, 3.5mm, 4 mm. 6. Nepieciešāmi balonu garumi: 20,40,60,80, 120,150,200mm. 7. Nominālais spiediens: 8atm. 8. RBP(Rated burst pressure): 14 atm. 9. Katetriem ir nepieciešamie hidrofilie pārklajumi 28, 34, 38 un 88 cm garumā. 10. RX vadītājstīgas lumens: 0.014”. 11. Nepieciešami katetru garumi: 100cm, 148cm un 150cm. 12. Balonam jābūt saderīgam ar 0.014” vadītajstīgu un 4Fr. ievadslūžu. | 60 | gab.
Kopējā summa par 155.pozīciju, EUR bez PVN:
156 | Koniskie un cilindriskie dilatācijas balonkatetri apakšstilba artēriju angioplastijām, nevienmērīga diametra artērijām | 1. Balona materiāls - Flexitec Ultra vai analogs 2. Balons un distālā daļa pārklāta ar LFC hidrofilu pārklājumu 3. Katetra uzbūve: -distālās daļas diametrs: 2.8F -vidējās daļas diametrs: 3.3F -proksimālās daļas diametrs 3.7-3.9 F 4. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 5. Savienojamība ar ievadslūžu: 4F 6. Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014" 7. Piegādes sistēmas garumi: 120cm un 150cm 8. Balona garumi: 20 - 210 cm 9. Cilindriskā tipa balonu diametri: 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm un 4,0mm 10. Koniska tipa balons ar distālās un proksimālās daļas gradientu: -balona diametrs konusa distālajā daļā 2,0 -3,50mm -balona diametrs konusa proksimālajā daļā 2,5 -4,0mm | 120 | gab.
157 | Balonkatetri artēriju angioplastijām; OTW; 0,035" | 1. Balona materiāls - Flexitec Xtreme vai analogs 2. Balonam hidrofils pārklājums 3. Balons marķēts ar 2 platīna irīdija marķieriem; distāli un proksimāli 4. Piegādes sistēmas garumi 80 cm un 130 cm 5. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 6. Savienojamība ar ievadslūžu 5-6F 7. Savienojamība ar vadītājstīgu 0.035" 8. Balona garumi: 20 - 300 mm 9. Balonu diametri: 3-12mm 10. RBP: 11-18 atm ( atkarībā no balona diametra) | 300 | gab.
158 | Balonkatetri artēriju angioplastijām; OTW; 0.014' un 0,018" | 1. Balonam hidrofils pārklājums 2. Balons marķēts ar 2 platīna irīdija marķieriem; distāli un proksimāli 3. Piegādes sistēmas garumi: 90 cm, 130 cm un 180 cm 4. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 5. Savienojamība ar ievadslūžu: 4F 6. Savienojamība ar vadītājstīgām 0.014" un 0.018" 7. Pieejamie balonu garumi: 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm 8. Balonu diametri: 2-7 mm 9. RPB pie 2mm baloniem 22 atm; pie 2,5-3,5mm 16 atm; pie 4-6mm 14 atm un pie 7mm 12 atm 10. Balonam konusveida gals | 300 | gab.
159 | Balonkatetri artēriju angioplastijām; OTW; 0,018" ar koaksiālu pievades sistēmu, paredzēts gariem bojājumiem femorālajās, ceļa un zemceļa artērijās | 1. Balonam hidrofils pārklājums 2. Balons marķēts ar 2 platīna irīdija marķieriem; distāli un proksimāli 3. Piegādes sistēmas garumi 90 cm, 130 cm un 180 cm 4. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 5. Savienojamība ar ievadslūžu 4F un 5F 6. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.018" 7. Pieejamie balonu garumi: 150mm; 200mm; 250mm un 300mm 8. Balonu diametri: 4-7 mm 9. Koaksiāla pievades sistēma nodrošina liekšanās rezistenci un fleksibilitāti 10. Balonam konusveida gals 11. RBP pie 4-5mm baloniem 14 atm, pie 6-7mm 12 atm 12. Balons ar 6 ieliekumiem, kas novērš balona "banāna efektu" | 300 | gab.
160 | Augsta spidiena balonkatetri artēriju angioplastijām; OTW; 0.035" | 1. Augsta spiediena baloni 2. Balona materiāls un sienas biezums ļauj balonu saplacināt un atkārtoti ievadīt ievadslūžā 3. Balona materiāls nodrošina optimālu balona formu pie RBP 4. Savienojamība ar ievadslūžām: 6F un 7F 5. Piegādes sistēmas garumi 40cm, 80cm un 135cm 6. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 8. Pieejamie balonu garumi: 20mm; 40mm; 80mm un 100mm 9. Balonu diametri: 4-12mm 10. RBP pie 4-6mm baloniem 24 atm;pie 7mm 20 atm; pie 8-9mm 18atm; pie 10mm 16 atm. | 120 | gab.
161 | Balonkatetri ar nitinola ierobežojumiem virsceļa un zemceļa artēriju angioplastijām; OTW; 0.014" un 0.018" | 1. Nitinola rievas samazina traumatisko angioplastijas efektu, samazinot disekcijas risku 2. Balona spilveni nodrošina paredzamu asinsvada dilatāciju 3. Konusveida gals nodrošina optimālu pieeju bojājumam 4. Uz balona atrodas spiediena atvieglošanas rievas 5. Pīta pievades sistēma nodoršina atvieglotu bojājuma pieeju un šķērsošanu 6. Balonkatetra veids: OTW 7. Piegādes sistēmas garumi 120cm, 135cm un 150cm 8. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.014" un 0.018" 9. Pieejamie balonu garumi:40mm; 80mm un 120mm 10. Balonu diametri: 2,5 - 6 mm | 300 | gab.
162 | Endovaskulārs PTA balona katetrs OTW 0.035 " | Lieliski saplok, kontrolēta atbilstība, ātra deflācija. Divu lūmenu vārpsta tehnoloģija, augsta pretestības pakāpe, laba vadāmība un stumjamība, viegla manevrēšanas spēja izlocītos asinsvados. Balona diametrs 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm.12 mm. Balona garums 20 mm; 30 mm; 40 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; 150 mm; 170 mm; 200 mm Izmantojamais garums 85 cm; 135 cm Balona materiāls poliamīds. Vārpstas materiāls Poliamīds, dubultlumena caurule. Rentgenstaru marķieris Platīns / Iridijs. Maks. ieteicamā vadītājstīga 0,035 "(0,89 mm). Slūžu savietojamība 5F; 6F; 7F Lāzera noapaļots gals. | 300 | gab.
163 | Infrapoplīta balona katetrs OTW 0.018" | Zema profila 4F sistēma. Atraumatisks mīksts gals. Balona diametrs 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm Ar hidrofilu pārklāts. Lieliska stumjamība. Lieliska samezglojuma pretestība. Izmantojamais katetra garums 85 cm; 135 cm; 150 cm Balona materiāls poliamīds. Vārpsta materiāls – dubultā lumena caurule. Rentgena staru marķieris - Platinum-Iridium. Katetra dizains OTW. Ievades sistēma 4 F Katetrs 4 F. Maks. ieteicamā vadstīga 0,018 ". Balona garums 20 mm; 40 mm; 60 mm; 80 mm; 120 mm; 150 mm. | 300 | gab.
164 | Perifēro asinsvadu vienslāņa balonizpletoša stent-protēze ar pārklājumu | Stenta materiāls kobalta un hroma sakausējums. Stenta pārklājums - mikroporu ePTFE.Stenta dizains-viengabala stents.Piegādes sistēma – OTW(over the wire).Savietojama ar ievadslūžu ne lielāku par 6F un 7F. Zema profila ievades sistēma: 6F : Ø 5.0mm - 8.0 mm un 7F : Ø 9.0mm - 10.0 mm. Saderīga ar 0,035” diametra vadītājstīgu, šafta izmērs ne lielāks par 5Fr. Balona labākai vizualizācijai Rtg marķieri no Platina/Irīdija materiāla. Nominālais balona eksplozijas spiediens: 5,0-7,0mm Ø balonam ne mazāk par 9bar, 8,0-10,0mm Ø balonam ne mazāk par 10 bar. Maksimālais balona eksplozijas spiediens: no12-13bar. Nepieciešamais katetra darba garums 75cm un 120cm, nepieciešamie stenta diametri 5mm;6mm;7,0mm;8,0mm;9,0mm;10mm, nepieciešamie stenta garumi: 8mm;22mm;23mm;27mm;28mm; 37mm;38mm;57mm. | 120 | gab.
165 | Dilatācijas balonkatetrs - katetra ievades sistēmas veids Semi-Compliant OTW. | Balona materiāls -neilons, hidrofils katetra pārklājums ne mazāk par 400mm katetra distālajā daļā. Saderīgs ar vadītājstīgu 0,018'', saderīgs ar ievadslūžām ne lielākām par 4Fr-6Fr. 2-7mm Ø balonu nepieciešamais nominālais pielietojamais spiediens 9bar. Maksimālais balona eksplozijas spiediens(RBP) -18bar. Katetram divi darba garumi 80cm un 135cm. Rtg marķieris katetra proksimālajā un distālajā daļā labākai vizualizācijai. Nepieciešamais balonkatetra diametri: 2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm. Nepieciešamais balonkatetra garums no 10mm līdz 280mm. Minimālais balona profils: 0,79mm;0,081mm;0,95mm;1,20mm;1,30mm;1,35mm;1,40mm | 120 | gab.
166 | Lielas spiedienizturības dilatācijas balonkatetrs | Lielas spiedienizturības dilatācijas balonkatetrs, katetra ievades veids-Semi-Compliant OTW. Saderīgs ar 0,018'' izmēra vadītājstīgu. Nominālais nepieciešamais spiediens 4mm-7mm Ø baloniem = 9 bar. Maksimālais balona eksplozijas spiediens ne mazāks par 18bar;20bar un 22bar. Katetra darba garumi 45cm un 80cm. Distālās daļas un proksimālās daļas Rtg marķieri, balonkatetra materiāls -neilons. | 120 | gab.
167 | Dilatācijas balonkatetrs - katetra ievades sistēmas veids Semi-Compliant OTW | Dilatācijas balonkatetrs, katetra ievades veids-Semi-Compliant OTW. Saderīgs ar 0,035'' vadītājstīgu, savietojamība ar ievadslūžām no 5Fr-9Fr. Nominālais spiediens 3-12mm Ø baloniem 7 bar, maksimālais balona eksplozijas spiediens 3-3,5mm Ø baloniem no 10-13bar. Katetra darba garumi 80cm ;120cm un 150cm, distālās un proksimālās daļas marķieri-labākai vizualizācijai. Hidrofils pārklājums ne mazāk par 400mm katetra distālajā daļā, balona materiāls -Pebax. Nepieciešamais balonkatetra diametrs no3mm līdz 12mm, nepieciešamais balonkatetra garums no 10mm līdz 280mm | 120 | gab.
168 | Dilatācijas balonkatetrs - katetra ievades sistēmas veids Semi-Compliant OTW | Dilatācijas balonkatetrs: katetra ievades veids - Semi-Compliant OTW. Saderība ar 0,014'' diametra vadītājstīgu. Rekomendējamās ievadslūžas no 4Fr-5Fr, Ø 1,25mm līdz 5mm Ø balonu nominālais pielietojamais spiediens līdz 9bar, maksimālais balona eksplozijas spiediens ne mazāks par 18bar. Katetra darba garums 120cm un 150cm. Distālās un proksimālās daļas marķieri - labākai vizualizācijai. Balona materiāls- neilons. Hidrofils pārklājums ne mazāk par 400mm katetra distālajā daļā. Nepieciešamie balona diametri: 1,25mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm. Nepieciešamie balona garumi no10mm līdz 280mm | 120 | gab.
169 | Balondilatācijas katetrs ar duālu vadītājstīgu sistēmu | Katetram nepieciešamas trīs zonas: kustīgā,tranzīt un atbalsta zona. Nepieciešamais katetra darba garums ne mazāk par 150cm. Saderīgs ar 0,014"Ø vadītājstīgu un ar elastīgu 0,011''Ø Nitinola Integrētu stīgu. Labākai vizualizācijai ne mazāk par diviem Rtg marķieriem. Speciāli vadītājstīgas izejas vārti. Šafta izmērs proksimālajā daļā ne lielāks par 2,3Fr un distālā šafta izmērs ne lielāks par 2,9Fr. Balonkatetra gala garums ne mazāk par 11mm. Nepieciešamais balona pārklājums Invio. Nepieciešamais šafta un balona pārklājums Hydro-X. Minimālais slūžu izmērs ne lielāks par 4Fr. Nominālais balona spiediens ne mazāk par 6 atmosfērām. Balona plīsšanas spiediens 14atmosfēras. Nepieciešamie balona diametri 2,0mm;2,5mm;3,0mm; 3,5mm;4,0mm. Nepieciešamie balona darba garumi 15mm;20mm;40mm. | 120 | gab.
170 | Balondilatācijas katetrs ar duālu vadītājstīgu sistēmu | Katetram nepieciešamas trīs zonas-kustīgā,tranzīt un atbalsta zona. Nepieciešamais katetra darba garums 90cm. Saderīgs ar 0,018"Ø vadītājstīgu un ar elastīgu 0,014''Ø Nitinola integrētu stīgu. Labākai vizualizācijai ne mazāk par diviem Rtg marķieriem.Speciāli vadītājstīgas izejas vārti. Šafta izmērs proksimālajā daļā ne lielāks par 2,5Fr un distālā šafta izmērs ne lielāks par 3,5Fr. Balonkatetra gala garums ne mazāk par 11mm. Balona pārklājums Invio. Šafta un balona pārklājums Hydro-X. Minimālais slūžu izmērs ne lielāks par 5Fr un 6 Fr. Nominālais balona spiediens ne mazāk par 6 atmosfērām.Balona plīšanas spiediens ne mazāks par 14atmosfērām. Nepieciešamie balona diametri 4,0mm;4,5mm;5,0mm;5,5mm;6,0mm. Nepieciešamie balona darba garumi: 20mm;40mm. | 120 | gab.
171 | Diagnostiski angiogrāfijas katetri ar Rtg marķējumu | Materiāls Nylon Pebax. Katetra darba garumi 65cm un 100cm. Saderīgs ar 0,035" vaditājstīgām. Nepieciešama saderība ar 4Fr un 5Fr vadītājslūžām. Katetra distālā gala konfigurācija - taisna, cūkastes, āķa un ar sānu skalošanas atverēm. Uz katetra Rtg marķieri ar 2cm vai 1cm atstarpēm. Laba katetra un Rtg marķieru redzamība fluroskopijā. Katetrs mezglu rezistents. | 120 | gab.
172 | 0.014" PTA balona dilatācijas katetrs zem ceļa PTA procedūrām-rekanalizācijam | 2 balonkatetra veidi: over –the – wire un monorail balona materiāls – non - compliant, kombinēts, veidots no neilona ārējās sienas un Pebax iekšējās sienas, pārklāts ar hidrofīlu pārklāju, kas nodrošina īpaši vieglu penetraciju oklūzijas gadījumā. Lāzera veidots balons un ievades sistēmas zema profila 0.017"gals RBP ( rated burst pressre ) : vismaz 14 atm balona diametri 1.5 mm- 4 mm ar soli 0.5 mm, balona garums –40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 un 220 mm , balonkatetra garums 90 cm, 150 cm rtg marķieru skaits : 2. savietojams ar 0.014" stīgu | 120 | gab.
173 | Griezošie balonkatetri – PTA procedūrām | Balona materiāla tips – non – compliant. Nominālais spiediens: 6 atm.(+/-1) RBP: 8 atm. (+/-1) Iespējamība veikt atkārtotas inflācijas (vismaz 8 reizes). Mikroasmeņu skaits: 3 vai 4. Mikroasmeņu garums: 6, 10 un 15mm. Mikroasmeņu platums – 0.3 mm. Rentgena marķieru skaits: 2
|  | Balona diameters: 2-4,5mm | 60 | gab.
|  | Balona diameters: 5-8mm | 60 | gab.
Kopējā summa par 173.pozīciju, EUR bez PVN:
174 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai, non-compliant tipa, 0,018” sistēma OTW | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai, non-compliant tipa, 0,018” sistēma OTW Balona materiāls – non-compliant ar hidrofīlu pārklājumu RBP(rated burst pressure): vismaz 15atm.Nepieciešamie balonu izmēri:Balona materiāls – non-compliant ar hidrofīlu pārklājumu Nepieciešamie balonu izmēri: - balona diametri 1,50-6,00mm ar soli 0,5 mm. - balona garums 20 -100mm (+/-1mm) Balonkatetra garums 90cm, 135cm un 150cm (+/-10cm). Balonkatetra veids: OTW Shaft veids: Standart un Stiff Distālā katetra daļa - laser bonded Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam Rentgena marķieru skaits: 2 Savienojamība ar vadītājslūžām/vadītājkatetru 5F/6F Savienojamība ar vadītājstīgu 0.018” | 1200 | gab.
175 | Dilatācijas balonkatetri a.carotis angioplastijām, Rx sistēma | 1) Balona materiāls - semi compliant. 2) RBP (rated burst pressure): vismaz 14atm 3) Nepieciešamie balonu izmēri: - balona diametri: 2,00 - 4,00mm ar soli 0,25mm; 4,00 - 6,00mm ar soli 0,5mm - balona garums: 8; 12; 15; 20 un 30mm (+/- 1mm) 4) Balonkatetra garums: 150cm (+/- 10cm) 5) Balonkatetra veids: Monorail 6) Distālā katetra daļa - laser bonded 7) Balona profils: 1,8F vai 2F 8) Rentgena marķieru skaits: 2 9) Savietojams ar 0.014 un 0.018 stīgu | 600 | gab.
176 | 0.035" PTA balona dilatācijas katetrs | 0.035" PTA balona dilatācijas katetrs : * balonkatetra veids – over –the - wire, * balona materiāls – non - compliant Nybax™ - veidots no Nylon ārējās sienas un Pebax™ iekšējās sienas,pārklāts ar mediglide hidrofīlu pārklāju. Lazera veidots balons un ievades sistēmas zema profila 0.039"gals * RBP ( rated burst pressre ) : vismaz 24 atm * balona diametri 3 mm- 12 mm ar soli 1 mm, * balona garums – 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 un 200mm , * balonkatetra garums 40 cm, 75 cm un 135 cm, * rtg marķieru skaits : 2. * savietojams ar 0.035" stīgu | 120 | gab.
10. Balonizpletošie stenti
178 | Balonatveroši stenti supraaortālām indikācijām | Stenta materiāls – nerūsējošais tērauds Zema profila stenta sistēma ar vienmērīgu asinsvada sieniņas pārklājumu un augstu radiālo noturību liela diametra asinsvados. Nepieciešamie stenta garumi: 18; 28; 38 un 58mm (+/- 2 mm.) Nepieciešamie stenta diametri: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 un 10,0mm. Stenta sistēmas katetra diametrs: 5,5F(+/-1). Savietojamība ar vadītajslūžām: 6-8F. Savietojamība ar vadītājkatetru: 8-9F. RBP 14-12 atm. Piegādes sistēmas garumi: 80cm un 135cm (+/-2cm) Lielākā savietojamā vadītājstīga: 0,035”un/vai 0,018”. | 120 | gab.
179 | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai | Stenta materiāls: Nerūsējošais tērauds Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: spirālveida Stenta sienas biezums (strut thickness): 160 µm (ja stenta diametrs 5 - 8mm) 180 µm (ja stenta diametrs 9 – 10mm) Stenta saīsināšanās: < 2% Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 5 F ● Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Piegādes sistēmas garums 80 cm un 130 cm Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 5.0mm) 6F (ja balona diametrs 6.0 – 9.0mm; 5.0mm/38mm; 5.0mm/56mm) 7F (ja balona diametrs 10mm) Nominālais spiediens: 9 atm RBP (Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) 13 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. Stenta garums: 15mm, 25mm; 38mm, 56mm. | 60 | gab.
180 | Ar balonu izplešams CoCr stents perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Stenta materiāls: CoCr sakausējums, L-605 Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: spirālveida Stentu diametrs: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm. Stentu garums: 9mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm. Stenta parametri atkarībā no diametra: Stenta sienas biezums: 60 µm (ja stenta diametrs 2.0mm – 3.0mm) Stenta sienas biezums: 80 µm (ja stenta diametrs 3.5mm – 4.0mm) Stenta sienas biezums: 120 µm (ja stenta diametrs 4.5mm – 5.0mm) Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Nominālais spiediens: 9 atm RBP: 14 atm (ja balona diametrs 4.5 – 5.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 2.0 - 4.0 mm) Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: Rx (Rapid Exchange) ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Distālā katetra daļa: hidrofīls pārklājums ● Katetra garums: 140cm Distālās daļas katetra (shaft) diametri: 2.5F (ja balona diametrs ir 2.0mm – 3.5mm) 2.8F (ja balona diametrs ir 4.0mm – 5.0mm) Mazākais ieteicamais vadītājkatētra lielums: 5F Mazākās ieteicamais vadītājslūžu lielums: 4F Savienojamība ar 0.014" vadītājstīgu Proksimālās daļas katetra (shaft) diametrs: 2.0F | 60 | gab.
181 | Slēgtu šūnu balonatveroši stenti supraaortālām un viscerālām indikācijām | 1) Lāzergriezsts stents no nerūsējošā tērauda caurulītes 2) Stenta dizains: slēgtas šūnas ar N vai S savienojumiem, kas nodrošina minimālu stenta saīsināšanos pie tā izplešanas 3) Nominālais stenta diametrs: 4.00 - 10mm ar soli 1mm 4) Atvērta stenta garums: 11; 14; 17; 23; 26 - 28; 32 - 39; 53 - 57 un 73 - 79mm (+/- 2mm) 5) Stenta ievades sistēmas veids: OTW 6) Nominālais spiediens: 8atm 7) Piegādes sistēmas garums: 80 un 135cm (+/- 5cm) 8) Savienojamība - minimālais vadītajslūžu/ vadītājkatetra izmērs 6 - 7F/ 8 - 9F atkarībā no diametra 9) Savienojamība ar vadītājstīgu 0.035" | 600 | gab.
182 | Perifēriskie SS stenti (montēti uz balona) izlocītu, kalcinētu asinsvadu stenožu labošanai (femorālai un radiālai piekļūšanai) | 1. Lāzergriezts stents no nerūsējošā tērauda caurulītes (316L). 2. Stenta dizains – atvērtas 12 dimanta šūnas vienībā ar 3- konekcījas struktūru 5mm un 6 mm diametra stentām. Atvērtas 14 dimanta šūnas vienībā ar 4- konekcījas struktūru 7 mm diametra stentam. 3. Nominālais stenta sienas biezums 0,0071” (0,180mm) 4. Nominālais iekšējais stenta diametrs: 5.0mm, 6.0mm, 7mm. 5. Nominālie stenta garumi:12mm, 18mm. 6. Stenta “crossing” profils: diametrs 5mm - 0,059”(1,5mm), 6mm – 0,062”(1,57mm), 7mm – 0,067”(1,7mm). 7. Stenta rentgena „zelta” marķieri. 8. Stenta ievādes sistema: 9. Speciāla stenta ievades sistēma RAPID EXCHANGE 10. Balona materiāla tips- semi compliant 11. „M coat” hidrofīlais pārklājums tikai stenta piegādes sistēmai. 12. Balona garumi: 13mm, 19mm. 13. Proksimālā katetra daļa – HYPOTUBE dizains ar HC (Helical cut) spirāles roktura struktūru nodrošina balansēšanas kustību un elastību procedūras laikā. 14. Proksimālas daļas izmērs – 2.4Fr. 15. Distālas daļas izmērs – 3.6 Fr. 16. Nominālais spiediens 8atm(5mm un 6 mm stenta diametriem), 10atm – 7mm stenta diametram. 17. Piegādes katetra garums – 90 cm (femorālai piekļūšanai), 150 cm (radiālai piekļūšanai). 18. Vadītājstīgas izejas ports. 19. Porta izmērs Fr. 3.2. 20. Savienojamība ar vadītājstīgu 0.018” (0,46mm). 21. Minimālais vadītājkatetra iekšējais diametrs – Fr. 6 (0.067”) un Fr.7 (0,078”) | 120 | gab.
183 | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai Stenta materiāls: nerūsējošais tērauds | 1. Tantāla rtg pozitīvie marķieri izvietoti stenta galos, stenta vizualizācijai 2. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 3. Vaļējo šūnu dizaina stents 4. Balonam piecu ieloču (5-fold) dizains, kas nodrošina precīzu atvēršanos 5. Atvērto šūnu stents 6. Piegādes sistēmas garumi: 80cm un 135cm 7. Ievadslūžu izmēri: 6F (pie 5-8mm) un 7F (pie 9 un 10mm) 8. Stenta diametri: 5, 6, 7, 8, 9 un 10 mm 9. Stenta garumi: 12,17,27,37 un 57 mm 10. Balona garumi: 15,20,30,40,60 mm | 60 | gab.
184 | Liela lūmena balonizpletošie stenti plaša profila pielietojumam | 1. Stenti paredzēti lietošanai ar dažādiem balonkatetriem 2. Neizplestie stentu diametri: 3.8; un 4,5 3. Atvērto stentu iespējamie diametri pie 3.8mm - 9,10,11 vai 12mm; pie 4,5 - 12mm 4. Pieejami īpaši lieli izmēri: 9,10,12,14,16, 18, 20,22 un 25mm ar stentu garumiem 16,26 un 36mm | 60 | gab.
185 | Stents perifēriem asinsvadiem ar OTW ievades sistēmu | Perifērais stents uzmontēts uz balona. Veidots no nerūsējoša tērauda 316LVM. Laba rentgenkontrastējamība. Ferromagnetism – nav. MRI drošs. Saīsināšanās <5%. Radial spēks labs. Stumjamība un vadāmība laba. Piejamie piegādes sistēmas garumi 80 cm; 110 cm; 135 cm. Nominālais spiediens 6 atm. RBP 10 atm. Nominālais stenta diameter 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm. Nominālais stenta garums 16 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm. Lieto ar stīgu .035". Lieto ar ievadslūžām 6F; 7F (diameter 9 mm). Shaft 5F. 2 platīna marķeri. Ievades sistēma OTW. | 120 | gab.
186 | Endovaskulārā balona pašizpletošā stenta sistēma OTW 0,035 " | Gluda hemodinamiskā virsma ar perfekti noapaļotām malām, lai mazinātu asinsvada kairinājumu. 9 riņķu dizains, lai nodrošinātu optimālu lumēna plūsmas pārklājumu un pielāgošanos asinsavadu sienai. Atvērta šūnu konstrukcija ar koaksiāli savstarpēji saistītiem savienojumiem, lai nodrošinātu optimālu elastību. Atvērta šūnu struktūra, kas ļauj viegli piekļūt sānu malām. Dubultā lūmena vārpsts. Ātra balonu deflācija. Teicama sumjamība. Augsta pretestība pret nokrāsu. Laba OTW izsekojamība. Iebūvētie rentgena marķieri. Minimālais balonu pārsegs <0,5 mm no abām pusēm. Atvērta šūna dizains ar 3 saitēm katrā segmentā. Materiāls 316 LVM. Balsta biezums 0.0059 "- 0.0075" (150 μm - 190 μm). Balsta platums (galvenais segments) 0.0045 "- 0.0069" (115 μm - 175 μm). Balsta platums (savstarpēji saistīts) 0,0031 "- 0,0057" (80 μm - 145 μm). Saīsinājums pēc izplešanās <3%. Mehāniskā atspole <4%. Metāla pārklājums <15%. 0.035 "vadītājstīga. Stenta diametrs 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 12 mm Stenta garums 18 mm; 28 mm; 38 mm; 58 mm Slūžas savietojamība 6F; 7F; 8F; 9F Izmantojamais katetra garums 75 cm; 115 cm; 150 cm | 120 | gab.
187 | Liela lūmena perifēro asinsvadu balondilatējams stents ar augstu radiālo spēku. | Stenta materiāls kobalta un hroma sakausējums, nepieciešamais stenta profils -gofrēts, stenta dizains ,,Semi-flexible Hybrid'' šūnu dizains. Stenta vērpšanās < 2,8%. Stenta šūnas biezums 0,010". Nepieciešamie stenta diametri: 6mm;8mm;12mm;15mm;18mm;20mm;22mm;25mm;28mm;32mm. Nepieciešamais stenta garumi no 13mm līdz 57mm, minimālo rekomendējamo ievadslūžu izmērs 7Fr;8Fr;9Fr. | 60 | gab.
188 | Balondilatējama stent- sistēma. | Balondilatējama stent- sistēma. Materiāls kobalta un hroma sakausējums. Saderīgs ar 6Fr ievadslūžām.Šafta izmērs ne lielāks par 5Fr. Saderīgs ar 0,035''diametra vadītājstīgu. Uz balona Rtg marķieris no Platīna/Irīdija labākai vizualizācijai. Nominālais nepieciešamais balona spiediens no 8-10bar. Maksimālais balona eksplozijas spiediens no 12-13bar. Nepieciešamais katetra sistēmas garums 75cm un 120cm.Nepieciešamais stenta diametrs 5mm;6mm;7mm;8mm;9mm;10mm. Nepieciešamais stenta garums 18mm;23mm;28m;38mm;57mm;58mm. Stenta uzglabāšanas laiks - 3 gadi. | 60 | gab.
11. Pašizpletošie stenti peifērām indikācijām
189 | Kobalta-Hroma perifērās stenta sistēmas: | Zema profila stenta sistēma ar vienmērīgu asinsvada sieniņas pārklājumu un augstu radiālo noturību 1) Stents izgatavots no L605 Kobalta-Hroma materiāla (materiāls ar augstu radiālo stingrību un vizualizāciju rentgenā). Atvērto šūnu dizains (Open-cell design); 3 savienojumi starp katru stenta „gredzenu”; 2) Nominālais spiediens 11 atm, Rated Burst Pressure 14 atm. 3) Katetru garumi: 80cm un 135cm
|  | Stenti, savietojami ar 0,035” vadītājstīgu: 1) Stentu diametri: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 un 10,0mm. Stentu garumi: 12; 16; 19; 29; 39 un 59mm; 2) Stenta sieniņas biezums: 0,135mm; 3) MCUSA (maximum circumferential unsupported stent area) 2,43 mm2; 4) Balona sieniņa izgatavota no diviem slāņiem; 5) Mazākais savietojamais apvalka diametrs 6F visiem stentu izmēriem; | 60 | gab.
|  | Stenti, savietojami ar 0,014” vadītājstīgu: 1) Stentu diametri: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 un 7,0mm; Stentu garumi: 12; 15 un 18mm. 2) Stenta sieniņas biezums: 0,1118mm. 2) MCUSA (maximum circumferential unsupported stent area) 1,69 mm2. 4) Mazākais savietojamais apvalka diametrs 5F. Mazākais savietojamā vadītājkatetra diametrs 6F. 5) Stenta sistēmas katetra diametrs proksimāli/distāli 3,3/2,9F un 3,6/3,3F | 60 | gab.
Kopējā summa par 189.pozīciju, EUR bez PVN:
190 | Pašatveroši stenti 0.018” perifērām indikācijām maza diametra asinsvadiem ar 4F piegādes sistēmu | Stenta ievadīšanas sistēma: - savietojama ar 0.018” diametra vadītāja stīgu un 4F introducer sheath (stentiem līdz 6 mm diametram); - Stenta ievadīšanas sistēmas garums 80/90 un 120/135 cm; - Trīs slāņu dizains ievadīšanas sistēmai. Vidējais ir stabilizējošais slānis. Nodrošina precīzu stenta implantēšanu. - Ievadīšanas sistēmas katetra profils: 3,9F. Xpert stents: - izgatavots no pašatveroša Nitinola materiāla; - diametri 3, 4, 5, 6 un 8 mm; garumi 20, 30, 40, 60, 80 un 100 mm; - Stenta sieniņas biezums 0.09, 0.11 un 0.14 mm; - nodrošina asinsvada sieniņas pārklājumu ar stentu no 10 līdz 20% no asinsvada virsmas. - Lietojams 2,0 līdz 7,0 mm diametra asinsvadu ārstēšanai. | 60 | gab.
191 | Stents ar pašpaplašināšanas funkciju, lielu elastību un radiālo spēku sarežģītas anatomijas perifēro asinsvadu stentēšanai | 1) Ergonomiska vairāku šķērsgriezumu ievadīšanas sistēma, kas nodrošina precīzu stenta izvēršanu 2) Dizains - 6 pāri super elastīgi nitinola vadi, savijies spirālveidīgs dizains ar slēgta režģa veida ģeometriju 3) Savietojams ar 0,014"- 0,018" stīgu 4) Ievades vārti: 6Fr 5) Ievadīšanas sistēmas garums: 80 un 120cm 6) Stenta diametrs: 4 - 8mm 7) Stenta garums: 40 - 200mm 8) Var lietot bilārai stentēšanai | 120 | gab.
192 | Pašizpletošs nitinola stents iegurņa artēriju ārstēšanai | Stenta materiāls: Nitinols Stenta pārklājums: Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: Multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. Rtg kontrasta marķieri: Katrā stenta galā 4 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs ne lielāks kā 5.2F ● Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Drošības sistēma precīzai stenta pozicionēšanai ● Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savietojamība ar 6F vadītājkatetru Stenta diametri: 7.00mm, 8.00mm, 9.00mm, 10.00mm. Stenta garums: 30mm; 40mm, 60mm, 80mm. | 60 | gab.
193 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai | Stenta materiāls: Nitinols Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. Stenta sienas biezums(strut thickness): 155 µm Stenta sienas režģa platums (struth width): 80 µm Stenta saīsināšanās: < 2% Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 3.6F ● Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Drošības sistēma (Anti-jump system) precīzai stenta pozicionēšanai ● Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu Savietojamība ar 4F vadītājkatetru Stenta diametri: 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm. Stenta garums: 20mm, 30mm; 40mm, 60mm, 80mm. | 60 | gab.
194 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju garu stenožu ārstēšanai | Stenta materiāls: Nitinols Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm Stentu diametrs: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 3.6F ● Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu Savietojamība ar 4F vadītājkatetru | 60 | gab.
195 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju garu stenožu ārstēšanai | Stenta materiāls: Nitinols Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm Stentu diametrs: 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 6F ● Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savietojamība ar 6F vadītājkatetru | 60 | gab.
196 | PTA pašizpletoši stenti, pārklāti ar tīru oglekli, OTW tipa; | Stenti: - pārklāti ar tīru oglekli; - niķeļa-titāna sakausējums; - metāla-artērijas attiecība 15/27 īsākajiem stentiem un 10/16 garākajiem stentiem; - uz stentiem ≥ 6 rentgenkontrastējoši tantala marķieri; - vijuma biezums ≤ 0,19 mm īsākajiem stentiem un ≤ 0,22 mm garākajiem stentiem; - saīsināšanās izplešanās laikā - 0 %; - garumi no ≥ 20 līdz ≤ 100 mm; - diametri 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00 un 12,00 mm; Katetri: - garumi 85-135 cm; - izmantojamais garums ≥ 85 cm; - OTW sistēma, lietojama kopā ar 0,035" PTA stieplēm; - lietojami ar ≤ 6 F introdjūseriem; - proksimālās daļas diametrs ≤ 5,7 F; - derīguma termiņš ≥ 2 gadi. | 60 | gab.
197 | Pašatveroši stenti 0.035”perifērām indikācijām ar īpašas precizitātes atbrīvošanas sistēmu | 1) Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes 2) Stenta segment dizains ”V galotne pret V pamatni”, kas nodrošina iespējami īsāku (Pretendentam jānorādīt izmērs milimetros (mm)) segmentu garumu, lai sasniegtu optimālu asinsavada sienas pārklājumu 3) Atvērta stenta diameters: 6; 7; 8; 9; 10; 12 un 14mm 4) Atvērta stenta garums: 20; 30; 40; 60; 80 un 100mm ( +/- 5) 5) Pēc iespējas mazāka stenta saīsinašanās pēc stenta atvēršanas (norādīt mm vai %) 6) Stenta galos Rtg kontrastējoši mikromarķieri 7) Stenta ievades sistēma: OTW 8) Stenta atbrīvošanas sistēmai jābūt ar speciālu, īpaši precīzi kontrolējošu stenta impantācijas lokalizācijas mehānismu 9) Piegādes sistēmas garums: 80 un 120cm ( +/- 10) 10) Savienojamība ar vadītajslūžām/ vadītājkatetru 6F/ 8F; 7F/ 9F (Ø 12 - 14mm) 11) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035" | 360 | gab.
198 | Pašizpletošie zema profila stenti perifēro artēriju stentēšanai ar rotējošu, mehānisku stenta atvēršanas sistēmu | 1. Stenta materiāls: nitinols 2. Ievades sistēma: OTW konstrukcija 3. Ievadslūžu izmērs ne lielāks par 5F visiem izmēriem 4. Piegādes sistēmas garumi: 80; 120; un 150 cm 5. Stenta diametri: 5,6,7 un 8mm 6. Stenta garumi: 20,40,60,80, 100,120 un 150mm 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 8. Stenta atvēršanas sistēma ar rotējošu mehānisku, pakāpeniski pa vienam stenta segmentam ar taktīlu "feedback",mehānisms samazina stenta lekšanu (stent jumping) 9. Radiopozitīvi marķieri abos stenta galos 10. Triaksiāla ievades sistēma. 11. Stentam trīs viļņu virsotņu dizains, kas samazina kompresijas risku un nodrošina asinsvada sieniņas piespiešanu | 60 | gab.
199 | Pašizpletošie zema profila stenti perifēro artēriju stentēšanai | 1. Stenta materiāls: nitinols 2. Ievades sistēma: OTW konstrukcija 3. Ievadslūžu izmērs 6F 4. Piegādes sistēmas garumi: 80 un 120 cm 5. Stenta diametri: 5,6,7 un 8mm 6. Stenta garumi: 20,30,40,60,80, 100,120, 150 un 200mm 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 8. Radiopozitīvi marķieri abos stenta galos 9. Stentam trīs viļņu virsotņu dizains, kas samazina kompresijas risku un nodrošina asinsvada sieniņas piespiešanu 10. Piegādes sistēma, kas novērš priekšlaicīgu stenta atvēršanu vai stenta lekšanu (stent jumping) | 450 | gab.
200 | Pašizpletošie stenti perifēro artēriju un žults vadu stentēšanai: | 1. Stenta materiāls: nitinols 2. Ievades sistēma: OTW konstrukcija 3. Ievadslūžu izmērs: 6F 4. Piegādes sistēmas garumi: 80 un 120 cm 5. Stenta diametri: 9,10,12 un 14mm 6. Stenta garumi: 20,30,40,60,80 mm 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 8. Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) - ne lielāks par 0.079"; 9. Piegādes sistēma, kas novērš priekšlaicīgu stenta atvēršanu vai stenta lekšanu (stent jumping) 10. Radiopozitīvi marķieri abos stenta galos | 2000 | gab.
201 | Pašizpletošais nitinola stents ar piegādes sistēmu | Pašizplešanās nitenola stents ir perkutānai intravaskulārai izvietošanai pacientiem ar aterosklerozi, pēc radiācijas un traumu izraisītām stenozēm. Stents izgatavots no nitinola stieples (NiTi). Izgatavoti vienas stieples tehnoloģijā, bez šuvēm un lodmetāliem. 2 platīna marķieri katrā stenta galā. Paaugstināti stenta gali, kas novērš “zivju mutes” efektu un stenta migrāciju. Augsts radiālais spēks. Liels elastīgums. Piegādes sistēmas S konstrukcija dod iespēju veikt repozīciju pēc daļējā stenta atbrīvošanas. Diametrs: 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm. Nominālais stenta garums: 15 mm; 20 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 150 mm. Ievades sistēmas garums: 80 cm, 135 cm. Piegādes sistēma 6F (diametrs 4 – 10 mm); piegādes sistēma 8F (diametrs 12 – 14 mm). Piegādes sistēma ar hidrofilo pārklājumu. Izmantot var ar atīgu .035 "vai .018". Piegādes sistēmas tips OTW. “Atvelciet” vai ar rokturu sistēmām. Piegādes sistēma ar hidrofilo pārklājumu. Izvēles sistēmas mīkstais un noapaļotais gals. Stents ir pieejams arī “šķērsgriezuma” metodei. | 60 | gab.
202 | Nitinola pašizpletošā perifērā stenta sistēma | Jauns flex dizains ideālai asinsvda adaptācijai Ievilkšanas roktura priekšrocība. Viegla stenta izlaišana. Precīza pozicionēšana. Nav stenta lēkšana Augstas elastības vārpsts, kas ideāli piemērota šķērsošanas tehnikai. Lieliska izsekojamība, stumjamība un optimāla samezglojumu veiktspēja. Caurplūdes caurule, 3 savienojumi vienā segmentā 4-7 mm un 9-12 mm, 4 savienojumi 8 mm. Izgatavots no nitinola. Stenta diametrs 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 12 mm Balsta biezums: 215 μm. Balsta platums (galvenais segments): 113 μm (stenta diametrs 4-7 mm), 135 μm (stenta diametram 8 mm), 160 μm (stenta diametram 9-12 mm). Struta platums (savstarpēji saistīts): 111 μm (stenta diametram 4-7 mm), 115 μm (stent diametrā 8 mm), 220 μm (stenta diametram 9-12 mm). Augstas elastības stenta konstrukcija no 4 mm līdz 8 mm. Augsts radiālais spēks no 9 mm līdz 12 mm. Stenta garums 20 mm; 30 mm; 40 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm Metāla segums 10 - 25% (9-12 mm, tikai 80 mm stenta garums) 3 Tantala marķieri uz stenta gala, 4-7 mm un 9-12 mm, 4 marķieri 8 mm. Katetra tehniskie dati: Izmantojams garums 85 cm; 135 cm Vārpsta izmērs 6F. Nerūsējošā tērauda marķieris. Ieteicamā vadītājstīga 0,035 " | 60 | gab.
203 | Perifēro asinsvadu pašizpletošs stents ar ,,PinnPull'', atvēršanas sistēmu | Perifēro asinsvadu pašizpletošs stents ar ,,PinnPull'', atvēršanas sistēmu. Stenta materiāls niķeļa titāna sakausējums. Nepieciešamie stenta diametri 6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm. Nepieciešamie stenta garumi 20mm;40mm; 60mm,80mm,100mm,120mm,150mm. Labākai stenta vizualizācijai 4 tāntāla Rtg marķieri katrā stenta galā. Savietojams ar 0,035'' diametra vadītājstīgu. Saderīgs ar 6Fr ievadslūžām. Lietojamais katetra garums- 80cm;120cm. Vienas rokas atbrīvošanas sistēma. | 60 | gab.
204 | Pašizpletošie stenti perifēro artēriju (a.iliaca, a.subclavia) un žults vadu stentēšanai | Pašizpletošie stenti perifēro artēriju (a.iliaca, a.subclavia) un žults vadu stentēšanai: stenta materiāls – nitinols; ievades sistēma – OTW; ievades sistēmas izmērs – 6F; ievades katetra garums – 80cm un 120cm; stenta diametrs – 6,7,8,9,10,12 un 14mm; stenta garums – 20mm – 200mm; ievades sistēmai atbilstīgā stīga – gan 0.035”, gan 0.018”; rekomendējamais ievadslūžu izmērs – ne lielāks par 6F; ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) – ne lielāks par 0.079”; tantāla vai cita Rtg pozitīva materiāla marķieri abos stenta galos; stenta dizains – t.s. „atvērto šūnu” visā stenta garumā. | 1200 | gab.
205 | Pašizpletošie zema profila stenti perifēro artēriju stentēšanai | Pašizpletošie zema profila stenti perifēro artēriju stentēšanai: - stenta materiāls – nitinols; - ievades sistēma – OTW; - ievades sistēmas izmērs – 5F; - ievades katetra garums – 150cm; - stenta diametri – 5,6,7,8mm; - stenta garumi – 20mm – 150mm; - ievades sistēmai atbilstīgā stīga – 0.035; - rekomendējamais ievadslūžu izmērs – ne lielāks par 5F; - Stenta atvēršana – ar rotējošu mehānismu, pakāpeniski pa vienam stenta stenta segmentam; - T.s. „vienas rokas” stenta atbrīvošanas sistēma; - Ievades sistēma – triaksiālā. - Tantāla vai cita Rtg pozitīva materiāla marķieri abos stenta galos | 60 | gab.
12. Pašatverošie stenti un filtri a.carotis ārstēšanai
206 | Pašatveroši stenti 0.014” Rx a.carotis bifurkācijas stenožu ārstēšanai ar piegādes sistēmu virs 130cm ar proksimālā/distālā diametra gradientu | Stenta materiāls nitinols, slēgtu šūnu dizains Atšķirīga stenta šūnu konstrukcija galos un vidusdaļā Stenta garumi: 20, 30, 40 mm (+/- 5) Stenta diametrs distāli/proksimāli: 6mm/8mm, 7mm/9mm, 8mm/10mm Stenta sistēma savietojama ar vadītāja stīgu 0,014”. Savienojamība ar vadītājkatetru 8F Savienojamība ar vadītājslūžām 6F Rx stenta piegādes sistēma. Ar vienu roku kontrolējama atbrīvošanas sistēma. | 60 | gab.
207 | Pie stīgas nefikēta distālās asinsvadu protekcijas ierīce - Groza Forma | 1) Filtra garumi: 19 - 22,5mm 2) Filtra diametrs: „LARGE” 4,0 - 7,0mm ) diametra asinsvadiem 3) Filtrs nefiksēts uz vadītājstīgas 4) Ievadīšanas katetrs: Rx sistēma, profils 2,8F vai 3,2F atkarībā no groza diametra 5) Izņemšanas katetrs: garums: 140cm , Rx sistēma, profils 5F 6) Vadītājstīgas garums: 190cm vai 315cm ; diametrs 0.014” | 60 | gab.
208 | Pašizpletošs stents a.carotis stentēšanas procedūram pie izlocītas asinsvadu anatomijas – ar mikromešs ģeometriju (ar minimāli segmenta garumu) | 1) Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes 2) Stenta dizains ar iespējami īsāku (pretendentam norādīt mm) segmentu garumu, lai nodrošinātu optimālu asinsavada sienas pārklājumu 3) Nepieciešamais atvērta stenta diametrs milimetros: 5; 6; 7; 8; 9 un 10mm 4) Nepieciešamais atvērta stenta garums: 20; 30 un 40mm 5) Stenta ievades sistēma 6) Stenta ievades sistēmas veids: RAPID EXCHANGE; pull back 7) Piegādes sistēmas garums: ne mazāks kā 135cm 8) Savienojamība ar vadītājkatetru 7 - 8F 9) Zems crossing profile (5F) 10) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | 60 | gab.
209 | Fiksēta trombu uztvērējierīce | Fiksēta trombu uztvērējierīces - lietussarga formas 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs -lietussarga formas 2) Filtra poru nominālie izmēri 100 mikroni 3) Filtra nominālie izmēri 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm diametrā 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F 5) Vadītājstīgas materiāls – nerūsējošais tērauds ar PTFE klājumu ar vidēju un izteiktu atbalstu (medium un extra support) 6) Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014" 7) OTW vai Rapid exchange sistēma 8) Vadītājstīgas nominālie garumi 180cm (Rx), 300cm (OTW) 9) Savienojamība ar vadītājkatetru ne lielāku kā 8F 10) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāku kā 6F | 60 | gab.
210 | Integrēta dubultslāņa stenta Rx (ātras apmaiņas) sistēma a.carotis stenožu ārstēšanai ar repozīcijas iespēju | 1. Divslāņa mikrotīka šūnas slēgta tipa stenta sistēmas konstrukcija no Nitinola materiāla (niķeļa un titāna sakausējums) nodrošina embolu aizsardzību, ka arī elastīgumu un asinsvadu anatomijas atbilstību procedūras laikā. RX sistēmas segments nodrošina ātru vadītājstīgas apmaiņu procedūras laikā. Sūnas plātums nevairāks par 0.381mm un šūnu izmēriem jābūt diapazonā 375 - 700µm. 2. Optimālu sistēmas vizuālizāciju jānodrošina ar rentgenkontrastējošiem marķieriem distāli un proksimāli. 3. Lai garantētu stenta stabilitāti asinsvados un precīzu ievietošanu, stenta konstrukcijai jāsatur vismaz 4 galus, kas stabili paplašinās asinsvados stenta atvēršanas laikā. 4. Stenta sistēmai jābūt saderīgai ar vadītāstīgu 0.014” (0.36mm) diametru. 5. Nepieciešamie stenta diametri – 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, lai nodrošinātu tā lietošanu dažādu diametru asinsvados (3-8mm). 6. Kopējiem stenta garumiem pirms implantācijas jābūt diapazonā no 25 līdz 47mm, lai nodrošinātu stenta garuma diapazonu pēc implantācijas no 16 līdz 40m. 7. Nepieciešama ātras apmaiņas stenta piegādes sistēmā 143 cm garumā un 5Fr. diametrā. 8. Sistēmas komplektam jāsatur pašizplēstošu stentu, atdalīšanās piegādes stīgu. Sistēma ir paredzēta femorālai un radiālai ievietošanai. 9. Sistēma nesatur lateksa un PVC materiālu. Paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. | 120 | gab.
211 | Emboliskās protekcijas ierīces - trombu uztvērējierīces | 1. Cilpas formas 2. Ierīces materiāls - zelta cilpa un nitinola tīkls; 3. Ievades sistēma - OTW un RX konstrukcija 4. Ievades sistēmas izmērs - 6F; 5. Ievades katetra garums - 190/320 cm 6. Cilpu izmēri: 3,4,5,6 un 7mm 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.014"; 0.018" 8. Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) cilpas atbrīvošanas galā ne lielāks par 3.2F; ievades sistēmas šķērsgriezums cilpas izvilkšanas galā ne lielāks par 4.2F; 9. Zelta cilpa ap ierīces ieeju un radiopozitīvie marķieri, kas nodrošina precīzu pozicionēšanu 10. Heparīna pārklājums | 300 | gab.
212 | Pašizpletošie stenti perifēro artēriju (a.carotis) stentēšanai: | 1. Stenta materiāls: nitinols 2. Ievades sistēma: OTW konstrukcija 3. Ievadslūžu izmērs: 6F 4. Piegādes sistēmas garumi: 135cm 5. Stenta diametri taisnajiem stentiem: 6,7,8,9 un 10mm 6. Stenta diametri konusveida (tapered)stentiem: 8x6 un 10x7mm 7. Stenta garumi: 20,30,40 un 60 mm 7. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.014" 8. Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) - ne lielāks par 0.078"; 9. Piegādes sistēma, kas novērš priekšlaicīgu stenta atvēršanu vai stenta lekšanu (stent jumping) 10. Radiopozitīvi marķieri abos stenta galos | 60 | gab.
213 | Pašizpletoš stents miega artērijām ar piegādes sistēmu RX | Hibrīda šūnu dizains. Stumjamība un vadāmība lieliska. Pieņemama elastība. Augsts radiālais spēks. Platīna marķieri stenta galā. Izgatavots no nitinola. Nominālais stenta diametrs 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm no taisnā stenta. Nominālais distālais stenta diametrs - 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; nominālais proksimālais stenta diametrs - 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm koniskais stents. Nominālais stenta garums 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm Piegādes sistēmas darba garums 135 cm. Piegādes sistēma 5F. Lietošana ar ievadslūžām 5F. Saderīgs 0,014 collustīgu. Piegādes sistēmas ātrās apmaiņas (RX). | 60 | gab.
214 | Neiroprotekcijas sistēma | Distālās neiroaizsardzības sistēma tiek izmantota embola materiāla izņemšanai miega artērijas angioplastijas un stenta implantācijas laikā miega artērijās. Filtru grozs, kas izgatavots no bioloģiski savietojamiem materiāliem; pamatojoties uz 8 nitinola skavām ar pastāvīgi fiksētu poliuretāna filtru. .014. stīga ar integrētu filtrēšanas grozu. Atraumatisks, elastīgs vadītājstīgu mehānismu gals, kas droši sasniedz zonu, kas atrodas ārpus atrašanās vietas; Precīza piegāde un tveršana platīna marķieru dēļ, kas ievietoti filtra groza proksimālajā un distālajā daļā. 2 sistēmas veidi no piegādes un tveršanas vada ar filtru grozu (Rapid Exhcange un OTW), Platīna marķieri, kas apstiprina atbilstošu filtrēšanas groza izvietojumu asinsvadu sienā. Komplekts: • vadstīga ar integrētu filtrēšanas grozu • piegādes katetrs – Rapid Exhcange un OTW • Uzņemšanas katetrs – Rapid Exhcange un OTW •stīgas griezējs •noņemama vadītājcauruli Filtru groza diametri: 4; 5; 6; 7; 8 mm. Ieteicamie asinsvadu diametri: 3,0 –3,5 mm (4 mm filtru groza diametrs), 3,5-4,5 mm (5 mm filtra groza diametrs), 4,5 –5,5 mm (6 mm filtra groza diametrs), 5,5 –6,5 mm (7 mm filtra groza diametrs), 6,5 –7,5 mm (8 mm filtra groza diametrs). Stīgas garums 170 cm; 300 cm. | 60 | gab.
215 | Endolumināla pašizpletošā aortas proteze | Atraumatiska asinsvada piekļuve ar konusveida mīkstu galu. Droša pieeja bojājumiem, ko garantē balansēta izsekojamība un piegādes sistēma. Lielisks asinsvada pāreja maza šķērsošanas profila dēļ. Diametrs 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 40 mm. Lenth 70 mm; 100 mm; 130 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm Mīksts gals. Hibrīda struktūra. 5 Tantāla marķieri distāli / proksimāli. Koaksiālā atvilkšanas sistēma. Vārpsta izmērs 12 F (diametrs 14-22); 14 F (diametrs 24-32); 16 F (diametrs 36-40). Izmantojamā vārpsta garums 100 cm. 0,035 " vadītājstīga OTW. Sterilizācijas metode ETO. | 120 | gab.
216 | Distālās asinsvadu protekcijas ierīce – Cilpas Forma | Ierīces materiāls – nitinols Ievades sistēma – Rx vai OTW. Cilpas formas aizsagfiltrs fiksēts uz vadītajstīgas. Filtra poru izmēri – ne lielāki kā 110 mikroni Filtra izmēri – 3 līdz 5.5 mm (+/-0,1) Šķērsosanas profils 3,2F (+/-0,1) Vadītājstīgas diametrs 0.014" Savienojamība ar vadītajslūžām 6F | 60 | gab.
217 | Pašizpletošs nitinola stents ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai . | Ievades sistēma monorail tipa. Ievades sistēmas ārējais diametrs – 5F Ievades sistēmai ir divi Rtg kontrastējami marķeri, kas iezīmē stenta robežas. Viens Rtg kontrastējams marķeris uz ārējā katetra distālajā galā, tas rāda cik lielā mērā pārvietojas katetrs, kad tiek atvērts stents. Melns krāsu marķeris proksimāli uz ievades sistēmas aiz y-konektora – palīdz kontrolēt stenta atvēršanu un ir neatgriezeniskās atvēršanas gala robeža. Savienojama ar 0.014” stīgu Stents – slēgtu šūnu, pašizpletošs, saspiesta nitinola caurulīte. Stenta diametrs 6, 8, 10 mm Stenta garums 30, 40, 50 mm Savietojamība ar vadītājkatetru 7F(6 mm), 8 F (8 un 10 mm) | 360 | gab.
13. V.cava filtri
218 | Izņemams v.cava filtrs bez laika ierobežojuma | 1) Konisks conichroma 12 stīgu filtrs 2) Izmērs: pielietojams v.cava līdz 30mm diametrā 3) Filtra garums: ne garāks kā 48 mm 4) MRI drošs 5) Filtra izņemamšanai pēc ieveidošanas nav termiņa ierobežojuma 6) Komplektā: - filtra ievietošanas sistēma: 8.5FR femorāla vai 7FR jugulāra piekļuve - dilatators ar hidrofilu pārklājumu 10FR un ne garāks kā 20cm - Coaxialas piekļuves ievades sistēma: 8.5FR un 65cm gara | 30 | komplekts
219 | Pastāvīgs v.cava filtrs | 1) Uzbūve: - Nitinola filtrs ar simetrisku dizainu - izmērs: pielietojams v.cava līdz 30mm diametrā - MRI drošs - Savietojams ar 6F vadītājslūžām 2) Filtra piegādes sistēma: - 6F vadītājslūžas ar Rtg kontrastējamu galu - sistēmas garums: 55 un 90cm (+/-5) - 6F obturators ar marķieri 3) 0.035” vadītājstīga ar 3mm J distalo galu, ar teflona pārklājumu | 30 | komplekts
220 | Izņemams v.cava filtrs bez laika ierobežojuma. | Viengabala nitinola filtrs apstrādāts ar elekrtopulēšanas metodi, lietojams vena cava izmēriem līdz 32mm diametrā. Dilatatora izmērs ne lielāks par 5Fr. Piegādes sistēma - over the wire. Nepieciešamie piekļuves veidi - femorāls, jugulārs, popliteāls. Filtra ievietošanas sistēmas garums ne mazāks par 70cm. Filtra izņemšanai pēc ievietošanas nav termiņa ierobežojumu. Filtra ievietošanas sistēmas izmērs ne lielāks par 6,5Fr. Komplektā ietilpst: dilatators, piegādes sistēma, izliekts stūmējs, vārsta noslēdzējs, filtra kārtridžs. | 30 | komplekts
14. Punkcijas vietas slēgšanas ierīce
221 | Ierīce perifēras punkcijas vietas slēgšanai ar kollagēna bloku | 1) Komplektācija: vaskulāra slēguma ierīce, ievadsistēma 6Fr,8Fr; arteriotomijas lokators, 70mm vadītājstīga 2)Vaskulārās slēguma ierīces apraksts : Speciāls kollagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai no abām pusēm. Drošības "vārstule -cepure" saistīta ar ievades sistēmu, savstarpēji savietojamas un pielietojamas 3) Ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķieriem. | 6000 | komplekts
222 | Ekstravaskulāra asinsvadu slēgšanas ierīce ar nitinola skavu | Ierīcē atrodas 4 mm diametra Nitinola skava; - Skava penterē tikai līdz asinsvada tunica media slānim un neiesniedzas lūmenā; - Savelkot brūces malas, nodrošina primāru punkcijas vietas dzīšanu; - Komplektā ietilpst: Klipa ievietošanas ierīce; 50 cm vadītājstīga, 0,038”; apmaņas vadītājslūžas, dilatators; - Uzreiz iespējams veikt atkārtotu punkciju un punkcijas vietas slēgšanu. | 300 | komplekts
223 | Ar šuvi pastarpinātas perkutānas asinsvadu ķirurģijas ierīces a.femoralis punkcijas vietas noslēgšanai | Manipulācijas laikā saglabājas pieeja asinsvada lūmenam; - Pēc punkcijas slēgšanas nepieciešamības gadījumā iespējama tūlītēja atkārtota punkcija; - Tiek nodrošināta primāra artērijas punkcijas vietas dzīšana; - Komplektā iekļauts mezgla stūmējs.
|  | Slēdzējierīce - Perkutāna asinsvadu slēdzējierīce ar integrētu predilatatoru paredzēta 8,5 līdz 24F punkcijas vietu slēgšanai; - Izmanto divus poliestera diegus un četras nitinola adatas; | 300 | gab.
|  | Slēdzējierīce - a.femoralis communis slēgšanai pēc 5-21F punkcijām. Ja punkcija ir lielāka par 8F, nepieciešams izmantot divas ierīces; - Ierīce satur monofilamenta diegu (izmērs: 3.0) ar no tā iepriekš izveidotu mezglu un divas nitinola adatas. | 600 | gab.
Kopējā summa par 223.pozīciju, EUR bez PVN:
224 | Cianoakrilāta līme endovaskularam indikācijām | 1.Sastāvs: NBCA – MS Co-monomer - sintētiska cianoakrilāta līme, papildus modificēta ar ražotāja sintezētu monomēru. 2. Raksturīgākās īpašības 2.1. pārliecinoša asiņošanu apturoša iedarbība 2.1.1. spēja veidot efektīvu antiseptisko barjeru polimerizācijas procesa beigās 2.2. Produktam jābūt sterilam un jau gatavam tūlītējai izmantošanai bez speciālas iepriekšējas sagatavošanas 2.3. Līmes izraisītajam polimerizācijas procesam jābūt ne ilgākam par 90 sekundēm, un tam jāsākas jau pirmajās sekundēs no produkta pielietošanas brīža. 2.4. Polimerizācijas procesa izraisītajai temperatūrai ir jābūt ne lielākai par 45ºC. 2.5. Līme var tikt uzklāta arī uz mitras virsmas(audiem), iepriekš tos speciāli nesusinot. 2.6. Produktu drīkst izmantot arī pacientiem ar koagulācijas traucējumiem. 2.7. Produkts nedrīkst izprovocēt vai veicināt fizioloģisko šūnu augšanas procesu. 2.8. Produktam polimerizējoties jāveido plāna, elastīga plēve ar augstu elastīguma pakāpi, kura pēc nepieciešamības būtu viegli caurdurama ar ķirurģisko adatu. 2.9. Polimerizācijas procesā radītajai plēvei viegli jāpielāgojas audu anatomijai , tai jābūt ūdensnecaurlaidīgai, un to nedrīkst ietekmēt ne asins, ne arī citu organisku šķīdumu klātbūtne. 3. Tilpums 3.1. sterili, gatavi tūlītējai izmantošanai flakoni pa 1,0 ml 3.2. sterili, gatavi tūlītējai izmantošanai flakoni pa 0,25 ml | 600 | komplekts
|  | KIT Seal Ekstravaskulāra ierīce femorālās artērijas punkcijas vietas slēgšanai , pēc diagnostikas un invazīvas katetrizācijas procedūras. -komplekts sastāv no sterilas: Glubran2 līmes 0,25ml (synthetic GNBOC glue) un aplikatora „Glubran Seal Device“ -„Glubran Seal Device“ aplicators sastāv no tērauda kanulas ar luer-lock savienojumu tā proksimalajā galā, kas savienots ar šļirci, kura pildīta ar līmi. Tam piestiprināts āķis/ poliamīda klipsis kas nodrošina pievienošanu vaskulārajām ievadslūžām. - femorālās punkcijas vietas slēgšana iespējama gan retrogrādi ,gan anterogrādi; - ekstravaskulārā ierīce pieejama gan 5-6, gan 6-7F izmēros, tāpat anterogrādai pieejai, - iespējams nekavējoties veikt atkārtotu punkciju, -nav nepieciešams aizvietot ievadslūžas -var lietot mazās artērijās u7n kalcinētos asinsvados, -rentgeno vizualizējama -biosavietojama. | 60 | komplekts
Kopējā summa par 224.pozīciju, EUR bez PVN:
225 | Ekstravaskulāra punkcijas vietas slēģšanas ierīce ar nekolagēna bloku | Komplektācija: 1) Vienkomponenta vaskulārā slēguma ierīce: ievadsistēma 5F, 6F, 7F 2) Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: - speciāls ekstravaskulārs bioabsorbējošs ne-kollagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ekstravaskulāri. Atkārtota punkcija šajā vietā iespējama pēc 14 dienām - ne-kollagēna bloks pilnībā absorbējas 60 - 90 dienu laikā - ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķeriem | 300 | komplekts
226 | Neinvazīvs hemostātisks materiāls manuālai kompresijai | materiāls piesūcināts ar D-glukozamīnu, materiāls austa marle ar dubult apšūtām malām. Hemostāzes laiks atkarīgs no punkcijai izmantotās ierīces izmēra(1min/Fr), nepieciešams antimikrobu un antialerģisks barjeras nodrošinājums, izmērs ne mazāks par 4cmx4cm, sterils, vienreizlietojams. Komplektā uzlīmju lapiņas ar atgādinājumu par procedūras veikšanas laiku. | 300 | komplekts
15. Vadītājstīgas perifērijai
227 | Mikro vadītājstīgas zem ceļa PTA procedūrām-rekanalizācijam ar īpašu vadamības funkciju | Kombinētu materiālu, ar polimēru klātas, maza diametra distālā gala vadītājstīgas hronisku stenozētu bojājumu šķērsošanai. 1) diametrs 0.014” 2) Stīgas garums 190 un 300 cm. 3) Stīgas distālajā galā ir 3 cm gara RTG pozitīva apvijošā spirāle, kura izgatavota no Platīna-Niķeļa (atvieglo formas veidošanu, saglabāšanu un nodrošina taktīlo sajūtu); 4) Serde distālajā daļā ir paraboliska (tas novērš prolapsu veidošanos); 5) Stīgas distālā daļa klāta ar hidrofobu (PTFE) pārklājumu; 6) serdei ir tip-to-core dizains; 7) Stīgas proksimālajā daļā ir brahiālais (90 cm) un femorālais (100 cm) marķieris | 300 | gab.
228 | Mikro vadītājstīgas | 1) Vadītāja stīgas serde veidota no īpaši apstrādāta, stiprināta nerūsējošā tērauda- Durasteel, kas nodrošina labāku formas saglabāšanos un vadāmību; 2) Stīgas distālā daļa (29.5 cm) ir pārklāta ar polimēru un hidrofīlo pārklājumu (nodrošina labu slīdi hroniskās oklūzijās), bet distālie 5mm ir bez pārklājuma (nodrošina labu taktīlo sajūtu un vadāmību); 3) Modeļi ar dažādu distālo galu stingrību (tip load): no 4,8g līdz 13,0g un diametru: 0,012” un 0,009”; 4) Caurduršanas spēks atkarībā no modifikācijas (penetration power): no 40 līdz 200; | 300 | gab.
229 | Vadītājstīgas | 1) izgatavota no nerūsējošā tērauda un nitinola; 2) modeļi ar dažādu atbalsta līmeni (support); 3) modeļi ar dažādu distālā gala stingrību (tip stiffness): 2.8 un 3.5g; 4) distālā daļa klāta ar RTG pozitīvu polimēru, kurš klāts ar hidrofīlu pārklājumu. | 300 | gab.
230 | Vadītājstīga a.carotis PTA procedūrām savietojama ar pie stīgas nefiksētas grozveida distālās protekcijas ierīci | Vadītājstīgas uzbūve: 1) Nepieciešamais stīgas diametrs 0.014” 2) 3cm no distālā gala 0.019” paplašinājums 3) Nepieciešamās vadītājstīgu ”stingrības” modifikācijas (Soft, Medium, Firm, Super, Max) 4) Nepieciešamie garumi: 190cm un 315cm 5) Divkrāsu joslas proksimālajā galā, kas atvieglo stīgu atpazīstamību procedūras lai | 300 | gab.
231 | Lunderquist tipa extra cieta vadītajstīga | Diametrs 0.035” Garums- 145,180cm Distālā gala fleksibla daļa 4cm vai 7 cm Distalā gala konfigurācija taisna vai 3mm J tipa | 300 | gab.
232 | Mikrovadītājstīga transkutānas punkcijas veikšanai procedūrām, savietojama ar Aprima | Stīgas materiāls- nitinols. Stīgas diametrs 0.018" , garums 60 (+/- 2) cm, Stīgas uzbūve- ar atraumatisko lokaino galu, ar platīna marķētu distālo daļu, kas nodrošina ultrasonogrāfijas vizualizācijas iespēju, labu vizualizāciju un vadību rentgenoloģisko izmeklējumu un punkciju laikā; konusveida segmenta garums vismaz 7 cm, elastīgā gala garums 6 (+/-1) cm. Sterila, vienreizlietojama. | 300 | gab.
233 | Vadītājstīgas ar diametru 0.018 perifēro artēriju stenožu šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve : ● Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds ● Vadītājstīgas spirāles materiāli: Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm ● Vadītājstīgas pārklājumi: Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm | 300 | gab.
234 | PTA vadāmās stieples 0.018‘‘, platīna un nerūsējošā tērauda sakausējums | • Kodols — monolīts (jutīgai reakcijai griešanās kustībās). Stieples spirāle — no platīna un nerūsējošā tērauda sakausējuma, līdz 12 cm garumam. • Ārējais diametrs: 0.014” — 0.018” • Garums: 165—300 cm, PTFE pārklājums; • Hidrofils pārklājums distāli. • Gals: • 0,008” — 0,013” resnumā; • Nepārklāts; • Taisns; • Cietība — “floppy”, 1,0—30,0 gramu; • Rentgenkontrasta 3—17 cm. PTA stieple 180 cm garumā PTA stieple 300 cm garumā | 300 | gab.
235 | Tērauda diagnostiskā vadītajstīga ar teflona pārklājumu | Vadītājstīgas uzbūve: Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga. Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu Starp iekšējo un ārējo stīgu iestrādāta drošības lente Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035”, 0.038” Vadītājstīgas gala dizains: J –tipa gals 3mm rādiusā vai taisnais gals, Iespējama J gala manuāla formēšana Lokanais gala nominālie garumi: 7cm, 10cm (+/-1cm) Vadītājstīgu nominālie garumi : 150cm, 180cm, 260cm (+/- 10cm) | 300 | gab.
236 | Hronisku oklūziju šķērsošanai piemērotas hidrofīlas vadītājstīgas ar rentgenkontrastainu galu. | 1) Vadītājstīgām viengabala serde un atsperīgs spirāles veida gals, kas nodrošina labu vadāmību caur īpaši kalcinētām un fibrozām hroniskām asinsvadu oklūzijām. 2) Vadītājstīga pārklāta ar PTFA teflona pārklājumu, stīga distālajā galā - īpaši hidrofīla un ar polimēra pārklājums 3) Stīgu ārējais diametrs: 0,36mm(0.014'') un 0,45mm(0.018'') 4) Stīgas distālā gala atsvaru smagums: 1gf; 3gf; 4gf; 7,5gf; 12gf; 20gf; 30gf; 40gf 5) Stīgu garumi: 180cm; 200cm; 235cm; 300cm 6) Stīgu distālais gals:Taisns vai nolocīts (pre-shape) konusa veida gals 7) Vadītājstīgai mikro-konus veida distālais gals 8) Izmantota ACT ONE tehnoloģija, vadītājstīgas struktūra veidota no stiepļu pītas caurules apkārt centrālai serdei | 300 | gab.
237 | Speciāla loti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve, lai nodrošinātu vienas stīgas lietošanu procedūras laikā bez tā maiņas. • Iekšējā distāla stīgas dubulta Nitinola serde – kustīga un elastīga kas jānodrošina pret samezglošanas. • Ārējai distālajai stīgas daļai jābūt rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu „M coat” pārklājumu 25 cm garumā, lai nodrošinātu vienmierīgu kustību asinsvados un vizualizāciju. • Proksimālās stīgas struktūrai jabūt Nitinola spirāli ar PTFE pārklājumu, lai nodrošinātu citas ierīces atbalstu un ļoti gludu bīdāmību.Nepieciešamiem garumiem jābūt 155, 235 un 275 cm. • Speciālajai savienošanas vietai (DuoCore) jānodrošina stīgas vienlaicīgu dist./proks. daļu viengabalainību. 2. Apaļš distālais stīgas gals garantē izmeklēšanas un drošu atbalstu asinsvados. 3. Vadītājstīgas stiprības pakāpei jābūt „Extra Stiff”: „ 4. Vadītājstīgas parametri: • Nepieciešams leņķveida stīgas gals. • Lokainā (kustīgs) gala garumam jābūt 1 vai 5 cm. • Nepieciešamie vadītājstīgas diametri 0.014”/0,036mm un 0.018”/0.46mm un 0,035”/0,86mm. • Nepieciešamie stīgu garumi 180, 260 un 300cm. 5. Velāma stīgas izmantošanas endovazālas procedūrās (diagnostikai un plastijai) plāši: a.iIliaca / SFA PTA, BTK / a. tibialis PTA. | 300 | gab.
238 | Dažādu formu specifīska nitinola vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu galvas un perif. asinsvadu izmeklējumiem | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšējā un ārējā stīgu uzbūve. 2. Iekšējā stīga no nitinola (niķelis un titāns), serde – kustīga un elastīga, pasargājot no samezglošanas. 3. Ārējā poliuretāna virsma ar volframa saturu un “M coat” hidrofīlu pārklājumu nodrošina stīgas vizulālo kontroli un kustīgumu asinsvados. 4. Ļoti apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. 5. Griešanās segments – nodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. 6. Vadītājstīgas parametri: • Konusveida struktūrai jābūt ar standarta stiprību un „Floppy”. • Distālā kustīga un mīksta gala garumiem jābūt 350 un 250mm. • Rtg kontrastējams gals ar zelta spirāli (20mm gala garumā) garantē stīgas virzības kontroli procedūras laikā. • Nepieciešami dažādi gala viedi: Angled” 90°, 45°veidi, „Double Angled” 90°+150°, lai nodrošinātu veselu spektru pieejamību galvas asinsvados. • Vadītājstīgas diametri: 0.012”, 0.016”. • Stīgas garumiem jābūt: 180 un 200 cm. | 300 | gab.
239 | Diagnostiskas nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu invazīvas procedūras veikšanai un subintimālājam procedūrām („pirmas izvēles” vadītājstīga) | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: „Standard”. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight), „Bolia”, „Tip 1.5mmJ curve” • Rtg kontrastējams ārējais slānis • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5cm, 8cm. • Vadītājstīgas diametri no 0,018” līdz 0.035”. • Vadītājstīgas garumi no 50cm līdz 180cm. | 300 | gab.
240 | Diagnostiskas stingra nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu invazīvas procedūras veikšanai un kalcinētos asinsvados. | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe „Stiff”. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight). • Rtg kontrastējams ārējais slānis ar wolfrāma mikrodallinām. • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5cm, 8cm. • Vadītājstīgas diametri no 0,018” līdz 0.035”. • Vadītājstīgas garumi no 150cm līdz 180cm. | 300 | gab.
241 | Diagnostiskās garas (līdz 260cm) nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu invazīvas procedūras veikšanai. | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volfrāma poliuretāna virsma hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: Long Standart Exchange type. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight), „Tip 1.5mm J curve” • Rtg kontrastējams ārējais slānis • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5 cm. • Vadītājstīgas diametri: no 0.018” līdz 0.035”(0,89mm). • Nepieciešamie stīgu garumi: 220cm, 260cm. | 300 | gab.
242 | Diagnostiskās garas (līdz 260cm) nitinola vadītājstīgas (stipruma pakāpē) ar hidrofīlu pārklājumu un stiprumu invazīvas procedūras veikšanai. Paredzēti izmeklējumiem ļoti izlocītos asinsvados. | 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. • Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta. • Ārējā rentgenkontrastējama volfrāma poliuretāna virsma hidrofīlu pārklājumu. 2. Apaļš distālais stīgas gals garante asinsvadu drošibu. 3. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru: 4. Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: Stiff type. 5. Vadītājstīgas parametri: • Galu veidi: „J” veids ,”Angled” ( lēņķis 45°) veids, taisns (straight). • Rtg kontrastējams ārējais slānis • Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5 cm. • Vadītājstīgas diametri: no 0.018” līdz 0.035”(0,89mm). • Nepieciešamie stīgu garumi: 220cm, 260cm. | 300 | gab.
243 | Nitinola vadītājstīgas | 1.Vadītājstīgas struktūra - iekšējā un ārējā stīgu uzbūve 2. Iekšējā stīga no nitinola serdes 3. Ārējā uzbūve no hidrofila silikona pārklājuma 4. Noapaļots distālais stīgas gals, kas nodrošina asinsvadu drošību 5. Distālais stīgas gals ar zelta un volframa spirāli 6. Stīgas cietības pakāpes: Floppy, Intermediate, Standard 7. Stīgas distālā gala forma - taisna; 15° un 45° 8. Vadītājstīgas diametri 0,014"; 0,018", 0,025" un 0,035" 9. Vadītājstīgas garumi: no 60 cm līdz 400 cm | 360 | gab.
244 | PTCA stīga ar hidrofilo pārklājumu | Izgatavots no tērauda un platīna. Garums: 175 cm; 195 cm; 300 cm. Vadotne .014 "diametrs (0,36 mm). Plašs cietības diapazons. Rentgena marķieris 30 mm garumā. Taisni un “J” formas stīgas gala forma. Lieliska vadāmība. PTFE pārklājums. Īpašs hidrofilais pārklājums optimālai līkumotu un šauru asinsvadu šķērsošanai. Stingra proksimālā daļa. Stīgas gala laba redzamība. Optimālā griezes momenta kontrole 1: 1. Stīga ir pieejama ar dažāda veida distālā gala elastību: floppy, medium, stiff, high stiff, high flopp tips.. Stīgas ir pieejamas ar papildu nostiprināšanu to proksimālajā spoles daļā, kas dod iespēju piegādāt stentus: stenta atbalsta floppy, medium, stiff. | 120 | gab.
245 | Lunderquist stīga | Garums 90 cm, 150 cm, 180 cm, 220 cm, 260 cm. Diametrs .035 "(0,89 mm) Taisni un “J” tipi. Teflons pārklāts. Mīkstais gals 5 cm; 7 cm; 10 cm. | 120 | gab.
246 | Ar teflonu pārklātas stīga | Garums 150 cm; 200 cm; 260 cm; 400 cm; 480 cm. Diametra diapazons .018 "; .025"; .032 "; .035"; .038 ". Taisni un “J” tipi. Izgatavots no tērauda. | 150 | gab.
247 | Vadītājstīga ar teflona pārklājumu. | Vadītājstīgas uzbūve: iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga. Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar pre-coated PTFE klājumu. Starp iekšējo un ārējo stīgu iestrādāta drošības lente. Vadītājstīgas nominālie diametri 0,018”, 0,021” ,0.035", 0.038". J – tipa gals 1,5mm, 3mm, 6mm, 15mm vai taisnas, Newton, Bentston un Super Stiff modifikācijas. J - tipa gala iztaisnošana iespējama ar pirkstu manipulāciju. Nepieciešamie vadītājstīgu nominālie garumi 150cm, 180cm, 260cm; | 1500 | gab.
248 | Dg vadītājstīga - Amplatz tipa Super Stiff modifikācija | Dg vadītājstīga - Amplatz tipa Super Stiff modifikācija Vadītājstīgas uzbūve: Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem, diametrs 0.035" (Amplatz Super Stiff) Garuma deviācija +/- 5cm Stīgas garums 180 cm un 300 cm | 500 | gab.
249 | Tērauda vadītajstīga īpaši izlocītiem asinsvadiem | Vadītājstīgas uzbūve: Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde.Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu. Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem. Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035”. Vadītājstīgas gals – no volframa izgatavots atsperīgs spirāles tipa gals pārklāts ar zeltu. Vadītājstīgas gala dizains : J –tipa gals -15cm garš C-forma – 10cm garš, Iespējama J gala manuāla formēšana Vadītājstīgu nominālie garumi : 185cm, 300cm (+/- 10cm) | 360 | gab.
250 | Maza diametra vadītājstīgas PTA procedūrām-hroniskam oklūzijam | Ārējais diametrs 0,014”, Vadītājstīgas uzbūve : Viena gabala nerūsējoša tērauda sakausējums distālais stīgas gals klāts ar hidrofīlu pārklājumu, nepieciešamie stīgu garumi : 182cm,300 cm ( +/- 10 cm ), stīgas ārējais gals: 3 g smags fleksibls 11 cm garš gals un 6 g smags gals fleksibls 8 cm garš gals, divas stīgas gala konfigurācijas – taisna un zem leņķa distālie 2 cm – formu veidojošs rentgenkontrastējoš gals. | 120 | gab.
|  | Ārējais diametrs 0.018” Vadītājstīgas uzbūve: Viena gabala nerūsējošā tērauda sakausējums Hidrofīls pārklājums, distālais stīgas gals klāts ar PTFE tipa polimēru Nepieciešamie stīgas garumi: 110cm; 150cm; 200cm; 300cm (+/-10cm) Stīgas gals fleksibls 8 un 12cm garumā Distālie 2cm – formu veidojošs gals | 120 | gab.
Kopējā summa par 250.pozīciju, EUR bez PVN:
16. Perifērā embolizācija un ķīmijembolizācija
251 | Embolizācijas spirāles perifērām indikacijam ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.035" | Embolizācijas spirāles perifērām indikacijam ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.035" • 2D forma – izmēri (diametrs x garums): 3 mmx4 cm, 4 mmx10 cm, 4 mmx20 cm, 6 mmx10 cm, 6 mmx20 cm, 6 mmx40 cm, 8 mmx20 cm, 8 mmx40 cm, 10 mmx20 cm, 10mmx40 cm, 12 mm 20 cm, 12 mmx40 cm, 15 mmx20 cm, 15 mmx40 cm, 18 mmx40 cm; • Cube – izmēri: 4 mmx6 cm, 4 mmx15 cm, 6 mmx10 cm, 6 mmx20 cm, 8 mmx20 cm, 8 mmx40 cm, 10 mmx25 cm, 10 mmx40 cm, 15 mmx25 cm, 15 mmx40 cm, 20 mmx40 cm • Diamond – izmēri: 4mmx4.5 cm, 6 mmx9 cm, 8 mmx14 cm, 10 mmx21.5 cm, 12 mmx30 cm. Ieejas vārti 5Fr. Savietojams ar MRI. | 300 | gab.
252 | Embolizācijas spirāles perifērām indikacijam ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.018" | Embolizācijas spirāles perifērām indikacijam ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.018" 2D forma – izmēri (diametrs x garums): 3 mmx6 cm, 3 mmx12 cm, 4 mmx8cm, 4 mmx15cm, 5 mmx8 cm, 5 mmx15 cm, 6 mmx10 cm, 6 mmx20 cm, 8 mmx20 cm, 10 mmx20 cm, 10 mmx30 cm, 12 mmx20 cm, 12 mmx30 cm, 14 mmx20 cm, 14 mmx30 cm • Diamond – izmēri: 3 mmx2.3 cm, 4 mmx4.1 cm, 5 mmx5.8 cm, 6 mmx8.0 cm Ieejas vārti 5Fr. Savietojams ar MRI. | 300 | gab.
253 | Embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez šķiedrām | Embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez šķiedrām 2D forma – izmēri (diametrs x garums): 2 mmx4 cm, 3 mmx6 cm, 3 mmx10 cm, 4 mmx4 cm, 4 mmx8 cm, 4 mmx12 cm, 5 mmx8 cm, 5 mmx15 cm, 6 mmx10 cm, 6 mmx20 cm, 7 mmx20 cm, 8 mmx10 cm, 8 mmx20 cm, 9 mmx10 cm, 9 mmx20 cm, 10 mmx10 cm, 10 mmx20 cm, 12 mmx10 cm, 12 mmx20 cm, 14 mmx10 cm, 14 mmx20 cm. Ieejas vārti 5Fr. Savietojams ar MRI. | 300 | gab.
254 | Embolizācijas daļiņas | Embolizācijas daļiņas 1) Polivinilalkohola daļiņas 2) Nepieciešamie izmēri: 45-150; 150-250; 250-355; 355-500; 500-710; 710-1000; 1000-1180 mikroni | 600 | gab.
255 | Konusveida embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez ievades sistēmas | Materiāls - konusveida konfigurācijas mīksta platīna spirāles ar sintētiskām šķiedrām, kuras nodrošina maksimālu trombogenitāti, paredzētas ievadīšanai caur hidrofīla klājuma vadītājkatetru, izmantojot 0,018-0,035” vadītājstīgu ar teflona pārklājumu. Spirāles konfigurācija - konusa - ar šaurāko un arī platāko galu priekšā. Nepieciešamie spirāļu garumi - 2 cm līdz 14,2 cm Nepieciešamie spiraļu diametric: 2-3 mm līdz 4-10 mm. | 750 | gab.
256 | Spirālveida embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez ievades sistēmas | Materiāls - spirālveida konfigurācijas mīksta platīna spirāles ar sintētiskām šķiedrām, kuras nodrošina maksimālu trombogenitāti, paredzētas ievadīšanai caur hidrofīla klājuma vadītājkatetru, izmantojot 0,018-0,035” vadītājstīgu ar teflona pārklājumu. Nepieciešamie spirāļu garumi - līdz 14 cm, Spirāļu diametri – 3 - 12 mm, Cilpu skaits atkarībā no diametra – 3,7; 4,5; 5,6; 7,4; 11,7. Nav nepieciešama iepriekšēja spirāļu sagatavošana lietošanai. Spirāle nesatur lateksa materiāla. | 300 | gab.
257 | DETACHABLE Perifērie Embolizācijas koili arteriālām un venozām embolizācijām | Komplektā: platīna embolizācijas koils ar sintētiskām šķiedrām un ievades sistēma. Koils jau uzmontēts uz ievades sistēmas, kas nodrošina ātru un veiksmīgu tā ievadīšanu. Indicēts gadījumos ,kad precīza un droša ievietošana un pozicionēšana ir īpaši nepieciešama. Raksturojums: Īpaši izveidotā embolizācijas koila sistēma pilnībā nodrošina tā repozicionēšanu pirms koils ir pilnībā atvienots. Inconel ® savienojuma vietas nodrošina labu vizualizāciju koila ievietošanas laikā. Ievades sistēmas uzbūve nodrošina kontrasta testu koila pozicionēšanas veiksmīgai nodrošināšanai. Sistēmas izmērs 0.035" 0.018” Koila izmēri: garumi 7 un 14 cm ±1 cm; diametrs 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 un 20 mm ±2 mm | 300 | gab.
258 | Šķīstošas 50 mikrometru lielas mikrosfēras | Polimērs, kas veido mikrosfēras, savienots ar šķērssaitēm. Polimēra fermentācijas pusperiods 37 °C temperatūrā ir 35–50 min. Mikrosfēras pilnībā izšķīst 90 min. laikā. Iepakots pa 7,5 ml – 15 ml. Iepakots bez konservantiem. Mikrosfēru izmēriem ir jāsvārstās ne mazāk kā 20–200 mikronu robežās. Lietojams kopā ar citostatiskiem medikamentiem. Iespējams lietot kopā ar jebkādu ķīmijterapiju. Iespējams samaisīt ar rentgena kontrastvielu. Nepieciešami klīniskie dati par statistiski uzticamu pacientu ilgākas izdzīvošanas iespēju pēc mikrosfēru lietošanas primārā aknu vēža ārstēšanai ar doksorubicīnu. | 300 | iep.
259 | Rentgenkontrastējošas mikrosfēras, kas absorbē un izdala medikamentus | mikrosfēru izmēri: 70 μm, 100 μm, 150 μm, 300 μm; • bioloģiski nenoārdās, to rentgenkontrastējošās īpašības nemazinās; • iepakojuma krāsa atkarīga no mikrosfēru izmēra; • doksorubicīnam jāizplatās vismaz 0,6 mm attālumā no implantētajām mikrosfērām; • doksorubicīnam jāizdalās no mikrosfērām vismaz 1 mēnesi; • lipiodols nedrīkst ietekmēt mikrosfēru medikamenta uzsūkšanas un izdalīšanas īpašības; • iepakojumi – 2 ml vai mazāk; • 2 ml ir jāuzsūc vismaz 75 mg doksirubicīna; • pulverveida doksirubicīna uzsūkšanas spēja līdz 90 % – ne ilgāk par 30 min. 100–300 μm izmēra mikrosfērām; • mikrosfēras, kura satur doksirubicīnu, īpašības nemainās, vismaz 2 nedēļas uzglabājot ledusskapī; • mikrosfēras tiek piegādātas stikla iepakojumā; • iepakojumā ir 1,3 miljoni vai vairāk mikrosfēru | 300 | iep.
260 | Mikrosfēras, kas absorbē un izdala medikamentus | • mikrosfēru izmēri: 70 μm, 100 μm, 150 μm, 300 μm, 500 μm, 700 μm; • iepakojuma krāsa atkarīga no mikrosfēru izmēra; • elastīgas mikrosfēras; • doksorubicīnam jāizplatās vismaz 0,6 mm attālumā no implantētajām mikrosfērām; • doksorubicīnam ir jāizdalās no mikrosfērām vismaz 1 mēnesi; • lipiodols nedrīkst ietekmēt mikrosfēru medikamenta uzsūkšanas un izdalīšanas īpašības; • iepakojumi – 2 ml vai mazāk; • 2 ml ir jāuzsūc vismaz 75 mg doksirubicīna; • pulverveida doksirubicīna uzsūkšanas spēja līdz 90 % – ne ilgāk par 30 min. 100–300 μm izmēra mikrosfērām; • mikrosfēras, kura satur doksirubicīnu, īpašības nemainās, vismaz 2 nedēļas uzglabājot ledusskapī; • mikrosfēras tiek piegādatas stikla iepakojumā; • jābūt pierādījumam, ka mikrosfēras uzsūc epirubicīnu, daunorubicīnu, mitoksantronu un topotekānu; • iepakojumā ir 1,3 miljoni vai vairāk mikrosfēru. | 300 | iep.
261 | Akrila polimēra RENTGENKONTRASTĒJOŠAS embolizācijas daļiņas 2 ml | Izmēri no 70 līdz 300 µm; - katrs izmērs marķēts atšķirīgā krāsā; - piemērotas 2,4 Fr katetram; - bioloģiski nenoārdās, to rentgenkontrastējošās īpašības nemazinās; - elastīgas un izturīgas pret saspiešanu, neplaisā, tās stumjot caur mazāka izmēra katetru, pēc deformācijas pilnībā atjauno sākotnējo formu; - neplīstošas, satur akrila polimēru; - nelīp pie katetra sieniņām un nesalīp savā starpā; - pēc atvēršanas derīgas vismaz 24 stundas, uzglabājot ledusskapī; - derīguma termiņš – vismaz 2 gadi; - drīkst lietot ar tīru, neatšķaidītu kontrastvielu; - iepakojumā ir 0,2 miljoni vai vairāk mikrosfēru. | 300 | iep.
262 | Akrila polimēra embolizācijas daļiņas 1–2 ml | Izmēri no 100 līdz 1200 µm; - katrs izmērs marķēts atšķirīgā krāsā; - piemērotas 4 Fr katetram; - elastīgas un izturīgas pret saspiešanu, neplaisā, tās stumjot caur mazāka izmēra katetru, pēc deformācijas pilnībā atjauno sākotnējo formu; - neplīstošas, satur akrila polimēru; - nelīp pie katetra sieniņām un nesalīp savā starpā; - iepakotas stikla tarā; - pēc atvēršanas derīgas vismaz 24 stundas, uzglabājot ledusskapī; - derīguma termiņš – vismaz 4 gadi; - iepakojumā ir 0,2 miljoni vai vairāk mikrosfēru. | 300 | iep.
263 | Divkomponentu emboliskais šķidrums AVM un hipervaskulāro audzēju embolizācijam | 1. Kopolimēra hidrofobs savienojums DMSO šķidrumā. 2. Lai nodrošinātu fluoroskopisko vizuālizāciju savienojumam jāsatur joda komponentu. 3. Nepieciešama divkomponentu sistema, lai veidotu līmēšanas iedarbību asinsvados procedūras laikā. • Pirmais komponents – organiskais šķīdinātājs; • Otrais komponents – šķīdra kopolimēra embolizācijas viela; 4. Jābūt pieejamiem 3 dažādas koncentrācijām, lai nodrošinātu dažādu emboliskā šķiduma viskozitāti: • 25% • 30% • 35% 5. Individuals sterils iepakojums. 6. Nepieciešama CE zīme. | 300 | komplekts
264 | Embolizācijas hydrogela mikrosfēras embolizācijas procedūras perifēijas asinsvados (hipervaskulāro audzēju un AVM embolizācijām) | 1. Nepieciešams mikrosfēras materiāli – PEG un hidrogela viela, kas nodrošina sfēras saspiežamību un elastitāte un lielāko rezistenci pret noberzuma asinsvados. 2. Nepieciešami mikrosfēras izmēri: 75, 200, 400, 600, 800, 1100 µm. 3. Mikrosfēru jābūt pieejāmiem 20 cc pilnšļircēs ar krasu kodētām etiķetēm. 4. Katrajā šļircē jāsatur aptuveni 2 ml mikrosfēru tilpumu un fizioloģiskā šķidruma– 4 ml. Jābūt saderīgai ar dažādu ražotāju mikrokatetru smbolizācijas sistēmām. 5. Nepieciešama CE zīme. 6. Katrai šļircei jābūt iepakotai individuālā sterila iepakojumā. | 300 | iep.
265 | Ķimijmedikamentu uzsūcošas hidrogela mikrosferas (doksorubicīna, epirubicīna, idarubicīna un irinotekāna pildīšanai) lokālās ķimijterapījas procedūrās veikšanai | 1. Embolizācijas mikrosfēras materiālu kombinācijai jānodrošina: • saspiežamību un elastitāte (hidrofīlais komponents); • zāles stabilītāti un tā atbrīvošanu aknās iekšpusē (SPAc viela); • lielāko rezistenci pret stresa un noberzuma, kā arī minimīzē sagatavošanas laiku (PEG materiāls). 2. Mikrosfērām jānodrošina precīzu un efektīvu asinsvadu oklūziju ar reducētu risku “non target” embolizācijai. 3. Embolisko mikrosfēru izmēriem jābūt precīzi kalibrētiem: 100, 200, 400μm. 4. Mikrosfēru jābūt pieejāmiem pilnšļircēs ar krasu kodētu etiķeti. 5. Katrajā šļircē jāsatur aptuveni 2 ml mikrosfēru tilpumu un PBS tilpumu – 4 ml. Mikrosfērām jābūt ar CE zīmi, kā arī ES apstiprinātām vadlīnijam par doksorubicīna, idarubicīna, epirubicīna un irinotekana izmanošanu ar šo embolizācijas mikrosferām. | 120 | iep.
266 | Embolizācijas daudzformu īsas un gāras spirāles aneirismu pārklāšanai (groza veidošanai), pildīšanai un slēgšanai | 1. Embolizācijas spirāļu materiāls – spirālveida konfigurācijas platīna (92%)-volframa(8%) 3D formā spirāles, kas nodrošina maksimālu aneirizmas sienas pārklāšanu, lai nodrošinātu spirāles groza stabilitāti aneirizmas pildīšanas laikā. Var lietot aneirizmas platā kakla gadījumā. Nesatur lateksa un sintetiskās šķiedras. aksimālu aneirizmas dobuma pildīšanu. Hidrogēla struktūra ir hidrofilais akrila polimers. Hidrogēls ir inerts paplašināšanas materiāls, kas var nodrošināt lielāku aizpildīšanas iespēju. 2. Spirāles atdalīšanai ir nepieciešams elektromehaniskā atdalīšana ar speciālu atdalītāju. Velāma spirāles ievietošanas aneirizmā bez laika ierobežojuma. 3. Spirāļu sistēmām jābūt 18 un 35 versijās. 4. Nepieciešamie spirāļu garumi: – no 18 līdz 60cm. 5. Nepieciešamie spirāļu cilpas diametri – no 4 līdz 20mm. . 6. Spirāles iepakojumā jāsatur embolizācijas spirāli, piegādes stīgu 150 cm garumā, lai nodrošinātu spirāles ievadīšanu mikrokatetrā. 7. Spirālēm jābūt saderīgām ar 0,021”iekš. lumēna katetru un 0.040" mikrokatetru (0.035" spirāļu sistēmai). | 120 | iep.
267 | Embolizācijas spirāles elektormehaniskā atdalīšanas ierīce | 1. Rokturis ērts spirāļu atbrīvošanai embolizāciju procedūras laikā. 2. Nepieciešams zaļas gaismas indikators spirāles stāvokļa kontrolei pirms procedūras veikšanas. 3. Ierīce jābūt aprikota ar skaņas signālu, kas nodrošina spirāles atdalīšanu procedūras laikā. Atdalīšanas mehanizms - elektromehaniskais. 4. Ierīce ir paredzēta tikai garas spirāļu (bez lateksa un sintetiskām šķiedrām) atbrīvošanai. 5. Spirāļu atbrīvošanas laiks nedrīkst pārsniedz 0.75 sek. 6. Sterils, individuāls iepakojums katrai ierīcei. 7. Viena ierīce jābūt paredzēta vienam pacientam. Viena ierīce jābūt paredzētai līdz 10 spirāļu atdalīšanai. | 30 | gab.
268 | Šķidrā embolizācijas sistēma perifēru AVM un hipervaskulāru tumoru embolizācijai | Sistēmā ietilpst: 1. 1,5ml EVOH (etilēnvinila alkohola kopolimērs) ar tantāla pūderi 2. 1,5ml DSMO (dimetil sulfoksīds) 3. 3 šļirces - 1cc tilpums Augsta materiāla viskozitāte 35. | 60 | komplekts
269 | Koilu sistēma perifērai embolizācijai | 1. Koili paredzēti maziem un lieliem asinsvadiem 2. Koilu uzbūve: no neilona un PGLA šķiedrām, kas palielina troboģenēzi un samazina asins plūsmu 3. Koilus iespējams pilnībā ievilkt atpakaļ piegādes sistēmš repozīcijai 4. Koili pieejami gan heliskā gan 3D uzbūvē; abiem dizainiem jābūt ar PGLA šķiedrām 5. Hēlisko koilu diametri: 2-20 mm; garumi 4-50cm 6. 3D koilu diametri 2-18mm; garumi 2-40cm | 60 | gab.
270 | Mikrosfēras: ar ķīmijpreperatiem - Doxirubicīnu un Irinotikānu lādējamas mikrosfēras | Sauso sfēru nepieciešamie izmēri: 30-60 µm; 50-100 µm; 100-150 µm; 150-200 µm. Lādētu sfēru izmērs no 120- 800 µm. Vienas devas tilpums 25mg sausā veidā. Savietojamas ar NaCl. Sfēru flakoni ar atšķirīgu krāsu marķējumu. | 60 | iep.
271 | Embolizācijas mikrosfēras komplektā ar mikrokatetru. | Mikrosfēras izgatavotas no Trisacryl materiāla, kas ir savienots ar želantīnu. Sfēriskas formas mikrosfēras ar hidrofīlu pārklājumu. Elastīga mikrosfēru struktūra, kas, mikrosfēras ievades brīdi, ļauj tām tikt saspiestām par vismaz 30%, un pēc ievades atgriežas savā sākotnējā izmērā. Mikrosfēru izmēri no 40 līdz 1200 µm. Mikrosfēras iepildītas 20 ml šļircēs ar sterilu nātrija hlorīda šķīdumu. Šļirces marķētas ar krāsu kodu, nepieciešamie izmēru diapazoni: 40-120 µm, 100-300 µm, 300-500 µm, 500-700 µm, 700-900 µm, 900-1200 µm. Nepieciešama arī iekrāsotu mikrosfēru modifikācija, kas nodrošina labāku mikrosfēru vizualizāciju. Komplektā mikrokatetrs embolizācijas materiāla ievadīšanai. Mikrokatetrs ar fleksiblu darba galu ar Swan neck modifikāciju, kas nepieļauj embolizācijas materiāla ieplūšanu citos asinsvados. Mikrokatetra distālā daļa ar hidrofīlu pārklājumu vismaz 80 cm garumā. Distālais gals aprīkots ar RTG vizualizējamu marķieri. Katetra izmēri distāli: 2.4F, 2.8F, 2.9F. Katetra garumi: 110cm, 130cm, 150cm. Savietojami ar 0.018” un 0.021” vadītājstīgām. | 120 | iep.
272 | Perifēro asinsvadu embolizācijas sistēma ar zemu viskozitāti - Rtg pozitīvs embolizācijas materiāls | Zema embolizācijas sistēmas viskozitāte-6% un 8%, ne mazāk par 6ml EVOH co polymer šķidra embolizācijas materiāla. DMSO-Katetra skalošanas šķidrums. Savietojams ar slimnīcā esošo misēšanas iekārtu Vortex Genie 2 , kurā iespējams vienlaicīgi sagatavot 4 embolizācijas materiāla flakonus. Produkts klīniski pētīts ne mazāk kā 10 gadus. | 60 | iep.
273 | Selektīvas radioaktīvās daļinas ar Y-90 radioembolizācijas veikšanai | Materiāls: biosavienojamu polimēra sveķu mikrosfēras, lādētas ar Yttrium-90. Yttrium-90 ir augsts beta enerģijas emitējošs izotops bez primāras gammas emisijas. Beta daļinu maksimālā enerģija ir 2,27MeV un vidējā enerģija 0.93 MeV. Izmērs: 20-40 µ, vidējais Ø 32,5µ +/-1 µ; mikrosfēru aktivitāte: 40-70 Bq. Mikrosfēru pudelīte: 40-80M. Pieejamās devas pudelītē: 3BGq Max. emisijas diapazons audos 11mm, vidējais ne vairāk kā 2,5mm. 94% radiācijas tiek pievadītas 11 dienu laikā. | 60 | iep.
274 | Mikrosfēras hipervaskulāru audzēju un av malformāciju embolizēšanai | Sfēru materiāls - hidrogēls ar Polyzene®-F pārklāju, sfēriskas, precīzi kalibrētas, biostabilas, nerada iekaisumu asinsvadā, neizraisa artērijas sienas destrukciju, katra izmēra sfēras ir iekrāsotas izmēram raksturīgā krāsā. Pakotas šļircēs pa 1ml un 2ml. Izmēri µm - 40, 75,100,250, 400,500,700, 900, 1100, 1300. | 80 | iep.
275 | Medikamentu uzsūcošas/izdalošas embolizācijas mikrosfēras | Precīza zāļu Doxorubicin-HCl vai Irinotecan-HCl koncentrācija - 50 mg / 1 ml, mikrosfēras izmēra izmaiņas medikamentu uzsūkšanas laikā < 5%; Precīzas gradācijas, katra gradācija identificēta ar atšķirīgu krāsu: 40 ± 10 μm, 75 ± 15 μm, 100 ± 25 μm; elastīgas, izturīgas pret saspiešanu, neieplaisā, mazāka diametra katetrā, pēc deformācijas pilnībā jāatgūst iepriekšējo formu; nepielīp pie katetra sieniņas Nepieciešamais mikrosfēru iepakojuma apjoms- 2 ml vai 3 ml materiāla/20 ml šļirce, sterila. Atsevišķas pozīcijas 2ml un 3 ml. | 120 | iep.
17. Sīkais instrumentārijs
276 | Biopsijas stangas | Raksturojums: 1) Ārējais diametrs: ne lielāks kā 5,2F 2) Garums: ne mazāks kā 120cm 3) Biopsijas stangu tilpums: ne mazāks kā 4,86mm | 30 | gab.
277 | Chiba adata | 0,7 x 220mm, Bevel-cut | 600 | gab.
278 | Perkutānas drenāžas katetri | Drenāžas katetra materiāls: -īpaši mīksts -ar hidrofīlu pārklājumu -rezistents pret alkoholu -ar reducētu frikcijas koeficientu Distālās daļas slēgšanas mehānisms nodrošina stabilu distāla gala formas fiksāciju, ar vieglu atbrīvošanu. Rentgenpozitīva stīga iestrādāta katetra sienā, kas nodrošina precīzu katetra pozicionēšanu.
|  | Dawson-Mueller tipa drenāžas katetrs Izmēri Diametrs - 5F, 6,3F; 7F; 8,5F; 10,2F; 12F;14F Garums- 15cm; 25cm Katetrs komplektā ar kanulu un tērauda troakara stiletu Distālā gala sānu caurumi 5gab. | 600 | gab.
|  | Multi funkcionāls drenāžas katetrs Izmēri Diametrs - 8,5F; 10,2F 12F;14F Garums- 15cm;25m; 45cm;60cm Katetrs komplektā ar kanulu un tērauda troakāra stiletu 18G Distālā gala sānu caurumi 6gab. | 600 | gab.
|  | Biliārais drenāžas katetrs ar rentgenvizualizējamu marķieri un AQ® pārklājumu Izmēri Diametrs – 8,5 F;10,2F;12,0F;14,0F Garums- 40cmkateters komplektā ar 2 cietību pastibrinošām kanulām, cietu un fleksiblu. Distālā gala sānu caurumi 32 gab. | 300 | gab.
|  | Ring-Lunderquist biliārais drenāzas kateters Materiāls- Ultrathan ®- drošs lietjot ethyl alkoholu Izmēri Diametrs - 8,5F;10,2F;12,0F;14,0F Garums- 50cm Katetrs savietojams ar stīgu 0.038” Distālā gala sānu caurumi 32 gab. | 300 | gab.
|  | Cope nefrostomijas kateters/stents ar hidrofīlu pārklājumu Idicēts iekšējai /ārējai urīna drenāžai Materiāls- Ultrathan® Diametrs-8,5F Akceptē .038”vadstīgu Attālums starp pigteiliem- 20cm;22cm;24cm;26cm,28cm | 600 | gab.
|  | Drenāžas maisa konektors PMLLA-LHA Lietojams drenāžas procedūrās. Plastmasas konektors savietojams ar COOK drenāžas sistēmām. Male Luer Lock tipa. | 600 | gab.
Kopējā summa par 278.pozīciju, EUR bez PVN:
279 | Mikropunkcijas komplekts infrapopliteālai retrogrādai pieejai | Komplektā: - 21 G, 4cm gara punkcijas adata - .018”nitinola vadstīga vismaz 40 cm gara - Hemostāzes vārsts - 7 cm mikropunkcijas ievadslūžas- ārējais izmērs ne lielāks kā 4,0 FR, iekšējais – ne mazāks kā 2,9 FR | 120 | komplekts
280 | Quick – Core tipa biopsijas adatas mīksto audu biopsijām | Izmēri- no 14 – 16 G, garums 6,9,15,20 cm; Biopsijas parauga griezuma izmērs (throw lenght) – 10-20 mm; Pusautomātisks iešaušanas mehānisms(spring – activated), kas nodrošina vieglu un precīzu mērķa audu penetrāciju, līdz minimumam samazinot traumu apkārtējiem audiem un orgāniem; Rengenoloģiski vizualizējams marķējums, kas nodrošina labu vizualizāciju ultrasonogrāfiska izmeklējuma laikā. | 600 | gab.
281 | Gastrostomijas barošanas zonde ar balonu. | Gastrostomijas barošanas zonde nodrošina pieeju kuņģim enterālai barošanai caur izveidotu gastrointestinālo stoma traktu. Barošanas zonde ir sterila vienreizējas lietošanas ierīce ar silikona balonu distālajā galā, zonde ir divlūmenu, ar trīs portu piltuvi, kas nodrošina enterālu barošanu, medikamentu ievadi un dekompresiju. Izmēri: 12; 14; 16; 18; 20; 22 un 24 FR. Zonde marķēta vismaz 10 cm garumā, nodrošina precizitāti ievadīšanas laikā. Aizsardzības balons 5 ml. | 120 | gab.
282 | Gastrostomijas barošanas zondes ievadīšanas komplekts. | Ievadīšanas komplekts nodrošina Gastrostomijas barošanas zondes ievadīšanu. Komplekts S izmēra- 16FR; M izmēra- 18 un 20 FR; L izmēra 22 un 24 FR. Komplektā ietilpst vairāki dilatatori, peel away ievadslūžas ar dilatatoru un 0.038” 100 cm gara vadstīga. | 120 | komplekts
283 | Gastrostomijas drošības diegu enkuru komplekts. | Komplektā trīs uz adatas uzmontēti diegu enkuri, kas nodrošina spriegumu un drošību gastrostomijas zondes ievadīšanas procedūrā. Diegu materiāls spēcīgs un armēts. Komplektā taisna ar fiksētu serdi .035”vadstīga 50 cm gara. | 120 | komplekts
284 | RADPAD Sterile, Disposable, Radiation-Absorbing Protection Shields and Caps | Radiācijas aisargpārklāji absorbē izkaisīto radioaktīvo starojumu lidz 95% - iekļauta divpusēja adhezīva lente -pārklāji absorbē izkaisīto starojumu un transformē siltumā, kas izdalās gaisās - pārklājiem jābūt klīniski drošiem -nesatur Vinyl vai Nylon un tāpat nesatur svinu vai Tungsten -vienreizējas lietošanas -pārklāji nekļūst radioaktīvi -pārklāji var tik droši likvidēti – kopā ar cietiem dabai draudzīgiem materiāliem -no svina brīvi -satur barium un bismuth -uz pieprasījuma var tikt piedāvātas vismaz 10 klīnisko pētījumu publikācijas, kas apstiprina šo aizsardzības pārklāju efektivitāti, lietojot invazīvajās laboratorijās- reālās klīniskās situācijās. Jābūt pieejamām sekojošām modifikācijām:
|  | RADPAD Perifērais pārklājs ar absorbentu , izmērs 11”x34” | 60 | gab.
|  | RADPAD Invazīvo specialitāšu procedūru pārklājs ar absorbentu , izmērs 14x16cm | 60 | gab.
|  | RADPAD® Femorālais pārklājs w/absorbent , izmērs 14,5" x 16,5" | 60 | gab.
|  | RADPAD Jugulārais /TIPS pārklājs w/absorbent 12" x 16", | 60 | gab.
|  | RADPAD® Fenestrated Radialie pārklāji w/absorbent, 14”x16 | 60 | gab.
|  | RADPAD Galvas Protekcijas ķirurģiskās cepure (unisex) | 60 | gab.
|  | RADPAD Vairogdziedzera pārklājs ar maināmu pārklājumu | 60 | gab.
|  | RADPAD Vairogdziedzera pārklāju maināmie pārklājumi | 60 | gab.
Kopējā summa par 284.pozīciju, EUR bez PVN:
285 | Sterili pārvalki pie griestiem fiksējamai radiācijas aizsardzības sistēmai | Sterilajiem pārvalkiem jābūt paredzētiem izmantošanai ar pie griestiem fiksējamo radiācijas aizsardzības sistēmu. | 9000 | gab.
286 | Stīgas griezējs universālais | 1. Stīgas griezējam jābūt universālam - saderīgam ar 0.010” (0.25mm) – 0.038”(0.97mm) vadītajstīgu diametriem. 2. Stīgas griezējam jānodrošina vadītājstīgas vadīšanu un stabīlu fiksāciju perkutānas angiogrāfijas procedūras veikšanas laikā.m atbalstoša ierīce, kas ir paredzēta Ierīcei 3. Ierīcei jābūt vienreizlietojāmai ar CE zīmi, ind. iepakojumā. | 1200 | gab.
287 | Adapteris šķidrās embolizācijas sistēmas ievadīšanai | Sterils, vienreizlietojams. Savietojams ar embolizācijas sistēmu Onyx. Savietojams ar 1,5Fr mikrokatetriem. Adaptera materiāls - caurspīdīgs polikarbonāts. | 600 | gab.
288 | Embolizācijas materiāla dozācijas šļirce ar vītni | Šlirces nepieciešamais tilpums 1ml, korpuss caurspīdīgs polikarbonāts ar gradācijas atzīmēm. Šļirces metāla virzulis ar vītni- vienmērīgai embolizācijas materiāla dozācijai. | 300 | gab.
289 | Lunderkvista tipa PTC katetra-adata | Katetra materiāls politilēns ar slīdošu virsmu. PTC katetra adatas apvalks ar Rtg pozitīvu parklājumu. Katetra adatas konfigurācija-taisna. Katetra izmērs ne lielāks par 5Fr. Katetra nepieciešamais garums 17cm un 25cm. Stiletes konfigurācija-slīpa. Stiletes izmērs 19G. Savietojams ar 0,038'' diametra vadītājstīgu. | 600 | gab.
290 | Aknu punkciju komplekts ar ievadslūžām | Komplektā ievadslūžas ar platīna gredzenveida marķieri- labākai vizualizāciaji Rtg caurskatē. ,,Trocar,,tipa adata vai ,,Chiba,, tipa adata 21Gx15cm. Liels ievadslūžu ievades gala dizains divu vadītājstīgu 0,18'' un 0,35''vai 0,38''savietojamībai. Nerūsējoša tērauda vai nitinola vadītājstīga 0,18''x80cm.Co-axiālas ievadslūžas 6Fr x18cm ar 4Fr iekšejo dilatatoru. | 600 | komplekts
291 | Aknu drenāžas komplekts ar "pigtail" tipa drenu | Katetra materiāls mīksts poliuretāns.Mezglu rezistents ar atmiņas konfigurāciju. Katera dizains-liels lūmens un lielas ovālas drenas atveres maksimālai drenāžas kapacitātei. Komplektā ,,pigtail tipa'' katetrs ar stingru metāla kanulu,drenāžas katetra nepieciešamais izmērs: 8Fr vai 10Fr.,,Pigtail tipa,,drenāžas katetra garums ne mazāks par 40cm.Punkcijas adata,,trocar tipa,,21Gx15cm.Co-axiāls dilatators 6Fr x26cm.Fiksācijas plāksteris.Maiņas dilatators 20cm garš 8Fr un10Fr.Nerūsējoša tērauda vai nitinola vadītājstīgaØ 0,18''x80cm, ,,Amplatz''tipa vadītājstīga Ø0,35''x150cm | 600 | komplekts
292 | Pēc Seldinger tehnikas drenāžas katetrs | Pielietojams ,,Seldingertehnikas ,,punkcijām.Katetrs ar lielām ovālām drenāžas atverēm un liela lūmena dizainu priekš maksimālas drenēšanās kapacitātes.Vizualizācijai Rtg marķieris katetra proksimālajā daļā. Mezglu rezistents ar konfigurācijas atmiņu, katetra materiāls-mīksts poliuretāns.Hidrofils pārklājums,labākai katetra slīdāmībai.Metāla stilete drenas taisnošanai. Akceptējams ar vadītājstīgu ne mazāku par 0,038''.Diega fiksācijas mehānisms.Nepieciešamie drenas izmēri 8Fr;10Fr;12Fr. Nepieciešamais drenas garums ne mazāka par 40cm. | 600 | gab.
293 | Gredzentipa drenāžas katetrs | Katetra veids -,,gredzentips,,Katetra materiāls-polietilēns. Gluda virsma-vieglākai ievietošanai.Katetra izmērs 6,6Fr;7Fr;8,4Fr;10Fr.Katetra garums ne mazāks par 50cm. Drenāžas atveres no 6 līdz 32 atkarībā no katetra izmēra. Komplektā plūsmas vadības slēdzis.Savietojams ar vadītājstīgu ne mazāku par 0.035"un0,038''. | 600 | gab.
294 | Aspirācijas un biopsijas adata | Aspirācijas un biopsijas adata: adatas korpuss ar centimetru gradāciju uz ārējās kanulas-precīzākai punkcijai, stiletes galā-krāsu variācijas, izmēru atšķiršanai, ehogēns adatas gals, vizualizacijai USG kontrolē, vai bez tā. Nepieciešamie adatu izmēri 18G;20G;22G, nepieciešamie adatas garumi no 9cm;15cm;20cm | 600 | gab.
295 | Vienmomenta drenāžas katetrs | .Katetra materiāls – poliuretāns.Mezglu rezistents.Katetra garums ne mazāks par 20cm; 25cm;30cm."Trocar" tipa stiletes izmēri- 14G;17G;18G;19G. Nepieciešamie drenas izmēri: 6Fr ;7Fr; 8Fr;10Fr;12Fr14Fr;16Fr. Katetra fiksēšanas sistēma – diega fiksēšanas veids.Katetra pārklājums - hidrofīls. Ne mazāk par 4. lielām ovālām formas atverēm drenas iekšpusē.Katetra konfigurācija – t.s.,, cūkastes veids,,.Saderīgs ar 0,035 un 0,038 diametra vadītājstīgām.Taisnotājs – metāla kanula. | 600 | gab.
296 | Bezšuvju fiksācijas plāksteris drenu un katetru fiksācijai | Bezšuvju fiksācijas plāksteris drenu un katetru fiksācijai, piemērojams katetru fiksācijai no 5 Fr-16Fr. Materiāls no lateksa brīvs. Minimāls katetra dislokācijas risks mainot fiksācijas disku. Pieļauj drošu katetra fiksāciju līdz pat vienai nedēļai. Hidrocolīds materiāls absorbē ķermeņa šķidrumu punkcijas vietā, polsterēta fiksācija nepieļauj katetru samezglošanos. Iespēja apskatīt punkcijas vietu caur speciālu atveres vietu,nenoņemot plāksteri. Nodrošina minimālu ādas kairinajuma risku, mitruma absorbējošs | 600 | gab.
297 | Infūzijas sistēma | Sistēma saderīga ar 4Fr un 5Fr ievadslūžām. Infūzijas segmenti 5cm;10cm;20cm;30cm;40cm;50cm. Nepieciešamie katetra garumi -45cm;90cm;135cm, atveres uz infūzijas sistēmas, visā infūzijas segmenta garumā. Katetrs saderīgs ar stīgu 0.035".Rtg marķieris uz katetra- labākai vizualizācijai. Komplektā oklūzijas stīga, augstspiediena hemostāzes vārsts, protekcijas uzmava. | 600 | gab.
298 | Biopsijas adata - savietojamas tikai ar Pro-Mag biopsijas ierīci | Vienreizlietojamas,sterilas.Nepieciešamie izmēri: 14Gx10cm;14Gx12cm;14Gx16cm;14Gx20cm; 16Gx10cm;16cm;20cm;25cm 18Gx10cm;16cm;20cm;20cm;25cm;30cm; 20Gx10cm;16cm;20cm | 1200 | gab.
299 | Aspirācijas šļirce | Aspirācijas šļirce - materiāls caurspīdīgs polikarbonāts, šļirces iekšpusē silikona pārklājums. Vakuma radošs fiksācijas mehānisms. Ne mazāk kā seši fiksēšanas mehānismi - aspirācijai. Šļirces gals -,,fixed male luer''. Tilpums ne mazāks par -60ml. | 600 | gab.
300 | Mikrobalonu sagatavošanas šļirces ar fiksētu adapteri un vītni | Luer-Lock tipa skrūvējams šļirces gals. Šļirces virzulis ar gumiju. Materiāls caurspīdīgs polikarbonāts. Luer-lock skrūvējams šļirces gals ar virzulis ar gumijas galu. Uz šļirces korpusa labi saskatāmas gradācijas atzīmes. Nepiešamies šļirces tilpumi 1ml;3ml. Sterila,vienreizlietojama. Nepieciešamas šļirces ar visām krāsu variācijām : sarkans, dzeltens, zaļš, zils, balts. | 120 | gab.
301 | Vienreizējās lietošanas skalpelis ar drošības mehānismu | Sterils,vienreizlietojams. Nepieciešamie izmēri: Nr.10, Nr.11, Nr.15, skalpelim ir atsperes mehānisms. | 600 | gab.
302 | Medalion tipa kontrastvielu šļirces | Šļirces korpusa materiāls - caurspīdīgs polikarbonāts. Iekšējais šļirces pārklājums-silikons. Šļirces virzulis ar gumijas pārklājumu. Šļirces fiksācija ,,Fixed male Luer''. Uz šļirces korpusa labi saskatāmas gradācijas atzīmes. Nepieciešamas šļirces ar visām krāsu variācijām : sarkans, dzeltens, zaļš, zils, balts. Nepieciešami visi tilpumi -6,10,20,30,60ml. | 1200 | gab.
303 | Adata ar saudzejošu ievietošanu katetros | Sterila, sterilIzācijas metode ETO. Adatas materiāls-metāls. Adatas gals -truls. Adatas iekšējais diametrs 0,022''. Adatas konfiguracija-taisna. | 2400 | gab.
304 | Adapteris | Savieno drenu ar savācējmaisu. Savienotājvada viens gals - Luer Lock tips. Garums ne mazāks par 18cm. Materiāls caurspīdīgs polikarbonāts. | 600 | gab.
305 | Infūzijas šķidrumu skalošanas sistēma | Infūzijas šķidrumu skalošanas sistēma ievadslūžu,mikrokatetru,vaditājkatetru skalošanai. Sterila,vienreizlietojama. Nepieciešamais sistēmas garums:122cm;150cm; 183cm. Sistēma ar vienceļu kontroles rullveida vārstu plūsmas kontrolēšanai. Sistēmas viens gals luer-lock. Sistēmas otrs gals ar plastmasas adatu, pievienojams infūzijas šķidruma tilpnei. Sistēmas dozācija 20pil/1ml. | 3600 | gab.
306 | DEPOT šķidro atkritumu savācējmaisa sistēma | Materiāls polikarbonāts. Sterils,vienreizlietojams.Novietojams uz operāciju galda. Sistēma sastāv no: savācējmaisa,kura tilpums 2000ml, sistēmas vārsta, kas ļauj šķidro atkritumu izvadīt un sterilo infūzijas šķidrumu paņemt, metāliska klipša, kas ļauj maisu piestiprināt nepieciešamajā operācijas laukā. | 2400 | komplekts
307 | Vadītājstīgu turētājtrauks | Materiāls polietilēns. Apaļas formas ar iedobi bļodas augšdaļā. Nepieciešamais trauka tilpums ne mazāks par 2500ml. Nepieciešamais trauka kopējais izmērs ne mazāks par 24,5cm. Nepieciešamā trauka dziļums ne mazāks par 8cm. Paredzēts visa veida un garuma vadītājstīgu ievietošanai. | 2400 | gab.
308 | Kontrastvielas injektora augstspiediena savienotājvadi | Sterili. Materiāls-caurspīdīgs armēts polikarbonāts. Mezglu rezistents. Fiksācijas viens gals- ''fixed male conector'' savienojas ar bolus injektoru. Otrs fiksacijas gals -,,luer-lock'' savienojas ar katetru. Spiediena limits ne mazāk kā 1200 PSI. Savienotājvadu garums 25cm;51cm;76cm;122cm;152cm;183cm. | 1200 | gab.
309 | Artēriju punkcijas adata bez mandrēnas | Sterila,vienreizlietojama. Materiāls -nerūsējošs tērauds ar pārklājumu labākai adatas slīdāmībai. Adatas izmēri 18G;19G;20G;21G. Adatas garumi 2,5cm;4cm;7cm;9cm. Saderīga ar 0,021''; 0,025"; 0,035''; un 0,038'' diametra vadītājstīgām. Adatas dizains unikāls, ergonomisks. Izcilnis adatas rokturī, norāda pareizu punkcijas virzienu. Labi vizualizējama US kontrolē un Rtg caurskatē.Adatas veidi - gluda tipa un ehogēna tipa. | 6000 | gab.
310 | Stop-cock krāniņš | 1-virziena; 2-virziena plūsmas vadības slēdzis. Sterils, vienreizlietojams. Materiāls - caurspīdīgs polikarbonāts. Spiedienizturība-1050 PSI. Slēdža viens gals luer-lock, otrs fiksēts, ,,ON'' un ,,OFF'' konfigurācijas. | 3800 | gab.
311 | Augsta un normāla spiediena infūzijas šķīdumu dozācijas soma | Augsta un normāla spiediena infūzijas šķīdumu dozācijas soma. Nesterila, daudzkārtlietojama. Somas materiāls -neilons. Sastāv no: soma, kura pieļauj 500ml un 1000ml tilpuma plastikāta pudeļu ievietošanu, dubultā spiediena vārsta, kas pieļauj ātra spiediena uzpildīšanu un defilāciju somā, cilpa - somas iekarināšanai statīvā, gumijas pumpis - spiediena palielināšanai infūzijas šķīdumu dozācijai. | 120 | gab.
312 | Virpulītis | Stīgas rotētājs. Sterils,vienreizlietojms. Savietojams ar 0,014''; 0,018''; 0,035'' un 0,038'' diametra vadītājstīgām. | 1200 | gab.
313 | Y konektori ar vienu hemostātisku atveri ar rotejošu adapteru. | Konstrukcija-viengabalains liets korpuss. Ierīcei ir obligāta CE zīme. Materials-polikarbonāts. Nepieciešama “Luer Lock” savienošanās. Universāls, savietojamība ar 0.012”, 0.014”, 0.018”, 0.035 stīgām; garantēta stīgas fiksācija - 0.012”, 0.014”, 0.018”, 0.035 stīgām. • Ievadīšanas ierīce ar nepieciešamo iekšējo diametru 1.9Fr (0,064mm vai 0,025”). Komplektā –stīgas/mikrostīgas insertors un rotejoša ierice (''torkers''). | 4400 | gab.
314 | PTA inflācijas ierīce | PTA inflācijas ierīce ar spiediena limitu līdz 20atm ( +/-2 atm) un kapacitāti ne mazāku kā 20ml Manometram jābūt iebūvētam rokturī. Ierīcei jābūt aprīkotai ar mehānismu, kas nodrošina ātru mehanisku deflāciju Aprīkots ar vienā soļa atbrīvošanas un fiksācijas mehānismu, kura dizains ir piemērots operatora „vienas rokas „ darbības principam. ‘Luer-Lock” armēts konektors ar silikona blīvi, kas nodrošina pilnu hermētiskumu inflācijas/deflācijas laikā | 3000 | gab.
18. Trombektomijas sistēmas akūtu insultu ārstēšanā
315 | Trombektomijas 3D sistēmas mikrokatetrs | Mikrokatetra gala konfigurācija - taisnais gals; Iespējama katetra gala tvaika konfigurācijas modifikācija; Plūsmas vadīts; Divi Rtg pozitīvi marķieri; Vienlūmena katetrs; Iekšējais diametrs ne mazāks par 0.025''; Darba garums - 160cm (+/- 3cm); Ārējais katetra diametra gradients Proksimālais/Distālais - ne vairāk par 2.95F/2.6F. Fleksiblās distālās daļas garums - ne mazāk par 5cm | 180 | gab.
316 | Trombektomijas reperfūzijas katetri | Iekšējais diametrs - ne mazāk kā 054''; 041''; Proksimālais ārējais diametrs - ne vairāk par 6.0F; Distālais ārējais diametrs - ne vairāk par 5.0F; 4.3F; Darba garums - ne mazāk par 132cm; 139cm; Iespējama katetra gala konfigurācijas modifikācija ar tvaiku; Metāla spirāles armējums visā garumā; Platīna marķieris distālā daļā; Savietojams ar aspirācijas ierīci. | 300 | gab.
317 | Trombu atsūkšanas ierīce, kas savietojams ar aspirācijas sūkni | Katetrs sastāv no 12 pārejas zonām, kas nodrošina katetra lokanību; Fleksiblās distālās daļas garums - ne mazāk par 30cm, kas piemērots īpaši izlocītu asinsvadu piekļuvei; Iekšējais diametrs Proksimālais/Distālais ir ne mazāk kā 0.068''/0.060'' Ārējais katetra diametra gradients - Proksimālai/Distālais ne vairāk par 5.4F/6F Darba garums - ne mazāk par 132cm; Katetra distālais gals 30cm garumā ir pārklāts ar hidrofīlu pārklājumu, kas nodrošina slīdamību un navigāciju; Savietojams ar trombu aspirācijas sūkni | 300 | gab.
|  | Papildaprīkojum komplekts, kas nepieciešams aspirācijas sūknim : -Nesterils dzinēja savienotājvads; -Sūkņa tvertne ar vāku, savietojama ar aspirācijas iekārtu; -Sūkņa filtrs; Savietojams ar trombektomijas aspirācijas katetru. | 300 | komplekts
Kopējā summa par 317.pozīciju, EUR bez PVN:
318 | Trombektomijas un revaskularizācijas ierīce akūta išēmiska insulta ārstēšanai | Lāzergriezts pašizpletošais nitinola stents - Savietojami ar ievadmikrokateteru Vasco+ - stentrīvers nepieciešams lāzergriezts un veidots no nitinola; - self-expanding; -stentrīveram jābūt ar longitudinal “open slit” dizainu, lai nodrošinātu minimizētu asinsvada sieniņas bojājumu, trombektomijas laikā ; -ievadsistēmas garums 180cm-200cm; | 20 | gab. | [6 empty] | 2
|  | Savietojams ar mikrokateteru 0.017 " iekšējais diametrs - savietojams lietojot 10/14 mikrokateteru ar iekšējo diametru 0.017 "; -indicēts asinsvadiem ar diametru ø1.5mm-3.5mm; -stentrīvera nominals Ø 3mm; -garums 10mm, 15mm, 20mm; -stentrīveram jābūt vismaz 4 rentgeno kontrastējošiem marķieriem - 3 distāli un 1 proksimāli. | 120 | gab. | [6 empty] | 2
|  | Stentrīvers savietojams ar mikrokateteru 0.021 "iekšējo diametru - savietojams lietojot mikrokateteru ar iekšējo diametru 0.021 "; -indicēts asinsvadiem ar diametru līdz 4.5 mm; - stentrīvera nominals Ø 4mm; -garums 20 mm; 35mm - stentrīveram jābūt vismaz 5 rentgeno kontrastējošiem marķieriem - 3 distāli un 2 proksimāli. -labākai vizualizācijai ierīcei jābūt papildus tantalum marķieriem, atbilstoši izvēlētajam garumam – īsākajam izmēram 3 papildus marķieri,grākajām vismaz 8 papildus marķieri. | 120 | gab. | [6 empty] | 2
|  | Stentrīvers savietojams ar mikrokateteru 0.024 "iekšējo diametru - savietojams lietojot mikrokateteru ar iekšējo diametru 0.024 "; -indicēts asinsvadiem ar diametru līdz 6.0 mm; -stentrievera nominals Ø 6mm; -garums 30mm, 40mm, 50mm; - stentrīveram jābūt vismaz 5 rentgeno kontrastējošiem marķieriem - 3 distāli un 2 proksimāli -labākai vizualizācijai ierīcei jābūt papildus tantalum marķieriem, atbilstoši izvēlētajam garumam – īsākajam izmēram 9 papildus marķieri, garākajam 15 papildus marķieri. | 120 | gab. | [6 empty] | 2
Kopējā summa par 318.pozīciju, EUR bez PVN:
319 | Multisfērisko trombu evakuācijas sistēma no distāliem cerebrāliem zariem | 1. Nepieciešama savstarpēji savienota sfēru konstrukcija („Interlinked cage”), lai nodrošinātu labāku tromba evakuāciju, pilnībā no asinsvada, kā arī minimizēt asinsvada sieniņas bojājumu. 2. Ierīces sfēru skaits var mainīties no 3 līdz 5 sfērām, ar garumiem 5, 6 un 8 mm, atkarīgi no tromba izmēra. 3. Ierīces darbības garumiem jabūt sekojošiem: 15, 20, 24, 30 un 44 mm. 4. Ierīces distāla gala garumam jābūt 5.0 mm. 5. Ierīces struktūrai jābūt ar mazāko profilu, lai ģenerētu lielāku atsūkšanas plūsmu tromba evakuācijas laikā. 6. Speciālai ierīces konstrukcijai jāoptimizē laterālo un intralumināro tromba pārklājumu, kā arī jābūt gatavai lietošanai pēc ierīces ievietošanas distāli no tromba. 7. Lai nodrošinātu precīzāku virzienu intrakraniālos asinsvados, ierīcei jābūt komplektētai ar „pušeru” 2030mm garumā. 8. Ierīcei jābūt saderīgai tikai ar mikrokatetra iekšējo diametru 0,017” (1.7Fr.) (Headway Advanced). 9. Ierīces komplektā jābūt ievadslūžai. 10. Sistēma nesatur lateksa un PVC materiālu. Paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. | 120 | komplekts | [6 empty] | 2
320 | Trombektomijas sistēma akūtam išēmiskam insultam | Sistēma sastāv no lāzergriezta Nitinola spirālveida konstrukcijas stenta. Spirālveida atvere saglabā šūnu formas integritāti un iespējo optimizētu radiālā spēka izplatīšanu. Proksimāla slēgtā “gredzena” konstrukcija nodrošina stabilu atvēršanu un samazinātu sašaurinājumu pie izvilkšanas. Diametrs un garums: • 4 mm x 20 mm, stenta garums - 30 mm, darbības garums – 20 mm • 6 mm x 30 mm, stenta garums - 48 mm, darbības garums – 30 mm 4 mm un 6 mm diametru sistēmas sader ar 0.021“ mikrokatetru • 3 mm x 20 mm, vārpstas garums - 30 mm, darbības garums – 20 mm • 4 mm x 20 mm, vārpstas garums - 30 mm, darbības garums – 20 mm 3 un 4 mm diametru sistēmas sader ar 0.0165“ mikrokatetru Platīna kontrastie marķieri: divi distālajā un viens proksimālajā galā. Stents izplešas pats, kad tiek izstumts caur MC un paliek piestiprināts proksimālajam galam. | 120 | komplekts | [6 empty] | 3
321 | Ierīce mehāniskai trombektomijai pacientiem ar akūtām išēmiskām komplikācijām | Ierīces uzbūve: Sastāv no fleksibla, konusveida serdes - vadītāja, kas nobeidzas ar formētu sekciju distālajā daļā. Ievades daļa pārklāta ar hidrofīlu materiālu. Trombu izvilcēja ierīces ārējais diametrs: Efektīvais garums: 180 cm Ierīces tromba uztvērēja daļa: Trombu uztverošā daļa 4 x 20 mm, tīra platu šūnu arhitektūra, minimāls pārklājums, šūnas sakārtotas caurules veidā. Konusveida gali 10 mm, abos galos. Rtg - kontrastējami marķeri, distāli tas ir kā 4 mm, mīksts Rtg -kontrastējams gals. Savietojams ar 0.018"specifisku mikrokatetru (komplektā) | 120 | gab. | [6 empty] | 2
|  | 0.018"specifiskais mikrokatetrs (papildus mikrokatetrs) Savietojams ar mehāniskas trombektomijas ierīci | 120 | gab.
Kopējā summa par 321.pozīciju, EUR bez PVN:
322 | Intrakraniāla trombektomijas ierīce ar maināmu ierīces lietderīgo diametru | Ierīce savietojama ar 0,21” mikrokatetru Ierīce maksimālais garums (mm) 31 un 35 Ierīces variablais diametrs (mm) 0,5-4,5 un 0,5-6 Lietderīgais garums sistēmai (cm) 190 Distālā gala uzbūve – platīna spirāle uz nitinola stīgas Distāla gala garums (mm) 10 Ierīces tīkls sastāv no 16 stīgām Ierīces rokturis ar brīvas kustības un sprūda funkciju | 120 | gab. | [6 empty] | 2
323 | Trombektomijas ierīce ar dubulto 3D konstrukciju | Materiāls - nitinols ierīces ārējā rāmja garums 33mm un 44mm kopējais sistēmas garums 194mm un 195mm uz ierīces ir 5 marķieri - 3 distāli un 2 proximāli 4mm rentgena redzams gals ārējā rāmja diametrs 5mm; iekšējais diametrs 1,25mm ierīces distālajā galā siets ierīcei jāsastāv no ārējā rāmja un iekšējā kanāla | 150 | gab. | [6 empty] | 2
19. Perifērā trombu aspirācija
324 | Reperfūzijas katetrs trombu aspirācijai zemceļa, SFA, viscerālās artērijās | Katetrs sastāv no 8 līdz 10 pārejas zonām, kas nodrošina katetra lokanību; Katetra armējums nerūsējoša tērauda un nitinola spirāle; Distālā gala marķieris; Distālais gals ar hidrofīlu klājumu: 30cm un 75cm; Distālā gala fleksiblais segments 20cm un 30cm; Jābūt pieejamiem 2 izmēriem:Proksimalais ārējais diametrs 6F un 4.1F; Distālais ārējais diametrs 6F, 5F un 3.4F; Katetru darba garums 132 ±5cm un 150±5cm; Savietojams ar .014’’- .038’’vadītājstīgām; Savietojami teleskopiski. Savietojams ar trombu aspirācijas sūkni. | 120 | gab.
325 | Trombu aspirācijas katetra seperators perifēriem asinsvadiem | Nitinola katetrs ar distālu ārējo diamteru .045’’, .028’’ un .055''; Ar proksimālo atbalsta zonu 40cm un 35cm. Distālā stīga .014’’un .010’. Pārklāts ar PTFE. Darba garums 175cm un 190cm. Savietojams ar perifēro katetru trombu aspirācijai 3,4, 5, 6Fr. | 120 | gab.
326 | Liela lūmena reperfūzijas katetrs trombu aspirācijai vēnās un liela lūmena perifērajās un centrālajās artērijās | Distālā daļa ar platīna pinumu, kas nodrošina lokanību un redzamību procedūras laikā; Katetra distālā daļa ar hidrofīlu pārklājumu; Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE; Katetra proksimālais/distālais ārējais diametrs 8F; Katetra darba garums: 85cm un 115cm; Katetra gala konfigurācijas: taisns (Stright), izlocīts (Torq) un ar papildus izlocījumu (XTorq). Savietojams ar .035'' - .038’’vadītājstīgām; Savietojams ar liela lūmena aspirācijas katetru; Savietojams ar trombu aspirācijas sūkni. | 120 | gab.
327 | Liela lūmena reperfūzijas katetrs trombu aspirācijai vēnās un liela lūmena perifērajās un centrālajās artērijās un vēnās kopā ar aspirācijas cauruli | Distālā daļa ar platīna pinumu, kas nodrošina lokanību un redzamību procedūras laikā; Katetra distālā daļa ar hidrofīlu pārklājumu; Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE; Katetra proksimālais/distālais ārējais diametrs 8F; Katetra darba garums: 50 cm; Katetra gala konfigurācijas: izlocīts (Torq). Savietojams ar .035'' - .038’’vadītājstīgām; Savietojams ar liela lūmena aspirācijas katetru; Savietojams ar trombu aspirācijas sūkni. | 120 | gab.
328 | Liela lūmena trombu aspirācijas katetra seperators perifēriem asinsvadiem | Nitinola katetrs ar distālu ārējo diametru .068''; Darba garums 90cm; Pārklāts ar PTFE; Jābūt savietojamam 8 F reperfūzijas katetru. | 120 | gab.
329 | Liela lūmena trombu aspirācijas katetra seperators perifēriem asinsvadiem | Nitinola katetrs ar distālu ārējo diametru .068''; Darba garums 150cm; Pārklāts ar PTFE; Jābūt savietojamam 8 F reperfūzijas katetru. | 120 | gab.
330 | Penumbra System ACE aspirācijas katetru pakas/komplekti | Penumbra System ACE aspirācijas katetru pakas/komplekti Pakā ieklaujams: 1) Vadītāj katetres , kas nodrošina katetra stabilitāti. Sterila, liela lūmena aspirācijas sūkņa savienotājcaurule (Neuron Max 088). 2) Trombu atsūkšanas ierīce, kas savietojams ar aspirācijas sūkni (ACE60, ACE64, ACE68). 3) Savienojams ar aspirācijas katetru un trombu aspirācijas sūkni. Darba garums – ne mazāks par 285cm; Proximālais savienoums – slēdzi ar on/off funkciju. 4) Trombektomijas reperfūzijas katetrs 3MAX vai trombektomijas 3D sistēmas mikrokatetrs VELOCITY. | 120 | komplekts | [6 empty] | 2
331 | Penumbra System ACE aspirācijas katetru + stent retrivera 3D paka/komplekts | Pakā ieklaujams: 1) Vadītāj katetres , kas nodrošina katetra stabilitāti. Sterila, liela lūmena aspirācijas sūkņa savienotājcaurule (Neuron Max 088). 2) Trombu atsūkšanas ierīce, kas savietojams ar aspirācijas sūkni (ACE60, ACE64, ACE68). 3) Savienojams ar aspirācijas katetru un trombu aspirācijas sūkni. Darba garums – ne mazāks par 285cm; Proximālais savienoums – slēdzi ar on/off funkciju. 4) Trombektomijas reperfūzijas katetrs 3MAX vai trombektomijas 3D sistēmas mikrokatetrs VELOCITY. 5) Stent retrivers 3D | 120 | komplekts
332 | Aspirācijas mikrokateters | līdzīgs kā Vasco, bet ar īpašām raksturīgām iezīmēm speciāli aspirācijai: -lieāks distaļaisl Ø asins plūsmas ierobezošanai aspirācijas laika -ŗigida proksimālā daļa 5F -extra elastīga distālā daļa 5F -taisna un Multipurpose konfigurāciaja -Iekšējais lumens.040” -garums 140cm (+- 3cm) | 240 | gab.
333 | Katetru komplekts akūtu perifēru oklūziju trombektomijai | Komplektā ietilpst: armēts trombektomijas katetrs, kura izmēri 6Fr;8Fr;10Fr, katetra darba garumi 85cm;110cm, 0,018''diametra vadītājstīga, kuras garums 220cm; 270cm; 320cm; sterils savienotājvada pārvalks, 2000ml tilpuma savācējmaiss, trombektomijas ierīce (darbināma gan ar rokas, gan ar kājas mehānismu). Savietojams ar strāvas ģeneratoru ,,Drive sistem,, | 120 | komplekts
334 | Katetru komplekts hronisku perifēru oklūziju trombektomijai un aspirācijai | Katetra galva un rotors izgatavots no medicīniskā tērauda, katetra korpuss daudzslāņu: iekšējais slānis poliamīds/PTFE, vidējais slānis medicīniskā tērauda koils, ārējais slānis Pebax. Nepieciešamie katetru izmēri: 6F, 8F, 10F, nepieciešamie katetru garumi: 85cm, 110cm, 135cm. Komplektā vadītājstīga 0.018” vai 0.025”.Vadītājstīgas materiāls: Nitinols, stīgas gals – ar zeltu pārklāts volframs, vadītājstīgas gala konfigurācija – liekta, ar 40mm vai 60mm fleksiblu galu un 9.5-8.5 cm garu hidrofilu pārklājumu, vadītājstīgas garumi: 220cm, 270cm, 320cm. Katetri savienojami ar slimnīcā esošo StraubMedical spēka ierīci. | 60 | gab.
20. Dažādi materiāli
335 | Transjugulāras aknu biopsijas komplekts | 1) Dilatators 9Fr 2) Beacon Tip Torcon NB tipa kateters ne lielāks kā 5Fr 3) Taisns kateters ne lielāks kā 5Fr 4) Ievadslūžas 7FR ar konektoru 5) Quick-Core tipa biopsijas adata ne īsāka kā 60cm, diametrs: 18 un 19G 6) Biopsijas parauga izmērs - 20mm | 60 | komplekts
336 | Medicīnas ierīce izkļūšanai no subintimālās telpas pie CTO ārstēšanas | Katetra uzbūve: 1) Katetra korpusa vidējais slānis veidots no stiepļu pinuma 2) Korpusā integrēta kanula, kas nodrošina atpakaļ iekļūšanu asinsvada lūmenā pēc CTO šķērsošanas caur subintimālo telpu 3) Rtg kontrastējoši pozicionēšanas marķieri katetra distālajā galā 4) Kanulas atbrīvošanas rokturis | 60 | gab.
337 | Kalibrācijas kateri invazīvas radioloģijas procedūrām | 1) Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu uzbūve Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā. 2) Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskām Pigtail veida. 3)Katetru nominālais diametrs 5F iekšējais diametru mazāku kā 0.047" 4) Katetru garums- 110cm, 70cm, 65cm (+/-5cm) 5) Uz katetra iestiprināti zelta sakausējuma marķieri – attālums starp marķieriem no marķiera sākuma -2cm Marķieru skaits – 2gb., 10gb., 20gb. | 120 | gab.
338 | Patentēta hemostātiska manžete a.radialis kompresijai pēc TR procedūrām, sterila | 1. Manžete paredzēta vienreizējai lietošanai. Manžetes materiāls - PVC. Manžetes konstrukcijai jābūt patentētai. 2. Divi nomināli kompresijas baloni (lielais un mazais) ar nemaināmo tilpumu nodrošina hemostāzi pēc procedūras. 3. Krasains punkcijas vietas “marķieris-rādītājs”, lai nodrošinātu parezo ierīces ievietošanu a.radialis punkcijas vietā. 4. Gaisa kontroles balons ar “AIR” zīmi un gaisa portam jābūt konstruētam ar vārstuli. 5. Gaisa ports ar vārstuli. 6. Manšetēm jābūt ar vismaz 2 izmēriem (garumiem). 7. Sterils individuāls iepakojums. 8. Nominālais gaisa tilpums 13ml 9. Maksimālais gaisa tilpums 18 ml 10. 20 ml šļirces komplēktācijā. 11. Ērtā mašetes fiksācija ar "Velcro" lenti. | 30 | gab.
339 | Tiešās aterektomijas ierīce | Sistēma: 1. Rokturī iemontēts elektromotors, kas nodrosina griezēja rotāciju 2. Griezēja rotācijas kontroles sistēma (Torque knob) 3. Rūpnieciski iepriekš ielādēta distālās skalošanas un atsūkšanas ierīce. 4. Sistēmai jādarbojas ar rokas slēdzi 5. Četri griezšanas asmeņi paredzēti smagām kalcifikācijām 6. Savienojamība ar ievadslūžām 6F un 7F 7. Garumi: 114,cm, 135cm un 151 cm | 60 | gab.
340 | Infūzijas katetri medikamentu (trombolītisko) gradētai ievadei | 1. Vienlūmena katetrs ar vārstveida galu, kas pieļauj infūziju bez galu okludējošas vadītājstīgas, tādejādi nodrošināt daudz lielāku infūzijas laukumu. 2. 4F vai 5 F taisnas formas hidrofila pārklājuma katetrs ar multiplām sānu atverēm katetra distālajā galā 3. Izmantojamie katetra garumi: 40; 65; 100 un 135 cm 4. Sānu caurumu segmentu garums 5-20 cm un 5-50 cm | 120 | gab.
341 | Mikrocilpas komplekts svešķermeņu izvilkšanai | 1. Materiāls: nitinola korpuss un zelta cilpa 2. Cilpas novietojums pret katetru 90° leņķī 3. Ierīce koaksiāla asinsvadu lūmenam, kas nodrošina veiksmīgu svešķermeņa saķeršanu 4. Zelta cilpa, kas nodrošina vizualizāciju un procedūras precizitāti 5. Komplektā ietilpst: cilpa, katetrs, ievadslūža un griezes "torque" ierīce 6. Katetra izmērs (distāls-proksimāls): 2.3-3F 7. Cilpas sistēmas garums: 175cm un 200cm 8. Cilpas izmēri: 2,4 un 7 mm | 50 | gab.
342 | Cilpu komplekts svešķermeņu izvilkšana | 1. Materiāls: nitinola korpuss un zelta cilpa 2. Cilpas novietojums pret katetru 90° leņķī; 3. Ierīce koaksiāla asinsvadu lūmenam, kas nodrošina veiksmīgu svešķermeņa saķeršanu 4. Zelta cilpa, kas nodrošina vizualizāciju un procedūras precizitāti 5. Komplektā ietilpst: cilpa, katetrs, ievadslūža un griezes (torque) ierīce 6. Ievadslūžu izmērs: 4-6F 7. Cilpas sistēmas garums: 65cm un 120cm 8. Cilpas izmēri: 5, 10, 15, 20, 25, 30, un 35 mm | 60 | komplekts
343 | Aspirācijas katetrs | Katetra izmantojamais garums 145 cm. Balona materiāls: distālais vārpsts - PEBA; proksimālais vārpsts - PEEK; iekšējā caurule - PA / PE; centrs - PC. Vārpsta izmērs: proksimālais 0,051 "(6F), 0,053" (7F); distālais 0,067 "(6F), 0,078" (7F). Platīna / Iridija marķieri. Gala profils 0,021 ". Maks. Ieteicamā vadstīga 0,014 ". Mīksts gals. Hidrofils pārklājums Izmēri 6F; 7F Komplekts sastāv no: 60 ml šļirces; 2 neilona tīklveida filtrs; ar vīriešu un sieviešu pušu pagarinājuma līniju, vienvirziena krāns; stilets; adata. | 120 | gab.
344 | Svešķermeņu izvilcējierīce | Svešķermeņu izvilcējierīce: 4(četras)savietojamas spailes,kas izveido ,,žokļa,,satvērienu, satveršanas žokļa diametrs: 2mm;3mm;4mm;un 5mm. Ierīces ārējais izmērs ne lielāks par 0,40'', ierīces kopējais garums ne mazāks par 175cm. Ierīcei jābūt savietojamai ar jebkuru mikrokatetru, kura iekšējais diametrs nav lielaks par 0,021''. | 120 | gab.
345 | Katetrs ar mikrocilpu svešķermeņu evakuācijai | Cilpas materiāls apzeltīts nitinola volframs - labākai Rtg vizualizācijai. Mezglu rezistets dizains. Cilpai 90 grādu lenķis. Rtg marķieris piegādes katetra distalajā daļā. Katetra garums ne mazāks par 150cm;175cm;200cm, katetra izmērs ne lielāks par 2- 3,3Fr, nepieciešamais cilpas garums 150cm;175cm. Nepieciešamais cilpas diametrs 2mm;4mm;7mm. | 120 | gab.
346 | Trombektomijas ierīces atvienošanas kabeļi | Kabeļa viens gals-spaiļveidīgs savietojams ar trombektomijas ierīci un pacientu. Kabeļa otrs gals savietojams ar bateriju darbināmu atvienošanas boksu, kas atrodas stacionārā. Kabeļu nepieciešamais garums ne mazāks par 2,75m. Sterili,vienreizlietojami. | 120 | gab.
347 | Mikrocilpa sveškermeņu izvilkšanai | Atraumatiska nitinola cilpa ar zelta pārklājumu labākai vizualizācijai Rtg caurskatē.Cilpas sistēmas garums ne mazāks par 150cm;175cm.Nepieciešamie cilpas izmēri 2mm;4mm un7mm. Rtg marķieris uz katetra labākai vizualizācijai. Cilpas novietojums pret katetru 90°. Ievades sistēmas izmēri 2,3-3Fr, ievades sistēmas garums 150cm. Nepieciešams Luer savienojums. Komplektā liela izmēra stīgas rotētājs-rotācijas nodrošināšanai. | 120 | gab.
348 | Katetrs ar cilpu svešķermeņu evakuācijai no perifēriem asinsvadiem | Platīna grupas trīskārša nitinola cilpa, mezglu rezistents dizains, Rtg vizualizējama. Sistēmas garums ne mazāks 100cm;150cm, katetra izmērs 3,2Fr ;6Fr un 7Fr, katetra garums 100cm;150cm, cilpas garums 120cm un 175cm. Nepieciešamie cilpu diametri no 6-10mm; 9-15mm; 12-20mm; 18-30mm; 27-25mm; 2-4mm; 4-8mm | 120 | gab.
349 | Vienmomenta nefrostomijas katetra komplekts | Katetra materiāls-mīksts poliuretāns optimālai mezglu rezistencei un pefektai konfigurācijas atmiņai.Katetra slīdāmību nodrošina speciāls ,,Slip-coat,, hidrofils pārklājums. Katetra garums ne mazāks par 35cm.Punkcijas adata 18Gvai 21G ar 15cm garu stileti 15cm. Amplatz tipa vadītājstīga,kuras Ø 0,035'' un garums 90cm. Kompletā 6Fr vai 8Fr vai 10Fr vai 12Fr dilatators.Katetra fiksēšanas sistēma – diega fiksēšanas veids.Katetra ,,Male/funnel'' savienojums ar drenāžas maisu. Nefrostomijas katetra nepieciešamaie izmēri:6Fr;7Fr;8Fr;10Fr;12Fr;14Fr. Drenāžai liels katetra lūmens un ne mazāk kā 4 lielas ovālas formas atveres uz drenas- maksimālai drenēšanās kapacitātei. Katetra konfigurācija – taisns vai t.s ,,cūkastes veids'', taisnotājs – metāla un plastikas. | 600 | komplekts
350 | Radiofrekvences ablācijas sistēma | 1.Elektrods: Vispārējais raksturojums - sfēriska ablācija, laba fiksācija, 1 cm starp pašbalansējošiem zariem- nodrošina optimālu enerģijas vadīšanu un progresējošas un homogēnas koagulējošas nekrozes veidošanos. Elektroda zaru kūļa diametrs no 2,0 līdz 5,0 cm. Elektroda garums 12, 15, 25 cm. Elektroda ievades daļa graduēta pa 1 cm. Trīs veida elektrodi: • Punktveida adatas elektrods – 16,5 Ga. Pielietojams maza diametra ablācijai, līdz 1 cm vai/jeb bojājums tuvu vitāli svarīgām struktūrām. Elektroda darba garums 18 cm. • Standarta adatas elektrods – atvērta elektroda lietussarga daļas diametrs 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 cm. Kanulas garums 12, 15, 25 cm. Kanula graduēta. • Īpaši tievs adatas elektrods – 17 Ga. Atvērta elektroda lietussarga daļas diametrs 2,0; 3,0 cm. Kanulas garums 15, 25 cm. Kanula graduēta. • Elektrodu sistēma – elektrods un ievades sistēma, kas sastāv no zilas krāsas izolētas kanulas un troakāra tipa stileta. Vieglākai manipulācijai ir viegls, īss rokturis. Atvērta elektroda lietussarga daļas diametrs 3,0; 3,5; 4,0cm. Kanulas garums 15cm. Kanula graduēta. | 30 | komplekts
|  | 2. Ablācijas sistēmas ģenerators – laika displejs (min, sek), spēka ( W), impedances vizuāls un audiāls monitorings, sazemēšanas elektrodu vizualizācija. Lietošanas protokoli. | 1 | gab.
|  | 3.Sazemēšanas elektrodi | 30 | gab.
Kopējā summa par 350.pozīciju, EUR bez PVN:
21. Stentgrafti, aortas protēzes
351 | OTW sistēmas stentgrafts ar diametru 5-10mm | 1. Stentgrafts ar diametru 5-10mm 2. Stentgrafta garumi no 16 - 59mm (+/-5mm) 3. Postdilatācija līdz 12mm 4. OTW sistēma 5. Stentgrafta materiāls: nerūsējošais tērauds pārklāts ar PTFE (politetrafluoretilēnu) ar kontrolētu porozitāti 100-120µm; 6. Rūpnieciski konstruēta balona un stenta sistēma, kuru var lietot bez sagatavošanas 7. Stentgrafta metāla daļa gan no lūmena iekšpuses, gan ārpuses kā arī no galiem ir pilnībā iestrādāta PTFE apvalkā: 8. Nepieklāvīgs (non-complaint) balons; 9. Balona darba spiediens ne mazāks kā 8 atm; 10. Balona destrukcijas spiediens 12 atm; 11. Rtg pozitīvi marķieri abos balona galos; 12. Stīgas diametrs 0.035" 13. Ievadkatetra garui 80 un 120 cm; 14. Savietojams ar 6, 7F ievadslūžām; 15. Stentgrafta diametrs pēc implantācijas 4,8-10,2mm; | 60 | gab. | [6 empty] | 3
352 | OTW sistēmas stentgrafts ar diametru 12-16mm | 1. Stentgrafts ar diametru 12-16mm 2. Stentgrafta garumi no 29-61mm 3. Postdilatācija līdz 22mm 4. OTW sistēma 5. Stentgrafta materiāls: nerūsējošais tērauds pārklāts ar PTFE (politetrafluoretilēnu) ar kontrolētu porozitāti 100-160µm; 6. Rūpnieciski konstruēta balona un stenta sistēma, kuru var lietot bez sagatavošanas 7. Stentgrafta metāla daļa gan no lūmena iekšpuses, gan ārpuses kā arī no galiem ir pilnībā iestrādāta PTFE apvalkā: 8. Nepieklāvīgs (non-complaint) balons; 9. Balona darba spiediens 6-8 atm; 10. Balona destrukcijas spiediens 10-12 atm; 11. Rtg pozitīvi marķieri abos balona galos; 12. Stīgas diametrs 0.035" 13. Ievadkatetra garui 80 un 120 cm; 14. Savietojams ar 9-11F ievadslūžām; 15. Stentgrafta diametrs pēc implantācijas 12-22mm; | 60 | gab. | [6 empty] | 3
353 | RX sistēmas stentgrafts ar diametru 5-7 mm | 1. Stentgrafts ar diametru 5-7 mm 2. Stentgrafta garumi no 16-24 mm 3. Postdilatācija līdz 8mm 4. RX sistēma 5. Stentgrafta materiāls: nerūsējošais tērauds pārklāts ar PTFE (politetrafluoretilēnu) ar kontrolētu porozitāti 100-120µm; 6. Rūpnieciski konstruēta balona un stenta sistēma, kuru var lietot bez sagatavošanas 7. Stentgrafta metāla daļa gan no lūmena iekšpuses, gan ārpuses kā arī no galiem ir pilnībā iestrādāta PTFE apvalkā: 8. Nepieklāvīgs (non-complaint) balons; 9. Balona darba spiediens 8 atm; 10. Balona destrukcijas spiediens 14-16 atm; 11. Rtg pozitīvi marķieri abos balona galos; 12. Stīgas diametrs 0.014" 13. Ievadkatetra garums 140 cm; 14. Savietojams ar 5-6F ievadslūžām; 15. Stentgrafta diametrs pēc implantācijas 4,8-7,2mm; 16. RX vadītājstīgas lūmena garums 25cm | 60 | gab. | [6 empty] | 3
22. Mikrokaetri perifērām indikācijām
354 | Mikrokatetrs ar sānu atverēm ilgstošai intraarteriālai medikamentu infūzijai | Neilona katetri ar hidrofīlu pārklājumu 5 Fr diametrā proksimālā galā, savietojami ar 0.035" vadītājstīgu. Katetra garums 65 cm, 100 cm un 130 cm (+/- 1cm) Sānu atveru skaits 14 vai 30 (+/- 2) Infūzijas segmenta garums 7 un 15 cm (+/- 2) Komplektā distālās oklūzijas vadstīga. Radiopozitīvi marķieri katetra distālajā segmentā | 60 | gab.
355 | Mikrokatetri embolizācijas procedūrām un selektīvai zāļu vai kontrastvielas ievadīšanai: | gals: hidrofils; pārklāts ar volframu; pīts no volframa; ar platīna rentgenkontrasta marķējumu; iekšpuse pārklāta ar teflonu; gala ārējā diametra varianti: 2,0F, 2,2F un 2,6F; • paredzēts stieplei, kuras resnums nepārsniedz 0,018''; • iekšējais diametrs — ne mazāks par 0,022''. • taisns vai 45° leņķī saliekts gals, kas sastāv no divām daļām, no kurām viena, ne mazāk kā 0,9 mm, ir rentgenkontrastējoša otra, ne mazāk kā 1,2 mm, īpaši elastīga (distāli); • mikrokatetra iekšpuse ir pārklāta ar PTFE, ārpuse — ar hidrofilu pārklājumu ne īsākā segmentā par 65 cm; • mikrokatetrs ir ražots no pītām nerūsējošā tērauda šķiedrām; • lietderīgais garums — no 105 cm līdz 150 cm; • elastīgā gala garums — vismaz 20 cm; • iekšējais atvērums — ne mazāks par 0,020” 2,2F mikrokatetram un ne mazāks par 0,027" 2,6F mikrokatetram; • piemērotas vadāmās stieples: ne lielāka par 0,016” 2,2F mikrokatetram un ne lielāka par 0,021" 2,6F mikrokatetram; • iztur ne mazāku spiedienu par 1000 psi. | 60 | gab.
356 | Mikrokatetru sistēma (mikrokatetrs un vadītājstīga intravaskulārai ārstēšnai un embolizācijas procedūru veidošanai) | 1. Mikrokatetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija • Iekšējais slānis – PTFE materiāls (poliuretāns ar polietilēnu sastāvā). • Vidējais slānis – Volframa spirālveida apvalkam (40 μm) jānodrošina katetra viengabalainību un jāaizsargā no samēzglošanas, ka arī jāgarantē katetra gala rotāciju un kustību asinsvados. Griešanās segments – jānodrošina katetra pagriezens 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam. • Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālājā galā 15 un 60 cm garumā. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados, ka arī pasargā no asins šūnas adhēzijas katetra apvalkā. 2. Nepieciešamiem katetra garumiem jābūt 110cm,130 un 150 cm. 3. Mikrokatetra veidiem jābūt dažādiem: Cathter, Omega, Coaxial veids. 4. Mikrokatetriem jābūt bez un ar rentgenkontrastējošiem markieriem ditālājā galā (0.7mm no dist. gala). 5. Nepieciešamie katetra iekšējie diametri: 0.022”(0.57mm) 0,025”(0.65mm) un 0,027”(0,7mm) – garantē procedūru veikšanu dažādu izmēru asinsvados periferijā. 6. Nepieciešamie katetra ārejie diametri (dist./proks.): • 2.0 Fr./2.9Fr.(0.019mm/0.97mm) • 2.4 Fr./2.9Fr.(0.80mm/0.97mm) • 2.7 Fr./2.9Fr.(0.90mm/0.97mm) • 2.8 Fr./3Fr.(0.87mm/0.93mm) 7. Velāma komlektācija mikrokatetra ar vadītājstīgu: garumam jābūt 180 cm ar dažādiem diametriem: 0.018”(0.46mm), 0.021”(0.53mm). Pieļaujāmais vadītājstīgas izvirzītās garums ne vairāk 10cm no katetra gala. 8. Optimālājam plūsmas spiedienam jābūt 750psi/5.171 kPa un maksimālājam spiedienam ne mazāk par 900 psi. 9. Komplektā ir aksesuāri: 2,5 ml šļirce, ievades ierīce, stīgas aizbāznis fiksācijai, mandrels, kas ir paredzēts mikrokatetra gala formas izveidei. 10. Mikrokatetra sistēmai jābūt saderīgai ar sekojošiem embolizācijas aģentiem: • Spirāles • ONYX • Etanols • Lipiodols • Mikrosfēras (līdz 900μm) • PVA daliņas (līdz 700μm) | 600 | gab.
357 | Pastiprinātais mikrokatetrs embolizācijas un diagnostisko materiālu ievadīšanai | 1. Vienlūmena katetrs 2. Lietojams ar stīgu - OTW 3. Hidrofils ārējais klājums 4. PTFE iekšējais klājums, kas atvieglo embolizācijas materiālu ievadi un pievadi 6. Nerūsējošā tērauda ārējā spirāle 7. Uzbūve: semi-rigida proksimālā daļa un fleksibla distālā daļa 8. Katetra kopējais garums 135cm - 150 cm 9. Rtg pozitīvs marķieris - viens vai divi distālajā galā 10. Proksimālais ārējais diametrs 2,3; 2,4 un 2,8 F 11. Distālais ārējais diametrs 1,7; 1,9; 2,3 un 2,8 F 12. Distālais iekšējais diametrs: 0,015"; 0,017"; 0,021" un 0,027" | 60 | gab.
358 | Vadāms nitinola mikrokatetrs | Vadāms nitinola mikrokatetrs. Sastāv no nitinola caurules ar lāzerveidotiem iegriezumiem, tā iekšējai slānis - pīts. Mikrokatetra distālajā daļā iegriezumi biežāki. Distālā gala veidi: Swam, Straight, 2 RO Straight, 2RO Bern, J Shape, Bern Shape. Diva veida: 1. 0.021 " - darba garums 105 cm, 130 cm, un 155 cm, 2. 0.027" - darba garums 105 cm, 130 cm, un 155 cm, optimālā plūsma līdz 1200 psi (8274 kPa) Katetrs iekšējais diameters – ne mazāks kā 0,027”, 800 psi maks. spiediens Dstālais gals – mīksts atraumatisks. Viens vai divi RTG marķieri atkarībā no modifikācijas | 60 | gab.
23. TIPSS
359 | Transjugulārās intrahepātiskas portokavalās šuntēšanas komplekts | 7 cm 18 G vaskulārā adata - Ievadslūžas :10Fr, garums 40cm. -Katetrs: 10Fr ar cieto kanulu līdz 52cm -Katetrs: 5,2Fr ar 0,038” diametra ar troakāra stiletu līdz 63cm -Savienotājcaurule: garums līdz 30cm, zema spiediena polivinilhlorīda ar trīszaru slēdzējkrānu, -Punkcijas vietas dilatatori - 8Fr un10 Fr, 20cm gari. -Vadītājstīga - 0,035” diametra, 145cm gara, ar teflona klājumu un kustīgo serdi. -Vadītajstīga - 0,035” diametra, 145cm gara Amplatz tipa, cietā. -Hepatiskais angiogrāfijas katetrs 5Fr, 65cm selektīvais. -Pigtail infūzijas katetrs - 5Fr, 70cm. -Nitinola serdes vadītājstīga ar hidrofīla polimēra klājumu 0,035” diametra, 145cm gara. - PTA balonkatetri (balona diametrs - 8mm un 10mm, garums - 4cm) 2gb. | 90 | komplekts
24. Vēnas
360 | Pašatverošs stents vēnu PTA procedūrām | Nitinola atvērtu šūnu dizaina stents ar paaugstinātu radiālo stiprību. Jābūt CE marķējumam venozām indikācijām. Savietojams ar 7 F vadītajslūžām un 9 F vadītājkatetru Piegādes sistēmas garums 80 un 120 cm 4 zelta marķieri proksimali un 4 zelta marķieri distāli Stenta izmēri: Garums - 6 cm, 10 cm, 14 cm; Diametrs- 14 mm, 16 mm; | 60 | gab.
361 | Pašatverošs stents vēnu procedūrām v.cava inferior bifurkācijas līmenī | Specializēts v.iliaca kompresijas (May-Thurner Syndrome) ārstēšanai Nitinola stents ar augstu radiālo spēku un hibrīda veida stenta šūnu dizainu (ar atvērtu un slēgtu šūnu). Stenta distālais gals slīpa griezuma, kas speciāli veidots v.cava inferior bifurkācijas sašaurinājumu ārstēšanai, kas nodrošina anatomisku stenta novietojumu pie vēnas sieniņas bez ietekmes uz kontralaterālo pusi. Ievadsistēma – 10F Sistēmas garums 100cm Stenta garumi – 80, 100, 150mm Stentu implantācija uz 0.035’’ stīgas Stentu iespējams atvērtā veidā rotēt un repozicionēt. | 60 | gab.
362 | Pašatveroši nitinola stenti ar lielu diametru (risinājums taisniem un izliektiem aortas un vēna cava asinsvadu segmentiem) | Indikācijas: - Aortas stenozes un plīsumi - Vēna cava kompresijas sindroms - Endo-leak tips 1a un 1b - Aortas koarktācija Pielietošanas sistēma:6-10Fr/100cm Stenta izmēri no 14 līdz 24 mm un garums no 40 līdz 160 mm - diametrs: 14; 16; 18; 20; 22; 24 mm - garums: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 160 mm Savietojams ar 0.035" stīgu. Stenta atbrīvošanas sistēma: Anti Jump. | 60 | gab.
363 | Komplekts: apakšējo ekstremitāšu varikozām vēnām | Komplektu veido: taisnā adata 18G, stīga J .035 ", asinsvadu apvalks ar dilatatoru 6F, katetrs 6F. Katetra garums 60 cm un 90 cm. Mehāniskā un ķīmiskā metode. Nesāpīga ambulatorā procedūra. Nekādas siltumdarbības. Viegli lietojams. Nav jāiegulda papildus medicīnas ierīcēs. Īss procedūras laiks. Iespēja noregulēt griezuma elementu diametru līdz vēnu diametram. Lielisks un ilgstošs kosmētiskais efekts. Ātrā atkopšana. Bez sāpošiem anestēzijas līdzekļiem. | 60 | komplekts
25. Biliārās indikācijas
364 | Pašatverošs stents biliārām indikācijām | Nitinola atvērtu Z-tipa šūnu dizaina stents ar paaugstinātu radiālo stiprību. Jābūt CE marķējumam biliarām indikācijām. 0% saīsināšana atvēršanās brīdī. Savietojams ar 0.035” vadītājstīgu Savietojams ar 6F vadītājslūžām Piegādes sistēmas garums 40cm Zelta marķieri proksimali un distāli Stenta izmēri: Garums – 40mm, 60mm, 80mm; Diameters- 8 mm, 9mm, 10mm, 12mm | 120 | gab.
365 | Bioabsorbējošs žultsceļu un aizkuņģa dziedzera stents | Saderīgs ar 0.035" vadītājstīgu un 6F; 8F un 11F ievadslūžām. Atskabargas tipa pozicionētāji stenta distālajā un proksimālajā daļā. Anatomisks konusveida stenta dizains. "Helical"tipa žultsceļu kanāls anatomiskai žults plūsmai. Nepieciešami stenti ar 3 degradācijas pakāpēm: 12 dienas, 25 dienas un 12 nedēļas. Nepieciešamie stenta diametra izmēri: 2mm, 2.6mm un 3.4mm. Nepieciešamie stenta garumi: 40m; 60mm; 80mm; 100mm; 125mm; 150mm; 175mm; 200mm; 225mm. Stenta implantācija fluoroskopiskā un endoskopiskā kontrolē. Stents Rtg vizualizējams. | 120 | gab.
366 | Pašatveroši žultsvadu stenti ar pārklājumu | Pašatverošs nitinola stents, slēgtu šūnu dizains Stents apsegts ar silikona polimēra pārklājumu, daļēji pārklāts, 0.5 mm abi gali brīvi no pārklājuma Nepieciešamais stenta diametrs: 8.0mm -12mm (+/-1mm) Nepieciešamais stenta garumi : 20mm-90mm (+/-5mm) Ievadsistēmas veids: Monorail Ievadsistēmas profils: 6F Nepieciešamais ievadsistēmas garums: 75cm (+/-5cm) un 135cm (+/-5cm) Iespēja repozicionēt pie nepilnīgas stenta atvēršanas 4Rtg marķieri distālajā un proksimālajā daļā | 120 | gab.
367 | Pašatverošs platinola stents transhepatiskai ievadei benignām indikācijām | Pašatverošs platinola stents transhepatiskai ievadei. Stents veidots no pītām šķiedrām - vidū platinola serde, tai apkārt nitinola apvalks. Slēgru šūnu dizains, abos galos slēgtas cilpas Stents apsegts ar silikona polimēra Permalume pārklājumu, trīs pārklājuma veidi - pilnīgi pārklāts, daļēji apklāts, neapklāts Nepieciešamais stenta diametrs: 8.0mm -10mm (+/-1mm) Nepieciešamais stenta garumi : 40mm, 60mm un 80mm (+/-5mm) Ievadsistēmas veids: Monorail Ievadsistēmas profils: 9F Nepieciešamais ievadsistēmas garums: 75cm (+/-5cm) Iespēja repozicionēt pie nepilnīgas stenta atvēršanas 4Rtg marķieri distālajā un proksimālajā daļā | 120 | gab.
26. Zāļu piesūcinatie stenti un baloni
368 | Pašizpletošais atvērtu šūnu nitinola stents ar paclitaxel pārklājumu | Katrā stenta galā nepieciešami ne mazāk kā 4 labi saredzami zelta marķieri. Zāļu aktīvā viela- paclitaxel ne mazāk kā 3µg/mm2, pārklājums nesatur polimērus vai citas saistvielas, stenta luminārā virsma nepieļauj zāļu pārklājumu; Indicēts artērijām ar references diametru no 4 līdz 9 mm -femoropopliteal artēriju simptomātisku saslimšanu gadījumos. Stenta ievadsistēmas izmēri 6 un 7FR gan 80 cm, gan 125cm gari; Stenta diametrs no vismaz 5,0 līdz 8,0 mm ar soli ne lielāku kā 1,0 mm Stenta garums 40; 60; 80;100;120 mm | 120 | gab.
369 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analoga medikamentu Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 40 mm Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 80 mm Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 120 mm | 200 | gab.
370 | PTA pašizpletošie stenti, pārklāti ar medikamentu Amphilimus un tīru oglekli, OTW tipa | pārklāti ar tīru oglekli; - niķeļa un titāna sakausējums; - satur medikamentu Amphilimus; - medikaments uzklāts tikai artērijas sieniņas pusē; - bez polimēra; - garumi no ≥ 20 līdz ≤ 150 mm; - diametri 6,00, 7,00, 8,00 mm | 120 | gab.
371 | Paclitaxel balons ar gēlu sirds un kāju asinsvadiem | Balons ar preparātu ir visapkārt pārklāts pa 360 grādiem Kompozīta gēla slānis pārklāj preparāta slāni Ievadot balonu zūd ne vairāk kā 5% preparāta Nav nepieciešama stenozes prediletācīja Preparāta izdalīšanās: pēc 1st. ~250 μmol/l, pēc 7 dienām ~ 70 μmol/l, pēc 30 dienām ~ 5-10 μmol/l. Preparāts no balona izdalās pie 6 atm. Balona gals ir mazāks par 0,017'' Balonam ir 3 Pebax slāņi Ne īsāks par 135 cm Balona garums 10-250 mm, diametrs | 120 | gab.
372 | PTA balons, pārklāts ar sirolimu | • Balonam jābūt saspiestam vismaz 6 ielocēs. • Ievades sistēma OTW (”ar vadītājstīgu lietojama”) 0,018“ un 0,035“ vadītājstīgām. • Ievades sistēma Rx un OTW 0,014“ vadītājstīgai. • Sirolima deva ne mazāka par 3 mikrogramiem uz vienu kvadrātmilimetru. • Sirolima (un balona) virsmai ir jābūt slīdīgai, t.i., hidrofilai. • Jābūt vismaz 2 rentgenkontrastējošām atzīmēm. • Katetra garumiem jāaptver intervāls no 80 cm līdz 150 cm. • Balona garumu intervālam jābūt no vismaz 1 cm līdz 15 cm. • Balona diametru intervālam jābūt no vismaz 1,5 mm līdz 12 mm. | 120 | gab.
373 | Paclitaxel balons ar gēlu galvas asinsvadiem | Balons ar preparātu ir visapkārt pārklāts pa 360 grādiem Kompozīta gēla slānis pārklāj preparāta slāni Ievadot balonu zūd ne vairāk kā 5% preparāta Ievadot balonu zūd ne vairāk kā 5% preparāta Nav nepieciešama stenozes prediletācīja Preparāta izdalīšanās: pēc 1st. ~250 μmol/l, pēc 7 dienām ~ 70 μmol/l, pēc 30 dienām ~ 5-10 μmol/l. Preparāts no balona izdalās pie 6 atm. Balona gals ir mazāks par 0,017''' Balonam ir 3 Pebax slāņi Ne īsāks par 135 cm Balona garums 10-250 mm, diametrs | 120 | gab.
374 | Ar paklitakseļa mikrokristālu pārklāts balonkatetrs femoŗalu un poplītēja artēriju stenožu ārstēšanai | 1. "Semi-complian" ballonu katetrs ir pārklāts ar paklitakseļa mikrokristāliem ar vienmērīgu palīgvielu (L-veida EEHCl) 3.2µg/mm2 koncentrācijā. 2. Balons aprīkots ar īpašu vienmērīgu palīgvielu (L-veida EEHCl),kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā un garantē zāļes emisiju pastavīgi līdz 30-45 dienām. 3. Stīgas serdes dizains ir paredzēts stīgas atbalstam un izcīlai bīdīšanai asinsvados. 4. Balonkatetra veids: RX (ātras apmaiņas piegades sistēmas struktura). Iepakojumā ir nepieciešama aizsardzības ierīce balonam. 5. Nepieciešami balona diametriem jābūt diapazonā 4.0-7.-mm ar garumu diapazonu 40-200 mm. 6. 2 Rtg kontrastējami marķieri nodrošina balona ievietošanas vizualizāciju procedūras laikā. Balona piegādes sistēma arī aprīkota at diviem dzīļuma marķieriem 90 un 110 cm no dist.gala, lai nodrošinātu balona pareizu lokalizāciju bojājuma vietā. 7. Nominālais spiediens: 8 atm. RBP(Rated burst pressure) nemazāks par 14 atm. 8. Savienojamība ar ievadīdslūžu izmēriem Fr.5 un Fr.6, un vadītāstīgas diametru 0.018". 9. Nepieciešamais piegādes katetra garumam jābūt 150 cm. 10. Proksimalam katetra galam jābūt aprikotai ar "Luer Lock" roktura sturuktūru, lai nodrošinātu palīgaksesuāru stabīlu fiksāciju. Uz roktura jābūt informācijai par balona izmēru un garumu. | 120 | gab.
375 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs angoplastijām; OTW; 0.035" | 1. Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analogu antiproliferatīvu medikamenu 2. Medikamenta deva 3,5μg/mm2 3. Medikamenta palīgviela - urea 4. Balona pārklājums hidrofobs 5. Balonkatetra veids: OTW konstrukcija 6. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.035" 7. Savienojamība ar ievadslūžām: 5F; 6F un 7F 8. Medikaments nelielās devās paliek audos vismaz 90 dienas, lai nodrošinātu terapeitisku iedarbību 9. Piegādes sistēmas garumi: 40, 80 un 130 cm 10. Balona garumi: 40, 60, 80, 120 un 150 mm 11. Balonu diametri: 4,5,6 un 7mm 12. RBP: 14 atm Pretendentam jāpiedāvā visi norādītie izmēri, kā arī jānodrošina to piegāde | 120 | gab.
376 | Ar Paclitaxel pārklāts perifērais angioplastijas balona katetrs | Paklitaksela pārklāts perifēriskais angioplastijas balona katetrs. POLIGRADE ® pārklājums augstākai zāļu lietošanai un uzlabota pārnešana uz audiem. POLIGRADE ® 3 μg/mm2 paklitaksela deva. Mikrokristāliskas vielas daļiņas ar samazinātu embolijas risku. Īpaša ievietošanas ierīce zāļu pārklājuma aizsardzībai ievadīšanas laikā caur ievadītāju. Balona katetra lieliska stumjamība un izsekošana. Balona diametri 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm. Balona garumi 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm; 100 mm. Izmantojiet ar stīgu .025 “; .035”. Lietošana ar ievadītāju 5F (balona diametri 3 mm – 4 mm); 6F (balona diametri 4 mm – 6 mm); 7F (balona diametrs 7 mm – 8 mm). Piegādes sistēmas garums 110 cm; 80 cm. Augstāka efektivitāte ar ilgtermiņa, Optimāls dziednieciskais profils. Piegādes sistēma OTW vai RX. | 120 | gab.
377 | Perifērie baloni ar paklitaksela pārklāts angioplastijas balonkatetrs (atbalsts M) | Prognozējamais pārklājums - BTHC ar paclitakselu 3 μg / mm², augsta bioloģiska saderība, absorbējama matrica, līdzsvarota zāļu piegāde. Mikrokristāliskais pārklājums nodrošinastabilu piesātinājumu Izmantojamais garums 85cm; 150 cm Balons - patentēts poliamīds. Vārpsts - poliamīds, divu lūmenu caurules. Vārpsta izmērs: 4F / 1,32mm (2,00 - 5,00 mm); 5F / 1,65 mm (6 mm - 7 mm). Marķēšanas joslas - divas iestrādātas platīna / iridija. Stīgas gala profils 0.021 "(0.55 mm). Maks. ieteicamā vadstīga 0,018 "(0,48 mm). Ieteicamā ievadslūža, lai saglabātu zāļu pārklājumu 5F (2.00 - 5.00 mm); 6F (6 mm - 7 mm). Balona pārklājums Zāles- paclitaksels. Zāļu nesējs (molekulārās pārneses matrica): BTHC (butīril-tri-heksilcitrāts). Balona pārklājums: 3 ieloces (2.00 mm, 2.50 mm); 5 ieloces (3,00 mm - 7,00 mm). Paclitaksela dzīvotspēja uz asinsvada laukuma 3,0 μg / mm². Balona garums 20 mm; 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm. Balona diametrs 2,00 mm; 2,50 mm; 3,00 mm; 4,00 mm; 5.00 mm; 6.00 mm; 7.00 mm. Nominālais spiediens 8 atm. Nesatur ftalātus, lateksu, PVC. | 120 | gab.
378 | Ar medikamentu pārklāts balondilatācijas katetrs | Šafta materiāls - poliamīds vai nerūsējošs metāls. Katetrs ar unikālu ,,Safepax'' zāļu tehnoloģijas pārklājumu. ,,Paclitaxel'' pārklājuma laukums -3,0µg/mm². Piegādes sistēma - OTW un RX. Balona materiāls Poliamīds. Lietojamais katetra garums : 80cm;135cm; 140cm;150cm. Saderīgs ar 0,014''un 0,035'' Ø vadītājstīgu. Balonkatetra gala garums ne mazāk par 3,5mm un 5,0mm. Maksimālais OTW balona eksplozijas spiediens Ø 2,0-2,5mm balonam 16bar un Ø 3,0-3,5mm 14bar un Ø7,0-10,0mm 12bar. Maksimalais RX balona eksplozijas spiediens 2,0-4,0mm Ø balonam 14bar un 16bar. Uz balona 2 Rtg pozitīvi marķieri. | 120 | gab.
379 | Ar medikamentu pārklāts balondilatācijas katetrs | Šafta materiāls poliamīds.alona materiāls-poliamīds. Zāļu pārklājums Paclitaxels. Nepieciešamā zāļu deva ne mazāk par 3,0µg/mm² .Lietojamā katetra garums ne garāks par 40cm. Maksimālā rekomendējamā vadītājstīga 0,035". Rtg marķieris labākai vizualizācijai balona cilindriskās daļas proksimālajā un distālajā daļā . Hidrofils pārklājums šafta vidusdaļā labākai katetra slīdāmībai. Balona gals 5,0mm. Savietojams ar 6Fr un 7Fr ievadslūžām. Nominālais spiediens 12bar priekš Ø5-8mm dilatācijas baloniem. Balona maksimālais plīšanas spiediens ne mazāks par 24bar 5-7mm Ø baloniem un ne mazāk par 20bar 8mm Ø baloniem. Piegādes matrice Safepax.Nepieciešamie balona garumi : 20mm;40mm;60mm. Nepieciešamie balona diametri 5,00mm;6,00mm;7,00mm;8,0mm. | 120 | gab.
380 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analoga medikamentu Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains Balona diametri: 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 40 mm Balona diametri: 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 80 mm Balona diametri: 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garums: 120 mm | 120 | gab.
381 | Pašizpletošais atvērtu šūnu nitinola stents ar paclitaxel pārklājumu | Pašizpletošais atvērtu šūnu nitinola stents ar paclitaxel pārklājumu Atvērts šūnu dizains. Nitinola stenta platforma - satāv nopamata slāņa PBMA, aktīvais slānis Paclitaxel/PVDF-HFP. Polimērs Promus nodrošina zāļu izdalīšanos minimāli 300 dienas pēc stent implantēšanas. Zāļu piesātinājums 0.167 µg/mm². Katrā stenta galā nepieciešami ne mazāk kā 4 labi saredzami zelta marķieri. Indicēts artērijām ar references diametru no 4 līdz 9 mm -femoropopliteal artēriju simptomātisku saslimšanu gadījumos. Stenta ievadsistēmas izmēri 6FR, garums gan 75 cm, gan 130 cm gari; Stenta diametrs no vismaz 6,0 un 7,0 mm ar soli ne lielāku kā 1,0 mm Stenta garums 40; 60; 80;100;120 mm | 120 | gab.
27. Oklūzijas balonkatetri
382 | Dubultlūmena oklūzijas balonkateters perifērām un neiro procedūrām, īslaicīgai asinsvada oklūzijai | Balonkateters divu lumenu: pirmā- balona inflacijai un deflacijai , otra-vadītājstīgai vai diagnostisko/terapeitisko aģentu, līdzīgi kā kontrastvieas, koilu, stentu un šķidro embolisko vielu (SQUID,ONYX,GLUBRAN2) ievadei. - Garums-160 cm - Pamatlumena iekšējais diametrs: 0,41 mm/.017“(ekvivalents VASCO+10) - Dubultlumenu kateteri ir ovālas konfigurācijas - Dubultlūmena daļas ārējās dimensijas: biezums 0,9mm/Platums 1,15 mm - DMSO savietojams - Savietoams ar remodeling tehniku kopā ar koilēšnas kateteru caur 6F vadītāju - 3 rentgenvizualizējami marķieri- 1 distālājā galā un 2 marķieri iezīmē katetera cilindriskās daļas garumu - Distāli „one way“ skalošanas caurums, gaisa burbuļu izskalošanai pirms katetera lietošanas - Balona diametrs līdz 6 mm - Balona garums-7,9,12,15,20mm - Balons pārklāts ar hidrofilu pārklājumu - Iespējama 100% kontrasta pielietošana, labākai vizualizācijai, nesamazinot inflācijas/deflācijas laiku - Savietojams ar I.D. VASCO+10, savietojams ar LEO BABY - Katetera distālā gala ārējais diametrs un garums pie „Short nose“: 2,0Fx3mm - Katetera distālā gala ārējais diametrs un garums pie „Regular nose“:2,0Fx7mm - „Short Nose“konfigurācija īpaši domāta koilēšanas manipulācijām, šim nolūkam paredzēts papildus 4.rentgenvizualizējamais marķieris 3 cm no katetera distālā gala | 120 | gab.
383 | Dubultlūmena oklūzijas balonkateters perifērām un neiro procedūrām, īslaicīgai asinsvada oklūzijai | Balonkateters divu lumenu: pirmā- balona inflacijai un deflacijai , otra-vadītājstīgai vai diagnostisko/terapeitisko aģentu, līdzīgi kā kontrastvieas, koilu, stentu un šķidro embolisko vielu (SQUID,ONYX,GLUBRAN2) ievadei. - Garums-160 cm - Pamatlumena iekšējais diametrs: 0,60 mm/.024“(ekvivalents VASCO+21) - Dubultlumenu kateteri ir ovālas konfigurācijas - Dubultlūmena daļas ārējās dimensijas: biezums 0,9mm/Platums 1,25 mm - DMSO savietojams - Savietoams ar remodeling tehniku kopā ar koilēšnas kateteru caur 6F vadītāju - 3 rentgenvizualizējami marķieri- 1 distālājā galā un 2 marķieri iezīmē katetera cilindriskās daļas garumu - Distāli „one way“ skalošanas caurums, gaisa burbuļu izskalošanai pirms katetera lietošanas - Balona diametrs līdz 6 mm - Balona garums-10,20,30 mm - Iespējama 100% kontrasta pielietošana, labākai vizualizācijai, nesamazinot inflācijas/deflācijas laiku - Savietojams ar I.D. . as VASCO+21, savietojams ar LEO3,5 & SILK2,0 līdz 4,5 - Katetera distālā gala ārējais diametrs un garums pie „Short nose“: 2,5Fx3mm - Katetera distālā gala ārējais diametrs un garums pie „Regular nose“:2,5Fx7mm - „Short Nose“konfigurācija īpaši domāta koilēšanas manipulācijām, šim nolūkam paredzēts papildus 4.rentgenvizualizējamais marķieris 3 cm no katetera distālā gala | 120 | gab.
384 | Balonkateters īslaicīgai oklūzijai | Armēts vadītājkateters īslaicīgai asinsvada oklūzijai un trombu aspirācijai - Garums 100 cm ( ± 5 cm) - Fleksibls distālais gals ar uzmontētu zema spiediena balonu; - Pieejamie izmēri: 6 Fr un 8 FR -iekšējā lumena izmēri attiecīgi - 1,2 mm un 1,89 mm. - 8 F vadītājkateteram pieejama garā versija- 3 cm pagarinājums distālākai aspirācijai. - Oklūzijas balonu maksimālie izmēri – 12 mm un 14 mm ( ± 1 mm) - Atraumatiskā distālā daļa 9cm un 12 cm | 120 | gab.
385 | Koaksiālais oklūzijas balonkatetrs īslaicīgai oklūzijai neiroasinsvados | 1. Balonkatetrs ir paredzēts vienreizējai lietošanai, jābūt ar CE zīmi. 2. Balona materiālam jābūt saderīgam ar asinsvadu sieniņam un asinsvadu veidojumiem, nav jāsatur lateksa un PVH materiāla struktūrā. 3. Balonkatetram jābūt saderīgam ar vadītājstīgam ar diametru 0,014”. 4. Nepieciešamais balona diametrs ir 4.0 mm. 5. Nepieciešamie balona garumi ir 10, 15, 20 mm. 6. Balona darba garumam jābūt ne īsāk par 150 cm. 7. Raksturīgie sekojošie balona struktūras parametri: • Balona proksimālas daļas ārējais diametrs – 2.8F; • Balona distālas daļas ārējais diametrs – 2,1F; • Lumēna iekšējais diametrs – 0.0165”. • Inflācijas atveres „dead” tilpumam jābūt ne vairāk kā 0,40cc. • Balona „rated” tilpumam jābūt ne vairāk kā 0,22cc. • Distālājā gala jāsatur rentģenkontrastējošu marķieri, lai nodrošinātu balona ievietošanas pozīciju vizuāli. 8. Balona struktūrā jābūt ar neatkarīgu vadītājstīgas atveri, lai nodrošinātu balona neatkarīgu inflāciju un deflāciju, kā arī vadītājstīgas precīzu ievietošanas veikšanu un „reshaping”??? 9. Balonam jābūt pārklātam ar hidrofīlu pārklājumu, lai garantē tas precīzu navigāciju (kustību) tortous asinsvados. | 120 | gab.
386 | Oklūzijas mikrobalona katetrs asins plūsmas kontrolei un pārdalīšanai ķimijembolizācijas procedūrā | 1. Mikrobalona oklūzijas katetram jābūt paredzētam asins plūsmas kontrolei un pārdalīšanai ķimijembolizācijas procedūras laikā. Ka arī ķimijembolizācijas aģentu sakrātīšanai lokalī HCC vai TACE pacietniem. 2. Mikrobalona ārējam slānim jābūt pārklātam ar hidrofilu klājumu, lai nodrošināti mikrokatetra vienmērīgu kustību proceduras laikā. 3. Nepieciešama koaksiāla mikrobalonkatetra struktūra. 4. Nepieciešami ierīces parametri: • Ārejais/ ieks. Diametrs: 2.7Fr/2.8Fr (0.90mm/0.94mm). • Garumi: 110, 130, 150cm. • Distālā gala (miksta) garums – 0.5mm. • Balona garums: 10mm. 5. Lai nodrošinātu balona vizualizāciju un ievietošanu, balonam jāsatur 2 Rtg markierus 0.65mm garumā un distāncijai starp markieriem jābūt na vairāk ka 12mm. 6. Balonkatetram jāb ut saderīgam ar 0.014” (0.36mm) vdītājstīgu vai ar stīgu mazākāja diametra. 7. Komplektā jāsatur inflācijas šļirci, 3-ceļu krāniņš, stilētu, lai nodrošinātu balona viengabalainību pirms procedūras. 8. Ierīcei jābūt reģistrētai EU ar CE sertifikātu. 9. Ierīcei jābūt iepakotai individuālājā sterilajā iepakojumā. | 240 | gab.
387 | Augstas elasticitātes oklūzijas balonu sistēma | Dažādu ģeometrisko formu ,vaskulāro struktūru, asimetriju un bifurkācijas aizpildīšanai, ar apaļo balona formu. Kopējais sistēmas garums – ne mazāk kā 150cm. Balona darba garums – 7mm; 15mm; 20mm. Balona diametri 3mm; 4mm ;7 mm. Balona gala garums 2mm. Balona ārējais diametrs proksimālajā daļā 2,8Fr un distālajā no 2,2Fr;2,5Fr;3,0Fr. Komplektā – mikrostīga 0.010” ar 10cm atraumatisku platīna galu. Katetra korpuss – klāts ar spirālveida nerūsējošā tērauda stīgu. | 60 | gab.
388 | Augstas elasticitātes oklūzijas balonu sistēma | Augstas elasticitātes oklūzijas balonu sistēma, dažādu ģeometrisko formu vaskulāro struktūru aizpildīšanai, ar garenu balona formu. Kopējais sistēmas garums – ne mazāk kā 150cm. Balona darba garumi - 10, 15, 20 un 30mm, diametrs 3mm; 4mm; 5mm. Balona gala garums 4mm. Balona ārējais diametrs proksimālajā daļā 2,8F. Balona ārējais diametrs distālajā daļā 2,2F. Komplektā – mikrostīga 0.010” ar 10cm atraumatisku platīna galu. Katetra korpuss – klāts ar spirālveida nerūsējošā tērauda stīgu. | 60 | gab.
28. Renālās indikācijas
389 | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents uz balona nieru artēriju stenožu labošanai | ● Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; ● Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem; ● Stenta dizains – dubulta spirāle; ● Stenta proksimālajā galā rentgenā kontrastējams zelta gredzenveida marķieris precīzai pozicionēšanai; ● Stenta režģa biezums 120 - 140 µm; ● Stenta stiprība ne mazāka kā 1,5 bar; ● Atvērta stenta diametrs – 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm; ● Nominālais stenta garums – 12mm, 15mm, 19 mm; ● Stenta ievades sistēma: ◦ Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange ◦ Nominālais spiediens 10 atm; RBP 13 atm ◦ Piegādes sistēmas garums 140 cm ◦ Savietojamība ar 4F vadītājkatetru ( Ø 4.5mm – 5.0 mm) un 5F vadītājkatetru ( Ø 6.0mm – 7.0mm). | 60 | gab.
390 | Slēgtu šūnu balonatveroši stenti a.renalis stentēšanai 0.014”; 0.018” | 1) Lāzergriezsts stents no CoCr 2) Stenta dizains - slēgtas šūnas 3) Nominālais stenta diametrs: 4.00; 5.00; 6.00 un 7.00mm 4) Nominālais stenta garums: 12; 15; 18 un 24mm 5) Stenta ievades sistēma 6) Stenta ievades sistēmas veids: OTW (0.018”) vai Rx (0.014”) 7) Nominālais spiediens: 10atm; RBP 12atm 8) Piegādes sistēmas garums: 80cm; 135cm - OTW; 142cm - Rx (+/- 5cm) 9) Savietojamība - minimālais vadītajslūžu/ vadītājkatetra izmērs 4F - 5F/ 6F 10) Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014"; 0.018" | 160 | gab.
391 | Stenti nieru artēriju angioplastijām | 1. Stents no nerūsējošā tērauda 2. Tantāla rtg pozitīvie marķieri izvietoti stenta galos, stenta vizualizācijai 3. Savienojamība ar vadītājstīgu: 0.014" un 0.018" 4. Stratas biezums: 0.007" 5.Stenta diametri: 5,6 un 7mm 6. Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) pie 5mm stentiem =0.061"; pie 6mm=0.066" un pie 7mm=0.070" 7. Stenta garumi: 14, 18 un 21mm 8. Balona materiāls no neilona 9. Piegādes sistēmas garumi 80 cm 10. RBP 12 atm | 60 | gab.
392 | Kobalta - hroma stents renāliem asinsvadiem ar RX ievades sistēmu | Izgatavots no kobalta - hroma sakausējuma L605. Augsts radiālais spēks. Deflācijas laiks ļoti zems. Ievades sistēmas stumjamība ļoti laba. Šķērs profils - zems. Ferromagnētisms - nav. MRI drošs. Lieto ar stīgu max .014". Lieto ar vadītājkatetru 6F (ID .066" - nominālais stenta diameters 5 mm; 6 mm; ID .071" - nominālais stenta diameter 7 mm). Nominālais spiediens 8 atm. RBP 12 atm. Katetra garums 140 cm. nominālais stenta diameters 5 mm; 6 mm; 7 mm. nominālais stenta garums 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm. Ievades sistēma Rapid Exchange (RX). | 60 | gab.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas. Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu. Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma. 2019.gada __.______________ _____________________________________________________________ uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums