## TSp- Gripas testi
2. pielikums iepirkuma ID Nr. PSKUS 2019/150 nolikumam
Tehniskais-finanšu piedāvājums
Gripas testu piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Līguma plānotā līgumcena ir 41 999 EUR (divdesimt tūkstoši, 00 centi) bez PVN.
2 | *Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
3 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Analizatoru un servisa prasības:
4 | Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt ne vairāk kā 2 gadus lietotam.
5 | Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Piegādātājam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 2 stundas. Tehniķa ierašanās 1 dienas laikā no izsaukuma brīža.
6 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
7 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
8 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
9 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru.
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
10 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas latviešu valodā.
11 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
12 | Ja Piegādātjs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
13 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Nr.p.k. | Prece | Tehniskās prasības | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 36.mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Ražotāja firma | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
Molekulārie izmeklējumi:
1.1. Reaģenti
1.1.1 | Reaģents gripas A/B vīrusu un RSV noteikšanai | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 1200
1.1.2 | Reaģents Strept A noteikšanai |  | tests | 100
Kopā par 1.1. daļu, eur bez PVN
1.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
1.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 1.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 1.2. daļu, eur bez PVN
1.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
1.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 1.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 1.3. daļu, eur bez PVN
1.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
1.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
1.4.1.1 | Reālā laika PĶR iekārta, ar iespējamu kušanas līknes analīzi. Izmeklējamā parauga un kontrolmateriālu apmlifikācijas līknēm jābūt apskatāmām displeja ekrānā.
1.4.1.2 | Kopējais izmeklējuma laiks ne ilgāks par 30 minūtēm.
1.4.1.3 | Iekārta paredzēta viena parauga testēšanai.
1.4.1.4 | Gripas A/B vīrusa un RSV noteikšanai jānotiek vienlaicīgi, izmantojot vienu kaseti.
1.4.1.5 | Nav nepieciešama parauga un reaģentu sagatavošana pirms izmeklējuma veikšanas. Visi nepieciešamie reaģenti apvienoti vienā kasetē.
1.4.1.6 | Nav nepieciešama iekārtas kalibrācija un specifiska ikdienas apkope.
1.4.1.7 | Iekārtas sistēmas darbības uzsākšanai nepieciešamais laiks ne ilgāks par 5 minūtēm.
1.4.1.8 | Sensitivitāte un specifitāte gripas A/B vīrusu noteikšanai ne zemāka par 96%.
1.4.1.9 | Izmeklējamo paraugu savākšanai izmantojamas universālās vīrusu transportbarotnes.
1.4.1.10 | Nav nepieciešams papildus vadības dators vai cits aprīkojums. Iespējams bi-direkcionāls savienojums ar LIS. Iespējams pievienot drukas iekārtu.
[10 empty] | Kopā par 1 daļu, eur bez PVN | 0