## Saturs
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
Daļa Nr.p.k. | Saturs | Paredzamais daudzums*
1.daļa | Fiksācijas, pozicionēšanas un pārcelšanas līdzekļi
1.1 | Universālais aizsargājošais cimds | 121
1.2 | Vieglas fiksācijas siksna ekstremitātēm | 1017
1.3 | Vieglas fiksācijas siksna jostas daļai | 34
1.4 | Pozicionēšanas ruļļu komplekts | 65
1.5 | Kakla spilventiņš | 27
1.6 | Pozicionēšanas spilventiņš | 44
1.7 | Trīsstūrveida spilventiņš | 12
1.8 | Pārvalks pārcelšanas dēlim | 3
1.9 | Pārcelšanas palags | 7
1.10 | Pacelšanās siksna | 120
1.11 | Pārcelšanas josta | 4
1.12 | Pozicionēšanas siksna | 7
2.daļa | Medicīnas mēbeles un to piederumi
2.1 | Medicīniskais aizslietnis: | -
2.1.1 | Divdaļīgs | 6
2.1.2 | Trīsdaļīgs | 6
2.2 | Aizslietņu aizkari: | -
2.2.1 | Izmērs 1 | 150
2.2.2 | Izmērs 2 | 11
2.3 | Infūziju statīvs | 203
2.4 | Plaukts infūziju statīvam | 32
2.5 | Pakāpiens | 30
2.6 | Instrumentu galdiņš | 8
2.7 | Daudzfunkcionālie ratiņi | 14
3.daļa | Dažāds inventārs
3.1 | Mērglāze ar osiņu | 7
3.2 | Aukstuma/karstuma paka: | -
3.2.1 | Izmērs 1 | 59
3.2.2 | Izmērs 2 | 26
3.3 | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un manometru | 27
3.4 | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un spiediena izturīgo manometru | 56
3.5 | Paplāte zāļu dispenceriem | 7
3.6 | Aizsargbrilles | 7
3.7 | Filadelfijas apkakle ar traheostomas atveri | -
3.7.1 | S izmērs | 2
3.7.2 | M izmērs | 3
3.7.3 | L izmērs | 3
3.8 | Auguma mērītājs | 5
4.daļa | Skābekļa terapijas ierīces un spirometri
4.1 | Skābekļa plūsmas mērītajs ar mitrinātājtrauku | -
4.1.1 | Skābekļa plūsmas mērītajs | -
4.1.1.1 | Mērītāju skaits: viens | 184
4.1.1.2 | Mērītāju skaits: divi | 55
4.1.2 | Mitrinātājtrauks | 320
4.2 | Spirometrs maksimālās izelpas plūsmas noteikšanai | 4
4.3 | Kompresora inhalators ar piederumiem | 2
4.4 | Neinvazīvās ventilācijas maska ar galvas stiprinājuma lentām | 15
4.5 | Spirometrs ieelpas trenēšanai | 480
4.6 | Spirometrs izelpas trenēšanai | 480
5.daļa | Fiksācijas siksnas operāciju galdiem un gēla pretizgulējuma līdzekļi
5.1 | Fiksācijas lentas operāciju galdam | 6
5.2 | Fiksācijas siksna kājām litotomijas pozīcijā | 8
5.3 | Fiksācijas siksna ķermenim | 8
5.4 | Gēla paliktņi elkoņiem | -
5.4.1 | Izmērs 1 | 5
5.4.2 | Izmērs 2 | 5
5.5 | Gēla slēgtais galvas atbalsta riņķis | 14
5.6 | Gēla krūšu rullis | 7
5.7 | Gēla papēžu paliktņi | 20
5.8 | Perineālais operāciju galda gēls | 2
5.9 | Gēla paliktnis operāciju galdam | 9
6.daļa | Fonendoskopi, tonometri un termometri
6.1 | Fonendoskops | 100
6.2 | Fonendoskops pediatriskais | 6
6.3 | Fonendoskops kardioloģiskais | 10
6.4 | Automātiskais augšdelma tonometrs | 9
6.5 | Mehāniskais augšdelma tonometrs | -
6.5.1 | Komplekts ar vidējā pieauguša izmēra manšeti un fonendoskopu | 85
6.5.2 | Komplekts ar lielā pieauguša izmēra manšeti un fonendoskopu | 10
6.5.3 | Vidējā pieauguša izmēra manšete | 5
6.5.4 | Lielā pieauguša izmēra manšete | 5
6.6 | Digitālais medicīniskais termometrs | 30
7.daļa | Laboratorijas ierīces
7.1 | Personālais vortekss | 3
7.2 | Iekšējais un ārējais digitālais termometrs | 7
7.3 | Taimeris | 9
8.daļa | Intubācijas ierīces
8.1 | Laringoskops | 34
8.2 | Laringoskops pediatriskais | 6
8.3 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometrs | -
8.3.1 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometrs | 16
8.3.2 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometra vads | 1000
9.daļa | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces
9.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce | -
9.1.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce | 2
9.1.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces elektrodi | 100
9.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce ar tālvadības pultu | -
9.2.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce ar tālvadības pultu | 2
9.2.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce ar tālvadības pultu elektrodi | 100
10.daļa | Vingrošanas inventārs un pārvietošanas palīglīdzekļi
10.1 | Vingrošanas bumba: | -
10.1.1 | Izmērs 1 | 7
10.1.2 | Izmērs 2 | 7
10.2 | Līdzsvara pamatne | 3
10.3 | Vingrošanas gumija | 2
10.4 | Trīsis ar auduma sīksnu | 2
10.5 | Rokas espanders | 2
10.6 | Pedāļu trenažieris | 2
10.7 | Kvadripods | 7
10.8 | Staigulis ar kāju bremzēm | 2
10.9 | Staigulis ar roku bremzēm | 2
11.daļa | Procedūru pulkstenis fizioterapijas kabinetam
11.1 | Procedūru pulkstenis fizioterapijas kabinetam | 1
*Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu. Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.

## 1.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
1. daļa - Fiksācijas, pozicionēšanas un pārcelšanas līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Universālais aizsargājošais cimds
| Paredzamais daudzums (gab.): | 121
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1.1 | Cimds neļauj pacientam savainot sevi, kā arī ļauj imobilizēt pacientu.
1.1.2 | Tehniskās prasības:
1.1.2.1 | Izgatavots no mīksta un elpojoša materiāla;
1.1.2.2 | Daudzreizlietojams;
1.1.2.3 | Cimda izmērs: M, 29x28 cm ± 3 cm;
1.1.2.4 | Fiksācija ar līplentes palīdzību;
1.1.2.5 | Fiksācijas siksnas izmēri: 130 ± 10 cm x 4 ± 1cm ;
1.1.2.6 | Mazgājams;
1.1.2.7 | BioMatrix (atsauces nr. SVC2500) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.2 | Vieglas fiksācijas siksna ekstremitātēm
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1017
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.2.1 | Veicamās funkcijas:
1.2.1.1 | Siksna paredzēta pacienta ekstremitāšu fiksācijai pie gultas.
1.2.2 | Tehniskās prasības:
1.2.2.1 | Elastīga, nesavelk pacienta ekstremitātes, netraumē pacienta ādu;
1.2.2.2 | Izgatavota no elpojoša un hipoalerģiska materiāla, bez lateksa;
1.2.2.3 | Viegli stiprināma ar līplenti un izturīgu siksnu;
1.2.2.4 | Siksnas fiksācija ar vienu metāla gredzenu;
1.2.2.5 | Mazgājama un dezinficējama;
1.2.2.6 | Pieejami dažādi izmēri: M, L, XL;
1.2.2.7 | Pirms piegādes saskaņot fiksācijas siksnas izmēru;
1.2.2.8 | Salvacel (atsauces nr. SVC 2476) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.3 | Vieglas fiksācijas siksna jostas daļai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 34
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.3.1 | Veicamās funkcijas:
1.3.1.1 | Siksna paredzēta pacienta jostas daļas fiksācijai pie gultas.
1.3.2 | Tehniskās prasības:
1.3.2.1 | Elastīga, nesavelk pacienta jostas daļu, netraumē pacienta ādu;
1.3.2.2 | Ļauj pagriezties pacientam uz sāniem;
1.3.2.3 | Izgatavota no elpojoša un hipoalerģiska materiāla, bez lateksa;
1.3.2.4 | Viegli stiprināma ar līplenti un izturīgu siksnu;
1.3.2.5 | Siksnas fiksācija ar diviem izturīgiem gredzeniem;
1.3.2.6 | Mazgājama un dezinficējama;
1.3.2.7 | Pieejami dažādi izmēri: M, L;
1.3.2.8 | Pirms piegādes saskaņot fiksācijas siksnas izmēru;
1.3.2.9 | Salvacel (atsauces nr. SVC 2200) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.4 | Pozicionēšanas rullis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.4.1 | Veicamās funkcijas:
1.4.1.1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku.
1.4.2 | Tehniskās prasības:
1.4.2.1 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks;
1.4.2.2 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs;
1.4.2.3 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē;
1.4.2.4 | Rulli var mazgāt un žāvēt žāvētājā;
1.4.2.5 | Pārvalks mazgājams, drīkst žāvēt žāvētājā un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.4.2.6 | Marķējums: ruļļa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes gan uz spilventiņa, gan uz pārvalka;
1.4.2.7 | Care of Sweden vai analogs.
1.4.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
1.4.3.1 | Konfigurācijas 1 izmēri: Ø20± 5 cm x 225 ± 20 cm (atsauces nr. 14-001035) vai analogs; |  |  | 65
1.4.3.2 | Konfigurācijas 2 izmēri: Ø20± 5 cm x 125 ± 10 cm (atsauces nr. 14-001036) vai analogs; |  |  | 65
1.4.3.3 | Konfigurācijas 3 izmēri: Ø15± 5 cm x 60 ± 10 cm (atsauces nr. 14-001037) vai analogs. |  |  | 65
KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
1.5 | Kakla spilventiņš
| Paredzamais daudzums (gab.): | 27
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.5.1 | Veicamās funkcijas:
1.5.1.1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku.
1.5.2 | Tehniskās prasības:
1.5.2.1 | Pakava jeb U veida spilvens;
1.5.2.2 | Garums: 50± 5 cm;
1.5.2.3 | Pildījuma materiāls:hipoalerģisks;
1.5.2.4 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs;
1.5.2.5 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju;
1.5.2.6 | Spilventiņu var mazgāt un žāvēt žāvētājā;
1.5.2.7 | Pārvalks mazgājams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.5.2.8 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes gan uz spilventiņa, gan uz pārvalka.
1.5.2.9 | Care of Sweden vai analogs.
| EKK: | 23121
1.6 | Pozicionēšanas spilventiņš
| Paredzamais daudzums (gab.): | 44
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.6.1 | Veicamās funkcijas:
1.6.1.1 | Pacientu stāvokļa maiņai un izgulējumu profilaksei, pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku.
1.6.2 | Tehniskās prasības:
1.6.2.1 | Izmēri: platums 25± 5 cm, garums 80 ± 10 cm;
1.6.2.2 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks;
1.6.2.3 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs;
1.6.2.4 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē;
1.6.2.5 | Spilventiņu var mazgāt un žāvēt žāvētājā;
1.6.2.6 | Pārvalks mazgājams, drīkst žāvēt žāvētājā un dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.6.2.7 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes gan uz spilventiņa, gan uz pārvalka;
1.6.2.8 | Care of Sweden (atsauces nr. 14-001010) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.7 | Trīsstūrveida spilventiņš
| Paredzamais daudzums (gab.): | 12
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.7.1 | Veicamās funkcijas:
1.7.1.1 | Paredzēts pacientu pozicionēšanai un grozīšanai ārstniecības un aprūpes iestādēs pacientiem ar izgulējumu izveidošanās risku.
1.7.2 | Tehniskās prasības:
1.7.2.1 | Trīsstūrveida spilvens;
1.7.2.2 | Izmēri: garums 70 ± 5 cm, platums 25 ± 3 cm, vienas šķautnes augstums 5 ± 2 cm, otras šķautnes augstums 15 ± 3 cm;
1.7.2.3 | Pildījuma materiāls: hipoalerģisks;
1.7.2.4 | Pārvalka materiāls: hipoalerģisks, antibakteriāls, pret šķidrumiem noturīgs un elpojošs;
1.7.2.5 | Pārvalks ar rāvējslēdzēju, kas ir nosegts zem aizsargājoša atloka, kas neļauj šķidrumiem iekļūt iekšpusē;
1.7.2.6 | Pārvalks mazgājams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.7.2.7 | Marķējums: spilventiņa mazgāšanas un kopšanas instrukcijas norādes gan uz spilventiņa, gan uz pārvalka.
1.7.2.8 | Care of Sweden Curera (atsauces nr. 51-100001) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.8 | Pārvalks pārcelšanas dēlim
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.8.1 | Veicamās funkcijas:
1.8.1.1 | Pārvalks paredzēts lietošanai kopā ar pārcelšanas dēli RollerSlide flexi (atsauces nr. 9148).
1.8.2 | Tehniskās prasības:
1.8.2.1 | Pārvalks izgatavots no īpaši mazas berzes materiāla;
1.8.2.2 | Izmēri: 175x50 ± 2 cm;
1.8.2.3 | Dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.8.2.4 | Mazgājams;
1.8.2.5 | RollerSlide (atsauces nr. 9136) vai analogs.
| EKK: | 23442
1.9 | Pārcelšanas palags
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.9.1 | Veicamās funkcijas:
1.9.1.1 | Piemērots pacienta grozīšanai gultā, kā arī samazina izgulējumu rašanos.
1.9.2 | Tehniskās prasības:
1.9.2.1 | Iekšpuse izgatavota no īpaši mazas berzes materiāla;
1.9.2.2 | Izmēri: 100x70 ± 5 cm;
1.9.2.3 | Dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
1.9.2.4 | Mazgājams;
1.9.2.5 | Komplektā ar aizsargājošu pārvalku;
1.9.2.6 | EasySlide (atsauces nr. 1230) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.10 | Pacelšanās siksna
| Paredzamais daudzums (gab.): | 120
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.10.1 | Veicamās funkcijas:
1.10.1.1 | Palīdz pacientam pacelties no gultas.
1.10.2 | Tehniskās prasības:
1.10.2.1 | Siksna stiprināma pie gultas gala;
1.10.2.2 | Vismaz 8 rokturi, pa 4 katrā siksnas pusē;
1.10.2.3 | Izgatavota no izturīga materiāla;
1.10.2.4 | Izmēri: 175±10 x 9±3 cm;
1.10.2.5 | FlexiGrip (atsauces nr. 6090) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.11 | Pārcelšanas josta
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.11.1 | Veicamās funkcijas:
1.11.1.1 | Palīdz pārvietot pacientu no sēdošās pozīcijas stāvošā.
1.11.2 | Tehniskās prasības:
1.11.2.1 | Josta sasprādzējama ar plastikāta slēdzi apkārt viduklim;
1.11.2.2 | Regulējams apkārtmērs;
1.11.2.3 | No iekšpuses izgatavota no neslīdoša materiāla;
1.11.2.4 | Vertikāli un horizontāli rokturi;
1.11.2.5 | Jostas platums: 12±3 cm;
1.11.2.6 | Mazgājama;
1.11.2.7 | Pieejami dažādi izmēri: S, M, L, XL;
1.11.2.8 | Pirms piegādes saskaņot jostas izmēru;
1.11.2.9 | FlexiBelt (atsauces nr. 6024) vai analogs.
| EKK: | 23121
1.12 | Pozicionēšanas siksna
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.12.1 | Veicamās funkcijas:
1.12.1.1 | Palīdz pacientu pārvietot ērtākā sēdošā pozīcijā.
1.12.2 | Tehniskās prasības:
1.12.2.1 | Siksna izgatavota no izturīga materiāla;
1.12.2.2 | Simetriski izvietoti vismaz 8 izturīgi rokturi;
1.12.2.3 | Izmēri: garums 140±10, platums 13±3 cm;
1.12.2.4 | Mazgājama;
1.12.2.5 | SitWalk (atsauces nr. 6080) vai analogs.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
2. daļa - Medicīnas mēbeles un to piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE atbilstības marķējuma apliecinājumu;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
9) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 | Medicīniskais aizslietnis
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1 | Veicamās funkcijas:
2.1.1.1 | Pacientu privātuma nodrošināšanai.
2.1.2 | Tehniskās prasības:
2.1.2.2 | Sekcijas izmēri (augstums x platums): 180 ± 20 cm x 75 ± 10 cm;
2.1.2.3 | Metāla rāmis;
2.1.2.4 | Balsts uz riteņiem ar bremzēm;
2.1.2.5 | Riteņu diametrs: vismaz Ø 50 mm;
2.1.2.6 | Izņemami un mazgājami aizkari.
2.1.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
2.1.3.1 | Sekciju daudzums: 2 sekcijas; |  |  | 6
2.1.3.2 | Sekciju daudzums: 3 sekcijas; |  |  | 6
KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23123
2.2 | Aizslietņu aizkari
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.2.1 | Tehniskās prasības:
2.2.1.1 | Aizkaru audums noņemams un mazgājams;
2.2.1.2 | Aizkaru audums antibakteriāls un ugunsdrošs;
2.2.1.3 | Auduma krāsas izvēle (balta, smilšu krāsa, gaiši oranža);
2.2.1.4 | Aizkaru audums ūdens neuzsūcošs;
2.2.1.5 | Aizkari uzvelkami uz metāla stangas;
2.2.1.6 | Pirms piegādes saskaņot aizkaru krāsu.
2.2.2 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
2.2.2.1 | Aizskaru izmērs garums x platums: 150±2 x 90±2 cm; |  |  | 150
2.2.2.2 | Aizskaru izmērs garums x platums: 150±2 x 80±2 cm. |  |  | 11
KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23442
2.3 | Infūziju statīvs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 203
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.3.1 | Veicamās funkcijas:
2.3.1.1 | Statīvs paredzēts asins un infūzijas pārliešanai.
2.3.2 | Tehniskās prasības:
2.3.2.1 | Statīvs, pamatne, āķi un pudeļu turētāji izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
2.3.2.2 | Statīvs apgādāts ar piecu pēdu pamatni, kurai piestiprināti pieci antistatiski dubultriteņi, vismaz divi no tiem ar bloķētāju;
2.3.2.4 | Izņemams plastmasa pilienu trauks;
2.3.2.5 | Pamatnes platums: ne mazāk par 50 cm;
2.3.2.6 | Dubultriteņu diametrs: vismaz Ø50 mm;
2.3.2.7 | Divi metāla pudeļu turētāji un divi metāla āķi infūziju maisiem;
2.3.2.8 | Āķa svarnesība vismaz 2 kg;
2.3.2.9 | Augstuma regulācijas diapazons: 140÷220 ± 25 cm;
2.3.2.10 | Augstuma regulācijas mehānisms: metāla skrūve ar plastikāta pārvalku;
2.3.2.11 | Kopjams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
| EKK: | 23123
2.4 | Plaukts infūziju statīvam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 32
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.4.1 | Veicamās funkcijas:
2.4.1.1 | Papildus darba laukuma nodrošināšanai.
2.4.2 | Tehniskās prasības:
2.4.2.1 | Montējams uz infūziju statīva;
2.4.2.2 | Plaukta fiksācija pie statīva: metāla skrūve ar plastikāta pārvalku;
2.4.2.3 | Izgatavots no metāla;
2.4.2.4 | Izmēri: 30x25 ± 5 cm;
2.4.2.5 | Ar apmalēm vismaz 2 cm augstumā, no četrām pusēm;
2.4.2.6 | Dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
2.4.2.7 | Savienojams ar šīs daļas trešajā punktā aprakstīto infūzijas statīvu.
| EKK: | 23442
2.5 | Pakāpiens
| Paredzamais daudzums (gab.): | 30
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.5.1 | Tehniskās prasības:
2.5.1.1 | Izturīga metāla konstrukcija;
2.5.1.2 | Pakāpiens pārklāts ar neslīdošu segumu;
2.5.1.3 | 4 kājām neslīdoši atbalsti;
2.5.1.4 | Izmēri: augstums: 25 ± 5 cm; platums x garums: 35x35 ± 10 cm;
2.5.1.5 | Maksimālā slodze vismaz 150 kg.
| EKK: | 23123
2.6 | Instrumentu galdiņš
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.6.1 | Veicamās funkcijas:
2.6.1.1 | Injekciju un citu manipulāciju veikšanai pie pacienta.
2.6.2 | Tehniskās prasības:
2.6.2.1 | Vismaz viena slēdzama atvilktne un trīs plaukti;
2.6.2.2 | Rāmis izgatavots no metāla;
2.6.2.3 | Plaukti un atvilktne izgatavoti no izturīga materiāla;
2.6.2.4 | Izmēri: 65±10 cm x 45±10 cm x 90±15 cm;
2.6.2.5 | Plaukti ar apmalēm vismaz 3 cm augstumā, no četrām pusēm;
2.6.2.6 | Augšējam plauktam ir vismaz viens sānu stumšanas rokturis ērtākai ratiņu pārvietošanai;
2.6.2.7 | Balsts uz četriem riteņiem;
2.6.2.8 | Riteņu diametrs: vismaz Ø 50 mm;
2.6.2.9 | Ratiņi dezinficējami ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
| EKK: | 23123
2.7 | Daudzfunkcionālie ratiņi
| Paredzamais daudzums (gab.): | 14
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.7.1 | Veicamās funkcijas:
2.7.1.1 | Injekciju un citu manipulāciju veikšanai pie pacienta.
2.7.2 | Tehniskās prasības:
2.7.2.1 | Metāla rāmis;
2.7.2.2 | Izmēri (garums x platums x augstums): 85±20 cm x 45±10 cm x 91±20 cm;
2.7.2.3 | Augšējais plaukts ir metāla paplāte, vismaz divi plaukti ar noņemamiem plastmasas konteineriem;
2.7.2.4 | No vienas sānu puses ir rāmis ar vāku atkritumu maisa novietošanai;
2.7.2.5 | No citas sānu puses neliels metāla režģu grozs;
2.7.2.6 | Augšējam plauktam ir vismaz viens sānu stumšanas rokturis ērtākai ratiņu pārvietošanai;
2.7.2.7 | Balsts uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz divi ar bloķētājiem;
2.7.2.8 | Riteņu diametrs: vismaz Ø 75 mm;
2.7.2.9 | Ratiņi dezinficējami ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
| EKK: | 23123
KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 2.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
3. daļa - Dažāds inventārs
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija 3.daļas 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. un 3.8. pozīcijām. Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE atbilstības marķējuma apliecinājumu 3.daļas 3.1., 3.5. un 3.6. pozīcijām;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1 | Mērglāze ar osiņu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1.1 | Izgatavots no nerūsējošā tērauda;
3.1.1.2 | Ar osiņu;
3.1.1.3 | Tilpums: 0,25 l;
3.1.1.4 | Ar mērīšanas skalu krūzes iekšpusē;
3.1.1.5 | Mazākas iedaļas vērtība: 0,05 l;
3.1.1.6 | Aesculap (atsauces nr. JG516R) vai analogs.
| EKK: | 23121
3.2 | Aukstuma/karstuma paka
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.2.1 | Tehniskās prasības:
3.2.1.1 | Pildīta ar medicīnas kvalitātes netoksisku gēlu;
3.2.1.2 | Nesatur lateksu;
3.2.1.3 | Elastīga;
3.2.1.4 | Daudzreizlietojama;
3.2.1.5 | Saglabā temperatūru vismaz 1 stundu;
3.2.1.6 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
3.2.2 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
3.2.2.1 | Izmērs: 15x20 ± 1 cm; |  |  | 59
3.2.2.2 | Izmērs: 30x35 ± 2 cm. |  |  | 26
KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
3.3 | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un manometru
| Paredzamais daudzums (gab.): | 27
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.3.1 | Veicamās funkcijas:
3.3.1.1 | Spiediena manšete paredzēta straujai infūzijas ievadei.
3.3.2 | Tehniskās prasības:
3.3.2.1 | Kabatas tipa dizains;
3.3.2.2 | Manšete sastāv no pamatnes, kurā ir gaisa kamera, priekšējās sienas (pudeles atbalsta siena), rokas inflatora jeb gaisa sūkņa baloniņa, spiediena manometra, manšetes fiksatora un pudeles fiksatora;
3.3.2.3 | Paredzēta infūziju pudelēm ar tilpumu 500 ml;
3.3.2.4 | Priekšējā siena izgatavota no caurspīdīga, izturīga, armēta materiāla, un tā ir novietota pamatnes priekšpusē tā, lai augšējais un apakšējais gals būtu brīvi pieejams pudeles ievietošanai, satveršanai un venozās sistēmas pievienošanai;
3.3.2.5 | Gaisa kamera savienota ar spiediena manometru un rokas inflatoru ar caurulēm, kas izgatavoti no izturīga materiāla;
3.3.2.6 | Spiediena manometra korpuss ietverts triecienus amortizējoša materiāla aizsargapvalkā;
3.3.2.7 | Spiediena mērīšanas diapazons no 0 līdz vismaz 300 mmHg;
3.3.2.8 | Spiediena mērīšanas izšķirtspēja vismaz 10 mmHg;
3.3.2.9 | Rokas inflators izgatavots no izturīga materiāla, kas aprīkots ar skrūves tipa vārstu spiediena regulācijai;
3.3.2.10 | Ar manšetes fiksatora palīdzību iespējams piekārt manšeti uz infūzijas statīva āķa;
3.3.2.11 | Daudzreizlietojama;
3.3.2.12 | Izgatavota no materiāliem, kas paredzēti tīrīšanai un mazgāšanai;
3.3.2.13 | VBM (atsauces nr. 51-06-050) vai analogs.
| EKK: | 23121
3.4 | Spiediena manšete ar rokas inflatoru un spiediena izturīgo manometru
| Paredzamais daudzums (gab.): | 56
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.4.1 | Veicamās funkcijas:
3.4.1.1 | Manšete paredzēta ilgstošai infūzijas ievadīšanai zem kontrolēta spiediena.
3.4.2 | Tehniskās prasības:
3.4.2.1 | Wrap-Around tipa dizains;
3.4.2.2 | Manšete sastāv no pamatnes, kurā ir gaisa kamera, rokas inflatora jeb gaisa sūkņa baloniņa, spiediena izturīgam manometra, manšetes fiksatora un pudeles fiksatora;
3.4.2.3 | Paredzēta infūziju pudelēm ar tilpumu 500 ml;
3.4.2.4 | Pamatne izgatavota no caurspīdīga un izturīga materiāla, kas ļauj vērot šķidruma līmeni pudelē no jebkuras puses;
3.4.2.5 | Vismaz viens pamatnes gals brīvi pieejams pudeles ievietošanai, satveršanai un venozās sistēmas pievienošanai;
3.4.2.6 | Gaisa kamera savienota ar spiediena manometru un rokas inflatoru ar caurulēm, kas izgatavoti no izturīga materiāla;
3.4.2.7 | Spiediena izturīga manometra korpuss ietverts triecienus amortizējoša materiāla aizsargapvalkā;
3.4.2.8 | Spiediena mērīšanas diapazons no 0 līdz vismaz 300 mmHg;
3.4.2.9 | Spiediena mērīšanas izšķirtspēja vismaz 10 mmHg;
3.4.2.10 | Rokas inflators izgatavots no izturīga materiāla;
3.4.2.11 | Spiediena regulāciju un ilgstošu spiediena noturēšanu gaisa kamerā, kā arī gaisa kameras ātru izlaišanu nodrošina stop krāns vai līdzvērtīgs mehānisms;
3.4.2.12 | Ar manšetes fiksatora palīdzību iespējams piekārt manšeti uz infūzijas statīva āķa;
3.4.2.13 | Daudzreizlietojama;
3.4.2.14 | Izgatavota no materiāliem, kas paredzēti tīrīšanai un mazgāšanai;
3.4.2.15 | VBM (atsauces nr. 57-08-050) vai analogs.
| EKK: | 23121
3.5 | Paplāte zāļu dispenceriem
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.5 | Tehniskās prasības:
3.5.1 | Izgatavots no plastmasas;
3.5.2 | Izmēri (platums x garums x augstums): 340 ±20 x 450 ±20 x18 ±5 mm;
3.5.3 | Paredzēts vismaz 19 dispenceriem un 19 glāzītēm;
3.5.4 | Francehopital (atsauces nr. PVA19) vai analogs.
| EKK: | 23121
3.6 | Aizsargbrilles
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.6.1 | Veicamās funkcijas:
3.6.1.1 | Acu aizsardzībai invazīvo manipulāciju laikā.
3.6.2 | Tehniskās prasības:
3.6.2.1 | Lēcas ar pretaizsvīšanas un pretskrāpējumu pārklājumu;
3.6.2.2 | Lēcas atbilst 1.optiskai klasei;
3.6.2.3 | Polikarbonāta vai līdzvērtīga materiāla, caurspīdīgas lēcas;
3.6.2.4 | Mīksts, ventilējošs deguna tiltiņš;
3.6.2.5 | Regulējams kājiņu garums;
3.6.2.6 | Mīksti, neslīdoši, gumijas kājiņu uzgali;
3.6.2.7 | Kājiņu eņģes ļauj regulēt lēcas leņķi;
3.6.2.8 | 3M (atsauces nr. 2730) vai analogs.
| EKK: | 23121
3.7 | Filadelfijas apkakle ar traheostomas atveri
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.7.1 | Veicamās funkcijas:
3.7.1.1 | Apkakle paredzēta mugurkaula kakla daļas imobilizācijai.
3.7.2 | Tehniskās prasības:
3.7.2.1 | Filadelfijas tipa apkakle;
3.7.2.2 | Ar traheostomas atveri;
3.7.2.3 | Daudzreizlietojama;
3.7.2.4 | Izgatavota no hipoalerģiskā materiāla, nesatur lateksu;
3.7.2.5 | Fiksācija ar līplentes palīdzību;
3.7.2.6 | Dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
3.7.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
3.7.3.1 | S izmērs; |  |  | 2
3.7.3.2 | M izmērs; |  |  | 3
3.7.3.3 | L izmērs. |  |  | 3
KOPĒJĀ CENA 3.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
3.8 | Auguma mērītājs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.8.1 | Mehāniskais roll-up tipa auguma mērītājs stiprināms pie sienas;
3.8.2 | Mērīšanas lenta izgatavota no metāliska materiāla;
3.8.3 | Mērīšanas diapazons no 0 līdz vismaz 220 cm;
3.8.4 | Mazākas iedaļas vērtība ne vairāk par 1 mm;
3.8.5 | Konstrukcija nodrošina vieglu mērījuma nolasīšanu;
3.8.6 | Seca 206 vai analogs.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 3.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
4. daļa - Skābekļa terapijas ierīces un spirometri
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1 | Skābekļa plūsmas mērītājs ar mitrinātājtrauku
Veicamās funkcijas:
Paredzēts skābekļa terapijai.
4.1.1 | Skābekļa plūsmas mērītājs
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1.1.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1.1.1 | Hromēta misiņa vai līdzvērtīga materiāla korpuss;
4.1.1.1.2 | Regulējama plūsma;
4.1.1.1.3 | Plūsmas mērīšanas diapazons: 0÷15±1 l/min;
4.1.1.1.4 | Plūsmas mērīšanas precizitāte: ±10%;
4.1.1.1.5 | AGA standarta konektors;
4.1.1.1.6 | Ieejas spiediens: 414 ± 20 kPa;
4.1.1.1.7 | Hersill Oxyll vai analogs.
4.1.1.2 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
4.1.1.2.1 | Mērītāju skaits: viens (Oxyll atsauces nr. 5540000); |  |  | 184
4.1.1.2.2 | Mērītāju skaits: divi (Oxyll dual atsauces nr. 5540050). |  |  | 55
KOPĒJĀ CENA 4.1.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
4.1.2 | Mitrinātājtrauks
| Paredzamais daudzums (gab.): | 320
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1.2.1 | Tehniskās prasības:
4.1.2.1.1 | Ietilpība: 350 ± 100 ml;
4.1.2.1.2 | Trauks izgatavots no polikarbonāta, vāks no poliamīda vai līdzvērtīgiem materiāliem;
4.1.2.1.3 | Ar smidzinātāju;
4.1.2.1.4 | Ar burbuļu ierīci;
4.1.2.1.5 | Vāks ar skābekļa vadu konektoru;
4.1.2.1.6 | Autoklavējams;
4.1.2.1.7 | Savienojams ar 4.1.1. punktā aprakstīto skābekļa plūsmas mērītāju;
4.1.2.1.8 | Hersill Oxyll mitrinātājtrauku (atsauces nr. 5530000) vai analogs.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
4.2 | Spirometrs maksimālās izelpas plūsmas noteikšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.2.1 | Veicamās funkcijas:
4.2.1.1 | Paredzēts maksimālās izelpas plūsmas (Peak Expiratory Flow) mērīšanai.
4.2.2 | Tehniskās prasības:
4.2.2.1 | Mehāniskais;
4.2.2.2 | Mērīšanas diapazons no 60±10 l/min līdz 900±50 l/min;
4.2.2.3 | Mērīšanas precizitāte vismaz ±20 l/min;
4.2.2.4 | Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk par 10 l/min;
4.2.2.5 | Ar regulējamu krāsu zonu sistēmu;
4.2.2.6 | Komplektā ar plastmasas uzgaļi;
4.2.2.7 | Uzgalis daudzreizlietojams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
4.2.2.8 | Sibelmed DATOSPIR PEAK-10 (atsauces nr. 2730) vai analogs.
| EKK: | 23121
4.3 | Kompresora inhalators ar piederumiem
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.3.1 | Veicamās funkcijas:
4.3.1.1 | Ierīce pārveido medikamentus aerosolā. Pacientam ieelpojot, tie tiek ievadīti elpceļos.
4.3.2 | Tehniskās prasības:
4.3.2.1 | Paredzēts lietošanai medicīnas iestādēs;
4.3.2.2 | Kompresora sistēmas inhalators;
4.3.2.3 | Daļiņu lielums (MMAD): 3±0,5 μm;
4.3.2.4 | Nebulaizera uzpildnes tilpne: 7±1 ml;
4.3.2.5 | Izsmidzināšanas ātrums: 0,4±0,05 ml/min;
4.3.2.6 | Kompresora gaisa plūsma: 7±0,5 l/min;
4.3.2.7 | Bērnu un pieaugušo maskas izgatavoti no PVC vai līdzvērtīga materiāla;
4.3.2.8 | Gaisa caurules garums: 200±10 cm;
4.3.2.9 | Trokšņu līmenis: ≥ 55 dB;
4.3.2.10 | Barošana: tīkls 220V, 50 Hz;
4.3.2.11 | Komplektā: kompresors, nebulaizers, gaisa caurule, uzgalis mutei, uzgalis degunam, gaisa filtri, pieaugušo maska;
4.3.2.12 | Piegādāt kopā ar kompresoru vismaz 60 kompresora piederumu komplektus;
4.3.2.13 | Omron CompAIR Pro NE-C900 vai analogs.
4.3.3 | Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai komplektācijas pozīcijai bez PVN, EUR:
4.3.3.1 | Kompresors |  |  | 2
4.3.3.2 | Nebulaizera komplekts |  |  | 70
4.3.3.3 | Gaisa caurule |  |  | 70
4.3.3.4 | Uzgalis mutei |  |  | 70
4.3.3.5 | Uzgalis degunam |  |  | 70
4.3.3.6 | Gaisa filtri |  |  | 12
4.3.3.7 | Pieaugušo maska |  |  | 70
KOPĒJĀ CENA 4.3.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121, 23442
4.4 | Neinvazīvās ventilācijas maska ar galvas stiprinājuma lentām
| Paredzamais daudzums (gab.): | 15
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.4.1 | Veicamās funkcijas:
4.4.1.1 | Maska paredzēta skābekļa terapijai un lietošanai ar mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu.
4.4.2 | Tehniskās prasības:
4.4.2.1 | Aptver visu seju;
4.4.2.2 | Savienojuma vietai standarta izmērs;
4.4.2.3 | L izmērs;
4.4.2.4 | Daudzreizlietojamas;
4.4.2.5 | No silikona, nesatur lateksu;
4.4.2.6 | Hermētiski pieguloša pie pacienta sejas;
4.4.2.7 | Stiprinājuma lentas viegli atveramas un regulējamas;
4.4.2.8 | Philips PerforMax EE/SE adult (atsauces nr. 1049038) vai analogs.
| EKK: | 23121
4.5 | Spirometrs ieelpas trenēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 480
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.5.1 | Veicamās funkcijas:
4.5.1.1 | Paredzēts dziļas ieelpas trenēšanai, vizuāli kontrolējot ieelpotā gaisa plūsmas ātrumu.
4.5.2 | Tehniskās prasības:
4.5.2.1 | Caurspīdīgs plastmasas korpuss;
4.5.2.2 | Korpuss sadalīts 3 sekcijās;
4.5.2.3 | Katrā sekcijā atrodas pa vienai lodītei, kuras pacelšanas augstums ļauj vizuāli novērtēt ieelpota gaisa plūsmas ātrumu;
4.5.2.4 | Pirmā sekcija norāda uz 600± 30 ml/s plūsmas ātrumu;
4.5.2.5 | Otrā sekcija norāda uz 900± 45 ml/s plūsmas ātrumu;
4.5.2.6 | Trešā sekcija norāda uz 1200± 60 ml/s plūsmas ātrumu;
4.5.2.7 | Komplektā: spirometrs, gaisa filtrs, iemute, gofrētais vads;
4.5.2.8 | Visas sastāvdaļas izgatavotas no netoksiskiem materiāliem;
4.5.2.9 | Savienojams ar izelpas trenēšanas spirometru PulmoLift (atsauces nr. RE400250), lai varētu veikt vienlaicīgu ieelpas un izelpas trenēšanu;
4.5.2.10 | CA-MI PulmoGain (atsauces nr. RE400100) vai analogs.
| EKK: | 23121
4.6 | Spirometrs izelpas trenēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 480
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.6.1 | Veicamās funkcijas:
4.6.1.1 | Paredzēts dziļas izelpas trenēšanai, vizuāli kontrolējot izelpotā gaisa plūsmas ātrumu.
4.6.2 | Tehniskās prasības:
4.6.2.1 | Caurspīdīgs plastmasas korpuss;
4.6.2.2 | Sastāv no diviem vienvirziena vārstiem;
4.6.2.3 | Iespējams vizuāli novērtēt izelpas plūsmas ātrumu ar kustīga elementa pārvietošanas palīdzību;
4.6.2.4 | Komplektā: spirometrs, gaisa filtrs, iemute, gofrētais vads;
4.6.2.5 | Visas sastāvdaļas izgatavotas no netoksiskiem materiāliem;
4.6.2.6 | Savienojams ar ieelpas trenēšanas spirometru PulmoGain (atsauces nr. RE400100), lai varētu veikt vienlaicīgu ieelpas un izelpas trenēšanu;
4.6.2.7 | CA-MI PulmoLift (atsauces nr. RE400250) vai analogs.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 4.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
5. daļa - Fiksācijas siksnas operāciju galdiem un gēla pretizgulējuma līdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1 | Fiksācijas siksna operāciju galdam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1.1 | Veicamās funkcijas:
5.1.1.1 | Siksna paredzēta pacienta ķermeņa un ceļgalu fiksācijai pie operāciju galda.
5.1.2 | Tehniskās prasības:
5.1.2.1 | Daudzreilietojama;
5.1.2.2 | Izmēri (garums x platums): 152 ±10 cm x 10 ± 3 cm;
5.1.2.3 | Izgatavota no mīksta, izturīga un elektrību nevadoša materiāla;
5.1.2.4 | Fiksācija ar metāla gredzenu;
5.1.2.5 | Devon (atsauces nr. 31142964) vai analogs.
| EKK: | 23442
5.2 | Fiksācijas siksna kājām litotomijas pozīcijā
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.2.1 | Tehniskās prasības:
5.2.1.1 | Izgatavota no izturīga materiāla;
5.2.1.2 | Velcro tipa fiksācija;
5.2.1.3 | Siksna paredzēta pieaugušajiem;
5.2.1.4 | Siksnu izmanto kāju fiksācijai uz Goepel tipa kāju balsta;
5.2.1.5 | Dezinficējama un mazgājama;
5.2.1.6 | Paredzēta lietošanai ar Trumpf operāciju galdu;
5.2.1.7 | Trumpf (atsauces nr. 4145314) vai analogs.
| EKK: | 23442
5.3 | Fiksācijas siksna ķermenim
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.3.1 | Tehniskās prasības:
5.3.1.1 | Izgatavota no izturīga materiāla;
5.3.1.2 | Siksnas garums: 180 ± 10 cm;
5.3.1.3 | Siksnas platums: 10± 0,5 cm;
5.3.1.4 | Siksnu fiksē pie operāciju galda sānu margām ar divu nerūsējošā tērauda skavu palīdzību;
5.3.1.5 | Velcro tipa siksnas garuma regulācija;
5.3.1.6 | Dezinficējama un mazgājama;
5.3.1.7 | Paredzēta lietošanai ar Trumpf operāciju galdu;
5.3.1.8 | Trumpf (atsauces nr. 4145301) vai analogs.
| EKK: | 23442
5.4 | Gēla paliktņi elkoņiem
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.4.1 | Veicamās funkcijas:
5.4.1.1 | Paliktnis aizsargā ulnāro un brahiālo nervu elkoņa rajonā. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.4.2 | Tehniskās prasības:
5.4.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.4.2.2 | Daudzreizlietojams;
5.4.2.3 | Fiksācijas saites nodrošina paliktņa fiksāciju apkārt rokai elkoņa rajonā;
5.4.2.4 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.4.2.5 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
5.4.2.6 | Vienā komplektā divi paliktņi.
5.4.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
5.4.3.1 | Izmēri (garums x platums x augstums): 380 ±20 x 115 ±20 x 8 ±4 mm; |  |  | 5
5.4.3.2 | Izmēri (garums x platums x augstums): 460 ± 20 x 210± 20 x 8 ±4 mm. |  |  | 5
KOPĒJĀ CENA 5.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
5.5 | Gēla slēgtais galvas atbalsta riņķis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 14
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.5.1 | Veicamās funkcijas:
5.5.1.1 | Novērš izgulējumu rašanos un atbalsta galvu. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.5.2 | Tehniskās prasības:
5.5.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.5.2.2 | Apļveida forma;
5.5.2.3 | Izmēri (ārējais diametrs x iekšējais diametrs x augstums): 200 ±20 x 80 ±10 x 50 ±10 mm;
5.5.2.4 | Daudzreizlietojams;
5.5.2.5 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.5.2.6 | Pielāgojas pacienta galvas formai;
5.5.2.7 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību.
| EKK: | 23121
5.6 | Gēla krūšu rullis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.6.1 | Veicamās funkcijas:
5.6.1.1 | Novērš izgulējumu rašanos un atbalsta pacientu. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.6.2 | Tehniskās prasības:
5.6.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.6.2.2 | Ruļļveida forma ar plakanu apakšējo daļu;
5.6.2.3 | Izmēri (garums x platums x augstums): pieaugušo, 510 ±20 x 160 ±20 x 150 ±20 mm;
5.6.2.4 | Daudzreizlietojams;
5.6.2.5 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.6.2.6 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību.
| EKK: | 23121
5.7 | Gēla papēžu paliktņi
| Paredzamais daudzums (kom.): | 20
1 komplekta cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.7.1 | Veicamās funkcijas:
5.7.1.1 | Novērš izgulējumu rašanos un atbalsta papēžus. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.7.2 | Tehniskās prasības:
5.7.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.7.2.2 | Taisnstūrveida forma ar ieliekumu papēdim;
5.7.2.3 | Izmēri (garums x platums x augstums): 190 ±20 x 100 ±20 x 70 ±10 mm;
5.7.2.4 | Daudzreizlietojams;
5.7.2.5 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.7.2.6 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
5.7.2.7 | Vienā komplektā divi paliktņi.
| EKK: | 23121
5.8 | Perineālais operāciju galda gēls
| Paredzamais daudzums (kom.): | 2
1 komplekta cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.8.1 | Veicamās funkcijas:
5.8.1.1 | Novērš izgulējumu rašanos un aizsarga krustu kaula rajonu. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.8.2 | Tehniskās prasības:
5.8.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.8.2.2 | Izmēri (garums x platums x augstums): 520 ±20 x 520 ±20 x10 ±5 mm;
5.8.2.3 | Daudzreizlietojams;
5.8.2.4 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.8.2.5 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību.
| EKK: | 23121
5.9 | Gēla paliktnis operāciju galdam
| Paredzamais daudzums (kom.): | 9
| 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.9.1 | Veicamās funkcijas:
5.9.1.1 | Novērš izgulējumu rašanos un aizsarga pacienta ķermeni. Izmanto ķirurģisku operāciju laikā.
5.9.2 | Tehniskās prasības:
5.9.2.1 | Izgatavots no silikona gēla;
5.9.2.2 | Izmēri (garums x platums x augstums): 1150 ±20 x 510 ±20 x 10 ± 5 mm;
5.9.2.3 | Daudzreizlietojams;
5.9.2.4 | Virsma dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
5.9.2.5 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 5.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
6. daļa - Fonendoskopi, tonometri un termometri
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1 | Fonendoskops
| Paredzamais daudzums (gab.): | 100
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.1.1 | Tehniskās prasības:
6.1.1.1 | Divpusējs (diafragma un zvaniņš);
6.1.1.2 | Galviņa no nerūsējoša tērauda;
6.1.1.3 | Zvaniņa diametrs: Ø30± 10 mm;
6.1.1.4 | Diafragmas diametrs: Ø40± 10 mm;
6.1.1.5 | Caurule nesatur lateksu;
6.1.1.6 | Caurules garums ne mazāk kā 56 cm;
6.1.1.7 | Komplektā vismaz viena rezerves membrāna un vismaz viens ausu uzgaļu pāris;
6.1.1.8 | Caurules krāsa: melna.
| EKK: | 23121
6.2 | Pediatriskais fonendoskops
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.2.1 | Veicamās funkcijas:
6.2.1.1 | Paredzēts jaundzimušajiem un bērniem līdz gada vecuma.
6.2.2 | Tehniskās prasības:
6.2.2.1 | Divpusējs (diafragma un zvaniņš);
6.2.2.2 | Galviņa no nerūsējoša tērauda;
6.2.2.3 | Vēsuma sajūtu neradošs galviņas korpuss;
6.2.2.4 | Peldoša diafragma;
6.2.2.5 | Zvaniņa diametrs: Ø20± 5 mm;
6.2.2.6 | Diafragmas diametrs: Ø30± 5 mm;
6.2.2.7 | Vienkanāla caurule;
6.2.2.8 | Caurule nesatur lateksu;
6.2.2.9 | Caurules garums ne mazāk kā 56 cm;
6.2.2.10 | Komplektā vismaz viens pāris rezerves ausu uzgaļu;
6.2.2.11 | Caurules krāsa: melna;
6.2.2.12 | 3M Littmann Classic II Infant (atsauces nr. 2114) vai analogs.
| EKK: | 23121
6.3 | Kardioloģiskais fonendoskops
| Paredzamais daudzums (gab.): | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.3.1 | Veicamās funkcijas:
6.3.1.1 | Paredzēts kardioloģijas pacientiem.
6.3.2 | Tehniskās prasības:
6.3.2.1 | Vienpusējs;
6.3.2.2 | Galviņa no nerūsējoša tērauda;
6.3.2.3 | Vēsuma sajūtu neradošs galviņas korpuss;
6.3.2.4 | Peldoša diafragma, kas ļauj klausīties zemas un augstas frekvences skaņas negrozot galviņu;
6.3.2.5 | Diafragmas diametrs: Ø45± 10 mm;
6.3.2.6 | Divkanālu caurule;
6.3.2.7 | Caurule nesatur lateksu;
6.3.2.8 | Caurules garums ne mazāk kā 56 cm;
6.3.2.9 | Komplektā vismaz viens pāris rezerves ausu uzgaļu;
6.3.2.10 | Caurules krāsa: melna;
6.3.2.11 | 3M Littmann Master Cardiology (atsauces nr. 2160) vai analogs.
| EKK: | 23121
6.4 | Automātiskais augšdelma tonometrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 9
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.4.1 | Veicamās funkcijas:
6.4.1.1 | Paredzēts automātiskai neinvazīvai arteriālā sistoliskā un diastoliskā spiediena un pulsa mērīšanai uz augšdelma.
6.4.2 | Tehniskās prasības:
6.4.2.1 | Paredzēts mērīšanai uz augšdelma;
6.4.2.2 | Automātiska gaisa padeve un izvadīšana;
6.4.2.3 | Oscilometriskā mērīšanas metode;
6.4.2.4 | Mērījumu diapazons: spiediens no ne vairāk kā 20 līdz vismaz 300 mmHg, pulss no ne lielāk kā 40 līdz vismaz 199 sitieni/min;
6.4.2.5 | Mērījumu kļūda ne vairāk par +/- 3 mmHg, pulss +/- 5%;
6.4.2.6 | LCD displejs;
6.4.2.7 | Manšetes diametrs: 20÷40 ± 5 cm;
6.4.2.8 | Manšetes fiksācija ar līplentes palīdzību;
6.4.2.9 | Atmiņas funkcija, norādot mērījuma veikšanas datumu un laiku;
6.4.2.10 | Aprīkots ar brīdinājuma indikatoru sirds aritmijas gadījumā;
6.4.2.11 | Barošana: akumulatora baterija;
6.4.2.12 | Automātiskā izslēgšanās vismaz pēc 1 min;
6.4.2.13 | Baterijas izlādes indikācija;
6.4.2.14 | Komplektā: tonometrs, manšete, akumulatora baterija, strāvas adapteris.
| EKK: | 23121
6.5 | Mehāniskais augšdelma tonometrs
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.5.1 | Veicamās funkcijas:
6.5.1.1 | Paredzēts mehāniskai neinvazīvai arteriālā sistoliskā un diastoliskā spiediena mērīšanai uz augšdelma.
6.5.2 | Tehniskās prasības:
6.5.2.1 | Paredzēts mērīšanai uz augšdelma;
6.5.2.2 | Mehāniska gaisa padeve un izvadīšana ar labo vai kreisu roku;
6.5.2.3 | Tonometra baloniņš ar gaisa nolaišanas vārstu;
6.5.2.4 | Spiediena mērīšanas diapazons no ne vairāk kā 20 līdz ne mazāk kā 300 mmHg;
6.5.2.5 | Mērījumu kļūda +/- 3 mmHg vai mazāk;
6.5.2.6 | Spiediena mērīšanas skala uz balta fona;
6.5.2.7 | Manometrs ir spējīgs izturēt triecienu kritot vismaz no 75 cm augstuma;
6.5.2.8 | Manometram ir kalibrācijas garantija vismaz 5 gadi;
6.5.2.9 | Manšetes fiksācija uz augšdelma ar līplentes palīdzību;
6.5.2.10 | Manometram ir nedzēšamā uzlīme vai ir iegrāvēts sērijas numurs, kas ļauj atpazīt konkrēto manometru;
6.5.2.11 | Manometram iespējams pievienot dažāda izmēra manšetes;
6.5.2.12 | Jebkurā izmēra manšeti var savienot ar manometru tikai ar viena vada palīdzību;
6.5.2.13 | Manšeti var mazgajāt un dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
6.5.2.14 | Vidējā pieauguša izmēra manšetes garums vismaz 50 cm;
6.5.2.15 | Lielā pieauguša izmēra manšetes garums vismaz 65 cm;
6.5.2.16 | Fonendoskops nav iestrādāts manšetē;
6.5.2.17 | Visas tonometra sastāvdaļas nesatur lateksu;
6.5.2.18 | Komplektā: tonometrs, fonendoskops, uzglabāšanas somiņa.
6.5.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
6.5.3.1 | Komplekts ar vidējā pieauguša izmēra manšeti un fonendoskopu |  |  | 85
6.5.3.2 | Komplekts ar lielā pieauguša izmēra manšeti un fonendoskopu |  |  | 10
6.5.3.3 | Vidējā pieauguša izmēra manšete |  |  | 5
6.5.3.4 | Lielā pieauguša izmēra manšete |  |  | 5
KOPĒJĀ CENA 6.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
6.6 | Digitālais medicīniskais termometrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 30
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.6.1 | Veicamās funkcijas:
6.6.1.1 | Digitāls termometrs paredzēts precīzai ķermeņa temperatūras mērīšanai rektāli, orāli un aksillāri (padusē).
6.6.2 | Tehniskās prasības:
6.6.2.1 | Daudzreizlietojams;
6.6.2.2 | Dezinficējams;
6.6.2.3 | Temperatūras mērīšanas diapazons: 32÷42,5 oC vai plašāk;
6.6.2.4 | Temperatūras mērvienība: Celsija grādi (oC);
6.6.2.5 | Mērīšanas precizitāte: ±0,1oC;
6.6.2.6 | Mērīšanas izšķirtspēja: 0,1oC;
6.6.2.7 | Termometram jānodrošina normāla darbība apkārtējās vides temperatūrā vismaz no 10°C līdz vismaz 35°C bez temperatūras adaptācijas perioda pirms mērījuma veikšanas;
6.6.2.8 | Temperatūras mērījumu rezultātam jābūt nolasāmam ne vēlāk kā 60 sekunžu laikā;
6.6.2.9 | Skaņas signāls, kurš ziņo par iegūto mērījumu un brīdina par paaugstinātu temperatūru;
6.6.2.10 | Apgaismots LCD displejs, kas ļauj izmērīt temperatūru naktī, neieslēdzot papildus gaismas avotus;
6.6.2.11 | Termometram automātiski jāizslēdzas ne vēlāk kā 3 minūšu laikā, ja tas netiek lietots;
6.6.2.12 | Barošana: termometra darbību nodrošina viegli maināmas baterijas;
6.6.2.13 | Katram termometram jābūt ievietotam stingrā un izturīga plastmasas ietvarā;
6.6.2.14 | Vēlams ar mīksto, elastīgo uzgali.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 6.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 6.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
7. daļa - Laboratorijas ierīces
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE atbilstības marķējuma apliecinājumu;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.1 | Personālais vortekss
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 7.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.1.1 | Veicamās funkcijas:
7.1.1.1 | Paredzēts automātiskai paraugu samaisīšanai mēģenēs.
7.1.2 | Tehniskās prasības:
7.1.2.1 | Darbojas pēc ekscentra maisīšanas principa;
7.1.2.2 | Paredzēts darbam divos režīmos: ilgstoša un īslaicīga maisīšana;
7.1.2.3 | Īslaicīgās maisīšanas režīms ieslēdzas piespiežot mēģeni pie galviņas;
7.1.2.4 | Apgriezienu regulēšanas diapazons: 750-3000 ± 50 apgr./min.;
7.1.2.5 | Mēģeņu tilpums: 1,5÷50 ± 0,5 ml;
7.1.2.6 | Maksimālais samaisīšanas tilpums: 30 ± 2 ml;
7.1.2.7 | Orbītas diametrs: 4 ± 0,5 mm;
7.1.2.8 | Ārējais barošanas bloks: ieeja AC 100–240 V, 50/60 Hz;
7.1.2.9 | Komplektā galviņa vienas mēģenes vortēšanai;
7.1.2.10 | Biosan (atsauces nr. BS-010203-AAG) vai analogs.
| EKK: | 23121
7.2 | Iekšējais un ārējais digitālais termometrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 7.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.2.1 | Veicamās funkcijas:
7.2.1.1 | Iekšējais un ārējais digitālais termometrs paredzēts vienlaicīgai temperatūras mērīšanai divās atsķirīgās temperatūras vidēs, piemēram, istabā un ledusskapī.
7.2.2 | Tehniskās prasības:
7.2.2.1 | Divi temperatūras sensori iekšējās un ārējās temperatūras mērīšanai;
7.2.2.2 | Ārējais temperatūras sensors ar vismaz 2 m vadu;
7.2.2.3 | Iekšējās temperatūras mērīšanas diapazons: -10÷+50 oC vai plašāk;
7.2.2.4 | Ārējās temperatūras mērīšanas diapazons: -40 ÷ +70 oC vai plašāk;
7.2.2.5 | Temperatūras mērvienība: Celsija grādi (oC);
7.2.2.6 | Mērīšanas precizitāte: ±0,1oC;
7.2.2.7 | Mērīšanas izšķirtspēja: 0,1oC;
7.2.2.8 | MAX-MIN funkcijas;
7.2.2.9 | LCD displejs;
7.2.2.10 | Vienlaicīgs iekšējās un ārējās temperatūras rādījums uz displeja;
7.2.2.11 | Temperatūras mērījumu rezultātam jābūt viegli nolasāmam no displeja;
7.2.2.12 | Barošana: viegli maināmās baterijas;
7.2.2.13 | Termometru var pakarināt uz sienas vai ar paliktņa palīdzību nolikt uz plaukta.
| EKK: | 23121
7.3 | Taimeris
| Paredzamais daudzums (gab.): | 9
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 7.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.3.1 | Veicamās funkcijas:
7.3.1.1 | Paredzēts laika intervālu mērījumiem.
7.3.2 | Tehniskās prasības:
7.3.2.1 | Elektroniskais;
7.3.2.2 | Laiku iespējams skaitīt uz priekšu (stopwatch) un atpakaļ (count down timer);
7.3.2.3 | LCD displejs;
7.3.2.4 | Pārnēsājams;
7.3.2.5 | Ar skaņas signālu;
7.3.2.6 | Taimeru skaits: vismaz 3;
7.3.2.7 | Maksimālais iestatījums: vismaz 90 stundas;
7.3.2.8 | Izšķirtspēja: 1 s;
7.3.2.9 | Barošana: maināmās baterijas.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 7.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 7.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 7.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 7.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
8. daļa - Intubācijas ierīces
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8.1 | Laringoskops
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.1.1 | Tehniskās prasības:
8.1.1.1 | Laringoskopa rokturis un spoguļi izgatavoti no metāla, izturīgas, piemērotas dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
8.1.1.2 | Laringoskopa roktura ārējā (satvēriena) virsma neslīdoša, nodrošina ierīces stabilu fiksāciju plaukstā;
8.1.1.3 | Laringoskopa spoguļiem matēta virsma;
8.1.1.4 | LED lampiņa;
8.1.1.5 | Barošana: maināmās baterijas;
8.1.1.6 | Pēc nepieciešamības ir iespējams papildus iegādāties atsevišķi tikai rokturi vai jebkura izmēra Millera spoguli un jebkura izmēra Macintosh spoguli, kā arī lampiņas;
8.1.1.7 | Heine laringoskops vai analogs.
8.1.2 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
8.1.2.1 | Laringoskopa rokturis (atsauces nr. F-008.22.860) vai analogs; |  |  | 34
8.1.2.2 | Macintosh tipa spogulis 3. izmērs (atsauces nr. F-000.22.103) vai analogs; |  |  | 30
8.1.2.3 | Macintosh tipa spogulis 4. izmērs (atsauces nr. F-000.22.104) vai analogs; |  |  | 5
8.1.2.4 | Macintosh tipa spogulis 5. izmērs (atsauces nr. F-000.22.105) vai analogs. |  |  | 4
KOPĒJĀ CENA 8.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
8.2 | Pediatriskais laringoskops
| KOPĒJĀ CENA 8.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.2.1 | Veicamās funkcijas:
8.2.1.1 | Paredzēts jaundzimušo un bērnu līdz gada vecuma intubācijai.
8.2.2 | Tehniskās prasības:
8.2.2.1 | Laringoskopa rokturis un spoguļi izgatavoti no metāla, izturīgas, piemērotas dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
8.2.2.2 | Laringoskopa roktura ārējā (satvēriena) virsma neslīdoša, nodrošina ierīces stabilu fiksāciju plaukstā;
8.2.2.3 | Laringoskopa spoguļiem matēta virsma;
8.2.2.4 | LED lampiņa;
8.2.2.5 | Barošana: maināmās baterijas;
8.2.2.6 | Pēc nepieciešamības ir iespējams papildus iegādāties atsevišķi tikai rokturi vai jebkura izmēra Millera spoguli un jebkura izmēra Macintosh spoguli, kā arī lampiņas.
8.2.3 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
8.2.3.1 | Laringoskopa rokturis pediatriskais; |  |  | 6
8.2.3.2 | Miller tipa spogulis 00.izmērs; |  |  | 6
8.2.3.3 | Miller tipa spogulis 0.izmērs; |  |  | 6
8.2.3.4 | Miller tipa spogulis 1.izmērs. |  |  | 6
KOPĒJĀ CENA 8.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
8.3 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometrs ar piederumiem
8.3.1 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 16
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 8.3.1 pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.3.1.1 | Veicamās funkcijas:
8.3.1.1.1 | Manometrs paredzēts intubācijas caurules liela tilpuma maza spiediena manšetes kontrolētai piepūšanai un izlaišanai, kā arī spiediena monitoringam manšetē.
8.3.1.2 | Tehniskās prasības:
8.3.1.2.1 | Mērījums viegli nolasāms no skalas;
8.3.1.2.2 | Mērīšanas diapazons no 0 līdz ne mazāk kā 100 cmH2O;
8.3.1.2.3 | Mērīšanas kļūda vismaz ±2 cmH2O;
8.3.1.2.4 | Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk kā 2 cmH2O;
8.3.1.2.5 | Ar gaisa nolaišanas mehānismu;
8.3.1.2.6 | Ar Luer tipa konektoru;
8.3.1.2.7 | Nesatur lateksu;
8.3.1.2.11 | VMB Universal (atsauces nr. 54-07-000) vai analogs.
| EKK: | 23121
8.3.2 | Intubācijas caurules un traheostomas manšetes manometra vads
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1000
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 8.3.2 pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.3.2.1 | Veicamās funkcijas:
8.3.2.2.1 | Vads nodrošina savienojumu ar intubācijas caurules manšeti un manometru.
8.3.2.2 | Tehniskās prasības:
8.3.2.2.1 | Vads ir savienotajams ar 8.3.1. punktā aprakstīto manometru
8.3.2.2.2 | Vadam Luer tipa male un female gali;
8.3.2.2.3 | Vada garums ne vairāk par 1 m;
8.3.2.2.4 | VMB Universal (atsauces nr. 54-05-112) vai analogs.
| EKK: | 23442
KOPĒJĀ CENA 8.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 8.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 8.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 8.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 8.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 9.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
9. daļa - Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas iekārtas
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce
9.1.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
'KOPĒJĀ CENA 9.1.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1.1.1 | Veicamās funkcijas:
9.1.1.1.1 | Paredzēta neiromuskulārās sistēmas stimulācijai un sāpju samazināšanai izmantojot elektriskos impulsus.
9.1.1.2 | Tehniskās prasības:
9.1.1.2.1 | Portatīva divkanālu ierīce;
9.1.1.2.2 | Atbalsta divus darba režīmus: TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), EMS (Electrical Muscle Stimulation);
9.1.1.2.3 | TENS režīms palīdz samazināt sāpes;
9.1.1.2.4 | TENS režīma parametri: elektrisko impulsu frekvence no 2 līdz nemazāk kā 150 Hz ar solis nelielāku par 1 Hz; impulsa ilgums 50-300±20 µS ar soli nelielāku par 5 µS;
9.1.1.2.5 | EMS režīms nodrošina muskuļu kontrakciju;
9.1.1.2.6 | EMS režīma parametri: elektrisko impulsu frekvence no 10 līdz ne mazāk kā 120 Hz; impulsa ilgums 50-350±20 µS;
9.1.1.2.7 | Iespējams veidot savas programmas;
9.1.1.2.8 | Impulsa amplitūda no 0 līdz ne mazāk kā 90 mA;
9.1.1.2.9 | Maksimālā impulsa enerģija: 25 ± 5 µC;
9.1.1.2.10 | Impulsa viļņa forma: asimetriska taisnstūrvieda bi-fāzes;
9.1.1.2.11 | LCD displejs;
9.1.1.2.12 | Atmiņā pieejami TENS un EMS programmas ar dažādiem darba režīma parametriem;
9.1.1.2.13 | Barošana: akumulatoru baterija;
9.1.1.2.14 | Komplektā: stimulācijas iekārta, lipīgi elektrodi, savienotājvadi, akumulatoru baterija, baterijas uzlādēšanas turētājs, strāvas adapters;
9.1.1.2.15 | Sports TENS 2 vai analogs.
| EKK: | 23121
9.1.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces elektrodi
| Paredzamais daudzums (iep.): | 100
1 iepakojuma cena bez PVN, EUR:
'KOPĒJĀ CENA 9.1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1.2.1 | Veicamās funkcijas:
9.1.2.1.1 | Elektrodi ir savietojami 9.1.1. punktā aprakstīto ierīci.
9.1.2.2 | Tehniskās prasības:
9.1.2.2.1 | Vienreizlietojami
9.1.2.2.2 | Izmēri 50x50 ± 5 mm
9.1.2.2.3 | Lipīgi
9.1.2.2.4 | Iepakojumā vismaz 4 elektrodi
| EKK: | 23442
KOPĒJĀ CENA 9.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
9.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce ar tālvadības pultu
9.2.1 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīce ar tālvadības pultu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
'KOPĒJĀ CENA 9.2.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.2.1.1 | Veicamās funkcijas:
9.2.1.1.1 | Paredzēta neiromuskulārās sistēmas stimulācijai un sāpju samazināšanai izmantojot elektriskos impulsus.
9.2.2.1 | Tehniskās prasības:
9.2.2.1.1 | Portatīva divkanālu ierīce;
9.2.2.1.2 | Atbalsta divus darba režīmus: TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), STIM (Neuromuscular Stimulation);
9.2.2.1.3 | TENS režīms palīdz samazināt sāpes;
9.2.2.1.4 | STIM režīms nodrošina muskuļu un nervu šķiedru stimulāciju;
9.2.2.1.5 | Impulsa amplitūda no 0 līdz nemazāk kā 90 mA;
9.2.2.1.6 | Regulējams pulsa ilgums 50÷450 ± 20 µS ar vismaz 2% precizitāti ;
9.2.2.1.7 | Regulējama pulsa frekvence no 2 līdz nemazāk kā 200 Hz ar vismaz 2% precizitāti;
9.2.2.1.8 | Impulsa viļņa forma: asimetriska tainstūrvieda bi-fāzes;
9.2.2.1.9 | LCD displejs;
9.2.2.1.10 | Atmiņā pieejami TENS un STIM programmas ar dažādiem darba režīma parametriem;
9.2.2.1.11 | Iespējams veidot savas programmas;
9.2.2.1.12 | Tālvadības pults ar starp/stop pogu;
9.2.2.1.13 | Barošana: viegli maināmā baterija;
9.2.2.1.14 | Zemas baterijas indikators;
9.2.2.1.15 | Komplektā: stimulācijas iekārta, lipīgi elektrodi, savienotājvadi, baterija, tālvadības pults;
9.2.2.1.16 | NeuroTrac Rehab vai analogs.
| EKK: | 23121
9.2.2 | Neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces ar tālvadības pultu elektrodi
| Paredzamais daudzums (iep.): | 100
1 iepakojuma cena bez PVN, EUR:
'KOPĒJĀ CENA 9.2.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.2.2.1 | Veicamās funkcijas:
9.2.2.1.1 | Elektrodi ir savietojami 9.1.1. punktā aprakstīto ierīci.
9.2.2.2 | Tehniskās prasības:
9.2.2.2.1 | Vienreizlietojami
9.2.2.2.2 | Izmēri 50x50 ± 5 mm
9.2.2.2.3 | Lipīgi
9.2.2.2.4 | Iepakojumā vismaz 4 elektrodi
| EKK: | 23442
KOPĒJĀ CENA 9.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 9.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 9.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 9.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 10.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
10. daļa - Vingrošanas inventārs un pārvietošanas palīglīdzekļi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija 10.daļas 10.6., 10.7., 10.8. un 10.9. pozīcijām. Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE atbilstības marķējuma apliecinājumu 10.daļas 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. un 10.5. pozīcijām;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10.1 | Vingrošanas bumba
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.1.1 | Tehniskās prasības:
10.1.1.1 | Izgatavota no putu veida PVC vai līdzvērtīga materiāla, nesatur lateksu;
10.1.1.2 | Mīksta un elastīga;
10.1.1.3 | Viegli piepūšama ar muti;
10.1.1.4 | Komplektā ir salmiņa, kas atvieglo piepūšanu;
10.1.1.5 | Maksimālā slodze: vismaz 120 kg;
10.1.1.6 | Viegli tīrāma un dezinficējama;
10.1.1.7 | Togu Redondo vai analogs.
10.1.2 | Konfigurācijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN, EUR: | Kopējā cena katrai konfigurācijai bez PVN, EUR:
10.1.2.1 | Bumbas diametrs: Ø 18±1 cm; |  |  | 7
10.1.2.2 | Bumbas diametrs: Ø 26±2 cm. |  |  | 7
KOPĒJĀ CENA 10.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
| EKK: | 23121
10.2 | Līdzsvara pamatne
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.2.1 | Veicamās funkcijas:
10.2.1.1 | Līdzsvara un koordinācijas trenēšanai.
10.2.2 | Tehniskās prasības:
10.2.2.1 | Pamatne izgatavota no putu veida materiāla;
10.2.2.2 | Pamatne ir mīksta;
10.2.2.3 | Izmēri: 50 ± 5 cm x 41 ± 5 cm x 6 cm ± 2 cm;
10.2.2.4 | Apvalks ir gluds un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem;
10.2.2.5 | Airex Balance-pad vai analogs.
| EKK: | 23121
10.3 | Vingrošanas gumija
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.3.1 | Veicamās funkcijas:
10.3.1.1 | Paredzēta dažādu ķermeņa muskuļu grupu stiprināšanai, stiepšanai un rehabilitācijai.
10.3.2 | Tehniskās prasības:
10.3.2.1 | Vidēji stipras pretestības;
10.3.2.2 | Elastīga;
10.3.2.3 | Nesatur lateksu;
10.3.2.4 | Garums: 15±0,1 m;
10.3.2.5 | Platums: 12±3 cm;
10.3.2.6 | Thera Band (atsauces nr. 20354) vai analogs.
| EKK: | 23121
10.4 | Trīsis ar auduma siksnu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.4.1 | Veicamās funkcijas:
10.4.1.1 | Paredzēts plecu joslas un ķermeņa augšdaļas muskulatūras nostiprināšanai.
10.4.2 | Tehniskās prasības:
10.4.2.1 | Divi rokturi ar virvi;
10.4.2.2 | Metāla trīsis;
10.4.2.3 | Auduma siksna, kas ļauj fiksēt trīsi izmantojot durvis;
10.4.2.4 | Viegli pielāgojams augstums dažādiem pacientiem;
10.4.2.5 | Rolyan (atsauces nr.A873623) vai analogs.
| EKK: | 23121
10.5 | Rokas espanders
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.5.1 | Veicamās funkcijas:
10.5.1.1 | Paredzēts rokas un apakšdelma muskulatūras nostiprināšanai.
10.5.2 | Tehniskās prasības:
10.5.2.1 | Regulējama pretestība;
10.5.2.2 | Pretestības diapazons: 2÷15 ± 1 kg;
10.5.2.3 | Neslīdošs rokturis;
10.5.2.4 | Metāla atspere;
10.5.2.5 | Sissel (atsauces nr. 162.101) vai analogs.
| EKK: | 23121
10.6 | Pedāļu trenažieris
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.6.1 | Veicamās funkcijas:
10.6.1.1 | Trenažieris ķermeņa augšdaļai un apakšdaļai.
10.6.2 | Tehniskās prasības:
10.6.2.1 | Metāla pamatne;
10.6.2.2 | Neslīdoši pamatnes atbalsti;
10.6.2.3 | Neslīdoši pedāļi ar fiksācijas siksnam;
10.6.2.4 | Regulējama pretestība;
10.6.2.5 | Viegli pārnēsājams;
10.6.2.6 | Rolyan (atsauces nr. AA9058) vai analogs.
| EKK: | 23121
10.7 | Kvadripods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 7
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.7.1 | Veicamās funkcijas:
10.7.1.1 | Pacienta atbalsts staigāšanas laikā.
10.7.2 | Tehniskās prasības:
10.7.2.1 | Izturīga metāla konstrukcija;
10.7.2.2 | Ar četrām kājām;
10.7.2.3 | Neslīdošs rokturis un kāju uzgali;
10.7.2.4 | Pamata izmēri: 25x25 ± 5 cm;
10.7.2.5 | Regulējams augstums diapazonā 70÷100 ± 10 cm;
10.7.2.6 | Svars nelielāks par 2 kg;
10.7.2.7 | Maksimālā slodze vismaz 100 kg.
| EKK: | 23121
10.8 | Staigulis ar kāju bremzēm
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.8.1 | Veicamās funkcijas:
10.8.1.1 | Pacienta atbalstam staigāšanas laika.
10.8.2 | Tehniskās prasības:
10.8.2.1 | Izturīga metāla konstrukcija;
10.8.2.2 | 4 antistatiski ritenīši ar diametru vismaz Ø10 cm;
10.8.2.3 | Vismaz diviem ritenīšiem ir kāju bremzes;
10.8.2.4 | Roku atbalsta galdiņš ar diviem rokturiem;
10.8.2.5 | Iespējams regulēt galdiņa augstumu diapazonā 90÷130 ± 15 cm;
10.8.2.6 | Kopējais rāmja platums 60± 15 cm; kopējais rāmja garums 60± 15 cm;
10.8.2.7 | Maksimālā slodze vismaz 100 kg.
10.8.2.8 | Piemērots lietošanai ārpus telpām.
| EKK: | 23121
10.9 | Staigulis ar roku bremzēm
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.9.1 | Veicamās funkcijas:
10.9.1.1 | Pacienta atbalstam staigāšanas laika.
10.9.2 | Tehniskās prasības:
10.9.2.1 | Izturīga metāla konstrukcija;
10.9.2.2 | 4 antistatiski ritenīši ar diametru vismaz Ø10 cm;
10.9.2.3 | Roku atbalsta galdiņš ar diviem rokturiem;
10.9.2.4 | Katrs rokturis aprīkots ar bremzi aizmugures ritenītim;
10.9.2.5 | Iespējams regulēt galdiņa augstumu diapazonā 90÷130 ± 15 cm;
10.9.2.6 | Kopējais rāmja platums 60± 15 cm; kopējais rāmja garums 60± 15 cm;
10.9.2.7 | Maksimālā slodze vismaz 100 kg;
10.9.2.8 | Piemērots lietošanai ārpus telpām.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 10.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 10.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 10.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 11.daļa
Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/148
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Mazvērtīgā medicīnas inventāra iegāde
11. daļa - Procedūru pulkstenis fizioterapijas kabinetam
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei. Ja medicīniskajai ierīcei piešķirta 1. vai 2. drošības grupa, piegādātājs nodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un metroloģisko kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (vismaz 12) mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE atbilstības marķējuma apliecinājumu;
9) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11.1 | Procedūru pulkstenis fizioterapijas kabinetam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 11.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
11.1.1 | Veicamās funkcijas:
11.1.1.1 | Paredzēti vairāku fizikālo procedūru vienlaicīgai ilguma kontrolei.
11.1.2 | Tehniskās prasības:
11.1.2.1 | Kvarca elektroniskais pulkstenis;
11.1.2.2 | Ciparnīca ar bultiņām;
11.1.2.3 | Procedūras laika uzņemšanas diapazons: no 1 līdz vismaz 60 min;
11.1.2.4 | Vienlaikus procedūru laika uzņemšanas skaits: vismaz 10;
11.1.2.5 | Skaņas signāla ilgums: 10÷60 ± 5 s;
11.1.2.6 | Barošana: 220 V± 10%, 50-60 Hz;
11.1.2.7 | Komplektā vismaz 10 numurētas tapas;
11.1.2.8 | EMA (atsauces nr. PČ-3) vai analogs.
| EKK: | 23121
KOPĒJĀ CENA 11.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 11.daļu
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
***Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)