## Saturs
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
Saturs
Nr.p.k. |  | Daļas nosaukums
1 | .daļa | Ultra zemas temperatūras saldētava
2 | .daļa | Zemas temperatūras saldētava
3 | .daļa | Medicīnas ledusskapis
4 | .daļa | Temperatūras uzraudzības sistēma
5 | .daļa | Inkubators
6 | .daļa | Centrifūga ar temperatūras regulāciju

## 1.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
1.daļa Ultra zemas temperatūras saldētava
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Ultra zemas temperatūras saldētava
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
1. | 2 | Ultra zemas temperatūras saldētava ar slēdzamām durvīm
1. | 3 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
1. | 4 | Saldētavas tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
1. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk kā 250 l, bet ne vairāk kā 370 l
1. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 20 kWh
1. | 7 | Regulējams temperatūras diapazons robežās no ne vairāk kā -50°C līdz ne mazāk kā -86°C vai plašāk
1. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
1. | 9 | Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C
1. | 10 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzturētas temperatūras homegenitāte
1. | 11 | Neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam, atvērtu durvju un barošanas pārtraukma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
1. | 12 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
1. | 13 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
1. | 14 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
1. | 15 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
1. | 16 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
1. | 17 | Ar gaisa filtru indikatoru
1. | 18 | Ne mazāk kā ar 2 nerūsējoša tērauda plaukti
1. | 19 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg
1. | 20 | Vismaz 2 nodalījumi ar iekšējām durvīm
1. | 21 | Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 80 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi
1. | 22 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
1. | 23 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs
1. | 24 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
1. | 25 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
1. | 26 | Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda
1. | 27 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 x 85 x 90 cm (augstums x platums x dziļums)
1. | 28 | Barošana 220-240V, 50 Hz
1. | 29 | Ar iekšējo/ārējo strāvas stabilizatoru, kas nodrošina strāvas svārstību izlīdzinājumu
1. | 30 | Saskaņot saldētavas krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
1. | 31 | Saldētava | 1
1. | 32 | Aizsargcimdu pāris darbam ar īpaši zemām temperatūrām | 1
1. | 33 | Strāvas stabilizators | 1
|  | Cena kopā par 1.daļu bez PVN, EUR: |  | 0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
2.daļa Zemas temperatūras saldētava
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Zemas temperatūras saldētava
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
2. | 2 | Zemas temperatūras saldētava ar slēdzamām durvīm
2. | 3 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
2. | 4 | Ledusskapja tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
2. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk kā 250 l, bet ne vairāk kā 370 l
2. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 15 kWh
2. | 7 | Regulējams temperatūras diapazons robežās no ne vairāk kā -16°C līdz ne mazāk kā -30°C
2. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
2. | 9 | Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C
2. | 10 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzturētas temperatūras homegenitāte
2. | 11 | Neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam, atvērtu durvju un barošanas pārtraukma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
2. | 12 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
2. | 13 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
2. | 14 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
2. | 15 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
2. | 16 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
2. | 17 | Ne mazāk kā ar 4 nerūsējoša tērauda plaukti
2. | 18 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg
2. | 19 | Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 50 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi
2. | 20 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
2. | 21 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs
2. | 22 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
2. | 23 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
2. | 24 | Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda
2. | 25 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 70 cm x 70 cm (augstums x platums x dziļums)
2. | 26 | Barošana 220-240V, 50 Hz
2. | 27 | Saskaņot saldētavas krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
2. | 28 | Saldētava | 1
2. | 29 | Aizsargcimdu pāris darbam ar zemām temperatūrām | 1
|  | Cena kopā par 2.daļu bez PVN, EUR: |  | 0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
3.daļa Medicīnas ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. |  | Medicīnas ledusskapis
|  | Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Cena kopā par 3.daļu bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
3. | 2 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm (velāms saskaņā ar standartu DIN 58345 Refrigerators for drugs - Definitions, requirements, testing vai analogu standartu)
3. | 3 | Ledusskapja tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
3. | 4 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
3. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums 300 L ± 30L
3. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 1 kWh
3. | 7 | Temperatūras diapazons no ne vairāk kā +2°C līdz ne mazāk kā +8°C
3. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
3. | 9 | Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C
3. | 10 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzturētas temperatūras homegenitāte
3. | 11 | Neatbilstošas noteiktam diapazonam temperatūras, atvērtu durvju un barošanas pārtraukma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
3. | 12 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam diapazonam temperatūras trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
3. | 13 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
3. | 14 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
3. | 15 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa
3. | 16 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
3. | 17 | Ne mazāk kā 5 regulējama augstuma plaukti
3. | 18 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 50 kg
3. | 19 | Ar durvju pašaizvēršanās mehānismu
3. | 20 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
3. | 21 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 50 db
3. | 22 | Iekšējais LED apgaismojums vai alternatīvs
3. | 23 | Nesatur CFC (R404a)
3. | 24 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
3. | 25 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
3. | 26 | Darba kamera izgatavota tērauda, nerūsējošā tērauda vai plastmasas
3. | 27 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 70 cm x 70 cm (augstums x platums x dziļums)
3. | 28 | Barošana 220-240V, 50 Hz
3. | 29 | Saskaņot saldētavas krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
4.daļa Temperatūras uzraudzības sistēma
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. |  | Temperatūras uzraudzības sistēma
Preces ražotājs:
Veicamās funkcijas:
4. | 1 | Temperatūras uzraudzības sistēma nodrošina nepārtrauktu 24/7/365 iestatīta temperatūras režīma monitoringu ledusskapjos, saldētavās, citās laboratorijas iekārtās un telpās, kurās atrodas laboratorijas iekārtas. Temperatūras mērīšanas sensori nosūta mērījumus sistēmas uztvērējam izmantojot 868 MHz radiofrekvences bezvadu tīklu. Sistēmas programmatūra ļauj centralizēti pārraudzīt sensoru mērījumus un pielāgot sistēmas darba parametrus.
Tehniskās prasības:
4. | 2 | Vispārīgās prasības temperatūras uzraudzības sistēmai:
4. | 2.1 | Temperatūras uzraudzības sistēmas pamatkomplektācijā ietilpst programmatūra, uztverējs, temperatūras mērīšanas sensori. Sistēmu var papildināt ar pastiprinātāju un trauksmes moduļiem.
4. | 2.2 | Temperatūras mērīšanas sensori un uztverējs izmanto 868 MHz radiofrekvences bezvadu tīklu komunikācijai. Ja sensors atrodas lielā attālumā no uztverēja, signāla pastiprināšanu nodrošina pastiprinātājs.
4. | 2.3 | Sistēma ražotā saskaņā ar 1999/5/EC un 2006/95/EC direktīvu prasībām
4. | 3 | Prasības temperatūras uzraudzības sistēmas programmatūrai:
4. | 3.1 | Programmatūra nodrošina centralizētu sensoru pārraudzību, to darbības parametru pielāgošanu, iegūtu mērījumu vizualizāciju un saglabāšanu datu bāzē
4. | 3.2 | Sistēma paredzēta vismaz 20 sensoru monitoringam
4. | 3.3 | Programmatūras grafiskais interfeiss nodrošina sensora pēdēja, minimāla, maksimāla, vidēja mērījuma un trauksmes režīma statusa attēlošanu pēdējo 24 stundu laikā
4. | 3.4 | Programmatūras grafiskais interfeiss nodrošina sensora radiofrekvences signāla stipruma attēlojumu
4. | 3.5 | Iespējams definēt katram sensoram pieļaujamas temperatūras diapazonu (apakšējo un augšējo robežu) sensora darbības diapazonā, mērījumu veikšanas biežumu (data logging) un sensora un uztverēja komunikācijas laikus un biežumu
4. | 3.6 | Ja sensora mērījums ir ārpus noteikta temperatūras diapazonā, tiek automātiski iedarbināts temperatūras pārkāpšanas trauksmes režīms
4. | 3.7 | Ja sensors nedarbojas tehnisko iemeslu dēļ, tiek automātiski iedarbināts tehniskais trauksmes režīms
4. | 3.8 | Var pielāgot trauksmes režīma parametrus
4. | 3.9 | Programmatūra paredz vairāku lietotāju profilu izveidi
4. | 3.10 | Var definēt lietotāju piekļuves līmeni datu bāzei un programmatūras iestātījumiem
4. | 3.12 | Piekļuvi sensora datiem un trauksmes ziņojumus par sensoru darbību var piesaistīt konkretam cilvēkam vai cilvēku grupai
4. | 3.13 | Iespējams saglabāt mērījumu atskaites Microsoft Excel, Word un Adobe PDF formātos
4. | 3.14 | Var apkopot sensoru mērījumu vēsturi (gan viena, gan vienlaicīgi vairāku sensoru) grafiku veidā
4. | 3.15 | Programmatūru ar lietotāja piekļuves tiesībām var uzstādīt uz vairākiem datoriem, kuriem ir pieeja sistēmas serverim
4. | 3.16 | Programmatūrai nav paredzēta ikgadēja licences atjaunošana par maksu
4. | 3.17 | Programmatūrā pieejama angļu valodā, vēlams arī latviešu valodā (nav obligāti)
4. | 4 | Prasības uztvērējam:
4. | 4.1 | Bezvadu uztverējs uzņem sensora signālu un nosūta programmatūrā veiktas konfigurācijas izmaiņas un mērījumu pieprasījumus, ja attālums starp tiem ir ne vairāk kā 100 m
4. | 4.2 | Uztverēju var pieslēgt pie sistēmas servera ar USB palīdzību
4. | 5 | Prasības temperatūras mērīšanas sensoram ar vienu ārējo zondi:
4. | 5.1 | Temperatūras mērīšanas sensori izmantojot 868 MHz radiofrekvences bezvadu tīklu nosūta mērījumus un saņem komandas no uztverēja
4. | 5.2 | Ar ārējo temperatūras mērīšanas zondi. Ārējas zondes vada garums ne mazāk kā 3 m
4. | 5.3 | Ar LCD displeju, kas nodrošina temperatūras mērījuma attēlojumu, baterijas uzlādes līmeni un signāla stiprumu
4. | 5.4 | Mērījuma kļūda ne vairāk kā ± 1oC
4. | 5.5 | Mērījuma solis ne vairāk kā 0,1oC
4. | 5.6 | Ar iekšējo atmiņu, kura nodrošina ne mazāk kā 1500 mērījumu saglabāšanu
4. | 5.7 | Barošanu nodrošina viegli maināmas baterijas
4. | 5.8 | Ar montāžas komplektu sensora pozicionēšanai uz iekārtas, kurai mērā temperatūru
4. | 5.9 | Pieejami sensori ar ārējo zondi ar vismaz šādiem temperatūras mērīšanas diapazoniem:
4. | 5.9.1 | Sensors medicīniskajiem ledusskapjiem: temperatūras mērīšanas diapazons no ne vairāk kā 0 °C līdz ne mazāk kā +8 °C
4. | 5.9.2 | Sensors saldētavai: temperatūras mērīšanas diapazons no ne vairāk kā -40 °C līdz ne mazāk kā -20 °C
4. | 5.9.3 | Sensors ultra zemas temperatūras saldētavam: temperatūras mērīšanas diapazons no ne vairāk kā -100 °C līdz ne mazāk kā +30 °C
4. | 5.9.4 | Sensors inkubatoriem: temperatūras mērīšanas diapazons no ne vairāk kā 0 °C līdz ne mazāk kā +100 °C
4. | 6 | Prasības temperatūras mērīšanas sensoram ar iekšējo zondi:
4. | 6.1 | Temperatūras mērīšanas sensori izmantojot 868 MHz radiofrekvences bezvadu tīklu nosūta mērījumus un saņem komandas no uztverēja
4. | 6.2 | Ar iekšējo temperatūras mērīšanas zondi
4. | 6.3 | Ar LCD displeju, kas nodrošina temperatūras mērījuma attēlojumu, baterijas uzlādes līmeni un signāla stiprumu
4. | 6.4 | Mērījuma kļūda ne vairāk kā ± 1oC
4. | 6.5 | Mērījuma solis ne vairāk kā 0,1oC
4. | 6.6 | Ar iekšējo atmiņu, kura nodrošina ne mazāk kā 1500 mērījumu saglabāšanu
4. | 6.7 | Barošanu nodrošina viegli maināmas baterijas
4. | 6.8 | Ar montāžas komplektu sensora pozicionēšanai uz iekārtas, kurai mērā temperatūru
4. | 6.9 | Sensors apkārtējas vides temperatūrai: temperatūras mērīšanas diapazons no ne vairāk kā +10 °C līdz ne mazāk kā +50 °C
4. | 7 | Prasības signāla pastiprinātajam:
4. | 7.1 | Pastiprinātājs nodrošina sensoru un uztverēja komunikāciju, ja sensori un uztverējs atrodas tālu viens no otrā vai dažādās telpās
4. | 7.2 | Ar standarta darbības jaudu ne mazāk kā 25 mW
4. | 7.3 | Ar montāžas komplektu pastiprinātaja stiprināšanai uz sienas
4. | 7.4 | Prasības trauksmes moduļiem brīdinājuma skaņas signālu pa telefonu modulim (immediate notification):audible/visual siren, telephone, email, text message, fax
4. | 8 | Trauksmes sistēma sastāv no šādiem moduļiem:
4. | 8.1 | Trauksmes modulis nodrošina trauksmes signāla saņemšanu lietotājam pa telefonu īsziņas veidā un e-pastā
4. | 8.2 | Audiovizuālais trauksmes modulis nodrošina trauksmes signāla paziņošanu gan vizuāli, gan ar skaņu telpā, kur atrodas temperatūras uzraudzības sistēma
4. | 9 | Prasības sistēmas datoram:
4. | 9.1 | Datora tips SFF
4. | 9.2 | Procesors ne mazāk kā i3
4. | 9.3 | Operatīvā atmiņā ne mazāk kā 4 Gb
4. | 9.4 | Cietais disks ne mazāk kā 240 Gb SSD
4. | 9.5 | Operētājsistēma Windows 10 Pro
4. | 9.6 | Ekrāns 21” 16:9
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
4. | 10 | Programmatūra |  | 1
4. | 11 | Uztverējs |  | 1
4. | 12 | Pastiprinātājs* |  | 1
4. | 13 | Sensors medicīniskajiem ledusskapjiem ar ārējo zondi* |  | 3
4. | 14 | Sensors saldētavai ar ārējo zondi* |  | 1
4. | 15 | Sensors ultra zemas temperatūras saldētavam ar ārējo zondi* |  | 1
4. | 16 | Sensors inkubatoriem ar ārējo zondi* |  | 1
4. | 17 | Sensors apkārtējas vides temperatūrai ar iekšējo zondi* |  | 1
4. | 18 | Trauksmes modulis, kas nodrošina signāla saņemšanu lietotājam pa telefonu un e-pastā |  | 1
4. | 19 | Dators ar ekrānu |  | 1
|  | Cena kopā par 4.daļu bez PVN, EUR: |  |  | 0
| * | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā pasūtītājs precizēs pozīcijas skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju.
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
5.daļa Inkubators
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. |  | Inkubators
|  | Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Cena kopā par 5.daļu bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
5. | 1 | Neliela tilpuma inkubators paredzēts izmantošanai klīniskās laboratorijās
Tehniskās prasības:
5. | 2 | Uzturētas temperatūras diapazons no ne vairāk kā +5°C līdz ne mazāk kā +65°C
5. | 3 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 0.1°C
5. | 4 | Temperatūras novirze no iestatītas ne vairāk kā ± 1°C
5. | 5 | Darba kamerā nodrošināta uzturētas temperatūras homegenitāte. Darba kameras dažādos punktos pieļaujama temperatūras novirze ne vairāk kā ± 1°C
5. | 6 | Darba tilpums 20 l ± 4 l
5. | 7 | Ar digitālo taimeri. Taimera iestatījuma diapazons no ne vairāk kā 1 minūte līdz ne mazāk kā 5000 minūtes
5. | 8 | Digitālais displejs nodrošina iestatītas temperatūras un laika attēlojumu
5. | 9 | Ar trauksmes audio un/vai vizuālo signālu, ja temperatūra pārsniedz/ ir zemākā nekā iestatīta
5. | 10 | Programmējamas trauksmes signāla iedarbināšanas robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
5. | 11 | Termoskapja korpuss izgatavots no metāla, darba kamera no nerūsējoša tērauda vai anodizēta alumīnija
5. | 12 | Ar stikla durvīm. Var būt gan tikai ārējās stikla durvis, gan iekšējās stikla durvis ar ārējo metāla durvis
5. | 13 | Darba kameras iekšpusē plauktu stiprinājuma vietas
5. | 14 | Komplektā ar diviem metāla plauktiem un to turētājiem
5. | 15 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 60 cm x 60 cm x 60 cm (augstums x platums x dziļums)
5. | 16 | Barošanas 220-240V, 50 Hz
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/56
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
6.daļa Centrifūga ar temperatūras regulāciju
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. |  | Centrifūga ar temperatūras regulāciju
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
6. | 1 | Vispārīgas prasības centrifūgai:
6. | 1.1 | Kompakta uz galda liekama centrifūga ar temperatūras regulāciju
6. | 1.2 | Temperatūras regulācijas diapazons no ne vairāk kā -9°C līdz ne mazāk kā +40°C
6. | 1.3 | Temperatūras regulācijas solis ne lielāks par 1°C
6. | 1.4 | Ar trauksmes audio un vizuālo signālu, ja temperatūra pārsniedz/ ir zemākā nekā iestatīta
6. | 1.5 | Centrifūgu var aprīkot ar fiksētā leņķa un mainīgā leņķa rotoriem
6. | 1.6 | Rotoru iespējams uzstādīt un samainīt bez papildu instrumentu palīdzības. Rotora pieslēgšanas mehānisms nodrošina rotora labu fiksāciju centrifūgas darba laikā
6. | 1.7 | Rotorus iespējams aprīkot ar dažāda veida adapteriem vismaz Falcon tipa, Eppendorf tipa un Vacutainer tipa dažāda tilpuma mēģenēm
6. | 1.8 | Ar automātisko rotoru atpazīšanas funkciju un nelīdzsvarotības noteikšanu
6. | 1.9 | Rotora ātruma regulēšanas solis ne lielāks par 100 apgr./min
6. | 1.10 | Ar nepārtraukta darbības režīma (continuous) programmu
6. | 1.11 | Ar īsu centrifugēšanas programmu (Short run/Short Spin vai analogs)
6. | 1.12 | Ar nepārtrauktu dzesēšanas režīmu
6. | 1.13 | Ar priekšdzesēšanas režīmu (pre-cooling)
6. | 1.14 | Iespējams veidot lietotāja programmas, ne mazāk kā 5 gab.
6. | 1.15 | Var regulēt rotora paātrināšanas un bremzēšanas ātrumu vismaz 9 līmeņos
6. | 1.16 | Taimera diapazons no ne vairāk kā 1 min līdz ne mazāk kā 99 min
6. | 1.17 | Taimera solis ne lielāks par 1 min
6. | 1.18 | Darba kamera izgatavota no tērauda, korpuss no metāla
6. | 1.19 | Digitālais displejs nodrošina vismaz šādu parametru attēlojumu:
6. | 1.19.1 | Ātrums mērvienībā rpm un/vai Relatīvais centrifugālais spēks mērvienībā RCF
6. | 1.19.2 | Laiks mērvienībā min
6. | 1.19.3 | Temperatūra mērvienībā °C
6. | 1.19.4 | Paātrināšanas/bremzēšanas statuss
6. | 1.19.5 | Izvēlētas programmas numurs
6. | 1.20 | Centrifūgas vadību un darba parametru iestatīšanu nodrošina pogas
6. | 1.21 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 65 db
6. | 1.22 | Izmēri ne lielāki kā 80 cm x 80 cm x 80 cm (augstums x dziļums x platums)
6. | 1.23 | Svars ne lielāks kā 95 kg
6. | 1.24 | Barošana 220/240 V, 50 Hz
6. | 1.25 | Nākotnē iespējams aprīkot ar plates tipa rotoriem (MTP, PCR, šūnu kultūram, Deepwell)
6. | 2 | Prasības fiksēta leņķa rotoram:
6. | 2.1 | Fiksēta leņķa rotoram ātruma regulēšanas diapazons no ne vairāk kā 500 apgr./min līdz ne mazāk kā 10000 apgr./min
6. | 2.2 | Fiksēta leņķa rotora maksimālā ietilpība 30 x 0.5/1.5/2.0 ml
6. | 2.3 | Fiksēta leņķa rotors ar adapteriem 0.5 ml Eppendorf tipa mēģenēm
6. | 2.4 | Rotors izgatavots no rezistenta pret koroziju materiāla
6. | 2.5 | Rotors un adapteri paredzēti augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
6. | 3 | Prasības mainīga leņķa rotoram:
6. | 3.1 | Mainīgā leņķa rotoriem ātruma regulēšanas diapazons no ne vairāk kā 500 apgr./min līdz ne mazāk kā 5000 apgr./min
6. | 3.2 | Mainīgā leņķa rotors ar 4 groziem un maksimālo ietilpību ne mazāk kā 4 x 180 ml
6. | 3.3 | Rotors izgatavots no rezistenta pret koroziju materiāla
6. | 3.4 | Komplektācijā ar mainīga leņķa rotoru šādi adapteri:
6. | 3.4.1 | 10 ml Vacutainer tipa mēģenēm adapteris. Viena adaptera ietilpība ne mazāk kā 7 mēģenes
6. | 3.4.2 | 15 ml Falcon tipa mēģenēm adapteris. Viena adaptera ietilpība ne mazāk kā 5 mēģenes
6. | 3.4.3 | 50 ml Falcon tipa mēģenes adapteris. Viena adaptera ietilpība ne mazāk kā 1 mēģene
6. | 3.4.4 | Rotors, grozi, vāki un adapteri paredzēti augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
6. | 4 | Centrifūga |  | 1
6. | 5 | Fiksēta leņķa rotors |  | 1
6. | 6 | Adapteri 0.5 ml Eppendorf tipa mēģenēm |  | 30
6. | 7 | Mainīgā leņķa rotors (katrs grozs komplektā ar vāku) |  | 1
6. | 8 | 10 ml Vacutainer tipa mēģenēm adapteris |  | 4
6. | 9 | 15 ml Falcon tipa mēģenēm adapteris |  | 4
6. | 10 | 50 ml Falcon tipa mēģenes adapteris |  | 4
|  | Cena kopā par 6.daļu bez PVN, EUR: |  |  | 0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)