## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
1. daļa - Automatizēts koloniju skaitītājs un antibiotiku zonu nolasītājs
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Automatizēts koloniju skaitītājs un antibiotiku zonu nolasītājs
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Atsauces ne mazāk kā 438 000
1.2 | Kamera ne sliktāka kā Ultra HD CCD krāsu
1.3 | Lēca ne sliktāka kā Ultra HD
1.4 | Digitālais palielinājums ne mazāk kā 69 reizes
1.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 5 megapikseļi
1.6 | Skaitīšanas laiks ne mazāk kā 1000 kolonijas sekundē
1.7 | Apgaismojums balts LED
1.8 | Apgaismojuma sistēma - automātiska 7 kombināciju, augšas un/vai lejas baltā gaisma vai melns fons
1.9 | Skaitīšana automātiska ar manuālu kontroli
1.10 | Skaitīšana Petrī traukos - četrstūra un apaļos (55-150 mm)
1.11 | Skaitīšana pour, virsmas, spirāles un aplī novietotiem traukiem
1.12 | Skaitīšana hromogēniskos traukos
1.13 | Aiztures zonu lasītājs
1.14 | Skaitīšanas uz PetriFilm™, RIDA™ Count vai NeoFilm™, Compact Dry™ un filtrācijas membrānām
1.15 | Automātiska papīra disku, agar wells, peni-cylinders atpazīšana
1.16 | Datu eksports PDF, JPEG, PNG, BMP un Excel
1.17 | Ne mazāk kā 7 krāsu atpazīšana vienā traukā
1.18 | Savienojams ar LIMS/SIL
1.19 | USB ports
1.20 | Valoda Angļu, Krievu
1.21 | Izmēri ne vairāk kā 50x50x65 cm
1.22 | Svars ne lielāks kā 25 kg
1.23 | Pieslēdzams Latvijas tīkla spriegumam
1.24 | Dators, kas nodrošina datu apstrādi un uzglabāšanu
1.25 | Monitora izšķirtspēja ne mazāka kā 1280 x 1024
Komplektācija:
1.26 | Automatizēts koloniju skaitītājs un antibiotiku zonu nolasītājs
1.27 | Dators
1.28 | Monitors
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
2. daļa - Elektroforēzes iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Elektroforēzes iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Kapilārā elektroforēze seruma un urīna proteīnu frakciju noteikšanai, hemoglobīna frakciju noteikšanai, CDT noteikšanai ar kapilārās elektroforēzes metodi, monoklonālo komponentu (paraproteīni) identifikācijai ar imunotipēšanas metodi.
Tehniskās prasības:
2.2 | Analizators ar caurlaidību ne mazāk kā 15 paraugi stundā (seruma proteīnu elektroforēzei).
2.3 | Testējamo paraugu veidi - serums, urīns, pilnasinis.
2.4 | Iespēja vienlaicīgi ievietot dažāda izmēra primāros stobrus.
2.5 | Paraugu identifikācija ar svītrkodu lasītāju.
2.6 | Rezultātu atlase un apskate, meklēšanas funkcija.
2.7 | Speciālās funkcijas:
2.7.1 | Frakciju automātiska identifikācija.
2.7.2 | Līkņu manuālas rediģēšanas iespēja.
2.7.3 | Rezultātu automātiskas interpretācijas programma.
2.8 | 3 QC līmeņi, iekļaujot Levey-Jennings līknes.
Komplektācija:
2.9 | Analizators
2.10 | Dators
2.11 | Monitors
2.12 | Printeris
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 3.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
3. daļa - Osmometrs
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Osmometrs
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3.1 | Osmometrs osmolalitātes mērīšanai ar sasalšanas punkta samazin. metodi cilvēka bioloģiskos šķīdumos - asinīs un urīnā
Tehniskās prasības:
3.2 | Peltjēra dzesēšanas sistēma.
3.3 | 2-3 punktu kalibrācija ar automātiskās kalibrācijas iespējām.
3.4 | Automātiska kļūdas detekcija.
3.5 | Skārienjūtīgs ekrāns.
3.6 | Parauga tilpums ne lielāks par 50 mkl.
3.7 | Testēšanas laiks ne lielāks par 60 sekundēm.
3.8 | Mērvienības- mOsm/kg H2O.
3.9 | Mērīšanas amplitūda ne mazāk kā robežās no 0 līdz 3000.
3.10 | Izdrukas iespējas.
Komplektācija:
3.11 | Osmometrs
3.12 | Printeris
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 4.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
4. daļa - Dzesējama galda centrifūga ar rotoru komplektu
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Dzesējama galda centrifūga ar rotoru komplektu
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1 | 0,2 līdz 400 ml mēģenes, PCR stripi un plates.
4.2 | Ietilpība – ne mazāk kā 1,6l, maks. RCF ne mazāk kā 14500g.
4.3 | Rotoru komplektam jāiekļauj: Leņķa rotors ar vāku un adapteriem ependorfa mēģeņu, Falkona mēģeņu (15 un 50ml).
4.4 | Rotors ar adapteriem 96 paraugu PCR plašu centrifugēšanai, RCF ne mazāk kā 2500g.
4.5 | Swing-bucket rotors ar adapteriem, lai centrifugētu Falkona mēģenes (15 un 50ml) un vakuteinerus ar asinīm.
4.6 | Maks. RCF ne mazāk kā 3000g
4.7 | Leņķa rotors 8 mēģeņu PCR stripu centrifugēšanai ar RCF ne makāk kā 14500g.
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 5.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
5. daļa - Masas spektrometrs
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija IVD iekārta un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Masas spektrometrs
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
5.1 | Masas spektrometrs mikroorganismu identifikācijai
Tehniskās prasības:
5.2 | Iekārta paredzēta novietošanai uz galda
5.3 | Lāzera jonu avots ar maināmu, ne mazāk kā 60 Hz atkārtošanas biežumu. Jābūt regulējamam ar ne mazāk kā 1 Hz soli visā diapazonā
5.4 | Lāzera avota tīrīšana: Sistēmā integrēta, lāzera avota tīrīšana ne ilgāk par 15 min.
5.5 | Minimālais šāvienu skaits pirms apkopes Ne mazāk kā 6·107 šāvieni
5.6 | Lāzera pulsa enerģija: ne mazāk kā 80 µJ/puls
5.7 | MS jūtība: 500 fmol BSA (m/z 66,000) Pie S/N≥0:1 uzrādīta ar 500 lāzera šāvieniem
5.8 | Aplikāciju modeļi datorprogramma un bibliotēka
5.8.1 | baktēriju un sēņu identifikācijai
5.8.2 | beta-laktamāžu rezistences analizēšanai
5.8.3 | Jābūt iespējai redzēt identifikācijas rezultātus mērījumu laikā
5.8.4 | Jābūt iespējai iegūt informāciju par analīzes rezultātu un noteikto mikroorganismu, izmantojot datorprogrammu
5.8.5 | Jābūt iespējai ievietot ļoti steidzamus paraugus, aizvietojot iepriekš analizatorā ievietoto plati, saglabājot rezultātus un pēc atkārtotas ievietošanas turpināt paraugu analizēšanu
5.8.6 | Analizējamie paraugi – atsevišķa m/o kolonija; pozitīvi asins uzsējumi (pielietojot speciālus šim nolūkam paredzētus paraugu sagatavošanas komplektus)
5.8.7 | Iespējamās analīzes - tiešie urīna paraugi, antimikrobiālās jutības noteikšana (pielietojot papildus paraugu sagatavošanas metodes)
5.8.8 | Automātiska sistēmas kalibrācija, izmantojot standartu un jebkuru parauga plates pozīciju.
5.8.9 | Jānodrošina pieslēgums uzstādīšanas brīdī Laboratorijas informācijas sistēmas - LIS, izmantojot sistēmas datoru. Datu bāzes papildināšana un attīstīšana, iespēja lietotājiem papildināt datu bāzi ar savu unikālu iegūto spektru bibliotēku.
5.9 | Mikrobiālās identifikācijas bibliotēka: Bibliotēkā jābūt iekļautām ne mazāk kā 2300 mikroorganismu sugām (IVD un Medicīniskās zinātnes)
5.10 | Plates paraugu uznešanai:
5.11.1 | Komplektācija ā jābūt iekļautām vismaz 5 pulētām daudzreiz lietojamam platēm paraugu uznešanai un 1 matētai platei paraugu uznešanai (sēnēm) ar svītrkodiem
5.11 | Standartizācija: Atbilstība ISO 13484 standarta prasībām
Komplektācija:
5.12 | Masas spektrometrs
5.13 | Dators
5.14 | Monitors
5.15 | Printeris
5.16 | Rotors sēņu sagatavošanai izmeklēšanai ar masas spektrometru
5.17 | Nepieciešamo pipešu komplekts ar ražotāja rekomendēto precizitāti.
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 6.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
6. daļa - Bioloģiskās drošības skapis ar II mikrobioloģiskās drošības klasi AC2
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija (saskaņā ar 2006/42/EC) un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | Bioloģiskās drošības skapis ar II mikrobioloģiskās drošības klasi AC2
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
6.1 | II mikrobioloģiskās drošības klases bioloģiskās drošības skapis ir piemērots darbībām ar bioloģiskās izcelsmes vielām līdz 3. riska grupai, kur nepieciešams augsta līmeņa personāla, produktu un savstarpējās kontaminācijas aizsardzība.
Tehniskās prasības:
6.2 | Konstrukcija
6.2.1 | II mikrobioloģiskās drošības klases Bioloģiskais drošības skapis, kas novietots uz pamatnes ar riteņiem
6.2.2 | Sānu malas no stikla, nodrošinot papildus pārskatāmību un iekārtas klusāku darbību. Priekšējais bezrāmja aizvars no daudzslāņu neplīstošā stikla.
6.2.3 | Stabila konstrukcija no vismaz 1,5mm nerūsējošā tērauda: Dalīta darba virsma, ērtākai apkopei, no nerūsējošā tērauda (AISI 304), tērauda veids/izturība; Manuāli virzāms priekšējai stikla aizvars
6.2.4 | Darba virsmai minimāls skaits metināto vai hermētisko savienojumu.
6.3 | Filtri: ne mazāk kā H14 klases filtru sistēma (recirkuācijas un izplūstošā gaisa filtrs).
6.4 | Drošība
6.4.1 | Gaisa ieplūdes un bloķēšanas aizsardzība pa visu pieejamo darba atvara platumu ar V –veida gaisa cauruli, nav nepieciešami atsevišķi roku balsti.
6.5 | Iekārtas kontroles un uzraudzības sistēma
6.5.1 | Darbība parastā, attīrīšanas un nakts režīmā. Iekārta ir aprīkota ar autorizēta operatora pieejas paroli.
6.5.2 | Manuāli virzāms frontālais aizvars/logs. Ir atvēruma augstuma indikators.
6.5.3 | Darba vietā pieejamas ne mazāk kā 2 kontaktligzdas.
6.5.4 | Izgaismots LCD displejs darba telpas ārpusē, kas parāda:
6.5.4.1 | Datumu un laiku
6.5.4.2 | Mikrobioloģiskā laminārā skapja darbības laika uzskaiti
6.5.4.3 | UV sterilizācijas sistēmas darbības laika uzskaiti
6.5.4.4 | Taimeri
6.5.4.5 | UV sterilizācijas sistēmas nolietojuma laika uzskaiti (atpakaļskaitīšana)
6.5.4.6 | Temperatūru darba telpā
6.6.5 | Drošības kontroles panelis, lai uzraudzītu:
6.6.5.1 | Filtru atlikušo darbības laiku līdz nākamai apkopei
6.6.5.2 | Kameras frontālā aizvara pozīciju
6.6.5.3 | Ieplūstošā gaisa kustības ātrumu
6.6.5.4 | Lejupvērstās gaisa plūsmas kustības ātrumu
6.6.6 | Detalizēta darbības traucējumu diagnosticēšana. Individuālo darbības traucējumu tekstveida paziņojums par:
6.6.6.1 | Priekšēja aizvara novietojuma stāvokli
6.6.6.2 | Augstāko un zemāko sliekšņa vērtību lejupvērstās gaisa plūsmas kustības ātrumu
6.6.6.3 | Augstāko un zemāko sliekšņa vērtību ieplūstošā gaisa kustības ātrumu
6.7 | Ergonomika
7.7.1 | Jebkurā sēdus stāvoklī ir jābūt iespējamam pilnībā iztaisnot kājas.
7.7.2 | No centrālās sēdēšanas pozīcijas ir labi pārredzama darba kameras ārpusē izvietotais monitora ekrāns.
7.7.3 | Kontroles elementi ir novietoti darba kameras ārpusē un tie ir viegli aizsniedzami no centrālās sēdēšanas pozīcijas.
7.7.4 | Iekārtas darbības trokšņu līmenis ne vairāk par 55 dB(A).
7.7.5 | Nominālais darba virsmas apgaismojuma līmenis ne mazāk kā 1000 lx
6.8 | Apkalpošanas darbi
6.8.1 | Visi apkalpošanas darbiem (piem., filtru nomaiņa) var tikt izdarīti no priekšas.
6.8.2 | Ieplūstošo gaisu plūsmu un lejupvērstā gaisa plūsmu ir iespējams uzstādīt atsevišķi vienu no otras.
6.8.3 | Iekārtas kontroles panelis, tastatūra un displejs ir mitruma noturīgi un virsmu iespējams dekontaminēt ar hloru nesaturošiem izsmidzināmiem dezinfekcijas līdzekļiem.
6.9 | Tehniskie dati
6.9.1 | Mehāniskie
6.9.1.1 | Ārējie izmēri, platums līdz 1400 mm
6.9.1.2 | Ārējie izmēri, augstums (ar rāmi) 2300±20 mm
6.9.1.3 | Ārējie izmēri, dziļums 800±20 mm
6.9.1.4 | Darba virsmas platums 1200 mm
6.9.1.5 | Darba telpas augstums 650-700 mm
6.9.1.6 | Darba virsmas dziļums 600 mm ±20 mm
6.9.1.7 | Ne vairāk kā 4 segmentos dalīta darba virsma
6.9.1.8 | Darba atveres augstums 190 mm
6.9.2 | Elektroapgāde 230V; 50 Hz; 160W
6.9.3 | Ventilācija
6.9.3.1 | Recirkulētā gaisa plūsma ne mazāk kā 730 m³/h
6.9.3.2 | Izplūstošā/ieplūstošā gaisa plūsmas ātrums ne mazāk kā 340 m³/h
6.9.3.3 | Lejupvērstā gaisa plūsma ne mazāk kā 0.35 m/s
6.9.3.4 | Ieplūstošais gaiss 0.45 m³/s
6.10 | Komplektācija
6.10.1 | Pamatne – statīvs uz riteņiem.
6.10.2 | UV germicīdā un fluorescentā lampa
6.10.3 | Boksā instalēta elektrības rozete un 1 noslēdzošais krāns ar iespēju instalēt gāzes padevi
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 7.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
7. daļa - Reālā laika termo cikliskās reakcijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 36 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Reālā laika termo cikliskās reakcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7.1 | Iespēja strādāt vienlaicīgi ne mazāk kā robežās no 7 – 100 paraugiem
7.2 | Iekārtai jābūt pielietojamai sekojošās aplikācijā – gēnu ekspresija, miRNs, vīrusu noteikšana, SNP genotipēšana, HRM analīzes
7.3 | Iespēja strādāt ar atsevišķām paraugu mēģenēm/stobriņiem
7.4 | Iekārta aprīkota ar pieciem ierosināšanas un pieciem uzkrāšanas kanāliem un vienu augstas izšķirtspējas kušanas noteikšanas kanālu
7.5 | Ierosināšanas kanālu diapazons 365 – 625nm
7.6 | Uzkrāšanas kanālu diapazons 460 – 660nm
7.7 | Iespēja veikt jaunas detekcijas un uzkrāšanas kanālu kombinācijas
7.8 | Nav nepieciešama ROX reference krāsa
7.9 | Gaismu emitējošām diodēm jābūt mūža garantijai
7.10 | Detektors – fotoelektronu pavairotājs
7.11 | Pēc uzstādīšanas un pārvietošanas nav nepieciešama optiskā pārkalibrācija
7.12 | Iekārtai jābūt pieejamam bezmaksas optiskā pārbaudes rīkam, lai nodrošinātu optisko un termālo iekārtu pārbaudi pēc pieprasījuma
7.13 | Reakcijas laikā nenotiek paraugu kondensācija
7.14 | Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 10 kārtas
7.15 | Maksimālais karsēšanas ātrums ne mazāks kā 10°C/s
7.16 | Maksimālais dzesēšanas ātrums ne mazāks kā 20°C/s
7.17 | Temperatūras precizitāte ne augstāka kā +/- 0.02°C
7.18 | Iespēja programma ievadīt papildinformāciju par paraugu, kad reakcija jau ir sākusies
7.19 | Iekārta savienojama ar klasteru analīzes programmatūru
7.20 | Vēlamie izmēri 40 x 30 x 45cm
7.21 | Piesārņojuma līmenis – 3K2(IEC 60721-3-3)
7.22 | Pieslēdzama Latvijas tīkla spriegumam
Komplektācija:
7.23 | Portatīvais dators
7.24 | Darba piederumu sākuma komplekts 2000 reakcijām
7.25 | Reālā laika termo cikliskās reakcijas iekārta
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 8.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
8. daļa - Spektrometrs (nanometrs)
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Spektrometrs (nanometrs)
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
8.1 | DNS koncentrācijas noteikšanai sagatavotajā paraugā
Tehniskās prasības:
8.2 | Iebūvēta lietotājprogramma
8.3 | Skārienjutīgs displejs
8.4 | Parauga tilpums ne mazāk kā robežās no 1 – 5mkl
8.5 | Viļņu garums ne mazāk kā robežās no 220 – 750 nm
8.6 | Jutīgums ar dsDNS ne vairāk kā 2ng/mkl
8.7 | Izmēri ne vairāk kā 30 x 20 x 15cm
8.8 | Svars ne vairāk kā 3kg
8.9 | Pievienots printeris kvalitātes kontroles nodrošināšanai
Komplektācija:
8.10 | Spektrometra (nanometrs)
8.11 | Printeris
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 9.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
9. daļa - Plīts paraugu sagatavošanai
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9 | Plīts paraugu sagatavošanai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
9.1 | Šķidrumu sildīšanai ar magnētiskās maisīšanas iespēju
Tehniskās prasības:
9.2 | Ne mazāk kā 2 sildvirsmas ar šķidrumu magnētiskās maisīšanas iespēju
9.3 | Vienas virsmas diametrs ne vairāk kā 200 mm
9.4 | Maksimālā temperatūra ne mazāka kā 320C
9.5 | Maksimālais maisīšanas ātrums ne mazāk kā 1500 RPM
9.6 | Masa ne liekāka kā 25 kg
9.7 | Komplektā maisīšanas kapsulas
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 10.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Laboratorijas iekārtu piegāde
10. daļa - Automatizēts pacientu paraugu šķirotājs, sadalītājs ar alikvotēšanas un arhivēšanas moduli
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija un Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10 | Automatizēts pacientu paraugu šķirotājs, sadalītājs ar alikvotēšanas un arhivēšanas moduli
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
10.1 | Caurlaidība paraugu atvēršanai un šķirošanai ne mazāk kā 1000 paraugi/h ( ar paraugu atkorķēšanu)
10.2 | Caurlaidība – ar paraugu alikvotēšanu (1:1) ne mazāk kā 300 paraugi/h
10.3 | Alikvotu skaits no primārās mēģenes ne mazāks kā 5 alikvoti
10.4 | Paraugu aizbāžņu atvērējs - jānodrošina automātiska gumijas, plastikas un skrūvveida mēģeņu aizbāžņu atvēršanas funkcija. Jānodrošina aizbāžņu automātiska nogāde iekārtas atkritumu tvertnē.
10.5 | Mēģeņu atpazīšana - dažādu ražotāju mēģeņu atpazīšana vismaz kā Becton - Dickinson, Greiner, KIMA, Sarstedt, TERUMO
10.6 | Mēģeņu atpazīšana jāizmanto trīs dimensiju (3D) telpisko dimensiju - ieskaitot aizbāžņu formu, izmēru un krāsas - attēli ņemti gan no priekšas, gan no mēģeņu augšas, lai nodrošinātu precīzu mēģenes identifikāciju no veida un materiāla, kļūdu novēršanai - validējot parauga tipu pret pasūtītajiem testiem. Precīza identifikācija, ja korķis satur krāsainu gredzenu, kas nosaka mēģenes veidu, saturu un sadalījumu.
10.7 | Izmantojamo mēģeņu pieļaujamie izmēri Mēģeņu augstums: - ar vāciņiem ne mazāks kā 70 mm un ne augstāks kā 110 mm; - bez vāciņiem ne mazāks kā 60 mm un ne augstāks kā 105 mm. Mēģeņu ārējais diametrs diapozonā 11.5mm-15.5mm vai plašākā diapozonā. Jābūt iespējai izmantot pediatriskās mēģenes ar adapteriem. Jābūt iespējai izmantot pediatriskās mēģenes ar adapteriem.
10.8 | Svītrkodu atpazīšana - automātiska standarta svītru kodu atpazīšana, atbilstoši Klīniskā un Laboratorijas Standartu institūta rekomendācijām (Agrāk pazīstams kā NCCLS)
10.9 | Jābūt integrētam svītrkoda nolasītājam iekārtā
10.10 | Jānodrošina katra parauga līmeņa automātisks mērījums pirms pārnešanas alikvota mēģenē vai uzglabāšanai. Jābūt iespējai automātiski novērtēt seruma vai plazmas daudzumu visiem pieprasītajiem alikvotiem un vai tos var izveidot no dotā daudzuma, izmantojot infrasarkano detektoru, veicot mērījumus caur līdz pat 3 svītrkoda uzlīmju slāņiem uz mēģenes.
10.11 | Atvērta sistēma - šķirošana uz universālajiem ne mazāk kā 30 mēģeņu rāmjiem vai specifiskiem analizatoru rāmjiem, kas pielāgoti konkrētiem instrumentiem, jābūt iespējai definēt dažādus gala mērķus uz dažādām iekārtām, citām laboratorijas nodaļām vai šķirot testus ārpus laboratorijas nosūtīšanai.
10.12 | Jābūt iespējai definēt ne mazāk kā 40 šķirošanas gala mērķus
10.13 | Jānodrošina paraugu alikvotēšana ilglaicīgai arhivēšanai ar temiņu ne mazāk kā 4 gadi mikrotitru platēs, kas nodrošinātas ar atsevišķiem stobriņiem ne mazāk kā 1 ml parauga daudzumam. Katra plate jānodrošina ar svītrkodu un arī katram stobriņam jābūt ar svītrkodu.
10.14 | Jānodrošina ierīce mikroplates vienlaicīgai aizvēršanai, kā arī ierīces viena individuāla parauga aizvēršanai un izņemšanai no arhīva neatarhivējot pārējos paraugus mikroplatē.
10.15 | Jānodrošina arhivēto paraugu izsekojamību, datu un informācijas uzglabāšanu. Jābūt savietojamai ar šķirotāju un Laboratorijas informācijas sistēmu.
10.16 | Iekārtas aizņemamā platība nepārsniedz 4 m2. Iekārtas augstums nepārsniedz 2m, platums nepārsniedz 5 m, garums nepārsniedz 3m.
Komplektācija:
10.17 | Universāls ieejas bāzes rāmis (pasūtījuma brīdī precizē rāmja izmērus atbilstoši izkonkursēto mēģeņu izmēriem) 1gab.
10.18 | Izejošais bāzes rāmis (pasūtījuma brīdī precizē rāmja izmērus atbilstoši izkonkursēto mēģeņu izmēriem) 1gab.
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -