## 1 daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Procedūru lampas un gaismas avotu piegāde
1.daļa Pie griestiem stiprināmā Operāciju lampa ar satelīta lampu, iebūvētu sagatavi videokamerai, videokamera, monitoram un satelītkonsoli
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, par ko tiek sastādīts apmācības dokuments, kurā norāda apmācīto personu, apmācību vietu un laiku, apmācību veicēju u.c. ar apmācību saistīto informāciju.
4 | Nodot iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (93/42/EEC) kopija;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu. Pārbaudi apliecinoši dokumenti jānodod kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Operāciju lampa ar satelīta lampu, satelītkronšteins monitora stiprināšanai un satelītkonsole endoskopu pieslēgšnai
| Daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1. | Operāciju LED pamatlampa un tās satelīti stiprinās pie griestu stiprinājuma. Pamatlampa stiprinās pie tā centrālās ass ar 2 plecu kronšteina palīdzību. Kronšteina pirmā pleca garums ne mazāks kā 1350mm. Pamatlampas parametri:
1.1.1. | diožu skaits ne mazāks kā 50 gab.
1.1.2. | nominālais apgaismojuma spilgtums ne mazāk kā 120 000 lux
1.1.3. | integrēta automātiska apgaismojuma spilgtuma uzturēšanas sistēma
1.1.4. | fokusētās gaismas laukums d10 ne mazāks kā 21cm
1.1.5. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4300K
1.1.6. | krāsu koeficients Ra ne mazāks kā 95
1.1.7. | siltuma emisija ne lielāka kā 500 600 W/m²
1.1.8. | lampas kupola gaismas izstarojošais laukums ne mazāks kā 780 cm²
1.1.9. | apgaismojuma testa dobuma zemākajā punktā atlikusī vērtība ne mazāka kā 95 % 114 000 lux
1.1.10. | spilgtuma regulēšanas parametri no 30-100%
1.1.11. | diožu darbības laiks ne mazāks kā 50 000 stundas
1.1.12. | Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām endoskopisko režīmu
1.2. | Satelītlampas parametri
1.2.1. | LED satelītlampa stiprinās uz centrālās ass kopā ar pamatlampu. Stiprinājuma kronšteina pirmā pleca garums ne mazāks kā 1350mm.
1.2.2. | diožu skaits ne mazāks kā 50 gab.
1.2.3. | nominālais apgaismojuma spilgtums ne mazāk kā 120 000 lux
1.2.4. | integrēta automātiska apgaismojuma uzturēšanas sistēma
1.2.5. | fokusētās gaismas laukums d10 ne mazāks kā 21cm
1.2.6. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4300K
1.2.7. | krāsu koeficients Ra ne mazāks kā 95
1.2.8. | siltuma emisija ne lielāka kā 500 W/m²
1.2.9. | lampas kupola gaismas izstarojošais laukums ne mazāks kā 780 cm²
1.2.10. | apgaismojuma testa dobuma zemākajā punktā atlikusī vērtība ne mazāka kā 95 % 114 000 lux
1.2.11. | diožu darbības laiks ne mazāks kā 50 000 stundas
1.3. | Satelītkronšteins Monitora stiprināšanai divu plecu kronšteins fiksējas pie trešās ass
1.4. | Krāsu Monitora parametri
1.4.1. | Ne mazāk kā 24 collu medicīniskais monitors
1.4.2. | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920x1080
1.4.3. | Kontrasts ne mazāk kā 1:1000
1.4.4. | Maksimālais spilgtums ne mazāk kā 300 cd/m²
1.4.5. | Skata leņķis ne mazāk kā 170o, vertikāli un horizontāli
1.4.6. | Videoieejas ne mazāk kā VGA, S-Video, DVI
1.5. | Satelītkonsole (paredzēts pieslēgt video un endo sistēmu torņus) divu plecu kronšteins piektās ceturtās ass vai brīvstāvoša, kravnesība ne mazāk kā 40kg.
1.5.1. | sprieguma 220V rozetes(Schuko tips) – 3 gab;
1.5.2. | zemsprieguma izvadi – 3 gab;
1.5.3. | full HD kameras vadības izvads – 1gab.
1.5.4. | HD-SDI izvadi – 2 gab.;
1.5.5. | VGA izvads – 1gab.
1.5.6. | LC optiskie izvadi – 4 gab.;
1.5.7. | rezerves tunelis diametrā 16mm – 1 gab.
1.5.8. | PJ45 6.kat. izvads – 1 gab.
1.5.9. | endoskopijas gaismas vadības slēdzis – 1 gab.
1.5.10. | Distribūcijas moduļa aizmugurējā daļa aprīkota sekojoši:
1.5.11. | zaļās endoskopiskās gaismas LED izvietotas visā moduļa garumā; tā lai telpa būtu apgaismota endoskopiju laikā.
1.5.12. | plaukts vismaz 300x300mm, kravnesība 5kg.
1.5.13. | ērts konsoles regulēšanas rokturis visā moduļa garumā.
| Komplektācija: | Skaits | Cena
1.6. | Pamata operāciju lampa | 1
1.7. | Satelīta operāciju lampa | 1
1.8. | Satelītkronšteins monitora stiprināšanai | 1
1.9. | Satelītkonsole endoskopu pieslēgšanai | 1
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2 daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Procedūru lampas un gaismas avotu piegāde
2.daļa Pie griestiem stiprināmā Operāciju lampa ar satelīta lampu, iebūvētu sagatavi videokamerai, monitora roku un satelītkonsoli
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, par ko tiek sastādīts apmācības dokuments, kurā norāda apmācīto personu, apmācību vietu un laiku, apmācību veicēju u.c. ar apmācību saistīto informāciju.
4 | Nodot iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (93/42/EEC) kopija;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu. Pārbaudi apliecinoši dokumenti jānodod kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | Operāciju lampa ar satelīta lampu, iebūvētu sagatavi videokamerai, monitoram un satelītkonsoli
| Daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1. | Operāciju LED pamatlampa un tās satelīti stiprinās pie griestu stiprinājuma. Pamatlampa stiprinās pie tā centrālās ass ar 2 plecu kronšteina palīdzību. Kronšteina pirmā pleca garums ne mazāks kā 1350mm. Pamatlampas parametri:
2.1.1. | diožu skaits ne mazāks kā 50 gab.
2.1.2. | nominālais apgaismojuma spilgtums ne mazāk kā 120 000 lux
2.1.3. | integrēta automātiska apgaismojuma spilgtuma uzturēšanas sistēma
2.1.4. | fokusētās gaismas laukums d10 ne mazāks kā 21cm
2.1.5. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4300K
2.1.6. | krāsu koeficients Ra ne mazāks kā 95
2.1.7. | siltuma emisija ne lielāka kā 500 600 W/m²
2.1.8. | lampas kupola gaismas izstarojošais laukums ne mazāks kā 780 cm²
2.1.9. | apgaismojuma testa dobuma zemākajā punktā atlikusī vērtība ne mazāka kā 95 % 114 000 lux
2.1.10. | spilgtuma regulēšanas parametri no 30-100%
2.1.11. | diožu darbības laiks ne mazāks kā 50 000 stundas
2.1.12. | Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām endoskopisko režīmu
2.2. | Satelītkronšteins Monitora stiprināšanai divu plecu kronštein
2.3. | Krāsu Monitora parametri
2.3.1. | Ne mazāk kā 24 collu medicīniskais monitors
2.3.2. | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920x1080
2.3.3. | Kontrasts ne mazāk kā 1:1000
2.3.4. | Maksimālais spilgtums ne mazāk kā 300 cd/m²
2.3.5. | Skata leņķis ne mazāk kā 170o, vertikāli un horizontāli
2.3.6. | Videoieejas ne mazāk kā VGA, S-Video, DVI
2.4. | Satelītkonsole (paredzēts pieslēgt video un endo sistēmu torņus) divu plecu kronšteins piektās trešās ass vai brīvstāvoša, kravnesība ne mazāk kā 40kg.
2.4.1. | sprieguma 220V rozetes(Schuko tips) – 3 gab;
2.4.2. | zemsprieguma izvadi – 3 gab;
2.4.3. | full HD kameras vadības izvads – 1gab.
2.4.4. | HD-SDI izvadi – 2 gab.;
2.4.5. | VGA izvads – 1gab.
2.4.6. | LC optiskie izvadi – 4 gab.;
2.4.7. | rezerves tunelis diametrā 16mm – 1 gab.
2.4.8. | PJ45 6.kat. izvads – 1 gab.
2.4.9. | endoskopijas gaismas vadības slēdzis – 1 gab.
2.5. | Distribūcijas moduļa aizmugurējā daļa aprīkota sekojoši:
2.5.1. | zaļās endoskopiskās gaismas LED izvietotas visā moduļa garumā; tā lai telpa būtu apgaismota endoskopiju laikā.
2.5.2. | plaukts vismaz 300x300mm, kravnesība 5kg.
2.5.3. | ērts konsoles regulēšanas rokturis visā moduļa garumā.
| Komplektācijā: | Skaits | Cena
2.6. | Pamata operāciju lampa | 1
2.7. | Satelītkronšteins monitora stiprināšanai | 1
2.8. | Satelītkonsole endoskopu pieslēgšanai | 1
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3 daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Procedūru lampas un gaismas avotu piegāde
3.daļa Pie griestiem stiprināmā Operāciju lampa ar monitora roku un satelītkonsoli
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, par ko tiek sastādīts apmācības dokuments, kurā norāda apmācīto personu, apmācību vietu un laiku, apmācību veicēju u.c. ar apmācību saistīto informāciju.
4 | Nodot iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (93/42/EEC) kopija;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu. Pārbaudi apliecinoši dokumenti jānodod kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3 | Operāciju lampa ar satelīta lampu, iebūvētu sagatavi videokamerai, monitoram un satelītkonsoli
| Daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1. | Operāciju LED pamatlampa un tās satelīti stiprinās pie griestu stiprinājuma. Pamatlampa stiprinās pie tā centrālās ass ar 2 plecu kronšteina palīdzību. Kronšteina pirmā pleca garums ne mazāks kā 1350mm. Pamatlampas parametri:
3.1.1. | diožu skaits ne mazāks kā 50 gab.
3.1.2. | nominālais apgaismojuma spilgtums ne mazāk kā 120 000 lux
3.1.3. | integrēta automātiska apgaismojuma spilgtuma uzturēšanas sistēma
3.1.4. | fokusētās gaismas laukums d10 ne mazāks kā 21cm
3.1.5. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4300K
3.1.6. | krāsu koeficients Ra ne mazāks kā 95
3.1.7. | siltuma emisija ne lielāka kā 500 600 W/m²
3.1.8. | lampas kupola gaismas izstarojošais laukums ne mazāks kā 780 cm²
3.1.9. | apgaismojuma testa dobuma zemākajā punktā atlikusī vērtība ne mazāka kā 95 % 114 000 lux
3.1.10. | spilgtuma regulēšanas parametri no 30-100%
3.1.11. | diožu darbības laiks ne mazāks kā 50 000 stundas
3.1.12. | Lampa nodrošina zaļo gaismu endoskopiskām operācijām endoskopisko režīmu
3.2. | Satelītkronšteins Monitora stiprināšanai divu plecu kronštein
3.3. | Krāsu Monitora parametri
3.3.1. | Ne mazāk kā 24 collu medicīniskais monitors
3.3.2. | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920x1080
3.3.3. | Kontrasts ne mazāk kā 1:1000
3.3.4. | Maksimālais spilgtums ne mazāk kā 300 cd/m²
3.3.5. | Skata leņķis ne mazāk kā 170o, vertikāli un horizontāli
3.3.6. | Videoieejas ne mazāk kā VGA, S-Video, DVI
3.4. | Satelītkonsole (paredzēts pieslēgt video un endo sistēmu torņus) divu plecu kronšteins piektās trešās ass vai brīvstāvoša, kravnesība ne mazāk kā 40kg.
3.4.1. | sprieguma 220V rozetes(Schuko tips) – 3 gab;
3.4.2. | zemsprieguma izvadi – 3 gab;
3.4.3. | full HD kameras vadības izvads – 1gab.
3.4.4. | HD-SDI izvadi – 2 gab.;
3.4.5. | VGA izvads – 1gab.
3.4.6. | LC optiskie izvadi – 4 gab.;
3.4.7. | rezerves tunelis diametrā 16mm – 1 gab.
3.4.8. | PJ45 6.kat. izvads – 1 gab.
3.4.9. | endoskopijas gaismas vadības slēdzis – 1 gab.
3.5. | Distribūcijas moduļa aizmugurējā daļa aprīkota sekojoši:
3.5.1. | zaļās endoskopiskās gaismas LED izvietotas visā moduļa garumā; tā lai telpa būtu apgaismota endoskopiju laikā.
3.5.2. | plaukts vismaz 300x300mm, kravnesība 5kg.
3.5.3. | ērts konsoles regulēšanas rokturis visā moduļa garumā.
| Komplektācijā: | Skaits | Cena
3.6. | Pamata operāciju lampa | 1
3.7. | Satelītkronšteins monitora stiprināšanai | 1
3.8. | Satelītkonsole endoskopu pieslēgšanai | 1
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4 daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Procedūru lampas un gaismas avotu piegāde
4.daļa Pie griestiem stiprināma LED apskates lampa
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, par ko tiek sastādīts apmācības dokuments, kurā norāda apmācīto personu, apmācību vietu un laiku, apmācību veicēju u.c. ar apmācību saistīto informāciju.
4 | Nodot iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (93/42/EEC) kopija;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu. Pārbaudi apliecinoši dokumenti jānodod kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1 | Pie griestiem stiprināma LED apskates lampa
| Daudzums (gab.): | 14
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.1. | Pie griestiem stiprināma apskates LED lampa ar darbības rādiusu ne mazāk kā 185cm. Tā balstās uz divplecu kronšteinu
4.1.2. | kupola rotācija horizontālā plaknē ne mazāk kā 180°, rotācija vertikāla plaknē ne mazāk kā 290°
4.1.3. | nominālais apgaismojums 1m attālumā ne mazāks kā 40 000 lux;
4.1.4. | fokusētās gaismas diametrs 1m attālumā līdz ne mazāk kā 23 16 cm
4.1.5. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4500K
4.1.6. | siltuma emisija 1m attālumā ne lielāka par 200 W/m²
4.1.7. | LED diožu skaits ne mazāk kā 25
4.1.8. | diožu dzīves ilgums ne mazāk kā 35 000 stundu
4.1.9. | Pie maksimāli izstiepta lampas pleca – konstrukcija nedrīkst radīt lielāku par 85Nm lielu griezes momentu uz lampas stiprinājuma kronšteinu.
4.1.10. | barošanas spriegums 220V
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5 daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Procedūru lampu un gaismas avotu iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/228
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Procedūru lampas un gaismas avotu piegāde
5.daļa Procedūru, izmeklējumu lampa, mobila
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, par ko tiek sastādīts apmācības dokuments, kurā norāda apmācīto personu, apmācību vietu un laiku, apmācību veicēju u.c. ar apmācību saistīto informāciju.
4 | Nodot iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581.
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (93/42/EEC) kopija;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu. Pārbaudi apliecinoši dokumenti jānodod kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1 | Procedūru, izmeklējumu lampa, mobila
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.1.1. | Lampa spirināma uz stabila statīva ar riteņiem. Lampas augstuma regulācija iespējama vertikālā plaknē un horizontālā plaknē.
5.1.2. | kupola rotācija horizontālā plaknē ne mazāk kā 180°, rotācija vertikāla plaknē ne mazāk kā 290°
5.1.3. | nominālais apgaismojums 1m attālumā ne mazāks kā 40 000 lux;
5.1.4. | fokusētās gaismas diametrs 1m attālumā līdz ne mazāk kā 16 cm
5.1.5. | krāsu temperatūra ne mazāka kā 4500K
5.1.6. | siltuma emisija 1m attālumā ne lielāka par 250 W/m²
5.1.7. | LED diožu skaits ne mazāk kā 15
5.1.8. | diožu dzīves ilgums ne mazāk kā 35 000 stundu
5.1.9. | barošanas spriegums 220V
5.1.10. | barošanas bloks integrēts
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.2. | Operāciju galvas lampa ar gaismas avotu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5.2.1. | Galvas lampa
5.2.1.1. | Uz galvas stiprināma lampa operāciju apgabala izgaismošanai
5.2.1.2. | Lauka fokuss piemērojams ne mazāk kā robežās no 20 līdz 80 mm darba distancē 40 cm
5.2.1.3. | Apgaismojums ne mazāk kā 150 000 lux
5.2.1.4. | Gaismas vada garums ne mazāk kā 240 cm
5.2.1.5. | Bez ēnu apgaismojums
5.2.1.6. | Sterilizējams rokturis
5.2.1.7. | Galvas stiprinājuma (galvas saitei) regulējami izmēri
5.2.2. | LED gaismas avots
5.2.2.1. | Savietojams ar galvas lampas gaismas vadu
5.2.2.2. | LED dzīves ilgums ne mazāk kā 25 000 stundas
5.2.2.3. | Krāsu temperatūra ne mazāk kā 5 500 K
5.2.2.4. | Gaismas avota un gaismas vada savienojums ir rotējams
Komplektācijā:
5.2.3. | Operāciju galvas lampa ar gaismas vadu 2gab.
5.2.4. | Gaismas avots
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)