## Tehniskā specifikacija
VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"
Laboratorijas testu iegāde (C daļa)
Tehniskā specifikācija
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vispārīgās prasības:
Analizatoru un servisa prasības:
| 1 | Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt jaunam (nelietotam).
| 2 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas.
| 3 | Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Piegādātājam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu analizatora darbu. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 2 stundas.
| 4 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
| 5 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
| 6 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
| 7 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru.
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
| 8 | Pretendentam jānodrošina Lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un Drošības Datu lapas latviešu valodā.
| 9 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
| 10 | Ja Piegādātjs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
| 11 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Nomenklatūras kods | Nr.p.k. | Prece | Tehniskās prasības | Mērvienība (testi/ gab./ ml/ g) | Skaits (plānotais apjoms) 36.mēn. | Mērvienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Ražotāja firma | Komplekta cena, eur bez PVN | Kopējā cena eur, bez PVN | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7*11=12 | 13
1. Nefelometrijas metode
1.1. Reaģenti
| 1.1.1 | IgG | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 6000
| 1.1.2 | IgM |  | tests | 6000
| 1.1.3 | IgA |  | tests | 6000
| 1.1.4 | IgE |  | testi | 6000
| 1.1.5 | c3 |  | testi | 5500
| 1.1.6 | c4 |  | testi | 5500
| 1.1.7 | ß 2 mikroglobulīns |  | testi | 300
| 1.1.8 | SAA |  | testi | 250
| 1.1.9 | IgG 1 |  | testi | 150
| 1.1.10 | IgG 2 |  | testi | 150
| 1.1.11 | IgG 3 |  | testi | 150
| 1.1.12 | IgG 4 |  | testi | 150
| 1.1.13 | Cystatin C |  | testi | 550
| 1.1.14 | β-trace proteīns |  | testi | 150
| 1.1.15 | Kappa brīvās vieglās ķēdes CSF |  | testi | 150
| 1.1.16 | Lambda brīvās vieglās ķēdes CSF |  | testi | 150
| 1.1.17 | Augstas jūtības CRP |  | testi | 150
Kopā par 1.1. daļu, eur bez PVN
1.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 1.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 1.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 1.2. daļu, eur bez PVN
1.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 1.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 1.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 1.3. daļu, eur bez PVN
1.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 1.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 1.4.1.1 | Automātisks nefelometrijas analizators kvantitatīvai proteīnu daudzuma noteikšanai serumā, plazmā, urīnā un likvorā .
| 1.4.1.2 | Sistēmai ir jāsatur ne mazāk kā 50 ieprogrammētu testu protokolu.
| 1.4.1.3 | Analizatora vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 60 testi stundā.
| 1.4.1.4 | Paraugu, reaģentu, kalibratoru un kontroles materiāla identifikācija ar iebūvētu svītrkodu lasītāju.
| 1.4.1.5 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
| 1.4.1.6 | Reaģentu un kontroles materiāla uzglabāšana analizatorā pie temperatūras no +2°C līdz +8°C, ar iztvaikošanas aizsardzību, aizvērtā veidā, ar automātisku atvēršanu tieši pirms pipetēšanas.
| 1.4.1.7 | Reaģentu, kalibratoru un kontroles materiāla no sērijas atkarīgo parametru un vērtību lejupielāde analizatorā no tiem pievienotā datu nesēja (CD, flash u.c.)
| 1.4.1.8 | Aprīkojuma komplektācijā jābūt - datoram, printerim, monitoram, nepārtrauktas darbības strāvas avotam.
| 1.4.1.9 | Speciālās funkcijas:
| 1.4.1.9.1 | Sistēmai jābūt ar Cito paraugu iespēju.
| 1.4.1.9.2 | Analizators automātiski veic paraugu, kalibratoru un kontroles materāla atšķaidījumus.
| 1.4.1.10 | Trauksmes:
| 1.4.1.10.1 | Līmeņa detekcija paraugiem, standartiem, kontrolēm , reaģentiem un sistēmas šķidrumiem.
Kopā par 1.daļu, eur bez PVN
2. Automātiskā urīna sedimenta izmeklēšana.
2.1. Reaģenti
| 2.1.1 | Automātiska urīna sedimenta testēšana | Plūsmas fluorescentās citometrijas metode | tests | 40000
Kopā par 2.1. daļu, eur bez PVN
2.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 2.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 2.daļā norādītājam testu daududzumam
Kopā par 2.2. daļu, eur bez PVN
2.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 2.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 2.daļā norādītājam testu daududzumam
Kopā par 2.3. daļu, eur bez PVN
2.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 2.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 2.4.1.1 | Automātiskais urīna sedimenta daļiņu analizators
| 2.4.1.2 | Manuālās un automātiskās padeves režīmi
| 2.4.1.3 | Pamatparametri: Leikocīti, Eritrocīti, Epiteliālās šūnas, Cilindri, Baktērijas
| 2.4.1.4 | References parametri: kristāli, raugveidīgās šūnas, mazās apaļās šūnas, patoloģiskie cilindri, gļotas, spermatozoīdi
| 2.4.1.5 | Analizatora vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 80 testi/stundā
| 2.4.1.6 | Speciālās funkcijas:
| 2.4.1.7 | Urīna sedimenta un baktēriju noteikšanas režīmi
| 2.4.1.8 | Trauksmes:
| 2.4.1.9 | Paraugu aspirācijas kļūdas
| 2.4.1.10 | Analīzes kļūdas
| 2.4.1.11 | Kvalitātes kontroles kļūdas
| 2.4.1.12 | Citas prasības:
| 2.4.1.13 | Piecu pozīciju paraugu padeves statīvi, saderīgi ar urīna teststrēmeļu analizatoru.
| 2.4.1.14 | Divu līmeņu kvalitātes kontrole
Kopā par 2. daļu, eur bez PVN
3. Automātiskā urīna ķīmiska testēšana izmantojot teststrēmeles
3.1. Reaģenti
| 3.1.1 | Automātiska urīna testēšana izmantojot teststrēmeles | Atstarošanas fotometrija, refraktometrija | tests | 130000
Kopā par 3.1. daļu, eur bez PVN
3.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 3.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 3.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 3.2. daļu, eur bez PVN
3.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 3.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 3.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 3.3. daļu, eur bez PVN
3.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 3.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 3.4.1.1 | Automātiskais urīna teststrēmeļu analizators
| 3.4.1.2 | Teststrēmeles iepakotas kasetēs ar automātiski nolasāmu identifikācijas uzlīmi
| 3.4.1.3 | Nosakāmi 10 kvantitatīvi vai puskvatitatīvi rādītāji: pH, LEU, NIT, PRO, GLU, KET, URO, BIL, ERY, SG. Nosakāms urīna dzidrums un krāsa
| 3.4.1.4 | Teststrēmeles izgatavotas izmantojot nelīmēto tehnoloģiju (lai izslēgtu līmes ietekmi uz rezultātu)
| 3.4.1.5 | Noteikšanā izmantots atstarošanas fotometrijas princips pie vismaz 4 dažādiem viļņu garumiem; ir krāsu kompensācija; SG nosaka ar refraktometru
| 3.4.1.6 | Iekārtā iespējams ievietot un analizēt primāro paraugu savākšanas stobriņus
| 3.4.1.7 | GLU un ERY testiem nav askorbīnskābes interferences
| 3.4.1.8 | Analizatora vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 200 testi/stundā
| 3.4.1.9 | Analizatorā vienlaikus var atrasties vismaz 50 paraugi
| 3.4.1.10 | Speciālās funkcijas:
| 3.4.1.11 | Atsevišķa Cito!paraugu vieta ar prioritāras testēšanas funkciju
| 3.4.1.12 | Iespēja saglabāt rezultātus uz datu nesēja (USB)
| 3.4.1.13 | Trauksmes:
| 3.4.1.14 | Paraugu aspirācijas kļūdas
| 3.4.1.15 | Analīzes kļūdas
| 3.4.1.16 | Reaģentu kļūdas
Kopā par 3.daļu, eur bez PVN
4. Asins analīze ar 5 daļu diferencējošu hematoloģijas analizatoru ar automātisku retikulocītu noteikšanu
4.1. Reaģenti
| 4.1.1 | Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo hematoloģisko analizatoru | Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru, izmantojot fizikālo šūnu mērīšanas metodi - tilpums, konduktivitāte, lāzera stara izkliede. | tests | 400000
| 4.1.2 | Retikulocīti – automatizēta izmeklēšana ar 5 daļu diferencējošo hematoloģisko analizatoru | Retikulocīti – automatizēta izmeklēšana ar 5 daļu diferencējošo hematoloģisko analizatoru, izmantojot fizikālo šūnu mērīšanas metodi - tilpums, konduktivitāte, lāzera stara izkliede. | tests | 2500
Kopā par 4.1. daļu, eur bez PVN
4.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 4.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 4.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 4.2. daļu, eur bez PVN
4.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 4.3.1 | Sistēmšķīdumi: Atbilstoši paredzētajam testu spektram un apjomam (iekļaujot kvalitātes kontroļu un kalibrācijas mērījumus). | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 4.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 4.3. daļu, eur bez PVN
4.4. Tehniskās prasības analizatoram - 3 analizatori
|  | Ražotājs (ražotājsvalsts) | 1. 2. 3.
|  | Modelis | 1. 2. 3.
|  | Ražošanas gads | 1. 2. 3.
| 4.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 4.4.1.1 | Trīs 5 daļu diferencējošie asins analizatori ar automātisku retikulocītu noteikšanas iespēju. Vienam no tiem komplektā vienotā sistēmā savienoti asins paraugu automātiskais uztriepju izvilcējs un krāsotājs, no tā paša ražotāja.
| 4.4.1.2 | Analizatora caurlaidība ne mazāk kā 100 testi/st. ar 5 daļu diferenciāciju.
| 4.4.1.3 | Analizatora caurlaidība ne mazāk kā 40 testi /st. ar 5 daļu diferenciāciju un retikulocītu automatizētu noteikšanu.
| 4.4.1.4 | Automātiska paraugu padeve, integrēts paraugu maisītājs analizatorā.
| 4.4.1.5 | Iespēja veikt Cito! testus automātiskā un manuālā režīmā.
| 4.4.1.6 | Iespēja strādāt ar kapilārajām un venozajām asinīm.
| 4.4.1.7 | Iespēja strādāt ar cerebrospināliem, seroziem, sinoviāliem šķidrumiem ar vismaz vienu analizatoru.
| 4.4.1.8 | Nosakāmie parametri vismaz 26 : WBC;Ne#;Ne%;LY#;Ly%,Ba#,Ba%,Mo#;Mo%,Eo#, Eo%; RBC, MCH, MCV, ,MCHC, HGB, HCT, RDW, PLT, MPV, PCT,PDW, Retic#, Retic%, IRF, MRF.
| 4.4.1.9 | Asins šūnu diferencēšana pamatojas uz šūnas līdzstrāvas un augstfrekvences elektrovadītspējas, kā arī koherentas gaismas izkliedes mērījumiem.
| 4.4.1.10 | Mērīšanas cikla laikā jāizmanto trīskārša parauga skaitīšana.
| 4.4.1.11 | Iespēja strādāt ar dažādiem darba režīmiem: automātisko, manuālo vai atšķaidīšanas režīmu.
| 4.4.1.12 | Iespēja pieslēgt vai atslēgt diferenciācijas un retikulocītu noteikšanas režīmus. Atslēdzot diferenciācijas un/vai retikulocītu režīmus, netiek izmantoti reaģenti, kas nodrošina diferenciāciju un retikulocītu noteikšanu.
| 4.4.1.13 | Nepieciešamais parauga daudzums ne vairāk kā 560 µl 5diff analīzei un automātiskajai uztriepei.
| 4.4.1.14 | Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažāda izmēra un diametra mēģenes
| 4.4.1.15 | Integrēts svītru kodu lasītājs, analizators savietojams ar vietējo LIS.
| 4.4.1.16 | Sistēmā lietotā iekšējā kvalitātes kontrole nodrošina iespēju bez maksas piedalīties starptautiskā kvalitātes kontroles programmā.
| 4.4.1.17 | Komplektācijā - dators, printeris, monitors, barošanas bloks ar kompresoru.
| 4.4.1.18 | Automātiskais uztriepju pagatavotājs un krāsotājs novietojami uz galda.
| 4.4.1.19 | Automātiskajā uztriepju krāsotājā iespēja izmantot vismaz divus krāsošanas protokolus.
| 4.4.1.20 | Speciālās funkcijas:
| 4.4.1.21 | Jābūt nodrošinātai automātiskai ikdienas, iknedēļas, ikmēneša apkopei.
| 4.4.1.22 | Trauksmes:
| 4.4.1.23 | Jābūt nodrošinātam ar trauksmes signālu par reaģentu izbeigšanos
| 4.4.1.24 | Jābūt trauksmes signālam , kas brīdina par sistēmas kļūdām.
| 4.4.1.25 | Citas prasības:
| 4.4.1.26 | Vienlaicīgi jānodrošina darbs ar trijiem 5 daļu diferencējošiem analizatoriem, izmantojot identiskus reaģentus un kontroles.
Kopā par 4.daļu, eur bez PVN
5. Imūnķīmiskie testi: kardiomarķieri, infekciju diagnostika, zāļu monitorings un citi parametri.
5.1. Reaģenti
| 5.1.1 | HBsAg | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 6500
| 5.1.2 | Anti HBs |  | tests | 3500
| 5.1.3 | Anti HBc |  | tests | 3600
| 5.1.4 | Anti HBc IgM |  | tests | 800
| 5.1.5 | HBeAg |  | tests | 900
| 5.1.6 | Anti Hbe |  | tests | 900
| 5.1.7 | Anti HAV IgM |  | tests | 200
| 5.1.8 | Anti HAV IgG |  | tests | 550
| 5.1.9 | Anti HCV |  | tests | 6000
| 5.1.10 | HCV Ag |  | tests | 900
| 5.1.11 | HIV 1/2 Ag/Av |  | tests | 9000
| 5.1.12 | CMV IgG |  | tests | 550
| 5.1.13 | CMV IgM |  | tests | 550
| 5.1.14 | EBV VCA IgG |  | tests | 550
| 5.1.15 | EBV VCA IgM |  | tests | 550
| 5.1.16 | EBV EBNA IgG |  | tests | 550
| 5.1.17 | Toxoplasma Gondii IgG |  | tests | 200
| 5.1.18 | Toxoplasma Gondii IgM |  | tests | 200
| 5.1.19 | Treponema pallidum IgG+IgM |  | tests | 3000
| 5.1.20 | Troponīns - augsti jūtīgais |  | tests | 140000
| 5.1.21 | CK - MB |  | tests | 118800
| 5.1.22 | Galecti-3 |  | tests | 250
| 5.1.23 | PTH |  | tests | 9500
| 5.1.24 | Kopējais HCG |  | tests | 7000
| 5.1.25 | CYFRA 21-1 citokeratīna 19 fragments |  | tests | 1100
| 5.1.26 | Antivielas pret HE - 4 |  | tests | 150
| 5.1.27 | Anti-TPO |  | tests | 1200
| 5.1.28 | Antivielas pret tireoglobulīnu |  | tests | 200
| 5.1.29 | Anti - CCP |  | tests | 800
| 5.1.30 | NGAL |  | tests | 250
| 5.1.31 | Ciklosporīns |  | tests | 3500
| 5.1.32 | Sirolimus |  | tests | 1100
| 5.1.33 | Takrolimus |  | tests | 7500
| 5.1.34 | Vankomicīns |  | tests | 6200
| 5.1.35 | Gentamicīns |  | tests | 120
| 5.1.36 | Digoksīns |  | tests | 550
Kopā par 5.1. daļu, eur bez PVN
5.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 5.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 5.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 5.2. daļu, eur bez PVN
5.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 5.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 5.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 5.3. daļu, eur bez PVN
5.4. Tehniskās prasības analizatoram - 2 analizatori
|  | Ražotājs (ražotājsvalsts) | 1. 2.
|  | Modelis | 1. 2.
|  | Ražošanas gads | 1. 2.
| 5.4.1. | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 5.4.1.1 | Divi analizatori ar identiskiem reaktīviem, kalibratoriem un kontrolēm, ar iespēju integrēt vienā modulī ar vienotu paraugu padeves sistēmu un vienotu pieslēgumu LIS.
| 5.4.1.2 | Vismaz 25 reaģentu pozīcijas ar dzesētavu katram analizatoram.
| 5.4.1.3 | Analizatora caurlaidība ne mazāk kā 200 testi/h darba režīmam 24h diennaktī.
| 5.4.1.4 | Testu veic izmantojot Hemiluminiscences metodi. Analīžu protokoli sastāv no 2 vai 1 soļa etapa.
| 5.4.1.5 | Sistēma dod iespēju noteikt vienā plazmas/ seruma paraugā Anti-HIV ½ (apvienotais antivielu un antigēna); HBsAg; Anti-HCV; HCV Ag; antitreponemālās antivielas ar analītisko jūtību un specifiskumu ne mazāk kā 99.0%.
| 5.4.1.6 | Integrēts līmeņa noteikšanas sensors, kas kombinācijā ar izmantoto spiediena izmaiņu tehnoloģiju veic recekļu un gaisa burbuļu identifikāciju, nodrošinot precīzu parauga iesūkšanu.
| 5.4.1.7 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
| 5.4.1.8 | Laiks līdz pirmajam kardiomarķieru analīžu rezultātam ne ilgāk kā 18 minūtes.
| 5.4.1.9 | Nepārtraukta paraugu ielāde, neapstādinot analizatora darbību. Vismaz 20 paraugu ielāde Cito pozīcijās.
| 5.4.1.10 | Reaģentu stabilitāte analizatorā vismaz 30 dienas. Piedāvāt plānotajam testu skaitam atbilstošākos iepakojumus ar mērķi nodrošināt reaktīvu stabilitāti.
| 5.4.1.11 | Rezultātu šķirošana pēc pacienta ID, pacienta vārda, parametra u.c.
| 5.4.1.12 | Iespējama rezultātu arhivēšana uz CD vai USB.
| 5.4.1.13 | Speciālās funkcijas:
| 5.4.1.14 | Automātiska ikdienas apkope analizatora tīrīšanai un dezinfekcijai.
| 5.4.1.15 | Trauksmes:
| 5.4.1.16 | Automatiska tehnisko rādījumu, statistisko datu un kļūdu ziņojumu nosūtīšana uz attālinātās novērošanas sistēmu attālināta servisa nodrošināšanai.
| 5.4.1.17 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
| 5.4.1.18 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams.
| 5.4.1.19 | Citas prasības:
| 5.4.1.20 | Sistēmā lietotā iekšējā kvalitātes kontrole nodrošina iespēju bez maksas piedalīties starptautiskā kvalitātes kontroles programmā.
Kopā par 5.daļu, eur bez PVN
6. Bioķīmiskie testi.
6.1. Reaģenti
| 6.1.1 | Kopējais holesterīns | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 90000
| 6.1.2 | ABL-holesterīns |  | tests | 72000
| 6.1.3 | ZBL -holesterīns |  | tests | 360
| 6.1.4 | Triglicerīdi |  | tests | 72000
| 6.1.5 | ALAT |  | tests | 300000
| 6.1.6 | ASAT |  | tests | 260000
| 6.1.7 | Albumīns |  | tests | 3000
| 6.1.8 | Kopējais olbaltums |  | tests | 5000
| 6.1.9 | Alfa amilāze |  | tests | 55000
| 6.1.10 | Laktātdehidrogenāze |  | tests | 35000
| 6.1.11 | Kreatīnkināze |  | tests | 72000
| 6.1.12 | Sārmainā fosfotāze |  | tests | 55000
| 6.1.13 | GGT |  | tests | 20000
| 6.1.14 | Kopējais bilirubīns |  | tests | 180000
| 6.1.15 | Tiešais bilirubīns |  | tests | 165000
| 6.1.16 | Urea |  | tests | 110000
| 6.1.17 | Urīnskābe |  | tests | 15000
| 6.1.18 | Kreatinīns |  | tests | 350000
| 6.1.19 | Elektrolīti (Na, K,Cl) |  | tests | 310000
| 6.1.20 | Fosfors |  | tests | 15000
| 6.1.21 | Magnijs |  | tests | 11000
| 6.1.22 | Kalcijs |  | tests | 72000
| 6.1.23 | Dzelzs |  | tests | 5000
| 6.1.24 | Glikoze |  | tests | 350000
| 6.1.25 | CRO |  | tests | 150000
| 6.1.26 | Laktāts |  | tests | 1000
Kopā par 6.1. daļu, eur bez PVN
6.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 6.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 6.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 6.2. daļu, eur bez PVN
6.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 6.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 6.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 6.3. daļu, eur bez PVN
6.4. Tehniskās prasības analizatoram - 2 analizatori
|  | Ražotājs (ražotājsvalsts) | 1. 2.
|  | Modelis | 1. 2
|  | Ražošanas gads | 1. 2.
| 6.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 6.4.1.1 | Divi analizatori ar identiskiem reaktīviem, kalibratoriem un kontrolēm, ar iespēju integrēt vienā modulī ar vienotu paraugu padeves sistēmu un vienotu pieslēgumu LIS.
| 6.4.1.2 | Vienam analizatoram caurlaidība ne mazāk kā 950 testi stundā, otram analizatoram caurlaidība ne mazāk kā 400 testi stundā, nepārtrauktam darba režīmam 24 stundas diennaktī.
| 6.4.1.3 | Testējamo paraugu veidi - serums, plazma, urīns, lumbālpunktāts, pilnasinis
| 6.4.1.4 | Jonu selektīvo elektrodu bloks Na, K, Cl jonu noteikšanai
| 6.4.1.5 | Automātiska paraugu atšķaidīšana un koncentrēšana
| 6.4.1.6 | Reaģenti gatavi darbam bez iepriekšējas atšķaidīšanas
| 6.4.1.7 | Iespēja vienlaicīgi ievietot dažāda izmēra primārās mēģenes
| 6.4.1.8 | Iepēja strādāt ar maza parauga tilpuma (500 mkl) sekundārajiem trauciņiem
| 6.4.1.9 | Funkcija Cito paraugu testēšanai ar nepārtrauktu paraugu un reaģentu pievienošanas iespēju, neapstādinot darba ciklu
| 6.4.1.10 | Rezultātu arhivēšanas iespējas
| 6.4.1.11 | Speciālās funkcijas:
| 6.4.1.12 | Automātiska paraugu recekļu un burbuļu noteikšana, lai izslēgtu nederīgus rezultātus
| 6.4.1.13 | Integrēts svītru kodu lasītājs, analizators savietojams ar vietējo LIS.
| 6.4.1.14 | Automātiskā halogēnās lampas intensitātes pārbaude visā halogēnā spektra diapazonā.
| 6.4.1.15 | Automātiska hemolīzes, lipēmijas un ikteriska parauga identificēšana pēc iepriekš definētiem individuāliem (katram testam nozīmīgiem) līmeņiem bez papildus materiāla patēriņa. Iespēja definēt rezultāta interpretācijas kritērijus (noraidīt rezultātu, norādīt rezultātu ar atzīmi). Iespēja redzēt intensitātes līmeni.
| 6.4.1.16 | Pilnīgi automātiska ikdienas apkope analizatora tīrīšanai, atkaļķošanai un dezinfekcijai.
| 6.4.1.17 | Trauksmes
| 6.4.1.18 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu un lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām.
| 6.4.1.19 | Citas prasības
| 6.4.1.20 | Sistēmā lietotā iekšējā kvalitātes kontrole nodrošina iespēju bez maksas piedalīties starptautiskā kvalitātes kontroles programmā.
Kopā par 6.daļu, eur bez PVN
7. Bioķīmiskie testi: specifiskās olbaltumvielas un citi parametri.
7.1. Reaģenti
| 7.1.1 | Glikohemoglobīns | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 26000
| 7.1.2 | Etanols |  | tests | 15000
| 7.1.3 | Albumīns |  | tests | 27000
| 7.1.4 | Kopējais olbaltums |  | tests | 50000
| 7.1.5 | Olbaltums likvorā,urīnā |  | tests | 5000
| 7.1.6 | Mikroalbumīnūrija |  | tests | 1000
| 7.1.7 | Kappa vieglās ķēdes |  | tests | 400
| 7.1.8 | Lamda vieglās ķēdes |  | tests | 400
| 7.1.9 | Cistatīns C |  | tests | 400
| 7.1.10 | Imūnglobulīns A |  | tests | 6500
| 7.1.11 | Imūnglobulīns G |  | tests | 6500
| 7.1.12 | Imūnglobulīns M |  | tests | 6500
| 7.1.13 | CO2-bikarbonāti |  | tests | 3500
| 7.1.14 | Dzelzs |  | tests | 10000
| 7.1.15 | Transferīns |  | tests | 1500
| 7.1.16 | Transferīna šķīstošie receptori |  | tests | 400
| 7.1.17 | Lipāze |  | tests | 15000
| 7.1.18 | ASO |  | tests | 5500
| 7.1.19 | RF |  | tests | 9000
| 7.1.20 | CRO |  | tests | 200000
| 7.1.21 | Kalcijs |  | tests | 2000
| 7.1.22 | Glikoze |  | tests | 2000
| 7.1.23 | Kreatinīns |  | tests | 2000
| 7.1.24 | Haptoglobīns |  | tests | 400
Kopā par 7.1. daļu, eur bez PVN
7.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 7.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 7.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 7.2 daļu, eur bez PVN
7.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 7.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 7.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 7.3 daļu, eur bez PVN
7.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 7.4.1 | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 7.4.1.1 | Bioķīmijas analizators ar identiskiem kalibratoriem un kontrolēm slimnīcas īpašumā esošajam bioķīmijas analizatoram Cobas 111.
| 7.4.1.2 | Automātiskais bioķīmijas analizators ar caurlaidību ne mazāk kā 400 testi stundā.
| 7.4.1.3 | Testējamo paraugu veidi - serums, plazma, urīns, lumbālpunktāts, pilnasinis
| 7.4.1.4 | Integrēts jonu selektīvo elektrodu bloks Na, K, Cl jonu noteikšanai
| 7.4.1.5 | Automātiska paraugu atšķaidīšana un koncentrēšana
| 7.4.1.6 | Reaģenti gatavi darbam bez iepriekšējas atšķaidīšanas
| 7.4.1.7 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
| 7.4.1.8 | Ūdens patēriņš līdz 5L stundā.
| 7.4.1.9 | Funkcija Cito paraugu testēšanai ar nepārtrauktu paraugu un reaģentu pievienošanas iespēju, neapstādinot darba ciklu
| 7.4.1.10 | Rezultātu arhivēšanas iespējas
| 7.4.1.11 | Speciālās funkcijas:
| 7.4.1.12 | Automātiska paraugu recekļu un burbuļu noteikšana, lai izslēgtu nederīgus rezultātus
| 7.4.1.13 | Integrēts svītru kodu lasītājs, analizators savietojams ar vietējo LIS.
| 7.4.1.14 | Interferences tests seruma hemolīzes, ikterusa un lipēmijas gadījumā.
| 7.4.1.15 | Automātiskā halogēnās lampas intensitātes pārbaude visā halogēnā spektra diapazonā.
| 7.4.1.16 | Pilnīgi automātiska ikdienas apkope analizatora tīrīšanai, atkaļķošanai un dezinfekcijai.
| 7.4.1.17 | Trauksmes
| 7.4.1.18 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām.
| 7.4.1.19 | Citas prasības
| 7.4.1.20 | Sistēmā lietotā iekšējā kvalitātes kontrole nodrošina iespēju bez maksas piedalīties starptautiskā kvalitātes kontroles programmā.
Kopā par 7.daļu, eur bez PVN
8. Imūnķīmiskie testi: vitamīni, hormoni, onkomarķieri un citi parametri.
8.1. Reaģenti
| 8.1.1 | Vitamīns D3 | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 7500
| 8.1.2 | Vitamīns B12 |  | tests | 5500
| 8.1.3 | Folskābe |  | tests | 2600
| 8.1.4 | Prokalcitonīns |  | tests | 17000
| 8.1.5 | B-tipa nātrijurētiskais peptīds (BNP) |  | tests | 25500
| 8.1.6 | Anti-HCV |  | tests | 1000
| 8.1.7 | CEA - Karcinoembrionālais antigēns |  | tests | 11000
| 8.1.8 | Audzēja marķieris CA 19 - 9 |  | tests | 5500
| 8.1.9 | Audzēja marķieris CA 15 - 3 |  | tests | 5500
| 8.1.10 | Audzēja marķieris CA - 125 |  | tests | 7500
| 8.1.11 | Alfa fetoproteīns |  | tests | 3000
| 8.1.12 | HER-2 |  | tests | 400
| 8.1.13 | TSH |  | tests | 48000
| 8.1.14 | FT4 |  | tests | 35000
| 8.1.15 | FT3 |  | tests | 18000
| 8.1.16 | Feritīns |  | tests | 11000
| 8.1.17 | PSA |  | tests | 15000
| 8.1.18 | Brīvais PSA |  | tests | 2000
| 8.1.19 | Kortizols |  | tests | 2200
| 8.1.20 | Totālais HCG |  | tests | 2000
| 8.1.21 | LH |  | tests | 400
| 8.1.22 | Testosterons |  | tests | 400
| 8.1.23 | Homocisteīns |  | tests | 350
| 8.1.24 | C-peptīds |  | tests | 4000
| 8.1.25 | Insulīns |  | tests | 400
| 8.1.26 | ELF tests |  | tests | 100
Kopā par 8.1. daļu, eur bez PVN
8.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 8.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 8.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par8.2. daļu, eur bez PVN
8.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 8.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem |  | Nepieciešamais daudzums 8.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 8.3. daļu, eur bez PVN
8.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 8.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 8.4.1.1 | Imūnķīmijas analizators ar identiskiem kalibratoriem un kontrolēm slimnīcas īpašumā esošajam analizatoram Advia Centaur CP.
| 8.4.1.2 | Vismaz 25 reaģentu pozīcijas ar dzesētavu katram analizatoram.
| 8.4.1.3 | Analizatora testu caurlaidība ne mazāk kā 200 testi/h darba režīmam 24h diennaktī.
| 8.4.1.4 | Testu veic izmantojot Hemiluminiscences metodi.
| 8.4.1.5 | Recekļu un gaisa burbuļu identifikācija ar ziņošanas funkciju.
| 8.4.1.6 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
| 8.4.1.7 | Laiks līdz pirmajam analīžu rezultātam ne ilgāk kā 18 minūtes.
| 8.4.1.8 | Nepārtraukta Cito paraugu ielāde, neapstādinot analizatora darbību.
| 8.4.1.9 | Reaģentu un papildmateriālu papildināšanas vai nomaiņas iespēja nepārtraucot analizatora darbību.
| 8.4.1.10 | Iespēja izmantot kalibratoru, vienlaicīgi veicot mērījumus.
| 8.4.1.11 | Piedāvāt plānotajam testu skaitam atbilstošākos iepakojumus ar mērķi nodrošināt reaktīvu stabilitāti.
| 8.4.1.12 | Rezultātu šķirošana pēc pacienta ID, pacienta vārda, parametra u.c.
| 8.4.1.13 | Iespējama rezultātu arhivēšana uz CD.
| 8.4.1.14 | Speciālās funkcijas:
| 8.4.1.15 | Pilnībā automātizēta ikdienas apkope analizatora tīrīšanai un dezinfekcijai.
| 8.4.1.16 | Trauksmes
| 8.4.1.17 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
| 8.4.1.18 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams.
| 8.4.1.19 | Citas prasības
| 8.4.1.20 | Sistēmā lietotā iekšējā kvalitātes kontrole nodrošina iespēju bez maksas piedalīties starptautiskā kvalitātes kontroles programmā.
Kopā par 8.daļu, eur bez PVN
9. Hemostāzes testi.
9.1. Reaģenti
| 9.1.1 | Protrombīna laiks (s, %, INR) | Kvika metode. Normas % un INR reāla laika kalibrācija, specifiska ISI vērtības aprēķināšana kopā ar kalibrāciju. Kopā ar PL noteikšanu ir jābūt iespējai noteikt atvasināto fibrinogēnu (bez papildus reaģenta patēriņa). Heparīna ietekme uz PL testu sākas tikai pie Heparīna koncentrācijas > 2 U/mL. Reaģents pēc sagatavošanas (ja tāda nepieciešama) tūlīt gatavs darbam. Stabilitāte pēc atvēršanas: ne mazāk kā 10 dienas (2-8 °C). | tests | 230000
| 9.1.2 | Aktivētā parciālā tromboplastīna laika noteikšana (APTL) | Jutība uz heparīnu, VIII un IX faktoriem un Lupus antikoagulantiem. Reaģenti gatavi darbam. Stabilitāte pēc atvēršanas: ne mazāk kā 10 dienas (2-8 °C). | tests | 210000
| 9.1.3 | Fibrinogēns | Klausa metode. Iespējama automātiska atšķaidīšana zemu un augstu koncentrāciju gadījumos, kā arī specifiska pazeminātā un paaugstinātā diapazona kalibrācija. Reaģenta stabilitāte pēc atvēršanas: ne mazāk kā 5 dienas (2-8 °C).. | tests | 170000
| 9.1.4 | D- Dimēri | Imūnturbidimetriska metode. Rezultāts izteikts FEU vienībās. Metode apstiprināta dziļo vēnu trombozes (DVT) un plaušu embolijas (PE) izslēgšanai. Robežvērtība ap 0.50 mg/L FEU. Stabilitāte pēc atvēršanas: ne mazāk kā 4 nedēļas (2-8 °C). | tests | 60000
| 9.1.5 | Antitrombīns III | Uz Xa (cilvēka izcelsmes) balstīta hromogēniska noteikšanas metode. Reaģenti gatavi lietošanai bez sagatavošanas. Stabilitāte pēc atvēršanas: ne mazāk kā 4 nedēļas (2-8 °C). | tests | 8000
| 9.1.6 | Reaģents Lupus antikoagulantu noteikšanai. Skrīninga tests | Skrīninga reaģents. Skrīninga reaģents tiek lietots kombinācijā ar apstiprinošo reaģentu. Rezultāts tiek ziņots kā attiecība. Funkcionālas metodes princips. Uzglabāšana pēc atvēršanas – līdz 1 mēnesim. | tests | 1100
| 9.1.7 | Reaģents Lupus antikoagulantu noteikšanai. Apstiprinošais tests | Apstiprinošais reaģents. Apstiprinošais reaģents tiek lietots kombinācijā ar skrīninga reaģentu. Rezultāts tiek ziņots kā attiecība. Funkcionālas metodes princips. Uzglabāšana pēc atvēršanas – līdz 1 mēnesim. | tests | 1100
| 9.1.8 | Reaģenti Faktora IIa Inhibitoru noteikšanai | Reaģenti Faktora IIa Inhibitoru noteikšanai, ietverot Dabigatran standartu un kontroli | tests | 200
| 9.1.9 | Reaģenti Faktora Xa Inhibitoru noteikšanai | Reaģenti Faktora Xa Inhibitoru noteikšanai, ietverot Rivaroxaban, Apixaban standartu un kontroli | tests | 600
Kopā par 9.1. daļu, eur bez PVN
9.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 9.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 9.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 9.2. daļu, eur bez PVN
9.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 9.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 9.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 9.3. daļu, eur bez PVN
9.4. Tehniskās prasības analizatoram - 2 analizatori
|  | Ražotājs (ražotājsvalsts) | 1. 2.
|  | Modelis | 1. 2.
|  | Ražošanas gads | 1. 2.
| 9.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 9.4.1.1 | Divi automatizēti koaguloģijas analizatori ar foto-optisku noteikšanas principu.
| 9.4.1.2 | Viens analizators ar iespēju veikt izmeklējumus izmantojot recēšanas, hromogēnisko, imunoloģisko un agregācijas metodi (visas CE marķētas metodes). Otrs analizators ar iespēju veikt izmeklējumus izmantojot recēšanas, hromogēnisko un imunoloģisko metodi. Iespēja veikt visu metožu testus vienlaicīgi.
| 9.4.1.3 | Iespēja veikt metodes, kurās tiek izmantots reaģentu maisītājs.
| 9.4.1.4 | Kā gaismas avots tiek izmantota halogēna lampa, kas nodrošina vienlaicīgu viena testa mērījumu ar vismaz 5 dažādiem viļņu garumiem (no 340, līdz 800 nm) bez papildus materiālu patēriņa.
| 9.4.1.5 | Iespēja veikt analīzes mikro režīmā (bez papildus materiāla patēriņa).
| 9.4.1.6 | Analizators nodrošina automātisku multi atšķaidīšanas analīžu (MDA), atšķaidīšanas analīžu (atšķaidīšanas faktors līdz 250:1), atkārtotu analīžu, saistīto analīžu, parauga pārbaudes analīžu (mixing studies), trombocītu agregācijas analīžu un recekļa pārbaudes (piem. vājš receklis) analīžu veikšanu.
| 9.4.1.7 | Analizatora programmatūra nodrošina brīvus testēšanas protokolus lietotāja definētām metodēm (zinātniskiem nolūkiem).
| 9.4.1.8 | Analizators standarta aprīkojumā ir aprīkots ar aizbāžņu caurduršanas funkciju.
| 9.4.1.9 | Parauga veidi: primārie stobri un parauga trauciņi. Iespēja analizēt paraugus jauktā secībā – slēgti, atvērti stobriņi, parauga trauciņi.
| 9.4.1.10 | Iespēja veikt paraugu, kvalitātes kontroles un kalibrācijas analīzes vienlaicīgi.
| 9.4.1.11 | Iespēja aplūkot individuālas reakcijas līknes katram mērījumam. Automātiski kļūdu paziņojumi gadījumā, ja līkne neatbilst pieļaujamajiem kritērijiem.
| 9.4.1.12 | Automātiska hemolīzes, lipēmijas un iktēriska parauga identificēšana pēc iepriekš definētiem individuāliem (katram testam nozīmīgiem) līmeņiem bez papildus materiāla patēriņa. Iespēja definēt rezultāta interpretācijas kritērijus (noraidīt rezultātu, norādīt rezultātu ar atzīmi, maskēt rezultātu). Iespēja aplūkot intensitātes līmeni.
| 9.4.1.13 | Parauga daudzuma identifikācija ar iespēju definēt pieļaujamos diapazonus, iespēja definēt atšķirīgus lielumus atkarībā no izmantotā paraugu stobriņa un/vai trauciņa veida. Funkcija ir aktīva arī slēgtu stobriņu gadījumā.
| 9.4.1.14 | Vienlaicīgi iespējamais paraugu skaits analizatorā – vismaz 50 paraugi. Nepārtraukta paraugu padeve nepārtraucot darba procesu. Automātiska paraugu identifikācija ar iebūvētu svītrkodu lasītāju.
| 9.4.1.15 | Nepārtraukta Cito paraugu ievietošana, neapstādinot analizatora darbību.
| 9.4.1.16 | Rezultātu izsekojamība – pieejama informācija par: Operatora vārdu, testēšanas laiku un datumu, reaģenta sērijas numuru, reaģenta laiku uz analizatora, testa reakcijas pozīciju, testēšanas un reaģentu temperatūru, testēšanas protokola numuru, atšķaidījumu, kvalitātes kontroles veikšanas laiku, kalibrācijas līknes identifikāciju, apkopju procedūrām un kļūdu paziņojumiem.
| 9.4.1.17 | Nepārtraukta papildus materiālu papildināšanas iespēja un automātiska izlietoto kivešu utilizācija nepārtraucot darba procesu. Analizators nodrošina reakcijas kivešu maisīšanu.
| 9.4.1.18 | Ne mazāk kā 40 reaģentu, kontroļu, kalibratoru pozīcijas. Visas reaģentu, kontroļu, kalibratoru pozīcijas nodrošina dzesēšanu (8-12 ºC).
| 9.4.1.19 | Maksimāli samazināts atlikušā reaģenta daudzums (ne vairāk kā 150 µL).
| 9.4.1.20 | Analizatora caurlaidība: ne mazāk kā 180 PL/APTL testi stundā.
| 9.4.1.21 | Ne mazāk kā pēdējās 5 kalibrācijas līknes katram kalibrējamajam parametram. Iespēja aplūkot kalibrācijas līknes grafiski.
| 9.4.1.22 | Reaģentu novietošana notiek pēc izvēles principa (nav nepieciešamas definētas reaģentu pozīcijas).
| 9.4.1.23 | Speciālās funkcijas:
| 9.4.1.24 | Analizators aprīkots ar krāsainu skārienjutīgu ekrānu, klaviatūru, datora peli, grafisko printeri un UPS sistēmu.(Vēlama)
| 9.4.1.25 | Reaģentu, kontroļu un kalibratoru informācijas ievade programmatūrā ar ārēju 2D svītrkodu lasītāju.
| 9.4.1.26 | Analizatora datubāze: ne mazāk kā pēdējie 7500 paraugi.
| 9.4.1.27 | Saglabāto rezultātu meklēšana pēc izvēlētiem kritērijiem. Jābūt iespējai eksportēt datus ar datu nesēja palīdzību (pdf, xls formātā).
| 9.4.1.28 | Datorprogrammā automātiski paredzētas un reģistrējamas regulārās apkopju procedūras.
| 9.4.1.29 | Trauksmes
| 9.4.1.30 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
| 9.4.1.31 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams.
Kopā par 9.daļu, eur bez PVN
10. Mikrobioloģiskie izmeklējumi: urīna un citu bioloģisko materiālu skrīninga uzsējumi.
10.1. Reaģenti
| 10.1.1 | Urīna uzsējums uz mikrofloru un baktēriju skaita noteikšana | Automatizētā metode. | tests | 10000
| 10.1.2 | Bioloģisko (izņemot urīnu) materiālu mikrobioloģiskās izmeklēšanas skrīninga tests | Automatizētā metode. | tests | 3000
Kopā par 10.1. daļu, eur bez PVN
10.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 10.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem (uzrādīt visus darbam nepieciešamos) | Nepieciešamais daudzums 10.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 10.2. daļu, eur bez PVN
10.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 10.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 10.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 10.3. daļu, eur bez PVN
10.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 10.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 10.4.1.1 | Automatizētā metode. Rezultāti nolasāmi 2 stundu laikā dinamikā.
| 10.4.1.2 | Uzsējums izmantojams tālākai mikroorganismu identifikācijai un antibakteriālās jutības noteikšanai.
| 10.4.1.3 | Izmantotās tehnoloģijas programmā jābūt pieejai vizuāli izvērtēt mikroorganismu augšanu reālā laikā kvantitatīvi un kvalitatīvi.
| 10.4.1.4 | Mikroorganismu augšanas automātiska nolasīšana ar gaismas izkliedi 30 un 90 grādu leņķī, instrumentālu cfu/ml skaitīšanu paraugā, regulējams un ieprogrammējams skaitīšanas jutības nosakāmais intervāls 1 - 6 x 10^7 atbilstoši laboratorijas prasībām.
| 10.4.1.5 | Izmantojamā tehnoloģija norāda parauga duļķainību MacFarland vienību sistēmā.
| 10.4.1.6 | Automātiska paraugā esošo nereplicējošos un nebakteriālo materiālu ietekmes novēršana.
| 10.4.1.7 | Standartizēts izmeklējamā parauga daudzums.
Kopāpar 10.daļu, eur bez PVN
11. Mikrobioloģiskie izmeklējumi: asins un citu bioloģisko materiālu skrīninga uzsējumi.
11.1. Reaģenti
| 11.1.1 | Asins un citu bioloģisko materiālu uzsējums uz aerobo mikrofloru un baktēriju skaita noteikšana | Automatizēta metode. | tests | 30000
| 11.1.2 | Asins un citu bioloģisko materiālu uzsējums uz anaerobo mikrofloru un baktēriju skaita noteikšana | Automatizēta metode. | tests | 30000
| 11.1.3 | Asins un citu bioloģisko materiālu uzsējums uz mikrofloru un baktēriju skaita noteikšana bērniem | Automatizēta metode. | tests | 6000
Kopā par 11.1. daļu, eur bez PVN
11.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 11.2.1 | Kalibratori | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 11.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 11.2. daļu, eur bez PVN
11.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 11.3.1 | Barotnes, adapteri savienojami ar asins ņemšanas sistēmām, pozitīvo asins uzsējumu aerācijas adatas, u.c. | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 11.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 11.3. daļu, eur bez PVN
11.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 11.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 11.4.1.1 | Paredzēts baktēriju kultivēšanai no asinīm un citiem normā steriliem organisma šķidrumiem (ascīta, pleiras punktāta, sinoviālā šķidruma)
| 11.4.1.2 | Nodrošina vismaz 400 vietas paraugiem ar iespēju nepieciešamības gadījumā pieslēgt papildus moduļus.
| 11.4.1.3 | Automatizēta barotņu padeve (ievietošana) analizatorā un izlādēšana no tā bez inkubatora atvēršanas, nodrošinot stabilu inkubācijas temperatūru.
| 11.4.1.4 | Parauga līmeņa kontrole katrā barotnes pudelē.
| 11.4.1.5 | Barotņu sastāvā jābūt antimikrobiālo preparātu neitralizējošiem polimēriem, kas novērš to ietekmi uz mikroorganismu augšanu. Antimikrobiālo preparātu neitralizatori nedrīkst ietekmēt MS (masas spektrometrijas) metodes rezultātus.
| 11.4.1.6 | Mikroorganismu augšanas noteikšanai papildus var izmantojot kolorimetrisko tehnoloģiju, kas ļauj arī redzes kontrolē noteikt asins pudeles sensoru stāvokli (pozitīvs/ negatīvs.)
| 11.4.1.7 | Katrai analizējamā parauga pudelei jābūt sasaistē ar mikroorganismu augšanas līkni, jābūt līknes vizualizācijai monitorā, iespējamai tās saglabāšanai, analīzei un izdrukai.
| 11.4.1.8 | Iespēja izmantot pozitīvo paraugu pārsēšanai speciālas adatas, kas novērš iespēju tehniskajam personālam gūt traumu un inficēties darba procesā.
| 11.4.1.9 | Iespēja pozitīvus, baktērijas saturošus paraugus tālākai identifikācijai tieši iesēt identifikācijas sistēmā bez starpposma kultivēšanas uz barotnēm.
| 11.4.1.10 | Iespējama un masas spektrometra ražotāja validēta metode tiešai mikroorganismu identifikācijai ar masas spektrometru no pozitīvās asins uzsējumu pudeles
| 11.4.1.11 | Iespējama pozitīvu barotņu pudeļu automatizēta izlāde pēc operatora pierasījuma.
| 11.4.1.12 | Iespējama manuāla un automatizēta negatīvu pudeļu izlāde atkritumu konteinerā.
| 11.4.1.13 | Tehnoloģija atļauj noteikt rezultātu līdz 48 stundām pēc parauga paņemšanas.
| 11.4.1.14 | Iekārtai jābūt nodrošinātai ar atbilstošu galdu.
Kopā par 11.daļu, eur bez PVN
12. Imunoloģiskie testi: autoimūno u.c.slimību diagnostika.
12.1. Reaģenti
| 12.1.1 | ANA skrīnings (antinukleārās antivielas pret dsDNA, Ro52, Ro60, SS-B, Scl-70, centromeram, MI-2, ku, TH/To, RNA Pol III,Pm/Scl,PCNA, jo-1, ribosomālajām -P) | Reaģenti saderīgi ar piedāvāto analizatoru | tests | 3960
| 12.1.2 | Autoantivielas pret MPO (P-ANCA), U/mL |  | tests | 600
| 12.1.3 | Autoantivielas pret PR3 (C-ANCA), U/mL |  | tests | 600
| 12.1.4 | Autoantivielas pret pret glomerulu bazālo membrānu (GMB) |  | tests | 200
| 12.1.5 | Antiivielas pret dsDNS, U/mL |  | tests | 3600
| 12.1.6 | ENA skrīnings |  | tests | 3600
| 12.1.7 | SSB |  | tests | 100
| 12.1.8 | anti-RNP |  | tests | 100
| 12.1.9 | anti- Sm |  | tests | 100
| 12.1.10 | Anti-Ro60 |  | tests | 100
| 12.1.11 | Anti-Ro52 |  | tests | 100
| 12.1.12 | anti- Scl 70 |  | tests | 100
| 12.1.13 | anti- Jo1 |  | tests | 100
| 12.1.14 | Anti - CCP3 antivielas (pret ciklisko citrulinēto peptīdu), U/mL |  | tests | 360
| 12.1.15 | Antivielas pret β2 GPI (IgM), U/mL |  | tests | 1000
| 12.1.16 | Antivielas pret β2 GPI (IgG), U/mL |  | tests | 1000
| 12.1.17 | Antivielas pret kardiolipīniem IgM U/mL |  | tests | 2200
| 12.1.18 | Antivielas pret kardiolipīniem IgG U/mL |  | tests | 2200
| 12.1.19 | Antivielas pret transglutamināzi (IgA), U/mL |  | tests | 180
| 12.1.20 | Antivielas pret transglutamināzi (IgG), U/mL |  | tests | 180
| 12.1.21 | Antivielas pret deaminēto gliadīnu (IgA), U/mL |  | tests | 180
| 12.1.22 | Antivielas pret deaminēto gliadīnu (IgG), U/mL |  | tests | 180
| 12.1.23 | IgG antivielas pret heparīna inducēto trombocitopēniju (HIT-Ab) |  | tests | 100
| 12.1.24 | Kopējās antivielas pret heparīna inducēto trombocitopēniju (HIT-Ab) |  | tests | 100
Kopā par 12.1. daļu, eur bez PVN
12.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 12.2.1 | Kontrolmateriāls: Ar aprēķinu vismaz 1 reizi diennaktī, vismaz 2 līmeņos. | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 12.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 12.2. daļu, eur bez PVN
12.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 12.3.1 | Sistēmšķīdumi: Atbilstoši paredzētajam testu spektram un apjomam (iekļaujot kvalitātes kontroļu un kalibrācijas mērījumus). | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 12.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 12.3. daļu, eur bez PVN
12.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 12.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 12.4.1.1 | Hemiluminiscences analizators.
| 12.4.1.2 | Vismaz 20 reaģentu pozīcijas ar dzesētavu katram analizatoram.
| 12.4.1.3 | Analizatora testu caurlaidība ne mazāk kā 60 testi/h.
| 12.4.1.4 | Parauga daudzuma un recekļu identifikācija ar ziņošanas funkciju.
| 12.4.1.5 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu izmantošanas iespējas.
| 12.4.1.6 | Laiks līdz pirmajam analīžu rezultātam ne ilgāk kā 30 minūtes.
| 12.4.1.7 | Nepārtraukta Cito paraugu ielāde, neapstādinot analizatora darbību.
| 12.4.1.8 | Reaģentu stabilitāte analizatorā vismaz 2 mēneši.
| 12.4.1.9 | Iespēja veikt testus atšķaidīšanas režīmā.
| 12.4.1.10 | Automātiska reaģentu, kontroļu un paraugu identifikācija ar iebūvētu svītrkodu lasītāju.
| 12.4.1.11 | Speciālās funkcijas:
| 12.4.1.12 | Slēdzams iekārtas vāks, kas paaugstina drošību un samazina iztvaikošanu un nodrošina temperatūras režīmu.
| 12.4.1.13 | Trauksmes
| 12.4.1.14 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
| 12.4.1.15 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams.
Kopā par 12.daļu, eur bez PVN
| 13 | 13. Asins gāzu, pH, oksimetrijas parametru, elektrolītu un metabolītu analīze.
| 13.1 | 13.1. Reaģenti
| 13.1.1 | Asins gāzu, pH, elektrolītu, oksimetrijas un metabolītu parametru noteikšana | Kasešu tipa asins gāzu, pH, elektrolītu, oksimetrijas un metabolītu noteikšanas sistēma | tests | 30000
Kopā par 13.1. daļu, eur bez PVN
| 13.2 | 13.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 13.2.1 | Kontrolmateriāls: Ar aprēķinu vismaz 1 reizi diennaktī, vismaz 2 līmeņos. | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 13.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 13.2. daļu, eur bez PVN
| 13.3 | 13.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 13.3.1 | Sistēmšķīdumi: Atbilstoši paredzētajam testu spektram un apjomam (iekļaujot kvalitātes kontroļu un kalibrācijas mērījumus). | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 13.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 13.3. daļu, eur bez PVN
| 13.4 | 13.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 13.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 13.4.1.1 | Jauns kasešu tipa asins gāzu, pH, elektrolītu, oksimetrijas un metabolītu analizators, savietojams ar slimnīcas īpašumā esošo iekārtu GEM Premier 3000 kalibrācijas novērtēšanas materiāliem.
| 13.4.1.2 | Iekārtas statusa un kontroles vadības programma ir saderīga ar GEM Premier 3000 iekārtām. Iespēja nodrošināt vienotu datu apstrādi un analīzi izmantojot attālinātas kontroles programmatūru.
| 13.4.1.3 | Iespēja noteikt pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++,Cl-, glikozi, laktātu, hematokrītu, kopējo bilirubīnu, tHb,O2Hb,COHb,MetHb,HHb
| 13.4.1.4 | Iespējai papildus aprēķināt: Be(B), Be(ecf) ,tHb(c),Ca++(7,4), P/F attiecību, Anjonu spraugu, pAO2 ,CaO2, CvO2, p50,O2cap, sO2, sO2(c),HCO3-std,HCO3-(c) A-aDO2, paO2/pAO2,RI,CcO2,a-vDO2, Qsp/Qt(est), Qsp/Qt, Hct (c)
| 13.4.1.5 | Darbam jābūt nodrošinātam ar vienu kaseti, kas sevī ietver nepieciešamos darba šķīdumus, kontroles un piederumus – reaģentus, biosensorus, kalibrējošās gāzes mērījumu veikšanai; atkritumu savācējtrauku; paraugu adatu; Co-Ox optisko kameru, nepārtrauktu kvalitātes kontroles monitoringu ar integrētu kvalitātes kontroles programmu.
| 13.4.1.6 | Kasetei jābūt uzglabājamai tikai istabas temperatūrā (15º-25ºC)
| 13.4.1.7 | Analizatoram nav vajadzīga papildus apkope.
| 13.4.1.8 | Kasetes derīguma termiņš pēc ievietošanas analizatorā ne mazāks kā 28 dienas, visiem parametriem.
| 13.4.1.9 | Kasešu ietilpībai jābūt no 75 līdz 600 testiem, dažādās kombinācijās.
| 13.4.1.10 | Jābūt iespējai izmantot ne mazāk kā 25 dažādus kasešu veidus – dažādas parametru kombinācijas un testu skaitu .
| 13.4.1.11 | Laiks, līdz analizators atkal ir gatavs darbam pēc kasetes nomaiņas nav ilgāks par 60 min.
| 13.4.1.12 | Parauga veids -heparinizētas pilnasinis (venozas, arteriālas, kapilāras).
| 13.4.1.13 | Jābūt iespējai ievadīt paraugu ar šļirci, kapilāru vai parauga stobriņu
| 13.4.1.14 | Parauga savākšana jebkura lietotāja Luer tipa (Ca heparinizētā) šļircē vai kapilārā
| 13.4.1.15 | Parauga daudzums ne vairāk kā: 150µl
| 13.4.1.16 | Rezultātu izdrukāšana pēc parauga padošanas ne ilgāk kā 100 sekundes, visiem iespējamiem testiem.
| 13.4.1.17 | Datu ievade analizatorā manuāli vai ar svītrukoda lasītāju.
| 13.4.1.18 | Iespēja ievadīt pacienta, operatora identifikācijas numuru, datumu un laiku.
| 13.4.1.19 | Jābūt iespējai operatoram izslēgt no indikācijām un izdrukas nevajadzīgos parametrus.
| 13.4.1.20 | Jābūt nodrošinātai nepārtrauktai automātiskai kvalitātes uzraudzībai reālā laikā, automātiskai kvalitātes kontrolei, nesamazinot kasetē esošo testu skaitu.
| 13.4.1.21 | Jābūt iespēja operatoram veidot savus pieprasījuma paneļus – konkrētu parametru grupas.
| 13.4.1.22 | Analizatorā ir integrēta programma interaktīvai lietotāja apmācībai.
Kopā par 13. daļu, eur bez PVN
| 14 | 14. Imunoloģiskie testi: autoimūno slimību un infekciju diagnostika
| 14.1 | 14.1. Reaģenti
Celiakijas diagnostika
| 14.1.1 | Anti - transglutaminazes IgA |  | tests | 48
| 14.1.2 | Anti - transglutaminazes IgG |  | tests | 48
| 14.1.3 | Anti - transglutaminazes Screen |  | tests | 48
| 14.1.4 | Anti-DGP IgA (antivielas pret deamidētā gliadīna olbaltumvielu epitopiem) |  | tests | 96
| 14.1.5 | Anti-DGP IgG (antivielas pret deamidētā gliadīna olbaltumvielu epitopiem) |  | tests | 96
| 14.1.6 | Anti - DGP Screen |  | tests | 96
Gastrointestinālās saslimšanas
| 14.1.7 | Anti - Gastric parietal cell |  | tests | 48
| 14.1.8 | H.pylori IgG antivielu noteikšanas tests |  | tests | 430
| 14.1.9 | H.pylori IgA antivielu noteikšanas tests |  | tests | 380
| 14.1.10 | Calprotectin |  | tests | 580
| 14.1.11 | Pancreas elastāzes tests |  | tests | 96
Antifosfolipīdu sindroms
| 14.11.12 | Anti - Cardiolipin IgA |  | tests | 48
| 14.11.13 | Anti - Cardiolipin IgG |  | tests | 48
| 14.11.14 | Anti - Cardiolipin IgM |  | tests | 48
| 14.11.15 | Anti - Cardiolipin Screen |  | tests | 48
| 14.11.16 | Anti -(β2GPI) Screen |  | tests | 1150
| 14.11.17 | Anti -(β2GPI)IgA |  | tests | 48
| 14.11.18 | Anti -(β2GPI) IgG |  | tests | 48
| 14.11.19 | Anti -(β2GPI) IgM |  | tests | 48
| 14.11.20 | Anti -Phosphatidylserine IgA |  | tests | 48
| 14.11.21 | Anti -Phosphatidylserine IgM |  | tests | 48
| 14.11.22 | Anti -Phosphatidylserine IgG |  | tests | 48
Reimatoīdais artrīts
| 14.11.23 | Rheumafaktor IgA |  | tests | 48
| 14.11.24 | Rheumafaktor IgG |  | tests | 48
| 14.11.25 | Rheumafaktor IgM |  | tests | 48
| 14.11.26 | Anti CCP 3 IgG/ IgA |  | tests | 48
| 14.11.27 | Anti CCp 3 IgG |  | tests | 48
Saistaudu saslimšanas
| 14.11.28 | ANA screen |  | tests | 1056
| 14.11.29 | Anti-ds DNA Screen |  | tests | 1700
| 14.11.30 | Anti - Histone |  | tests | 48
| 14.11.31 | Anti - SS - A (Ro) |  | tests | 144
| 14.11.32 | Anti - SS - B (La) |  | tests | 144
| 14.11.33 | Anti - Sm |  | tests | 144
| 14.11.34 | Anti - RNP |  | tests | 144
| 14.11.35 | Anti - Scl - 70 |  | tests | 144
| 14.11.36 | Anti - Jo - 1 |  | tests | 144
| 14.11.37 | Anti - SS - A 52 |  | tests | 48
| 14.11.38 | Anti - C 1 q |  | tests | 48
| 14.11.39 | ENA PROFILE |  | tests | 900
| 14.11.40 | ENA screen 6 (Sm,RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1) |  | tests | 1300
| 14.11.41 | Anti- Chromatin |  | tests | 48
| 14.11.42 | Anti- centromeras |  | tests | 48
Vaskulīts
| 14.11.43 | Anti - MPO (pANCA) |  | tests | 48
| 14.11.44 | Anti - PR3 (cANCA) |  | tests | 48
| 14.11.45 | Anti - GBM |  | tests | 48
Infekcijas
| 14.11.46 | Herpes simplex virusa 1+2 tipa IgM klases antivielu noteikšanas tests |  | tests | 96
| 14.11.47 | Herpes simplex virusa 1+2 tipa IgG klases antivielu noteikšanas tests |  | tests | 96
| 14.11.48 | Borelia burgdorferi IgG |  | tests | 380
| 14.11.49 | Borelia burgdorferi IgM |  | tests | 430
Aknu slimības
| 14.11.50 | Anti-Actin IgG |  | tests | 48
| 14.11.51 | Anti-SLA |  | tests | 48
| 14.11.52 | PBC screen ( anti- gp210, MIT,sp100) |  | tests | 48
| 14.11.53 | anti LKM-1 |  | tests | 48
| 14.11.54 | Anti-Gp210 IgG |  | tests | 48
| 14.11.55 | Anti-sp100 IgG |  | tests | 48
| 14.11.56 | Anti MIT IgG |  | tests | 48
Kopā par 14.1. daļu, eur bez PVN
| 14.2 | 14.2. Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 14.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 14.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 14.2. daļu, eur bez PVN
| 14.3 | 14.3. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 14.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 14.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 14.3. daļu, eur bez PVN
| 14.4. | 14.4. Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 14.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 14.4.1.1 | ELISA metode. Kvantitatīvs tests.
| 14.4.1.2 | Pilnībā automatizēts vidējas caurlaidības mikroplašu analizators.
| 14.4.1.3 | Iespēja elastīgi programmēt un veikt dažādus testus vienlaicīgi uz trīs mikroplatēm
| 14.4.1.4 | Iekārtas mērījumi nodrošina beigu punkta un kinētisko analīzi, divu viļņu garuma mērījumus, absorbcijas mērījumus ar vismaz 8 filtriem.
| 14.4.1.5 | Iespēja izmantot sekojošus pacientu paraugus: serums, plazma, cerebrospinālais šķidrums, fēces.
| 14.4.1.6 | Divi patstāvīgi kontrolējami inkubatoru nodalījumi ar kratīšanas funkciju.
| 14.4.1.7 | Trīs inkubatoru nodalījumi istabas temperatūrā.
| 14.4.1.8 | Mazgāšanas funkciju nodrošina divi 8 kanālu mazgātāji, ne mazāk kā 3 mazgāšanas buferi, dažādi mazgāšanas režīmi-aizskalošanas, mērcēšanas, virsējā, apakšējā mazgāšana. Iespēja mainīt sūkņa ātrumu.
| 14.4.1.9 | Iespēja sākotnēji ievietot ne mazāk kā 192 paraugus (pacientu paraugi, reaģenti, kontroles).
| 14.4.1.10 | Iespējama nepārtraukta paraugu ielāde.
| 14.4.1.11 | Pipetēšana ar vienreizlietojamiem pipešu uzgaļiem.
| 14.4.1.12 | Trīs vienreizlietojamo pipešu uzgaļu statīvu pozīcijas.
| 14.4.1.13 | Iespēja elastīgi programmēt analizatoru vienreizējai pipetēšanai, vairākreizējai pipetēšanai, vairākiem atšķaidīšanas soļiem, sajaukšanai un arhivēšanai.
| 14.4.1.14 | Nodrošināts pipetēšanas spiediena monitorings.
| 14.4.1.15 | Ne mazāk kā divas plates iepriekšējai atšķaidīšanai un/vai arhivēšanai.
| 14.4.1.16 | Šķidruma līmeņa noteikšanas funkcija optimālai fibrīna recekļu un nepietiekama apjoma identifikācijai.
| 14.4.1.17 | Pozitīva svītrkodu identifikācija paraugiem un reaģentiem.
| 14.4.1.18 | Reaģentu ražotājs nodrošina, ka testu protokoli ir instalēti un validēti uz iekārtas reaģentu ražotnē. Kopā ar iekārtu tiek piedāvāti reaģentu ražotāja validēti protokoli.
Kopā par 14.daļu, eur bez PVN
15. Imunoloģiskie testi: oligoklonālo antivielu diagnostika
15.1.Reaģenti
| 15.1.1 | Oligoklonālo antivielu noteikšanas tests cerebrospinālā šķidrumā un asins serumā | Izoelektriskās fokusēšanas metode ar sekojošu gēla elektroforēzi | tests | 200
Kopā par 15.1. daļu, eur bez PVN
15.2.Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 15.2.1 | Kontrolmateriāls | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 15.daļā norādītājam testu daudzumam
| 15.2.2 | Kalibratori | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 15.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 15.2. daļu, eur bez PVN
15.3.Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 15.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 15.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 15.3. daļu, eur bez PVN
15.4.Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 15.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 15.4.1.1 | Gēla elektroforēzes iekārta
| 15.4.1.2 | Komplektā autoaplikators, kas nodrošina klīnisko paraugu un kontroļu automātisku pārnesi gēla agarozē un sekojošu gēla elektroforēzi.
| 15.4.1.3 | Komplektā elektrodi, svari, rullītis, antiserumu veidne, krāsošanas trauciņi atbilstoši membranām
| 15.4.1.4 | Iespēja programmēt ne mazāk kā 9 inkubācijas periodus
| 15.4.1.5 | Iekārtā programmatūra datu apstrādei un kvantifikācijai
Kopā par 15.daļu, eur bez PVN
16. Imunoloģiskie testi: alergēnu testi
16.1.Reaģenti
| 16.1.1 | Inhalācijas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgE kvantitatīvai noteikšanai, 20 alergēni | Imunoblota metode | tests | 200
| 16.1.2 | Inhalācijas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgE kvantitatīvai noteikšanai, 30 alergēni | Imunoblota metode | tests | 2000
| 16.1.3 | Pārtikas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgE kvantitatīvai noteikšanai, 20 alergēni | Imunoblota metode | tests | 200
| 16.1.4 | Pārtikas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgE kvantitatīvai noteikšanai, 30 alergēni | Imunoblota metode | tests | 1400
| 16.1.5 | Inhalācijas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgG4 kvantitatīvai noteikšanai, 30 alergēni | Imunoblota metode | tests | 600
| 16.1.6 | Pārtikas alergēnu noteikšanas tests specifiskā IgG4 kvantitatīvai noteikšanai, 30 alergēni | Imunoblota metode | tests | 600
Kopā par 16.1. daļu, eur bez PVN
16.2.Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 16.2.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 16.daļā norādītājam testu daudzumam
| 16.2.2 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 16.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 16.2. daļu, eur bez PVN
16.3.Sistēmšķīdumi un papildus piederumi (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
| 16.3.1 |  | Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 16.daļā norādītājam testu daudzumam
Kopā par 16.3. daļu, eur bez PVN
16.4.Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| 16.4.1 | Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu
| 16.4.1.1 | Imūnblotu nolasīšanas iekārta ar datorizētu digitālu skenēšanas sistēmu
| 16.4.1.2 | Antivielu precīzās detekcijas robežas sākot vismaz no 0.15 KU/L (iU/ml)
| 16.4.1.3 | Nodrošināta iespēja noteikt krusteniskas reakcijas ar ogļhidrātu determinantēm
| 16.4.1.4 | Kalibrēšanai izmanto ne mazāk kā 20 līmeņu skalu
| 16.4.1.5 | Testa veikšanai lietojamie reaģenti gatavi lietošanai
| 16.4.1.6 | Iekārtā programmatūra datu apstrādei un kvantifikācijai
Kopā par 16.daļu, eur bez PVN

## kopsavilkums
Nr.p.k | Daļas nosaukums | Summa, eur bez PVN | PVN likme | Summa, eur ar PVN
1 | Nefelometrijas metode
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
2 | Automātiskā urīna sedimenta izmeklēšana
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
3 | Automātiskā urīna ķīmiska testēšana izmantojot teststrēmeles
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
4 | Asins analīze ar 5 daļu diferencējošu hematoloģijas analizatoru ar automātisku retikulocītu noteikšanu
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 3 analizatori
5 | Imūnķīmiskie testi: kardiomarķieri, infekciju diagnostika, zāļu monitorings un citi parametri
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 2 analizatori
6 | Bioķīmiskie testi
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 2 analizatori
7 | Bioķīmiskie testi: specifiskās olbaltumvielas un citi parametri
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
8 | Imūnķīmiskie testi: vitamīni, hormoni, onkomarķieri un citi parametri
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
9 | Hemostāzes testi
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 2 analizatori
10 | Mikrobioloģiskie izmeklējumi: urīna un citu bioloģisko materiālu skrīninga uzsējumi
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
11 | Mikrobioloģiskie izmeklējumi: asins un citu bioloģisko materiālu skrīninga uzsējumi
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
12 | Imunoloģiskie testi: autoimūno u.c.slimību diagnostika
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
13 | Asins gāzu, pH, oksimetrijas parametru, elektrolītu un metabolītu analīze
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
14 | Imunoloģiskie testi: autoimūno slimību un infekciju diagnostika
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
15 | Imunoloģiskie testi: oligoklonālo antivielu diagnostika
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators
16 | Imunoloģiskie testi: alergēnu testi
Reaģenti, kalibratori, kontroles, sistēmšķīdumi. 1 analizators