## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Zobārstniecības iekārta
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ne īsāks par 24 mēnešiem.
5 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces ES atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42 vai regulai 2017/745 un CE sertifikāta kopija.
7 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
8 | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta.
9 | 1 Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
10 | 2 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2
| Kopējā piedāvājuma cena eur, bez PVN | 0
1.1 | Stomatoloģiskā iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Preces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (gadi):
Garantijas laiks garantijas laiks nevar būt mazāk kā 24 mēneši:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Digitalizēta zobārstniecības iekārta ar multiprocesoru kontroli
1.1.1.1 | Personalizēti lietotāja iestatījumi
1.1.1.2 | Precīza, attālināta zobārstniecības iekārtas lietojamības datu pieejamība, servisa apkalpošanas, higiēnas procedūru kontroles
1.1.1.3 | Zobārstniecības iekārtas programmatūras tālvadības atjaunināšanas iespēja
1.1.2 | Stomatoloģiskās iekārtas pacienta krēsls
1.1.2.1 | Pacienta krēsls ar diviem roku balstiem, ar motorizēti paceļamu nolaižamu kāju daļas balstu, ar vismaz 130 kg celtspēju;
1.1.2.2 | Pacienta krēsla stiprinājums pie spļautuves bloka ar krēsla pacelšanas/nolaizšanas lifta mehānismu;
1.1.2.3 | Pacienta krēsla vadāmība no trim atsevišķām vietām;
1.1.2.4 | Pacienta krēsls ar pozīciju programmēšanu;
1.1.2.5 | Krēsla polsterējums ar viskoelastomērisko (vai analogu) putu pildījumu. Pielāgošanās funkcija pacienta aprisēm.
1.1.3 | Stomatoloģiskās iekārtas spļautuves bloks
1.1.3.1 | Spļautuves bloks ar stiprinājumu pie grīdas;
1.1.3.2 | Iekārtā integrēts atdalītājs separators / amalgamas separators ar apskalošanu un māzgāšanas iekārtu (sausā atsūkšanas sistēma);
1.1.3.3 | Grozāma pacienta spļautuve, noņemama, dezinficējama un mazgājama mazgājamās mašīnās līdz 65°C
1.1.3.4 | Destilēta ūdens padeves sistēma uz instrumentiem
1.1.3.5 | Iekārtā integrēts automātiskās atsūkšanas šļauku dezinfekcijas bloks ar dezinfekcijas šķīduma dozēšanu. Saslēdzams ar digitālo iekārtas pārvaldes sistēmu.
1.1.4 | Stomatoloģiskās iekārtas ārsta instrumentu panelis
1.1.4.1 | Instrumentu panelis ar stiprinājumu pie iekārtas centrālā atbalsta torņa
1.1.4.2 | Iespēja vienlaicīgi pievienot 5 instrumentu pievadus;
1.1.4.3 | Instrumentu padeve no augšas;
1.1.4.4 | Panelī integrēts skārienjūtīgs lietotāja interfeiss ar LED fona apgaismojumu. Visu iekārtai pieslēgto instrumentu iestātījumi redzami un maināmi vienā ekrānā. Pilna teksta informacijas logi par instrumentu skalošanas ciklu, kļūdām vai padomiem lietotājam
1.1.4.5 | Iespēja saglabāt iekārtas parametrus vismaz četriem atsevišķiem operātoriem;
1.1.4.6 | 6-funkciju pūsteris ar LED gaismu, ar pievadu;
1.1.4.7 | 2 bezogļu elektriskie mikromotori ar LED apgaismojumu. Apgriezienu skaita regulēšana 100 – 40 000. ar pievadu;
1.1.4.8 | Elektroniskais skeileris (piezo) ar LED apgaismojumu (3 dažādiem maiņas darba uzgaļiem un maināmām autoklavējamām silikona satvēriena uzmavām
1.1.4.9 | 1 gaisa pievads (midwest 6-hole savienojums) ar elektro instalāciju fibrooptikai;
1.1.4.10 | Plauktiņš pie ārsta instrumentu galda ar noņemamu, autoklavējamu paplāti;
1.1.4.11 | Zobārstniecības iekārtas programmatūras servisa atjaunināšana no USB savienojuma datu nesējiem, iekārtas ekspluatācijas laikā programatūras atjaunošana bez maksas
1.1.5 | Stomatoloģiskās iekārtas asistenta instrumentu panelis
1.1.5.1 | Stiprināms pie pacienta krēsla pamatnes, nodrošinot kustības vertikālā un horizontālā plaknē, nodrošinot darbu gan pacienta labajā , gan kreisajā pusē
1.1.5.2 | Panelī integrēta vadības pults pacienta krēsla pozīcijas mainīšanai, operāciju lampas ieslēgšanai/izslēgšanai, spļautuves apskalošanai, glāzes uzpildīšanai un destilēta/dezinficēta ūdens padeves iekārtas vadībai;
1.1.5.3 | Siekalu un vakuuma atsūcēja pievadi;
1.1.5.4 | 6-funkciju pūsteris;
1.1.7 | Stomatoloģiskās iekārtas operāciju lampa
1.1.7.1 | Stiprinās pie iekārtas centrālā atbalsta torņa
1.1.7.2 | LED apgaismes ķermenis ar bezēnu efektu, ar sterilizējamiem rokturiem, ar gaismas intesitāti ne mazāk kā 25 000 (lux). Ar bez skārienu ieslēgšanas/izslēgšanas/gaismas intesitātes regulēšanas sensoru;
1.1.8 | Monitors
1.1.8.1 | Stiprinās uz stomatoloģiskās iekārtas atbalsta iekārtas torņa
1.1.8.2 | Monitora tehniskās prasības: Full HD Izšķirtspēja (1920 x 1080) Paneļa izmērs 22’’ Skatīšanās leņķis (H/V) 170º/160º Kontrasta koeficients 1000:1
1.2 | Stomatoloģiskais turbīnas uzgalis
| Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Ar pogas fiksācijas mehānismu;
1.2.2 | Ar LED optiku;
1.2.3 | Ar vismaz 5-kāršām spray atverēm;
1.2.4 | Daudzkārtīgi sterilizējams;
1.2.5 | Paredzēts ātrajam savienojumam (Rotoquick, Multiflex vai Bien Air);
1.3 | Stomatoloģiskais leņķa uzgalis
| Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Apgriezienu pārvada attiecība 1:1
1.3.2 | ar pogas fiksācijas mehānismu
1.3.3 | fibrooptiku
1.3.4 | ar iekšējo spray padevi
1.3.5 | savienojams ar piedāvāto mikromotoru
1.3.6 | daudzkārtīgi sterilizējams
1.4 | Stomatoloģiskais taisnais uzgalis
| Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.4.1 | Apgriezienu pārvada attiecība 1:1
1.4.2 | ar iekšējo spray padevi
1.4.3 | savienojams ar piedāvāto mikromotoru
1.4.4 | daudzkārtīgi sterilizējams