## 1. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
1. daļa - Sienas konsoles
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi, pārbaudi garantijas laikā
2 | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas un CE srtifikāta kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Sienas apgaismojuma konsoles
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Pacienta apgaismojuma nodrošināšana dienas stacionārā
Tehniskās prasības:
1.2 | Divu veidu apgaismojums: netiešais un lasāmais
1.3 | netiešais telpas apgaismojums izvietots un iestrādāts konsoles augšpusē
1.4 | lasīšanas gaisma izvietota un iestrādāta konsoles apakšpusē
1.5 | Gaismas ieslēgšana no māsu izsaukumu sistēmas
1.6 | Kopējais garums: 1700±100 mm
1.7 | Konsoles augstums: ne vairāk kā 200mm un ne mazāk kā 150mm; dziļums ne vairāk 205 mm un ne mazkā kā 150mm
1.8 | Korpusa materiāls - anodēts alumīnijs, vai cita metāliska sudrabaina virsma, ja krāsu akcents ir iekļauts stanarta komplektācijā, tam jābūt tumši zilam
1.9 | Vismaz 2 rozetes (garantētās barošanas - zaļa un negarentētās barošanas - balta)
1.10 | Konsole ar iebūvētu māsu izsaukumu sistēmu ALCAD (savienojams ar slimnīcā esošo māsu izsaukumu sistēmas serveri)
1.11 | Piegādātājam ir jānodrošina pilna darbība saslēdzot ar esošo māsu izsaukumus sistēmu
1.12 | Vismaz 1 tukša vietas datu rozetes montāžai.
1.13. | māsu izsaukuma sistēmas papildus prasības:
1.13.1 | Divsekciju izsaukuma sistēmas lampiņa (sarkans-zaļš) montējams standarta nozarkārbā diametrs 68
1.13.2 | MIS modulis ar izsaukuma/atsaukuma pogām un ligzdu pacienta pults pieslēgumam
1.13.3 | Pacineta pults ar māsu izsaukuma pogu un divām pogām apgaismojuma vadībai (lasāmgaisma un netiešais telpas apgaismojums)
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

## 2. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
2. daļa Griestu horizontālā 2 roku konsole
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas; Griestu plātes montāža jāsāk 2 dienu laikā no līguma parakstīšanas
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas un CE srtifikāta kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
9 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
10 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Griestu horizontālā 2 roku konsole
|  | Daudzums (kompl.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2. | 1 | Pie griestiem stiprināma 2-plecu horizontāla konsole medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu un aprīkojuma izvietošanai
Tehniskās prasības:
2. | 2 | Konsoles rokas rotācijas leņķis ne mazāk kā 330° katram
2. | 4 | Distribūcijas modulis stiprināts uz katru plecu novietots vertikāli
2. | 5 | Distribūcijas moduļa garums ne mazāks kā 1.25m;
2. | 6 | Pie distribūcijas moduļa ir paredzēta vieta plauktu fiksācijai
2. | 7 | Distribūcijas modulis aprīkots ar elektro pneimatiskajām bremzēm, kas nodrošina moduļa pozīcijas fiksāciju;
2. | 8 | Katrs distribūcijas modulis aprīkots ar sekojošiem izvadiem un savienojumiem:
2. | 8.1 | 4 gab elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu, UPS barošanu un gaismas indikāciju. Rozetes sarkanā/oranžā krāsā.
2. | 8.2 | 8 gab elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu un gaismas indikāciju. Rozetes zaļā krāsā.
2. | 8.3 | Iezemējuma kontaktligzdas – 8 gab.
2. | 8.4 | RJ45 – 4 gab;
2. | 8.5 | O2 izvads – 1 gab;
2. | 8.7 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 1 gab;
2. | 8.9 | Gāzes evakuācijas izvads – 1 gab;
2. | 8.10 | Griestu stiprinājuma kronšteins, atbilstošs piedāvātā produkta siprināšanai
2. | 9 | Plauktu skaits 3 plaukti katrai konsoles rokai
2. | 10 | Monitora stiprinājuma roka uz katra distribūcijas moduļa
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.