## 1. daļa
2. pielikums Sarunu procedūras nolikumam ID Nr. PSKUS 2021/36
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
1. daļa - Videolaringoskops
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 4 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Videolaringoskops
| Daudzums (komplekti): | 2
| Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR: | 0
| Norādītās komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1. | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Videolaringoskops nodrošina elpceļu vizualizāciju un grūtu intubāciju veikšanu.
Prasības videolaringoskopa elektroniskajam modulim
1.1.2 | Savieno videolaringoskopa spoguli ar monitoru;
1.1.3 | Viegli pārvietojams starp laringoskopa spoguļiem.
Prasības monitoram
1.1.4 | TFT LCD tipa monitors;
1.1.5 | Izmērs vismaz 7” pa diagonāli ar izšķirtspēju ne mazāk kā 1280 x 800;
1.1.6 | Video ierakstu un attēlu saglabāšanai paredzēts ports SD kartei un/vai izeja USB datu nesējam;
1.1.7 | Dezinficējams;
1.1.8 | Ar taustiņiem attēla fiksācijai, video ieraksta un attēla saglabāšanai;
1.1.9 | Ar HDMI izeju pieslēgumam pie monitora operāciju zālē;
1.1.10 | Izturīgs korpuss;
1.1.11 | Aprīkots ar stiprinājumiem pie statīva;
1.1.12 | Barošana: uzlādējamas baterijas nodrošina vismaz 120 min laikā nepārtrauktu darbu, tīkla adapters 220-240 V, 50 Hz;
Prasības portatīvam monitoram
1.1.13 | Savietojams ar videolaringoskopa spoguļiem;
1.1.14 | Izmērs vismaz 3.5” pa diagonāli ar izšķirtspēju ne mazāk kā 320 x 240;
1.1.15 | Iespējams regulēt monitora leņķi;
1.1.16 | Barošana: uzlādējamas baterijas nodrošina vismaz 60 min laikā nepārtrauktu darbu. Baterijas uzlādi nodrošina uzlādes stacija.
Prasības videolaringoskopa spoguļiem
1.1.17 | Daudzreiz lietojami;
1.1.18 | CMOS tipa tehnoloģija;
1.1.19 | Ar distālo lēcu;
1.1.20 | LED apgaismojums optimālai vizualizācijai;
1.1.21 | Lēcu pretaizsvīšanas sistēma;
1.1.22 | Nerūsējošā tērauda Dorges tipa laringoskopa spogulis ar ergonomisku rokturi;
1.1.23 | Nerūsējošā tērauda Macintosh tipa 4.izmēra laringoskopa spogulis ar ergonomisku rokturi;
1.1.24 | Ar taustiņiem attēla fiksācijai, video ieraksta un attēla saglabāšanai;
1.1.25 | Paredzēts tīrīšanai, augsta līmeņa dezinfekcijai un sterizilizācijai.
Prasības statīvam
1.1.26 | Statīvs paredzēts monitora fiksācijai un laringoskopa sastāvdaļu novietošanai;
1.1.27 | Augstums vismaz 100 cm;
1.1.28 | Statīvs ar vismaz pieciem antistatisķiem riteņiem;
1.1.29 | Ar grozu;
1.1.30 | Ar stiprinājumu monitoram.
Prasības somai sistēmas pārvietošanai un uzglabāšanai
1.1.31 | No ūdens necaurlaidīga un izturīga materiāla.
1.2. | Komplektācija | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību:
1.2.1 | Videolaringoskopa elektroniskais modulis; | 2 | 0
1.2.2 | Monitors; | 2 | 0
1.2.3 | Portatīvais monitors ar uzlādes staciju; | 2 | 0
1.2.4 | SD karte un/vai USB atmiņa; | 2 | 0
1.2.5 | Videolaringoskopa spogulis Macintosh tipa 4.izmērs; | 2 | 0
1.2.6 | Videolaringoskopa spogulis Dorges tipa pieaugušo ar piederumiem sterilizācijai; | 2 | 0
1.2.7 | Videolaringoskopa spogulis Dorges tipa bērnu ar piederumiem sterilizācijai; | 2 | 0
1.2.8 | Stilete (40-45 cm); | 2 | 0
1.2.9 | Statīvs; | 2 | 0
1.2.10 | Soma komplekta pārvietošanai un uzglabāšanai. | 2 | 0
1.3. | Tehniskā apkope | Daudzums: | Cena:
1.3.1 | 36 mēnešu pēcgarantijas pilna servisa summa. | 1 | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2377
|  | Kopējā vērtējamā cena 1. daļai, EUR bez PVN: | 0

## 2. daļa
2. pielikums Sarunu procedūras nolikumam ID Nr. PSKUS 2021/36
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
2. daļa - Fibrobronhoskops
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Fibrobronhoskops
| Daudzums: | 1
| Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR: | 0
| Norādītās komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1. | Tehniskās prasības:
2.1.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai intubācijām, bronholoģiskiem izmeklējumiem un biopsiju veikšanai;
2.1.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/90º;
2.1.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 90º;
2.1.4 | Darba garums 600 mm±5%;
2.1.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,2 mm;
2.1.6 | Distālā gala ārējais diametrs robežās 4,8 - 5,9 mm;
2.1.7 | Savietojams ar nodaļas lietošanā esošo endoskopa hermētisma pārbaudes testeri, bronhoskopa mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu;
2.1.8 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
2.1.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peracetic acid) šķidrumu;
2.1.10 | Iebūvēts ekrāns vismaz 3,5 collu liels, grozāms;
2.1.11 | Iespēja ierakstīt un saglabāt bildes un video, kā arī ierakstus vēlāk pārnest uz datoru.
2.2. | Komplektācija: | Daudzums (gab.): | Cena par 1 vienību:
2.2.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 1 | 0
2.2.2 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 1 | 0
2.2.3 | Atkārtojami lietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 1 | 0
2.2.4 | Tīrīšanas birstītes; | 10 | 0
2.2.5 | Atsūkšanas vārsts; | 1 | 0
2.2.6 | Noplūdes testeris; | 1 | 0
2.2.7 | Darba kanāla vāciņš; | 1 | 0
2.2.8 | Irigācijas adapters; | 1 | 0
2.2.9 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
2.2.10 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
2.3. | Komplektācija: | Daudzums (reizes/pusgadā): | Cena:
2.3.1 | Profilaktiskā iekārtas apkope | 1
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2377
|  | Kopējā vērtējamā cena 2. daļai, EUR bez PVN: | 0