## Saturs
Pielikums Nr.__
Atklāta konkursa „Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/112
Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem
SATURS
Preces nosaukums
1.daļa Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar smagas pakāpes dzirdes zudumu visās frekvencēs
2. daļa Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar saglabātu reziduālo dzirdi zemajās frekvencēs

## 1.daļa
1.pielikums nolikumam (ID.Nr. PSKUS 2017/112 )
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem
1.daļa Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar smagas pakāpes dzirdes zudumu visās frekvencēs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā un lietotāju apmācību;
2) |  | Piegāde 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) |  | Implantam garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pirmās kohleārā implanta uzlikšanas dienas, bet ne mazāk kā 10 gadi; Runas procesoram garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pirmās kohleārā implanta uzlikšanas dienas, bet ne mazāk kā 3 gadi;
4) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Eiropas Savienības (tai skaitā Latvijas Republikas) teritorijā;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija (Precēm jāatbilst Eiropas Padomes direktīvas 90/385/EEC, kas attiecas uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, vai regulas 2017/745 prasībām) un CE sertifikāta kopija.
10) |  | Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līguma termiņu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar smagas pakāpes dzirdes zudumu visās frekvencēs
|  | Paredzamais daudzums (komplektācija): | 3
|  | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Veicamās funkcijas:
1. | 1 | Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem jeb kohleārais implants paredzēts dzirdes funkcijas nodrošināšanai pacientiem ar smagas pakāpes dzirdes zudumu visās frekvencēs
Tehniskās prasības:
1. | 2 | Prasības kohleārajam implantam: | - | -
1. | 2.1 | Kohleārais implants sastāv no uztverēja-stimulatora un elektroda
1. | 2.2 | Uztvērējs-stimulators izgatavots no silikona, titāna vai keramikas
1. | 2.3 | Uztverēja platums ne vairāk kā 30 mm un biezums ne vairāk kā 3.5 mm; stimulatora garums ne vairāk kā 18 mm, platums ne vairāk kā 26 mm un biezums ne vairāk kā 5 mm; kopējais kohleāra implanta garums ne vairāk kā 46 mm
1. | 2.4 | Kohlēara implanta svars ne vairāk kā 8 g
1. | 2.5 | Kanālu skaits vismaz 12
1. | 2.6 | Standarta elektroda garumu iespējams variēt no ne vairāk kā 24 līdz ne mazāk kā 31.5 mm (pēc ķirurga pieprasījuma, ņemot vērā datortomografijas un audiogrammas datus)
1. | 2.7 | Pieejami vairāki elektrodu veidi, gan Flex soft tehnoloģijas atraumatiskai elektroda ievadei, gan arī cietie elektrodi labirinta osifikācijas gadījumā (elektrods pēc ķirurga pieprasījuma ņemot vērā datortomogrāfijas un audiogrammas datus)
1. | 2.8 | Maksimālais stimulācijas ātrums ne mazāk kā 50 000 impulsi/sekundē
1. | 2.9 | Kohleārais implants neierobežo iespēju pacientam veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus ar magnētiskās rezonanses tomogrāfiem ar lauka spēku līdz 1.5 T
1. | 2.10 | Iespēja pārbaudīt operācijas laikā dzirdes izsauktos potenciālus, kāpslīša refleksu un elektrodu pretestību
1. | 3 | Prasības runas procesorsam:
1. | 3.1 | Runas procesors sastāv no mikrofona, runas procesora un raidītājspoles
1. | 3.2 | Pieejami vismaz divi runas procesora veidi – aizauss modulārais un aizauss vienkorpusa. Procesora veidu saskaņot pirms piegādes
1. | 3.3 | Vairāki procesora parametri ir programmējami
1. | 3.4 | Digitāla signāla apstrāde
1. | 3.5 | Frekvences diapazons no 0 līdz ne mazāk kā 10 kHz
1. | 3.6 | Valodas kodēšanas stratēģijas: CIS+, HD-CIS, FSP
1. | 3.7 | Runas procesoram ir vizuālie indikatori, kas signalizē par procesora ieslēgšanu/izslēgšanu, darbības traucējumiem un norāda uz izvēlēto funkciju
1. | 3.8 | Barošanu nodrošina cinka-gaisa baterijas, kas speciāli paredzēti kohleāriem implantiem
|  | Komplektācija: | Preces modelis, kods:
1. | 4 | Kohleārais implants
1. | 5 | Ārējais runas procesors aizauss modulārais vai ārējais runas procesors aizauss vienkorpusa
1. | 6 | Lietošanas instrukcija valsts valodā
1. | 7 | Darba drošības instrukcija valsts valodā
|  | EKK: | 23122

## 2.daļa
1.pielikums nolikumam (ID.Nr. PSKUS 2017/112 )
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem
2. daļa Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar saglabātu reziduālo dzirdi zemajās frekvencēs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā un lietotāju apmācību;
2) |  | Piegāde 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) |  | Implantam garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pirmās kohleārā implanta uzlikšanas dienas, bet ne mazāk kā 10 gadi; Runas procesoram garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pirmās kohleārā implanta uzlikšanas dienas, bet ne mazāk kā 3 gadi;
4) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Eiropas Savienības (tai skaitā Latvijas Republikas) teritorijā;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija (Precēm jāatbilst Eiropas Padomes direktīvas 90/385/EEC, kas attiecas uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, vai regulas 2017/745 prasībām) un CE sertifikāta kopija.
10) |  | Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līguma termiņu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem pacientiem ar saglabātu reziduālo dzirdi
|  | Paredzamais daudzums (komplektācija): | 3
|  | 1 komplekta cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Veicamās funkcijas:
2. | 1 | Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem jeb kohleārais implants paredzēts dzirdes funkcijas nodrošināšanai pacientiem ar saglabātu reziduālo dzirdi zemajās frekvencēs
Tehniskās prasības:
2. | 2 | Prasības kohleārajam implantam: | - | -
2. | 2.1 | Kohleārais implants sastāv no uztverēja-stimulatora un elektroda
2. | 2.2 | Uztvērējs-stimulators izgatavots no silikona, titāna vai keramikas
2. | 2.3 | Uztverēja platums ne vairāk kā 31 mm un biezums ne vairāk kā 4 mm; stimulatora garums ne vairāk kā 24 mm, platums ne vairāk kā 25 mm un biezums ne vairāk kā 4 mm; kopējais kohleāra implanta garums ne vairāk kā 52 mm
2. | 2.4 | Kohlēara implanta svars ne vairāk kā 9 g
2. | 2.5 | Kanālu skaits vismaz 20
2. | 2.6 | Elektroda garumu iespējams variēt no ne vairāk kā 16 līdz ne mazāk kā 25 mm (pēc ķirurga pieprasījuma, ņemot vērā datortomografijas un audiogrammas datus)
2. | 2.7 | Hybrid un Soft tip tehnoloģija bazālās membrānas traumatizācijas izslēgšanai
2. | 2.8 | Maksimālais stimulācijas ātrums ne mazāk kā 30 000 impulsi/sekundē
2. | 2.9 | Kohleārais implants neierobežo iespēju pacientam veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus ar magnētiskās rezonanses tomogrāfiem ar lauka spēku līdz 1.5 T
2. | 2.10 | Iespēja pārbaudīt operācijas laikā dzirdes izsauktos potenciālus, kāpslīša refleksu un elektrodu pretestību
2. | 3 | Prasības runas procesorsam: | - | -
2. | 3.1 | Runas procesors sastāv no mikrofona, runas procesora un raidītājspoles
2. | 3.2 | Runas procesora veids – aizauss, iespējama kombinētā elektroakustiskā stimulācija
2. | 3.3 | Vairāki procesora parametri ir programmējami
2. | 3.4 | Digitāla signāla apstrāde
2. | 3.5 | Frekvences diapazons no ne vairāk kā 100 Hz līdz ne mazāk kā 8 kHz
2. | 3.6 | Valodas kodēšanas stratēģijas: ACE, CIS, SPEK
2. | 3.7 | Runas procesoram ir vizuālie indikatori, kas signalizē par procesora ieslēgšanu/izslēgšanu, darbības traucējumiem un norāda uz izvēlēto funkciju
2. | 3.8 | Barošanu nodrošina cinka-gaisa baterijas, kas speciāli paredzēti kohleāriem implantiem
|  | Komplektācija: | Preces modelis, kods:
2. | 4 | Kohleārais implants
2. | 5 | Ārējais runas procesors
2. | 6 | Lietošanas instrukcija valsts valodā
2. | 7 | Darba drošības instrukcija valsts valodā
|  | EKK: | 23122