## 1
Pielikums Nr. 2
„Portatīva fibrooptiskā intubāciju bronhoskopa piegāde" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2021/143
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. daļa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, uzstādīšanu, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2. | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745 iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces).
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. Iesniegt servisa inženiera sertifikāta kopiju.
9. | Iesniegt pozīcijā 1.1.9. prasīto apliecinājuma kopiju;
10. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
12. | ***Komplektācijas norādītais daudzums ir plānotais. Pasūtītājs Preces komplektāciju pasūta pēc nepieciešamības.
13. | Servisa rokasgrāmatas izraksts ar plānveida darbu sarakstu un nomaināmajiem materiāliem (saskaņā ar nolikuma 12.2.3. apakšpunktu)
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Fibrobronhoskops ar grozāmu kameru
| Daudzums: | 1
Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR:
| Vienas komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopējā par 1. daļu, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopējā par 1. daļu, EUR ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1. | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai apgrūtinātas intubācijas laikā un elpceļu lavāžas veikšanai;
1.1.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/90º;
1.1.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 90º;
1.1.4 | Darba garums 600 mm±5%;
1.1.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,6 mm;
1.1.6 | Distālā gala ārējais diametrs ne lielāks kā 5,1 mm;
1.1.7 | Savietojams ar nodaļas lietošanā esošo endoskopa hermētisma pārbaudes testeri, bronhoskopa mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu;
1.1.8 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
1.1.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peroksietiķskābe) šķidrumu;
1.1.10 | Iebūvēts ekrāns vismaz 3,5 collu liels, grozāms;
1.1.11 | Iespēja ierakstīt un saglabāt bildes un video, kā arī ierakstus vēlāk pārnest uz datoru.
1.2. | Komplektācija: | Daudzums (gab.)*** | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
1.2.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 1 | 0
1.2.2 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 1 | 0
1.2.3 | Vienreizlietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 1 | 0
1.2.4 | Tīrīšanas birstītes (pretendents norāda cenu par vienību nevis iepakojumu); | 10 | 0
1.2.5 | Atsūkšanas vārsts; | 1 | 0
1.2.6 | Noplūdes testeris; | 1 | 0
1.2.7 | Darba kanāla vāciņš; | 1 | 0
1.2.8 | Irigācijas adapters; | 1 | 0
1.2.9 | Konteiners sterilizācijas ar atbilstošiem izmēriem; | 1
1.2.10 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
1.2.11 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā. | 1 | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2377

## 2
Pielikums Nr. 2
„Portatīva fibrooptiskā intubāciju bronhoskopa piegāde" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2021/143
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
2. daļa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, uzstādīšanu, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2. | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745 iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces).
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. Iesniegt servisa inženiera sertifikāta kopiju.
9. | Iesniegt pozīcijā 2.9. prasīto apliecinājuma kopiju;
10. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
12. | ***Komplektācijas norādītais daudzums ir plānotais. Pasūtītājs Preces komplektāciju pasūta pēc nepieciešamības.
13. | Servisa rokasgrāmatas izraksts ar plānveida darbu sarakstu un nomaināmajiem materiāliem (saskaņā ar nolikuma 12.2.3. apakšpunktu)
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Fibrobronhoskops
| Daudzums: | 2
Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR:
| Vienas komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopējā par 2. daļu, EUR bez PVN: | 0
| Cena kopējā par 2. daļu, EUR ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai apgrūtinātas intubācijas laikā un elpceļu lavāžas veikšanai;
2.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/90º;
2.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 90º;
2.4 | Darba garums 600 mm±5%;
2.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,5 mm;
2.6 | Distālā gala ārējais diametrs robežās 4,8-5,9mm;
2.7 | Savietojams ar nodaļas lietošanā esošo endoskopa hermētisma pārbaudes testeri, bronhoskopa mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu;
2.8 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
2.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peroksietiķskābe) šķidrumu.
1.2. | Komplektācija: | Daudzums (gab.)*** | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
1.2.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 1 | 0
1.2.2 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 1 | 0
1.2.3 | Atkārtojami lietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 1 | 0
1.2.4 | Tīrīšanas birstītes (pretendents norāda cenu par vienību nevis iepakojumu); | 10 | 0
1.2.5 | Atsūkšanas vārsts; | 1 | 0
1.2.6 | Noplūdes testeris; | 1 | 0
1.2.7 | Darba kanāla vāciņš; | 1 | 0
1.2.8 | Irigācijas adapters; | 1 | 0
1.2.9 | Konteiners sterilizācijas ar atbilstošiem izmēriem; | 1
1.2.10 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1 | 0
1.2.11 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā. | 1 | 0
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2377