## Saturs
_.pielikums
Anestēzijas aprīkojuma piegāde
Saturs
1 | .daļa | Forsētās gaisa plūsmas pacientu sildīšanas iekārta
2 | .daļa | Pacientu sildīšanas iekārta ar daudzreiz lietojamiem matračiem un segām
3 | .daļa | Videostilete un videolaringoskopi grūtām intubācijām
4 | .daļa | Perifēro vēnu vizualizācijas ierīce

## 1.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Anestēzijas aprīkojuma piegāde
1.daļa Forsētās gaisa plūsmas pacientu sildīšanas iekārta
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
1. |  | Forsētās gaisa plūsmas pacientu sildīšanas iekārta
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Forsētās gaisa plūsmas pacientu sildīšanas iekārta |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
1. | 2 | Forsētās gaisa plūsmas pacientu sildīšanas iekārta paredzēta pacienta normālas temperatūras uzturēšanai operācijas laikā ar vienreiz lietojamo konvekcijas tipa segu/matraču palīdzību
Tehniskās prasības:
1. | 3 | Pieejami vismaz trīs darbības temperatūras režīmi:
1. | 3.1 | Augsta: 43° ± 2°C
1. | 3.2 | Vidēja 38° ± 2°C
1. | 3.3 | Zema: 32° ± 2°C
1. | 4 | Temperatūras kontrole tiek veikta ar mikroprocesoru
1. | 5 | Pārāk augstas temperatūras gadījumā ieslēdzas vizuālais indikators un skaņas brīdinājuma signāls
1. | 6 | Iekārta savienojas ar segām/matračiem ar vienas elastīgas caurules palīdzību, kuras garums ne mazāk kā 1.8 m
1. | 7 | Filtrācijas sistēma: 0.3±0.1 µm gaisa filtrs vai analogs. Ar indikatoru, kas norāda uz nepieciešamību nomainīt filtru
1. | 8 | Darbības trokšņu līmenis nepārsniedz 60 dBA pie maksimālā ventilatora ātruma
1. | 9 | Sildelements atbilst UL 60601-1 un IEC 60601-1 vai analogām prasībām
1. | 10 | Iekārtu iespējams piestiprināt pie infūziju statīva, novietot uz cietas virsmas vai piestiprināt pie ratiņiem uz riteņiem, kuru izmērs atbilst iekārtas gabarītizmēriem
1. | 11 | Komplektā iekļauti speciāli pārvietojamie ratiņi pacientu sildītāja novietošanai, kuru izmērs atbilst iekārtas gabarītizmēriem
1. | 12 | Pieejamas ne mazāk kā 10 segu/matraču modifikācijas, kas ir savietojamas ar piedāvāto iekārtu
|  | EKK: | 52201
|  | Sagatavoja: | Saskaņoja:
|  | Medicīnas iekārtu speciālists/medicīnas fiziķis | Anestezioloģijas nodaļas vadītāja
|  | Renata Panasjuka | dr. Marina Šarkele
|  | Paraksts: | Paraksts:

## 2.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Anestēzijas aprīkojuma piegāde
2.daļa Pacientu sildīšanas iekārta ar daudzreiz lietojamiem matračiem un segām
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2. |  | Pacientu sildīšanas iekārta ar daudzreiz lietojamiem matračiem un segām
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Pacientu sildīšanas iekārta ar diviem vadiem |  |  | 2
2. | 2 | Matracis pilna garuma |  |  | 1
2. | 3 | Matracis 2/3 garuma |  |  | 1
2. | 4 | Sega visām ķermenim |  |  | 1
2. | 5 | Sega krūšu/roku |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
2. | 6 | Pacientu sildīšanas iekārta paredzēta pacienta normālas temperatūras uzturēšanai operācijas laikā ar daudzreiz lietojamo siltumvadīšanas tipa segu/matraču palīdzību
Tehniskās prasības:
2. | 7 | Prasības iekārtai:
2. | 7.1 | Darbības temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no 32 ºC līdz 39 ºC vai plašāk, temperatūras regulācijas solis ne vairāk kā 1 ºC
2. | 7.2 | Iekārtai var vienlaicīgi pieslēgt un izmantot neatkarīgi vismaz 2 segas/matračus
2. | 7.3 | Iekārta nodrošina uzstādītas temperatūras homogenitāti segas/matrača virsmā, kontroli un monitoringu
2. | 7.4 | Pārāk augstas/zemas temperatūras gadījumā ieslēdzas vizuālais indikators un skaņas brīdinājuma signāls
2. | 7.5 | Iekārta savienojas ar segām/matračiem ar vienas elastīgas caurules/vada palīdzību, kuras garums ne mazāk kā 2 m
2. | 7.6 | Darbības trokšņu līmenis nepārsniedz 60 dBA
2. | 7.7 | Sildelements atbilst UL 60601-1 un IEC 60601-1 vai analogām prasībām
2. | 7.8 | Barošana no tīkla 220 V, 50 Hz
2. | 8 | Prasības matračiem:
2. | 8.1 | Matrača materiāls nodrošina pretizgulējumu efektu
2. | 8.2 | Rentgenstaru caurlaidīgi, neveido artefaktus
2. | 8.3 | Ar integrētiem temperatūras kontroles sensoriem
2. | 8.4 | Paredzēts tīrīšanai un dezinfekcijai
2. | 8.5 | Komplektācija ar daudzreiz lietojamu pārvalku, kas paredzēts mazgāšanai temperatūrā ne mazāk kā 60ºC un dezinfekcijai
2. | 8.6 | Pieejamas vismaz divas matrača modifikācijas:
2. | 8.7 | Pilna garuma: 185 ± 5 cm x 57.5 ± 2.5 cm
2. | 8.8 | 2/3 garuma: 120 ± 5 cm x 57.5 ± 2.5 cm
2. | 9 | Prasības segām:
2. | 9.1 | Segas materiāls mīksts un pielāgojas pacienta ķermeņa formai
2. | 9.2 | Rentgenstaru caurlaidīgi, neveido artefaktus
2. | 9.3 | Ar integrētiem temperatūras kontroles sensoriem
2. | 9.4 | Paredzēts tīrīšanai un dezinfekcijai
2. | 9.5 | Komplektācija ar daudzreiz lietojamu pārvalku, kas paredzēts mazgāšanai temperatūrā ne mazāk kā 60ºC un dezinfekcijai
2. | 9.6 | Pieejamas vismaz divas segas modifikācijas:
2. | 9.7 | Sega visām ķermenim: 190 ± 10 cm x 80 ± 5 cm
2. | 9.8 | Sega krūšu/roku: 150 ± 5 cm x 50 ± 5 cm
|  | EKK: | 52201
|  | Sagatavoja: | Saskaņoja:
|  | Medicīnas iekārtu speciālists/medicīnas fiziķis | Anestezioloģijas nodaļas vadītāja
|  | Renata Panasjuka | dr. Marina Šarkele
|  | Paraksts: | Paraksts:

## 3.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Anestēzijas aprīkojuma piegāde
3.daļa Videostilete un videolaringoskopi grūtām intubācijām
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
3. |  | Videostilete un videolaringoskopi grūtām intubācijām
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | Videostilete |  |  | 1
3. | 2 | Savienotājkabelis |  |  | 1
3. | 3 | Videolaringoskopa spogulis Macintosh tipa 3.izmērs |  |  | 1
3. | 4 | Videolaringoskopa spogulis Miller tipa 1.izmērs |  |  | 1
3. | 5 | Videolaringoskopa spogulis Miller tipa 0.izmērs |  |  | 1
3. | 6 | Monitors |  |  | 1
3. | 7 | SD karte un/vai USB atmiņa |  |  | 1
3. | 8 | Sterilizācijas konteineris videostiletei |  |  | 1
3. | 9 | Soma komplekta pārvietošanai un uzglabāšanai |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
3. | 10 | Videolaringoskops un videostilete nodrošina elpceļu vizualizāciju un paredzēts grūtu intubāciju veikšanai bērniem un pieaugušajiem
Tehniskās prasības:
3. | 11 | Prasības savienotājkabelim:
3. | 11.1 | Savieno videolaringoskopa spoguli un videostileti ar monitoru
3. | 11.2 | Viegli pārvietojams starp laringoskopa spoguļiem un videostileti
3. | 11.3 | Paredzēts tīrīšanai, augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
3. | 11.4 | Garums ne mazāk kā 2 m
3. | 12 | Prasības monitoram:
3. | 12.1 | TFT LCD tipa monitors vai analogs
3. | 12.2 | Izmērs vismaz 7” pa diagonāli ar izšķirtspēju ne mazāk kā 1280x800
3. | 12.3 | Video ierakstu un attēlu saglabāšanai paredzēts ports SD kartei un/vai izeja USB datu nesējam
3. | 12.4 | Var dezinficēt
3. | 12.5 | Ar taustiņiem attēla fiksācijai, video ieraksta un attēla saglabāšanai
3. | 12.6 | Izturīgs korpuss
3. | 12.7 | Aprīkots ar stiprinājumiem pie statīva
3. | 12.8 | Barošana no tīkla 220V, 50 Hz
3. | 13 | Prasības videostiletei:
3. | 13.1 | Rigīda stilete ar kustīgo galu
3. | 13.2 | Apskates virziens 0°
3. | 13.3 | Redzes lauks apskates laikā ne mazāk kā 100°
3. | 13.4 | Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 5,5 mm
3. | 13.5 | Saliekšana uz augšu/uz leju ne mazāk kā 60°/0°
3. | 13.6 | Darba garums 40 cm ± 10%
3. | 13.7 | Paredzēts tīrīšanai, augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
3. | 13.8 | Komplektācijā ar sterilizācijas konteineri videostiletei
3. | 14 | Prasības videolaringoskopa spoguļiem:
3. | 14.1 | Daudzreiz lietojami
3. | 14.2 | CMOS tipa kamera
3. | 14.3 | Ar distālo lēcu
3. | 14.4 | LED apgaismojums optimālai vizualizācijai
3. | 14.5 | Lēcu pretsvīšanas sistēma
3. | 14.6 | Pieejamas vismaz šādas spoguļu modifikācijas:
3. | 14.6.1 | Metāla Macintosh tipa 3.izmēra laringoskopa spogulis ar ergonomisku rokturi
3. | 14.6.2 | Metāla Miller tipa 1.izmēra laringoskopa spogulis ar ergonomisku rokturi
3. | 14.6.3 | Metāla Miller tipa 0.izmēra laringoskopa spogulis ar ergonomisku rokturi
3. | 14.17 | Paredzēts tīrīšanai, augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
3. | 18 | Prasības somai sistēmas pārvietošanai un uzglabāšanai:
3. | 18.1 | No ūdens necaurlaidīga un izturīga materiāla
|  | EKK: | 52201
|  | Sagatavoja: | Saskaņoja:
|  | Medicīnas iekārtu speciālists/medicīnas fiziķis | Anestezioloģijas nodaļas vadītāja
|  | Renata Panasjuka | dr. Marina Šarkele
|  | Paraksts: | Paraksts:

## 4.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Anestēzijas aprīkojuma piegāde
4.daļa Perifēro vēnu vizualizācijas ierīce
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
4. |  | Perifēro vēnu vizualizācijas ierīce
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Perifēro vēnu vizualizācijas ierīce |  |  | 1
4. | 2 | Statīvs |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
4. | 3 | Ierīce paredzēta perifēro grūti palpējamu vēnu vizualizācijai jaundzimušajiem, bērniem, pieaugušajiem, korpulentiem un ar tumšu ādu pacientiem
Tehniskās prasības:
4. | 4 | Prasības perifēro vēnu vizualizācijas ierīcei:
4. | 4.1 | Portatīva, ērti turēt rokā
4. | 4.2 | Vizualizāciju nodrošina infrasarkanas gaismas lāzers
4. | 4.3 | Vismaz divi vizualizācijas režīmi
4. | 4.4 | Nodrošina vizualizāciju attālumā no rokas diapazonā no 10 līdz 45 cm vai plašāk
4. | 4.5 | Svars ne vairāk ka 300 g
4. | 4.6 | Gabarītizmēri (platums x augstums x garums) ne vairāk kā 8 x 8 x 20 cm
4. | 4.7 | Ierīces vadību nodrošina pogas
4. | 4.8 | LCD displejs vai analogs
4. | 4.9 | Ar baterijas izlādes indikatoru
4. | 4.10 | Baterijas darbības laiks ierīces darba režīmā ne mazāk 3 stundas
4. | 4.11 | Barošanu nodrošina lādējams akumulators
4. | 5 | Prasības statīvam:
4. | 5.1 | Statīva konstrukcija nodrošina ierīces fiksāciju, pozicionēšanu trīs plaknēs (var pielāgot augstumu, horizontālo pozīciju un leņķi) un izmantošanu bez roku palīdzības
4. | 5.2 | Ievietojot ierīci turētājā tiek nodrošināta ierīces lādēšana
4. | 5.3 | Uz pieciem dubultriteņiem, vismaz divi ar bloķētājiem
4. | 5.4 | Aprīkots ar rokturi vieglākai ierīces transportēšanai un grozu piederumu izvietošanai
4. | 5.5 | Barošana no tīkla 220 V, 50 Hz
|  | EKK: | 52201
|  | Sagatavoja: | Saskaņoja:
|  | Medicīnas iekārtu speciālists/medicīnas fiziķis | Anestezioloģijas nodaļas vadītāja
|  | Renata Panasjuka | dr. Marina Šarkele
|  | Paraksts: | Paraksts: